第二章  招标项目要求及采购需求
1. 招标项目、标段（包）划分、投标报价
1.1招标项目名称：安阳市生态环境局安阳市市控环境质量自动监测站点运维服务项目
1.2 标段（包）划分及其交付（实施）期交付（实施）地点：本次招标项目划分为2个标段（包）。
	标段（包）一览表

	项目名称
	标段（包）名称
	标段（包）内容（范围）
	合同履行期限
（交付<实施>期）
	交付（实施）地点

	安阳市生态环境局安阳市市控环境质量自动监测站点运维服务项目
	安阳市生态环境局安阳市市控环境质量自动监测站点运维服务项目包1
	见“第二章第2条：标段（包）内容（范围）及具体采购需求”
	合同签订日起
(招标公告1.6所述期限)内
	采购人指定地点

	
	安阳市生态环境局安阳市市控环境质量自动监测站点运维服务项目包2
	
	
	


1.3 投标报价（价格构成）
1.3.1 投标人应按标段（包）进行投标，各标段（包）的投标报价均应为达到服务要求下的目的地交验价，包括场地租赁费、站房租赁费（如需）、人工费、设备费、材料费、备品备件费、交通运输费、技术服务费（含设备日常维修维护费）、相关税款、水费、电费、通信费（光纤费）、比对试验费、迁移费（如需）、知识产权（如有）、保险（如需）、所涉货物包装等与招标项目（标段<包>）相关的、必须的款项及费用（包括未列明而完成交验所必须的所有费用、材料、工具、设施）。中标价格在中标合同范围内固定不变。
1.3.2投标报价为一次性报价，报价时间截止后对投标报价的任何承诺、修改，除法定修正或招标文件规定修正情形外，评标委员会将不予考虑。
1.3.3 如投标人的投标报价未超过预算金额（见招标公告1.4）的供应商不足三家的，该标段（包）做废标处理。
1.3.4 遵循第三章投标人须知3.7.5项规定。
2. 标段（包）内容（范围）及具体采购需求
2.1采购标的需实现的功能或者目标，标段（包）总体范围： 

满足采购人正常工作需要。
标段（包）1中标人负责17个空气站运维服务2年。
标段（包）2中标人负责10个水站运维服务2年。
2.2 项目落实的政府采购政策（法规标准条款）
2.2.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理后，对本次采购产品属于“节能产品政府采购品目清单”中强制采购品目的，投标产品应当具有相应的认证证书（认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内），投标文件中应当提供相应的认证证书（认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内）。
属于政府强制采购品目、而未按要求提供相应资料的，为无效投标。
2.2.2 同等条件下，获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品优先采购。(认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内。)
2.2.3本次采购产品如有列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，该产品应当按照《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》要求进行安全认证或安全检测、或已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（应处于有效期内）。

2.2.4计算机产品须预装正版操作系统软件。
2.2.5 本次采购不允许进口产品参加。
2.2.6如允许采购进口产品的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2.2.7 促进中小企业发展扶持政策：见第四章“评标办法”第4条。
2.2.8促进残疾人就业、支持监狱企业发展：见第四章“评标办法”第4条。
2.2.9 所供产品有商品包装的应当使用绿色包装。所供产品有其他环保政策要求的，应符合相关环保法律政策要求。
2.2.10 支持绿色建筑、绿色建材，支持使用低VOCs含量涂料和胶黏剂，支持不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚等；同等条件下，优先采购。

2.2.11 执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》。
2.3采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
投标人所投服务（及所涉货物材料设施）应符合国家质量标准、部颁标准及行业规范的要求，符合国家各项强制性规范及安全标准，投标服务（及所涉货物材料设施）不应与第三方存在知识产权权属问题；投标人应本着服务客户、为客户着想的宗旨，来完善服务（及所涉货物材料设施）及技术要求未尽事宜，不得以招标文件未列明事项为由，来降低投标服务（及所涉货物材料设施）的质量。
2.4标段（包）内容（具体范围、数量），具体服务（技术）要求（采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等）
安阳市生态环境局安阳市市控环境质量自动监测站点运维服务项目包1

一、市控环境空气自动监测站运维服务范围
中标人负责运维的设备主要包括监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、视频监控设备、辅助设备、防雷等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作，以及承担站房租赁与维护、电力和网络通讯费用。工作应接受安阳市生态环境局和河南省安阳生态环境监测中心（以下简称采购人）质量检查和考核，确保空气站各项监测仪器正常稳定运行并与环境部门联网正常。

二．空气站情况

（一）基本情况

采购安阳市共17个空气站（包含移动监测车）的运维服务。具体信息见下表 

	序号
	县（区）
	站点名称
	运维监测设备（现有）

	1
	文峰区
	宝莲寺镇
	Thermo：SO2(43i)、NO2（42i)、CO(48i)、O3(49i)、PM10(5014i)、PM2.5(5014i)

	2
	殷都区
	三十六中
	Thermo：SO2(43i)、NO2（42i)、CO(48i)、O3(49i)、PM10(FH62C-14)、PM2.5(5030)

	3
	
	铜冶镇
	Thermo：SO2(43i)、NO2（42i)、CO(48i)、O3(49i)、PM10(FH62C-14)、PM2.5(5030i)

	4
	
	水冶镇
	

	5
	
	洪河屯乡
	Thermo：SO2(43i)、NO2（42i)、CO(48i)、O3(49i)、PM10(5014i)、PM2.5(5014i)

	6
	
	伦掌镇
	

	7
	
	曲沟镇
	

	8
	
	许家沟镇
	

	9
	龙安区
	善应镇
	Thermo：SO2(43i)、NO2（42i)、CO(48i)、O3(49i)蓝盾：PM10、PM2.5

	10
	
	东风乡
	Thermo：SO2(43i)、NO2（42i)、CO(48i)、O3(49i)、PM10(5014i)、PM2.5(5014i)

	11
	
	马投涧镇
	

	12
	安阳县
	职业中专
	Thermo：SO2(43i)、NO2（42i)、CO(48i)、O3(49i)、PM10(FH62C-14)、PM2.5(5030i)

	13
	
	高庄镇
	Thermo：SO2(43i)、NO2（42i)、CO(48i)、O3(49i)、PM10(5014i)、PM2.5(5014i)

	14
	
	韩陵镇
	

	15
	
	白璧镇
	

	16
	北关区
	武装部
	SO2(EC9850)、NO2（EC9841)、CO(EC9830)、O3(EC9810)、PM10(XHPM2000E)、PM2.5(XHPM2000E)

	17
	1辆六参数移动监测车
	Thermo：SO2(43i)、NO2（42i)、CO(48i)、O3(49i)、PM10(5014i)、PM2.5(5030i)


各监测仪器所需主要耗材、主要备品备件清单

	1、各参数监测仪器的耗材
	PM10监测仪(纸带、O型圈) 

	
	PM2.5监测仪(纸带、O型圈) 

	
	SO2监测仪(泵膜、滤膜、O型圈)

	
	NO2监测仪(变色硅胶、臭氧发生器、泵膜、滤膜、O型圈)

	
	O3监测仪(臭氧剔除器、滤膜、泵膜、O型圈)

	
	CO监测仪(红外光源、泵膜、滤膜、O型圈)

	
	动态校准仪（活性炭、分子筛、氧化剂）

	2、各参数监测仪器的备品备件
	PM2.5监测仪(动态补偿装置的干燥器、前置放大器、流量比例阀等等)

	
	PM10监测仪(动态补偿装置的干燥器、前置放大器、流量比例阀等等)

	
	SO2监测仪(锌灯、采样泵、毛细管和传感器等等)

	
	N0X监测仪(臭氧发生器、采样泵、毛细管和传感器等等)

	
	O3监测仪(锌灯、采样泵、毛细管和传感器等等)

	
	CO监测仪(红外灯、采样泵、毛细管和传感器等等)


（二）监测设备情况

中标人负责运维的设备主要包括监测仪器、质控设备、气象仪器、数据采集与传输设备和辅助设备设施五部分。其中，监测仪器主要包括 SO2、NO2（NOx、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标监测仪，采样系统。质控设备主要包括零气发生器和动态校准仪。气象仪器主要包括风速、风向、温度、湿度、气压等气象五参数监测仪器。辅助设备设施主要包括UPS、制冷系统、供电系统、通讯系统、防雷系统、视频监控系统、子站站房、安防设施等。

（三）监测项目

所有站点监测SO2、NO2（NOx、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标，以及气象五参数（包括风速、风向、温度、湿度、气压）。

（四）监测频次及数据传输

空气站监测工作方式为 24 小时不间断连续自动监测，通过网络向采购人实时上传监测数据，上传数据包括空气站各监测设备的实时监测分钟值、小时值、仪器设备及工控机的状态参数和运维记录等，各监测项目监测频次参照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中数据统计的有效性规定执行安阳市市控环境空气站点基本情况。
三、相关运维技术要求

（一）机构、人员、车辆、设备配备要求

1、投标人应至少在项目所在地设立1个运维服务机构，配备相应的备机、备件、耗材及专用仪器维护维修工具等。

2、投标人应保证配备的专业技术人员（包括现场运维人员和运维技术支持人员）；配备1名项目负责人；每 3个空气站至少配备 1 名人员，从事空气站运维工作，学历应为大专及以上。运维人员需要保持稳定，如确需进行调整，提前一个周向采购人报备。

3、投标人应承诺提供2名经过采购人考核并认可的技术支持人员，有1年及以上空气自动监测站运维或数据审核经验，大专及以上学历。技术支持人员负责中标人和采购人的业务沟通交流，配合采购人开展实时数据审核、现场运维调度管理等与项目执行相关的工作，技术支持人员工作所需设备（计算机等）由中标人承担。需熟练掌握本项目的相关要求和技术规范，具有较强的领悟和沟通能力，在工作中与采购人有较高的沟通效率。技术支持人员按采购人要求在服务地实施技术支持，并严格执行采购人的上班、考勤制度，接受采购人管理。

采购人有权要求中标人撤换不符合运维管理要求的工作人员。
4、投标人应保证配备的专用巡检车辆数量不低于运维站点数量的1/5，以满足运维时效性要求。运维车辆可以为自有车辆，也可以为租赁车辆。中标人须承诺中标后 1 个月内配齐。
5、投标人需要配备必要的质量控制设备：每个站点配备标准气体，标准气体须为生态环境部标样所或中国计量科学研究院生产的有证标准样品或物质；至少每5个站点配备1套流量计、标准膜、一级压力计、一级温度计和一级湿度计。投标人如已经购买质控设备的须提供购置发票或采购合同关键页；如未购买的须承诺中标后 1个月内配齐。
6、投标人需要配备必要的备机（六因子设备备机），须提供备机配置情况清单（包括但不限于备机种类、数量、品牌、型号、价格、来源、原理等）、适用性检测证书。投标人如为监测仪器生产厂家的须提供用于空气站运维工作的库存设备清单；投标人如已经购买的须提供购置发票和采购合同关键页；如未购买备机的须承诺中标后1个月内配齐备机。中标后2个月内备机应按照相关标准进行验收并向采购人备案，其中 PM2.5备机应通过采购人验收检查。
（1）投标人须至少为每 4个空气站配置 1 套六因子设备备机。备机监测原理须与站点在用设备匹配，气态污染物备机监测原理为点式分析仪，颗粒物备机监测原理为β射线法；备机须通过环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测。

（2）原则上 PM2.5备机应与站点在用设备同品牌（已破产品牌除外），否则应经采购人评估确认。

（3）针对长期使用备机监测的站点（见下表），中标人在交接时应额外提供备机，用于该点位运维期内的日常监测。备机监测原理须与原机匹配，气态污染物备机监测原理为点式分析仪，颗粒物备机监测原理为β射线法；备机须通过中国环境监测总站生态环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测。

	序号
	站点
	监测因子
	原机品牌
	原机型号

	1
	武装部
	CO
	Ecotech
	EC9830B

	2
	宝莲寺镇
	PM10
	Thermo
	5014i

	3
	移动监测车
	O3
	Thermo
	49i

	4
	
	PM2.5
	Thermo
	5030i


7、备品备件库建设：按照要求，投标人应在中标后1个月内建立空气站所涉及的耗材及备件库，保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求；耗材按照至少半年消耗量配置，备件按照至少半年使用量配置。建库后每季度根据使用情况购置耗材。必须使用原厂生产的备品备件和耗材（若无原厂生产的，应经采购人评估确认），严禁使用劣质备品备件和耗材。

8、投标人应配备6套颗粒物手工比对采样器（PM10与PM2.5需同步采样）。
9、投标人应以运维服务机构为单位配备专用仪器维修工具（包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等）、通讯调试工具（包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等）。
10、投标人负责运维人员的人身安全，在运维开展过程中出现的安全问题由中标人负责，采购人不予负责，无责任联带关系。
11、在运维期间内，自动站所有财产安全均由中标人负责，丢失，损坏照价赔偿，并承担相应责任。

12、投标人须在中标后1月内，配齐全部投标所述的人员、车辆和运维设备，并向采购人提交已有、采购或租赁证明材料（如为租赁合同，则租赁合同周期需至少覆盖至合同结束），否则采购人有权以中标人虚假应标为由解除合同，并进一步追索中标人相关责任。

13、中标后，中标人应承诺按照采购人要求开展空气站运维交接工作。
（二）运维工作内容
运维过程中主要完成以下工作：
1、空气站的日常运行维护、日常质量管理和日常安全管理。
2、空气站数据的日常审核、上报。
3、空气站的设备维护保养及维修，以及相关辅助设备设施的维护保养和维修。
4、空气站数据采集及传输系统的维护及维修，保障空气站与采购人、总站通讯正常。涉及采购人开发的数采软件的技术问题可报告采购人协调解决。
5、当仪器出现数据质量不受控且现场不能及时修复时，应在 48 小时之内使用备机开展监测，并同时报告采购人。
6、当仪器出现故障不能及时修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告采购人。

7、仪器报废后（包括使用超过 8 年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），中标人须先行及时使用备机开展监测，同时报告采购人。

8、根据工作需要开展空气站 PM10与 PM2.5自动监测手工比对工作。

9、根据工作需要开展新购置监测仪器验收检查过程中的日常运维工作，并负责验收比对、检查场地、视频监控设备的安装及监测数据的联网，负责将验收比对完成的新购置监测仪器运输至拟更换点位。
10、当点位需要新增、撤销、变更时，由县（市）区生态环境部门按照点位管理程序向采购人报批，涉及站点迁移的，投标人负责监测仪器、辅助设备的搬迁和安装具体工作。
（三）运行维护工作目标
运维期间，中标人应按安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患。
中标人必须建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，空气自动站的运行质量应达到以下指标：
1、所获取的各项指标的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。
2、数据捕获率达到90%（以小时值计）以上；
3、数据有效率达到80%（以小时值计）以上；
4、运维任务完成率100%；
5、异常情况处理率100%。
（四）运维工作要求
中标人应遵守生态环境部、中国环境监测总站、河南省和安阳市关于国家城市站运行管理的各项规定，如运维期间生态环境部、中国环境监测总站、河南省和安阳市出台新的空气自动站运行管理规定，则运维工作要求随之执行最新规定。
1、运维工作一般要求如下：
（1）保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

（2）保持站房外 20m 以内的环境清洁。

（3）检查供电、电话及网络通讯的情况，保证系统的正常运行；
（4）保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于3℃，相对湿度保持在80%RH以下； 

（5）指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；
（5）定期检查消防和安全设施；
（6）每次维护后做好系统运行维护记录；
（7）进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生；
（8）极端天气后，及时清洗采样头，确保数据真实有效。  

2、每日工作内容如下：
每天上午和下午两次远程查看空气自动站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：
（1）判断系统数据采集与传输情况；
（2）根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；
（3）发现运行数据有持续异常值时，应立即通知采购人，在每日6时～23时出现的故障，应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）；
（4）在重污染天气、沙尘天气等污染过程结束后或监测数据出现异常后，应在4小时内开展相应的运维工作；选用专用或合适的工具进行清洁，避免对采样系统产生影响。
（5）根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；
（6）每日检查数据是否及时上传至采购方平台并正常发布，发现数据掉线及时恢复。
3、每周工作内容如下：
每周至少巡视空气自动站1次（两次周巡检时间间隔不得超过9天），并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：
（1）查看空气自动站设备是否齐备，有无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；
（2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常；检查各分析仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证系统运行顺畅。
（3）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源。

（4）检查电路系统，保证系统供电正常，电压稳定。

（5）检查空气站的通讯系统，保证空气站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；确保无远程控制软件。

（6）检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，至少每2周更换滤膜；每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

（7）在冬、夏季节应注意空气站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

（8）应及时清除空气站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样有影响的树枝。

（9）应经常检查避雷设施是否可靠，空气站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行。

（10）检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

（11）每周对气象仪器的运行情况进行检查。

（12）每周对气态污染物（NOX、SO2、CO、O3）仪器进行零/跨漂检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修；按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护。

（13）每周对颗粒物仪器至少进行 1 次流量检查，流量误差超过±5%时应进行校准。

（14）检查 PM10和 PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作；每周检查颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换。

（15）对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。

（16）每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向采购人汇报。

（17）每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

4、每月工作内容如下：
（1）清洗 PM10及 PM2.5切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件；选用专用或合适的工具进行清洁，避免对采样系统产生影响。

清洗 PM2.5旋风切割器时应完全拆开；采样头用洁净水或无水乙醇清洗，完全晾干或热风机吹干后重新组装，组装时同时检查密封圈的密封情况。

（2）检查 PM10及PM2.5监测仪、气态分析仪、动态校准仪流量，如果超过国家相关规范要求，需要进行校准，检查仪器是否泄漏。

（3）每月选择2个不同点位，开展至少5天PM10和PM2.5手工采样，并与自动监测系统进行比对，要求依次轮换做到全覆盖。手工比对时，PM10和PM2.5应同步开展比对，结束后20天内提交比对报告
（4）每月对数据进行备份。
5、每季度工作内容如下：
（1）采样总管及采样风机每季度至少清洗一次，选用专用或合适的工具进行清洁，避免对采样系统产生影响。
（2）对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜检查或K0值检查，标准膜误差超过±2%、 K0值超过国家规范或说明书规定的限值时应进行校准或维修。对气态分析仪进行多点线性检查，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。
（3）采用臭氧传递标准对市控城市点位臭氧工作标准进行标准传递；
（4）校准和检查 PM10及 PM2.5分析仪的温度、气压和时钟；用标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器。

（5）每季度进行1次监测仪器的精密度审核。气态污染物监测仪器的精密度审核采用向监测仪器通入一定体积分数的标准气体来确定；颗粒物监测仪器的精密度审核采用标准流量计测定监测仪器的工作流量来确定。
6、每半年工作内容如下：
（1）每半年进行1次动态校准仪质量流量计流量多点校准;

（2）更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；
（3）对氮氧化物监测仪钼炉转化率进行检查。
（4）检查和校准气象五参数设备。
7、每年工作内容如下：
对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。
8、中标人建立空气自动站维护档案
采用 APP 或移动终端机，以电子表格形式，对空气站运维工作进行详细记录，按要求上传。应建立空气站维护档案，将空气站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用运行管理相关记录至少应包括：将空气自动站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用的相关记录表格，应当使用统一样式表格。日常运维中使用运行管理相关记录至少应包括：
（1）空气自动站运行维护记录表；
（2）颗粒物监测仪校准检查记录；
（3）气态污染物监测仪校准检查记录；
（4）空气自动监测系统仪器设备维修记录表；
（5）空气自动监测系统备品备件管理记录表；
（6）空气自动站主要消耗材料使用登记表；
（7）多点线性校准表格；
（8）空气自动站室内外环境记录；
（9）标准物质使用记录；
（10）空气自动监测系统仪器资料保管清单。
9、日常运维其他相关要求如下：
（1）每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质；
（2）应及时制定每月工作计划，并严格按计划执行，若有变更应及时通知采购方。应及时制定工作计划，中标人每月底前应制定下月工作计划，包括但不限于：周巡检计划、月度工作内容、季度工作内容、半年工作内容、臭氧传递等以保障仪器处于正常运行状态。且工作计划需按照采购人要求上传存档。工作计划为采购人核查中标人的重要工作内容。中标人应严格按计划执行，若有变更应及时通知采购人。
（3）投标人保证满足生态环境部门对空气自动站故障的响应时间要求，当空气自动站每日6时～23时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，中标人必须在48小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。
（4）严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。否则，采购人有权终止合同。
（5）为保障站点巡检工作留痕，中标人运维人员应按要求每次进入空气站站房内签到，然后开展日常巡检或应急工作等。

10、质量控制要求
中标人需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，做好相应记录。
（1）量值溯源要求
中标人在每个空气站需配备标准气体，为国家生态环境部标样所或中国计量科学研究院生产的有证标准样品或物质，新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，在用标准气体的钢瓶压力低于500PSIG时，需要进行重新验证；当钢瓶压力低于 150PSIG(1.0MPa)时，停止使用。新的标气阀应预先进行3次（每次至少24小时）以上的老化后方可使用。标准气体必须在有效期内使用。

中标人应每年将空气站运维所用的流量计、温度计、气压计、湿度计等质控设备溯源到省级及以上计量部门提供的标准设备，每年将空气站所用的臭氧标准向采购人提供的标准设备进行溯源，性能指标均应符合要求。

（2）日常质量控制要求
分析仪在以下情况下需进行校准和再校准：
①安装时
②移动位置时
③进行可能影响校准结果的维修或维护后
④分析仪暂停工作一段时间后
⑤有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化
⑥超过国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。
（3）质量检查
中标人必须接受生态环境部、省厅、省生态环境监测和安全中心和安阳市生态环境局及其委托单位和人员的质量检查。
（4） 异常数据的审核与检验
投标人应对监测数据异常值进行分析，查明原因，如属于系统或仪器故障，应在24小时内处理并上报采购人。投标人须在投标文件中说明异常数据处理的方法。
（5）质量控制资料整理
各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写，每年进行整理归档。
11、系统设备维修要求
（1）运行维修工作界定
中标人系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调等附属设施部件），并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换。
（2）设备维修质量控制要求
监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标气测定、颗粒物流量测定、标准膜测试、标准样品测试或手工比对等方法进行测试。
仪器大修后，气态污染监测设备应按顺序开展零点漂移和量程漂移测试、精密度及准确度测试、多点线性测试；颗粒物监测设备应开展手工比对测试，测试应严格按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）中准确度审核要求实施，并遵守《环境空气颗粒物（PM2.5）手工监测方法（重量法）技术规范》（HJ 656-2013）、《环境空气中PM10和PM2.5的测定 重量法》（HJ 618-2011）和《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）等相关规范要求，同时提交相应报告。

三、监督考核要求
采购人组织开展运维管理和考核，对达不到运维要求或违规操作的，采购人依据合同扣减相应的运维费，并有权终止运维合同。  

1、中标人应承担监测数据的保密责任（提供保密承诺），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，采购人有权终止合同。

2、运维期间，如因人为原因，造成设备损坏，由中标人负责维修或更换设备。

3、运维考核标准

（一）考核办法
每季度绩效考核一次，考核采取百分制、单站考核的方式，主要包括单个站点数据有效性，监测数据捕获率、数据有效率（以下简称“两率”)、运行维护的内容以及运维能力。
考核满分为100分，其中，两率部分（数据捕获率、数据有效率）40分、运行维护的内容以及运维能力部分60分（单项分值扣完为止）。
即考核总分＝两率得分＋运维得分
1、有效性要求：考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026)中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则该站点考核总分为0分。
2、“两率”部分（满分40分）
数据捕获率：指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和；空气站数据捕获率达必须高于90%（含），否则对运维机构不予支付维服务费用。
数据有效率：指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和；空气站数据有效率均应达到80%以上，否则对运维机构不予支付运维费用。
每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。
“两率”得分：
单站监测数据有效率高于90%（含）的，两率得分＝40；
85%（含）-90%的，两率得分＝数据有效率×40；
80%（含）-85%的，两率得分＝数据有效率×90%×40。
3、运行维护部分（50分）
（1）空气站巡检（10分）

按要求至少每周 1 次空气站的巡检，每个空气站一个年度共 52 或 53 次。超过 9 日未巡检的，扣 2.5 分；

现场运维巡检需填写规范，经过三级审核，并按月装订成册。

（2）现场检查（40分）

运行维护部分由采购人组织检查单位核实，核查内容包括日常运维任务完成情况、异常情况处理情况、站房环境保障效果、采样系统维护效果、仪器日常维护效果、质量控制效果、通讯系统维护效果（数据上传发布情况）、人员与档案记录管理情况、颗粒物手工比对和臭氧传递等，检查满分 100 分，考核时运维得分=检查得分*0.4。

4、运维能力考核方法（10 分）

（1）质量保证落实情况

按要求设立办事处，达不到要求扣 1 分；

按要求建立备品备件库并配备半年所需的备件和半年所需的耗材，达不到要求扣 2 分，每发现一次因备品备件不足影响运维工作的扣 1 分；

按要求配备手工采样器和备机，达不到要求扣 1 分；

按要求配备人员及车辆，每少一个人或一辆车扣 1 分。

（2）人员管理

人员无证上岗每人次扣 1 分（所持证件应为中国环境监测总站颁发的《环境空气自动监测运维与质控培训合格证书》或省级及以上环境监测部门颁发的运维考核合格证或上岗证）。

（3）报告制度

空气自动监测仪器为在线连续监测设备，不得无故停机。如需停机，拆除或更换的，应提前向采购人报告，批准后方可停机。未报告私自停机扣 5 分。

若发现因空气站设备故障或其它原因影响空气站正常运行的，应在 2 小时内报告采购人，未按时报告每次扣 1 分。4 小时内不能到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外）的，每次扣 1.5 分。

中标人应关注空气站周边环境状况，包括是否有污染源、是否存在人工干扰现象等，发现有影响空气站运行的情况应立即向采购人报告，若采购人先于中标人发现此类现象，发现一次扣 3 分。

（4）考核管理情况

采购人对中标人下达的专项任务，包括核实空气站仪器运行状况、周边状况等，中标人需在指定时间内完成并向采购人提交书面报告，未完成一次扣 2 分。

采购人进行飞行检查要求中标人整改的，逾期未整改到位的，一次扣 2 分。

4、运维费核算方法
考核总分低于80分的，不予支付该站点当期运维费；绩效考核总分95（含）分以上的，支付该站点当期全额运维费；绩效考核总分在80（含）-95分的，该站点当期运维费= （实际考核总分/100）×单站点当期全额运维费。
（二）其他规定
中标人存在以下行为之一的，采购人启动合同扣款程序。
1、运维工作受到生态环境部、省厅、省生态环境监测和安全中心和安阳市生态环境局致函或通报批评的，出现一次扣 5000 元；致函涉及同一点位三次以上的，解除该点位所在城市运维合同。

2、空气站主要监测仪器设备故障超过48小时未解决的且未更换备机的，扣除该站点运维费4000元，超过96小时未解决的扣除该站点当月运维费。

3、中标人须保证项目经理、运维人员和技术支持人员的稳定性，如需更换项目经理或技术支持人员，应提前一周向采购人书面报备，经同意后更换，且中标人人员变更应及时通知采购人备案，运维人员离职应及时补充运维人员。
4、中标人有下列情形之一的，采购人将扣除相应站点当月运维费：拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，未按要求及时向采购人报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；未按采购方要求完成运维任务或运维任务有重大的失误的；以及其他不履行规定职责的情形。
5、中标人或相关责任人员发现人为干扰干预行为后，未经采购人同意，向其他单位或个人透露相关情况，采购人有权采取扣除该站点月度运维费、通报批评等措施；造成不良后果的，采购人有权解除行为所在城市的运维合同。

6、运维期间，中标人未按安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患的否则承担相应的损失。
（三）终止合同相关规定
1、中标人应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，采购人有权终止合同，并追究法律责任。
2、运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、弄虚作假等违规行为的，采购方有权终止运维合同。
3、连续2次考核出现2个或2个以上站点未达到或者单次考核4个或4个以上站点未达到数据有效性、数据捕获率、数据有效率要求的，终止运维合同。
4、对实施或参与实施《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为的；实施或强令、指使、授意他人实施修改参数，或者干扰采样致使监测数据严重失真的；实施或参与实施干扰自动监测设施、破坏环境质量监测系统的；其他破坏环境质量监测系统的情形。采购人将终止合同，并向社会公开相关合同终止信息。
5、终止合同前，采购人将对空气自动站进行仪器性能测试。如中标人不配合，采购人将其加入黑名单，在空气站运维管理项目招标时，不予考虑。
四、项目质量要求：须符合国家、地方及行业现行相关标准和规定，质量要求达到合格。
五、保密要求
投标人应做到下列保密义务：
1、保密内容（包括技术信息）：所有项目相关的技术资料及商务文件。
2、涉密人员范围：投标人所有项目参与成员。
3、泄密责任：按照国家法律规定执行。
注：安阳市生态环境局安阳市市控环境质量自动监测站点运维服务项目包1的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。
提醒：投标人按照采购文件中标明的服务项目的所属行业、按该行业所对应的中小企业划分标准，作为服务的承接商（供应商）是否属于小微企业的判断标准。
投标人不应按照自身的行业属性作为小微企业的判断标准（应按采购文件标明的所属行业进行判断）。
安阳市生态环境局安阳市市控环境质量自动监测站点运维服务项目包2
一、服务范围

中标人负责安阳市10个地表水自动监测站（站房、采水设施、仪器及设备等）的日常运行维护、质量控制与质量保证、数据审核、相关报告等；配合采购人开展水站固定资产管理并定期完成水站资产清点工作；接受采购人对运维和数据质量的监督，配合开展质量检查工作。负责站房的保养维修费、水费、电费、光纤费、租赁费、防雷监测费等相关费用支出。
	安阳市市控地表水自动监测站点基本情况

	序号
	考核辖区
	断面名称
	监测因子

	1
	安阳县
	西伏恩
	氨氮、总磷、总氮、COD(锰)、COD(铬）、五参数（pH、溶解氧、电导率、浊度、水温），共10项监测因子

	2
	安阳县
	北庄
	

	3
	安阳县
	京港澳高速
	

	4
	文峰区
	六孔桥
	

	5
	北关区
	京广铁路桥
	

	6
	北关区
	于曹沟（后崇义）
	

	7
	龙安区
	小南海水库
	

	8
	林州市
	丁家沟
	

	9
	内黄县
	孙村桥
	氨氮、总磷、总氮、COD(锰)、COD(铬）、五参数（pH、溶解氧、电导率、浊度、水温）、挥发酚，共11项监测因子

	10
	内黄县
	吉村桥
	


	安阳市市控地表水自动监测站点监测仪器基本情况

	序号
	考核辖区
	断面名称
	仪器设备型号

	1
	林州市
	丁家沟
	五参数（pH、溶解氧、电导率、浊度、水温）WTW MIO/PS 

哈希:氨氮分析仪AMTAX SC、总磷总氮分析仪NPW-160、高猛酸盐分析仪COD-203A(S)

CODPhotoTek6000

	2
	安阳县
	西伏恩
	

	3
	安阳县
	北庄
	

	4
	内黄县
	孙村桥
	五参数（pH、溶解氧、电导率、浊度、水温）WTW MIO/PS 

哈希:氨氮分析仪AMTAX SC、总磷总氮分析仪NPW-160、高猛酸盐分析仪COD-203A(S)

CODPhotoTek6000

挥发酚  Phenol-PWRII

	5
	内黄县
	吉村桥
	

	6
	安阳县
	京港澳高速
	斯坦道:五参数ESTD-XP、氨氮ESTD-XP、高锰酸盐指数ESTD-XP、总磷ESTD-XP、总氮ESTD-XP、化学需氧量ESTD-XP

	7
	文峰区
	六孔桥
	

	8
	北关区
	京广铁路桥
	

	9
	北关区
	于曹沟（后崇义）
	

	10
	龙安区
	小南海水库
	    碧兴:五参数C310、氨氮C310、高锰酸盐指数C310、总磷C310、总氮C310、化学需氧量C300


单站点/年运维清单
	序号
	项目
	单站基本要求

	1
	巡检
	1次/周

	2
	质控核查
	次/月（双周核查）

	3
	水样比对
	次/月（单周比对）

	2
	租赁费
	按时交纳

	4
	站房水、电费
	按时交纳

	5
	站房及设备防雷、消防检测
	1次/年

	6
	站房检修
	1次/季度

	7
	站点光纤租用
	10M光纤1年租金

	8
	月度自查
	1次/月

	9
	采水系统维护
	1次/周

	10
	室内系统（含视频）集成维护
	1次/周

	11
	氨氮分析仪运行维护
	1次/周

	12
	高锰酸盐指数分析仪运行维护
	1次/周

	13
	总磷（总氮）分析仪运行维护
	1次/周

	14
	挥发酚仪器分析仪运行维护
	1次/周

	15
	COD
	1次/周

	16
	水质五参数
	1次/周

	17
	质控设备
	1次/周

	18
	化学试剂
	日常运行所需的全部试剂

	19
	备品备件
	日常运行所需的全部耗材


二、运维工作内容及技术要求
（一）运维工作内容
按照河南省生态环境厅《关于印发河南省地表水环境质量自动监测站运行管理办法(修订）》（豫环文〔2020〕73号）、国家和河南省有关生态环境保护法规、《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915-2017）要求，做好运维管理工作，具体要求如下：
1、投标人负责水站各系统的定期巡检、维护、后勤保障工作，包括水站管理、技术人员和车辆的调配，试剂的购置与更换，比对实验的保障等工作。做好防雷和供电设施等的年度检定工作，向采购人报送年度防雷报告、变压器及线路检定等报告。
2、投标人负责水站的所有设备故障的现场维修工作，向采购人报送故障排除情况报告。
3、投标人负责做好各水站站房及配套设施的安全防盗工作，保证门禁系统运行正常，确保水站财产安全。每季度上报运行安全管理报告；对出现的事故应以书面报告形式上报采购人。
（二）运行维护管理目标
全面贯彻质量方针、建立符合国家标准且适合于“采购人监管—投标人运维”模式下的质量管理体系，提供及时、准确、有效的技术服务，不断提高水站的运行质量，确保水质自动站能够按照采购人的技术要求，提供准确监测数据所必须达到的软、硬件环境，并达到以下指标：
1、数据上传率达到90%以上（实际上传数据个数/应上传数据个数×100%。）；
2、数据有效率达到90%以上（实际有效数据个数/实际上传数据个数×100%）；
3、异常情况处理率100%。平均故障响应时间（∑故障排除时间 / 故障总次数）不超过4小时。（出现故障后，投标人需在规定时间以内到达现场进行故障排除）。
注：（1）不可抗力（如雷电、洪水、疫情、旱灾，火灾、断流等）造成系统无法运行、数据的缺失不计入统计考核指标。
    （2）突发事件（如偷盗、光纤故障，停电等）造成系统无法运行、数据的缺失不计入统计考核指标。
（三）运行维护工作要求
对水站实施“日监控、周巡检、月自查”的日常运行维护与管理制度。保证前端水站与监控平台数据畅通。
     运维工作一般要求如下：
1、根据仪器监测数据判断仪器运行情况；
2、根据电源电压、站房温度、湿度等参数分析站房内部情况；
3、发现水站数据持续异常情况，应及时赶赴现场进行处理并填写有关情况记录，必要时现场采集实时水样和留样并委托有资质实验室进行分析。
4、每天上午9:00前，登录水质监测系统平台，对水站前一天的自动监测数据进行初步审核。
5、投标人每年制定巡检计划上报采购人，每月上报月度巡检报告，年底上报年度运维报告。
6、监控必须保证前端水站与监控平台数据畅通。
（四）每日工作内容如下：
1、通过仪器监测数据判断仪器运行情况。
2、根据电源电压、站房温度、湿度等参数分析站房内部情况。
3、通过查看水站平台数据对水站仪器设备运行状态做出预判，确保水站运行正常。

（五）每周工作内容如下：
每周应巡检水站至少一次，主要工作包括：
采水系统、进水与配水系统、通讯系统、控制系统、集成、配电、各分析仪器、站房周边环境及供电、防雷、消防设施的安全和卫生的维护及现场填写运维质控记录。
水质自动站运维技术要求
	序号
	维护内容
	维护目标
	维护要求

	1
	采水系统
	确保采水系统正常运行
	1）每周1次维护工作：水泵应清洗过滤网。自吸泵应清洗采水头；潜水泵应清洗泵体、吊桶；检查采水浮船，清除四周杂物，检查警示标志的完整性。检查取水管路是否出现弯折现象，是否畅通；清理管路周边杂物，在泥沙含量大或藻类密集的断面应视情况不定期进行清洗；
2）每月1次：检查管路保温材料是否完好。检查栈桥扶栏、桥板的安全性、警示标志的完整性；
3）冬季前应主要检查采水单元的采水泵工作是否正常，采水泵电源线、浮船警示灯电源线和采水管路是否老化，埋设是否裸露，保温材料是否损坏，如有老化、裸露和损坏情况应及时修复。

	2
	进水与配水系统

	确保系统管路清洁，系统设备运行正常。
	1）每周1次维护工作：及时检查气泵和清水增压泵工作情况；及时检查配水管路是否有滴漏现象并根据样品污染情况进行清洗；及时检查配水管路中所有球阀，清除阀内杂物，清洗阀体，确保阀体洁净；空气压缩机：每周检查气泵和清水增压泵工作状况，并对空气过滤器放水；
2）每月至少对五参数测量池、沉淀池、测量杯、过滤器芯等进行清洗2次。

	3
	电动球阀清洗检查
	确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏。
	每2月1次运维工作：
将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路；开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内）；必要的情况替换电动球阀。

	4
	单向阀清洗
	确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏。
	每2月1次运维工作：
拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路；必要情况更换单向阀。

	5
	清洗液位计
	确保液位计工作正常
	每周1次运维工作：
将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物；原样装回液位计；必要的情况更换新液位计。

	6
	液位观察管清洗
	确保液位观察管清洗透明
	每周1次运维工作：
拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净；拆卸部件原样装回。

	7
	压力表测试
	确保清洗后压力表读数正常
	每2月1次运维工作：
拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙；压缩空气吹脱表头内残留脏污；调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏；原样装回压力表，注意气密性；必要情况更换压力表。

	8
	取水系统综合测试
	确保系统取水正
常
	每周1次运维工作：
完成上述测试后复原所有阀门到正确位置；检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好；检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。

	9
	工控机检查
	确保工控机运行正常。
	1）每2月1次运维工作：
检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警；强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windows系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常；插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上；断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清；除电源和主板上的灰尘，尤其注意CPU板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固；检查硬盘SATA连接线是否松动；定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动；
2）更换、维修工控机重装后需重新检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警；强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windows系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。

	10
	通讯检查
	确保控制和数据上传通道畅通
	每周1次运维工作：
确保工控机各个串口和PLC、数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固；通过现场监控软件测试工控与PLC及各个仪器之间是否连接正确；VPN网络设备检查，保证通讯畅通；视频监控设备检查，监控视角位置。

	11
	PLC检查
	
	每周1次运维工作：
检查PLC状态数据传输和报警灯，确保无数据传输和报警；确保取水过程中PLC上各个点输入输出状态正确；测量并确保PLC时钟电池电压正常；必要的情况更换电池；确保PLC串口模块连接牢固。

	12
	面板开关检查
	确保各开关功能正常
	每周1次运维工作：
检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常。

	13
	配电板清扫
	
	每周1次运维工作：
清扫配电板上各个元件上的灰尘等。

	14
	配电板状态检查
	
	每周1次运维工作：
检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常。

	15
	接地检查
	
	每周1次运维工作：
确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地。

	16
	温湿度仪检查
	
	每周1次运维工作：
检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏。

	17
	稳压电源清扫
	
	每周1次运维工作：
断电情况下清扫稳压电源内的灰尘；检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换；上电测试，确保稳压源工作正常。

	18
	UPS检查清扫
	
	每周1次运维工作：
断电情况下清扫UPS各个散热孔上的灰尘；检查确保UPS充放电正常。

	19
	UPS电池箱清扫
	
	每周1次运维工作：
做好绝缘措施情况下清扫UPS电池箱内的灰尘；确保箱内各个电池联线接触良好牢固；确保各个电池无漏液，外观正常。

	20
	机柜台面清扫及检查
	
	每周1次运维工作：
检查机柜台面及玻璃是否清洁；检查机柜各门是否关于完好。

	21
	实验区清扫
	确保室内整齐清洁
	每周1次维护工作：
保持实验区台面清洁；保持仪器设备摆放征集；按要求存储试剂；按要求处置废液。

	22
	水质超标自动采样器
	确保仪器稳定运行
	每周一次运维工作：
每周查看仪器状态参数，观察超标自动采样浓度及采样量是否与设定相符；清洗采样瓶，保持采样瓶洁净。

	23
	高锰酸盐指数分析仪
	确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格。
	1）每周1次运维工作：
每周根据水质情况对测量杯、进样管路进行清洁维护；
2）定期（每月）对仪器进行量程校正，并做好记录；
3）定期更换耗材。

	24
	氨氮分析仪
	
	每周1次运维工作：
查看仪器校正结果和记录，保养电极、检查电极槽、清洗电极膜；检查管路，检查标液、清洗液和反应液液位、试剂是否变质，及时更换或填充试剂；
2）定期更换耗材。

	25
	总磷、总氮分析仪
	
	1）每周1次维护工作：根据水质情况对测量杯、进样管路和八通阀进行清洁维护；按照要求定期更换钼酸、过硫酸钾试剂和混合标液，观察氢氧化钠、盐酸、硫酸、超纯水等剩余量并注意更换；量程校正时注意校正曲线“零点”数据，如明显偏高应查找试剂和清洗水纯度等；每次巡检时注意仪器面板应显示为在线遥控状态。
2）每2周更换1次抗坏血酸（发现变色需随时更换）；
3）定期更换耗材；
4）定期（每月）对仪器进行量程校正，并做好记录。

	26
	挥发酚分析仪
	
	1）每周1次维护工作
每周根据水质情况对测量杯、进样管路进行清洁维护；根据试剂使用情况添加试剂；
2）定期（每月）对仪器进行量程校正，并做好记录；
3)定期更换耗材。

	27
	COD
	确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格。
	1）每周1次维护工作：查看仪器校正结果和记录；检查管路，检查标液、清洗液和反应液液位、试剂是否变质，及时更换或填充试剂；
2）定期更换耗材。

	28
	水质五参数
	确保监测仪器运行稳定，比对数据合格。
	1）每周1次维护工作：清洗五参数电极，视水质情况而定，每周至少1次；              
2）每月1次；校正pH和溶解氧电极；用化学法清洗电导率和浊度探头。停机后复机，应重新校准；
3）定期更换耗材。

	29
	自动留样器
	确保监测运行稳定。
	每周1次维护工作:
查看仪器状态参数，观察超标自动采样浓度及采样量是否与设定相符，清洗采样瓶，保持采样瓶洁净。

	30
	质控设备
	确保监测仪器整洁，运行稳定。
	每周1次维护工作
定期试剂、耗材，校准和维护仪器。

	31
	站房
	确保水站站房安全及卫生。
	每周1次维护工作：
巡查站房周边环境及供电、采配水、防雷、消防设施，确认水站电路系统、通讯线路是否正常，排除安全隐患；检查门禁及动环系统、视频系统是否工作正常；打扫站房卫生，物品摆放整齐。

	32
	运维记录
	保证记录填写真实、及时、完整。
	每周1次维护工作：
按要求及时现场填写水站运维、质控等相关记录、表格。


（六）备品备件与耗材要求
投标人须在中标后1个月内提供包括常规监测因子的备机，备机数量按照4个站1套提供，不足4个按4个计算。备机监测因子应至少包含水温、pH、溶解氧、浊度、电导率、总磷、总氮、氨氮、高锰酸盐指数、化学需氧量、挥发酚。
合同签订后1个月内，中标人须备齐充足的备品备件，备齐半年的耗材。备品备件、耗材等须存放于采购人指定的相应地点，随用随补充，以确保运维质量。
签订合同后2个月内，采购人将对中标人提供的备机及耗材等相关材料进行现场核查，若核查不满足合同要求的，采购人视情况致函处罚。签订合同3个月内未提供备机和耗材，采购人解除运维合同。
（七）停机管理
1、短时间停机（停机时间小于24小时）：一般关机即可，再次运行时仪器需重新校准。
2、长时间停机（连续停机时间超过24小时）：如果分析仪需要停机24小时或更长时间，一般需关闭分析仪器和进样阀，关闭电源。并用蒸馏水清洗分析仪器的蠕动泵以及试剂管路；清洗测量室并排空；对于测量电极，应取下并将电极头浸入保护液中存放。停机后应将停机申请上报采购人。
 （八）人工补测要求
1、水站日常监测的项目均为补测项目
2、停机期间，投标人委托有资质的环境监测机构开展全程序的手工采样，每周2次，两次采样间隔不小于24小时；分析数据按要求上报采购人。停机期间，每周进行停机维护。
3、因供电故障或其他原因导致水站停运，超过48小时需补测1组实验室分析数据，后续每周保证2次实验室数据直至水站恢复正常运行（两次补测间隔不得小于小于24小时）。

    4、当发生台风、暴风雪、地震、洪水、泥石流、塌方、断流、结/化冰期等因素导致无法人工采样时的缺矢数据将不进行补测。
（九） 数据管理
水质自动站运行指标要求：
1、水站各分析仪器数据传输率不低于90%，数据有效率不低于90％（除去停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障）。
2、保证在运营维护管理期内，数据误差符合检测项目性能指标要求。
3、每天上午9:00前，登录“安阳市水质监测系统”平台，对水站前一天的自动监测数据进行初步审核。发现异常数据时，对数据进行标记，查明原因，并做好相关记录。
4、当确认水站仪器正常运行，而监测数据异常，且超出历史正常水平时( 上年度均值)，须2小时内报采购人，同时继续保证系统仪器正常运行，并采集水样对化学需氧量、高锰酸盐指数、总氮、氨氮、总磷、pH、溶解氧、电导率、浊度、水温、挥发酚进行人工比对，监测数据准确，传输畅通，比对结果及时上报采购人。
（十） 故障排除
1、投标人发现水站系统故障时应及时排除，及时上报采购人，同时委托有资质的环境监测机构做好手工采样、实验室分析等应急补救措施并填写有关情况记录。
2、投标人故障响应时间不超过4小时，一般故障排除时间不超过24小时，重大故障排除时间不超过48小时。如故障排除时间超过48小时，需提供备机或其他有效方式保证不间断的获取水站数据。超过48小时的故障，以手工采样实验室分析提供数据，并在72小时内使用备机；实验室分析因子应包括所有常规监测因子（化学需氧量、高锰酸盐指数、总氮、氨氮、总磷、pH、溶解氧、电导率、浊度、水温、挥发酚）。
（十一）运维记录表格
认真、及时做好各类记录，每季度以书面形式上报采购人，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：
1、水站日远程巡视结果记录表；
2、日巡视异常数据记录表；
3、水站巡检记录表；
4、水站试剂更换记录表；
5、水站备品备件更换记录表；
6、故障处理情况表；
7、水站质控样核查结果记录表；
8、月度地表水水质自动监测数据统计表；
（十二）人员及车辆要求
1、运维人员及车辆要求
人员和交通工具的总体配置要求：每4个站点至少配置2名运维人员1辆运维车，投标人应承诺提供2名经过采购人考核并认可的技术支持人员，有1年及以上水质自动监测站运维或数据审核经验，大专及以上学历。技术支持人员配合采购人进行数据审核、运维协调等工作，必须严格遵守采购人单位工作纪律、工作时间，服从工作安排，调换技术支持人员须经采购人同意。采购人提供技术支持人员工作场地，工作所需设备（计算机等）由投标人承担。
2、人员素质及能力：现场维护人员应至少2人1组，其中带队人员必须持有河南省生态环境部门或省级以上相关部门颁发的运维资格证，其余人员需持有本公司颁发的运维上岗证明，以上人员同时具有至少1年以上的现场维护经验，能及时发现和排除仪器故障。
3、投标人为运维人员提供人身意外伤害保险，并负责运维人员的安全保障。在运维开展过程中出现的安全问题由中标人负责，采购人不予负责，无责任联带关系。
4、以上人员调换时应提前1个月向采购人报告并备案。
（十三）运维安全要求
1、投标人对水站站房及配套设施安全负责。负责站房仪器设备及配套设施的安全，保证门禁系统运行正常，确保水站财产安全
2、投标人根据安全用电相关规定，邀请供电部门对水站专用变压器进行防雷年检及电力线路安全性进行检查。
3、对于水站专用变压器，需聘请具有专业资质资格证并在有效期内的电工，作为专业操作人员定期维护。
4、电源防雷，应联系专业单位进行年度检测，保证站房电源配电箱（柜）中防雷空气开关正常及电源接地线接地良好。
5、消防安全工作
水站应配备定温自动灭火器或手提式干粉灭火器，按照规定经常检查，确保保险装置没有损坏或遗失，压力表指针指在绿色区域时内。并且每年定期委托有资质的专业检验检测部门对水站进行消防防火检查，并将检查结果上报采购人。
6、负责对站房防水、栈桥维护及其他配套设施的维修及更换。
（十四）站房防雷工作
每年联系有资质的检测部门对站房进行一次防雷检测，检查避雷带是否脱落，接地电阻是否合格等并出具防雷检测合格报告。对防雷设施不完善的，及时进行整改，整改后再次联系有资质的检测部门进行检测并出具防雷检测合格报告。
1、对仪器设备外壳和机柜接地情况进行检测，如不符合相关技术标准要求，及时整改到位，保证接地良好。
2、做好确保VPN数据传输设备、门禁系统、视频监控设施和光纤通讯线路等防雷安全防护工作。
（十五）汛期采水系统安全工作
每年汛期，投标人应加强日常维护，做好系统的汛前准备、汛后恢复工作。做好水站的日常维护保养，根据防汛信息采取措施，在汛期前做好准备工作。定时联系站房看护人员，跟踪（及时）了解河水的变化情况，并制定异常情况处理预案。汛期前可根据情况将浮船等采水系统移至安全地方。防汛期间需要暂停水站运行的，须及时书面上报采购人后再实施。汛后及时恢复水站的正常运行。
（十六）委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。未经采购人同意，投标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，投标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。
三、运维质量管理与控制要求
（一）运维管理方针与目标
运行稳定、反应及时、数据准确、管理规范。
（二）水站运行质量管理
投标人定期对本公司开展地表水自动监测人员进行技术培训和技术指导，投标人质量管理人员负责履行水站日常运行的质量管理和技术要求，确保水站质量保证和控制措施落实到位，水站数据质量准确可靠；采购人对水站质量管理工作进行监督。
投标人负责开展运维合同内规定的其它质量控制要求。
1、每日上、下午登录平台，对水站数据上传网络平台情况进行监视，确保水站运行正常；通过视频监控系统，观察水站室内、外实时状况或选择观看历史视频数据，判断是否有异常情况，并填写《水站运维值班日志》。
2、每周对水站至少进行一次现场巡检，对水站系统仪器设备进行现场质量控制，按照要求认真填报水站相关情况。
3、非巡检时间，水站系统若有异常情况发生应及时远程或到现场解决。
4、投标人应严格按照采购人的要求，落实水站质量管理措施。委托有资质的环境监测机构使用国家标准分析方法进行比对、标样核查监测等工作。
5、每月单周对化学需氧量、高锰酸盐指数、总氮、氨氮、总磷、pH、溶解氧、电导率、浊度、水温、挥发酚的国家标准分析方法与自动监测的比对实验，自动监测数据与实验室同步分析实际水样测试数据进行比对，比对实验结果相对误差按照《地表水自动监测技术规范》（试行）HJ 915-2017规定：
当Cx>BIV，比对实验的相对误差在20%以内;
当BⅡ<Cx≤BIV，比对实验的相对误差在30%以内;
当4DL<Cx≤BⅡ，比对实验的相对误差在40%以内;
当自动监测数据和实验室分析结果双方都未检出，或有一方未检出且另一方的测定值低于BI时，均认定对比实验结果合格;
式中：Cx--仪器测定浓度;
B--GB3838表1中相应的水质类别标准限值;
4DL--测定下限。
6、每月双周对氨氮、COD、总磷、总氮和高锰酸盐指数pH、电导率、水温进行两次标准溶液核查；相对误差≤±10%。
7、投标人每个月对自动站监测仪器至少进行1次化学需氧量、高锰酸盐指数、总氮、氨氮、总磷、pH、浊度、水温、挥发酚分析仪器零点和量程校正。
8、在线监测仪器每年进行一次检定或校准（含多点校准），每半年进行一次期间核查。
9、投标人应定期维护仪器设备，在仪器发生故障时，能及时发现和维修，修复后及时对仪器进行重新检定或校准，并进行仪器性能测试，确保监测仪器在正常状态下工作。
10、在线监测仪器性能测试，样品浓度为仪器量程的50%，样品值可以是标准样品保证值或按标准方法配制的受控样品浓度值。
精密度：连续测定同一水样6次，测定结果相对标准偏差≤±10%；
准确度：连续测定同一标准样品6次，测定结果相对误差≤±10%。
11、投标人每年对监测仪器进行1次3-5个浓度点的多点校准，每半年进行一次线性核查。

  12、如有生态环境部、中国环境监测总站、河南省生态环境厅、安阳市生态环境局颁发的新规范、标准及管理办法，按新要求执行。
（三）试剂质量要求
水站所用试剂必须为分析纯或优级纯级别，且未失效；所用纯水或超纯水须达到相关技术要求。
标准溶液和试剂的配制按计量认证的要求进行。
标准贮备液在冷藏柜（4℃）中保存期限一般不得超过一年。
标准使用液在冷藏柜（4℃）中贮存期除有明确的规定外，一般不得超过三个月，或根据需要临用现配。
水站仪器所用试剂更换周期应根据试剂稳定性有所区别，一般不超过两星期，最长不得超过一个月。总磷仪器所用抗坏血酸试剂必须每半月更换一次（发现变色需随时更换）。
（四）质量控制监督检查
采购人组织对投标人运维水站的运行情况、自动监测数据质量进行定期或不定期的专项检查。
（五）运行异常情况报告
发生下列情况导致水站不能正常运行的，投标人应及时向采购人报告并采取相应措施;

1、水站当地进行建设施工，水站在短期内无法运行的。
2、水站当地供电系统发生故障，影响水质报告发布的。
3、取水河段断流、河槽改道无法取水。
4、水站系统发生故障，在短时间内不能恢复的。
5、水站上游人为采取措施，阻断来水，影响水质监测的。
  6、水质自动站出现系统或仪器故障，导致连续超过48小时没有自动监测数据时，中标人须提供备机。
因客观原因导致水质自动站停运，超过3天无自动监测数据时，中标人每周必须委托有资质的环境监测机构进行最少2次化学需氧量、高锰酸盐指数、总氮、氨氮、总磷、pH、溶解氧、电导率、浊度、水温、挥发酚实验室分析测试。
在线分析仪器及水站各系统备品备件、易耗品按要求进行定时更换和随坏随换并承担费用。
（六）水站运维质量技术档案管理
投标人每季度将水站运维质量技术档案整理归档，每季度结束将水站监测相关数据刻盘保存。
（七）水站运维质量控制计划和报告。
投标人应按要求认真编写水站运维质量控制计划和报告，并建立水站质控管理档案。
1、按照要求编写水站运维年度质量保证工作计划并报送采购人。
2、每月结束编写、报送水站运维质量保证工作月报和自查报告。
3、每季度结束编写水站季度运维报告报送采购人。
4、每年度结束前15日，编写、报送当年度水站运维质量保证工作总结。包括年度质量保证工作计划、各项质控措施实施情况的记录，水站日常数据检查处理情况、标液及试剂配制情况、每周巡检情况、仪器维修校正情况、标准溶液的核查结果、比对实验的结果、自动监测系统日常运行情况等和年度质量保证工作总结。
四、监督考核内容及要求
采购人组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，采购人依据合同扣减相应的运维费，并有权终止运维合同。
每季度绩效考核一次，以单月单个水站为单位进行。考核采取百分制、单站考核的方式，主要包括单个站点运行率、数据有效率、数据审核率及运维管理。
考核满分为100分，其中水站运维质量（运行率、数据有效率、数据审核率）30分，运维管理70分（单项分值扣完为止）。
即考核总分＝运维质量得分＋运维管理得分
考核评分表
	考核依据
	≥90
	［85，90）
	＜85

	单站数据有效率
	合格
	初级警告，扣除单站20%的运维费用
	警告，扣除单站20%的3倍运维费用

	单站运行率
	合格
	初级警告，扣除单站20%的运维费用
	警告，扣除单站20%的运维费用

	单因子数据有效率
	合格
	初级警告，扣除单因子20%的运维费用
	警告，扣除单因子20%的3倍运维费用

	单因子运行率
	合格
	初级警告，扣除单因子20%的运维费用
	警告，扣除单因子20%的运维费用

	总数据有效率
	合格
	初级警告，扣除合同总金额10%的运维费用
	解除合同

	总运行率
	合格
	初级警告，扣除合同总金额10%的运维费用
	解除合同


（一）运维质量考核（30分）
[image: image1.png]Iy EnRENNESAERE



1、运行率（10分）
监测仪器每月运行率= 
单站每月运行率=[image: image4.png]=X 100%



；
每月运行率及数据个数以平台统计为准。如平台统计异常，可由考核小组评定。
（1）扣除停电、自然灾害等不可抗力的影响，总体运行率应不低于90%，每低1个百分点扣1分。
（2）仪器产生故障，导致数据缺失分两种情况：
由于不可抗力导致数据缺失，缺失数据不纳入“每月应上传数据个数”统计；
由于运维不力，导致仪器故障，缺失数据须纳入“每月应上传数据个数”统计。
单站运行率得分按单站运行率统计，若单站运行率为98.74%，则得9.8分（只舍不进）。
2、数据有效率（10分）
（1）数据有效率规定如下：
以每月水站有效数据个数为基础，计算每月的平均数据有效率。
每种仪器每月数据有效率=有效数据个数/实际上传数据个数×100%；
单站每月数据有效率=[image: image2.png]e EnRUBEEAKEARE




总体数据有效率=[image: image3.png]B
ST Fi





数据有效率以月为单位计算，须达到90%。数据有效率及数据个数以系统平台计算为准。
（2）有效数据是指系统平台数据剔除异常数据后的数据。以下种类的自动监测数据视为异常数据：
①自动监测数据出现负值，且负值的绝对值大于最低检出限的数据；
②常规监测因子中，与实际水样比对，误差超过《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915-2017）附录A表A.2相关要求的监测数据；
③常规监测因子中，出现零值或负值的监测数据；
④小时监测数据连续3次或3次以上出现相同值；未检出或有其他甲方认可的方法证明监测数据有效的数据除外；
⑤自动监控设备故障或其它异常期间产生的数据；
⑥自动监控设备在校准、维护期间产生的数据；
⑦其他有效证据证明不合格的自动监测数据。
以上种类数据中，①-④、⑦所示的数据个数纳入“实际上传数据个数”中统计。
单站数据有效率按单站数据有效率计，单站数据有效率95.12%，则得9.5分（只舍不进）。
3、数据审核率（10分）
数据审核率=（站点数据实际审核天数/站点数据应审核天数）×100%。
4、监测数据的统计规定
（1）小时值：水站正常运行情况下，每天等时间间隔（采样周期4h）自动监测6次；
（2）日均值：正常情况下应为当日全部自动监测数据的算术平均值（pH值除外）；pH值的日均值采用当日实际获得的全部pH值对应氢离子浓度算术平均值的负对数表示，计算时先采用pH值自动数据计算对应时段的氢离子浓度值，再计算当日全部氢离子浓度算术平均值，最终计算该算术平均值的负对数。
（3）月均值：正常情况下应为当月实际获得全部自动数据的算术平均值。pH 值的自动月代表值采用当月全部pH 值自动数据对应氢离子浓度算术平均值的负对数表示。
（4）不可抗力（如雷电、洪水、旱灾，火灾、断流等）造成系统无法运行、数据的缺失不计入统计考核指标。
（5）突发事件（如偷盗、光纤故障，停电等）造成系统无法运行、数据的缺失不计入统计考核指标。
（二）运维管理（70分）
水站运维管理实施“日监控、周巡检”的管理制度。投标人每日通过系统平台开展数据监控；每周至少1次对各个水站进行现场维护。
1、日监控（10分）
“日监控”是指：每天对系统平台进行实时监控，保证前端水站与系统平台数据畅通，要求如下：
（1）指定专人每日上午9：00前对水站前一天的自动监测数据初步审核完成。
（2）每日下午下班前，将当天巡检情况以电子文档形式报告采购人。
（3）值班记录要规范、及时上报故障。
2、周巡检（10分）
（1）水质自动站的巡检（包括软硬件及现场站房的基础设施、系统各单元及附属设施的运行维护），每个站每周1次。
（2）周巡检时，按要求填报记录表，现场工作情况拍照存档，周运维工作内容为采水系统、进水与配水系统、通讯系统、控制系统、集成、配电、各分析仪器、站房的安全和卫生的维护；按要求对水站监测设备和仪器开展质控工作。
（3）周巡检须对站点上游2000米，下游500米范围内出现的可能影响水站正常运行或水质变化的环境变化开展巡查，并上报采购人。
3、故障处理（10分）
（1）现场排除故障
①投标人发现水站系统故障时应及时排除，及时上报采购人，同时委托有资质的环境监测机构做好手工采样、实验室分析等应急补救措施并填写运维记录。
②投标人故障响应时间不超过4小时，一般故障排除时间不超过24小时，重大故障排除时间不超过48小时。如故障排除时间超过48小时，需提供备机或其他有效方式保证不间断的获取监测数据。
（2）停机处理
①短时间停机（停机时间小于24小时）：一般关机即可，再次运行时仪器需重新校准。
②长时间停机（连续停机时间超过24小时）：如果监测仪器需要停机24小时或更长时间，一般需关闭仪器和进样阀，关闭电源。并用蒸馏水清洗分析仪器的蠕动泵以及试剂管路；清洗测量室并排空；对于测量电极，应取下并将电极头浸入保护液中存放。停机前应将停机申请通过系统平台报告采购人，经允许后实施。
③停机期间，委托有资质的环境监测机构开展全程序的手工采样，国标法分析常规监测因子，每周2次；分析数据按要求上报采购人。停机期间，每周进行停机维护。
④长时间停机后，恢复运行时，须按照国标要求开展仪器质控实验，并将结果经系统平台上报采购人；经采购人同意后方可正式恢复运行。
4、运维记录（10分）
运维管理的所有工作，必须如实填写运维巡检记录，做到“有据可查”。无记录的工作，采购人视为该项工作未开展。
5、人员及车辆配置（10分）
（1）投标人人员及车辆
①人员和交通工具的配置要求：每4个站点至少配置2名运维技术人员1辆车。
②人员素质及能力：现场维护人员应至少2人1组，其中带队人员应具有至少3年以上的现场维护经验并持证运维，能及时发现和排除仪器故障。维护人员更换时应提前向采购人报告并备案。
③人员分工：现场维护、技术支持人员分工要明确。
④投标人向采购人提供2名技术支持人员，配合采购人开展水站监控运维等工作。采购人提供办公场所。
6、安全要求（5分）
（1）投标人对水站站房及配套设施安全负责。负责站房仪器设备及配套设施的安全，保证门禁系统运行正常，确保水站财产安全。
（2）投标人根据安全用电相关规定，聘请供电部门对水站专用变压器进行防雷年检，并对变压器及电力线路安全性进行检查。
①水站专用变压器，需聘请具有专业资质的电工定期维护。
②电源防雷，应联系专业单位进行年度检测，保证站房电源配电箱（柜）中防雷空气开关正常及电源接地线接地良好。
③投标人应做好消防安全工作。
水站应配备定温自动灭火器或手提式干粉灭火器，按照国家规定定期检查，确保灭火设备正常。
④投标人负责对站房漏水及栈桥的维护维修和保养。栈桥每年需进行安全检查和刷防锈漆进行防锈处理。完善栈桥和浮船的警示标志。
⑤投标人应做好站房防雷工作。
每年投标人负责聘请有资质的检测部门对站房进行一次防雷检测，检查避雷带是否脱落，接地电阻是否合格等。对防雷设施不完善的，及时进行整改。
⑥投标人对仪器设备外壳和机柜接地情况进行检测，如不符合相关技术标准要求，及时整改到位，保证接地良好。
⑦投标人应确保VPN数据传输设备、门禁系统、视频监控设施和光纤通讯线路等安全运行工作。
⑧投标人应做好汛期采水系统安全工作。
每年汛期，投标人应加强日常维护，做好系统的汛前准备、讯后恢复工作。做好水站的日常维护保养，根据防汛信息采取措施，在汛期前做好准备工作。跟踪（及时）了解河水的变化情况，并制定异常情况处理预案。汛期前可根据情况将浮船等采水系统移至安全地方。防汛期间需要暂停水站运行的，须上报采购人后再实施。
⑨自动监测系统的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）由甲方管理。未经甲方同意，投标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在运维期间，投标人有责任保证全部资产的完整、安全并处于良好状态。
7、质控管理（15分）
（1）质控要求
按照《地表水自动监测技术规范》（HJ 915-2017）要求，水站质控须达到以下要求：
①投标人定期对本单位开展地表水自动监测人员进行技术培训和技术指导，培训情况上报采购人备案。
②投标人负责履行省控水站日常运行的质量管理和技术要求，确保水站质量保证和控制措施落实到位，水站数据质量准确可靠。
③投标人须按照采购人的要求，对水站实施日常运维质控管理。
④每周对水站至少进行1次现场巡检，对水站系统仪器设备进行现场质量控制，并通过工控机现场登录系统平台，按照要求认真填报水站运维记录。
⑤非巡检时间，水站系统若有异常情况发生应及时现场解决。
⑥投标人应严格按照采购人的要求，落实水站每周比对、核查等质量管理措施。委托有资质的环境监测机构使用国家标准分析方法进行比对、标样核查监测等工作。
⑦五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等常规监测因子的国家标准分析方法与自动监测的比对实验，自动监测数据与实验室同步分析实际水样测试数据进行比对，比对实验结果相对误差按照《地表水自动监测技术规范》（HJ 915-2017）》执行。
⑧在线监测仪器期间核查
投标人每半年对监测仪器进行1次期间核查。
投标人应定期维护仪器设备，在仪器发生故障时，能及时发现和维修，修复后及时仪器进行重新检定或校准，并进行仪器性能测试，确保监测仪器在正常状态下工作。
⑨在线监测仪器性能测试
精密度和准确度：按照《地表水自动监测技术规范》（HJ 915-2017）》执行。
投标人每年按照仪器说明书要求对监测仪器进行1次多点校准。
（2）试剂质量要求
水站所用试剂必须为分析纯或优级纯级别，且未失效；所用纯水或超纯水须达到相关技术要求。
①标准溶液和试剂的配制按计量认证的要求进行；
②标准贮备液在冷藏柜（4℃）中保存期限一般不得超过半年；
③标准使用液在冷藏柜（4℃）中贮存期除有明确的规定外，一般不得超过三个月，或根据需要临用现配；
④水站仪器所用试剂更换周期应根据试剂稳定性有所区别，一般不超过两星期，最长不得超过一个月，总磷总氮仪器所用抗坏血酸试剂必须每半月更换一次（发现变色需随时更换）。
（3）质量控制监督检查
①采购人对投标人运维水站的运行情况、自动监测数据质量进行定期或不定期的专项检查。
②采购人对投标人运维水站实施现场质量管理检查与现场质控考核的飞行巡检。飞行检查包括国家、省厅各种现场检查。
③采购人对投标人不定期进行能力验证考核。
④投标人应按照“单周比对、双周核查”的要求，对水站所有监测因子进行水样比对检查和标液核查。比对和核查应按照国家相关实验规定执行，实验数据应具有法律效力。
（4）水站运行异常情况报告
①发生下列情况导致水站不能正常运行的，投标人应及时向采购人报告并采取相应措施：
水站所在地进行建设施工，水站在短期内无法运行的；
水站所在地供电系统发生故障，影响水站运行的；
取水河段断流、河槽改道无法取水或水深低于50厘米影响取水水质的；
水站系统发生故障，在短时间内不能恢复的；
水站上游人为采取措施，阻断来水，影响水质监测的；
出现人为干扰和可能干扰水站自动监测数据质量的行为；
出现《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》（生态环境部发布）中定义的弄虚作假行为的。
②水质自动站出现系统或仪器故障，导致超过48小时没有自动监测数据时，乙方须提供备机或每7天提供2次实验室分析数据，两次分析数据至少间隔48小时。
③因客观原因导致水质自动站停电，整周无自动监测数据时，投标人每周必须委托有资质的第三方环境监测机构进行至少2次实验室分析测试。
④在线分析仪器及水站各系统备品备件、易耗品按要求进行定时更换和按需更换。
（5）水站运维质量技术档案管理
①投标人建立水站运维技术人员动态档案，同时报送采购人。
②投标人每月1次将水站监测相关数据备份，归档保存。
（6）水站运维质量控制计划和报告
①投标人应按采购人要求认真编写水站运维质量控制计划和报告。
②按照要求编写水站运维年度质量保证工作计划并报送采购人。
③每月结束5个工作日内编写、报送水站运维质量保证工作月报和自查报告。
④每年度结束后15日内，编写、报送当年度水站运维质量保证工作总结。包括年度质量保证工作计划、各项质控措施实施情况的记录，水站日常数据检查处理情况、标液及试剂配制情况、每周运维情况、仪器维修校正情况、标准溶液的核查结果、能力验证与质控考核、比对实验的结果、自动监测系统日常运行情况等记录和年度质量保证工作总结。
五、其他规定
(一）中标人存在以下行为之一的，采购人启动合同扣款程序。
1、违反质控、运维管理规定相关要求； 每次每项扣1分，扣分计入当月运维总得分中。
2、中标人违反《关于印发河南省地表水环境质量自动监测站运行管理办法(修订）》其他项规定的；每次每项扣1分，扣分计入当月运维总得分中。
3、运维工作受到生态环境部、省厅、省生态环境监测中心和安阳市生态环境局致函或通报批评的；每次扣除运维费5000元
4、迟报、漏报或不报审核数据的，拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；每次每项扣1分，扣分计入当月运维总得分中。
5、除不可抗力外，水站监测仪器设备故障超过 48 小时未解决的，且无法提供相应合格的监测替代数据的，扣除运维费 5000 元，同时扣除对应时期仪器运维费；此后每超过 24小时，继续扣除 2500 元；超过7天未解决，不支付当期仪器运维费用，采购人可根据情况解除运维合同。
6、未经采购人同意私自调换项目经理或技术支持，运维人员发生人员变更（除人员离职外）；每次每人扣1分，扣分计入当月运维总得分中。
7、运维期间，投标人未按安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患的。每次每项扣1分，扣分计入当月运维总得分中。
8、运维期间对于重复出现的问题加倍扣分。
（二）终止合同相关规定
1、中标人应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，采购人有权终止合同；
2、运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、弄虚作假等违规行为的，采购人有权终止运维合同；
4、对实施或参与实施《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为的；实施或强令、指使、授意他人实施修改参数，或者干扰采样致使监测数据严重失真的；实施或参与实施干扰自动监测设施、破坏环境质量监测系统的；其他破坏环境质量监测系统的情形。采购人终止合同，并向社会公开相关合同终止信息。

5、终止合同前，采购人将对水质自动站进行仪器性能测试。如运维机构不配合，采购人将其加入黑名单，在水质自动站运维管理项目招标时，不予考虑。

注：安阳市生态环境局安阳市市控环境质量自动监测站点运维服务项目包2的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。
提醒：投标人按照采购文件中标明的服务项目的所属行业、按该行业所对应的中小企业划分标准，作为服务的承接商（供应商）是否属于小微企业的判断标准。
投标人不应按照自身的行业属性作为小微企业的判断标准（应按采购文件标明的所属行业进行判断）。
2.5 安全

投标服务（及所涉货物材料设施）应符合国家、行业的各项安全标准，投标人对投标服务（及所涉货物材料设施）的安全性承担全部责任。服务期内不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的服务（及所涉货物材料设施），将依法承担民事及相应刑事责任。合同履行中的安全责任由中标人承担全部责任。
2.6 投标文件对“具体服务（技术）要求”的响应

“2.4标段（包）内容（具体范围、数量），具体服务（技术）要求”为采购需求的基础性要求，服务内容应当明确，服务所涉产品及技术参数应当明确并最终指向具体明确的产品。投标文件技术参数抄袭招标文件“具体服务（技术）要求”，投标产品不明确的、或与投标产品不一致的，评标委员会有权按照实质性判断原则评定其为无效投标。
2.7技术偏离
2.7.1★服务所涉货物材料设施的不接受负偏差，低于“具体服务（技术）要求”的、为无效投标。
2.7.2 除服务所涉货物材料设施的技术偏离外，其他内容不接受负偏差。
2.7.3 投标文件对技术偏差的描述要求：见第三章投标人须知3.7.3项。
2.8 合同履行期限后、服务项目所涉货物的售后服务
无特殊要求，服务要求中已作要求的从其要求。
2.9保险、所涉货物包装
2.9.1保险（如需）：
投标人应遵循国家相关保险的规定，依照法规规定，根据项目属性需要，办理货物设施等的财产保险、危险作业人员的工伤和意外伤害保险、设计和工程保险、第三方责任险，相关保险费用及相应责任由中标人承担。
2.9.2所涉货物包装：
中标人负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。
2.10 采购标的的验收标准
见“第三章 投标人须知” 第9条“验收”条款。
2.11采购标的的其他技术、服务等要求
无
3. 项目其他要求
无
