[bookmark: _GoBack]附件：拟定技术参数
本次采购外科手术显微镜1套（须具有医疗器械注册证）
以下为拟定技术参数：
1.主显微镜：
★1.1 四人八目或三人六目具备一键平衡调节功能，用于外科显微手术。
1.2 全光路复消色差光学技术及镀膜技术，高分辨率，大景深，保证最佳对比度和清晰度。
1.3 电动变倍系统，变倍系数6:1。
1.4 工作距离：单一物镜下连续变焦，最小工作距离≤230mm，最大工作距离≥600mm。
1.5 最大放大倍数≥20倍。
1.6 具有双激光点快速辅助对焦功能。
1.7 主刀镜，广角目镜0°～180°可调。
1.8 对手镜，广角目镜0°～180°可调。
1.9 深腔手术照明：保证在锁孔手术中对深部区域的照明清晰。
★1.10 配备XY电动平移系统，可通过手柄控制。
1.11 12.5倍目镜下，最大视野范围≥84mm。
2.助手镜和对手镜：
2.1 配备侧边助手镜，助手镜可360°旋转。
2.2 配备对手镜，对手镜可微调焦。
2.3 助手镜广角目镜，屈光补偿范围≥+5D至-5D，眼杯高度可调。
2.4 对手镜广角目镜，屈光补偿范围≥+5D至-5D，眼杯高度可调。
3.光源：
★3.1 照明光源：主光源≥300W氙灯照明系统，备用光源≥300W氙灯照明系统。
3.2 照明安全：光亮度和工作距离联动，光照范围与术野联动，内置照度计。
4.手柄：
4.1 手柄功能：电动连续调焦、电动连续变倍、释放电磁锁等功能。
5.支架：
5.1 落地式支架，具有电磁锁功能。
5.2 显微镜控制系统：机身一体化设计的触摸式控制屏，能显示氙灯的使用时间。
5.3 具备XY平移微调功能，实现高倍术野下的视野微调。
6.荧光造影功能：
★6.1 具备原厂内置术中荧光成像功能，荧光模式不少于1种(含血管荧光、肿瘤荧光等可选，且该功能须在该医疗器械注册证中予以体现)。
★6.2 具备与显微镜同品牌的荧光造影功能。
7.高清影像系统：
7.1 与支架一体化影像工作站，内置高清摄像头，可录制高清视频。
7.2 配备高清显示器。
7.3 影像系统为独立控制系统(独立显示器)，所有功能均能独立控制，与手术显微镜控制系统互不影响。
7.4 照片格式包括但不限于：JPEG、PNG。

注：此为进口产品公示所需拟定技术参数，最终采购参数以后续采购项目确定的《招标文件》中技术要求为准。
