
[image: image1.jpg])

h ¥5 18 21 B

M AT

EABREEFRA T ZREFEHKENERE, AP EHRERRAIRSF
EHEEHORFEARATE (HERS: BIUHEIRRE-2025-1548) %Fﬁéﬂﬁ[ﬁﬁ

HATRM, ZMERMIERF, BiE RN RERE £

RARA, HFREH 5880000. 00 TG HARHE WAHEN (FIRHE—KR) .
FRBAEBAPIRBARE, RRRMSCHHE N ERSRMASITREE . 4

HEE
AR AR — Y
TEES | 5R % ™ wmeme | W
WMEIRN | | e ame | oL s | 1z
-2025-1548
SRR T RGO, B, R, B, 5. 4. WA,
BAREE | IR RO Bl RAEH . BERE GEF. B9 KERS,
) BRI
e L i ——————
T ——
RREN | BeRER=E
RRIE | Hah \RIRE R, RN R RER.

RUABRRAN: ZEZI

RMABER A R: 0371-65680618




货  物  采  购  合  同

合同编号： 豫财招标采购-2025-1548（包1）（采购项目编号）

签订地点：河南郑州

签订时间：     年  月  日

甲方（盖章）：河南中医药大学

乙方 (盖章)：河南省冠睿实业有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及招标代理机构：信人建设管理有限公司（项目编号：豫财招标采购-2025-1548）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，经甲、乙双方协商，就甲方向乙方购买货物及相关服务事宜，同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物名称及价格

1. 乙方负责向甲方提供下表中所列货物和相关的安装调试服务等（详细配置清单见附件）。

（1）清单1：免税进口科学研究和教学用品                           单位：元
	序号
	货物名称
	品牌/制造商
	型号规格
	原产地
	单

位
	数

量
	单价

（RMB）
	小计

（RMB）
	交货时间

	1
	场发射扫描电子显微镜
	JEOL/日本电子株式会社
	JSM-IT810
	日本
	套
	1
	5880000.00
	5880000.00
	签订合同后180天内

	备件、专用工具、耗材（已包含）

	合计
	人民币大写：伍佰捌拾捌万元整（￥：5880000.00元）
	

	备注
	无
	


（2）清单2：非免税货物                                           单位：元

	序号
	货物名称
	
	品牌/制造商
	型号规格
	原产地
	单

位
	数

量
	单价

（RMB）
	小计

（RMB）
	交货时间

	
	备件、专用工具、耗材等

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	人民币大写：（￥：元）
	

	备注
	
	
	


2. 本合同（清单1+清单2）总金额人民币大写：伍佰捌拾捌万元整（RMB：5880000.00元）。

3. 本合同总金额为货物从生产厂家至河南中医药大学校内甲方指定地点总价。包括：货物和附属装置、备品备件、专用工具、安装调试、培训、运输、保险、验收检测费、各类税费及相关技术服务费用和验收合格之前及保修期与备品备件等为履行合同发生的所有含税费用。

4. 乙方负责办理合同所涉及的进口货物海关免税手续，甲方协助乙方办理进口免税相关事项，提供与其享受免关税待遇相关的证明文件资料，费用已包括在合同总金额内。

5. 本合同执行期间合同总金额不变。甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

6. 乙方所供货物若与合同要求不相符时，甲方有权拒收，并拒付该部分货物的货款。

7. 履约保证金：

双方签订合同前乙方按招标文件要求缴纳中标价（成交价）5%作为履约保证金，若乙方未履行合同或履行合同不符合要求的，则履约保证金不予退还；若乙方履行合同，货物经验收合格无质量问题，甲方无息退还履约保证金（凭收款收据）。

交纳方式：中标人在领取中标通知书后签订合同前将履约保证金汇（存）入采购方指定银行帐户

开户名称：河南中医药大学

账    号：1702020609200014257

开 户 行：工商银行花园路支行（请注明中标通知书中的合同编号）

二、货物质量标准

1. 乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家相关标准、行业强制性标准及环保要求。同时技术指标必须与乙方投标文件所陈述的指标保持一致。用于临床的医疗仪器必须有有效的医疗器械注册证。

2. 乙方提供的货物必须为全新的、未使用过的原厂原包装产品（含零部件、配件、随机工具、技术文件等），且进货渠道合法。

3. 乙方提供的货物必须包装外观完好、无破损，货物洁净完好、无划痕、无凹陷、无退色、无锈迹。

4. 乙方提供的货物不符合合同规定的质量要求的，甲方有权拒绝接受该货物，乙方应更换被拒绝的货物，并达到合同规定的质量要求，所造成的损失由乙方承担。必要时甲方有权解除合同。

5. 因货物的质量问题发生争议，由河南省商检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

三、货物包装、交货

1. 包装

⑴ 合同货物的包装必须与运输方式相适应，应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失等由乙方负责。

⑵ 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。

2. 交货

⑴ 乙方交货时间：场发射扫描电子显微镜供货期 180 天。交货完毕后及时提交货物验收申请（货物经验收合格的，交货日期以甲方收到乙方验收申请函日期为准；验收不合格的，交货日期以实际验收合格日期为准）。即在2026年    月    日前完成全部仪器设备的安装调试，并交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。乙方逾期交付物品，则每迟交一周货物应向甲方支付货款总额5%违约金，不足一周按一周计算。

⑵ 根据所购货物情况，甲方确定是否在发货前对所供货物进行检查，以保证所发货物与合同一致。所需费用由乙方承担。

⑶ 乙方交货地点：河南中医药大学指定地点。

⑷ 合同货物抵达甲方后，由甲乙双方一同清点货物数量，开箱检验表面状况，核对规格型号。并负责解决开箱检验清点发现的问题和赔偿。

⑸ 乙方应将合同货物的产品序列号、用户手册、技术资料（包括详细装箱单、质量证书、设备说明书、使用手册和其它相关技术资料）及配件、随机工具等一并交付给甲方。

⑹ 专用工具及备品、备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

四、合同货物的安装、调试

1. 乙方负责合同项下货物的安装调试至能够正常开机使用，且与合同要求的各项技术指标一致，符合各项安全标准，一切费用由乙方负责。

2. 乙方安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

五、安全责任

乙方在安装、调试合同货物过程中要严格执行国家有关人身安全及防火安全的规定，做好各项防护措施，防止各类事故的发生，若造成人身伤害及货物损坏事故等，则由乙方负全部责任。

六、货物的验收

1.  在甲方验收前，乙方应提交合同货物验收报告、每台仪器设备制造厂商出具的明细装箱单、每台仪器设备制造厂商出具的出厂质量证书、每台仪器设备制造厂商出具的使用说明书。

2. 乙方应在甲方验收前，向甲方提供按本合同的技术规格、技术规范要求进行的测试报告和验收报告，验收以招投标文件、合同技术规格、产品相应的技术说明为标准。

3. 合同货物（系统）交货（完工）并完成操作培训、粘贴条码，正常运行后，甲方使用单位组织或邀请第三方验收。验收应在甲乙双方共同参加下进行。

4. 验收按国家有关规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

5. 如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同货物安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

6. 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

7. 进口产品必须具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明，进口免税设备需要同时准备免税证明、报关单、外贸合同。

8. 乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

9. 合同货物验收未能通过的，乙方负责及时整改。若整改后仍未能合格的，甲方依法追究其经济及法律责任。

10. 验收合格后双方共同签署验收报告，验收合格日期以最后的签字日为准。

七、培训

乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在货物安装现场或按甲乙双方协商安排。与培训相关的未尽事宜按招标文件的要求及投标文件中提供的方案执行。如需要可另附培训协议。

八、 付款方式

中标的货物安装调试，正常运行后，采购方组织有关人员及使用单位联合验收，验收合格后采购方支付合同价的总额。

申请付款时必须提交以下文件和资料：1、资金支付申请书；2、由甲方签字的验收报告；3、教学、科研设备需开具增值税专用发票，其他货物、服务需开具增值税普通发票。

具体步骤：乙方填写《资金支付申请书》、开具抬头为甲方的发票，并送交甲方；甲方填写《验收报告》，乙方凭《资金支付申请书》和《验收报告》由甲方支付货款。

九、质保期限

本合同货物国产仪器设备整机免费质保期/年，进口仪器设备整机免费质保期3年。质保期自甲乙双方在设备验收报告签字之日起计算。
十、售后服务


1. 乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜（联系人：刘静电话：0371-63289611）。 

2. 质保期内，乙方负责对其提供的货物上门进行硬件维修、软件维护和升级等免费服务，甲方不再支付任何费用，但人为因素或自然灾害造成的损坏除外。

3. 质保期内，乙方在接到甲方系统故障或问题告知后，2小时内做出回应，48小时内到达现场排除故障。质保期内设备出现故障经乙方三次维修故障仍无法排除（包括但不限于不能达到质量标准、设备不能正常运行、影响甲方正常使用等），甲方有权要求乙方换货或退货。甲方要求换货的，更换货物后重新计算质保期；甲方要求退货的，乙方应退还甲方已支付的货款，并按照合同总额的20%向甲方支付违约金。

4. 质保期满后，乙方负责终身维修。维修响应时间为接到报修后24小时内。乙方不定期免费提供仪器维护和进行软件升级和技术指导。质保期满后，乙方根据用户需要提供使用人员继续培训服务，费用视情况而定。

十一、索赔

1. 甲方如对乙方所提供的货物有异议，甲方有权根据有关检验结果向乙方提出索赔。

2. 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

⑴ 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

⑵ 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

⑶ 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，延长质量保证期。

3. 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

十二、违约责任

1. 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同总额20%的违约金，同时履约保证金不予退还。

2. 乙方交付的货物与投标文件或合同不相符的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同总额30%的违约金，同时履约保证金不予退还。

3. 甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，则向乙方支付合同总额10%的违约金。

4. 乙方逾期交付货物（交付最终时间以甲方收到乙方提交的申请验收函之日为准，但若货物经验收不合格的，交付最终时间以最终验收合格日期为准。），则每迟交一周货物应向甲方支付货款总额5%违约金（不可抗力除外），违约金乙方同意从货款中扣除，逾期超过四周，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付合同总额20%的违约金，同时履约保证金不予退还。

5. 甲方逾期付款，则每延迟一周付款甲方应向乙方支付货款总额0.5%违约金，违约金总额不超过合同总价的5%（不可抗力除外）。

6. 乙方必须按甲方指定地点按时交货，货物不符合质量标准的，乙方必须按时负责调换至合格为止，并承担由此产生的实际费用。不能按时调换至合格者，按不能交货处理。乙方若不能按时交货，甲方将不保证按时付款，所造成的一切后果由乙方承担。

7.若乙方提出换货，则按第十二条第2款执行。

十三、争端的解决

1.凡与本合同有关而引起的一切争执和分歧，甲乙双方通过友好协商解决或提交河南省政府采购管理部门调解，如协商或调解不成，任何一方可以向郑州仲裁委员会申请仲裁裁决。

2.在进行仲裁期间，除提交仲裁机构的事项外，合同其他部分应继续履行。

十四、合同组成
本项目招标文件、投标文件及下列附件等均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。

1. 中标通知书（附件1）；

2. 中标货物分项报价一览表（附件2）；

3. 中标货物制造商配置清单（附件3）；

4. 中标货物技术参数（附件4）； 

5. 供货商质量保障及服务表（附件5）；

6. 中标货物安装培训计划表（附件6）

7. 中标货物制造商售后服务承诺（附件7）

8. 临床使用的医疗器械应提供一份以下复印件：①医疗器械注册证；②医疗器械产品注册登记表；[image: image3.png]RIRRIER) SN BARREEA
5 RERSCI, 25t G B CREEIIR,
B9, ZRIHE, RETAZHW KBS Wi, MEETASH. BARARAEIH
KR 0997215 Bl 5 IR U, PN PEAOR A ARISCH  RFESCHE. (SPRRBRITE
WHESRATAMGNG . THFESBT TR

. ARRBEBRE
L AR RSN LA S RIS
L LA i 17
ot | s W 2000
i wam | wome | me| | DD w \
RN EEET
senEA | s
o |wurs bk | & | 1| ssa000.00 | ssonno. o | 130
Taagk | 0
e "
¥h. THIR N 2aE
it AR GBI (Y, 5500000 )
P %
@ AR SRR FE R
i we | | [ ™| e
e | smsn no ™ ot
@ o || T qw | *F
AT
ar RREXT: (s
o

2 AR G L 2) BEBARTAS: (RERAHE (06: 588000000 7).
3 AT LIRIIEP T FETH LI RN T HRALY . S FERRR

s1mE TR



③产品检验报告；④医疗器械生产许可证；⑤医疗器械经营企业许可证等复印件一份。并保证以上证件均在有效期内。

十五、合同解除和终止

1. 甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

2. 如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内或在指定期限内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

十六、其它

1. 本合同乙方不得将本合同全部或部分分包给他人。乙方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。

2. 合同若有变更须经甲乙双方签字确认。

3．在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

4. 本合同经甲方、乙方法定代表人或授权代理人签字、盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。

5.乙方承诺负责本合同货物的报废回收事宜。

6. 本合同一式十份，其中甲方六份、乙方二份，招标公司二份。

7. 本合同合计17页A4纸张，缺页、缺签字日期之合同为无效合同。

8. 合同正式签订后，乙方应在两日内向甲方提供合同网络备案所需要的电子和纸质文档资料各一份，否则影响货款支付，后果自负。

9. 未详尽之处双方协商解决。

甲方：河南中医药大学
                     乙方：河南省冠睿实业有限公司

地址: 河南省郑州市郑东新区金水东路156号    地址: 河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路33号1号楼1单元11层873号

项目组织实施单位负责人签字：    
          企业法人签字：

项目主管校领导签字：                          被授权人签字：

学校印章:                                     单位印章:

                                              开户银行: 郑州银行股份有限公司兴华街支行
                                              帐    号: 998156009902186668000002
                                              名    称：河南省冠睿实业有限公司

电    话：
                                  电    话：0371-63289611    

传    真：                                    联系人手机： 13938428339  

签字日期：    年   月   日                    签字日期：     年   月   日               

附件1：中标通知书（扫描件）

中标通知书（扫描件）

[image: image7.jpg])5 %5 Kl

fENBiET K, AABFRREM (F. BART, FL4H: EOLLW
R AT, S RO RS RS TIE RESE L, T,
R WA PR R A AT GO, S8 P B U
ELA RS AR LT 7 4, B TR 107 &, WL R, S,
KA RS
—. RATMRAENRI LIS A &0, AT S K
= RRRAE

A EARTFIRINEN AR CRTHRRS F., MR ERIIND

B (EREBMAE SRR, BARTREESN CEER. TR 28
W) AR AR B BB

o SR, MR TR, ABBIPASHIE | AR, R
Bt R SR I 24 /B CHE L DA, AR BUAAERE 72 NG B
ML CRTHARIRID. RN, ARSI LR T, |
KRR S R ) O 2 — P S R AT .

D: HEE O TEAI—A, RN HAGT S0

Eo AP T, (OB A S A

Fr ERHIUBR R, R ERAE AT e, T TR

RS TIE. @
ENE 3 & 2l

FHAE B LRG0 — A R T 0 0 8 8 3 G Wit AT ik B A RS )
B, IR TR RN LA BRI EAR Sl

(BB RL P IIH AR R R RFAE, EIA ENE BEALTEHESL
St TRECAR A GBI P B S 04 I, EMRBURRE TN, HE
FRB TR
Y.

V&R ATEEE, R7 TRIPRAISERE. i8] Gel0, SRm %
RO R (E R E A
A 7 AR
1 EEREE, RS




附件2：中标货物分项报价一览表
中标货物分项报价一览表

	序号
	货物名称
	型号规格
	制造商
	产地
	单位
	数量
	单价（RMB）
	小计（RMB）
	运输及

保险费
	技术服务费
	税费
	交货日期
	交货地（港）
	备注

	1
	场发射扫描电子显微镜
	JSM-IT810
	日本电子株式会社
	日本
	套
	1
	5880000.00
	5880000.00
	总价已包含
	总价已包含
	免税
	合同签订后180天内
	郑东新区河南中医药大学
	无

	2
	备品备件及其他
	配件

消耗品

维护工具盒：
	总价已包含

	合计
	/
	/
	/
	/
	1
	/
	5880000.00
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	人民币总价
	大写：伍佰捌拾捌万圆整     小写：5880000.00

	备注
	另附制造商：场发射扫描电镜配置清单


甲方货物负责人签字:

附件3：制造商配置清单

场发射扫描电镜配置清单

	序号
	货物名称
	产地
	生产厂家
	品牌
	规格/型号
	数量

	1
	场发射扫描电镜（包含配置如下：）
	日本
	日本电子株式会社
	JEOL
	JSM-IT810
	1

	2
	电子枪用UPS
	/
	/
	/
	/
	1

	3
	备用场发射电子枪
	/
	/
	/
	/
	1

	4
	高位二次电子探测器
	/
	/
	/
	/
	1

	5
	低位二次电子探测器
	/
	/
	/
	/
	1

	6
	背散射电子探测器
	/
	/
	/
	/
	1

	7
	样品仓内部观察相机
	/
	/
	/
	/
	1

	8
	SNS样品台导航相机
	/
	/
	/
	/
	1

	9
	高重复精度样品台
	/
	/
	/
	/
	1

	10
	一体化能谱仪系统（EDS）
	/
	/
	/
	/
	1

	11
	CCD成像系统
	/
	/
	/
	/
	1

	12
	阵列切片采集、三维重构系统
	/
	/
	/
	/
	1

	13
	计算机工作站
	中国
	惠普
	HP
	HP Z2 Tower G9
	2

	14
	离线处理工作站
	中国
	惠普
	HP
	HP Z2 Tower G9
	1

	15
	显示器
	中国
	戴尔
	Dell
	P2725H
	4

	16
	冷冻干燥仪
	日本
	日本电子株式会社
	JEOL
	JFD-320
	1

	17
	喷金仪
	中国
	中科科仪
	KYKY
	SBC-12
	1

	18
	喷碳仪
	日本
	日本电子株式会社
	JEOL
	EC-32010CC
	1

	19
	主动式消磁器
	中国
	珞仑电子
	珞仑电子
	定制
	1

	20
	主动式减震器
	日本
	日本电子株式会社
	JEOL
	SM-18010AIS
	1

	21
	房间改造服务（含内部电源柜、独立地线、温度控制系统、及其他电气支持辅助设备）
	中国
	--
	--
	定制
	1

	22
	多位样品杆
	日本
	日本电子株式会社
	JEOL
	EM-01070SQH
	1

	23
	数据中间存储NAS存储平台
	中国
	群晖
	Synology
	DS925+
	1

	24
	不间断电源
	中国
	山特
	山特
	C6KS
	1

	耗材、备品备件

	25
	备用Pt靶材
	中国
	定制
	定制
	定制
	1

	26
	柱台
	中国
	定制
	定制
	定制
	10

	27
	晶圆
	中国
	定制
	定制
	定制
	10

	28
	硅片
	中国
	定制
	定制
	定制
	10

	29
	样品盒
	中国
	定制
	定制
	定制
	10

	30
	涂层单面刀
	中国
	定制
	定制
	定制
	4

	31
	睫毛笔
	中国
	定制
	定制
	定制
	5

	32
	高精度自锁镊子
	中国
	定制
	定制
	定制
	5

	33
	干燥箱
	中国
	定制
	定制
	定制
	1

	34
	物镜光阑
	日本
	801462428
	JEOL
	801462428
	2

	35
	O型圈
	日本
	406000069
	JEOL
	406000069
	2

	36
	O型圈
	日本
	406017476
	JEOL
	406017476
	2

	37
	O型圈
	日本
	406000069
	JEOL
	406000069
	2

	38
	O型圈
	日本
	406017476
	JEOL
	406017476
	2

	39
	真空脂
	日本
	781004420
	JEOL
	781004420
	2

	40
	碳导电胶带
	日本
	780004523
	JEOL
	780004523
	10

	41
	硅真空脂
	日本
	781109736
	JEOL
	781109736
	2

	42
	闪烁体头
	日本
	810284898
	JEOL
	810284898
	1

	43
	硅纸（无毛纸）
	日本
	490009751
	JEOL
	490009751
	2

	44
	碳棒
	日本
	781127203
	JEOL
	781127203
	2


甲方货物负责人签字：
附件4：货物技术参数及配置表
货物技术参数及配置表

	序号
	货物或配置名称
	图片
	型号规格
	规格参数
	数量
	制造厂(商)
	原产地

(国)
	甲方货物负责人签字确认

	1
	场发射扫描电子显微镜
	[image: image2.png]



	JSM-IT810
	1、功能与用途

场发射扫描电子显微镜可以用于物质微观形貌观察和成分分析。具备在低加速电压下实现亚纳米级分辨率成像的能力，可对生物组织、细胞、神经突触及中药复方颗粒等进行高对比度表面结构观察与能谱元素分析。支持体电子显微学（vEM）连续切片成像及三维重构，可实现从样品制备、结构采集到多维重构的完整超微结构分析流程，适用于神经科学、病理学、中医药现代化及纳米药物作用机制等研究领域的需求。

2、安装与环境

2.1 电源电压：单相AC 220V，电压波动±10%，具独立稳压；

2.2接地系统（接地电阻100Ω）；

2.3 环境温度：25±1 ℃；相对湿度：40–60%；

2.4 振动水平：3.1 m/s；杂散磁场：0.05 μT；

2.5 气流速度：<0.2 m/s，室内保持恒温恒湿；

2.6 安装房间层高2.7m，承重500 kg/m²；

2.7 我方在安装前提供环境振动与磁场测试报告，并对供电、接地及恒温恒湿、防磁、防震等措施进行验证并给出解决方案。

3、技术指标

3.1 电子光学系统

3.1.1二次电子分辨率：0.5nm@15kV; 0.7nm@1kV；

3.1.2背散射电子分辨率：1.5nm@30kV；分析模式分辨率：3.0nm@5kV/5nA/WD=10mm；

3.1.3 加速电压: 0.01-30kV；

3.1.4 分析束流：数pA～500nA连续可调；在低电压（5KV）下束流100nA；

3.1.5 放大倍数： 10-2,000,000×，支持光镜模式下超低倍观察，并可无缝切换到光学模式；

3.1.6 电子枪：肖特基热场发射电子枪，能自动合轴调整，电子枪单独质保3年（统计使用寿命目前普遍超过5年）；

3.1.7 束流控制：光阑角度控制透镜控制束斑尺寸，可连续调节束流，20nA范围内无需手动切换光阑；

3.1.8 自动调整功能：具有自动透镜控制、自动合轴、自动聚焦、消像散、反差、亮度调节功能，样品台导航控制等功能，并兼有手动调整功能；

3.1.9 物镜：电磁及静电混合透镜锥形物镜，电磁式2极偏转，配置有扫描旋转功能；电磁场偏移：85±10 μm（对角线距离，标准模式：加速电压10 kV，工作距离 10 mm）；可短距离得到磁性样品的高分辨像，无需切换磁性模式；具备大景深模式，可以得到无畸变的大视野图像；

3.2 信号探测系统

3.2.1 配有高位镜筒内（In-lens）二次电子探测器（混合型）和低位二次电子探测器（E-T型）；

3.2.2 配有高灵敏背散射电子探测器（闪烁体式）；

3.2.3 配有全彩色样品室观察相机和导航摄像头；

3.3 样品仓与真空系统

3.3.1 配置机械泵、涡轮分子泵及离子泵，其中离子泵配UPS，断电可支持电子枪部分的真空度200小时；具有突然断电、断水、真空状态不良保护措施；

3.3.2 样品室真空度： 10-4Pa数量级；电子枪真空度10-8Pa数量级；

3.3.3 自动抽真空换样时间：60s；

3.3.4 样品交换方式：样品仓尺寸350mm×300mm，支持抽屉式大开门和气锁式两种，大开门式下支持最大样品直径200mm；

3.4 样品台系统

3.4.1 样品台：五轴马达驱动，行程X:100mm， Y: 100mm，Z: 1-50mm，T: -5～+70°，R:360°；重复定位精度优于1μm；承重：X/Y 3kg，Z方向1kg，分析工作距离10mm；

3.4.2 样品室提供12个扩展接口的拓展能力，支持用户可自行扩展样品仓内样品台附件（如冷冻样品台等）；

3.4.3 探测器可以结合样品台减速模式使用，以减少电子束对样品造成的损伤，抑制充电效应；

3.5 导航与成像系统

3.5.1 具有样品台实时图像导航（SNS）功能，可通过双击鼠标移动样品及鼠标拖曳式放大及对中；

3.5.2 成像界面具有数据显示、标注功能、测量报告输出功能；

3.5.3 带有蒙太奇模式，可以设定拼接视野范围和采集条件，从而实现大视野的图像采集和拼接；

3.5.5 电镜成像控制主机配置：处理器24核心32线程，基础频率3.2GHz；DDR5内存：128G；独立显卡： 16G； 1T M.2 SDD+2T HDD；win10系统； 27寸2560*1440分辨率显示器 * 2；网口：Network connection: Ethernet (10/100/1000)* 3

3.6  vEM/阵列切片支持系统及数据处理软件

3.6.1 支持用内置CCD相机、光学显微镜以及其他外置成像设备拍摄整个连续切片后导入软件进行定位；

3.6.2连续切片全体用SEM蒙太奇拍摄、在较宽区域内拍摄各切片的目标视野，自动图像对准/校准，在高分辨率下拍摄各切片的目标视野；

3.6.3 支持采集图片导入离线计算工作站，三位重构软件可对导出各图像的旋转对中、配准，通过叠加进行三维重构（渲染）；

3.6.4 三位重构离线计算工作站配置：32核心64线程频率3.4 GHz的双链路CPU/DDR5 256G ECC RAM/2T M.2 SSD+8T SATA/显存20G GPU*2/1700W电源/27寸2560×1440分辨率显示器；

3.7 能谱系统

3.7.1 探头面积100mm2；能量分辨率：129eV；元素分析范围：Be4-U92；带有信号深度模拟功能，能根据加速电压和元素种类模拟信号深度。

3.7.2 能谱和电镜主机采用一体化设计；可以实时显示刷新能谱元素分析谱图，并显示在测量区域中的主要元素成分及元素面分布图（Live Mapping）； 

3.7.3带有回放功能，采集元素面分布时方便提取每一帧的面分布，查证样品元素分布的变化，有利于对电子束敏感材料和原位实验进行能谱分析；

3.7.4内置漂移矫正功能，长时间分析过程中能进行电子束追踪并进行矫正，防止分析区域漂移；

3.7.5带有报告书生成软件，能对图像、谱图、定量分析结果、元素面分布图等各种分析数据自由地进行布局并输出；多种模板可选，也可以自定义报告书模板；

3.8支持与辅助设备

3.8.1 离子溅射仪：机械泵，抽速100L/min；喷镀材料：Pt；样品台直径60mm；

3.8.2 真空喷镀仪：喷镀材料：碳棒；工作压力：<20Pa；样品台60mm；真空系统：机械泵抽速135L/min；

3.8.3 冷冻干燥仪：适用于生物样品利用叔丁醇置换的方法的进行冷冻干燥。样品仓尺寸150mm×70mm，样品台直径80mm；温度范围-15℃ ~ +30℃样品台温度可以控制；机械泵真空系统内置，抽速：20L/min；

3.8.4 成像系统:传感器类型：CCD;分辨率：2752×2192 pixels;像素尺寸：16.5μm×16.5μm;采集速度：28fps;数据计算和成像处理工作站：处理器24核心32线程，基础频率 3.2GHz；DDR5内存： 128G；独立显卡：显存16G；1T M.2 SDD+2T HDD；win10系统；27寸2560×1440分辨率显示器；

3.8.5按照设备安装环境检测配置主动式消磁器、震动、温度控制系统达到目标；其中主动式消磁器磁场补偿范围： 60mG，磁场补偿率： 60dB (@50Hz) ，根据外界磁场变化自动调节工作点；

3.8.6中间数据存储平台（多盘位NAS支持RAID后16T）；

3.8.7多位样品杆承载样品数：4；

4 配置

4.1扫描电子显微镜主机 1台；

4.2 电子枪UPS（200h） 1套；

4.3 备用场发射电子枪（灯丝）1根（存厂家，在用户用到时免费更换安装）；

4.4 高位二次电子探测器、低位二次电子探测器各 1套；

4.5 背散射电子探测器1套；

4.6 样品仓内部观察相机、SNS样品台导航系统 1套；

4.7 高重复精度样品台1套；

4.8 一体化能谱仪系统（EDS）1套；

4.9 阵列切片采集、三维重构系统（含计算工作站）1套；

4.10 支持扫描电子显微镜样品制备的干燥、喷金、喷碳仪各1套；

4.11 主动式消磁器、震动、温度控制系统各1套；

4.12 数据中间存储NAS平台1套；

4.13 整机不间断电源UPS（1h）、独立地线以及其他电气支持辅助设备各1套；

4.14 CCD成像系统和多位样品杆各1套；

4.15 随机保证仪器正常使用和维护所需的标准配件、附件、维修工具及启动耗材（包括备用Pt靶材1套、备用碳棒1套、导电胶带10卷、柱台10套、晶圆10盒、硅片10盒、样品盒10套、涂层单面刀4盒、睫毛笔5支、高精度自锁镊5支、干燥箱1套）等；
	1
	日本电子株式会社
	日本
	


甲方货物负责人签字：

附件5：供货商质量保障及服务表

河南省冠睿实业有限公司质量保障及服务表

致：河南中医药大学： 

根据贵方招标编号为豫财招标采购-2025-1548包1的货物，我公司对该项目售后产品做出如下质保及售后服务承诺：

	序号
	质量保障措施及服务内容
	承诺
	备注

	1
	整机保修
	3年
	/

	2
	随机标准配件
	3年（耗材除外）
	/

	3
	加购选配件
	无
	/

	4
	随机资料、光盘介质、软盘介质、连接线、指示灯、电源线、随机工具等。
	随机配置见随机装箱清单
	/

	5
	运输方式
	免费送货上门
	/

	6
	交货时间
	2026年   月   日 前交货完毕
	/

	7
	安装、调试服务
	免费安装调试
	/

	8
	免费上门服务期
	质保期内
	/

	9
	质保期内产品故障服务响应时限
	2个小时内响应
	/

	10
	服务时间
	48小时（不含法定节假日）
	/

	11
	上门时间
	2小时内响应及时上门
	/

	12
	故障修复时限
	48小时内到达现场排除故障
	/

	13
	备品配件供应响应时限
	1个工作日内
	/

	14
	免费技术支持
	免费提供技术咨询和仪器终身免费软件升级服务（硬件许可范围内）
	/

	15
	客户操作人员技术培训
	免费提供不低于两次的仪器应用技术培训服务；
	/

	16
	郑州维修部地址
	河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路33号1号楼1单元11层873号
	/

	17
	联系人
	刘静
	/

	18
	联系电话
	15515508009
	/

	19
	其他承诺
	无
	/


承诺公司签字（盖章）： 河南省冠睿实业有限公司

附件6：场发射扫描电子显微镜安装培训计划表

场发射扫描电子显微镜安装培训计划表

	序号
	项目
	具体内容

	1
	培训所要达到的目标
	用户能够熟练操作仪器，懂得仪器的日常维护。

	2
	培训内容
	各设备的理论基、原理结构、设备操作流程、维护规程及简单故障判定排除、设备维护与保养、综合实践与总结

	3
	培训标准
	厂家资深工程师负责整体培训，功能介绍。使用户独立掌握熟悉仪器使用

	4
	培训时间
	3-5天

	5
	培训人数
	不限人数

	6
	培训费用
	提供2次免费培训

	7
	培训地点
	用户设备现场

	8
	其他优惠政策
	无


承诺公司签字（盖章）： 河南省冠睿实业有限公司
联系人：刘静
联系电话：0371-63289611
维修服务热线：0371-63289611
[image: image4.png]A

FE. SAMBRRE

1 WL AERATMEIERS, SRARSLE.

2 SRR A R SO 30 RS NRA TR AT
. H-HTLHALAER.

5 ke

L ARHCATORASREBRE UL, LA EEHIE T AFRENRBA RIS
ERNEALE.

2 BREREBARTLANETWA.

5. EREA SRR, FASUAERWANLS LT, MW, SRS,
BRERE) SARROARERNSD, KM EARARAEF S RERAZ R

4 FEHEIE. LAERAEARRRAHAST. BB, ERH LRI EFEN
#

5 ARSI ARBOREENS.

6 KRR, ROPHAR. LH- BEAT=G.

7. RARA LT M 6K, L, REFENZARAEHEA.

8 GREABITE, ZAREH RN TR KRB TR —
B, TS, BRER

9. AWRZARBIIL
Wi RS 21 FRARREARAT
Sk FRASA AR 1555 ks MRAIATIIHA RIS 1

515 ARG

BRI ATAE T sumnsr i L

& W MRERRARAT
W osTi-ewmesil

WEAFH 13936028559
BEAW: g 1 ANA wram 06 % | 7228

Pl

BewaT R

Fr? Bl |

PR R

1 ~a



附件7：场发射扫描电子显微镜制造商售后服务承诺

[image: image5.png]WA T, SR T RIS KT
SHRMEHET SBRANENERICERS Y

sumaun




[image: image6.jpg]R A R 5 S
Bl i
. ERA A
A (0 BB
. R R R R S @
U SRR R
s AR

B T AT R R LTI AR S5HE 8, AL aRRIMELREH
K.
e BATN

RO BR RPN 5
e Sl

LR RIS, BT AR SR SRR R e
Wn: OO CHITARIE 420 0/ND - 2% - WAR ReW. B=
R R TR R,

2. S RRPEE ARG MR SPGB 1 5 R SRS (EB A R R
3

© NP w o wmoN



场发射扫描电子显微镜制造商售后其它服务承诺

河南省冠睿实业有限公司（盖章）
第 2 页/共 2 页


