河南省周口生态环境监测中心2026年监测能力建设项目

招标文件

项目编号：豫财招标采购-2026-297

采购人：河南省周口生态环境监测中心

采购代理机构：建基工程咨询有限公司

二〇二六年四月

目  录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	6

投标人须知前附表	6

1. 总则	12

2. 招标文件	14

3. 投标文件的编写	15

4. 投标	17

5. 开标、资格审查与评标	17

6. 授予合同	19

7. 政府采购政策	20

8. 询问、质疑和投诉	22

9. 需要补充的其他内容	22

第三章 资格审查	28

第四章 评标办法（综合评分法）	29

第五章 合同	37

第六章 采购需求	54

第七章 投标文件资格审查文件册通用格式	80

一、 投标人资格声明函	82

二、 投标人基本情况	83

三、 投标人资格证明文件	84

第八章 投标文件通用格式	92

一、法定代表人身份证明	94

一、 法定代表人授权委托书	95

二、 投标书	96

三、 投标承诺函	97

四、 投标报价表格	98

五、 商务技术偏差表	102

六、 技术部分	104

七、 反商业贿赂承诺书	105

八、 售后服务方案及其他	106

九、 中小企业声明函（如有）	107

十、 关于符合本国产品标准的声明函（如有）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有）	109

十一、 残疾人福利性单位声明函（如有）	110

十二、 监狱企业证明材料（如有）	111

十三、 节能产品、环境标志产品明细表（如有）	112

十四、 其他资料	114

第一章 投标邀请

河南省周口生态环境监测中心2026年监测能力建设项目-公开招标公告

- 项目概况

河南省周口生态环境监测中心2026年监测能力建设项目招标项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心（https://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年04月28日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

- 1、项目编号：豫财招标采购-2026-297

- 2、项目名称：河南省周口生态环境监测中心2026年监测能力建设项目

- 3、采购方式：公开招标

4、预算金额：1662000.00元

最高限价：1662000.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 豫政采(2)20260348-1 | - 河南省周口生态环境监测中心2026年监测能力建设项目 | 1662000.00 | 1662000.00 |

- 5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：河南省周口生态环境监测中心2026年监测能力建设项目采购内容主要包括：离子色谱仪（1套）、全自动红外测油仪（1套）、便携式气相分子吸收光谱仪（1套）、双光束紫外可见分光光度计（1套）、紫外可见分光光度计（1套）、干燥箱（1套）、便携式抽滤装置（1套）、氟离子计（1套）、立式高压蒸汽灭菌器（2套）、CODcr回流消解仪（2套）、便携式浊度计（2套）、便携式pH测定仪（2套）、便携式溶解氧测定仪（2套）、便携式电导率测定仪（2套），包含设备的采购、安装、调试、试运行及相关服务等全部内容，具体采购内容详见《河南省政府采购网》附件。

5.2 质量标准：合格并验收通过。

5.3 交货及安装调试期：合同签订生效后60日历天内交货并安装调试完毕。

5.4 交货地点：河南省周口生态环境监测中心指定地点。

5.5 质量保证期：设备验收合格后，整机质保24个月（其中离子色谱仪整机质保60个月）。

5.6 包号划分：本项目分为1个标包。

6、合同履行期限：合同生效至质量保证期结束。

7、本项目是否接受联合体投标：否。

8、是否接受进口产品：否。

9、是否专门面向中小企业：否。

- 二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求

3.1 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，采购人或采购代理机构将通过“中国执行信息公开网”网站（https://zxgk.court.gov.cn/）、“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）等渠道查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信名单的投标人将被拒绝参与本项目政府采购活动（截止时点：投标截止时间）。在规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 三、获取招标文件

1.时间：2026年04月08日至2026年04月14日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外。）

- 2.地点：河南省公共资源交易中心（https://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）

- 3.方式：市场主体需要完成 CA 数字证书办理，凭 CA 密钥登陆河南省公共资源交易中心系统并在规定时间内按网上提示下载招标文件，获取招标文件后，投标人请到河南省公共资源交易中心网站下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

- 4.售价：0元

- 四、投标截止时间及地点

1.时间：2026年04月28日09时00分（北京时间）

2.地点：电子投标文件应于投标文件提交截止时间前在河南省公共资源交易中心交易系统中加密上传成功（逾期未上传或上传不成功采购人将不予受理）。

- 五、开标时间及地点

1.时间：2026年04月28日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(二)-2（郑州市经二路与纬四路交叉口向南50米路西）。

- 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心》、《中国招标投标公共服务平台》上发布，招标公告期限为五个工作日。

- 七、其他补充事宜

- 1.代理服务费用收取方式及标准：本项目以中标金额为计费基数，具体按照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002号）中的招标收费标准，由中标人一次性支付给采购代理机构代理服务费用。

- 2.本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人应当在招标（采购）文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等，投标人无需到开标现场开标解密（投标人如在交易平台系统规定时间内没有解密成功的，视为放弃投标）。

- 3.“远程不见面”具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

- 4.本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业），优先采购节能环保产品，政府强制采购节能产品，本国产品标准及相关政策等。本项目支持河南省政府采购合同融资政策。

- 八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：河南省周口生态环境监测中心

地址：周口市大庆路中段路西

联系人：黄涛

联系方式：0394-8686675

2.采购代理机构信息（如有）

名称：建基工程咨询有限公司

地址：河南省郑州市管城回族区城东路100号1号楼1单元14层1401号

联系人：苏菲芳、王志超、何佳丽

联系方式：0371-55238190

3.项目联系方式

项目联系人：苏菲芳、王志超、何佳丽

联系方式：0371-55238190

- 第二章 投标人须知

- 投标人须知前附表

本表关于采购的货物及其伴随服务的具体资料是对投标人须知的补充，如有矛盾，应以本表为准，此表中“※”为投标人必须满足的条件，如不满足，可能导致投标无效。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 名称：河南省周口生态环境监测中心 地址：周口市大庆路中段路西 联系人：黄涛 联系方式：0394-8686675 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 名称：建基工程咨询有限公司 地址：河南省郑州市管城回族区城东路100号1号楼1单元14层1401号 联系人：苏菲芳、王志超、何佳丽 联系方式：0371-55238190 |
| 1.2.3 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：河南省周口生态环境监测中心2026年监测能力建设项目 项目编号：豫财招标采购-2026-297 |
| 1.2.4 | 采购范围 | ※采购内容：河南省周口生态环境监测中心2026年监测能力建设项目采购内容主要包括：离子色谱仪（1套）、全自动红外测油仪（1套）、便携式气相分子吸收光谱仪（1套）、双光束紫外可见分光光度计（1套）、紫外可见分光光度计（1套）、干燥箱（1套）、便携式抽滤装置（1套）、氟离子计（1套）、立式高压蒸汽灭菌器（2套）、CODcr回流消解仪（2套）、便携式浊度计（2套）、便携式pH测定仪（2套）、便携式溶解氧测定仪（2套）、便携式电导率测定仪（2套），包含设备的采购、安装、调试、试运行及相关服务等全部内容，具体采购内容详见第六章“采购需求”。 |
| 1.2.5 | 资金来源及预算金额 | 资金来源：财政资金 预算金额：1662000.00元 最高限价：1662000.00元 注：投标人报价不得高于预算金额（最高限价），否则其投标无效。 |
| 1.2.6 | 交货及安装调试期 | ※合同签订生效后60日历天内交货并安装调试完毕 |
| 1.2.7 | 交货地点 | ※河南省周口生态环境监测中心指定地点 |
| 1.2.8 | 质量标准 | ※合格并验收通过 |
| 1.2.9 | 质量保证期 | ※设备验收合格后，整机质保24个月（其中离子色谱仪整机质保60个月） |
| 1.2.10 | 投标人资格要求 | ※1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条条件，并提供下列材料： 1.1具有独立承担民事责任的能力的证明材料： 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 1.2 投标人是企业法人的，应提供2024年度或2025年度经审计的财务报告，包括“四表一注或三表一注”，即资产负债表、利润表（损益表）、现金流量表、所有者权益变动表（所有者权益变动表如无，可不提供）及其附注或基本开户银行出具的资信证明。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。投标人为事业单位的，至少应提供近一年的资产负债表。（根据《关于加强审计报告查验工作的通知》，审计报告须具有注册会计师行业统一监管平台赋予的验证码） 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明函。 1.4 投标人缴纳税收证明材料：2025年6月1日以来任意一个月缴纳的相关税收凭据（主管行政部门或银行出具）。其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭证（新成立企业从成立之日起计算，依法免税的投标人，应提供相应行政部门出具的证明文件，证明其依法免税）。 1.5 投标人缴纳社会保障资金证明材料：2025年6月1日以来任意一个月缴纳社会保险凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。其他组织和自然人也需要提供缴纳社会保险的凭证（新成立企业从成立之日起计算，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应行政部门出具的证明文件，证明其依法不需要缴纳社会保障资金）。 1.6 投标人参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。 ※2. 落实政府采购政策满足的资格要求：无。 ※3.根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第二款和项目特点规定的其他资质条件： 3.1 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，采购人或采购代理机构将通过“中国执行信息公开网”网站（https://zxgk.court.gov.cn/）、“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）等渠道查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信名单的投标人将被拒绝参与本项目政府采购活动（截止时点：投标截止时间）。在规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。【具体以采购人或采购代理机构查询为准】 3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【建议投标人提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息网站查询页或承诺函，格式自拟，具体以采购人或采购代理机构查询为准】 |
| 1.2.10 | 是否接受联合体 | ☑不接受 |
| 1.4.1 | 现场考察 | ☑不组织 |
| 1.4.5 | 答 疑 会 | ☑不召开 |
| 1.5 | 分包 | ☑不允许 |
| 1.6 | 样品 | ☑否 |
| 1.11.2 | 偏差 | ☑实质性偏差不允许，实质性要求和条件指采购范围、交货及安装调试期、交货地点、质量标准、质量保证期、投标有效期、付款方式。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过公共电子交易平台发布且同时在原公告媒体发布澄清公告 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：在收到相应澄清文件后 24 小时内 |
|  |  | 形式：投标人自行在河南省公共资源交易中心平台交易平台系统查看，无需确认。 |
| 2.3.2 | 招标文件修改发出的形式 | 通过公共电子交易平台发布且同时在原公告媒体发布变更公告。 |
| 2.3.3 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：在收到相应修改文件后 24 小时内 |
|  |  | 形式：投标人自行在河南省公共资源交易中心平台交易平台系统查看，无需确认。 |
| 3.4 | 投标保证金 | ☑不要求，根据豫财购[2019]4号文件的相关规定，本次招标不收取投标保证金，需提供投标承诺函。 |
| 3.5.1 | 投标有效期 | ※递交投标文件的截止之日起 90 日历天。 |
| 3.6.3 | 签字盖章要求 | （1）所有要求投标人加盖公章的地方均用投标人的CA锁进行电子签章。 （2）所有要求法定代表人签字或盖章的地方均用法定代表人的CA锁进行电子签章。若由委托代理人签字或盖章，且委托代理人没有CA锁的，则投标文件需上传有委托代理人手写签名的扫描件。 |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 | 按照河南省交易中心系统要求进行加密。 |
| 4.2.1 | - 投标截止时间 | 2026年04月28日09时00分（北京时间） |
| 4.2.2 | - 递交投标文件地点及方式 | 地点：电子投标文件应于投标文件提交截止时间前在河南省公共资源交易中心交易系统中加密上传成功。 方式：（1）各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 （2）投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-86095925。 |
| 5.1.1 | 开标时间和开标地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(二)-2（郑州市经二路与纬四路交叉口向南50米路西） |
| 5.2.1 | 资格审查 | 由采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查，资格审查人员由采购人或采购代理机构人员共 1 人组成。 |
| 5.3.1 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为 5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取。 |
| 5.3.4 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 评标委员会推荐中标候选人的人数：按综合评分由高到低的顺序推荐3名 |
| 6.4.1 | 履约保证金 | 不要求 |
| 7.2 | 是否涉及政府强制采购节能产品 | 无 |
| 7.4 | 是否属于中国强制性认证（CCC）产品 | 无 |
| 7.6 | 是否涉及信息安全产品 | 根据《财政部、工业和信息化部、质检总局、认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库[2010]48号）文件要求，各潜在投标人在本次投标活动中投标货物中，如有涉信息安全产品，应当符合《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求，否则认定其投标文件无效。 |
| 7.7 | 是否执行对本国产品报价扣除政策 | 是，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 |
| 9.1 | 是否采用电子招标投标 | ☑是，具体要求： 1.市场主体需要完成信息登记及CA数字证书办理后，登录“河南省公共资源交易中心（https://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）”网，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）进行网上登记。 2.开标时，投标人必须使用企业 CA 密钥对本单位的加密电子投标文件进行解密。投标人解密的企业CA锁应与制作本项目电子投标文件时所用的CA锁为同一把锁，否则由此造成的无法解密或解密失败等问题由投标人自行承担。 3.投标人如因未详细阅读“新点投标文件制作软件（河南版）” 及“河南省公共资源交易中心操作手册-投标文件制作手册”等自身原因造成的废标行为，投标人自行负责。 4.评标时，评标委员会成员通过电子交易系统，根据招标文件规定的评标标准和方法进行独立评审。 5.投标人应持本单位CA锁及时更新、维护本企业的交易主体数据库信息，并确保其信息的真实性、准确性、完整性。否则，由此导致的投标失败，由企业自行承担责任。 6.投标人在制作电子标书过程中，如遇到电子交易系统的软件操作问题时，可通过热线电话（4009980000）进行咨询。 |
| 9.2 | 其他 | - 代理费用收取方式及标准：本项目以中标金额为计费基数，具体按照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002号）中的招标收费标准，由中标人一次性支付给采购代理机构代理服务费用。 - 采购资金的支付方式、时间（付款方式）：合同签订后，采购人向中标人支付合同金额的30%；全部设备到达采购人指定的交货地点且验收合格后，采购人向中标人支付合同金额的40%；全部设备安装调试完毕且验收合格后，采购人向中标人支付合同金额的30%。 - 履约验收要求：详见第六章“采购需求”。 - 本项目中标公告将同时在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心》、《中国招标投标公共服务平台》上发布。 - 采购人或采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 - 本项目采购标的离子色谱仪（1套）、全自动红外测油仪（1套）、便携式气相分子吸收光谱仪（1套）、双光束紫外可见分光光度计（1套）、紫外可见分光光度计（1套）、干燥箱（1套）、便携式抽滤装置（1套）、氟离子计（1套）、立式高压蒸汽灭菌器（2套）、CODcr回流消解仪（2套）、便携式浊度计（2套）、便携式pH测定仪（2套）、便携式溶解氧测定仪（2套）、便携式电导率测定仪（2套）均属于工业行业。 |

- 总则

  - 适用范围

    - 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标，本招标文件仅适用于本次招标文件中所述的货物及其伴随的服务。

    - 本招标文件的解释权归采购人所有。

  - 招标项目概况

    - 采购人：投标人须知前附表中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

    - 采购代理机构：受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织。

    - 项目名称及项目编号：见投标人须知前附表。

    - 采购范围：见投标人须知前附表。

    - 资金来源及预算金额：见投标人须知前附表。

    - 交货及安装调试期：见投标人须知前附表。

    - 交货地点：见投标人须知前附表。

    - 质量标准：见投标人须知前附表。

    - 质量保证期：见投标人须知前附表。

- 1.2.10合格投标人

- 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 具有完善的售后服务体系，并能承担招标项目的供货和相关服务的企业；

- 已通过正规渠道获得本项目的招标文件；

- 未被依法暂停或者取消投标资格；

- 未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- 投标人须知前附表规定的其他条件。

- 1.2.11投标人不得存在下列情形之一：

- 与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

- 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

- 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

- 为本招标项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

- 为本招标项目的招标代理机构；

- 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段牟取中标，或在投标中弄虚作假的；

- 法律法规规定的其他情形。

- 1.2.12有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标文件无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的入围保证金从同一单位或者个人的账户转出；

- 不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

- 不同投标人的投标文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

- 不同投标人的投标文件由同一电子设备打印、复印；

- 不同投标人的投标文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

- 不同投标人的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致；

- 不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

- 不同投标人投标文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

- 其它涉嫌串通的情形。

- 1.2.13中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。

- 1.2.14投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。

  - 投标费用

    - 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

  - 现场考察或答疑会（不适用）

    - 现场考察：投标人须知前附表规定组织现场考察的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人考察项目现场。部分投标人未按时参加现场考察的，不影响现场考察的正常进行。

    - 投标人现场考察发生的费用自理。

    - 除采购人的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

    - 采购人在现场考察中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

    - 答疑会：见投标人须知前附表。

  - 分包

- 不允许

  - 样品

- 不提供

  - 投标语言

- 招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

  - 投标文件计量单位

- 除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量标准单位。

  - 投标货币

- 除非另有规定，投标人提供的所有货物用人民币报价。

  - 保密

- 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

  - 响应和偏差

    - 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标将被否决。

    - 允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件投标人须知前附表规定的偏差范围和幅度。

    - 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

- 招标文件

  - 招标文件的构成

    - 招标文件用以阐明本次招标的货物及其伴随的服务要求、招标投标程序和合同条件。

招标文件由下述部分组成：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标办法

- 合同

- 采购需求

- 投标文件资格审查文件册通用格式

- 投标文件通用格式

    - 投标人应仔细阅读招标文件中投标人须知、合同条款的所有事项、格式要求和技术规范，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝或认定为投标无效的风险。

    - 投标人制作投标文件时应充分完整理解招标文件的整体要求。

    - 根据本章第1.4款、第2.2款和第2.3款对招标文件所做的澄清和修改，构成招标文件的组成部分。

  - 招标文件的澄清

    - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

    - 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有获取招标文件的投标人，同时在原公告媒体发布澄清公告，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

  - 招标文件的修改

    - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改，但不得改变采购标的和资格条件，修改的内容为招标文件的组成部分。

    - 采购人或采购代理机构以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已获取招标文件的投标人，同时在原公告媒体发布变更公告。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人 ，确认已收到该修改。

- 投标文件的编写

  - 投标文件的组成

    - 投标文件包括下列部分：

投标文件资格审查文件册组成

- 参考招标文件第七章“投标文件资格审查册通用格式”。

- 投标文件组成

- 参考招标文件第八章“投标文件通用格式”。

    - 投标文件应与招标文件的投标文件格式次序一一对应。

    - 招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元，投标人必须按此分包编制投标文件，提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应予以认定为投标无效。

  - 投标报价

    - 投标报价为目的地交货价。投标人应按照招标文件提供的投标报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。

    - 投标总报价应是采购人指定地点交货的，包括基于交货或提供服务前发生的设备费、运费和保险费、技术服务费（安装、调试、试车、运行等）、检验费及伴随的消耗材料费、备品备件和专用工具费、培训费、各种税费和其他相关服务费等全部费用。投标报价一览表是将总报价进行分解，各项报价应准确填入投标报价一览表相应栏内。未填入报价项目评标委员会可以认定为已包含在总报价，也可能做出对投标人不利的判断，后果由投标人自行承担。

    - 投标人根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

    - 投标报价应完全包括招标文件规定的全部货物及其伴随的服务范围，不得任意分割或合并所规定的货物及其伴随的服务分项。

    - 投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择报价的投标。

    - 投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。最低投标报价并不意味着一定中标。

  - 投标人资格的证明文件

- 依据投标人须知前附表中的要求提交相应的资格证明文件，作为投标文件资格审查册的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

  - 投标保证金

- 不要求

  - 投标有效期

    - 投标有效期见投标人须知前附表，从递交投标文件的截止之日起算。

    - 投标文件应自递交投标文件的截止之日起，在投标人须知前附表规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被视为非响应投标而予以拒绝。

    - 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人和采购代理机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标。

  - 投标文件编制

    - 投标文件应按“投标文件资格审查册通用格式”“投标文件通用格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，开标一览表（投标报价表）在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

    - 投标文件应当对招标文件有关投标有效期、采购范围等实质性内容作出响应。

    - 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的法定代表人授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

    - 电报、电传和传真投标文件一律不接受。

- 投标

  - 投标文件的密封和标记

- 4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

  - 投标文件的递交

    - 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.4 逾期送达的投标文件或未按规定加密的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

  - 投标文件的修改和撤回

    - 递交投标文件以后，如果投标人进行修改或撤回投标的，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，提出的书面申请应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。修改内容为投标文件的组成部分，投标人对投标文件的修改应按本须知规定编制、加密、标记，并标明“修改”字样。

    - 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

    - 从投标截止时间至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标文件。

- 开标、资格审查与评标

  - 开标

    - 采购代理机构在投标人须知前附表中规定的时间和地点组织公开开标。投标人不足3家的，不得开标。开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请所有投标人的法定代表人或委托代理人参加。

    - 开标程序：

- 宣布开标纪律；

- 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

- 投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密；

- 由采购人或者采购代理机构工作人员按河南省公共资源交易中心平台交易平台系统默认顺序解密投标文件，宣布投标人名称、投标价格以及其他采购人和采购代理机构认为必要的内容，并记录在案；

- 参加开标的各投标人代表和相关工作人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

- 开标结束。

    - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理，并制作记录。

    - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 资格审查工作

    - 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

  - 评标工作

    - 评标委员会

- 评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，对所有投标人的投标文件进行审评，并按评标办法规定的方式推荐出投标人须知前附表中载明数量的中标候选人。

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。对采购预算金额在1000万元以上或技术复杂或社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

- 评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的情形除外。

- 采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

- 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

    - 评标委员会及其成员不得有下列行为：

- 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

- 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正的除外）；

- 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

- 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

- 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

- 记录、复制或者带走任何评标资料；

- 其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有本章第5.3.2项第（1）至（5）目行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

    - 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

    - 评标

- 评标委员会按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

  - 保密及其他注意事项

    - 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

    - 评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

    - 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

    - 为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

    - 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

- 授予合同

  - 中标公告

    - 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

    - 采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。公告期限为1个工作日。

    - 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

    - 中标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》，中标人对本国产品给予价格评审优惠的，采购代理机构将随中标结果同时公告其提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。

    - 各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑，逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

  - 采购任务取消

- 因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

  - 中标通知书

- 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书，中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

  - 履约保证金（不适用）

    - 中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额向招标人提交履约保证金。

    - 中标人不能按本章第6.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。

  - 签订合同

    - 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

    - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

    - 招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

    - 如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

    - 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

    - 如中标人不按本章第6.5.1项约定签订合同，采购人将报请取消其中标决定。采购人可在中标候选人中重新选定中标人或者重新招标。

- 政府采购政策

  - 投标产品符合国家环保、节能标准，并载入财政部、国家发改委、国家环保总局发布的《环境标志产品政府采购品目清单》《节能产品政府采购品目清单》内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》（投标人必须提供有关证明材料和文件等），将分别给予投标人在评标办法中规定的标准分值进行加分评审。

  - 如投标产品属于财政部和国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中要求的政府强制采购节能产品的，投标人必须提供所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件或扫描件，如未提供《节能产品政府采购品目清单》中要求的政府强制采购节能产品及认证证书的，则认定其投标文件无效。

  - 关于计算机办公设备，必须执行国家版权局、信息产业部、财政部等部门规定，投标人所投货物必须是国家信息部、版权局、商务部等部门认可的预装正版操作系统软件的计算机产品。

  - 采购货物为国家强制性认证产品的，必须符合强制性标准，并提供相关证明材料，否则认定其投标文件无效。

  - 采购信息安全产品的，应当符合《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求，否则认定其投标无效。

  - 促进中小型企业发展，必须执行财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，应当对货物由小微企业制造（即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标）的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审（监狱企业/残疾人福利性企业视同小型、微型企业）。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写中小企业声明函的在评标过程中不予认可；参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，未填写残疾人福利性单位声明函的在评标过程中不予认可；参加政府采购活动的监狱企业，未提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的不予认可。

  - 对本国产品的支持政策，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本国产品应符合以下条件，产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；为产品运输或者销售进行的包装或者展示；在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；简单的上漆、磨光和分装；其他不属于属性改变的情形。

- 在分产品的中国境内生产组件成本占比要求，以及对特定产品关键组件、关键工序的相关要求实施前，只要是符合在中国境内生产要求的产品，在政府采购活动中即视同本国产品。

- 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，符合要求的，该产品视为本国产品。

  - 开源节流，执行低价优先的采购政策规定。

  - 商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定。

  - 为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7 号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见《采购需求》。

- 询问、质疑和投诉

  - 投标人或有关当事人对采购过程、中标结果有异议的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。

  - 采购人或者采购代理机构应当在三个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

  - 投标人认为招标文件、采购过程使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。

  - 投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，接收质疑函联系部门、电话及地址详见招标公告。在法定质疑期内投标人针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

  - 采购人或者采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

  - 投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

- 需要补充的其他内容

- 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件1：

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员（X） | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

- 企业划分指标以现行统计制度为准。

- （1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

- （2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

- （3）资产总额，采用资产总计代替。

附件2：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

附件3

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

- 第三章 资格审查

- 资格审查前附表

| 条款 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格审查标准 | 投标人名称 | 与营业执照（如有）一致 |
|  | 营业执照或其他证明材料 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 |
|  | 信用记录 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.10项规定 以采购人或采购代理机构查询为准 |
|  | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.10项规定 |
|  | 纳税要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.10项规定 |
|  | 社会保障资金要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.10项规定 |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.10项规定 |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.10项规定 |
|  | 特定资格条件 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.10项规定 |
|  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.10项规定 |

- 资格审查

- 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

- 资格审查标准

资格审查标准：见资格审查前附表。

- 资格审查程序

资格审查人员依据本章资格审查前附表规定的标准对投标文件进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查人员应当认定其投标无效，合格投标人不足3家的，不得评标。

第四章 评标办法（综合评分法）

- 评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 |  | 符合性审查标准 | 投标文件签署、盖章 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合招标文件中提供的投标文件格式 |
|  |  |  | 投标承诺函 | 按照招标文件的规定提交投标承诺函 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  |  | 投标报价 | 报价未超过招标文件中规定的采购预算或最高限价 |
|  |  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.4项规定 |
|  |  |  | 交货及安装调试期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.6项规定 |
|  |  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.7项规定 |
|  |  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.8项规定 |
|  |  |  | 质量保证期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.9项规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.5.1项规定 |
|  |  |  | 标书雷同性分析 | 投标（响应）文件制作机器码不能一致 |
| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成（总分100分） | 报价得分：30分 技术部分：45分 商务部分：25分 |
| 条款号 |  |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.2（1） | 报价部分30分 |  | 投标报价评分标准 | 价格扣除： （1）投标人所投标的货物由小微企业制造（即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标）的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》，中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号。 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，监狱企业/残疾人福利性企业视同小型、微型企业。 （2）既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 评标报价计算公式： 既有本国产品又有非本国产品参与竞争的：评标报价=投标报价-投标报价×10%-本国产品的报价×20% 符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时：评标报价=投标报价-投标报价×10%-全部产品的报价×20% 备注：以上两个公式中“投标报价×10%”为落实中小企业政策的扣除。 同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱、残疾人福利性企业投标价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： - 投标报价得分=(评标基准价／评标报价)×30 |
| 2.2.2（2） | 技术部分45分 |  | 技术参数（33分） | 所投产品技术参数和配置完全满足或优于招标文件要求的，得满分33分；带“★”号的技术参数及功能要求为重要技术指标，每有一项不满足的扣2分；非带“★”号的技术参数及功能要求为一般性技术指标，每有一项不满足的扣0.5分；扣完为止。 |
|  |  |  | 供货方案（6分） | 供货方案从以下3点进行评审（包括但不限于）： 1.实施计划； 2.供货流程； 3.供货措施。 以上供货方案项目每项2分。每项方案内容完整、描述详细、完全符合供货需求、可操作性强得2分；方案内容较完整、描述较详细、基本符合供货需求、可操作性较强得1分；方案内容不完整、描述不详细、符合供货需求低、可操作性一般得0.5分；存在严重缺项或无此内容得0分，本项最多得6分。 |
|  |  |  | 项目实施方案（6分） | 项目实施方案从以下3点进行评审（包括但不限于）： 1.项目实施计划； 2.项目实施管理措施； 3.安装调试方案。 以上实施项目每项2分。每项方案内容完整、描述详细、完全符合采购需求、可操作性强得2分；方案内容较完整、描述较详细、基本符合采购需求、可操作性较强得1分；方案内容不完整、描述不详细、符合采购需求低、可操作性一般得0.5分；存在严重缺项或无此内容得0分，本项最多得6分。 |
| 2.2.2（3） | 商务部分25分 |  | 业绩（6分） | 投标人提供2023年1月1日以来类似业绩，每提供一份得2分，最高得6分。（注:一份完整业绩包含中标（成交）通知书及合同，缺项不得分，时间以合同签订时间为准） |
|  |  |  | 售后服务方案（10分） | 售后服务方案从以下5点进行评审（包括但不限于）： 1.售后服务方案内容； 2.售后服务人员配备、设备配备； 3.售后服务计划； 4.故障响应时间； 5.按采购需求要求提供操作软件终身升级及版本更新服务。 以上售后服务方案每项2分。每项方案内容完整、描述详细、完全符合采购需求、可操作性强得2分；方案内容较完整、描述较详细、基本符合采购需求、可操作性较强得1分；方案内容不完整、描述不详细、符合采购需求低、可操作性一般得0.5分；存在严重缺项或无此内容得0分，本项最多得10分。 |
|  |  |  | 质量保证期内保证措施（4分） | 质量保证期内保证措施从以下2点进行评审（包括但不限于）： 1.发生质量问题的应对措施（包括所有故障提供技术服务和维修）； 2.突发故障发生后的改进措施。 以上保证措施每项2分。每项措施内容完整、描述详细、完全符合采购需求、可操作性强得2分；方案内容较完整、描述较详细、基本符合采购需求、可操作性较强得1分；方案内容不完整、描述不详细、符合采购需求低、可操作性一般得0.5分；存在严重缺项或无此内容得0分，本项最多得4分。 |
|  |  |  | 人员培训方案（4分） | 人员培训方案从以下4点进行评审（包括但不限于）： 1.培训计划； 2.培训内容【含技术培训和支持（含现场培训）】； 3.培训形式； 4.培训人员配置情况。 以上培训方案每项1分。每项方案内容周到完整、描述详细、完全符合采购需求、可操作性强得1分；方案内容较周到完整、描述较详细、基本符合采购需求、可操作性较强得0.5分；方案内容不完整、描述不详细、符合采购需求低、可操作性一般得0.25分；存在严重缺项或无此内容得0分，本项最多得4分。 |
|  |  |  | 节能、环保清单产品（1分） | 所投产品如为节能产品政府采购品目清单内非政府强制采购节能产品的，每有一项加0.5分，最多加0.5分。 所投产品如为环境标志产品政府采购品目清单内的产品，每有一项加0.5分，最多加0.5分。 投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》复印件或扫描件，否则评标委员会有权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。 |
| - 备注： - 1.评标委员会对各投标人的得分进行汇总，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。以各评标委员会打分的算术平均值作为该投标人的最终得分。 - 2.非单一产品采购项目，招标文件中在第 六 章中载明了核心产品，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |

- 评标办法

本次招标采用综合评分法评标，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分由高到低顺序推荐为中标候选人的评审方法。

- 评审标准

- 2.1 符合性评审

符合性审查标准：见评标办法前附表。

- 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

- 投标报价：见评标办法前附表；

- 技术部分：见评标办法前附表；

- 商务部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评分标准

- 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

- 技术评分标准：见评标办法前附表；

- 商务评分标准：见评标办法前附表；

- 评审程序

- 3.1 符合性审查

评标委员会依据本章评标办法前附表规定的标准，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当认定其投标无效。

3.1.1 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正：

- 投标文件中开标一览表（投标报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（投标报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（投标报价表）的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，投标人不确认的，其投标无效。

- 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章评标方法规定的量化因素和分值进行打分并计算出综合得分。

- 按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

- 按本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

- 按本章第2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4 评标委员会应当认真审查有关证明文件。评标（审）委员会对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》的完整性、准确性进行审查，评审中发现《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》或证明材料仍然不符合要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

3.3.5 评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

3.3.6 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于3.3.5 第（1）项至第（4）项情形的，相关供应商应当在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间（30分钟内）。其中，属于3.3.5 第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

- 3.4 评标结果

3.4.1 除采购人授权直接确定中标人外，评标委员会按照各评委综合评分的算术平均值得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

- 第五章 合同

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                       （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：

分期付款： （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩）合同签订后，采购人向中标人支付合同金额的30%；全部设备到达采购人指定的交货地点且验收合格后，采购人向中标人支付合同金额的40%；全部设备安装调试完毕且验收合格后，采购人向中标人支付合同金额的30% ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 。

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点： 河南省周口生态环境监测中心指定地点

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：           /

收取履约保证金金额：           /

履约担保期限：                 /

（4）分期履行要求：                /

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- （1）验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

- 验收主体：  河南省周口生态环境监测中心

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：     /

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起7日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：全部设备供货齐全、安装调试培训完成后，乙方提出申请，甲方组成验收工作组,由采购人领导牵头,财务、审计、监察、资产管理、技术、专家等组成，组织验收。乙方派代表和设备技术人员共同出席。

（5）履约验收的内容： 离子色谱仪（1套）、全自动红外测油仪（1套）、便携式气相分子吸收光谱仪（1套）、双光束紫外可见分光光度计（1套）、紫外可见分光光度计（1套）、干燥箱（1套）、便携式抽滤装置（1套）、氟离子计（1套）、立式高压蒸汽灭菌器（2套）、CODcr回流消解仪（2套）、便携式浊度计（2套）、便携式pH测定仪（2套）、便携式溶解氧测定仪（2套）、便携式电导率测定仪（2套），包含设备品牌、型号、参数、配置、安装、调试、试运行及售后等

（6）履约验收标准： 按招标文件、投标文件、采购合同约定，以及国家、地方、行业相关标准执行

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等） /

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式  陆  份，甲方执  叁  份，乙方执  叁  份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 无。 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 无。 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 3个工作日说明情况。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 1、对乙方供货安装调试工作提供必要的场地、给予必要的协助。 2、按时验收、及时支付资金。 3、遵守国家法律法规，不得要求乙方虚开发票，不得向乙方索要“好处”、“回扣”“礼品”，或要求乙方提供合同以外的其他物品或服务。 4、对乙方未按合同约定履约的，在验收报告中如实注明违约情形和事项，并及时通知财政部门。属假冒伪劣产品的，同时向市场监管等行政执法部门举报。 5、其他法律法规规定应尽的义务。 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 1、严格按招标文件要求与投标文件的质量及服务承诺执行，保质、按期履行。保证提供全新正规产品，不得以次充好；提供售后服务，出现故障及时响应、上门维修。 2、不得将合同权利义务全部或部分转让给第三人。 3、货物验收合格前，对货物和人员的安全负责，应采取安全措施，确保人员、材料、设备和设施的安全，防止货物验收合格前的人身伤害和财产损失;应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担责任。 4、遵守国家法律法规，依法纳税、合法经营，按规定开具合法有效的发票。 5、遵守职业道德和行业规范，严禁送礼、回扣、违规报销等不正当竞争及商业贿赂行为；如甲方工作人员索要回扣、礼品或其他不当利益，乙方有权并应及时向同级财政部门政府采购监管机构及相关执法机关举报。 6、按照采购文件的规定提供质保期和售后服务。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 3个工作日说明情况。 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 包装（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）） |
|  | 指定现场 | 河南省周口生态环境监测中心指定地点 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）） |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 乙方负责项目安装调试及验收合格前货物相关保险，并为其所有派驻项目现场的工作人员购买人身意外伤害保险、雇主责任保险及必要的第三者责任保险，相关保险费用已包含在合同总价中。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 设备验收合格后，整机质保24个月（其中离子色谱仪整机质保60个月） |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 在接到电话或书面通知后4小时内给予答复，紧急问题应在48小时内抵达现场 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供， 也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到等额发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构调整、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 无 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 无 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 设备验收合格后，整机质保24个月（其中离子色谱仪整机质保60个月） |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 无 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | - 1.技术要求列示的参数为基本要求，技术要求如果有列示的设备或配件的品牌、型号为推荐品牌、型号，仅供供应商参考，不作为限定依据。 - 2.法律、法规、规章及相关政策对产品、服务质量及售后等有更严格规定的，从其规定。 3.乙方应本着服务甲方、为甲方着想的宗旨，完善产品及技术要求未尽事宜，不得以采购文件未列明事项为由降低所供产品质量。 4.合同文件未载明的相关事项必须遵守相关法律法规及规定。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 无 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | - 1.乙方所交货物的规格型号、技术要求、质量品质等不符合合同规定，甲方有权拒收货物，乙方应负责更换并承担因更换而支付的全部实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。 - 2.乙方不能交付货物的,乙方向甲方支付未交付部分货物款总额5%的违约金。 3.乙方逾期交付货物,乙方向甲方每日偿付逾期交货部分货款总值1‰的赔偿费，累计不超过合同总额的5%。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | / |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | / |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （1） 种方式解决： （1）向 甲方住所地 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 河南省周口市 ； （2）向 甲方住所地 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 无 |

- 第六章 采购需求

一、采购标的

本项目名称为河南省周口生态环境监测中心2026年监测能力建设项目。

二、商务要求

1.预算金额：1662000.00元

最高限价：1662000.00元

注：投标人报价不得高于预算金额（最高限价），否则其投标无效。

2.采购内容：河南省周口生态环境监测中心2026年监测能力建设项目采购内容主要包括：离子色谱仪（1套）、全自动红外测油仪（1套）、便携式气相分子吸收光谱仪（1套）、双光束紫外可见分光光度计（1套）、紫外可见分光光度计（1套）、干燥箱（1套）、便携式抽滤装置（1套）、氟离子计（1套）、立式高压蒸汽灭菌器（2套）、CODcr回流消解仪（2套）、便携式浊度计（2套）、便携式pH测定仪（2套）、便携式溶解氧测定仪（2套）、便携式电导率测定仪（2套），包含设备的采购、安装、调试、试运行及伴随的相关服务等全部内容，具体采购内容详见《河南省政府采购网》附件。

3.质量标准：合格并验收通过。

4.交货及安装调试期：合同签订生效后60日历天内交货并安装调试完毕。

5.交货地点：河南省周口生态环境监测中心指定地点。

6.质量保证期：设备验收合格后，整机质保24个月（其中离子色谱仪整机质保60个月）。

7.付款方式：合同签订后，采购人向中标人支付合同金额的30%；全部设备到达采购人指定的交货地点且验收合格后，采购人向中标人支付合同金额的40%；全部设备安装调试完毕且验收合格后，采购人向中标人支付合同金额的30%。

8.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

三、技术要求

3.1 基本要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

1.采购标的需实现的功能：为满足国省控及县级排名地表水断面、地下水饮用水水源地等常规监测与突发环境事件应急监测工作需要，开展相关环境监测与分析。

2.采购标的需实现的目标：

（1）深入贯彻落实“监测先行、监测灵敏、监测准确”的工作要求，充分发挥环境监测在生态环境保护领域的“支撑、引领、服务”核心功能。通过全面加强周口监测中心基础能力建设，实现监测能力的显著提升，切实满足日益精细化、科学化的生态环境管理需求，为周口市持续改善环境质量、纵深推进污染防治攻坚战提供全面、科学、精准且可靠的技术保障体系。

（2）项目的建成将全力保障周口市辖区范围内生态环境质量监测工作的高效、有序开展；为周口市辖区内生态环境管理及综合执法工作提供专业、权威的技术指导与支持；高质量完成省厅及市局委托的各项监测任务，确保监测数据真实有效、监测结论科学严谨。

（二）需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目执行国家、行业及地方现行有效相关标准、规范，若有新版本，按最新版本执行。

3.2技术参数要求

- （一）离子色谱仪

1.采购内容

采购离子色谱仪1套，主要用于分析样品中阴离子（F-、Cl-、Br-、BrO3-、NO3-、NO2-、SO42- 、PO43-等）和阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+等）以及碘离子。

- 2.技术参数要求

2.1系统参数

2.1.1全系统采用全塑非金属流路；所有的离子色谱流路均采用PEEK材质，包括分析泵（含泵外壳）、多通阀、色谱柱、抑制器及检测器之间的所有管路；其中常用的电导检测器、安培检测器采用模块组件设计，自由更换，无需拆卸管路，软件自动识别。

2.1.2 阴离子、阳离子主机完全独立个体，独立运行，非集成一体机，各自独立的自动进样系统、抑制、分离、检测及分析软件。每台主机具备扩展安培检测器的功能。

2.2色谱泵系统

2.2.1高性能/低脉冲双柱塞泵，采用惰性全PEEK泵头（非内衬PEEK外包不锈钢材质）、PEEK管路，适合于pH为0~14的淋洗液及反相有机溶剂，可在等度泵基础上直接增加内置式四元比例阀，实现四元梯度泵；（提供实物照片证明文件）。

2.2.2输液泵具备内置式独立体主辅泵头。

2.2.3具有电子脉动抑制技术独立驱动的串联双柱塞。

2.2.4全PEEK泵流量：（0.001～12.000）mL/min；

★2.2.5泵头耐压：≥42MPa；

2.2.6流量设定误差：≤0.2%；

2.2.7流量稳定性：≤0.2%；

2.3淋洗液发生器

2.3.1流量范围：0.001～3.000ml/min；

2.3.2淋洗液浓度范围：（KOH、MSA）0.01～100.00mM；

2.3.3浓度准确度：±0.1mM；

2.3.4电解液原始浓度：≥25% KOH；

2.3.5兼容有机溶剂最大浓度：25%甲醇；

2.3.6梯度精度：≤0.2%；

2.3.7特殊的卡槽设置，内置式淋洗液发生器；

2.3.8可实现≥4级的梯度阶梯控制，仪器方法中可自由编辑梯度类型，可至少实现3种的阶梯类型，且由软件控制；

2.3.9软件控制：可在软件中直接输入所需淋洗液浓度。

2.4自动进样器

2.4.1工作方式：极坐标定位方式，注射泵定量取样方式，具有满环进样、部分进样及无损进样等可选模式；

2.4.2★样品位数：不少于120位，满足仪器至少可连续24小时不间断运行需求；进样盘自由搭配，同一进样器可实现4mL，2mL样品盘两种不同的进样瓶同时存在，满足不同样品的进样体积需求。

2.4.3具有缺瓶报警、漏液报警、开关门感应灯自动化智能化功能，保证设备可靠运行；

2.4.4重复性：满环进样≤0.3%RSD（进样体积≥5uL）；

2.4.5定量环规格：标配：100ul ；选配：20ul，50ul，200ul；

2.4.6进样针清洗：具有独立清洗内/外壁洗针位，不限次数内外针清洗并具有吹干功能，可在样本间或每一针之间选择是否清洗；

2.4.7具有双通道分时进样功能，一机多能，软件自由控制；

2.4.8自动进样器具有稀释混匀技术；具有一次稀释、二次稀释，提供软件截图和实验数据报告佐证。

2.5柱温箱

2.5.1风浴热循环加热柱温箱，具有淋洗液预加热功能，可使淋洗液的温度在进入色谱柱前已和色谱柱的柱温保持一致，保证了待测离子的分离效果，同时可获得更平稳的基线，有效的缩短了开机平衡的时间，提高重复性和分析效率；

2.5.2控温度稳定性：≤0.1℃；

2.5.3温度设定值误差：±0.05℃；

2.5.4可兼容长度为250mm和150mm色谱柱；

2.6离子色谱柱

配备高容量阴阳离子分离柱及保护柱，耐受pH为0～14的淋洗液，兼容反相有机溶剂，一次进样可完成多种阴离子、阳离子和有机酸的分析。

2.7抑制器

2.7.1抑制器类型：电解自动再生膜抑制器，无需外加硫酸进行轮流再生。具有高容量、免维护，低背景电导，低背景噪声和稳定的基线；

2.7.2可配置阴、阳离子电解自动再生膜抑制器；

2.7.3恒流源范围：不小于0-500mA，增量不高于0.1mA。

2.8电导检测

2.8.1最小检出浓度（Cl）：≤0.0005ug/mL；

2.8.2最小检出浓度（Li）：≤0.0002ug/mL；

2.8.3数字电导检测器，自动量程，输出值为电导率值；可自由拆卸和更换；

★2.8.4电导池体积：≤0.4μL；

2.8.5电导检测范围：0-45000μS/cm；

2.8.6电导池温度设定误差：±0.01℃；

2.8.7电导池温度显示分辨率：0.01℃；

2.8.8具有温度补偿功能，温度补偿范围：0-3.0%；

2.8.9电导池温控范围：检测器温区温度+5℃–65℃；

2.8.10电导池控温稳定性：≤0.05℃；

2.8.11电导池温度设定值误差：≤0.1℃/h；

2.8.12电导池耐压：≥15MPa；

★2.8.9采样频率1-100SPS自由选择。（须提供软件证明图片）

2.9插拔式安培检测器

2.9.1类型：薄层式结构；插拔式盒状设计，可自由拆卸和更换；（须提供实物图）

2.9.2驱动电压范围：-2.048V~+2.048V；
2.9.3驱动电压分辨率：0.001V；
2.9.4输出信号范围：积分模式：50pC—200uC；
2.9.5直流模式：1pA—74uA；
2.9.6噪声：积分模式≤30pC；

2.9.7直流模式≤5pA；直流模式静态噪声≤1pA；

2.9.8参比电极：饱和氯化钾Ag/AgCl参比电极；
2.9.9池体积：≤0.3uL；

2.9.10 最小检出浓度：I-—0.001μg/mL。

2.10色谱工作站

2.10.1实现系统部件的有效集成和控制，对各类检测器，自动进样器等部件可无缝式增加，可完成多维色谱（柱切换）、多检测联用检测等功能的建立。

2.10.2图形化全反控界面，提供适实时分析条件参数和分析结果、在线修改和采集各部件工作参数、自动进行快速数据采集和处理、具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，方便故障排查。智能抑制器保护系统，梯度分析时抑制器电流随淋洗液浓度变化，使抑制器电流处于最佳使用范围，延长抑制器使用寿命。

2.10.3具有多通道缩略图功能，样品列表中已采集数据的样品具有压力、温度、色谱图等多通道缩略显示功能，不用打开具体谱图即可看到样品大概组成及含量信息。

2.10.4耗材监控系统跟踪和存储耗材的工作时长，进样次数，工作电压等相关数据，确定耗材的运行状况，并分析耗材性能是否对结果造成影响。

- 3.配置要求

3.1 离子色谱仪主机2套；

3.2 高压输液PEEK泵 2 套；

3.3 数字电导检测器组件 2 套；

3.4 氢氧根体系淋洗液发生器组件1 套；

3.5 甲烷磺酸体系淋洗液发生器组件 1套；

3.6 阴离子抑制器 1套；

3.7 阳离子抑制器 1套；

3.8 色谱柱恒温系统 2 套；

3.9 氮气加压系统 2套；

3.10 智能120位自动进样器系统 2 套；

3.11 插拔式安培检测器（含银电极1套） 1套；

3.12 色谱工作站2 套；

3.13 氢氧根阴离子色谱柱  1套；

3.14 碘离子专用色谱柱 1套 ；

3.15 前处理小柱RP/H型 4盒（各两盒）；

3.16 数据处理系统 2套；

3.17 图文输出设备2台；

3.18 阳离子分析色谱柱 1套；

3.19 阴离子保护柱1套；

3.20 阳离子保护柱 1套；

3.21 样品瓶 600个。

- 4. 售后服务要求

4.1响应时间：在接到电话或书面通知后4小时内给予答复，紧急问题应在48小时内抵达现场。

4.2 质量保证期：设备验收合格后，整机质保60个月。

4.3 技术服务的范围及内容：供货商委派技术人员到采购人指定现场，完成设备安装、调试及性能测试工作，直至运行稳定、各项技术指标满足要求并验收合格。

4.4在质保期内按采购人要求，开展技术培训和支持（含现场培训）。

4.5 质保期内，所有故障提供技术服务和维修，包括配套的所有耗材，仪器设备保养维护（一年不少于 2 次）及自校工作等。

4.6提供操作软件终身升级及版本更新服务。

- （二）全自动红外测油仪

- 1.采购内容

采购全自动红外测油仪1套，用于地表水、地下水、生活污水、工业废水和海水中石油类和动植物油类的分析。符合《水质 石油类动植物油类测定、红外分光光度法》（HJ 637-2018）方法要求。

- 2.技术参数要求

- 2.1功能综述

2.1.1 测量项目：连续测量水中石油类和动植物油类，主机标配2根硅酸镁柱，可自动切换；

2.1.2 含自动萃取、自动测量、自动清洗、自动排放等多种功能，样品位即萃取位（提供仪器整机实物照片）；

2.1.3 仪器光学系统、电气系统自成一体，稳定性好、信噪比高，集成化程度高，从而提高了仪器的可靠性和可维护性；

★2.1.4 样品测量：不少于12个样品位，可连续循环做样，试剂添加、萃取、分离、测量、清洗自动完成；

2.1.5 分离方式：萃取、分离管、除水三次分离；

2.1.6 采样方式：兼容500ml、700ml、1000ml广口瓶现场采样，直接上机萃取，自动测量、自动读取水样体积；

2.1.7 自动收集：自带废气处理装置和废液回收装置；

2.1.8 自动分离：废液中的试剂与水完全自动分离；

2.1.9 采用多通切换阀和精密注射器配合；

★2.1.10注射泵重复10次，注射25ml重量法称重： RSD≤0.05%，注射2.5ml重量法称重：RSD≤0.5%；

2.1.11 紧急样品可中途加样，标记优先样品，对于标记优先样品优先测量；

2.1.12 全过程密闭无毒式操作：废水自动排放，有毒有机试剂自动收集，避免了有毒试剂对人体的伤害；

2.1.13  连续测量过程中，样品瓶不移动，从而避免样品瓶在移动过程中造成水样泼洒，影响水样测量数据；

2.1.14蠕动泵自动开闭：测量前蠕动泵自动闭合，避免因人工操作失误导致样品没有转移，测量失效，测量结束蠕动泵自动打开，避免泵管长期夹住导致泵管失去弹性无法工作，使用寿命减少；

2.1.15 软件可实时洞察实验流程；

2.1.16 仪器可放入1.3米或1.5米通风橱。

2.2详细参数

2.2.1 样品位数：≥12位；

2.2.2 采样瓶：500ml或1000ml广口瓶，样品不转移；

2.2.3 水样体积：0-1000mL；

2.2.4体积量取：非接触式自动测量水样体积，避免交叉污染，体积测量误差≤2%；

2.2.5 体积输入：仪器自动读取传输至软件界面；

2.2.6 萃取试剂：四氯乙烯；

2.2.7 校正方法：标准物质校正、标准曲线校正、单点快速校正；

2.2.8 线性：≥0.999；

2.2.9 测量范围：0-500mg/L，超量程自动稀释；

2.2.10 分辨率：≤0.001mg/L；

2.2.11 检出限：≤0.06 mg/L；

2.2.12 重现性：RSD≤2%；

2.2.13 准确度：±2%；

2.2.14 测量时间：12-15分钟/水样（水样测量全流程）；

2.2.15 电源：220V 50Hz 。

- 3.配置要求

3.1 全自动红外测油主机：1套；

3.2 数据处理系统：1套；

3.3 标准配件及耗材（含1年）：1套。

- 4.售后服务要求

4.1响应时间：在接到电话或书面通知后4小时内给予答复，紧急问题应在48小时内抵达现场。

4.2 质量保证期：设备验收合格后，整机质保24个月。

4.3 技术服务的范围及内容：供货商委派技术人员到采购人指定现场，完成设备安装、调试及性能测试工作，直至运行稳定、各项技术指标满足要求并验收合格。

4.4在质保期内按采购人要求，开展技术培训和支持（含现场培训）。

4.5 质保期内，所有故障提供技术服务和维修，包括配套的所有耗材，仪器设备保养维护（一年不少于 2 次）及自校工作等。

4.6提供操作软件终身升级及版本更新服务。

- （三）便携式气相分子吸收光谱仪

- 1.采购内容

采购便携式气相分子吸收光谱仪1套，主要用于测定各种水质样品中的氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、总氮、硫化物等项目，符合中华人民共和国环境保护行业标准《水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法》（HJ 195-2023）、《水质 亚硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法》（HJ 197-2024）、《水质 硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法》（HJ 198-2024）、《水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法》（HJ 199-2023）、《水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法》（HJ 200-2023）等方法要求。

- 2.技术参数要求

2.1便携性要求：

2.1.1便携要求：在一个主机内集成仪器正常工作需要全部功能，主机包含进样及反应控制系统、气液分离系统、氨氮在线氧化系统、总氮在线消解系统、光源光学及检测系统，配备输出控制系统。主机配有带轮便携箱，便于携带、野外使用；

2.1.2 供电要求：配备移动电源及220V交流接口，适用于野外及实验室多种应用场景。使用移动电源可以满足所有项目检测时间≥4h；

★2.1.3 气源要求：主机内置气源可独立完成检测，同时支持使用外供载气；

2.1.4 自动进样要求：配有便携式自动进样器，样品盘位不小于38位。

2.2 工作站（软件）

2.2.1软件具有自检功能，测定前自动检测通讯口、波长、泵转速等；

2.2.2 具备实时的数据图谱显示功能，便于观察分析样品测定各状态的图谱信息，同一样品的平行测定峰型具备对比查看功能，便于用户进行数据有效性分析；

2.2.3 软件可随时进行样品添加、删除、紧急插入等操作；

2.2.4 报表设计可根据具体需求进行定制化设计。

2.3 自动进样系统

2.3.1样品位数：样品位不少于38位；

2.3.2配备一体化同步吹扫均质系统，在清洗过程、进样前或进样过程中始终保持吹扫，避免取样过程中样品中的絮凝物或颗粒物不断沉淀，造成取样不准；

2.3.3程序控制流动洗针池：可根据进样针污染情况软件设置洗针纯水流量。

2.4光学系统

2.4.1采用光谱学常用的单元素高精度检测器，只需一次进样即可显示标准要求波长下的检测结果；

2.4.2具备自动波长调控系统，根据系统设定开机自动校准波长，保障每次运行的波长可靠性与准确性；

2.4.3采用连续光源，检测范围190-900nm连续可调，固定灯位，光路稳定，光源寿命：≥2000小时；所有项目的测定无需切换光源，避免使用多个空心阴极灯分别测量不同项目；

2.4.4具备光源寿命统计监测功能，当光源进入低能量状态时能够及时提醒更换光源。

2.5其它功能要求：

2.5.1半导体恒温除湿系统：除湿系统温度实时显示，分析全过程中完全不使用任何干燥剂；

★2.5.2气源监测报警系统：具备流量监控功能，软件界面实时显示载气流量值，当载气流量异常时停机、报警并软件提示；

2.5.3基线漂移：±0.0010Abs（预热2h，连续测试1h）；

2.5.4噪声：≤0.0005Abs，具备测量全程基线实时显示功能。

2.6分析项目的技术指标

2.6.1氨氮项目：

2.6.1.1精密度要求：在0.2mg/L浓度点，连续测定6次，RSD≤3％；

2.6.1.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

2.6.1.3检出限要求：检出限≤0.02mg/L。

2.6.2亚硝酸盐氮：

2.6.2.1精密度要求：在0.2mg/L浓度点，连续测定6次，RSD≤3％；

2.6.2.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

2.6.2.3检出限要求：检出限≤0.003mg/L。

2.6.3硫化物项目：

2.6.3.1精密度要求：在0.2mg/L浓度点，连续测定6次，RSD≤3％；

2.6.3.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

2.6.3.3检出限要求：检出限≤0.005mg/L。

2.6.4硝酸盐氮项目：

2.6.4.1精密度要求：在0.5mg/L浓度点，连续测定6次，RSD≤3％；

2.6.4.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

2.6.4.3检出限要求：检出限≤0.006mg/L。

2.6.5总氮项目：

2.6.5.1精密度要求：在0.5mg/L浓度点，连续测定6次，RSD≤3％；

2.6.5.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

2.6.5.3检出限要求：检出限≤0.05mg/L；

2.6.5.4消解器功率小于100w，安全可靠（可用功率计现场检测）；

2.6.5.5能够实现连续分析，中间无需停止样品检测清洗管路；

2.6.5.6管路切换采用免维护电磁阀，减少日常维护难度。

- 3.配置要求

3.1主机（含进样系统、自动除水系统、氨氮氧化系统、总氮在线消解系统、电子流量系统、载气净化系统、TCS温度控制系统、自动稀释系统）1套；

3.2自动进样器 1套；

3.3气相分子吸收光谱仪软件系统1套；

3.4耗材配件（含进样软管、尾气吸收装置、备用吸光管、进样针等）1套；

3.5电脑（支持工作站正常运转）1套；

3.6移动电源1套，所有项目检测时间≥4h。

- 4.售后服务要求

4.1响应时间：在接到电话或书面通知后4小时内给予答复，紧急问题应在48小时内抵达现场。

4.2 质量保证期：设备验收合格后整机质保24个月。

4.3 技术服务的范围及内容：供货商委派技术人员到采购人指定现场，完成设备安装、调试及性能测试工作，直至运行稳定、各项技术指标满足要求并验收合格。

4.4在质保期内按采购人要求，开展技术培训和支持（含现场培训）。

4.5 质保期内，所有故障提供技术服务和维修，包括配套的所有耗材，仪器设备保养维护（一年不少于 2 次）及自校工作等。

4.6提供操作软件终身升级及版本更新服务。

（四）双光束紫外可见分光光度计

- 1.采购内容

采购紫外可见分光光度计1套，用于对环境中水、土壤、固废等样品中常规污染指标、无机污染物及特征有机污染物进行定量与定性分析，满足环境监测日常检测需求。

- 2.技术参数要求

2.1光学系统：双光束测光系统；

2.2波长范围：190～900nm；

2.3波长准确度：±0.1nm（D2灯656.1nm）；±0.3nm（全波长范围）；

2.4波长重复性：≤0.15nm；

2.5光谱带宽： 0.1-5nm以0.1nm为间隔连续可调；

2.6杂散光：≤0.01%T (220nm，Nal)   ≤0.05%T（360nm，NaNO2)；

2.7光度范围：-4 ～4Abs；

2.8光度准确度：±0.002A(0～0.5A)，±0.004A(0.5～1A)，±0.3%T(0～100%T)；

2.9光度重复性：≤0.001A(0～0.5A)，≤0.002A(0.5～1A)，≤0.10%T；

2.10基线平直度：±0.001A（200～850nm）；

2.11噪声：≤0.1%T （500nm开机预热半小时）；

2.12基线漂移：≤0.1T%/h(500nm预热1小时后)；

2.13光源：插座型长寿命溴钨灯，更换灯后无须调整；

2.14检测器：光电倍增管；

2.15光源转换：自动切换（可在320nm~380nm波段范围内任意设定）；

2.16光度测量功能：具备透过率、吸光度、反射率等测量功能；

2.17光栅：采用全息光栅；

2.18光源光学系统：双光束动态反馈比例记录测光系统；

2.19智能化系统：具备自动波长定位、自动换灯、自动波长校准、自动样品池切换功能。

- 3.配置要求

3.1紫外可见分光光度计主机1台；

3.2长样品池100mm；

3.3石英比色皿（10mm）1对；

3.4中文操作软件1套；

3.5 数据处理系统和图文输出设备各1套。

- 4.售后服务要求

4.1响应时间：在接到电话或书面通知后4小时内给予答复，紧急问题应在48小时内抵达现场。

4.2 质量保证期：设备验收合格后，整机质保24个月。

4.3 技术服务的范围及内容：供货商委派技术人员到采购人指定现场，完成设备安装、调试及性能测试工作，直至运行稳定、各项技术指标满足要求并验收合格。

4.4在质保期内按采购人要求，开展技术培训和支持（含现场培训）。

4.5 质保期内，所有故障提供技术服务和维修，包括配套的所有耗材，仪器设备保养维护（一年不少于 2 次）及自校工作等。

4.6提供操作软件终身升级及版本更新服务。

- （五）紫外可见分光光度计

- 1.采购内容

采购紫外可见分光光度计1套，用于对环境中水、土壤、固废等样品中常规污染指标、无机污染物及特征有机污染物进行定量与定性分析，满足环境监测日常检测需求。

- 2.技术参数要求

2.1光学系统：双光束比例检测；

2.2波长范围：190-1100nm；

2.3波长重复性：≤0.2nm；

2.4波长示值误差：±0.1nm；

2.5光谱带宽：≤2.0nm；

2.6杂散光：≤0.05%T；

2.7光度范围：-0.3Abs~3Abs；

2.8透射比示值误差：±0.002Abs（0-0.5Abs）；

2.9透射比重复性：≤0.001Abs（0-0.5Abs）；

2.10基线平直度：±0.002nm（200nm-1090nm)；

2.11噪声：≤0.15%T(500nm、250nm、P~P）；

2.12基线漂移：≤0.35%T/h。

- 3.配置要求

3.1紫外可见分光光度计主机1台；

3.2 10mm石英比色皿1对。

- 4.售后服务要求

4.1响应时间：在接到电话或书面通知后4小时内给予答复，紧急问题应在48小时内抵达现场。

4.2 质量保证期：设备验收合格后，整机质保24个月。

4.3 技术服务的范围及内容：供货商委派技术人员到采购人指定现场，完成设备安装、调试及性能测试工作，直至运行稳定、各项技术指标满足要求并验收合格。

4.4在质保期内按采购人要求，开展技术培训和支持（含现场培训）。

4.5 质保期内，所有故障提供技术服务和维修，包括配套的所有耗材，仪器设备保养维护（一年不少于 2 次）及自校工作等。

- （六）干燥箱

- 1.采购内容

- 采购干燥箱1套，用于固体试剂、坩埚、玻璃器皿等干燥。

- 2.技术参数要求

2.1性能要求

2.1.1设备采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，并带有定时功能，控温精确可靠；
    2.1.2采用合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换；
    2.1.3可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。
    2.2技术参数要求
    2.2.1电源电压：AC220V 50HZ；
    2.2.2控温范围：RT+10～250℃；
    2.2.3恒温波动度：±1.0℃；
    2.2.4温度分辨率：0.1℃；
    2.2.5温度均匀度：±3%（测试点为100℃）；
    2.2.6工作环境温度：+5～40℃；
    2.2.7输入功率：≥2000W；
    2.2.8容积：≥130L；
    2.2.9载物托架：不少于2块。

- 3.配置要求

3.1主机1套；

3.2载物托架 不少于2块。

- 4.售后服务要求

4.1响应时间：在接到电话或书面通知后4小时内给予答复，紧急问题应在48小时内抵达现场。

4.2 质量保证期：设备验收合格后，整机质保24个月。

4.3 技术服务的范围及内容：供货商委派技术人员到采购人指定现场，完成设备安装、调试及性能测试工作，直至运行稳定、各项技术指标满足要求并验收合格。

4.4在质保期内按采购人要求，开展技术培训和支持（含现场培训）。

4.5 质保期内，所有故障提供技术服务和维修，包括配套的所有耗材，仪器设备保养维护（一年不少于 2 次）及自校工作等。

- （七）便携式抽滤装置

- 1.采购内容

采购便携式抽滤装置1套，用于水样的过滤、试剂的过滤等。满足水样溶解态重金属铅、铜、锌、镉、铁、锰等项目采集后在现场过滤；水样叶绿素a 的过滤；水样溶解性总固体的过滤；水样的泥沙等颗粒状杂质过滤等要求。

- 2.技术参数要求

- 2.1性能指标

★2.1.1采用一体化设计方式，方便携带，便于现场使用；

2.1.2采用搭扣式抽滤杯，操作简洁，密封可靠性高；

2.1.3仪器本身带滤膜放置盒，可以放置至少2 盒100mm 的微孔滤膜；

★2.1.4自带高容量锂电池，带过流保护，短路保护，续航时间≥10小时，实时液晶显示电池余量、电压；交直流两用，可直接使用220 伏交流电。

2.1.5耐酸碱腐蚀真空泵；

2.1.6集液瓶和样品瓶合二为一，抽滤下一个水样时无需清洗集液瓶；

★2.1.7集液瓶（样品瓶）材质符合《国家地表水环境质量监测任务作业指导书》要求，不含金属离子。

- 2.2技术参数

2.2.1采样流量（空载） ≥10L/min；

2.2.2负载能力 ≥-60kPa；

2.2.3实用滤膜尺寸 直径100mm；

2.2.4工作温度-20～+50℃；

2.2.5噪声 ≤55dB(A)；

2.2.6整机重量 ≤4kg；

2.2.7功耗 ≤10 W。

- 3.配置要求

3.1便携式抽滤器主机1套；

3.2滤膜：1盒；

3.3充电器1个；

3.4集液瓶（含盖子）2个；

3.5滤膜夹1个。

- 4.售后服务要求

4.1响应时间：在接到电话或书面通知后4小时内给予答复，紧急问题应在48小时内抵达现场。

4.2 质量保证期：设备验收合格后，整机质保24个月。

4.3 技术服务的范围及内容：供货商委派技术人员到采购人指定现场，完成设备安装、调试及性能测试工作，直至运行稳定、各项技术指标满足要求并验收合格。

4.4在质保期内按采购人要求，开展技术培训和支持（含现场培训）。

4.5 质保期内，所有故障提供技术服务和维修，包括配套的所有耗材，仪器设备保养维护（一年不少于 2 次）及自校工作等。

- （八）氟离子计

- 1.采购内容

采购氟离子计1套，用于分析水质、土壤等样品中氟化物。满足《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》（GB 7484-87）、《土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法》(HJ 873-2017)等方法要求。

- 2.技术参数要求

- 2.1性能要求：

2.1.1支持自动/手动温度补偿；

2.1.2自动校正、自动识别缓冲液、自动终点锁定、自动温度补偿，最高达到5点校准；

2.1.3终点模式：自动，手动，时间间隔，三种终点模式可供选择；

2.1.4仪器须完全符合GLP要求，可以实时存储至少2000组数据，数据导出可使用U盘或软件；

2.1.5配置不低于7英寸彩色触摸屏；

2.1.6需搭载指导和集成式帮助系统；

2.1.7可通过状态指示灯显示仪表读数状态；

2.1.8支持两级用户权限管理；

2.1.9测量设置保存/导入为方法，彩色限值提醒，验证结果清晰提示；

2.1.10 防尘防水，可更换保护罩，防腐密封接口保护盒；

2.1.11电极支架能够精确定位，垂直移动。

- 2.2技术参数要求

2.2.1测量参数：pH，mV（ORP），ref mV，离子，温度；

2.2.2测量范围：

pH： -2.000～20.000；

mV：-2000.0～2000.0；

温度：-30.0～130.0℃；

mmol/L，mol/L，mg/L，ppm：0~999999；

%：0~100.00；

pX： –2.000~20.000。

2.2.3 分辨率：

pH：0.001/0.01/0.1可调；

mV：0.1/1可调；

浓度（mmol/L，mg/L，ppm）：0.001；

摩尔浓度（mol/L）：0.0001；

百分比浓度%：0.0001；

pX：0.1 / 0.01可调；

温度：0.1 ℃。

2.2.4 精度：

pH：±0.002；

mV：±0.1mV(–500.0~500.0 mV) 或±0.2mV(–2000.0~2000.0 mV)；

浓度（mmol/L，mol/L，mg/L，ppm，%）：±0.5%测量值；

pX：±0.002；

温度：±0.1 °C（0-100℃）。

- 3.配置要求

3.1主机1套；

3.2复合氟离子电极1套；

3.3氟离子校准标准液1套；

3.4电极支架1套；

3.5保护罩1套；

3.6磁力搅拌器1套。

- 4.售后服务要求

4.1响应时间：在接到电话或书面通知后4小时内给予答复，紧急问题应在48小时内抵达现场。

4.2 质量保证期：设备验收合格后，整机质保24个月。

4.3 技术服务的范围及内容：供货商委派技术人员到采购人指定现场，完成设备安装、调试及性能测试工作，直至运行稳定、各项技术指标满足要求并验收合格。

4.4在质保期内按采购人要求，开展技术培训和支持（含现场培训）。

4.5 质保期内，所有故障提供技术服务和维修，包括配套的所有耗材，仪器设备保养维护（一年不少于 2 次）及自校工作等。

- （九）立式高压蒸汽灭菌器

- 1.采购内容

采购立式高压蒸汽灭菌器2套，用于水质总磷、总氮项目的样品高压消解，粪大肠菌群、总大肠菌群、细菌总数等项目的高压灭菌等工作。

- 2.技术参数要求

- 2.1性能要求

2.1.1采用手轮式旋压密封结构，锅盖开启方式采用移位式开盖；

2.1.2外壳采用耐高温材料，灭菌锅体采用不锈钢304材质；

2.1.3采用自胀式密封圈结构；

2.1.4操作台采用LCD液晶窗图文显示，功能设置均用滚动式图文选择，整个灭菌行程实行微电脑图文显示及自动控制循环程序，灭菌结束（报警）后自动停机；

2.1.5灭菌过程具有动态指示，便于观察灭菌状态；

2.1.6设定温度时间采用一键式操作方式，可根据不同的灭菌物品快速明了的进行所需选择；

2.1.7具有风冷式快速冷却装置，确保灭菌结束时对锅体快速降温，缩短开启锅盖时间；

2.1.8具有故障自动检测判断系统；

2.1.9全自动控制系统，自动排放冷空气及灭菌结束自动排气功能；

2.1.10具有安全联锁装置，采用电子与机械互动的安全联锁结构，确保有压力时自动锁盖，避免误操作而产生不安全；

2.1.11具有机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置的双套保护系统；

2.1.12 具有断水保护防干烧和漏电保护系统。
2.2技术参数要求

2.2.1灭菌温度可选设定范围50℃-126℃；

2.2.2灭菌时间可调设定范围0-9999min；

2.2.3容积：≥50升；

2.2.4电源电压：220V/50Hz；功率：≥3.0KW

2.2.5内置网篮；

2.2.6设计压力：≥0.23MPa，额定工作压力：≥0.14MPa。

- 3.配置要求

立式高压蒸汽灭菌器2套。

- 4.售后服务要求

4.1响应时间：在接到电话或书面通知后4小时内给予答复，紧急问题应在48小时内抵达现场。

4.2 质量保证期：设备验收合格后，整机质保24个月。

4.3 技术服务的范围及内容：供货商委派技术人员到采购人指定现场，完成设备安装、调试及性能测试工作，直至运行稳定、各项技术指标满足要求并验收合格。

4.4在质保期内按采购人要求，开展技术培训和支持（含现场培训）。

4.5 质保期内，所有故障提供技术服务和维修，包括配套的所有耗材，仪器设备保养维护（一年不少于 2 次）及自校工作等。

- （十）CODcr回流消解仪

- 1.采购内容

采购CODcr回流消解仪2套，用于水质化学需氧量CODcr的自动消解预处理。符合《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》(HJ 828—2017）方法要求。

- 2.技术参数要求：

- 2.1基础参数

2.1.1能够一键启动，自动计时消解、消解结束自动断电冷却、无需人员值守；

★2.1.2热源为耐强酸碱腐蚀的微晶防护热源；

★2.1.3不少于12个样品通道，分区独立控温，保证样品均匀受热；

2.1.4具有加酸防护，减少硫酸外溢对整机的腐蚀；

2.1.5冷凝方式为风冷、水冷双模式，减少环境温度影响冷凝一致性；

2.1.6回流冷凝管喇叭开口，消解结束便于清洗；

- 2.2参数要求

2.2.1温度范围：150℃-300℃任设，各区加热温度独立控制；

2.2.2消解瓶：250mL锥形瓶；

2.2.3时间控制：0-150min可调；

2.2.4升温时间：≤10min；

- 3.配置要求

3.1 消解仪主机2套；

3.2 触摸控制屏幕2套；

3.3 微晶防护加热源2套；

3.4 冷凝瓶24支；

3.5 消解瓶24支；

3.6 随机附件2套。

- 4.售后服务要求

4.1响应时间：在接到电话或书面通知后4小时内给予答复，紧急问题应在48小时内抵达现场。

4.2 质量保证期：设备验收合格后，整机质保24个月。

4.3 技术服务的范围及内容：供货商委派技术人员到采购人指定现场，完成设备安装、调试及性能测试工作，直至运行稳定、各项技术指标满足要求并验收合格。

4.4在质保期内按采购人要求，开展技术培训和支持（含现场培训）。

4.5 质保期内，所有故障提供技术服务和维修，包括配套的所有耗材，仪器设备保养维护（一年不少于 2 次）及自校工作等。

- （十一）便携式浊度计

- 1.采购内容

- 采购便携式浊度计2套，用于地表水、地下水等水质浊度的测定。

- 2.技术参数要求

- 2.1工作条件

2.1.1电源要求：110~230 Vac，50/60 Hz (交流电或者USB+电源模块)；4节AA电池；可充电镍氢电池（用于USB+电源模块）；

2.1.2操作温度：0~50℃；

2.1.3 湿度：非冷凝，0~90%（30℃），0~80%（40℃），0~70%（50℃）。

- 2.2技术性能指标：

2.2.1光源：钨灯；

2.2.2检测器：硅光电检测器；

2.2.3测量范围：0~1000 NTU；

2.2.4准确度：读数的± 2%+杂散光；

2.2.5可重复性：读数的± 1%或者±0.01NTU（取较大者）；

2.2.6分辨率：在最低测量量程范围时为0.01NTU；

2.2.7杂散光：≤0.02NTU；

★2.2.8具有信号平均功能；

★2.2.9双检测器光学系统，可消除色度、光波动、杂散光等的干扰；

★2.2.10具有屏幕在线帮助指引功能，使校准、验证等更简单；

★2.2.11 USB数据传输，无需软件进行数据下载；

★2.2.12 仪器防护等级：≥IP67。

- 3.配置要求：

3.1便携式浊度仪主机2套；

3.2 6个样品池2套；

3.3不同浓度浊度标准液2套；

3.4 低浓度验证标准液2套。

- 4.售后服务要求

4.1响应时间：在接到电话或书面通知后4小时内给予答复，紧急问题应在48小时内抵达现场。

4.2 质量保证期：设备验收合格后，整机质保24个月。

4.3 技术服务的范围及内容：供货商委派技术人员到采购人指定现场，完成设备安装、调试及性能测试工作，直至运行稳定、各项技术指标满足要求并验收合格。

4.4在质保期内按采购人要求，开展技术培训和支持（含现场培训）。

4.5 质保期内，所有故障提供技术服务和维修，包括配套的所有耗材，仪器设备保养维护（一年不少于 2 次）及自校工作等。

- （十二）便携式pH测定仪

- 1.采购内容

- 采购便携式pH测定仪2套，用于现场水质中pH值的测定。

- 2.技术参数要求

- 2.1工作条件

2.1.1电源要求：内置电池供电；

2.1.2存储温度：–20～60 °C，最高90%相对湿度（无冷凝）；

2.1.3工作温度：0～60 °C；

2.1.4工作湿度：≤90% (无冷凝)。

- 2.2技术性能指标

2.2.1显示：可显示1个电极的读数（pH电极：pH、温度）；

2.2.2数据内存：不少于5000 组数据；

2.2.3数据存储：数据稳定后可自动存储数据；

2.2.4数据传输：通过USB接口连接到至PC或USB存储设备；

2.2.5温度校正：关闭、自动和手动；

★2.2.6外壳防护等级：≥IP67；

2.2.7重量：≤600g 。

- 2.3电极技术性能指标

- 2.3.1温度

量程：-10.0～110.0℃

分辨率：0.1℃

准确度：±0.3℃

- 2.3.2 pH电极

- 量程：0～14

- 分辨率：0.1/0.01/0.001可选

- ★精度：±0.02

- 3.配置要求

3.1 pH主机2套

3.2 pH复合电极2套；

3.3 系列pH 电极校准标准液2套

- 4.售后服务要求

4.1响应时间：在接到电话或书面通知后4小时内给予答复，紧急问题应在48小时内抵达现场。

4.2 质量保证期：设备验收合格后，整机质保24个月。

4.3 技术服务的范围及内容：供货商委派技术人员到采购人指定现场，完成设备安装、调试及性能测试工作，直至运行稳定、各项技术指标满足要求并验收合格。

4.4在质保期内按采购人要求，开展技术培训和支持（含现场培训）。

4.5 质保期内，所有故障提供技术服务和维修，包括配套的所有耗材，仪器设备保养维护（一年不少于 2 次）及自校工作等。

- （十三）便携式溶解氧测定仪

- 1.采购内容

采购便携式溶解氧测定仪2套，用于现场水质中溶解氧的测定。

- 2.技术参数要求

- 2.1 工作条件

2.1.1电源要求 ：内置电池供电；

2.1.2存储温度： –20 ～ 60 °C，最高90%相对湿度（无冷凝）；

2.1.3工作温度： 0 ～ 60 °C；

2.1.4工作湿度： ≤90% (无冷凝)

- 2.2技术性能指标

2.2.1显示：可显示1个电极的读数

（1）溶解氧电极：溶解氧、温度；

2.2.2 数据内存： 不少于5000 组数据；

2.2.3 数据传输：通过USB接口连接到至PC或USB存储设备；

★2.2.4外壳防护等级：≥IP67；

2.2.5 重量：≤600g

- 2.3 溶解氧电极技术性能指标

- 2.3.1温度

量程：-10.0～110.0℃

分辨率：0.1℃

准确度：±0.3℃

- 2.3.2 溶解氧电极

- 量程: 0.01~20.0 mg/L

0~200% 饱和度

分辨率：0.01 mg/L

溶解氧的准确度：在 0.1~8 mg/L时，为 ±0.1 mg/L；

大于8.0 mg/L时，为 ±0.2 mg/L。

- 3.配置要求

3.1 溶解氧主机2套；

3.2 溶解氧电极2套。

- 4.售后服务要求

4.1响应时间：在接到电话或书面通知后4小时内给予答复，紧急问题应在48小时内抵达现场。

4.2 质量保证期：设备验收合格后，整机质保24个月。

4.3 技术服务的范围及内容：供货商委派技术人员到采购人指定现场，完成设备安装、调试及性能测试工作，直至运行稳定、各项技术指标满足要求并验收合格。

4.4在质保期内按采购人要求，开展技术培训和支持（含现场培训）。

4.5 质保期内，所有故障提供技术服务和维修，包括配套的所有耗材，仪器设备保养维护（一年不少于 2 次）及自校工作等。

- （十四）便携式电导率测定仪

- 1.采购内容

采购便携式电导率测定仪2套，用于现场水质中电导率的测定。

- 2.技术参数要求

- 2.1工作条件

2.1.1 电源要求 ：内置电池供电；

2.1.2 存储温度： –20 ～ 60 °C，最高90%相对湿度（无冷凝）；

2.1.3 工作温度： 0 ～ 60 °C；

2.1.4工作湿度： ≤90% (无冷凝)

- 2.2技术性能指标

2.2.1显示：可显示1个电极的读数

（1）电导率电极：电导率、电阻率、温度

2.2.2 数据内存：不少于5000 组数据；

2.2.3 数据传输：通过USB接口连接至PC或USB存储设备；

2.2.4 温度校正：关闭、自动和手动；

★2.2.5外壳防护等级：≥IP67；

2.2.6 重量：≤600g。

- 2.3 电导率电极技术性能指标

- 2.3.1电导率电极

- 温度：

量程：-10.0～110.0℃

分辨率：0.1℃

准确度：±0.3℃

电导率：

量程：0.01 μS/cm ~ 200.0 mS/cm

分辨率：0.01 μS/cm

电阻率：

量程：2.5～49欧姆·厘米

分辨率：0.1欧姆·厘米

- 3.配置要求

3.1 电导率主机2套；

3.2 电导率电极2套；

3.3校准标准液2套。

- 4.售后服务要求

4.1响应时间：在接到电话或书面通知后4小时内给予答复，紧急问题应在48小时内抵达现场。

4.2 质量保证期：设备验收合格后，整机质保24个月。

4.3 技术服务的范围及内容：供货商委派技术人员到采购人指定现场，完成设备安装、调试及性能测试工作，直至运行稳定、各项技术指标满足要求并验收合格。

4.4在质保期内按采购人要求，开展技术培训和支持（含现场培训）。

4.5 质保期内，所有故障提供技术服务和维修，包括配套的所有耗材，仪器设备保养维护（一年不少于 2 次）及自校工作等。

四、核心产品

离子色谱仪 产品为本次采购的核心产品。

五、履约验收要求

- （1）验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

- 验收主体：  河南省周口生态环境监测中心

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：     /

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起7日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：全部设备供货齐全、安装调试培训完成后，乙方提出申请，甲方组成验收工作组,由采购人领导牵头,财务、审计、监察、资产管理、技术、专家等组成，组织验收。乙方派代表和设备技术人员共同出席。

（5）履约验收的内容： 离子色谱仪（1套）、全自动红外测油仪（1套）、便携式气相分子吸收光谱仪（1套）、双光束紫外可见分光光度计（1套）、紫外可见分光光度计（1套）、干燥箱（1套）、便携式抽滤装置（1套）、氟离子计（1套）、立式高压蒸汽灭菌器（2套）、CODcr回流消解仪（2套）、便携式浊度计（2套）、便携式pH测定仪（2套）、便携式溶解氧测定仪（2套）、便携式电导率测定仪（2套），包含设备品牌、型号、参数、配置、安装、调试、试运行及售后等

（6）履约验收标准： 按招标文件、投标文件、采购合同约定，以及国家、地方、行业相关标准执行

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等） /

六、其他要求

投标人需针对本项目提供包括但不限于：供货方案、项目实施方案、售后服务方案、质量保证期内保证措施、人员培训方案等内容。

第七章 投标文件资格审查文件册通用格式

项目

投标文件

资格审查文件册

项目编号：

（封面）

投  标  人：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日      期：       年    月    日

投标文件资格审查文件册目录

- 投标人资格声明函

- 投标人基本情况

- 投标人资格证明文件

- 投标人资格声明函

致（采购人或采购代理机构名称）：

关于贵方       项目名称、编号              的投标邀请，本公司愿意参加投标，提供招标内容中规定的货物及其伴随的服务，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

1.投标人基本情况

2.投标人资格证明文件

我方在此声明：

（1）我方具备并满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及实施条例第十七条所规定的投标人的条件；

（2）我方未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人。

投标人：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月      日

- 投标人基本情况

1.投标人概况

（1）投标人名称：

（2）注册地址：

（3）成立或注册日期：

（4）法定代表人（姓名、职务）：

（5）注册资本：          万元

（6）投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）：

2.投标人财务状况

（1）资产负债表（到  年  月  日为止）

固定资产合计：          元

流动资产合计：          元

长期负债合计：          元

流动负债合计：          元

（2）损益表（到  年  月  日为止）

利润总额累计：          元

净利润累计：          元

投标人：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月      日

- 投标人资格证明文件

具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；

投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”“登记证书”等证明文件；

投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

参加政府采购活动前3年在经营活动中没有重大

违法记录的书面声明

采购人名称：

我单位在参加政府采购活动前3年在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

投标人：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月      日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明函

采购人名称：

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此声明。

投标人：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月      日

依法缴纳税收的证明材料

2025年6月1日以来任意一个月缴纳的相关税收凭据（主管行政部门或银行出具）。其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭证（新成立企业从成立之日起计算，依法免税的投标人，应提供相应行政部门出具的证明文件，证明其依法免税）。

依法缴纳社会保障资金的证明材料

2025年6月1日以来任意一个月缴纳社会保险凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。其他组织和自然人也需要提供缴纳社会保险的凭证（新成立企业从成立之日起计算，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应行政部门出具的证明文件，证明其依法不需要缴纳社会保障资金）。

财务状况

投标人是企业法人的，应提供2024或2025年度经审计的财务报告，包括“四表一注或三表一注”，即资产负债表、利润表（损益表）、现金流量表、所有者权益变动表（所有者权益变动表如无，可不提供）及其附注或基本开户银行出具的资信证明。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。投标人为事业单位的，至少应提供近一年的资产负债表。（根据《关于加强审计报告查验工作的通知》，审计报告须具有注册会计师行业统一监管平台赋予的验证码）

能证明投标人资格的其他资料

1.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，采购人或采购代理机构将通过“中国执行信息公开网”网站（https://zxgk.court.gov.cn/）、“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）等渠道查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信名单的投标人将被拒绝参与本项目政府采购活动（截止时点：投标截止时间）。在规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。【投标人错附或漏附，不作为废标依据，具体以采购人或采购代理机构查询为准】

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【建议投标人提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息网站查询页或承诺函，格式自拟，具体以采购人或采购代理机构查询为准】

非联合体投标承诺函

采购人名称：

我单位承诺非联合体投标，特此声明。

投标人：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月      日

- 第八章 投标文件通用格式

项目

投标文件

项目编号：

（封面）

投   标  人：                     （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日      期：       年    月    日

投标文件目录

- 法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

- 法定代表人授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

- 投标书

- 投标承诺函

- 投标报价表格

- 商务技术偏差表

- 技术部分

- 反商业贿赂承诺书

- 售后服务方案及其他

- 中小企业声明函（如有）

- 关于符合本国产品标准的声明函（如有）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有）

- 残疾人福利性单位声明函（如有）

- 监狱企业证明材料（如有）

- 节能产品、环境标志产品明细表（如有）

- 其他资料

- 一、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：               性别：             年龄：        职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件或扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：                               （盖章）

年       月      日

- 法定代表人授权委托书

本人                  （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现委托                 （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 	      （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：同投标有效期。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件或扫描件及委托代理人身份证复印件或扫描件

投标人：                               （盖章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

身份证号：

委托代理人：                       （签字或盖章）

身份证号：

年       月      日

- 投标书

致：（采购人或采购代理机构名称）

- 我方已仔细研究了 	      （项目名称）招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （小写：¥          元）的投标总报价，交货及安装调试期：            ，按合同约定完成全部工作。

- 如果我方中标，我方将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务，在签订合同时不向你方提出附加条件，在合同约定的期限内完成合同规定的全部内容。

- 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 投标有效期为提交投标文件的截止之日起 90 日历天。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.2.11、1.2.12项规定的任何一种情形。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 我方承诺，如果我方中标，在收到中标通知书时，保证按照招标文件约定的招标代理费的收费标准，足额、准时交纳招标代理服务费。

投标人：                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年       月      日

- 投标承诺函

（采购人或采购代理机构）：

我单位在此郑重承诺，如有以下情形之一的：

- 在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；

- 在投标文件中提供虚假材料；

- 中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同；

- 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

- 拒绝履行合同义务；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通；

- 在履约过程中未按招标文件、中标的投标文件、生效的政府采购合同等约定，提供货物、工程和服务；

- 存在其他违法违规行为。

- 我单位自愿接受被处以中标无效，采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款并赔偿采购人及采购代理机构的损失，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

投 标 人：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月      日

- 投标报价表格

### (一) 开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标内容 |  |
| 项目编号 |  |
| 投标总报价 | 小写：¥ 元 |
|  | 大写： |
| 交货及安装调试期 |  |
| 交货地点 |  |
| 质量标准 |  |
| 质量保证期 |  |
| 投标有效期 |  |
| 其他 |  |
| 注： 1、本汇总表必须按要求认真填写，不得缺项。 - 2、本表投标报价应与投标文件中投标报价一览表的总报价一致。 - 3、河南省公共资源交易中心系统中的开标一览表为模板，格式无法修改，以投标正文中的开标一览表为准。 |  |

投 标 人：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月      日

### (二) 投标报价一览表

| 序号 | 项目 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备费 |  |  |
| 2 | 备品备件和专用工具费 |  |  |
| 3 | 检验费及伴随的消耗材料费 |  |  |
| 4 | 技术服务费（安装、调试、试车、运行等） |  |  |
| 5 | 培训费 |  |  |
| 6 | 运费和保险费 |  |  |
| 7 | 其他相关服务费 |  |  |
| 8 | 税费 |  |  |
| 总 计 （1+2+3+4+5+6+7+8） |  |  |  |

投 标 人：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月      日

### (三) 备件、专用工具和消耗品价格表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明： | 1. 此表名称栏填写备件、专用工具和消耗品名称。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. 备品、专用工具和消耗品分类、分项填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

投 标 人：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月      日

### (四) 货物分项报价一览表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 制造商名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 是否属于小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品（填是/否） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1. 货物分项必须与采购需求表中货物分项一致。

投 标 人：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月      日

- 商务技术偏差表

（一）商务条款偏差表

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件响应商务条款说明 （投标人须应答） | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

- 注：1. 投标人需按招标文件商务条款的要求填写，填写应以“满足”或“不满足”，并辅以详细解释。除“满足”项目外，必须在偏差说明一栏中对偏差予以详细说明。商务条款包括采购范围、交货及安装调试期、交货地点、质量标准、质量保证期、投标有效期、付款方式。

- 2. 投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

- 3.未按要求填写，可能会造成不良后果，投标人自行承担。

投 标 人：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月      日

（二）技术条款偏差表

| 序号 | 设备名称 | 招标文件技术需求 | 投标文件响应技术需求说明（投标人须应答） | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 注：1. 投标人需按招标文件第六章“采购需求”第三条中的3.2技术参数要求填写，应填写以“满足”或“不满足”，列出所投产品或服务的具体技术指标，并辅以详细解释。除“满足”项目外，必须在偏差说明一栏中对偏差予以详细说明。

- 2. 投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

- 3.未按要求填写，可能会造成不良后果，投标人自行承担。

投 标 人：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月      日

- 技术部分

格式自拟，内容包括但不限于：

（一）供货方案

（二）项目实施方案

- 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （采购项目名称）采购活动中，我公司保证做到：

1. 公平竞争参加本次采购活动。

2. 杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

3. 若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

年       月      日

- 售后服务方案及其他

- 格式自拟，内容包括但不限于：

- （一）售后服务方案

- （二）质量保证期内保证措施

- （三）人员培训方案

- 中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）

的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年       月      日

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

③以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

④在政府采购活动中，投标人提供的所有货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，才能享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的价格扣减。

⑤中小企业声明函格式应严格按照招标文件提供的格式填写。非单一产品采购的，设备制造商不止一家时，中小企业声明函中须列出所有的设备及制造商，罗列不全的中小企业声明函不予认可。

⑥在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

- 关于符合本国产品标准的声明函（如有）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

- 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

年       月      日

注：《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2. 中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 监狱企业证明材料（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

- 节能产品、环境标志产品明细表（如有）

节能产品明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 型号 | 制造商名称 | 节字标志认证证书号 | 国家节能产品认证证书有效截止日期 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投 标 人：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月      日

环境标志产品明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 型号 | 制造商名称 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效 截止日期 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投 标 人：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月      日

填报要求：

1. 本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。

2. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品，可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件或扫描件，否则评标委员会有权不予认可。

3. 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》复印件或扫描件，否则评审委员会有权不予认可。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

5. 没有相关产品可不提供本表。

- 其他资料

- （一）关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函（如有）

我单位为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和(      元)占我单位提供的全部产品成本之和(       元)的比例为      %。

特此承诺!

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

- （二）其他资料