一、采购标的

河南中医药大学第一附属医院高端分子诊断检测技术平台设备采购项目，主要采购内容为2套中高端实时荧光定量PCR仪，包含不仅限于设备的供货、运输、保险、装卸、搬运、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关配套服务等，具体内容详见河南省政府采购网附件。

二、商务要求

1.交货期：合同签订后，接到甲方送货书面通知后30个日历天内送达并安装完毕。

2.质量标准：合格，符合国家、行业现行规范，满足采购人需求。

3.质保期：自安装验收合格之日起原厂整机质保不少于3年。

4.交货地点：采购人指定地点。

- 5.付款条件（进度和方式）

- 付款条件：合同签订后乙方先向甲方提供合同金额50%的预付款银行保函（见索即付，不可撤销）并开具合同金额50%发票，甲方向乙方支付合同总金额50%的预付款；设备到货并安装调试完成，甲方向乙方退回预付款保函，经甲方验收合格并实际交付使用后10个工作日，乙方提供剩余合同金额的发票，甲方向乙方支付剩余合同款项。若乙方未及时开具发票并提供给甲方，甲方有权不予支付相应款项且不承担逾期付款的违约责任。

- 支付方式：银行转账

乙方出具国家税务机关的正式发票，甲方以人民币转账汇款方式向乙方账户支付合同价款。

三.其他要求：

1.供货、安装及验收要求：供应商需提供完整的供货、安装及验收方案，明确各环节流程、责任及标准，确保设备顺利交付、规范安装并通过验收。

2.培训与技术支持要求：为确保采购方相关人员能够熟练操作、维护设备，供应商需提供全面的培训服务及持续的技术支持。

3.备品备件要求：为保障设备长期稳定运行，及时处理设备故障，供应商需提供充足、合格的备品备件。

4.服务保障能力要求：供应商需具备完善的服务保障体系，能够为采购方提供全方位、长期的服务保障，确保设备稳定运行。

四、技术参数

包1：中高端实时荧光定量PCR仪

1.检测技术原理：基于荧光信号实时监测PCR扩增过程，支持染料法与探针法双重检测模式；

2.光学系统配置：检测光通道≥6色，激发波长覆盖450-730nm；

3.检测灵敏：可检测单拷贝人基因组DNA，动态检测范围≥10个数量级；

4.温控性能：温控精度±0.2℃，孔间均一性±0.3℃（达设定温度10秒内）；

5.升降温速率：最大升温速率≥4℃/秒；

6.完全试剂开放，可适配国械注册临床试剂盒；

7.兼容单管、八联管及96孔板（无裙边/半裙边/全裙边）；

8.操作与分析系统：配备中文操作系统，内置数据分析模块（标准曲线定量、ΔCt分析等）；

9.数据传输与存储：免费连接LIS端口，支持USB、以太网、WiFi（可选）数据传输，本地存储≥1000组；

10.质保与服务：整机质保≥3年，故障响应≤2小时，24小时内现场维修；每年提供1次免费校准；

11.图文工作站1套，含i5及以上处理器、≥8G内存，具备打印功能；

12.提供ups备用电源；

13.品牌移液器：单道移液器最大量程10μl、50μl、200μl、1000μl各1把，八道移液器最大量程50μl 2把；

14.高速离心机1台，最高转速≥15000r/min，配备24×1.5ml角转子；PCR迷你离心机2台，转子优于2×0.2ml八联管；

15.冰箱：医用冷藏箱1台，立式双开门，温度2～8℃可调，容积≥600L；医用低温冰箱2台：立式，温度-10～-25℃可调，容积≥250L。