河南省人民医院国家重大传染病防治基地建设项目MRI、CT及主动脉球囊反搏泵设备采购项目

招  标  文  件

项目编号：豫财招标采购-2026-435

| 采 购 人： | 河南省人民医院 |
| --- | --- |
| 招标代理： | 河南联创工程造价管理有限公司 |

二〇二六年五月

目   录

特别提示	2

第一章  招标公告	4

第二章  投标人须知	8

第三章  资格性审查表	25

第四章  符合性审查表	27

第五章  评标办法（综合评分法）	28

第六章  合同格式及合同条款	34

第七章  采购项目验收	35

第八章  货物需求及技术要求	40

第九章  投标文件格式	58

第十章  政府采购政策	88

特别提示

1、供应商或投标人登记

供应商或投标人需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站-公共服务-办事指南-新交易平台使用手册。

2、投标文件制作

2.1供应商或投标人通过“河南省公共资源交易中心（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）”网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

2.2供应商或投标人凭CA密钥登,并按网上提示自行下载每个项目所含格式(.hnzf)的招标文件。

2.3供应商或投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交：

加密的电子投标文件（*.hntf格式）,应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）”电子交易平台内上传；

2.4加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

2.5供应商或投标人在制作电子投标文件时，除文件中特殊说明外，需要盖单位章的均指单位电子CA锁印章，个人签字或盖章的可以盖个人的电子CA锁印章或签字扫描件或物理印章扫描件。

2.6招标文件格式所要求包含的全部资料制作在电子投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标函及开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

2.7本项目采用远程不见面开标，不提交任何原件等其他资料，无原件核验内容，投标文件以外的任何资料采购人和招标代理机构将拒收。

2.8供应商或投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.hntf格式和*.nhntf格式）时，只能用本单位的企业CA密钥。

3、评标前的澄清与变更

采购人、招标代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知供应商或投标人，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的项目供应商或投标人，系统可能通过第三方短信群发方式提醒供应商或投标人进行查询。各供应商或投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。供应商或投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，招标代理机构不承担供应商或投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

4、评标过程的澄清

评标委员会在评审的过程中已发出的澄清作为评审过程的组成部分。供应商或投标人应当在评标结束前时刻关注系统内部发出的“答疑”，系统也可能通过第三方短信群发方式提醒供应商或投标人。供应商或投标人须在规定的时间内进行回复。供应商或投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，招标代理机构和采购人不承担供应商或投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

5、供应商或投标人须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复、群发的消息通知等，因供应商或投标人未及时查看而造成的后果自负。

6、因本项目为远程不见面电子开评标，所以招标文件中如果有原件或复印件的要求均指其扫描件，书面形式或文件均指正确程序下有效的电子文件或指令。

# 第一章  招标公告

河南省人民医院国家重大传染病防治基地建设项目MRI、CT及主动脉球囊反搏泵设备采购项目

公开招标公告

项目概况

河南省人民医院国家重大传染病防治基地建设项目MRI、CT及主动脉球囊反搏泵设备采购项目招标项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心平台系统（https://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年5月28日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：豫财招标采购-2026-435

2、项目名称：河南省人民医院国家重大传染病防治基地建设项目MRI、CT及主动脉球囊反搏泵设备采购项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：34860000.00元

最高限价：34860000.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 豫政采(2)20260522-1 | 包1：MRI | 19000000 | 19000000 |
| 2 | 豫政采(2)20260522-2 | 包2：CT | 15000000 | 15000000 |
| 3 | 豫政采(2)20260522-3 | 包3：主动脉球囊反搏泵 | 860000 | 860000 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：所投包货物采购的供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关伴随服务等（详见招标文件第五章采购需求）。

5.2 采购产品名称和数量：

包1：MRI 1台。包2：CT 1台。包3：主动脉球囊反搏泵 1台。

5.3 交货期：国产设备合同签订后30日历天内，进口设备合同签订后60日历天内。

5.4 交货地点：采购人指定地点。

5.5 质量要求：合格。

5.6 验收标准：满足国家、行业及采购人验收标准。

6、合同履行期限：自合同生效至质保期结束。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：是

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的项目，节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策；

3、本项目的特定资格要求

3.1具有独立承担民事责任的能力；投标人是企业（包括合伙企业），应提供在市场监督管理局注册的有效“营业执照”复印件或扫描件；投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件或扫描件；

3.2具有健全的财务制度，提供经审计的2024年度或2025年度财务状况报告（公司成立年限不足一年的企业应提供其基本开户银行出具的资信证明或财政部财库【2012】124号文件中规定的专业担保机构出具的投标担保函）；

3.3具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2025年5月1日以来至少一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金证明；

3.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供声明函；

3.5具有良好的商业信誉，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或证明材料，提供声明函；

3.6单位负责人为同一人或者存在控股关系、参股关系、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标，提供声明函；

3.7投标产品须符合中华人民共和国国务院令第739号的《医疗器械监督管理条例》相关规定，取得医疗器械注册证或备案凭证；依法免于注册或备案的,提供依法免注册或备案的证明材料；

3.8投标人为代理商或经销商投标时须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（从事第一类医疗器械经营活动的除外）；投标人为境内生产企业投标时须具有医疗器械生产许可证（从事第一类医疗器械生产的须具有备案凭证），医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合医疗器械监督管理条例规定的经营条件；

3.9包2：CT投标人及所投产品的制造商均须具有有效的《辐射安全许可证》；

3.10包3：主动脉球囊反搏泵投标人所投产品如为进口产品，须出具产品制造厂商或国内大陆地区总代出具的授权书；

3.11根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动；采购人或招标代理机构查询渠道：

失信被执行人查询渠道：“中国执行信息公开网”网站；

重大税收违法失信主体查询渠道：“信用中国”网站；

政府采购严重违法失信行为查询渠道：“中国政府采购网”。

三、获取招标文件

1.时间：2026年5月8日至2026年5月13日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：河南省公共资源交易中心平台系统（https://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）

3.方式：凭CA密钥市场主体登录并在规定时间内按网上提示下载招标文件及资料；投标人需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站-公共服务-办事指南-新交易平台使用手册（培训资料）。

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2026年5月28日09时00分（北京时间）

2.地点：加密电子投标文件须在投标截止时间前上传至河南省公共资源交易中心交易系统指定位置；加密投标文件逾期上传，采购人不予受理。

五、开标时间及地点

1.时间：2026年5月28日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室（一）-6（郑州市经二路12号（经二路与纬四路向南50米路西）)

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

1.1.关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）；

1.2.关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）；

1.3.政府采购促进中小企业发展管理办法 (财库〔2020〕46号）；

1.4.《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

1.5.《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

1.6.《财政部关于在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施的通知》(财库〔2025〕19号)；

1.7.《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）；

1.8.《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库〔2026〕2号)。

2.中标服务费：本项目参照河南省招标投标协会[2023]002号文件规定的“代理服务费收费标准”，其中：

（1）中标金额100万元以下的，按照上述标准收取；

（2）中标金额100万元(含)-400万元(不含)的，按照上述标准给予8折优惠；

（3）中标金额400万元(含)-1000万元(不含)的，按照上述标准给予7折优惠；

（4）中标金额1000万元（含）以上的，按照上述标准给予6折优惠。

3.是否接受进口产品：

包1 MRI：否

包2 CT：否

包3 主动脉球囊反搏泵：是，本项目排除欧盟企业（不包括在华欧资企业）参与，对于参与的非欧盟企业，其提供的自欧盟进口的医疗器械占比不得超过所投标段合同总金额的50%。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：河南省人民医院

地址：郑州市黄河路与经二路交叉口科教大厦2301室

联系人：李老师

联系方式：0371-61625818

2.招标代理机构信息（如有）

名称：河南联创工程造价管理有限公司

地址：郑州市郑东新区商都路与心怡路交叉口正岩大厦16层

联系人：韩金龙、周奔、李杰

联系方式：0371-88811805

3.项目联系方式

项目联系人：韩金龙、周奔、李杰

联系方式：0371-88811805

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

本表中加*条款为投标人必须满足条款，如不满足，视为无效响应。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：河南省人民医院 地址：郑州市黄河路与经二路交叉口科教大厦2301室 联系人：李老师 联系方式：0371-61625818 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：河南联创工程造价管理有限公司 地址：郑州市郑东新区商都路与心怡路交叉口正岩大厦16层 联系人：韩金龙、周奔、李杰 联系方式：0371-88811805 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 河南省人民医院国家重大传染病防治基地建设项目MRI、CT及主动脉球囊反搏泵设备采购项目 |
| 1.1.5 | 设备品名和用途 | 具体内容见第八章“货物需求及技术要求” |
| 1.1.6 | 项目编号 | 豫财招标采购-2026-435 |
| 1.1.7 | 所属包号 | 详见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 财政资金（专项资金），100% |
| 1.2.2 | *采购预算 | 项目采购预算：34860000.00元 包1采购预算：19000000.00元 包2采购预算：15000000.00元 包3采购预算：860000.00元 |
| 1.2.3 | *最高限价 | 包1最高限价：19000000.00元 包2最高限价：15000000.00元 包3最高限价：860000.00元 投标人报价超出最高限价的，按无效标处理。 |
| 1.3.1 | *采购内容 | 所投包货物采购的供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关伴随服务等（详见招标文件第八章）。 |
| 1.3.2 | *质保期 （质量保证期） | 整机质保期≥5年。 |
| 1.3.3 | *交货期、交货地点 | 交货期：国产设备合同签订后30日历天内，进口设备合同签订后60日历天内。 交货地点：采购人指定地点。 |
| 1.3.4 | *质量要求 | 合格。 |
| 1.4.1 | *投标人资质条件、能力和信誉 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的项目，节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策； 3、本项目的特定资格要求 3.1具有独立承担民事责任的能力；投标人是企业（包括合伙企业），应提供在市场监督管理局注册的有效“营业执照”复印件或扫描件；投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件或扫描件； 3.2具有健全的财务制度，提供经审计的2024年度或2025年度财务状况报告（公司成立年限不足一年的企业应提供其基本开户银行出具的资信证明或财政部财库【2012】124号文件中规定的专业担保机构出具的投标担保函）； 3.3具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2025年5月1日以来至少一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金证明； 3.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供声明函； 3.5具有良好的商业信誉，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或证明材料，提供声明函； 3.6单位负责人为同一人或者存在控股关系、参股关系、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标，提供声明函； 3.7投标产品须符合中华人民共和国国务院令第739号的《医疗器械监督管理条例》相关规定，取得医疗器械注册证或备案凭证；依法免于注册或备案的,提供依法免注册或备案的证明材料； 3.8投标人为代理商或经销商投标时须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（从事第一类医疗器械经营活动的除外）；投标人为境内生产企业投标时须具有医疗器械生产许可证（从事第一类医疗器械生产的须具有备案凭证），医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合医疗器械监督管理条例规定的经营条件； 3.9包2：CT投标人及所投产品的制造商均须具有有效的《辐射安全许可证》； 3.10包3：主动脉球囊反搏泵投标人所投产品如为进口产品，须出具产品制造厂商或国内大陆地区总代出具的授权书； 3.11根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动；采购人或招标代理机构查询渠道： 失信被执行人查询渠道：“中国执行信息公开网”网站； 重大税收违法失信主体查询渠道：“信用中国”网站； 政府采购严重违法失信行为查询渠道：“中国政府采购网”。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 投标 | 否 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 投标人自行勘探现场；费用自理。不统一组织。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的 其他材料 | 招标文件的补充文件（如有） |
| 2.2.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 获取招标文件或招标公告期限届满之日起七（7）个工作日内，在河南省公共资源交易平台上提出。 |
| 2.2.2 | *投标截止时间 | 详见招标公告 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后24小时内所有澄清均通过“河南省公共资源交易中心”电子交易平台发布，一经发布即视为投标人已收到并确认，请各投标人及时关注本项目通过“河南省公共资源交易中心”电子交易平台发出的通知，如有遗漏自行负责。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后24小时内所有澄清均通过“河南省公共资源交易中心”电子交易平台发布，一经发布即视为投标人已收到并确认，请各投标人及时关注本项目通过“河南省公共资源交易中心”电子交易平台发出的通知，如有遗漏自行负责。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的 其他材料 | 招标文件中要求提交的其他资料以及投标人认为有利于其投标的其他资料。 |
| 3.2.2 | 投标报价 | 验收合格正式交付采购人使用前所发生的一切费用 |
| 3.3.1 | *投标有效期 | 投标截止时间之日起60日历天。 |
| 3.4.1 | *投标保证金 | 根据豫财购{2019}4号文规定，本项目不再收取保证金。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字和（或）盖章要求 | 电子投标文件签章要求 1.电子投标文件 （1）所有要求投标人加盖公章的地方都应用投标人单位的CA印章。 （2）所有要求法定代表人签字的地方都应用法定代表人的CA印章。若有委托代理人，且委托代理人没有CA锁，则投标文件需上传有手写签名的扫描件。 |
| 3.7.4 | 投标所需相关的资质、证明等资料要求 | 投标所需相关的资质、证明等资料均需先上传至河南省公共资源交易中心市场主体库并经核验，投标人制作投标文件时所需资料须从市场主体库中提取。 |
| 4.2.1 | 投标文件的递交 | a.各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 b.投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：4009980000、0371-65915502、65915501。 |
| 4.2.2 | 远程开标机位地点 | 河南省公共资源交易中心远程开标室（郑州市经二路12号（经二路与纬四路向南50米路西）) |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | *开标时间和地点 | 本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。 |
| 5.2 | 开标程序 | 本项目采用远程电子开标，投标人须在投标截止时间前登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。 |
| 6.2.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人及以上； 有关经济、技术专家确定方式：从政府采购专家库中随机抽取。 |
| 6.3.4 | 本次评标采用的评标方法 | 综合评分法 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：3名 |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 对中标人的要求 | 1.投标人所投货物的所有部件均应为全新的合格产品。 2.证明投标货物符合招标文件技术要求的文件： 投标人必须保证投标文件对投标货物技术参数和性能的描述与投标货物真实的技术参数和性能一致。 3.中标人对合同义务全面负责；对本项目采购范围内的设备供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关伴随服务等全面负责。 4.中标单位自接到中标通知书之日起5个工作日内将书面合同送至采购人处（合同模板详见“第六章 合同格式及合同条款”），如中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。给采购人造成的实质性损失的，中标人还应当对采购人的损失予以赔偿。 |
| 10.2 | *投标费用 | 1.投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。在任何情况下采购人和招标代理机构对上述费用均不承担任何责任。 2.本次招标项目的招标代理服务费由中标人承担。 3.交纳时间：领取《中标通知书》前交纳。账户信息如下： 4.开户名称：河南联创工程造价管理有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司郑州经济开发区支行 账 号：4105 0178 3908 0000 0206 5.本项目参照河南省招标投标协会[2023]002号文件规定的“代理服务费收费标准”，其中： （1）中标金额100万元以下的，按照上述标准收取； （2）中标金额100万元(含)-400万元(不含)的，按照上述标准给予8折优惠； （3）中标金额400万元(含)-1000万元(不含)的，按照上述标准给予7折优惠； （4）中标金额1000万元（含）以上的，按照上述标准给予6折优惠； |
| 10.3 | “暗标”评审 | 不采用 |
| 10.4 | 中标结果公告 | 采购人或者招标代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在招标公告发布的同一媒介公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 |
| 10.5 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 10.6 | 重新确定中标人 | 按照投标人须知第7.1条规定的情形确定的中标候选人出现下述情况：排名第一的中标候选人放弃中标 / 或者因不可抗力不能履行合同 /或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 10.7 | 重新招标的其他情形 | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，同意延长投标有效期的投标人少于三家的，采购人应当依法重新招标。 |
| 10.8 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的“合同条款及格式”、“技术要求及货物清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“投标人”、“中标人”进行理解。 |
| 10.9 | 关于同一品牌参与投标问题 | 各包单一品目或核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算：评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，技术部分得分高的获得中标人推荐资格；技术部分得分相同的，投标报价低的获得中标人推荐资格。 |
| 10.10 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 10.11 | 特别提醒 | 1.采购人和招标代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的项目投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的招标文件及答疑文件，以此编制投标文件。投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，不具有任何约束性和必要性，采购人和招标代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。 2.因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。 3.本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。 |
| 10.12 | *信用查询 | 根据财库【2016】125号文的要求，代理机构将查询投标人信用记录。 1.查询渠道： 失信被执行人通过“中国执行信息公开网”网站查询； 重大税收违法失信主体通过“信用中国”网站查询； 政府采购严重违法失信行为通过“中国政府采购网”查询； 2.信用信息查询时间：开标当日，由代理机构查询投标人的信用信息记录。 3.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图或打印件，在评标时作为评审依据进行资格审查，评审结束后与其他采购文件一并保存。 4.信用信息的使用规则：如投标人为“中国执行信息公开网”网站中列入失信被执行人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收违法失信主体的投标人，或列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人，则其投标文件将被拒绝。 采购人或代理机构查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，投标人自行提供的查询结果及其他证明材料亦不作为评审依据。 |
| 10.13 | *付款方式 | 甲方在货到安装验收合格后，支付全部货款的100%，付款前乙方需向甲方开具合法合规的发票。 |
| 10.14 | 签订合同 | 采购人与中标单位应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。 |
| 10.15 | 专门面向中小企业采购 | 本项目或相关采购包是否专门面向中小企业采购： ☑否 □是：本项目（或本项目 / 包）是专门面向中小企业采购 |
| 10.16 | 本次采购项目性质 | 货物 |
| 10.17 | 本次采购标的对应中小企业划分标准所属行业 | 工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 10.18 | *参与同一个标段(包)的投标人存在下列情形之一的，其投标(响应)文件无效 | (一)不同投标人的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的； (二)不同投标人的投标(响应)文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传； (三)不同投标人的投标(响应)文件由同一电子设备打印、复印； (四)不同投标人的投标(响应)文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的； (五)不同投标人的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致； (六)不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的； (七)不同投标人投标(响应)文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手； (八)其它涉嫌串通的情形。 |
| 10.19 | 对本国产品的支持政策 | 1.投标供应商须对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。 2.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 评标委员会须根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。 |
| 10.20 | 关于进口产品 | 本项目仅包3：主动脉球囊反搏泵接受进口产品，其余包不接受进口产品。本项目排除欧盟企业（不包括在华欧资企业）参与，对于参与的非欧盟企业，其提供的自欧盟进口的医疗器械占比不得超过所投标段合同总金额的50%。 关于进口产品： 1.政府采购政策： 1.1《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号） 1.2《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号 1.3《财政部关于在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施的通知》财库〔2025〕19号 2.备注 2.1政府采购应当采购本国产品，不允许采购进口产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。 2.2经财政部门审核同意，允许采购进口产品；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。 2.2根据财库[2007]119号进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。 2.3根据财库〔2025〕19号有关法律法规，经批准，财政部决定在政府采购活动中对部分自欧盟进口的医疗器械采取相关措施。现将有关事项通知如下： 2.3.1采购人采购预算金额4500万元人民币以上的医疗器械（具体品目清单见附件）时，确需采购进口产品的，在履行法定程序后，应当排除欧盟企业（不包括在华欧资企业）参与。对于参与的非欧盟企业，其提供的自欧盟进口的医疗器械占比不得超过项目合同总金额的50%。上述措施不适用于仅自欧盟进口的医疗器械能够满足采购需求的采购项目。 2.3.1本通知自2025年7月6日起施行。施行之日前，涉上述措施的采购项目已经发布中标、成交结果公告的，可以继续签订政府采购合同，不执行本通知规定的措施。 2.4根据《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）规定，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当设定为进口产品。 |

## 1.总则

#### 1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本招标项目设备品名和用途：见投标人须知前附表。

1.1.6本招标项目编号：见投标人须知前附表。

1.1.7本招标项目所属包号：见投标人须知前附表。

#### 1.2资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的采购预算：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的最高限价：见投标人须知前附表。

#### 1.3采购内容（采购范围）、质保期、交货期、交货地点、质量要求

1.3.1本次采购内容（采购范围）：见投标人须知前附表。

1.3.2本次招标的质保期：见投标人须知前附表。

1.3.3本次招标的交货期和交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4本次招标的质量要求：见投标人须知前附表。

#### 1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目的资质条件、能力、信誉：见投标人须知前附表。

1.4.2本项目是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目提供招标代理服务的；

（3）与本项目的招标代理机构同为一个法定代表人的；

（4）与本项目的招标代理机构相互控股或参股的；

（5）与本项目的招标代理机构相互任职或工作的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的。

#### 1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

#### 1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

#### 1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3投标预备会后，采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问颗的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

#### 1.11分包

详见投标人须知前附表。

## 2.招标文件

#### 2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）资格性审查；

（4）符合性审查；

（5）评标办法；

（6）合同条款及格式；

（7）采购项目验收；

（8）货物需求及技术要求；

（9）投标文件格式；

（10）政府采购政策；

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在交易平台上进行提问，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在交易平台上发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内在交易平台上回复确认已收到该澄清。

#### 2.3招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间15天前，采购人可以修改招标文件。如有修改，应在交易平台上发给所有获取招标文件的投标人。

2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内在交易平台上回复确认已收到该修改。

## 3.投标文件（详见第九章）

#### 3.1投标文件的组成

一、投标函

二、开标一览表

三、投标设备分项报价表

四、投标设备配置清单一览表

五、投标设备耗材一览表

六、质保期满后易损件、配件一览表

七、2023年以来投标产品同品牌同型号销售业绩表

八、技术偏离表

九、采购需求实施方案

十、法定代表身份证明及法定代表人授权委托书

十一、资格审查资料

十二、反商业贿赂承诺书

十三、关于符合本国产品标准的声明函

十四、中小微企业、残疾人福利企业、监狱企业、节能环保产品

十五、河南省政府采购合同融资政策告知函

十六、投标设备图片及投标人认为需要提交的其它证明资料

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

#### 3.2投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第九章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写费用清单。投标货币投标文件中投标报价全部采用人民币表示。

3.2.2投标报价

（1）投标人的投标报价为DDP报价，包括但不限于货物采购及所供货物发运到合同交货地点的运输费、装卸费、保险费、保管费；有关安装、调试、检测、验收、培训、技术服务所需的全部费用。投标人应结合自身条件，充分考虑本项目实际情况以及市场因素、现场环境因素、社会因素等各方面的风险因素，投标报价将被认为已综合考虑可能发生的全部不可预见的风险费用。中标人无权再以估计不足为由提出任何延长交货期、增加价款或索赔等要求。

注：①以上相关费用包含但不限于进口产品报关的关税、进口产品贸易费、增值税、营业税、内陆运输费、保险费和伴随服务费、相关售后服务费用等，均由投标人承担，并计入投标报价。

②投标人的投标报价中须包含供货后开具发票的费用。

（2）投标报价不得低于企业成本。

（3）投标人的投标报价如有漏项，视为已经包含在投标报价内。

（4）投标文件中凡是与“报价”、“金额”有关的条款，前后金额数应一致，不一致时以投标函中的金额为准。

（5）投标人应考虑价格变化风险。

#### 3.3投标有效期

3.3.1在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复。

#### 3.4投标保证金

根据豫财购{2019}4号文规定，本项目不再收取保证金。

#### 3.5资格审查资料

3.5.1见投标人须知前附表

3.5.2上述条款所需材料投标人应按前附表规定从河南省公共资源交易中心会员市场主体库选择相应电子文件编入投标文件。投标人应及时更新河南省公共资源交易中心市场主体库中的材料，确保相关材料真实有效。

#### 3.6备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的各选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

#### 3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第九章“投标文件格式”使用河南省公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关质保期、交货期、技术标准和要求、采购内容等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4投标所需相关的资质、证明等资料均需先上传至河南省公共资源交易中心市场主体库并经核验，投标人制作投标文件时所需资料须从市场主体库中提取。

3.7.5投标货物资格文件

3.7.5.1投标人必须提供有关投标货物符合招标文件要求的证明文件，这些文件可以是说明书、样本、技术白皮书、产品彩页等。

3.7.5.2投标人必须对招标文件中货物的技术要求逐项、逐条明确答复；并认真、详细的填写“技术规格偏离表”，逐项、逐条说明响应或偏离情况。

3.7.5.3投标人所投货物的所有部件均应为全新的、未使用过的新型合格产品。

3.7.5.4投标人认为应对其设备的性能特点、优越性等有必要进行补充说明的内容。

## 4.投标

#### 4.1投标文件的加密

4.1.1网上上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密。

#### 4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在第二章《投标人须知前附表》中第2.2.2项规定的投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系。

4.2.2远程开标机位：详见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在第二章《投标人须知前附表》中第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至河南省公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

4.3.2修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制和递交。

## 5.开标

#### 5.1开标时间和地点

5.1.1采购人在第二章《投标人须知前附表》中第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点通过远程进行公开开标。投标人不需要到开标现场，只需根据要求进行远程解密。河南省公共资源交易中心现采用“远程不见面”开标方式，投标人须提前进入远程开标大厅（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）进行开标操作和投标文件的解密。具体操作流程及程序，请投标人查阅河南省公共资源交易平台“办事指南”专区的《新交易平台使用手册（培训资料）》。

5.1.2投标人须在系统规定的解密时间内完成解密，若在系统规定的解密时间未完成解密，采购人将退回其投标文件。

#### 5.2开标程序

本项目采用电子开标。到投标截止时间止，各投标人对加密的电子投标文件进行解密。解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。投标人在投标截止时间前未上传电子投标文件的将视为放弃投标。

## 6.资格审查及评标

#### 6.1资格审查

开标结束后，由招标代理机构进行资格审查。资格审查条件详见投标人须知前附表1.4.1“投标人资质条件、能力和信誉”要求。

#### 6.2评标委员会

6.2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人或其委托的熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.2.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

#### 6.3评标原则

6.3.1公平、公正、科学和择优；

6.3.2质量好、信誉高、价格合理、使用寿命长、技术先进可行；

6.3.3评标时，投标报价是评标的重要依据；

6.3.4本次评标采用的评标方法：详见投标人须知前附表。

#### 6.4评标

评标委员会按照第五章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第五章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7.合同授予

#### 7.1定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，采购人原则上按评标委员会依法推荐的中标候选人名次顺序确定中标人，若第一名中标候选人不再响应招标文件或确有重大实质性问题，可以按顺序确定排名第二的中标候选人为中标人，依次类推。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

#### 7.2中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.3签订合同

7.3.1采购人应在中标通知书发送15日内与中标人签订政府采购合同（合同模板详见“第六章合同格式及合同条款”），合同签订后2个工作日内中标人应将合同扫描发送至招标代理机构邮箱以便网上公示使用。

7.3.2中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失，中标人应当予以赔偿。

7.3.3发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

## 8.废标和重新招标

#### 8.1有出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

#### 8.2重新招标

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标。

## 9.纪律和监督

#### 9.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

有下列情形之一的，属于采购人与投标人串通投标：

（一）采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（二）采购人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（三）采购人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（四）采购人授意投标人撤换、修改投标文件；

（五）采购人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（六）采购人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

#### 9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

9.2.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标文件制作机器码一致。

9.2.3有下列情形之一的，属于以他人名义投标：

（1）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的。

9.2.4有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的信用状况；

（4）提供虚假材料谋取中标、成交的，中标、成交无效；

（5）其他弄虚作假的行为。

9.2.5投标人提供虚假材料谋取中标的，中标无效。并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

#### 9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第五章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5质疑的提出与接收

投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人和其委托的招标代理机构提出质疑。

质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

质疑函的内容及形式应符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条的规定。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

#### 9.6投诉

质疑投标人对采购人、招标代理机构的答复不满意，或者采购人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的财政部门提起投诉。

## 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章  资格性审查表

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 审查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 独立承担民事责任的能力 | 投标人是企业（包括合伙企业），应提供在市场监督管理局注册的有效“营业执照”复印件或扫描件；投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件或扫描件； |  |
| 2 | 健全的财务制度 | 提供经审计的2024年度或2025年度财务状况报告（公司成立年限不足一年的企业应提供其基本开户银行出具的资信证明或财政部财库【2012】124号文件中规定的专业担保机构出具的投标担保函）。财务报告须具有2名及以上注册会计师盖章和签字。 |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社保的良好记录 | 提供2025年5月1日以来至少一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明复印件或扫描件。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |  |
| 4 | 具备履约能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式参考第九章投标文件格式）或证明材料的复印件或扫描件。 |  |
| 5 | 良好的商业信誉 | 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考第九章投标文件格式） |  |
| 6 | 无关联关系声明 | 单位负责人为同一人或者存在控股关系、参股关系、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标。提供无关联声明函（格式参考第九章投标文件格式） |  |
| 7 | 投标产品有效性 | 投标产品须符合中华人民共和国国务院令第739号的《医疗器械监督管理条例》相关规定，提供投标产品取得医疗器械注册证或备案凭证的复印件或扫描件；依法免于注册或备案的,提供依法免注册或备案的证明材料。 |  |
| 8 | 投标产品来源的合法性 | 投标人为代理商或经销商投标时须提供代理商（经销商）医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证的复印件或扫描件；投标人为境内生产企业投标时须提供医疗器械生产许可证（从事第一类医疗器械生产的须具有备案凭证）。 |  |
| 9 | 投标产品许可证 | 包2：CT投标人及所投产品的制造商均须具有有效的《辐射安全许可证》 |  |
| 10 | 投标产品授权 | 包3：主动脉球囊反搏泵投标人所投产品如为进口产品，须出具产品制造厂商或国内大陆地区总代出具的授权书； |  |
| 11 | 信用记录 | 采购人或招标代理机构在开标当日查询投标人未被列入失信执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信等信用记录。查询时将查询网页进行截图或打印，以作证据留存，内容要完整清晰。 |  |
| 结 论 |  | 是否通过资格审查 |  |

### 1.资格审查

开标结束后，招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

    - 2.资格审查标准

资格审查标准：见“资格性审查表”。

    - 3.资格审查程序

资格审查人员依据本章资格性审查表规定的标准对投标文件进行资格性审查，以确定投标人是否具备投标资格，有一项不符合审查标准的，资格审查人员将认定其投标无效，合格投标人不足3家的，将不进入评审阶段。

# 第四章  符合性审查表

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 审查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标书雷同性分析 | 投标（响应）文件制作机器码不能一致 |  |
| 2 | 投标签字盖章 | 符合第九章“投标文件格式”的规定 |  |
| 3 | 投标人名称 | 与营业执照（或事业单位法人证书）一致 |  |
| 4 | 投标报价 | 投标报价未超出最高限价且只有一个有效报价 |  |
| 5 | 投标范围 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |
| 6 | 质保期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |
| 7 | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |  |
| 8 | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |  |
| 9 | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定 |  |
| 10 | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |
| 11 | 付款方式 | 符合第二章“投标人须知”第10.13项规定 |  |
| 12 | 其他情况 | 未发现投标文件含有采购人不能接受的情况 |  |
| 结 论 |  | 是否通过符合性审查 |  |

    - 1.符合性审查

资格审查结束后，评标委员会依法对供投标人的符合性进行审查。

    - 2.符合性审查标准

符合性审查标准：见“符合性审查表”。

    - 3.符合性审查程序

评标委员会依据本章符合性审查表规定的标准对投标文件进行符合性审查，未通过符合性审查的，其投标无效，将不进行详细评审。

# 第五章  评标办法（综合评分法）

### 评标办法前附表

| 分值构成 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 异常低价审查 | 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库〔2026〕2号)规定： （一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 |
|  | 评标基准价 | 即通过初步评审满足招标文件要求且报价最低的为评标基准价 |
|  | 价格扣除 | 1、政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2、符合小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位政策扶持规定的，其投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
|  | 投标报价 得分 | 价格分采用低价优先法计算（最终得分计算保留小数点后两位）： 报价得分=（评标基准价/评标报价）×30×100% 投标人报价不得低于成本价：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过初步审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 商务部分 （20分） | 业绩（6分） | 自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）投标的单一品目或核心产品同品牌同型号业绩合同，每提供一份得1分，最多得6分。评审时每一份业绩需同时提供合同，不提供或提供不全者不得分。（合同必须显示合同价，否则不得分）。 |
|  | 安装调试（3分） | 以采购需求中安装、调试的基本要求为参考进行评审打分。 安装调试的方案（安装调试前期工作、人员配备、时间安排、工具配备）内容详实具体、安装调试充分且高效、人数充足，实施保障措施可靠，满足项目实施的得3分；有较具体的安装调试方案，内容较详实，基本满足项目需求的得1.5分；安装调试方案不完备，不能满足需求的，不得分。 |
|  | 培训方案（3分） | 以采购需求中培训的基本要求为参考进行评审打分。 培训方案内容详实具体，培训时长充分且高效、人数充足，满足项目实施的得3分；有较具体的培训方案，内容较详实，培训时长基本满足项目需求、人数基本满足项目实施的得1.5分；培训方案欠完备，内容一般，培训时长及人数基本不能满足需求的，不得分。 |
|  | 质保期（4分） | 质保期满足招标文件要求的，不得分；在满足招标文件基础上再延长1年得1分；延长2年得2分；延长3年得4分。注：延长不足1年者，不得分。承诺中标后提供原厂保修承诺书（提供承诺书）。 |
|  | 优惠承诺 （2分） | 质保期外服务承诺符合项目特点，全面、具体、详细、切实对采购人有利的得2分；承诺不太全面、不太具体或者针对性不太强，对采购人有利处影响小，得1分；承诺不全面、不具体或者针对性不强，对采购人没有切实有利影响的，不得分。 |
|  | 节能清单产品 (1分) | 除政府采购强制节能产品外，投标产品为节能产品政府采购品目清单内产品，每有一项加0.5分，最多加1分。 |
|  | 环保清单产品 (1分) | 所投产品为环境标志产品政府采购品目清单内的产品，每有一项加0.5分，最多加1分。 投标人须在招标文件中附该产品在环境标志产品政府采购品目清单所在页的复印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。 |
| 技术部分 (50分) | 技术参数响应情况（43分） | （1）所投货物技术性能指标完全符合招标文件要求的，得40分。 （2）本次投标不接受备选方案，否则将被视为实质性偏离而被拒绝。 （3）标注“★”系指不允许负偏离的实质性要求，存在一项负偏离按无效投标处理；标注“＃”系指主要性能指标要求条款，存在一项负偏离扣5分； （4）所投货物技术性能指标中标注“★”和“＃”的条款，投标人必须在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以检测机构出具的检验报告或产品说明书或技术白皮书（datasheet）、彩页或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料。 （5）其他技术性能指标为一般技术条款，投标人须在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以检测机构出具的检验报告或产品说明书或技术白皮书（datasheet）、彩页或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，每有一项不满足扣2分，扣完本项评分为止。 注：投标人必须对招标文件采购需求中列明的技术要求内容作出一对一应答，要求真实、准确，应答要有具体内容，并在投标文件格式“《技术偏差表》”中的“偏差说明”处填写“正偏离或符合或负偏离”，然后在“《技术偏差表》”中“技术偏差索引”处列明在投标文件第几页、在检验报告或产品说明书或技术白皮书（datasheet）或彩页等第几条并在相应位置中做出醒目标注，评标委员会未在该处找到“正偏离或符合”依据的，视为负偏离。 |
|  |  | 所投产品具有临床或科研实用价值的先进技术、功能或独特优势 的，每有一项加1分，最多加3分。（投标文件中提供证明材料复印件或扫描件，不提供者不得分） |
|  | 售后服务技术方案（4分） | 以采购需求售后服务基本要求为参考进行评审打分。 售后服务计划（包括服务内容、服务团队、巡检服务和故障响应时间、解决问题时间、保障措施等）全面、详尽、符合项目特点，完全满足项目要求的，得4分；售后服务计划符合项目特点，基本满足项目要求的，得2分；不符合项目特点、无法保障货物正常运行和维护的，不得分。 |
|  | 备品备件保障措施（3分） | 备品备件保障措施考虑周全、高效、可行，完全满足项目要求的，得3分；缺乏针对性和可靠、有效的技术组织措施的，基本能够满足项目要求的，得1分；完全不能满足项目要求的，不得分。 |
| 以上内容缺项不得分。 |  |  |
| 投标人的最终得分： 1．评标委员会完成综合打分的汇总后，评委打分的算术平均值，作为该投标人的最终得分。 2．本办法计算过程中分值按四舍五入保留两位小数，结果按四舍五入保留两位小数。 |  |  |

    - 1.评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由采购人自行确定。

    - 2.评审标准

#### 2.1初步评审标准

2.1.1符合性评审标准：见“符合性审查表”。

#### 2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）技术部分：见评标办法前附表；

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

    - 3.评标程序

#### 3.1初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作无效标处理：

（1）投标（响应）文件制作机器码一致的；

（2）不满足第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的任何一种情形的；

（3）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目报两个或多个报价的；

（5）同一投标人针对同一设备提供不同型号产品的；

（6）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（7）采购人不能接受的其他实质性条款。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

#### 3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.3（3）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分C。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C，投标人的最终得分为所有评委对其打分的算术平均值。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.2.5其它额外评标因素和标准：

3.2.5.1对符合价格扣除要求的投标人的投标报价，将以扣除优惠比率后的评标报价参与价格评议，但评标报价不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

3.2.5.2价格扣除：

①对本国产品的支持政策

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的投标报价给予扣除标准：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合本办法规定的小微企业投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

③监狱企业价格给予扣除标准：

根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业（须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），对其报价给予10%的扣除，用扣除后的报价参与评审。

④残疾人福利性单位给予价格扣除标准

根据《财库〔2017〕141号-关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，本项目鼓励残疾人福利性单位参与投标，残疾人福利性单位参与投标时，应提供《残疾人福利性单位声明函》视同小型、微型企业，享受10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

3.2.5.3根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的招标代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人必须在投标文件中提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可。

3.2.5.4参与投标的产品中如有节能产品政府采购品目清单中规定的政府采购强制采购产品的，必须提供财政部和国家发展改革委联合下发的最新期品目清单范围之内的产品，否则将视为无效投标。

3.2.5.5进入节能产品、环境标志产品品目清单中所列的产品（强制节能产品除外，产品中如有节能产品政府采购品目清单规定的政府采购强制采购产品的，必须提供节能产品政府采购品目清单之内的产品，提供证明材料）每发生一项并同时提供证明材料的将给予该项加分，一项加0.5分，最多加1分。

（政府采购节能、环保清单以财政部、国家发展和改革委员会最近时期公布的政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单内容为准，品目清单在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)上予以公布，敬请投标人及时查阅。）

3.2.5.6根据以上计算出的评标价为最终评标价。评标价仅限于评标的比较，对中标价没有任何影响，不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

#### 3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。各包单一品目或核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算：评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，技术部分得分高的获得中标人推荐资格；技术部分得分相同的，投标报价低的获得中标人推荐资格。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

# 第六章  合同格式及合同条款

合 同 书

（以最终签订合同为准）

甲  方：河南省人民医院                      乙  方：

地  址：郑州市纬五路7号                    地  址：

联系人：                                    联系人：

电  话：                                    电  话：

邮  编：450003                              邮  编：

甲方于      年    月    日对               项目（招标编号：              ）进行招标，经过评审，并报院长办公会会议批准，确定乙方为本项目的中标单位。根据招投标文件内容，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则达成以下条款：

一、	甲方向乙方订购以下产品：

| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额（含税价）：¥ 元 大写：人民币 元整 |  |  |  |  |  |  |

（以上价格为设备交钥匙价格，包括设备价、包装运输、保险、备品备件价、专用工具价、设备安装调试、设备调试检验费、报关费、人员培训费、技术服务费、设备验收及其他设备正式验收交付前的伴随发生费用）

配置清单见附件，乙方保证按照上述配置向甲方提供原装、全新的设备。

二、交货方式：

本合同经双方签章生效后    日历天内，乙方须将货物保质保量运到甲方指定地点并调试安装完毕。

三、验收：

1、验收时因包装不善引起的货物损失，由乙方承担。

2、验收标准依据国家标准、行业标准和专业标准，及符合乙方投标文件投标产品技术性能及配置偏离表所有内容，验收时由甲乙双方签字确认。

3、乙方在运输安装过程中对已完成工程造成损坏的费用由乙方全部承担。

四、付款方式：

1、甲方在货到安装验收合格后，支付全部货款的100%，付款前乙方需向甲方开具合法合规的发票。

2、甲方通过银行划账方式支付款项，乙方收款账号资料如下：

开户行：

开户名：

账  号：

五、质保规定：

1、质保期内出现质量问题，乙方负责免费维护、修理，所有部件有效期内出现故障，乙方负责免费修理或免费更换新的所有部件（包括人工费、差旅费、相应备件费、运输费及维修备件储备等费用自行承担）。

2、自甲方收到上述货物之日起15天内，售出的产品或配件出现性能故障时，甲方可选择退货、换货或修理，甲方要求退货时，乙方负责免费为甲方退货，相关费用由乙方承担（如：拆卸费、人工费及运输费等），并按发货票价格一次退清货款。

3、质保期内，产品出现性能故障，经两次维修，仍不能正常使用的，凭修理记录，乙方负责在7日内免费为甲方调换新的同型号同规格产品。若乙方无同型号同规格产品，甲方要求退货时，乙方负责免费为甲方退货，并按发货票价格一次退清货款。

4、质保期内，产品出现性能故障，符合上述换货条件的，甲方若不愿意换货而要求退货的，乙方负责退货并承担由此产生的费用。

5、在质保期内，配件出现性能故障，乙方负责在7日内为甲方免费调换新配件。配件更换两次后仍不能正常使用的，乙方负责免费为甲方退货，并按发货票价格一次退清货款。

六、售后服务：

1、本合同的质量保证期(简称“质保期”)自设备验收合格之日起计算。

2、整机质保期为      个月，在质保期内每年由维修工程师提供至少    次的上门维护保养工作,终身维修，维修期间提供备用机。

3、质保期后，设备维修按投标文件承诺执行。

4、设备出现故障时乙方     个小时内提供备用机,接到甲方报修通知     小时内做出维修方案的决定，维修人员在接到故障报告后     小时内上门服务。乙方未按时履行维修义务的，甲方可委托第三方进行维修，期间发生的一切费用由乙方承担。

七、违约责任：

1、乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，乙方逾期交货超过10个工作日的，甲方有权终止合同，如甲方要求乙方继续履行合同，乙方再次出现延迟交货的情况，每延迟到货一天，按货款的1%赔付，甲方可直接在未付款中扣除，如造成甲方损失超过合同金额的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。违约金的赔偿总金额不得超过合同总金额的30%。

2、质保期内，不论是否为节假日，乙方若不能按照合同约定时间按时到达现场进行维修,每出现一次扣除合同金额的1%作为违约金，所造成的损失须由乙方全部承担，所有违约金从合同未付款中扣除，违约金不足时，由乙方向甲方缴纳。

八、技术服务：

1、设备安装完毕后，乙方对甲方使用人员进行现场培训。

2、乙方向甲方提供设备详细技术、维修资料，以及进入维修诊断程序口令，软件系统终身免费升级。

九、备    注：

1、乙方须响应并执行投标文件作出的优惠及服务承诺。

2、乙方负责办理该产品进场安装调试及使用的所有手续。

3、合同履行期及质保期中造成的甲乙双方人员及第三方人员人身伤亡及财产损失，由乙方自身承担。

十、不可抗力：

1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况（如自然灾害、战争、罢工、暴动等）。

2.任何一方由于不可抗力而影响合同义务履行时，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价格。

3.受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后2周内（含本数），取得有关部门关于发生不可抗力事件的证明文件，并以传真等书面形式提交另一方确认。否则，无权以不可抗力为由要求减轻或免除合同责任。

4如果不可抗力事件的影响已达120天或双方预计不可抗力事件的影响将延续120天（含本数）以上时，任何一方有权终止本合同。由于合同终止所引起的后续问题由双方友好协商解决。

十一、争议的解决

本合同适用于中华人民共和国法律，因履行合同而发生的争执，由供需双方直接协商解决，如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉，合同载明地址为法律文书送达地址。

十二、其他

1、本合同一式六份，甲方四份，乙方两份，双方代表签字并加盖公章或合同章后生效。

2、合同未尽事宜，双方可签订补充协议及附件，补充协议、合同附件均为合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。招投标文件、合同附件与合同条款有冲突时，以合同条款为准，补充协议与本合同有冲突时，以补充协议约定内容为准。甲方本项目招标文件和乙方本项目投标文件，作为合同的有效补充文件。

甲  方：河南省人民医院                         乙  方：

代表人：                                       代表人：

日  期：                                       日  期：

配置清单

科室负责人签字：

# 第七章  采购项目验收

一、验收标准：

满足国家、行业及采购人验收标准。

二、验收内容：

2.1验收形式：联合验收。验收工作由各主管职能科室牵头，采供处、医学装备部组成联合验收小组共同验收，签字确认。

2.2资料验收：验收资料包含：验收报告、采购合同、进口报关单和商检单（进口产品须附）、产品合格证（或质量保证书）、装箱单或随货同行单、使用说明书、中文版操作和维护手册、常见故障说明等资料。

2.3设备验收。对设备的到货期是否在合同规定的期限内、生产日期是否在规定的期限、硬件配置是否齐全、软件功能是否能实现、相关信息系统连接是否到位、电气安全等进行验收，确保机器能够安全有效地为临床服务。

2.4培训验收。中标厂家必须派专业的工程师对相关医护人员进行系统培训，并通过培训考核。

三、验收时间：

国产设备合同签订后30日历天内，进口设备合同签订后60日历天内。

四、验收报告：

验收合格后，甲方出具《政府采购验收报告》。

# 第八章  货物需求及技术要求

一、采购需求一览表：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 (万元) | 总金额(万元) | 单一品目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MRI | 1 | 台 | 1900 | 1900 | 单一品目 | 只接受国产 |
| 2 | CT | 1 | 台 | 1500 | 1500 | 单一品目 | 只接受国产 |
| 3 | 主动脉球囊反搏泵 | 1 | 台 | 86 | 86 | 单一品目 | 接受进口产品 |
| 总价（元） |  |  |  |  | 3486 |  |  |

（注：如第六章合同格式及合同条款中内容与本章内容有冲突，以本章为准。）

二、技术参数

详见附件

三、安装、调试、试运行

3.1在医疗设备安装前，中标人必须做好环境的设计和准备工作。医疗设备的安装使用环境要求，包括供电、温度、湿度、空气净度和磁场、电场和电磁波的干扰，以及机房尺寸、屏蔽情况、缆线辅设等。

3.2中标人至少派1名商务人员和1名原厂工程师负责安装调试。

3.3测试工作所需的仪器仪表、工具、材料均由中标人负责。

3.4调试须按照说明书的要求进行，应对医疗设备的各项技术功能逐一调试。

3.5当医疗设备主要指标（软硬件齐全、技术功能实现、产品稳定性）达到招标文件要求，试运行通过；如果上述条件不满足，需重新进行试运行。

3.6安装、调试并通过试运行所需时间。

四、培训

4.1中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至临床人员熟练掌握操作及维修技能为止。

4.2对我院使用科室及维修人员关于机器常见故障及解决方案进行培训，培训必须达到我方能熟练掌握机器操作流程，能解决常见故障。

4.3免费培训操作人员至少两名。提供培训人数、培训时长等详细培训记录。

五、验收

5.1验收形式：联合验收。验收工作由各主管职能科室牵头，采供处、医学装备部组成联合验收小组共同验收，签字确认。

5.2资料验收：验收资料包含：验收报告、采购合同、进口报关单和商检单（进口产品须附）、产品合格证（或质量保证书）、装箱单或随货同行单、使用说明书、中文版操作和维护手册、常见故障说明等资料。

5.3设备验收。对设备的到货期是否在合同规定的期限内、生产日期是否在规定的期限、硬件配置是否齐全、软件功能是否能实现、相关信息系统连接是否到位、电气安全等进行验收，确保机器能够安全有效地为临床服务。

5.4培训验收。中标厂家必须派专业的工程师对相关医护人员进行系统培训，并通过培训考核。

六、备品备件

6.1 质保期内免费提供设备运行和维护所必需的原厂备品备件，质保期外保证备品备件长期稳定供货，质保期内外保证95%的开机率。

6.2 所有备品备件在发运前都应进行测试，以保证正常运行。

附件：

1.技术参数

    - 包1：MRI

| 3.0T MRI |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求，所有项目若牵涉到基建工程，投标人均必须配合装修工程的中标单位做好设备安装工程等准备工作 | 具备 |
| 7 | 提供公司最新、最高、最全的所有软硬件配置清单，如在标书中未列出的软硬件，可 在选购件中加以说明并注明优惠价格，若未提供选购件清单视为均已经提供 | 具备 |
| 8 | 数量 | 1台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| #1 | 投标机型为各公司具备FDA和NMPA认证且NMPA认证首次注册时间不早于2022年1月1日以来的高端3.0T磁共振机型。提供FDA和NMPA认证证明。 投标产品所搭载的磁共振平台，须集成多源射频发射技术，并配备当前性能最高的梯度系统，以保障全身各部位的高端临床与科研应用，注明技术名称 | 具备 |
| 2 | 磁体系统 | 具备 |
| 2.1 | 磁场强度：3.0T | 具备 |
| 2.2 | 中心共振频率 ≥127MHz | 具备 |
| #2.3 | 磁体重量 (含液氦) ≤ 8000kg | 具备 |
| 2.4 | 磁体类型：3.0T超导磁体 | 具备 |
| 2.5 | 磁场匀度：V－RMS测量法，Guaranteed保证值 | 具备 |
| 2.5.1 | 10cmDSV≤0.003ppm | 具备 |
| 2.5.2 | 20cmDSV ≤0.05ppm | 具备 |
| 2.5.3 | 30cmDSV ≤0.15ppm | 具备 |
| 2.5.4 | 40cmDSV ≤0.5ppm | 具备 |
| 2.6 | 匀场 | 具备 |
| 2.6.1 | 匀场方式：主动匀场 + 被动匀场 +动态匀场 | 具备 |
| 2.6.2 | 一阶线性匀场 | 具备 |
| 2.6.3 | 二阶高级匀场 | 具备 |
| 2.6.4 | 实时动态匀场技术 | 具备 |
| 2.7 | 磁体长度≤172cm | 具备 |
| #2.8 | 病人检查孔径 ≥70cm | 具备 |
| 2.9 | 磁场稳定度 ≤0.1 ppm /h | 具备 |
| 2.10 | 液氦挥发量 ≤0L/h | 具备 |
| 2.11 | 抗外界干扰屏蔽 | 具备 |
| 2.12 | 主磁场均匀度补偿 | 具备 |
| 2.13 | 5G磁力线范围 | 具备 |
| 2.13.1 | 轴向 ≤5.0米 | 具备 |
| 2.13.2 | 径向 ≤3.2米 | 具备 |
| 2.14 | 1G磁力线范围 | 具备 |
| 2.14.1 | 轴向≤7.5米 | 具备 |
| 2.14.2 | 径向≤4.5米 | 具备 |
| 2.15 | 冷却方式：液氦制冷 | 具备 |
| 3 | 梯度系统 | 具备 |
| 3.1 | 最大梯度场强 ≥60mT/m | 具备 |
| 3.2 | 最大梯度切换率 ≥200T/m /s | 具备 |
| 3.3 | 最大扫描FOV ≥55cm | 具备 |
| 3.4 | 最大占空比：100% | 具备 |
| 3.5 | 梯度工作方式：非共振式 | 具备 |
| 3.6 | 梯度控制技术：全数字实时 | 具备 |
| 4 | 射频系统 | 具备 |
| 4.1 | 多源射频发射技术 | 具备 |
| 4.1.1 | 独立射频源个数≥1 | 具备 |
| 4.1.2 | 独立射频放大器个数（非转换器）≥1 | 具备 |
| 4.2 | 射频功率≥36KW | 具备 |
| 4.3 | 发射带宽≥500kHz | 具备 |
| 4.4 | 相控阵射频同时并行接收独立通道数（非系统最大通道数或系统最大线圈单元数）≥128通道 | 具备 |
| 4.5 | 数字影像链 | 具备 |
| 4.5.1 | 信号传输从线圈至磁体：数字传输 | 具备 |
| 4.5.2 | 信号传输从磁体至重建器：数字传输 | 具备 |
| 4.6 | 最高接收动态范围≥160dB | 具备 |
| 4.7 | 射频接收线圈，需达到如下要求，非组合线圈 | 具备 |
| 4.7.1 | 正交发射/接收体线圈 | 具备 |
| 4.7.2 | 头颈联合线圈 ≥20通道 | 具备 |
| 4.7.3 | 心胸腹体部线圈 ≥32通道，单片头足方向覆盖范围≥60cm，如覆盖范围不足60cm,为满足胸腹盆腔覆盖，需提供2片以上 | 具备 |
| 4.7.4 | 全脊柱线圈≥32通道 | 具备 |
| 4.7.5 | 多功能柔性线圈≥16通道 | 具备 |
| 4.7.6 | 开放式乳腺专用线圈≥16通道 | 具备 |
| 4.7.7 | 膝关节专用硬式线圈（不可用柔性线圈代替）≥16通道 | 具备 |
| 4.7.8 | 肩关节专用线圈≥10通道 |  |
| 4.7.9 | 踝关节专用线圈≥16通道 |  |
| 4.7.10 | 全静音平台可用于任何序列及人体任何部位扫描 | 具备 |
| 5 | 主机控制台 | 具备 |
| 5.1 | CPU主频≥3.0GHz | 具备 |
| 5.2 | 主内存≥32GB | 具备 |
| 5.3 | 硬盘容量≥1TB | 具备 |
| 5.4 | 图像重建速度(幅/秒)(256X256矩阵全FOV) ≥80,000幅/秒 | 具备 |
| 5.5 | 同步扫描重建功能：扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能 | 具备 |
| 5.6 | 显示终端≥2个 | 具备 |
| 5.7 | 显示终端尺寸≥24英寸 | 具备 |
| 5.8 | 显示图像分辨率≥1920 x1200 | 具备 |
| 6 | 后处理接口 | 具备 |
| 6.1 | 软件控制照相技术 | 具备 |
| 6.2 | DICOM 3.0接口及与PACS网络连接（包括打印，传输，接收，查询,Worklist,MPPS等功能） | 具备 |
| 6.3 | 标准激光相机数字接口 | 具备 |
| 7 | 磁体智能显示屏系统 | 具备 |
| 7.1 | 显示屏个数≥2个 | 具备 |
| 7.2 | 显示屏位置：分别位于磁体两侧 | 具备 |
| 7.3 | 多点触屏 | 具备 |
| 7.4 | 可显示姓名、生日、性别、患者ID、年龄、体重等信息 | 具备 |
| 7.5 | 可显示扫描时长、扫描序列个数、SAR值、屏气等信息 | 具备 |
| 7.6 | 可显示推荐使用的线圈 | 具备 |
| 7.7 | 可显示推荐的病人摆位信息 | 具备 |
| 7.8 | 对比剂注射管理：可显示对比剂类型和计量 | 具备 |
| 7.9 | VCG信号显示、呼吸信号显示 | 具备 |
| 7.10 | 可调试通风、照明、音量等 | 具备 |
| 8 | 具备端到端AI智能影像链，可实现无接触人体感知与定位，自动匹配扫描协议等功能，并可对上述功能进行持续学习与优化。 | 具备 |
| 9 | 扫描参数 | 具备 |
| 9.1 | 最小FOV ≤5mm | 具备 |
| 9.2 | 最大FOV ≥550mm | 具备 |
| 9.3 | 最薄2D层厚 ≤0.2mm | 具备 |
| 9.4 | 最薄3D层厚 ≤0.05mm | 具备 |
| 9.5 | 最大采集矩阵 ≥1024×1024 | 具备 |
| 9.6 | 最短EPI TR (ms) (256*256矩阵) ≤6.0 | 具备 |
| 9.7 | 最短EPI TE (ms) (256*256矩阵) ≤1.5 | 具备 |
| 9.8 | 3D GRE最短TR(256 x256矩阵) ≤1.1ms | 具备 |
| 9.9 | 3D GRE最短TE (256 x256矩阵)≤ 0.22ms | 具备 |
| 9.10 | 最大弥散加权系数B值 ≥10,000 | 具备 |
| 9.11 | TSE最大因子≥512 | 具备 |
| 9.12 | EPI最大因子≥256 | 具备 |
| 10 | 扫描技术与序列 | 具备 |
| 10.1 | 自旋回波序列 | 具备 |
| 10.1.1 | 2D/3D自旋回波序列 | 具备 |
| 10.1.2 | 组织弛豫时间测量自旋回波序列 | 具备 |
| 10.2 | 可选择角度的自旋回波 | 具备 |
| 10.3 | 反转恢复序列 | 具备 |
| 10.4 | 脂肪抑制序列 | 具备 |
| 10.5 | 频谱特异式大范围脂肪抑制 | 具备 |
| 10.6 | 快速自由水抑制序列 | 具备 |
| 10.6.1 | 快速自由水抑制T2W成像技术 | 具备 |
| 10.6.2 | 快速自由水抑制T1W成像技术 | 具备 |
| 10.7 | 快速反转恢复序列(脂肪、水抑制) | 具备 |
| 10.8 | 单独灰质或白质成像技术 | 具备 |
| 10.9 | 梯度回波序列(2D/3D) | 具备 |
| 10.9.1 | 亚秒T1加权技术 | 具备 |
| 10.9.2 | 亚秒T2加权技术 | 具备 |
| 10.10 | 2D平衡式梯度回波序列（提供各品牌最新技术，注明技术名称） | 具备 |
| 10.11 | 3D平衡式梯度回波序列（提供各品牌最新技术，注明技术名称） | 具备 |
| 10.12 | 超快速场回波序列 | 具备 |
| 10.13 | 多层快速动态成像 | 具备 |
| 10.14 | 匙孔成像技术 | 具备 |
| 10.15 | 三维成像 | 具备 |
| 10.16 | 多块三维 | 具备 |
| 10.17 | 多叠三维 | 具备 |
| 10.18 | 智能化K空间快门成像 | 具备 |
| 10.19 | 磁化转移对比 | 具备 |
| 10.20 | 单次激发EPI技术 | 具备 |
| 10.21 | 多次激发EPI技术 | 具备 |
| 10.22 | 流入法血管造影 | 具备 |
| 10.23 | 快速流入法血管造影 | 具备 |
| 10.24 | 造影剂增强MRA | 具备 |
| 10.25 | 倾角优化非饱和激发技术 | 具备 |
| 10.26 | 相位对比血管造影 | 具备 |
| 10.27 | 快速相位对比血管造影 | 具备 |
| 10.28 | 伪影消除技术 | 具备 |
| 10.28.1 | 恒定信号技术 | 具备 |
| 10.28.2 | 流动校正梯度波形技术 | 具备 |
| 10.28.3 | 区域饱和技术 | 具备 |
| 10.28.4 | 卷积伪影去除技术 | 具备 |
| 10.28.5 | 周边脉动触发技术 | 具备 |
| 10.28.6 | 呼吸触发技术 | 具备 |
| 10.28.7 | 减少呼吸运动伪影不增加扫描时间技术 | 具备 |
| 10.28.8 | 智能伪影消除技术 | 具备 |
| 10.28.9 | 手动启动和停止 | 具备 |
| 10.29 | 节时技术 | 具备 |
| 10.29.1 | 半扫描技术 | 具备 |
| 10.29.2 | 部分扫描采集技术 | 具备 |
| 10.29.3 | 矩形视野采集技术 | 具备 |
| 10.29.4 | 三维重叠连续采集技术 | 具备 |
| 10.29.5 | 预备相位极小化扫描技术 | 具备 |
| 10.30 | 神经系统成像技术 | 具备 |
| 10.30.1 | 高分辨解剖成像 | 具备 |
| 10.30.2 | 脊髓成像 | 具备 |
| 10.30.3 | 脑脊液抑制技术 | 具备 |
| 10.30.4 | 脂肪抑制 | 具备 |
| 10.30.5 | 灰、白质最佳显示成像 | 具备 |
| 10.30.6 | 弥散成像技术 | 具备 |
| 10.30.7 | ADC成像 | 具备 |
| 10.30.8 | 各向同性采集 | 具备 |
| 10.30.9 | 各向异性采集 | 具备 |
| 10.30.10 | 一次扫描完成三弥散方向采集 | 具备 |
| 10.30.11 | 灌注成像技术 | 具备 |
| 10.30.11.1 | 线上计算血流动态图 | 具备 |
| 10.30.11.2 | 平均通过时间 | 具备 |
| 10.30.11.3 | 到达峰值时间 | 具备 |
| 10.30.11.4 | 负积分图 | 具备 |
| 10.30.11.5 | 索引图 | 具备 |
| 10.31 | 心血管成像技术 | 具备 |
| 10.31.1 | 2D/3D时飞法技术 | 具备 |
| 10.31.2 | 连续多层3D时飞法技术 | 具备 |
| 10.31.3 | 门控流入技术 | 具备 |
| 10.31.4 | 2D/3D相位对比技术 | 具备 |
| 10.31.5 | 相位对比MRA技术 | 具备 |
| 10.31.6 | 磁化传递(MTC法)血管造影 | 具备 |
| 10.31.7 | 智能化实时透视减影造影剂追踪血管成像技术 | 具备 |
| 10.31.8 | 智能化自动床移造影剂跟踪技术 | 具备 |
| 10.31.9 | 3D多层重叠成像技术 | 具备 |
| 10.31.10 | 可变反转角度射频技术 | 具备 |
| 10.31.11 | 血管选择技术 | 具备 |
| 10.31.12 | 最大强度投影技术 | 具备 |
| 10.31.13 | 多层面重建技术 | 具备 |
| 10.31.14 | 实时交互式血管图像处理 | 具备 |
| 10.31.15 | 流量定量分析技术 | 具备 |
| 10.31.16 | 高时间分辨率的血管成像 | 具备 |
| 10.31.17 | 区域饱和技术 | 具备 |
| 10.31.18 | 心脏成像白血、黑血技术 | 具备 |
| 10.31.19 | 二维、三维多相位心脏电影成像 | 具备 |
| 10.31.20 | 无线蓝牙传输呼吸门控 | 具备 |
| 10.31.21 | 无线蓝牙传输外周门控 | 具备 |
| 10.31.22 | 频率编码方向扩大采集 | 具备 |
| 10.31.23 | 相位编码方向扩大采集 | 具备 |
| 10.31.24 | 饱和带数目≥6 | 具备 |
| 10.31.25 | 脂肪饱和技术 | 具备 |
| 10.32 | 并行采集技术成像（提供各品牌最新技术，注明技术名称） | 具备 |
| 10.33 | 运动伪影校正技术（提供各品牌最新技术，注明技术名称） | 具备 |
| 10.34 | 水成像 | 具备 |
| 10.35 | 信/噪指示器 | 具备 |
| 10.36 | 预扫描技术 | 具备 |
| 10.37 | 高分辨采集及重建技术：具备1024*1024采集及重建矩阵 | 具备 |
| 10.38 | 心电向量门控技术 | 具备 |
| 10.39 | 3D腹部、盆部、乳腺增强扫描（提供各品牌最新技术，注明技术名称） | 具备 |
| 10.40 | 一键式扫描卡片 | 具备 |
| 10.41 | 背景抑制弥散（提供各品牌最新技术，注明技术名称） | 具备 |
| 10.41.1 | 直接冠状位采集背景抑制弥散，非横断位重建 | 具备 |
| 10.42 | 非造影增强外周血管成像 | 具备 |
| 10.43 | 全身各部位智能扫描技术（提供各品牌最新技术，注明技术名称） | 具备 |
| 10.43.1 | 智能扫描技术可用于头颅检查 | 具备 |
| 10.43.2 | 智能扫描技术可用于脊柱检查 | 具备 |
| 10.43.3 | 智能扫描技术可用于膝关节检查 | 具备 |
| 10.43.4 | 智能扫描技术可用于肩关节检查 | 具备 |
| 10.43.5 | 智能扫描技术可用于心脏检查 | 具备 |
| 10.44 | 全身3D定位系统 | 具备 |
| 10.45 | 非造影剂增强全身一站式动静脉成像 | 具备 |
| 10.46 | 心脏金属植入物伪影抑制技术 | 具备 |
| 11 | 高级功能成像 | 具备 |
| 11.1 | 脑功能成像BOLD | 具备 |
| 11.2 | 波谱成像 | 具备 |
| 11.2.1 | 单体素波谱 | 具备 |
| 11.2.2 | 多体素波谱 | 具备 |
| 11.2.3 | 3D波谱 | 具备 |
| 11.2.4 | 头部波谱分析 | 具备 |
| #11.2.5 | 乳腺波谱分析 | 具备 |
| 11.2.6 | 前列腺波谱分析 | 具备 |
| 11.3 | DTI神经纤维束成像 | 具备 |
| 11.4 | 快速自旋回波水脂分离成像（提供各品牌最新技术，注明技术名称） | 具备 |
| 11.5 | 梯度回波水脂分离成像 （提供各品牌最新技术，注明技术名称） | 具备 |
| 11.6 | 不打药灌注3D ASL | 具备 |
| 11.6.1 | 提供rCBF兴趣区测量功能，同时彩图自动优化处理（非手工调整）功能 | 具备 |
| 11.7 | 磁敏感成像 | 具备 |
| 11.7.1 | 磁敏感成像具备相位图 | 具备 |
| 11.8 | 去金属伪影扫描技术（提供各品牌最新技术，注明技术名称） | 具备 |
| 11.9 | 金属植入物定制化扫描技术 | 具备 |
| 11.10 | 高b值弥散成像，最大b值≥20000 | 具备 |
| 11.11 | 压缩感知成像 | 具备 |
| 11.11.1 | 压缩感知神经成像 | 具备 |
| 11.11.1.1 | 压缩感知神经2D成像 | 具备 |
| 11.11.1.2 | 压缩感知神经3D成像 | 具备 |
| 11.11.2 | 压缩感知脊柱成像 | 具备 |
| 11.11.2.1 | 压缩感知脊柱2D成像 | 具备 |
| 11.11.2.2 | 压缩感知脊柱3D成像 | 具备 |
| 11.11.3 | 压缩感知血管成像 | 具备 |
| 11.11.3.1 | 压缩感知血管2D成像 | 具备 |
| 11.11.3.2 | 压缩感知血管3D成像 | 具备 |
| 11.11.3.3 | 压缩感知血管4D成像 | 具备 |
| #11.12 | 提供基于深度学习技术的的加速技术，技术至少可用于神经成像、血管成像、定量成像、黑血成像、扩散成像、自由呼吸成像、去金属伪影成像，要求各品牌需提供最新技术，并注明技术名称 | 具备 |
| 11.13 | 时间依赖扩散（OGSE）成像 | 具备 |
| 11.14 | 酰胺质子转移成像 | 具备 |
| 12 | 检查环境 | 具备 |
| 12.1 | 双向病人通话系统 | 具备 |
| 12.2 | 提供防磁气动通话耳机 | 具备 |
| 12.3 | 磁体内可调试病人通风系统 | 具备 |
| 12.4 | 可调试磁孔内病人照明系统 | 具备 |
| 12.5 | 磁体内病人双向通话麦克风及扩音器系统 | 具备 |
| 12.6 | 检查床垂直运动时最大病人承受重量≥250KG | 具备 |
| 12.7 | 检查床最低位置≤60cm | 具备 |
| 12.8 | 扫描床水平进床最大速度≥250mm/sec | 具备 |
| 12.9 | 自动语音提醒功能 | 具备 |
| 12.9.1 | 检查时间提醒 | 具备 |
| 12.9.2 | 移床语音提醒 | 具备 |
| 12.9.3 | 呼吸屏气配合语音提醒 | 具备 |
| 12.9.4 | 多种语言提醒 | 具备 |
| 13 | 后处理工作站2套 | 具备 |
| 13.1 | 双CPU处理系统 | 具备 |
| 13.2 | 显示终端≥24英寸 | 具备 |
| 13.3 | 双处理器 | 具备 |
| 13.4 | 内存≥16GB | 具备 |
| 13.5 | 硬盘容量≥1TB | 具备 |
| 13.6 | 多种方式显示和处理图像 | 具备 |
| 13.7 | 提供DICOM标准，包括DICOM打印、存储、调用/查询等功能 | 具备 |
| 13.8 | 光盘刻录 | 具备 |
| 13.9 | 三维表面及容积重建 | 具备 |
| 13.10 | 最大/最小强度重建 | 具备 |
| 13.11 | 多平面重建 | 具备 |
| 13.12 | 弥散分析软件包 | 具备 |
| 13.13 | 灌注分析软件包 | 具备 |
| 13.14 | 氢频谱分析软件包 | 具备 |
| 13.15 | 纤维束追踪软件包 | 具备 |
| 14 | 其他要求 | 具备 |
| 14.1 | 机房屏蔽与装修，交钥匙工程 | 具备 |
| 14.2 | 原厂线圈专用储存车1辆,提供品牌型号及配置 | 具备 |
| 14.3 | 线圈支架1套,提供品牌型号及配置 | 具备 |
| 14.4 | 双机组冷水机1套,提供品牌型号及配置 | 具备 |
| 14.5 | 磁共振专用高压注射器1套,提供品牌型号及配置 | 具备 |
| 14.6 | 安全铁磁探测门2套,提供品牌型号及配置 | 具备 |
| 14.7 | 无磁监控带对讲1套,提供品牌型号及配置 | 具备 |
| 14.8 | 线圈柜1个,提供品牌型号及配置 | 具备 |
| #14.9 | 安全保护措施：突发断电后，保障整机设备可继续运行≥45分钟 | 具备 |
| 14.10 | 提供维修工具1套 | 具备 |
| 14.11 | 无磁转运床1张,提供品牌型号 | 具备 |
| 14.12 | 无磁转运轮椅1辆,提供品牌型号 | 具备 |
| 14.13 | 无磁消毒机1台,提供品牌型号 | 具备 |
| 14.14 | 无磁治疗车1辆,无磁治疗柜1个，提供品牌型号 | 具备 |
| 14.15 | 无磁氧气瓶1个,提供品牌型号 | 具备 |
| 14.16 | 无磁吸痰器1台,提供品牌型号 | 具备 |
| 14.17 | 无磁输液架1个,提供品牌型号 | 具备 |
| 14.18 | 无磁心电监护仪1套,提供品牌型号 | 具备 |
| 14.19 | 无磁呼吸机1套,提供品牌型号 | 具备 |
| 14.20 | 3套PACS报告工作站（包括显示器及主机）,提供品牌型号 | 具备 |
| 14.21 | 精密空调1套,提供品牌型号 | 具备 |
| 14.22 | 无磁输注泵1套,提供品牌型号 | 具备 |
| 14.23 | 工作台及工作椅2套 | 具备 |
| 15 | 使用年限≥10年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 16 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 17 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 18 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 设备第三方检测费用(含设备计量、验收检测费用)包含在本项目报价内 | 具备 |
| 4 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 5 | 国内有800或400免费电话维修系统，提供800或400免费电话号码 | 具备 |
| 6 | 配件仓库：国内有固定的配件仓库，提供国内配件总金额及仓库详细地址，列出国内备货的配件 | 具备 |
| 7 | 设备停产后的备件供应：≥8年 | 具备 |
| 8 | 备件送达期限：国内不超过3天，国外不超过7天 | 具备 |
| 9 | 保修期内的开机率：投标方保证开机率≥95%（按一年365天计算） | 具备 |
| 10 | 维修点：国内有固定维修点，提供详细地址及联系电话，郑州有常驻专职工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 11 | 维修响应速度：一小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日 | 具备 |
| 12 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 13 | 到货时间：国产设备合同签订后30日历天内，进口设备合同签订后60日历天内 | 具备 |

    - 包2：CT

| CT |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求，所有项目若牵涉到基建工程，投标人均必须配合装修工程的中标单位做好设备安装工程等准备工作 | 具备 |
| 7 | 提供公司最新、最高、最全的所有软硬件配置清单，如在标书中未列出的软硬件，可 在选购件中加以说明并注明优惠价格，若未提供选购件清单视为均已经提供 | 具备 |
| 8 | 数量 | 1台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 机架系统： | 具备 |
| 1.1 | 机架孔径≥78cm | 具备 |
| 1.2 | 机架控制面板≥2个 | 具备 |
| 1.3 | 机架冷却方式：水冷或风冷 | 具备 |
| 1.4 | 滑环类型：低压滑环 | 具备 |
| 1.5 | 激光定位系统：具备 | 具备 |
| 1.6 | 一体化心电显示系统：具备 | 具备 |
| 2 | 扫描床： | 具备 |
| #2.1 | 床面垂直升降可低至≤50cm | 具备 |
| 2.2 | 扫描床最大扫描范围≥200cm | 具备 |
| 2.3 | 扫描床定位精度≤±0.25mm | 具备 |
| 2.4 | 床面水平移动速度≥200mm/s | 具备 |
| 2.5 | 最大床载重量≥300kg | 具备 |
| 3 | 探测器 | 具备 |
| 3.1 | 探测器类型：需提供最新型探测器系统 | 具备 |
| 3.2 | 探测器物理排数≥256排或96排×2 | 具备 |
| 3.3 | 探测器每圈成像层数≥512层 | 具备 |
| 3.4 | 探测器物理单元总数≥230000个 | 具备 |
| 3.5 | 每排探测器物理采集层厚≤0.6mm | 具备 |
| 3.6 | 探测器Z轴方向总宽度≥16cm | 具备 |
| 4 | X线系统 | 具备 |
| #4.1 | 高压发生器功率≥100kW（需与CT设备为同品牌厂家自主研发生产，提供检验报告证明） | 具备 |
| 4.2 | 球管物理阳极热容量≥7MHu | 具备 |
| 4.3 | 球管电压最大输出≥135kV | 具备 |
| 4.4 | 球管电压最小输出≤80kV | 具备 |
| 4.5 | 球管电压备选档数≥4档 | 具备 |
| #4.6 | 球管电流物理最大输出≥900mA | 具备 |
| 4.7 | 球管电流最小输出≤10mA | 具备 |
| 4.8 | 球管焦点到探测器中心距离≤109cm | 具备 |
| 5 | 扫描和图像系统 | 具备 |
| ★5.1 | 360˚扫描最短时间≤0.28秒/圈 | 具备 |
| 5.2 | 大范围快速螺旋扫描功能 | 具备 |
| 5.3 | 螺旋扫描开放探测器最大排数≥160排 | 具备 |
| 5.4 | 螺旋扫描最大可扫描范围≥195cm | 具备 |
| 5.5 | 定位像最大扫描长度≥195cm | 具备 |
| 5.6 | 最大扫描视野范围≥50cm | 具备 |
| 5.7 | 最薄扫描层厚≤0.5mm | 具备 |
| 5.8 | 单次最大连续螺旋扫描时间≥100秒 | 具备 |
| 5.9 | 容积扫描模式 | 具备 |
| 5.10 | 扫描剂量实时显示功能 | 具备 |
| 5.11 | 自动KV调制技术 | 具备 |
| 5.12 | 3D自动毫安调节技术 | 具备 |
| 5.13 | 儿科.急诊CT扫描模式 | 具备 |
| 5.14 | CT值显示范围：-10000至+30000 | 具备 |
| 5.15 | 敏感器官保护功能 | 具备 |
| 5.16 | 图像重建速度≥70幅/秒 | 具备 |
| 6 | 图像分辨率 | 具备 |
| #6.1 | 空间分辨率≥22.5LP/cm@MTF0% | 具备 |
| 6.2 | 低密度分辨率≤2mm@0.3%，16mGy | 具备 |
| 7 | 临床应用软件 | 具备 |
| - 7.1 | 多平面重建成像（MPR） | 具备 |
| - 7.2 | 最大密度投影成像（Max-IP） | 具备 |
| - 7.3 | 最小密度投影成像（Min-IP） | 具备 |
| - 7.4 | 曲面重建功能（CPR） | 具备 |
| - 7.5 | 容积三维重建 (VR) | 具备 |
| - 7.6 | 表面三维成像（SSD） | 具备 |
| - 7.7 | 射线投影显示功能 | 具备 |
| - 7.8 | 堆积成像显示功能 | 具备 |
| - 7.9 | 骨碎片去除功能 | 具备 |
| - 7.10 | CT血管造影软件 | 具备 |
| - 7.11 | 自动去骨软件 | 具备 |
| - 7.12 | 模拟手术刀技术 | 具备 |
| - 7.13 | 器官融合、拆分技术 | 具备 |
| - 7.14 | 金属伪影抑制技术 | 具备 |
| - 7.15 | 运动伪影消除技术 | 具备 |
| - 7.16 | 后颅窝伪影校正软件 | 具备 |
| - 7.17 | 肩臂、骨盆条状伪影消除技术 | 具备 |
| - 7.18 | 螺旋扫描降噪软件 | 具备 |
| - 7.19 | 断层扫描降噪软件 | 具备 |
| - 7.20 | 图像优化软件 | 具备 |
| - 7.21 | 实时智能剂量调控软件 | 具备 |
| - 7.22 | 全器官动态容积重建技术：能自动重建动态容积扫描数据包，提供如血流、呼吸运动、胃肠蠕动、关节运动等器官4D动态功能影像 | 具备 |
| - 7.23 | CTA血管造影技术 | 具备 |
| - 7.24 | CTU尿路造影技术 | 具备 |
| - 7.25 | 一次注药自动触发造影跟踪软件 | 具备 |
| - 7.26 | 适用全身任何血管CT造影检查（包括冠脉造影成像） | 具备 |
| - 7.27 | 专用去金属伪影软件 | 具备 |
| - 7.28 | 肺部成像优化软件 | 具备 |
| 7.28.1 | 肺纹理增强软件 | 具备 |
| 7.28.2 | 呼吸运动伪影校正功能 | 具备 |
| 7.28.3 | 肺低剂量普查软件 | 具备 |
| 7.29 | 高级血管自动分析软件：可自动探测血管，自动评价和测量分析血管功能，分析数据含概血管长度、 管腔最大/最小直径 、管腔最大/最小截面面积、血管最大曲率、官腔截面角度测量等 | 具备 |
| 7.29.1 | 血管拉直功能 | 具备 |
| 7.29.2 | 血管内窥镜功能 | 具备 |
| 7.29.3 | 血管斑块分析功能 | 具备 |
| 7.29.4 | 血管量化分析功能：提供血管体积，管壁/腔比等数据 | 具备 |
| 7.29.5 | 斑块性质分析功能：可识别脂质斑块，钙化斑块和混合斑块 | 具备 |
| 7.30 | 肺辅助诊断软件 | 具备 |
| 7.30.1 | 肺小结节分析软件包：自动测量肺小结节大小，并能将前后两次扫描结果对比分析，提供倍增数据 | 具备 |
| 7.30.2 | 肺气道分析功能：可自动识别气道，能进行气道内窥镜 | 具备 |
| 7.31 | CT结肠自动分析软件包 | 具备 |
| 7.31.1 | 结肠自动识别功能 | 具备 |
| 7.31.2 | 结肠内窥镜成像功能：可进行仰、俯卧位对比 | 具备 |
| 7.31.3 | 结肠平铺功能 | 具备 |
| 7.31.4 | 结肠息肉分析功能：能自动测量息肉直径、体积，并进行息肉位置定位，提供分析报告 | 具备 |
| 7.32 | 心脏成像功能 | 具备 |
| 7.32.1 | 心电门控扫描系统（含心脏门控装置） | 具备 |
| 7.32.2 | 病人呼吸自动训练技术 | 具备 |
| 7.32.3 | 心脏扫描参数自动平衡系统：所有扫描参数能自动匹配最佳 | 具备 |
| 7.32.4 | 一次心跳冠脉冻结技术 | 具备 |
| 7.32.5 | 全心智能运动伪影校正功能 | 具备 |
| 7.32.6 | 不受心率和心律限制的前门控轴扫技术 | 具备 |
| 7.32.7 | 不受心率和心律限制的单心动周期冠脉成像技术 | 具备 |
| 7.32.8 | 房颤病人的单心动周期冠脉成像技术 | 具备 |
| 7.32.9 | 不受心率和心律限制的单心动周期心功能成像 | 具备 |
| 7.32.10 | 不受心率和心律限制的单心动周期心脏一站式成像技术 | 具备 |
| 7.32.11 | 螺旋前门控冠脉成像技术 | 具备 |
| 7.32.12 | 单次门控触发全心容积扫描功能 | 具备 |
| 7.32.13 | 心电门控扫描曝光剂量期相调控软件 | 具备 |
| 7.32.14 | 心电门控重建系统（有多扇区重建） | 具备 |
| 7.32.15 | 心电门控重建最佳期相自动选择功能 | 具备 |
| 7.32.16 | 心电监测系统，主控台能显示和保存心电图信息 | 具备 |
| 7.32.17 | 冠脉钙化定量分析软件 | 具备 |
| 7.32.18 | 心脏冠脉树自动提取功能 | 具备 |
| 7.32.19 | 心功能分析软件包：能评价心腔射血分数EF、舒张末期容量EDV、收缩末期容量ESV、每搏射血量SV、射血指数SI、心输出量CO、心输入量CI、心肌质量MM、心脏指数MI、心脏容积MV等参数 | 具备 |
| 7.32.20 | 冠脉拉直分析功能 | 具备 |
| 7.32.21 | 冠脉斑块分析软件包：可自动识别血管内斑块，并能对斑块成份进行分析，并给出分析测量数据 | 具备 |
| 7.32.22 | 血管量化分析功能：提供血管体积，管壁/腔比等数据 | 具备 |
| 7.32.23 | 斑块性质分析功能：可识别脂质斑块，钙化斑块和混合斑块，并给出各成份体积及占比等具体数据 | 具备 |
| 7.32.24 | 血管重构分析 | 具备 |
| 7.32.25 | 冠脉支架自动设计功能 | 具备 |
| 7.32.26 | 冠脉钙化积分测量及CT-FFR值测定 | 具备 |
| 7.32.27 | 心外膜脂肪定量及冠周脂肪体积测定 | 具备 |
| 7.33 | 全身灌注成像功能 | 具备 |
| 7.33.1 | 灌注扫描模式：不动床动态容积成像模式 | 具备 |
| 7.33.2 | 专用全器官容积灌注软件 | 具备 |
| 7.33.3 | 灌注成像部位要求：能满足脑、肝、肺、肾等部位灌注成像 | 具备 |
| 7.33.4 | 4D全自动智能对位功能：排除呼吸、血管搏动等器官位移的影响，保证数据分析的准确性 | 具备 |
| 7.33.5 | 低剂量灌注数据采集 | 具备 |
| 7.33.6 | 肝脏灌注功能 | 具备 |
| 7.33.7 | 肺灌注功能 | 具备 |
| 7.33.8 | 肾灌注功能 | 具备 |
| 7.33.9 | 骨灌注功能 | 具备 |
| 7.34 | 神经一站式成像软件包 | 具备 |
| 7.34.1 | 一站式数据重建功能：一站式完成多期CTA，4D-DSA和灌注数据重建 | 具备 |
| 7.34.2 | 4D-DSA成像功能 | 具备 |
| 7.34.3 | 4D-脑灌注功能 | 具备 |
| 7.35 | 血管内支架计划功能 | 具备 |
| 7.36 | 3D深度感知仿生重建 | 具备 |
| 7.37 | 全模型迭代+深度学习算法 | 具备 |
| 8 | 能谱成像功能 | 具备 |
| 8.1 | 能谱数据采集功能 | 具备 |
| 8.2 | 具备不动床容积能谱采集功能 | 具备 |
| 8.3 | 智能配准技术，保证高低能数据配准，准确分析 | 具备 |
| 8.4 | 智能毫安能谱成像技术 | 具备 |
| 8.5 | 双能能谱成像扫描野≥50cm | 具备 |
| 8.6 | 射线敏感部位屏蔽技术 | 具备 |
| 8.7 | 图像域和原始数据域能谱分析 | 具备 |
| 8.8 | 能谱曲线分析 | 具备 |
| 8.9 | 虚拟平扫功能 | 具备 |
| 8.10 | 最佳对比图像输出 | 具备 |
| 8.11 | 碘图成像 | 具备 |
| 8.12 | 碘图减影成像功能 | 具备 |
| 8.13 | 基物质成像功能 | 具备 |
| 8.14 | 单光子成像功能 | 具备 |
| 8.15 | 有效原子序数测定功能 | 具备 |
| 8.16 | 相对电子密度测定功能 | 具备 |
| 8.17 | 结石成份分析功能 | 具备 |
| 8.18 | 尿酸结节分析功能 | 具备 |
| 8.19 | 能谱去金属伪影技术 | 具备 |
| 8.20 | 脑出血能谱成像分析功能 | 具备 |
| 8.21 | 肝脏肿瘤能谱成像分析功能 | 具备 |
| 8.22 | 肺结节能谱成像功能 | 具备 |
| 8.23 | 能谱胸水分析功能 | 具备 |
| 9 | 智能减影成像平台 | 具备 |
| 9.1 | 智能感知成像技术：可进行扫描条件的智能设定，两次或多次扫描，可保证每次扫描的球管初始角度及扫描轨迹完全一致 | 具备 |
| 9.2 | 智能配准技术：用于可变形组织结构，保证多期数据减影分析的准确性，针对不同器官有专门的配准软件 | 具备 |
| 9.3 | 肺部智能减影成像功能 | 具备 |
| 9.3.1 | 肺部专用减影智能算法 | 具备 |
| 9.3.2 | 减影后的CT血管图像 | 具备 |
| 9.3.3 | 肺组织彩色碘图，了解碘分布状况 | 具备 |
| 9.3.4 | 减影血管图像与碘图的任意程度融合 | 具备 |
| 9.3.5 | 灌注数据中的某一期相数据可单独提取用于减影分析 | 具备 |
| 9.3.6 | 肺小栓塞诊断功能：可以通过减影碘图进行全肺栓塞的检出，并可定位血管 | 具备 |
| 9.4 | 体部智能减影成像功能 | 具备 |
| 9.4.1 | 体部专用减影智能算法 | 具备 |
| 9.4.2 | 多种减影处理方式 | 具备 |
| 9.4.3 | 可生成多期相组织碘图：如动脉期组织减影碘图，静脉期组织减影碘图等 | 具备 |
| 9.4.4 | CT类MR黑血成像、亮血成像功能 | 具备 |
| 9.4.5 | 肝脏ECV分析功能：依据肝脏减影数据进行肝脏ECV的分析，评估肝脏功能 | 具备 |
| 9.5 | 头颈智能减影成像功能 | 具备 |
| 9.5.1 | 头颈专用减影智能算法 | 具备 |
| 9.5.2 | 头颈部高精度去骨 | 具备 |
| 9.5.3 | 防噪动技术：可以对噪动患者检查过程中发生的位移进行校正，保证检查的成功 | 具备 |
| 9.6 | 心脏智能减影成像功能 | 具备 |
| 9.6.1 | 用于冠脉钙化斑块的去除 | 具备 |
| 9.6.2 | 用于冠脉内支架的去除 | 具备 |
| 9.6.3 | 智能心率感知扫描技术：在扫描过程中可进行心律感知，发现异常心律自动跳过，等待下个心动周期再行扫描 | 具备 |
| 9.6.4 | 心脏专用减影智能算法：可进行心肌及冠脉的全心配准 | 具备 |
| 9.6.5 | 手动选择最佳成像期相，保证精准的冠脉减影 | 具备 |
| 9.6.6 | 心脏ECV分析功能：依据心脏减影的数据，进行心肌ECV的分析，以判断心肌活性状态 | 具备 |
| 9.6.7 | 心脏金属伪影去除功能：可将心脏上各种电极产生的金属伪影去除，避免对冠脉心肌分析的影响 | 具备 |
| 10 | 智能器官跟追踪扫描技术 | 具备 |
| 10.1 | 智能对比剂跟踪扫描，在同一扫描序列里可设置常规螺距、ECG门控扫描螺距和常规扫描螺距无缝转换，保证各区域扫描均在最佳对比峰值成像 | 具备 |
| 10.2 | 智能扫描速度跟踪扫描，在同一扫描序列里可设置最少3个不同的螺距，根据扫描要求完成变速扫描无缝转换 | 具备 |
| 10.3 | 智能剂量跟踪扫描，在同一扫描序列里可设置最少3个不同的曝光条件及螺距配比，根据扫描部位的不同在完成各部位最佳的低剂量扫描 | 具备 |
| 11 | 应配备原厂自主研发的、基于深度学习人工智能技术的图像重建系统，该系统须包含独立于主控台的专用图像重建单元，并采用基于全模型迭代重建技术（MBIR）训练的神经网络，且系统及其所用MBIR技术均具备FDA与NMPA认证；系统硬件须搭载不少于8个GPU，总显存不低于256GB，支持深度学习图像并行重建，重建速度不低于40帧/秒，并具备并行处理能力，可在进行FBP或其他迭代重建的同时执行深度学习重建且互不干扰；算法方面须支持全身多部位应用（包括心脏、灌注、血管等），内置不少于6种专用神经网络模型，非基于单一模型训练，并具备与其他低剂量扫描方案及剂量调控软件协同工作的能力 | 具备 |
| 12 | 主机控制台 | 具备 |
| 12.1 | 控制台配置（第一、第二控制台）：要求提供原厂标准双控制台配置（双屏显示，两套键盘和鼠标）或原厂单主机单控制台加原装最高版本独立三维图像处理工作站，扫描和三维图像处理同步并行实现 | 具备 |
| 12.2 | 提供扫描控制台 | 具备 |
| 12.2.1 | 彩色平板高分辨率显示终端≥19英寸，分辨率≥1280×1024 | 具备 |
| 12.2.2 | CPU：64位，≥2颗 | 具备 |
| 12.2.3 | CPU频帧：≥2.0GHz，≥6核 | 具备 |
| 12.2.4 | 内存≥32GB | 具备 |
| 12.2.5 | 独立鼠标键盘 | 具备 |
| 12.3 | 图像处理控制台 | 具备 |
| 12.3.1 | 彩色平板高分辨率显示终端≥19英寸，分辨率≥1280×1024 | 具备 |
| 12.3.2 | CPU：64位，≥2颗 | 具备 |
| 12.3.3 | CPU频帧≥2.0GHz，≥6核 | 具备 |
| 12.3.4 | 内存≥32GB | 具备 |
| 12.3.5 | 独立鼠标键盘 | 具备 |
| 12.3.6 | 原始数据重建功能 | 具备 |
| 12.3.7 | 图像后处理功能 | 具备 |
| 12.4 | 数据硬盘总容量≥3TB | 具备 |
| 12.5 | 主机图像硬盘图像存储（512×512，未压缩）≥800,000幅 | 具备 |
| 12.6 | DVD盘容量规格≥4.7GB | 具备 |
| 12.7 | DVD盘图像存储量≥7500幅图像（512×512矩阵） | 具备 |
| 12.8 | 图像重建矩阵≥512×512 | 具备 |
| 12.9 | 图像显示矩阵≥1024×1024 | 具备 |
| 12.10 | 主机多任务并行处理功能，扫描、重建、显示、图像传输、后处理、自动照相、打印等任务并行处理 | 具备 |
| 12.11 | 激光相机数字化接口 | 具备 |
| 12.12 | 标准DICOM3.0接口worklist，图像打印，图像传输，数据查询与检索，MPPS功能 | 具备 |
| 13 | 独立图像后处理工作站2套 | 具备 |
| #13.1 | 提供原厂最新版本工作站 | 具备 |
| 13.2 | CPU主频≥3.0G, ≥6核心 | 具备 |
| 13.3 | 总内存≥32GB | 具备 |
| 13.4 | 硬盘总容量≥2000GB | 具备 |
| 13.5 | DVD刻录数据存储系统 | 具备 |
| 13.6 | 光盘刻录数据存储系统 | 具备 |
| 13.7 | 彩色高分辨率平板显示终端，尺寸≥24英寸 | 具备 |
| 13.8 | 分辨率≥1280×1024 | 具备 |
| 13.9 | 病例数据信息自定义功能 | 具备 |
| 13.10 | DICOM 3.0协议，实现数据和信息的保存、打印、查询、检索等 | 具备 |
| 13.11 | 图像格式转换功能，所有后处理图像均可转化为JPEG、BMP、AVI文件并传输到PC机上使用 | 具备 |
| 13.12 | 自动报告系统 | 具备 |
| 13.13 | 个性化拍片模式 | 具备 |
| 13.14 | AI软件需求 | 具备 |
| 13.14.1 | 胸腹血管、上下肢血管，头、腹盆、四肢软组织及脏器、骨龄、骨密度的智能诊断功能 | 具备 |
| 13.14.2 | 头面、四肢、脊柱及骨盆骨折的X线、CT的智能读片系统 | 具备 |
| 13.14.3 | 智能对比同类型（CT或MRI）多次复查影像功能 | 具备 |
| 13.14.4 | 可载入最新指南及知识库参考功能 | 具备 |
| 13.14.5 | 智能化影像病例题库/交互教学训练平台 | 具备 |
| 13.14.6 | 病例随访、靶病变勾画、测量功能 | 具备 |
| 14 | 附件 | 具备 |
| 14.1 | 扫描附件：提供头垫，床垫，全套水模，各种绑带，输液架等 | 具备 |
| 14.2 | 双筒高压注射器1台，提供品牌型号及配置 | 具备 |
| 14.3 | 彩色照相机1台（可适配医院招标的彩色打印胶片），提供品牌型号及配置 | 具备 |
| 14.4 | 监控对讲1套，提供品牌型号及配置 | 具备 |
| 14.5 | 提供维修工具1套 | 具备 |
| 14.6 | 根据院方需求，提供CT设备移机服务一次 | 具备 |
| 14.7 | 铅衣架，铅衣、铅围裙、铅帽、铅眼镜、铅围脖、儿童铅衣（要求不小于0.5铅当量），共2套，提供品牌型号 | 具备 |
| 14.8 | 工作台+工作椅2套 | 具备 |
| 14.9 | 辐射巡查仪2 个，提供品牌型号 | 具备 |
| 14.10 | 4套PACS报告工作站（包括显示器及主机），提供品牌型号 | 具备 |
| 14.11 | 机房防护与装修 | 具备 |
| 14.12 | 机房制冷系统1套 | 具备 |
| 14.13 | QCT骨密度分析系统 | 具备 |
| 15 | 使用年限≥10年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 16 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 17 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 18 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 设备第三方检测费用(含设备计量、验收检测费用)包含在本项目报价内 | 具备 |
| 4 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 5 | 国内有800或400免费电话维修系统，提供800或400免费电话号码 | 具备 |
| 6 | 配件仓库：国内有固定的配件仓库，提供国内配件总金额及仓库详细地址，列出国内备货的配件 | 具备 |
| 7 | 设备停产后的备件供应：≥8年 | 具备 |
| 8 | 备件送达期限：国内不超过3天，国外不超过7天 | 具备 |
| 9 | 保修期内的开机率：投标方保证开机率≥95%（按一年365天计算） | 具备 |
| 10 | 维修点：国内有固定维修点，提供详细地址及联系电话，郑州有常驻专职工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 11 | 维修响应速度：一小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日 | 具备 |
| 12 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 13 | 到货时间：国产设备合同签订后30日历天内，进口设备合同签订后60日历天内 | 具备 |

    - 包3：主动脉球囊反搏泵

| 主动脉球囊反搏泵 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 1台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 主要用于支持病人心脏功能，有效提高病人冠脉供血和改善病人低心排、低血压状况 | 具备 |
| 2 | 电池供电：满电状态，续航时间≥90分钟 | 具备 |
| 3 | 触摸屏≥12英寸 | 具备 |
| 4 | 显示语言：中/英文可选 | 具备 |
| 5 | 波形显示：ECG，AP ，BP波形；ECG可以显示充气间隔；可以精确显示导管压力 | 具备 |
| 6 | 生理数据：心率，被辅助收缩压／舒张压／平均压／反搏压，无辅助收缩压／舒张压／平均压 | 具备 |
| 7 | 图标显示：电池容量，氦气瓶容量；可以显示氦气瓶压力数值 | 具备 |
| 8 | 可以精确显示导管充气量 | 具备 |
| 9 | 报警显示：多级报警设计，报警设置控制可手动或自动多种选择，报警角可以３６０度可见，可以暂停声音报警 | 具备 |
| 10 | 同时具备触摸屏控制及物理按键 | 具备 |
| 11 | 关键/常用功能双重控制：触摸屏/按键：辅助启动，辅助频率，屏幕冻结，打印，参考线设置 | 具备 |
| 12 | 工作模式：手动/自动，工作模式转换过程不影响正常反搏；工作模式转换，设备自动保留原有设置 | 具备 |
| 13 | 自动模式：自动选择信号源；自动选择触发模式（≥5种）；自动选择时相算法；实时评估ECG导联状态；自动选择最佳ECG导联 | 具备 |
| 14 | 手动模式：可以选择信号源；选择触发模式；调整时相；选择ECG导联 | 具备 |
| 15 | Pattern模式：适合窦性，慢心率（＜130次/分钟） | 具备 |
| 16 | Peak模式：高心率（＞130次/分钟）或部分房颤心律（R波排不安全） | 具备 |
| 17 | Aifb模式：房颤心律（结合R波排气安全分析的结果，自动开启/关闭Afib模式） | 具备 |
| 18 | 起搏器V／A-V：心室起搏器 | 具备 |
| 19 | 起搏器A：新房起搏器 | 具备 |
| 20 | AP：压力搏动 | 具备 |
| 21 | 机内设置：机器设置固定频率 | 具备 |
| 22 | 实时计算排气速度，评估R波排气安全性 | 具备 |
| 23 | 辅助频率≥3种（不限于 1:1/1:2/1:4/1:8） | 具备 |
| 24 | 驱动方式：步进式马达或双泵电子马达 | 具备 |
| ＃25 | 反搏频率：最高≥２００次／分钟 | 具备 |
| 26 | 反搏容量：０-５０毫升，可精确调整，调整精度０.５毫升 | 具备 |
| 27 | 除水：每２０分钟一次；自动完成，不影响正常辅助 | 具备 |
| 28 | 气体补充：自动补充 | 具备 |
| 29 | 驱动气体：氦气；可用一次性氦气瓶或重复使用氦气瓶 | 具备 |
| 30 | 患者数据报告：可以显示并打印记录全部反搏相关的患者信息 | 具备 |
| 31 | 开机自检清单:清单式提示功能自检结果 | 具备 |
| 32 | 报警历史记录：可以显示并打印至少100次报警 | 具备 |
| 33 | 可自动完成冷凝水收集及清除 | 具备 |
| 34 | 热敏打印机：可以自定义打印长度，同时打印心电图波、动脉压波、气囊压波三条中的任意一条或两条 | 具备 |
| 35 | 具备防回血监测安全装置、安全盘隔离保护装置等安全保护装置 | 具备 |
| 36 | 配置要求：主机(主动脉内球囊反搏泵及操作显示屏)、ECG电缆及导联线2套，压力电缆2套，外接监护仪信号电缆，可反复填充高容量氦气瓶2支，可升降悬挂支架，内置蓄电池一套、热敏打印机 | 具备 |
| 37 | 提供配套专用试剂耗材长期供应价格（含名称、品牌、规格、型号、单价） | 具备 |
| 38 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 39 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 40 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 41 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：国产设备合同签订后30日历天内，进口设备合同签订后60日历天内 | 具备 |

2.商务条款

2.1交货期：国产设备合同签订后30日历天内，进口设备合同签订后60日历天内。

2.2交货地点：采购人指定地点。

2.3质量要求：合格。

2.4验收标准：满足国家、行业及采购人验收标准。

2.5合同履行期限：自合同生效至质保期结束。

2.6付款方式：详见投标人须知前附表。

注：招标文件中为简述货物品质、基本性能而标示的品牌或型号或其他标识，仅供投标单位选择货物在质量、水平上的比照参考，不具有限制性。投标人可提供品质相同或优于同类产品的货物。

# 第九章  投标文件格式

封面

河南省人民医院

(项目名称+包名称)项目

投 标 文 件

（包号：      ）

投标人：                            （盖章）

法定代表人（或其委托代理人）：        （签字或盖章）

投标人地址：

联系人：

联系电话：

目  录

一、投标函

二、开标一览表

三、投标设备分项报价表

四、投标设备配置清单一览表

五、投标设备耗材一览表

六、质保期满后易损件、配件一览表

七、2023年以来投标产品同品牌同型号销售业绩表

八、技术偏离表

九、采购需求实施方案

十、法定代表身份证明及法定代表人授权委托书

十一、资格审查资料

十二、反商业贿赂承诺书

十三、关于符合本国产品标准的声明函

十四、中小微企业、残疾人福利企业、监狱企业、节能环保产品

十五、河南省政府采购合同融资政策告知函

十六、投标设备图片及投标人认为需要提交的其它证明资料

提示：以上目录必须按顺序并标明页码

## 一、投标函

致：                              （采购人名称）

1、我方已仔细研究了                               项目招标文件的全部内容，愿按照招标文件中规定的条款和要求，提供招标货物及相关服务，投标总报价为（大写）         元（¥           ），交货期为          。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成本项目。

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6、                              （其他补充说明）。

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年      月      日

投标函附录

| 投标人 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 | 所投包货物采购的供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关伴随服务等（详见招标文件第八章）。 |
| 包号 |  |
| 投标总报价 （人民币：元） | 人民币（大写）： 元 人民币（小写）¥： 元 |
| 设备品牌 |  |
| 规格型号 |  |
| 设备产地 |  |
| 交货期 |  |
| 交货地点 |  |
| 质保期 | 整机质保期 年 |
| 质量要求 |  |
| 验收标准 | 满足国家、行业及采购人验收标准。 |
| 合同履行期限 | 自合同生效至质保期结束。 |
| 投标有效期 | 投标截止时间之日起60日历天。 |
| 付款方式 | 符合第二章“投标人须知”第10.13项规定 |
| 其他 | 我公司完全响应招标文件规定的其他要求。 包括投标范围、技术标准和要求等 |

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：       年     月      日

## 二、开标一览表

项目名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标总报价（大写） |  |
| 投标总报价（小写） |  |
| 交货期 |  |
| 质量保证期 |  |
| 投标保证金 |  |
| 投标有效期 |  |
| 其他声明 |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年      月   日

说明：投标保证金写0元。

## 三、投标设备分项报价表

单位：人民币万元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（万元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年  月   日

注：该表应包含本次所采购设备及其配置等所有内容，并清晰列出。

## 四、投标设备配置清单一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 型号规格 | 数量、单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

## 五、投标设备耗材一览表

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期:    年   月   日

## 六、质保期满后易损件、配件一览表

设备名称：                                                 单位：人民币元

| 序号 | 配件名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 产地 | 生产企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：	    年	  月   日

## 七、2023年以来投标产品同品牌同型号销售业绩表

| 序号 | 合同日期 | 项目名称 | 合同金额 | 设备品牌 | 设备产地 | 规格型号 | 客户名称 | 客户联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表后附相关证明材料。

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：	    年	  月   日

## 八、技术偏离表

重要提示 :

1、投标人投标文件中须提供由检测机构出具的检验报告或产品说明书或技术白皮书（datasheet）、彩页。

2、同时将参数支撑材料上传至诚信库，以便审验。

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况（符合、正偏离、负偏离） | 注明支撑材料对应投标文件页码及条目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：	    年	 月	  日

## 九、采购需求实施方案

内容至少包括安装调试、培训、售后服务、备品备件，格式自拟。

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

## 十、法定代表身份证明及法定代表人授权书

10-1法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖章）

年       月       日

法定代表人身份证复印件

10-2法定代表人授权书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）                    投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

附：法定代表人身份证明

投标人：                        （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

法定代表人及委托代理人身份证复印件

附：法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托人身份证复印件

## 十一、资格审查资料

基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：

1、企业资格审查资料（详见第二章投标人须知前附表1.4.1资格审查表规定）

2、第二章投标人须知前附表1.4.1资格审查表所有内容所需资料需先上传至河南省公共资源交易中心市场主体库并经核验，投标文件中附复印件即可，市场主体库中证件需与投标文件中所附证件一致。

#### （一）法人营业执照或事业单位法人证书

#### （二）提供2024年度或2025年度经审计的财务报告(公司成立年限不足一年的企业应提供其基本开户银行出具的资信证明或财政部财库【2012】124号文件中规定的专业担保机构出具的投标担保函)。财务报告须具有2名及以上注册会计师盖章和签字。

#### （三）提供2025年5月1日以来至少一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件或扫描件。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

#### （四）履约能力声明函

（格式仅供参考，可补充）

河南省人民医院：

我方在此声明，我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。特此声明。

投标人：（盖章）

日期：         年      月      日

#### （五）商业信誉承诺书

（格式仅供参考，可补充）

河南省人民医院：

我方在此声明，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。投标产品在国内销售没有不良记录、没有发生过重大质量问题或安全事故。

我方在此声明，我单位对投标应答真实性负责。中标公告发布期间，如果采购人或其他投标人对我方所投产品的技术参数发生异议，采购人有权要求我单位证明在投标文件中应答的技术参数是真实的，证明方式由采购人或国家认可的第三方检测机构决定。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标人：（盖章）

日期：         年      月      日

#### （六）无关联关系承诺

（格式仅供参考，可补充）

河南省人民医院：

我单位承诺：我单位不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股关系、管理关系、参股关系的不同投标人，同时参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标”的情况。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标人：（盖章）

日期：         年      月      日

#### （七）医疗器械注册证或备案凭证（在有效期内）；

#### （八）投标人为代理商或经销商投标时须提供代理商（经销商）医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证的复印件或扫描件；投标人为境内生产企业投标时须提供医疗器械生产许可证（从事第一类医疗器械生产的须具有备案凭证）。

#### （九）制造商授权书（进口产品适用，非进口产品可以不提供）

敬启者：

我们（生产厂家/公司或指定代理名称）是（国家名称）的法定制造/总代理商，商业总部设在（地址），委托依         国法律设立的商业总部设在（地址）的（经销商名称），作为我方真实的合法代理人进行下列有效活动：

1.代表我方应（项目编号）号招标文件要求，用我方提供的（货物名称）参加投标，并对我方具有约束力。

2.作为制造商/指定总代理，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该次投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

3.我们兹授予（经销商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各所必须的事宜，具有 撤消或替换的全权。兹确认（经销商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我们于  年   月  日签署本文以资证明。

授权方名称（盖章）                被授权方名称（盖章）

法人或授权代表人姓名（签字）      法人或授权代表人姓名（签字）

注：

1、本授权书可采用投标单位自有的既定格式，不受规定格式限制。

2、进口产品提供授权书，不提供按无效标处理。

## 十二、反商业贿赂承诺书

（格式仅供参考，可补充）

我公司承诺：

在本次招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与招标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年      月      日

## 十三、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：      年    月     日

_____________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

## 十四、中小微企业、残疾人福利企业、监狱企业、节能环保产品

## （一）中小企业声明函（货物）

（提醒：如果制造商不是中小企业，则不需要提供《中小企业声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由制造商自行承担。）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）  的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大型企业负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新企业可不填报。

2、中标人如为小型和微型企业的，随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

3、投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46 号)规定的中小企业扶持政策。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46 号)规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4、本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业均为工业。

5、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

## （二）残疾人福利企业

残疾人福利企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017〔141〕号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2. 中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的招标代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4、残疾人福利性单位评审中享受10%的价格扣除。

（提醒：如果投标人不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由制造商自行承担。）

## （三）监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

投标人（公章）：

日   期：

备注：

1、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、监狱企业评审中享受10%的价格扣除。

（提醒：如果投标人不是监狱企业，则不需要提供《监狱企业证明文件》。否则，因此导致虚假投标的后果由制造商自行承担。）

## （四）节能产品、环境标志产品明细表

节能产品明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 型号 | 制造商名称 | 节字标志认证证书号 | 国家节能产品认证证书有效截止日期 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年      月      日

环境标志产品明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 型号 | 制造商名称 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效 截止日期 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年      月      日

填报要求：

1.本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。

2.节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品，可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。

3.环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》复印件，否则评委委员会有权不予认可。

4.请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

5.没有相关产品可不提供本表。

## 十五、河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

## 十六、投标设备图片及投标人认为需要提交的其它证明资料

# 第十章  政府采购政策

## 一、关于小微企业及产品

1、政府采购政策：

1.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

1.2《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）

2、证明材料

提供《中小企业声明函》，否则评审时不得享受相关中小企业扶持政策。

## 二、关于监狱企业

1、政府采购政策

《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）

关于监狱企业：视同小微企业。

2、证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

## 三、关于促进残疾人就业

1、政府采购政策

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）

关于残疾人福利性单位：视同小微企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、证明材料

提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评审时不予价格扣除优惠。

## 四、关于节能产品

1、政府采购政策：

1.1《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

1.2《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

2、证明材料

2.1品目清单中“★”标注的为政府强制采购产品，如采购人所采购产品为政府强制采购节能产品的，投标人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

2.2品目清单中非“★”标注的为政府优先采购产品，如采购人所采购产品为政府优先采购节能产品的，投标人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则将不给于优先采购体现。

## 五、关于环境标志产品

1、政府采购政策：

1.1《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

1.2《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

2、证明材料

2.1品目清单中“★”标注的为政府强制采购产品，如采购人所采购产品为政府强制采购环境标志产品的，投标人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

2.2品目清单中非“★”标注的为政府优先采购产品，如采购人所采购产品为政府优先采购环境标志产品的，投标人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则将不给于优先采购体现。

财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局

关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知

财库〔2019〕9号

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经信委、工信委、工信厅、经信局）、生态环境厅（局）、市场监管部门，新疆生产建设兵团财政局、发展改革委、工信委、环境保护局、市场监管局：

为落实“放管服”改革要求，完善政府绿色采购政策，简化节能（节水）产品、环境标志产品政府采购执行机制，优化供应商参与政府采购活动的市场环境，现就节能产品、环境标志产品政府采购有关事项通知如下：

一、对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。不再发布“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”。

二、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的招标代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

三、逐步扩大节能产品、环境标志产品认证机构范围。根据认证机构发展状况，市场监管总局商有关部门按照试点先行、逐步放开、有序竞争的原则，逐步增加实施节能产品、环境标志产品认证的机构。加强对相关认证市场监管力度，推行“双随机、一公开”监管，建立认证机构信用监管机制，严厉打击认证违法行为。

四、发布认证机构和获证产品信息。市场监管总局组织建立节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台，公布相关认证机构和获证产品信息。节能产品、环境标志产品认证机构应当建立健全数据共享机制，及时向认证结果信息发布平台提供相关信息。中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立与认证结果信息发布平台的链接，方便采购人和招标代理机构查询、了解认证机构和获证产品相关情况。

五、加大政府绿色采购力度。对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。

六、本通知自2019年4月1日起执行。《财政部 生态环境部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔XXXX〕70号）和《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔XXXX〕73号）同时停止执行。

财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局

2019年2月1日

关于印发节能产品政府采购品目清单的通知

财库〔2019〕19号

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经信委、工信委、工信厅、经信局），新疆生产建设兵团财政局、发展改革委：

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）， 我们研究制定节能产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。

财政部 发展改革委

2019年4月2日

关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知

财库〔2019〕18号

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、生态环境厅（局），新疆生产建设兵团财政局、环境保护局：

根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）， 我们研究制定了环境标志产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。

财政部 生态环境部

2019年3月29日

## 六、关于进口产品

1、政府采购政策：

1.1《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119 号）

1.2《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号

1.3《财政部关于在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施的通知》财库〔2025〕19号

2、备注

2.1政府采购应当采购本国产品，不允许采购进口产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。

2.2经财政部门审核同意，允许采购进口产品；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

2.2根据财库[2007]119 号进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.3根据财库〔2025〕19号有关法律法规，经批准，财政部决定在政府采购活动中对部分自欧盟进口的医疗器械采取相关措施。现将有关事项通知如下：

2.3.1采购人采购预算金额4500万元人民币以上的医疗器械（具体品目清单见附件）时，确需采购进口产品的，在履行法定程序后，应当排除欧盟企业（不包括在华欧资企业）参与。对于参与的非欧盟企业，其提供的自欧盟进口的医疗器械占比不得超过项目合同总金额的50%。上述措施不适用于仅自欧盟进口的医疗器械能够满足采购需求的采购项目。

2.3.1本通知自2025年7月6日起施行。施行之日前，涉上述措施的采购项目已经发布中标、成交结果公告的，可以继续签订政府采购合同，不执行本通知规定的措施。

2.4根据《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）规定，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当设定为进口产品。

## 七、对本国产品的支持政策

1、政府采购政策：

1.1《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）

1.2关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）

2、证明材料：

提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

3、备注：

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知

国办发〔2025〕34号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

为构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，完善政府采购制度，保障各类经营主体平等参与政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国外商投资法》等有关法律法规规定，经国务院同意，现就在政府采购中实施本国产品标准及相关政策通知如下：

一、本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

二、本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

三、对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

四、政策执行要求

（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件1）计算。

（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件2，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

（三）平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

（四）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

五、争议处理

财政部门在政府采购投诉处理、监督检查中，对涉及本国产品标准争议事项的处理，按照政府采购相关法律法规规定等执行，必要时由有关部门或者专业机构对相关事项予以核实。各有关部门、专业机构及其工作人员对政府采购投诉处理、监督检查中知悉的商业秘密负有保密义务。

（一）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品或组件是否在中国境内生产存在争议的，按照以下原则处理：

1.对于组装类产品或组件，相关供应商及制造商应当提供产品或组件的采购合同，进货记录，制造、加工、组装记录以及其他证明材料。上述证明材料能够证明产品或组件在中国境内生产的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

2.对于由原材料直接制造、加工形成的产品或组件，如钢材、陶瓷制品、玻璃等，相关供应商及制造商应当提供产品或组件包装上依法标注的生产厂址等信息。生产厂址位于中华人民共和国关境内的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

（二）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品在中国境内生产的组件成本占比、采购项目或采购包中本国产品成本占比是否达到规定比例存在争议的，相关供应商及制造商应当提供组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等，财政部门按照中国境内生产的组件成本核算相关规则予以认定。

（三）政府采购投诉处理、监督检查中，对特定产品的关键组件是否在中国境内生产存在争议的，按照本通知第五条第（一）项规定的原则处理；对特定产品的关键工序是否在中国境内完成存在争议的，相关供应商及制造商应当提供关键工序在中国境内完成的记录等材料予以证明。

政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。

本通知自2026年1月1日起施行。

附件：1.中国境内生产的组件成本核算基本规则

2.关于符合本国产品标准的声明函

国务院办公厅

2025年9月28日

附件1

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见

财库〔2025〕30号

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化局：

为深入贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》），加快构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，现提出以下意见。

一、充分认识在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的重要意义

《通知》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧扣高质量发展要求，结合我国发展实际，对接国际高标准经贸规则，系统提出了构建政府采购中本国产品标准体系以及对本国产品予以支持的工作要求，为进一步保障各类经营主体平等参与政府采购活动提供了制度依据。

《通知》是政府采购领域的重要制度创新，也是优化营商环境的重要举措，还是落实政府采购领域外资企业国民待遇的务实行动，对构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局具有重要意义。

在政府采购中实施本国产品标准及相关政策,是一项长期性、系统性工作。各地区各部门要提高站位，准确把握本国产品标准及相关政策的核心内涵，进一步增强责任感和使命感，将《通知》要求落实落细落到位。

二、全面理解在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的内涵和要求

（一）准确界定产品在中国境内生产。《通知》明确，本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（二）科学制定本国产品具体标准要求。财政部将会同工业和信息化部等有关行业主管部门，分类施策、稳妥推进，根据不同行业特点和我国产业发展实际，在充分征求有关内外资企业、行业商会协会等方面意见的基础上，依据企业产品成本核算制度等，分产品制定中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，明确成本核算规则，并合理设置过渡期，保障标准符合实际、具有可操作性。

（三）认真审查有关证明文件。采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

（四）加强对本国产品标准及相关政策实施的监管。县级以上财政部门在处理涉及本国产品标准及相关政策的投诉或者开展监督检查时，要加强与有关部门的协调，必要时可以会同当地工业和信息化等有关部门，依托会计师事务所等专业机构，对产品和组件的生产地、工序完成地以及组件成本占比等进行核实、鉴定。一旦发现供应商假冒本国产品的，依法依规予以严肃处理。县级以上工业和信息化等有关部门要按照《通知》要求，配合财政部门做好涉及本国产品标准相关事项的核实、鉴定工作。

（五）严格落实平等对待内外资企业的相关要求。各地区、各部门要依法落实政府采购领域外资企业国民待遇。如发现在政府采购活动中指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别或者其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，要依法依规予以严肃处理，保障符合本国产品标准的外资企业产品平等参与政府采购活动。

三、抓好贯彻落实

（一）加强政策指导。地方各级财政部门要对此项工作高度重视、周密部署，通过组织培训、政策宣讲等方式，统一思想认识，制定切实可行的落实举措。要强化采购人的责任意识，加强对评审专家和供应商的监督指导，及时总结经验做法，营造有利于政策实施的良好环境，确保《通知》顺利实施。

（二）完善内控机制。各级预算单位要强化采购人主体责任，结合本单位业务特点和《通知》要求，进一步健全内控制度，优化内部工作流程，将本国产品标准和相关政策要求嵌入采购需求、采购文件、采购合同、履约验收等政府采购各个环节中，确保于2026年1月1日起在政府采购中落实政策要求。

（三）建立健全部门间协调机制。地方各级财政部门要积极加强和相关行业主管部门的沟通，推动建立健全部门间协调机制，着力解决在政府采购投诉处理、监督检查中涉及本国产品标准争议事项的专业认定问题，形成工作合力，保障政府采购供应商合法权益。

（四）强化监督检查。地方各级财政部门要加强对政府采购相关当事人落实《通知》要求的监督检查，畅通供应商投诉救济渠道，对未落实本国产品标准及相关政策的单位和相关责任人依法依规追究责任。

财政部 工业和信息化部

2025年12月15日

## 八、关于推动解决政府采购异常低价问题的通知

1、政府采购政策：

《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库〔2026〕2号)

2、证明材料

如投标人投标报价存在本通知第二条第1款第3项“投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%”的情形，投标人应随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料，格式自拟。

关于推动解决政府采购异常低价问题的通知

财库〔2026〕2号

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：

为整治政府采购领域“内卷式”竞争，形成优质优价、良性竞争的市场秩序，现就推动解决政府采购异常低价问题有关事项通知如下：

一、加强政府采购需求管理

采购人应当根据实际工作需要，综合考虑同类项目中标（成交）信息，以及市场供给和产业发展状况，材料、人工等市场价格，行业费用标准等市场调查情况，形成科学、完整、清晰的采购需求，合理设定最高限价，为供应商竞争报价提供基础。未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价。

采购人要综合考虑技术、成本效益、促进竞争等因素，按照专业类型和专业领域，合理设置采购包。采购人可以引入全生命周期成本理念，在采购文件中要求供应商对约定期限内的运营、维护、升级，专用耗材，处置报废等费用进行报价，作为评审因素，并在采购合同中明确，供应商应当在约定期限内以不高于其报价的价格向采购人提供专用耗材或者相关服务。采购项目采用综合评分法的，应当按照相关规定科学合理确定价格、技术、商务等因素的分值和权重。

采购人应当重点加强对信息化建设项目和耗材使用量大的复印、打印、实验、医疗等仪器设备采购项目的管理。对于信息化建设项目，采购人应当要求供应商严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务；在系统运行过程中，供应商不得在国家规定和合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用。

二、强化政府采购异常低价审查

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

三、加强政府采购履约验收管理

采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。对可以分期实施的采购项目，实行分期考核、分期验收、分期支付，及时掌握供应商履约进展。如供应商中标（成交）后无正当理由拒不签订政府采购合同的，依法予以处理；如供应商不履行合同或者未按合同约定履行合同导致验收不合格的，采购人应当依法追究其违约责任。

各部门、各地区要充分认识解决政府采购异常低价问题的重要意义，加强组织领导，周密安排部署，强化监督指导，结合工作实际，通过完善采购文件标准文本、增设交易系统功能、加强履约担保、加大违约责任追究力度等措施，进一步细化工作举措，确保各项要求落实到位。

本通知自2026年2月1日起施行。

财政部

2026年1月14日