	序号
	项目
	要求

	1功能
	1.1
	满足临床对血管造影和介入治疗的各种要求

	2主机配置
	2.1
	多轴C 臂机架，导管床，高压发生器，球管，非晶硅数字化探测器，存储系统，控制操作系统，防护设备，连接电缆等。

	3性能
	3.1
	导管床

	
	3.1.1
	碳纤维浮动床面

	
	*3.1.2
	床面的横向运动≥36cm，床的纵向运动范围≥110cm

	
	3.1.3
	床面最低高度≥70cm，可上下调节高度≥25cm

	
	3.1.4
	导管床最大承重≥320KG

	
	3.1.5
	床体长度≥310cm，床面宽度≥50cm

	
	*3.1.6
	床面左右旋转角度≥250度

	
	3.1.7
	配备手臂支架，床垫，输液支架

	
	3.2
	床旁控制系统

	
	3.2.1
	检查床旁具备液晶触摸控制屏

	
	3.2.2
	液晶触摸控制屏可置于导管床三边，满足不同临床操作需求

	
	3.2.3
	液晶触摸控制屏上可进行采集条件，对比度，亮度，边缘增强、电子遮光器等参数设置

	
	3.3
	机架系统

	
	3.3.1
	悬吊式或落地式机架，能覆盖患者全身

	
	3.3.2
	机架多位置预设，存储角度≥50个

	
	3.3.3
	控制系统可以控制机架和导管床的运动；

	
	3.3.4
	CAU≥90°

	
	3.3.5
	CRA≥90°

	
	3.3.6
	LAO≥120°

	
	3.3.7
	RAO≥180°

	
	3.3.8
	床旁可以单手柄控制、操作C型臂机架的运动

	
	3.3.9
	C臂的旋转角度：血管检查摆位无死角，C臂旋转至任何角度均可投照

	
	3.3.10
	机架可进行等中心旋转

	
	3.3.11
	SID范围可调，最小范围≤ 90cm

	
	3.3.12
	SID范围可调，最大范围≤ 120cm

	
	*3.3.13
	等中心到焦点距离≥75cm

	
	3.3.14
	等中心到地面距离≤107cm

	
	3.4
	X线高压发生器装置

	
	3.4.1
	发生器功率≥100KW

	
	3.4.2
	最大管电流支持≥1000mA 

	
	3.4.3
	最小管电流≤1mA

	
	3.4.4
	高频逆变频率≥100KHz

	
	3.4.5
	最小管电压≤40KV

	
	3.4.6
	最大管电压≥125KV

	
	3.5
	X线球管

	
	3.5.1
	球管焦点≥2个

	
	*3.5.2
	最小尺寸焦点大小≤0.4mm，最大尺寸焦点大小≤0.9mm

	
	3.5.3
	最小尺寸焦点功率≥20kW，最大尺寸焦点功率≥60kW

	
	*3.5.4
	阳极热容量≥5MHU

	
	*3.5.5
	球管阳极散热率≥8000 W

	
	3.5.6
	球管带有防碰撞保护装置

	
	3.5.7
	球管采用液态金属轴承技术

	
	3.5.8
	球管阳极连续高速旋转，转速≥5000转/分钟，包括透视及采集

	
	3.5.9
	球管具备冷却装置

	
	3.5.10
	球管管套热容量≥7.0MHU

	
	3.5.11
	具备球管栅控技术

	
	3.6
	平板探测器

	
	3.6.1
	采用碘化铯非晶硅数字化平板探测器技术

	
	3.6.2
	平板有效探测面积≥38cm×30cm

	
	3.6.3
	为适应不同部位需求，视野大小可以调整，可调整数量≥7种

	
	3.6.4
	最大图像矩阵输出≥1900×2500×16bit

	
	3.6.5
	平板空间分辨率≥3.0 LP／mm

	
	*3.6.6
	平板像素尺寸≤160微米

	
	3.6.7
	平板检测器光子转换效率≥75% DQE

	
	3.6.8
	平板探测器带有防碰撞保护功能

	
	3.6.9
	图像灰阶深度≥16bit

	
	3.7
	图像显示系统

	
	3.7.1
	控制室：高亮医用高分辨率显示器尺寸≥24英寸，数量≥2台

	
	3.7.1
	操作室：医用高分辨率显示器尺寸≥25英寸，数量≥4台

	
	3.8
	图像系统

	
	3.8.1
	主机配备双工作站处理系统，分别完成图像采集和后处理操作

	
	3.8.2
	外周采集、处理、存储均是2K矩阵

	
	3.8.3
	最大采集帧率≥30帧 /秒

	
	3.8.4
	数字脉冲透视档位≥3档

	
	3.8.5
	可实现二维路径图功能

	
	3.8.6
	医生在手术台治疗当前病人时，工作站上同时可以处理其他病人信息，而不影响手术正常进行。

	
	3.8.7
	在进行透视或曝光时，可对其他图像处理，标注，存档，浏览

	
	3.8.8
	透视图像存储量≥1000幅

	
	3.8.9
	数字脉冲透视≥1幅/秒

	
	3.8.10
	具有透视末帧图像保持功能

	
	3.8.11
	图像存储1K 矩阵时，数量≥5万幅图像

	
	3.8.12
	图像处理包括窗宽/窗位可调节，噪声滤过及图像边缘增强的功能

	
	3.8.13
	血管序列实时DSA功能和DA功能

	
	3.8.14
	图像显示功能：采集时间、日期显示、图像冻结，灰阶反转，图像标注，左／右标识，文字注释，解剖背景。

	
	3.8.15
	剂量选择≥3档，在床旁即可完成操作选择

	
	3.8.16
	各厂家提供相应的低剂量平台

	
	3.9
	其他

	
	3.9.1
	具有DICOM Send功能

	
	3.9.2
	具有DICOM Print功能

	
	3.9.3
	具有DICOM Query/Retrieve功能

	
	3.9.4
	具有DICOM Worklist功能

	
	3.9.5
	具有DICOM MPPS功能

	
	3.9.6
	高压注射器接口

	
	3.9.7
	原装双向对讲通话系统

	
	3.9.8
	具有悬吊式射线防护屏

	
	3.9.9
	具有床旁射线防护帘

	
	3.9.10
	悬吊式手术灯（一个）

	
	3.10
	主机同品牌左心室分析软件

	
	3.10.1
	左心室分析软件，能够测量心脏舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每博量测定

	
	3.10.2
	具备三种以上的方法测量室壁运动曲线

	
	3.11
	专业冠脉血管测量分析软件

	
	3.11.1
	定量分析软件能够在原厂主机上而非工作站上实现

	
	3.11.2
	能够测量所选血管段直径、狭窄信息、截面积、狭窄百分比等数据

	
	3.12
	心脏支架实时高清显示功能

	
	3.12.1
	采集动态图像的同时，增强后的支架和球囊图像可以同时显示

	
	3.12.2
	实时冠脉支架精晰显影在每幅图像上，自动探测球囊标记点

	
	3.12.3
	专用的彩色监视器，用于实时冠脉支架精晰显影功能的显示

	
	3.12.4
	实时冠脉支架精晰显影立即运行，自动循环播放

	
	3.12.5
	使用实时冠脉支架精晰显影，实时的确认支架的位置和支架的展开情况，医生可以根据需要即刻校正。

	
	3.12.6
	增强的单帧图像和动态图像都可以保存

	
	3.13
	原厂三维图像处理工作站

	
	3.13.1
	具有独立的三维重建及分析工作站

	
	3.13.2
	工作站与主机同品牌，原厂提供，非第三方采购

	
	3.13.3
	机架旋转速度：≥50度/秒，覆盖范围：≥200度

	
	3.13.4
	机架可在床的头位和侧位进行三维采集

	
	3.13.5
	控制室高分辨率彩色监视器尺寸≥24英寸

	
	3.13.6
	具有快速二维和多平面显示、回放，三维处理：3D血管表面重建（MPR）、最大密度投影重建（MIP）、3D容积重建（VRT）

	
	3.13.7
	可进行图像后处理，包括图像全幅和局部放大，多幅图像显示，图像边缘增强、边缘平滑，图像正负像切换

	
	3.13.8
	配备全兼容性的CD/DVD刻录系统，可制作标准血管造影光盘，输出及叠加单幅图像，可用AVI文件输出完整图像

	
	3.13.9
	具有血管自动距离测量和直径测量功能

	
	3.13.10
	具有动脉瘤自动分析、导管头塑形功能

	
	3.13.11
	仅造影序列便可重建出三维图像；无需蒙片序列，减少曝光，加快手术进程

	
	3.13.12
	具有虚拟支架功能

	
	3.14
	三维血管自动测量功能

	
	3.14.1
	可以根据需要在三维血管影像上，自主选择起点和终点

	
	3.14.2
	系统自动显示两点之间血管的长度，无需校准测量

	
	3.14.3
	系统自动检测并显示两点之间最狭窄血管的直径

	
	3.14.4
	移动起点或终点的光标，系统实时自动显示移动中的血管长度，而无需手动测量

	
	3.15
	虚拟内窥镜功能

	
	3.15.1
	可利用三维数据自动生成内窥镜视角图像

	
	3.15.2
	可生成内窥镜视角视频，便于医生观察血管内部病变

	
	3.16
	血管机类CT成像功能

	
	3.16.1
	能完成CT断层图像重建和显示

	
	3.16.2
	机架旋转采集速度≥50度/秒，旋转角度≥200度

	
	3.16.3
	具有类CT图像采集指引功能

	
	3.16.4
	具有三维去金属伪影功能

	
	3.16.5
	床旁可实现对血管机类CT图像采集、重建及后处理等操作

	
	3.16.6
	采集数据能够自动传输至工作站并自动重建，整个过程无需人为参与

	
	3.16.7
	具有独立高清神经支架类CT采集程序，以便三维高清显示血管支架

	
	3.17
	类CT去金属伪影功能

	
	3.17.1
	常规类CT成像无法克服金属植入物的射线硬化伪影，通常会导致解剖组织信息丢失、图像质量下降，影响邻近结构的显示与观察，从而给术后疗效评估带来一定的困难。

	
	3.17.2
	具备单独的去金属伪影功能，能够消除感兴趣区内的金属所带来的图像伪影，减少图像噪声，改善周围软组织图像质量。

	
	3.18
	第三方设备及其他要求

	
	3.18.1
	DSA专用高压注射器（满足院方需求）

	
	3.18.2
	单臂吊塔一个（具备电源，照明功能，氧气吸引装置）

	
	3.18.3
	电刀一台

	
	3.18.4
	除颤仪一台

	
	3.18.5
	监护仪一台

	
	3.18.6
	铅衣5套

	
	3.18.7
	工作站需配置带拓展口4盘位NAS服务器一套（含4块8TB硬盘）

	4网络
	4.1
	报价内含项目内设备与院内网络连接硬件及软件费用

	5售后
	5.1
	原厂整机保修，不少于3年（供应商提供承诺函）

	
	5.2
	提供每年，每季度设备维护保养

	
	5.3
	具有中文操作手册

	
	5.4
	现场免费培训操作人员

	
	5.5
	免费负责设备的安装调试

	
	5.6
	如设备出现故障, 接到通知后48小时内工程人员应到达现场

	
	5.7
	国内具有大规模零配件库存，以保证及时的零配件供应


