- 采购需求及技术要求

标注“*”的技术参数为实质性要求，供应商必须满足要求，否则将被视为无效投标；技术要求中标注“▲”号的技术参数为重要技术指标。

一、*基本要求（实质性要求）：

1.提供技术参数真实性承诺函。（提供承诺函，格式自拟）

2.配备该机型软件为最新版本，具有升级能力，可满足将来临床应用扩展需求。（提供承诺函，格式自拟）

3.设备使用年限≥8年。（提供证明文件）

4.交货时提供近半年内生产的机器。（提供承诺函，格式自拟）

二、主要用途

进行高清检查、微创手术及辅助教学研究。

三、技术参数要求：

|  | 3.1 | 摄像主机 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ▲ | 3.1.1 | 输出分辨率 | ≥1920x1080，逐行扫描，全数字化信号传输 |
|  | 3.1.2 | 高清录制 | 可术中记录1920x1080全高清录像及高清图片 |
|  | 3.1.3 | 主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示 | 具备 |
|  | 3.1.4 | 可实现单平台双镜联合，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示 | 具备 |
| ▲ | 3.1.5 | ≥4种腔镜光谱分析处理模式，可提高对血管的辨识度 | 具备 |
|  | 3.1.6 | USB接口，可连接储存设备U盘等 | 具备 |
|  | 3.1.7 | 医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。 | 具备 |
|  | 3.1.8 | 可升级为最新3D鼻窦镜、3D外视镜系统 | 具备 |
|  | 3.2 | 摄像头 |  |
| ▲ | 3.2.1 | 采集像素 | 摄像头像素不小于1920 x1080。 |
|  | 3.2.2 | 重量 | 重量≤270g。 |
|  | 3.2.3 | 传输方式 | 全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输。 |
|  | 3.2.4 | 摄像头可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、白平衡、亮度、色彩。 | 具备 |
|  | 3.2.5 | 电气安全 | 医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备。 |
|  | 3.3 | 冷光源 |  |
| ▲ | 3.3.1 | 冷光源 | 使用寿命≥30000小时 |
|  | 3.3.2 | 能兼容不同品牌导光束，兼容性好 | 具备 |
|  | 3.3.3 | 光亮度连续可调，色温5800-6500K | 具备 |
|  | 3.3.4 | 纤维导光束 | 直径≥3.5mm长度≥200cm |
|  | 3.3.5 | 自动检查灯泡寿命，可高温高压消毒 | 具备 |
|  | 3.4 | 医用监视器 |  |
|  | 3.4.1 | 尺寸 | ≥27英寸 |
| ▲ | 3.4.2 | 屏幕分辨率 | ≥1920X1080 |
|  | 3.5 | 内窥镜台车 | ≥4层 |
|  | 3.6 | 鼻内镜、耳内镜 |  |
| ▲ | 3.6.1 | 0°鼻内镜内窥镜，≥70°广角 | 具备 |
|  | 3.6.2 | 直径≥4mm，工作长度≥18cm | 具备 |
|  | 3.6.3 | 可高温高压消毒 | 具备 |
| ▲ | 3.6.4 | 0°耳内镜内窥镜，≥70°广角 | 具备 |
|  | 3.6.5 | 直径≥3mm，工作长度≥14cm | 具备 |
|  | 3.6.6 | 可高温高压消毒 | 具备 |
|  | 3.6.7 | 中心分辨率 | ≥20 lp/mm |
|  | 3.7 | 手术器械 |  |
|  | 3.7.1 | 耳刀，圆形刀刃，45度，长16 cm，直径2.5 mm | 具备 |
|  | 3.7.2 | 针，直，长16.5cm | 具备 |
|  | 3.7.3 | 耳钩，45度，长16 cm | 具备 |
|  | 3.7.4 | 耳钩，90度，长16 cm | 具备 |
|  | 3.7.5 | 镰状刀，轻微弯曲，长16 cm | 具备 |
|  | 3.7.6 | 耳刮匙，大口径 | 具备 |
|  | 3.7.7 | 软组织剥离子，弯，宽1.5mm，长16cm | 具备 |
|  | 3.7.8 | 耳钳，精细，锯齿状，1 mm x 84.5mm，长8 cm | 具备 |
|  | 3.7.9 | 咬骨钳，锤骨，口上翻，长8 cm | 具备 |
|  | 3.7.10 | 耳鼻内镜消毒盒 | 具备 |
|  | 3.7.11 | 耳钳，极细型，椭圆形凹陷钳口，直径0.9 mm，长8 cm | 具备 |
|  | 3.7.12 | 耳钳，上翘，极细型，椭圆形凹陷钳口，直径0.9 mm，长8 cm | 具备 |
|  | 3.7.13 | 剪，纤细，标准型，长度8 cm | 具备 |
|  | 3.7.14 | 探针，球端成45度角，长15.5 cm | 具备 |
|  | 3.7.15 | 吸引管，直角，规格3.0 mm | 具备 |
|  | 3.7.16 | 吸引管，直角，规格1.5 mm | 具备 |
|  | 3.7.17 | 吸引管，直角，规格0.7 mm | 具备 |
|  | 3.7.18 | 吸引管，用于带截断孔的吸引管锥体 | 具备 |
|  | 3.7.19 | 手术器械消毒盒 | 具备 |
|  | 3.8 | 手术刻录系统一套 |  |
|  | 3.8.1 | 视频编码格式 | H.264/HEVC（H.265），YUV 4:2:0 8bit色彩空间 |
|  | 3.8.2 | 视频存储格式；图像存储格式 | MP4/3GP；JPEG/BMP/PNG |
|  | 3.8.3 | 输入分辨率 | 最大4096×2160@60fps |
|  | 3.8.4 | 显示屏 | ≥7英寸触控屏 |
|  | 3.8.5 | 采集模式 | 支持单路或双路4K60P同步采集；四路1080p60同步采集 |
| * | 3.9 | 摄像主机、摄像头、冷光源、医用监视器、鼻内镜内窥镜、耳内镜内窥镜、手术器械为同一品牌 | 具备 |

- 四、*设备配置清单（实质性要求）：

- ①摄像主机：1台

- ②摄像头：1台

- ③冷光源：1台

- ④医用监视器：1台

- ⑤台车：1台

- ⑥0°鼻内镜内窥镜：1条

- ⑦0°耳内镜内窥镜：1条

- ⑧内镜消毒盒：2个

- ⑨手术器械：1套

- ⑩手术刻录系统：1台

五、*售后服务要求（实质性要求）：

1.所投产品制造商应有完善的售后服务体系。

2.设备提供终身维修，质保期满后，维修只收取配件费。

3.质量保证期内一年至少提供4次巡检及维护保养。

4.维修响应速度：报修后30分钟内作出维修应答；如2小时内无法解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达现场，不管是否节假日。

5.质量保证期内提供不限次数的使用培训和临床应用培训。

6.免费接入医院信息系统。