二、本次采购产品清单及技术参数

（一）采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高端移动平板一体式C形臂X光机 | 台 | 1 | 是 |  |
| 2 | 移动C形臂X光机 | 台 | 1 |  |  |

（二）设备技术参数

## 1.高端移动平板一体式C形臂X光机技术参数

| 1 | 高压发生器 |
| --- | --- |
| 1.1 | 最大输出功率 ≥2.2KW |
| 1.2 | 发生器频率≥40kHz |
| 1.3 | 透视最大KV值≥110kV |
| 1.4 | 透视最小KV值≥40kV |
| 1.5 | 透视最大mA值≥25mA |
| 2 | 球管系统 |
| 2.1 | 球管具备双焦点 |
| 2.2 | 小焦点≤0.6mm |
| 2.3 | 大焦点≥1.4mm |
| 2.4 | 管套散热率≥10KHU/min |
| *2.5 | 阳极热容量≥75KHU |
| 2.6 | 阳极散热率≥35KHU/min |
| 3 | 平板探测器 |
| 3.1 | 具备平板探测器 |
| 3.2 | 平板探测器尺寸≥21cm×21cm |
| 3.3 | 图像采集最大像素矩阵≥1.5k×1.5k |
| 3.4 | 系统最大分辨率（监视器末端）≥3.4 LP/mm |
| *3.5 | 平板探测器像素尺寸≤140um |
| 3.6 | 图像后处理深度≥32bit |
| 4 | 显示器 |
| 4.1 | 主显示器单屏尺寸≥27英寸 |
| 4.2 | 主显示器最高分辨率≥3800 x 2000 |
| 4.3 | 主显示器具备触控操作功能 |
| 4.4 | C臂高度固定时主显示器可垂直升降范围≥30cm |
| 5 | 系统控制 |
| 5.1 | 提供中文系统控制界面 |
| 5.2 | C臂台车和工作站一体化系统集成 |
| 5.3 | 提供手闸，脚闸曝光控制 |
| 5.4 | 控制界面具备PAD液晶触摸屏 |
| 5.5 | PAD液晶触摸屏支臂可水平旋转角度≥270° |
| 5.6 | PAD触控屏大小≥10英寸 |
| 5.7 | 控制界面最高分辨率≥1250×800 |
| 6 | C形臂 |
| 6.1 | 源像距 SID≤100cm |
| 6.2 | 开口≥75cm |
| 6.3 | 弧深≥65cm |
| 6.4 | 水平移动≥20cm |
| *6.5 | 电动垂直升降≥45cm |
| 6.6 | 左右摆角≥±10° |
| 6.7 | C臂旋转角度≥±200° |
| *6.8 | C臂轨道内运动角度≥150° |
| 6.9 | C臂轨道内过伸角度≥55° |
| 6.10 | C臂最低水平位投照高度≤105cm |
| 7 | 图像处理功能与其它 |
| 7.1 | 具备患者信息编辑功能 |
| 7.2 | 具备动态图像放大功能 |
| *7.3 | 具备术前规划手术路径的数字笔功能 |
| 7.4 | 具备金属修正功能 |
| 7.5 | 具备自动亮度对比度调整 |
| 7.6 | 具备去除运动噪点与伪影功能 |
| 7.7 | 具备负片功能 |
| 7.8 | 具备不插电待机转运功能≥5分钟 |
| 7.9 | 具备USB导出功能 |
| ▲7.10 | 设备支持可拓展外周血管介入DSA功能 |
| 7.11 | 具备开放DICOM功能 |
| 7.12 | 整机重量≤330KG |
| 7.13 | 原厂工作站图像存储≥15万幅 |
| 8 | 其他 |
| *8.1 | 轻薄铅衣1套（帽子、围脖、手套、眼镜、围裙等）；≥0.25当量 |
| *8.2 | 铅屏风1个，尺寸≥1.8×2米，视窗格≥30×40厘米，≥2当量 |

## 2.移动C形臂X光机技术规格要求

| 1 | 总体要求 |
| --- | --- |
| 1.1 | 适用于骨科、运动关节医学科、外科、急诊等术中成像要求 |
| 2 | 高压发生器 |
| *2.1 | 最大输出功率：≥2.5 kW |
| 2.2 | 发生器频率：≥200kHz |
| 2.3 | 透视最大mA值：≥30mA |
| 3 | 球管系统 |
| *3.1 | 双焦点设计：具备 |
| 3.2 | 管套热容量：≥900KHU |
| 4 | 平板探测器 |
| 4.1 | 平板探测器材质：非晶硅 |
| 4.2 | 探测器尺寸：≥20cm*20cm |
| 4.3 | 图像采集最大像素矩阵：≥1kx1k |
| 5 | 显示器 |
| *5.1 | 医用显示器：≥27英寸 |
| 5.2 | 数量：≥1台 |
| 6 | C形臂 |
| 6.1 | 开口：≥85cm |
| 6.2 | C臂旋转角度：≥±200° |
| 6.3 | C臂轨道内运动角度：≥150° |
| 7 | 其他 |
| *7.1 | 轻薄铅衣1套（帽子、围脖、手套、眼镜、围裙等）；≥0.25当量 |
| *7.2 | 铅屏风1个尺寸≥1.8×2米，视窗格≥30×40厘米，≥2当量 |

提醒：1.▲为必须指标（否决项目，即如不满足，将否决其投标）；

*为重点指标（如不满足，将加倍扣分，具体扣分办法详见招标文件第五章附件3评分标准）；

2.投标人应对本章“（二）设备技术参数”中每项参数进行逐一应答。

3.中标后采购人可以组织专家对设备参数进行验证，有权要求中标人提供投标设备及证明材料，不符合招标文件技术要求或不能提供投标设备及证明资料，采购人有权取消中标资格且追究法律责任。