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	技术参数:
一、高清图像处理装置（2套）
1. 各投标品牌所投主机为各投标品牌目前在国内销售最高端主机
2. 具有DVI、SDI、CVBS、S-VIDEO等信号输出方式
3. 具有电子放大功能
4. 具有结构强调和色彩强调功能
5. 具有画中画功能
6. 具有≥3种冻结模式可选
7. 具有≥3种的测光模式选择功能
8. 特殊光模式：≥3种
9. 冷光源：LED光源，光源寿命≥30,000小时
10. 医用显示器：≥32寸，分辨率≥1920x1080
11. 主机及光源使用寿命≥10年
二、高清电子胃镜（1条）
1. 视野角:≥140°
2. 观察距离：≤2~100mm
3. 视野方向:直视
4. 弯曲角度：向上≥210°，向下≥120°,向左≥100°，向右≥100°
5. 先端部外径：≤ 10.2mm
6. 插入部外径:≤9.9mm
7. 活检孔内径：≥2.8mm
8. 具有副送水功能
三、高清电子治疗胃镜（4条）
1. 视野角：  ≥140°
2. 视野深度：≤3—l00mm
3. 视野方向：0°直视
4. 弯曲角度：向上≥210°，向下≥120°,向左≥100°，向右≥100°
5. 先端部外径：≤10.2mm
6. 插入部外径：≤9.9mm
7. 活检孔内径：≥3.2mm
8. 具有副送水功能
四、高清电子放大胃镜（1条）
9. 视野角：  ≥140°
10. 视野深度：≤3—l00mm
11. 视野方向：0°直视
12. 弯曲角度：向上≥210°，向下≥120°,向左≥100°，向右≥100°
13. 先端部外径：≤10.2mm
14. 插入部外径：≤9.9mm
15. 活检孔内径：≥2.8mm
16. 具有光学变焦功能
17. 具有副送水功能
五、高清电子肠镜（3条）
1. 视野角：     ≥170°      
2. 视野深度：   ≤2—l00mm
3. 视野方向：      直视
4. 弯曲角度：   向上≥180°，向下≥180°,向左≥160°，向右≥160°
5. 先端部外径：   ≤13.2 mm
6. 插入部外径：   ≤12.8mm
7. 活检孔内径：   ≥ 3.8mm
8. 具有副送水功能
六、高清电子治疗肠镜（1条）
9. 视野角：     ≥170°      
10. 视野深度：   ≤2—l00mm
11. 视野方向：     直视
12. 弯曲角度：   向上≥180°，向下≥180°,向左≥160°，向右≥160°
13. 先端部外径：   ≤13.2 mm
14. 插入部外径：   ≤12.8mm
15. 活检孔内径：   ≥4.2mm
16. 具有副送水功能
配置清单：
1. 高清图像处理装置2套
2. 内窥镜冷光源2套
3. 高清电子胃镜1条
4. 高清电子治疗胃镜4条
5. 高清电子放大胃镜1条
6. 高清电子肠镜3条
7. 高清电子治疗肠镜1条
8. 内镜专用台车2辆
9. 医用显示器2套



