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	标段1：彩色超声诊断系统2套
一、参数要求：
一、主要规格及系统概述
1. 彩色多普勒超声波诊断仪包括：
1.1. 显示器与操作系统
1.2. 二维灰阶成像
1.3. 彩色多普勒血流成像
1.4. 实时频多普勒显示及分析
1.5. 组织多普勒成像
1.6. 组织谐波成像
1.7. *具备宽景成像
1.8. 空间复合成像
1.9. *频谱多普勒自动优化技术
1.10. 穿刺针增强显示功能，多角度可调，支持凸阵及线阵探头
1.11. 血管中内膜测量与分析（可测量血管前、后壁内中膜厚度）
2. 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）
2.1. 一般测量
2.2. 妇产科测量
2.3. 心脏功能测量
2.4. 多普勒血流测量与分析
2.5. 外周血管测量与分析
2.6. 泌尿科测量与分析
3. 输入/输出信号：S-端子或HDMI高清视频或DP、USB等
4. 网络功能：
4.1. 医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件
4.2. 具备网络接口及无线连接
5. 图像存储与(电影)回放重现单元：
5.1. 超声图像存档与病案管理系统
5.2. 固态硬盘容量≥1TB
5.3. 可以存储和回放动态及静态图像，在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统
5.4. 超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现，动态图像、静态图像以PC可读格式直接存储于可移动媒介
二、技术参数及要求
1. 系统通用功能：
1.1. 显示器：≥21英寸高分辨率显示屏，具备万向关节臂，可实现上下左右前后任意方位调节，可前后折叠
1.2. 控制面板：液晶触摸屏≥14英寸，支持调节高度、前后左右位置及旋转
1.3. 探头接口：可激活探头接口≥4个（不包括笔式探头接口），可通用互换
1.4. *探头支持快速激活技术，双击激活或拿起即激活，无需在触摸屏切换。
2. 探头规格：
2.1. 系统可支持最高成像频率21MHz
2.2. 所有成像探头均为宽频变频探头，二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调，具体频率数值可显示
2.3. 可选配探头包括成人凸阵、小儿凸阵、成人相控阵、高频线阵、腔内探头、介入探头
2.4. 阵元数: 单晶体凸阵≥192；单晶体相控阵≥96
2.5. 探头配置：
2.5.1. *成人腹部凸阵探头：单晶体，带宽 1.0–5.0MHz，可视可调频率范围 1.0–6.0MHz，支持造影及剪切波弹性成像（点式或二维）
2.5.2. 小器官线阵探头：带宽3.0-10.0MHz，可视可调频率范围：3.0-10.0MHz,支持造影、应变式弹性、剪切波弹性成像（点式或二维）
2.5.3. *成人相控阵心脏探头：单晶体，带宽1.0-4.0MHz，可视可调频率范围：2.0-4.0MHz,支持造影
2.5.4. 腔内二维凸阵探头：带宽4.0-9.0MHz
2.6. 组织谐波成像：可用于全部成像探头，频率可视可调，具体中心频率数值可显示
2.7. 穿刺导向：标配探头支持穿刺引导，穿刺引导角度≥3个 
2.8. 集成式耦合剂加热装置，温度分档可调
2.9. 预设条件：针对不同的检查脏器预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节
2.10. 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 
3. 二维灰阶成像主要参数
3.1. 成像速率：
3.1.1. 凸阵探头，18cm深度，全视野，二维帧频≥43
3.1.2. 相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 90°，二维帧频≥60
3.2. *成像深度≥40cm
3.3. 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°- +20°
3.4. 增益调节：B/M可独立调节，数字TGC分段≥8
3.5. 回放重现： 灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100秒
3.6. 组织声束矫正技术
4. 彩色多普勒成像主要参数
4.1. 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示
4.2. 彩色取样框偏转角度：-30°- +30°
4.3. 彩色多普勒成像速率：
4.3.1. 凸阵探头，18cm深度，全视野，彩色帧频≥8
4.3.2. 相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 90°，彩色帧频 ≥10
4.4. 彩色多普勒增强显示技术：
4.4.1. 具备彩色多普勒能量图(PDI)，彩色方向性能量图（DPDI）
5. 频谱多普勒主要参数
5.1. 多普勒发射频率可视可调，中心频率具体数值可明确显示
5.2. PWD及HPRF：血流速度≥8m/s；CWD：血流速度≥19m/s
5.3. 最低测量速度：≤1mm/s（非噪声信号）
5.4. PW取样容积范围：0.5-20mm
5.5. 零位移动：≥10级
6. *具备应变弹性成像及剪切波弹性成像（点式或二维）
6.1. 具备弹性量化分析：动态弹性图定量分析，提供感兴趣区与参照区的硬度比
6.2. 具备剪切波定量弹性成像，支持肝纤维化无创评估
7. 具备造影成像功能
8. ▲使用年限：10年以上
9. 支持网络连接，中标商承担设备与院内PACS系统连接。
三、配置清单
彩色多普勒超声诊断系统主机 2套
相控阵探头2把
线阵探头 2把
凸阵探头 2把
腔内探头 2把
超声工作站（包含打印机、外置高清采集卡、显卡）2套
超声专用检查床 2张
超声专用检查椅 2把
UPS  2台

标段2：彩色超声诊断系统2套
参数要求：
一、主要规格及系统概述
1. 显示器要求：≥27英寸高分辨率彩色液晶显示器。
2. 触摸屏可显示自动记忆的最近使用过的检查探头及模式，支持一键切换探头及模式。
3. 探头接口数量≥4个，均为无针式接口且大小一致，全激活。
4. 内置耦合剂加热功能，提升患者舒适度。
5. ▲使用年限：10年以上
二、系统功能
1. 二维灰阶成像
2. 彩色多普勒血流成像
3. 实时频多普勒显示及分析
4. 组织多普勒成像
5. 组织谐波成像
6. 支持微血流成像技术，具备 2D 及 3D 微血流评估（含定量分析）
7. 宽景成像：支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、相控阵探头、容积探头等探头
8. 3D/4D
8.1. 支持3D/4D模块：支持3D/4D成像和自由臂3D成像；容积图像支持斑点噪声抑制
8.2. 支持多光源模式的容积渲染：光源类型≥3种 ，包括点光源、探照灯光源和平行光源；光源类型和数量均可自由组合，光源方向可自由移动。同时支持透视剪影模式且透明度可调。
8.3. 支持血管三维成像，要求彩色及能量模式均可用。
8.4. 支持自动盆底超声解决方案，支持前、中、后盆腔2D自动测量，支持肛提肌裂孔自动评估（自动识别、自动容积渲染成像、自动测量），支持肛提肌横断面自动评估（自动识别、自动多切面成像、自动测量），支持肛门括约肌自动断层成像。
8.5. 支持卵巢卵泡在2D和3D模式下的自动识别和自动测量。其中2D模式下可自动识别卵巢轮廓、大小，卵泡数量、大小并按照大小排序； 3D模式支持卵巢自动识别和渲染，以及卵巢体积的自动计算；支持卵泡和窦卵泡的自动识别、自动渲染成像并用以不同的颜色区分显示不同大小的卵泡或窦卵泡；支持卵巢间质比的自动计算。
8.6. *支持子宫内膜自动成像与容积分析，可自动获取冠状面图像并测量容积/厚度
8.7. AI 产科切面自动识别≥30 个标准切面、自动注释≥50 项
9. 应变式弹性成像
9.1. 支持凸阵、线阵、腔内、双平面、相控探头
9.2. 支持应变、应变率和应变直方图的测量。
10. *剪切波弹性成像支持凸阵、线阵、腔内探头（双平面 / 容积探头可选）
11. 造影成像及定量分析
11.1. 造影成像功能支持凸阵、线阵、双平面一线一凸、腔内容积探头
11.2. 支持高帧率造影，造影成像帧率：凸阵探头10cm深度，帧率≥60帧/s；线阵探头4cm深度，扫描范围最大，帧率≥80帧/秒
11.3. 向后存储时间≥8分钟电影
11.4. 造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，感兴趣区≥8个
11.5. 支持使用不同颜色标记造影剂到达时间，支持2D和3D/4D模式
11.6. 支持容积造影，可用于输卵管造影成像
三、测量分析和报告
1. 一般测量
2. 妇产科测量
3. 心脏功能测量
4. 多普勒血流测量与分析
5. 外周血管测量与分析
6. 泌尿科测量与分析
四、存储管理系统
1. 电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放
2. 支持后台存储，导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作
3. 支持本地固态硬盘存储≥1TB
4. *支持胎儿三维面部容积渲染成像，可生成高仿真面部图像（出生预测功能可选），该功能在设备使用期内免费使用并升级。
五、系统技术参数及要求
1. 二维灰阶模式
1.1. 最大显示深度:≥50cm
1.2. TGC增益补偿: ≥8段
2. 彩色多普勒成像
2.1. 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示等
2.2. 线阵探头取样框偏转: ≥±20度
3. 频谱多普勒
3.1. 频谱多普勒频率≥ 3 段
3.2. 最大速度: PW血流速度≥8m/s，CW血流速度: ≥10m/s
3.3. 取样容积：0.5-30mm，连续可调
3.4. PW偏转角度: ≥±30度
六、连通性要求
1. 支持网络连接，中标商承担设备与院内PACS系统连接。
2. 支持DICOM 3.0，支持DICOM结构化报告，DICOM通过IHE中国专项测试认证(提供证书)
七、探头规格
1. 系统可支持的探头类型：凸阵探头、矩阵线阵探头、相控阵探头、容积腔内探头、腔内线阵容积探头等
2. 探头频率：
2.1. 线阵类：超高频 9.0–33.0MHz；矩阵线阵 4.0–18.0MHz
2.2. 单晶体常规类：凸阵 1.5–6.0MHz、相控阵 1.5–4.5MHz
2.3. 单晶体容积类：腔内 3.0–9.0MHz。
八、配置清单
产品配置清单一：
1. 彩色多普勒超声诊断系统主机 1套
2. 单晶体凸阵探头 1把
3. 矩阵线阵探头 1把
4. 单晶体相控阵探头1把
5. 超高频线阵探头 1把
6. 单晶体腔内容积探头1把
7. 超声工作站 1套，包含
7.1. 台式机 27寸以上
7.2. I7-14400处理器，16g内存，2T机械硬盘，1T固态硬盘
7.3. 高清HDMI/SDI采集卡
8. 超声专用检查床、超声专用检查椅 1套
9. 喷墨打印机（具备打印、扫描，复印功能）1台
10. UPS 1台
11. 需加配胎儿颜面部预测软件
产品配置清单二：
1. 彩色多普勒超声诊断系统主机 1套
2. 单晶体凸阵探头 1把
3. 矩阵线阵探头 1把
4. 单晶体相控阵探头1把
5. 单晶体腔内容积探头1把
6. 超声工作站 1套，包含
6.1. 台式机 27寸以上
6.2. I7-14400处理器，16g内存，2T机械硬盘，1T固态硬盘
6.3. 高清HDMI/SDI采集卡
7. 超声专用检查床、超声专用检查椅 1套
8. 彩色喷墨打印机（具备打印、扫描，复印功能）1台
9. UPS 1台
10. 另配凸阵探头1把，线阵探头 1把，单晶体相控阵探头1把。单晶体凸阵探头2把.
加配胎儿颜面部预测软件。
标段3：彩色超声诊断系统1套
一、参数要求：
一、主要规格及系统概述
1. 医用高分辨率彩色液晶监视器≥23英寸
2. 液晶触摸屏≥15英寸
3. 数字化二维灰阶成像
4. 数字化彩色多普勒
5. 数字化能量多普勒成像
6. 脉冲波多普勒成像
7. 实时四维成像
8. 软件波束形成器技术
9. *二维凸阵探头可选支持连续波多普勒成像，便于胎儿心脏血流速度测量
10. 组织多普勒成像技术
11. 应变式弹性成像技术
12. 宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头
13. 具备妇科检查标准化流程助手，支持深度子宫内膜异位症超声评估（符合国际专家共识）
14. 支持机械指数和热指数警报设置，可自定义声输出限制并将其设定到系统中，将在扫描时提供超预设警报。
15. 内置耦合剂加热功能，提升患者舒适度。
16. 具备图像优化技术，可减少声影干扰，改善远场图像质量
17. 智能胎儿多普勒技术，≥4 种血流预设，支持自定义
18. 投标型号机型软件全部开通
19.▲使用年限：10年以上
二、容积四维成像技术
1. 支持灰阶及血流三维/四维成像模式，具有虚拟光源移动技术，可同时支持3个独立的可移动光源。可实现表面成像和透视剪影成像，同时观察组织的外部轮廓和内部结构。彩色血流高清立体成像，立体直观显示血管空间结构关系，更容易判断血管走行及关系彩色血流容积透视剪影。彩色血流容积透视剪影，全新的血流显示方式，通过可调节的边界增强和内部透明技术，更好的显示血管分布及空间关系。
2. 断层超声显像技术
3. 具有胎儿自动识别技术，可实时自动跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，快速获得胎儿表面容积成像，提高工作效率。
4. 卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。
5. 专用窦卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。
6. 时间空间相关成像技术
7. 胎心容积导航技术，基于容积数据自动获取包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面。
8. 具有实时四维穿刺引导功能，有穿刺引导线。
9. 腔内容积探头具有四维实时对比谐波造影功能，支持阴道子宫输卵管超声造影检查
10. 具备实时容积对比成像技术，对二维图像增加厚度的信息，可以明显提高平面图像的分辨率，增加信息量，提高对组织结构的空间观察。
11. 智能中枢神经系统检查：人工智能（AI）工具，基于深度学习算法支持，通过自动寻找成像切面位置，显示3D容积数据中的检查胎儿大脑的推荐切面和测量来帮助提高工作效率。
12. 具备产程监测功能，可辅助测量胎儿头部进程、旋转并生成产程报告
13. 容积智能斑点噪声抑制技术：通过特殊算法对体素进行实时优化，可优化重建容积图像以及各个平面特别是冠状面上的图像品质。
三、测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）
1. 多普勒血流测量与分析，具有自动包络功能
2. 妇产，心脏，血管，儿科等测量与分析
3. 胎儿生长指标自动测量功能，包括胎儿双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长、肱骨长
4. 自动NT及IT测量技术
5. 自动胎心率测量技术
6. 不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积
7. 容积能量模式直方图技术，结合不规则体积测量可计算血管指数VI，FI和VFI
四、图像存储、管理及回放重现
1. 连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0
2. 超声图像存档与病案管理系统
3. 回放重现单元
4. 硬盘容量≥800GB
5. 一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像
6. *支持胎儿三维面部容积渲染成像，可生成高仿真面部图像（出生预测功能可选），该功能在设备使用期内免费使用并升级。
五、技术参数要求
1. 探头接口：≥4个，探头接口为无针式接口
2. 预设条件：针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。
3. 可选配探头类型：凸阵、线阵、腔内、相控阵等10种以上。
4. 探头频率：频率带宽1.5-18.0MHz（依赖不同探头）。
5. 所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段。
六、连通性要求
3. 支持网络连接，中标商承担设备与院内PACS系统连接。
4. 支持DICOM 3.0，支持DICOM结构化报告，DICOM通过IHE中国专项测试认证(提供证书)
七、配置清单
1. 彩色多普勒超声诊断系统主机 1套
2. 凸阵探头 1把
3. 矩阵线阵探头 1把
4. 腔内容积探头 2把（需提供适配的软件）
5. 腹部容积探头 1把
6. 超声工作站 1套，包含
(1) 台式机 27寸以上
(2) I7-14400处理器，16g内存，2T机械硬盘，1T固态硬盘
(3) 高清HDMI/SDI采集卡
7. 超声专用检查床、超声专用检查椅 1套
8. 彩色喷墨打印机（具备打印、扫描，复印功能）1台
9. UPS 1台




