- 包1

| 肺功能测试系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| *3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，能与我院各信息系统无缝对接，端口免费开放和连接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 2台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 能满足4岁及以上可配合患者的肺功能检查 | 具备 |
| 2 | 具备肺通气测量检测模块，即 SVC、FVC、MVV模块 | 具备 |
| 3 | 具备慢速肺活量检查：SVC、IC、ERV、VT 、IRV、VCmax等 | 具备 |
| 4 | 具备用力肺活量检查：FVC、 FEV1、 FEV2、FEV3、FEV6、PEF、Vextr、Vextr%、FEF5O/FVC、MMEF、FEF75-85、PIF、FIV1、 FIV1/FVC、FEF5O/FIF5O 、FEV1/FIV1、FEVO.75、FEV1/FEV6、FIV0.5、FEV0.5/FIV0.5、 FEF75、FEF50、 FEF25、 FIF25、 FIF50、 FIF75、FEV1/FVC、FEV1/VCmax、FIVC、MET25-75 | 具备 |
| 5 | 支持支气管舒张试验，用药前后对比及改善率 | 具备 |
| 6 | 支持快速弥散残气功能测试:DLCO、KCO、VA、RV、RV/TLC、TLC、FRC | 具备 |
| 7 | 采用压差或超声式流量传感器，可拆卸清洗消毒，避免交叉感染 | 具备 |
| 8 | 具备容积、三流速和弥散气体校准，配备3L定标筒 | 具备 |
| 9 | 流量范围≥16L/s | 具备 |
| #10 | 流量精度≤±5% | 具备 |
| 11 | 容量范围≥10L | 具备 |
| 12 | 容量精度≤±3% | 具备 |
| 13 | 弥散功能测试采用一口气呼吸法 | 具备 |
| 14 | 弥散范围≤0.4% | 具备 |
| #15 | 弥散精度≤±0.1% | 具备 |
| 16 | 弥散分辨率≤0.001% | 具备 |
| 17 | 弥散传感器红外或者电化学 | 具备 |
| 18 | 实时弥散检测操作，配备弥散训练模式 | 具备 |
| 19 | 支持激发试验 | 具备 |
| 20 | 支气管激发自动PC20、PD20 测算 | 具备 |
| 21 | 输出最大雾化气体流量≥7L/min | 具备 |
| 22 | 输出最大雾化气体压力≥1.2bar | 具备 |
| 23 | 雾化率270±30mg/min | 具备 |
| 24 | 等效体积粒径分布：雾粒直径在1-5um的雾粒所占比例应≥80% | 具备 |
| 25 | 开机自动校准，支持 BTPS 校正，具备环境参数传感器 | 具备 |
| 26 | 开放式预计值系统设计，含有中国人多项预计值数据，用户可增加、 删除、自定义预计值公式， 设置最优排序 | 具备 |
| 27 | 配备电脑工作站，电脑屏幕≥27寸，I5 及以上处理器系统，固态硬盘 ≥512G | 具备 |
| 28 | 配备一体化多功能台车，可移动，方便用户操作 | 具备 |
| - 29 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| - 30 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| - 31 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| - 32 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| *1 | 整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：国产设备合同签订后30日历天内，进口设备合同签订后60日历天内 | 具备 |

- 包2

| 活动平板运动试验系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| *3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，能与我院各信息系统无缝对接，端口免费开放和连接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 2台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 用途：在运动负荷过程中，实时监测受试者的心率、心电等电生理信息 | 具备 |
| 2 | 心电信号采集器和运动平板为整体注册 | 具备 |
| 3 | 配备运动平板 1 台 | 具备 |
| 4 | 最大承重：≥150Kg；功率：≥2.2KW；速度范围≥0-20Km/h；坡度范围≥0-20% | 具备 |
| #5 | 无刷交流变频电机寿命≥10000小时，零启动与安全阀装置，确保病人安全,采用履带保直技术，无须定期校正，永不跑偏 | 具备 |
| 6 | 无线数字信号心电采集器：蓝牙通讯，实时无线传输受测者12导联运动心电图 | 具备 |
| #7 | 12导同步超高采样技术，采样率≥20000点，采样精度≥14位 | 具备 |
| 8 | 基线抗漂移技术和自适应数码滤波技术（基线滤波器\平滑滤波器\肌电滤波器\电源滤波器），有效的抑制基线漂移；肌电滤波技术和心电图平滑技术,显示出原始状态的波形 | 具备 |
| 9 | 电极阻抗检测技术，保证测试过程中的心电信号稳定和连接状态的诊断 | 具备 |
| 10 | 无硬件加密狗，方便软件及时免费更新升级 | 具备 |
| 11 | 全中文操作软件，全信息运动心电监测，实时十二导运动前静止心电图自动分析诊断 | 具备 |
| 12 | 实时十二导运动中心电图监测，即时数据分析（波形放大分析和 ST 段改变及斜率测量显示） | 具备 |
| 13 | 实时自动心律失常和心肌供血不足的提示预警恢复模式 | 具备 |
| 14 | 心电图滤波及电极脱落报警 | 具备 |
| 15 | 内置运动平板或踏车接口 | 具备 |
| 16 | 报告及描述自动生成，多种编辑方式及可选报告 | 具备 |
| 17 | 导联 ST 段自动识别和计算因J 点变化引起的 ST-T 段的改变，J 点及 ST 段可再分 析测量 | 具备 |
| 18 | 12导联Delta ST段、STslope、ST/HR index、Delta ST/HR index参数表及趋势图 | 具备 |
| 19 | 静态心电图可再分析测量，自动诊断及QT间期、QT离散度测量分析 | 具备 |
| 20 | 运动血压监测：通过标准RS-232通讯接口，完成与计算机的数据通讯与控制 | 具备 |
| 21 | 运动血压彩色显示屏显示，采用K-Sound和示波技术，血压测量范围：收缩压≥40-270 mmHg,舒张压≥20-160mmHg | 具备 |
| 22 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 23 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 24 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 25 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| *1 | 整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：国产设备合同签订后30日历天内，进口设备合同签订后60日历天内 | 具备 |

- 包3

| 心肺运动测试仪 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| *3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，能与我院各信息系统无缝对接，端口免费开放和连接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 2台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 用途： 心肺运动试验是利用一定的运动负荷对心肺功能进行评价。由于心肺具有较大的储备功能，在静息状态下疾病早期阶段引发的器官功能低下不易被发现，通过运动试验可以发现疾病早期静息状态下潜伏的病理生理改变 | 具备 |
| 2 | 运动心电和运动肺功能均同一厂家制造，配有一体化可移动式台车，集成并可以存放所有硬件设备，台车具有一体化万向支臂 | 具备 |
| 3 | 最大承重≥150Kg，功率范围≥1-999W | 具备 |
| 4 | 数字信号心电采集器，心电导联线具有除颤保护，采用10芯标准D型15针接口，导联线可单根更换 | 具备 |
| 5 | 流量表:永久使用，流量范围≥0-16L/S,通气量范围:0～9L,精确度:≤+5% | 具备 |
| 6 | 氧传感器:氧化学电池,范围 ≥0 -25% O2,反应时间（T90）≤150毫秒,分辨率≤0.01%，精确度≤±0.05Vol% | 具备 |
| 7 | 二氧化碳传感器 :范围≥0-15%，反应时间（T90）≤150 毫秒，分辨率≤ 0.01%，精确度≤±0.05% | 具备 |
| 8 | 气体采集分析器:通讯方式：USB 有线通讯方式，无需外部供电 | 具备 |
| 9 | 六分钟步行试验及自动诊断 | 具备 |
| 10 | 运动肺功能测量参数：吸气肺活量（VCIN）、用力肺活量（FVC）、一秒量（FEV1）、用力呼气峰流速（PEF）、75%用力呼气流速（MEF75）、50%用力呼气流速（MEF50）、25%用力呼气流速（MEF25）、每分钟最大通气量（MVV）、潮气量（VT）、实时氧气成分值（FO2）、实时二氧化碳成分值（FCO2）、呼气的氧气成分平均值（FEO2）、呼气的二氧化碳成分平均值（FECO2）、吸气的氧气成分平均值（FIO2）、吸气的二氧化碳成分平均值（FICO2）、呼气末时刻氧气成分值（FETO2）、呼气末时刻二氧化碳成分值（FETCO2）、呼吸频率（BF） | 具备 |
| 11 | 计算参数：一秒率（FEV1%M）、分钟通气量（VE）、呼气时氧气分压（PEO2）、呼气时二氧化碳分压（PECO2）、吸气时氧气分压（PIO2）、吸气时二氧化碳分压（PICO2）、呼气末时刻氧气分压（PETO2）、呼气末时刻二氧化碳分压（PETCO2）、摄氧量（VO2）、二氧化碳排出量（VCO2）、氧通气当量（EqO2）、二氧化碳通气当量（EqCO2）、呼吸交换律（RER）、呼吸储备（BR）、死腔潮气比（VD/VT）、公斤摄氧量（VO2/kg）、心排量（Qtc）、梅脱值（METs） | 具备 |
| 12 | 运动血压监测：通过标准RS-232通讯接口，完成与计算机的数据通讯与控制，≥7英寸彩色显示屏，采用K-Sound和示波技术，血压测量范围：收缩压≥40-270 mmHg,舒张压≥20-160mmHg | 具备 |
| 13 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 14 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 15 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 16 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| *1 | 整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：国产设备合同签订后30日历天内，进口设备合同签订后60日历天内 | 具备 |

包4

| 动态血压监护仪 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| *3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，能与我院各信息系统无缝对接，端口免费开放和连接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 10台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| - 1 | 用途：用于24小时内设定的不同时间段里在静止情况下测量成人的收缩压、舒张压、脉率 | 具备 |
| - #2 | 设备型号必须通过国际标准独立临床认证（ESH或BHS或AAMI或ISO） | 具备 |
| - 3 | 血压测量原理：示波法 | 具备 |
| - 4 | 测量内容：至少包含血压（收缩、舒张）及脉搏数 | 具备 |
| - 5 | 血压测量范围：收缩压≥60～280mmHg，舒张压≥30～160mmHg；血压测量精度≤±3mmHg | 具备 |
| - 6 | 脉搏数测定范围≥30～200bpm；脉搏测量精度≤±5﹪ | 具备 |
| - 7 | 可设置测量间隔：5、10、15、20、30、60、120分钟，可随时加入需要的手动测量 | 具备 |
| - #8 | 超长续航≥200次连续不间断测量，兼顾临床及科研要求 | 具备 |
| - 9 | 存储数据量≥600套测量数据 | 具备 |
| - 10 | 具备显示屏，可显示测量数据及错误代码等信息 | 具备 |
| - 11 | 支持左右臂测量 | 具备 |
| - #12 | 包含24小时、白昼、夜间、白大衣效应、起床后清晨时段中收缩压、舒张压和脉率的有效数据个数、有效数据比例，均值，标准差、最大值、中位数、最小值等 | 具备 |
| - 13 | 清晨时段收缩压、舒张压和脉率的统计数字：有效数据个数、有效数据比例、均值，标准差、最大值、中位数、最小值 | 具备 |
| - 14 | 白昼、夜间及24小时时段血压负荷值 | 具备 |
| - 15 | 24小时血压昼夜节律 | 具备 |
| - 16 | 支持录入患者实际睡眠时间，且患者夜间相关血压值根据此实际睡眠时间计算 | 具备 |
| - 17 | 监测小时数统计 | 具备 |
| - 18 | 显示血压晨峰值 | 具备 |
| - 19 | 血压心率趋势图 | 具备 |
| - 20 | 血压相关性分析及相关图 | 具备 |
| - 21 | 软件包含药物导入模块：药物导入模块需包含药品库，录入时可搜索并选取常用药物 | 具备 |
| - 22 | 支持专家手动剔除测量数据，并基于更新后的数据重新生成报告，系统需同步记录专家的修改内容 | 具备 |
| - 23 | 自动报告分析：软件获取数据后自动进行报告分析，辅助用户完成诊断并出具诊疗意见 | 具备 |
| - 24 | 配置要求：主机1台、成人标准袖带1个（适合臂周范围：22-32cm） | 具备 |
| - 25 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| - 26 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| - 27 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| - 28 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| *1 | 整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：国产设备合同签订后30日历天内，进口设备合同签订后60日历天内 | 具备 |

包5

| 中心动脉压和心脏负荷指数检测设备 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| *3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，能与我院各信息系统无缝对接，端口免费开放和连接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 1套 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 用途：通过主动脉波形分析来获得动脉系统、左心室及冠状动脉灌注在整个体循环中相互作用的心血管功能指标及血流动力学参数，检测主动脉压、Aix、 AugP、SEVR、Pf、Pb等指标，综合评估心脏动力功能及心脏负荷状况，并可有效预测心血管疾病风险, 实现高精准、个体化的诊疗和疗效评估 | 具备 |
| #2 | 精确度：和有创法的波形检测方法相比，精准度≤2mmHg | 具备 |
| 3 | CSBP、CDBP：主动脉收缩压及舒张压 | 具备 |
| 4 | CPP：主动脉脉压 | 具备 |
| 5 | AugP：主动脉增强压力 | 具备 |
| 6 | Aix：主动脉增益指数 | 具备 |
| 7 | Pf正向脉冲高度及Pb反向脉冲高度（AtCor、国产设备仅输出基础 Aix、AugP，不区分 Pf/Pb 双向脉冲高度、PTI 细分指数） | 具备 |
| #8 | PTI：压力时间指数 | 具备 |
| #9 | 血管参考年龄 | 具备 |
| 10 | 软件包功能：检测质量自动分析模块、主动脉压自动分析模块、外周动脉与主动脉对比分析模块、病例管理检索模块、年龄对照分析模块、信号自动增益模块 | 具备 |
| 11 | 脉搏波波形分析: 检测报告可显示主动脉脉波波形图，波形图包含主动脉压（CAP）、主动脉增强压力（AugP）和主动脉增益指数（Aix）。每项指标均有正常范围可对比 | 具备 |
| #12 | 患者病历管理采用SQL数据库 | 具备 |
| 13 | 检测采用肱动脉袖带方式检测，测主动脉压前，可自动测得外周肱动脉血压 | 具备 |
| #14 | SEVR：心内膜下心肌活力率 | 具备 |
| 15 | 质量控制：软件可对测量结果自动检测，可判断检测结果的有效性 | 具备 |
| 16 | 一体化工作站，检测报告须A4打印，电脑存储 | 具备 |
| - 17 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| - 18 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| - 19 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| - 20 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| *1 | 整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：国产设备合同签订后30日历天内，进口设备合同签订后60日历天内 | 具备 |