第5章 [bookmark: _Toc7340]采购需求
2026年设备购置计划第一批除优先采购外剩余设备技术参数
包1、肺功能测试仪：1套，47万
1、★肺功能检查至少可开展的项目：肺通气功能检查、肺容积检查、肺弥散功能检查、支气管舒张试验、气道过敏反应测试系统（支气管激发试验）等。
2、测试指标参数：
2.1、肺通气功能检查包含但不限于最大肺活量VCmax、潮气量VT、呼吸频率BF、补呼气量ERV、深吸气量IC、用力肺活量FVC、一秒量FEV1、峰流量PEF、25%呼气流量MEF25、MEF50、MEF75、中段呼气流量MEF25-75、一秒率FEV1%FVC、最大通气量MVV、等。
2.2、一口气弥散残气包含但不限于DLCO、KCO、RV、FRC、TLC。
2.3、气道反应性测试（包含但不限于）：激发试验PD20、舒张试验CHG% 。
3、采用超声流量传感器，传感器中间没有任何障碍物，以减少交叉感染。
4、流速测量范围覆盖0-±20L/s。
5、弥散残气测试气体采用He和CO。
6、一次性使用呼吸过滤器，搭配永久性呼吸管路，金属材质，方便清洁消毒。
7、★独立的CO红外气体分析器，非快速多气体分析器：测量范围覆盖：0-3000 ppm CO（0-0.3%），测量精度优于1%。
8、★氦分析器测量范围覆盖：0-20% ，精度优于1% 。
9、支气管激发设备，设备可通过软件控制药物雾化的剂量、时间，实现精准雾化。精准雾化，雾化粒度1-5μm，所需气压2 bar ，雾化速率大于0.48ml/min。
10、配套使用耗材（过滤器咬嘴）需均为通用耗材，非专机专用耗材。
11、一次性使用呼吸过滤器，可同时完成通气及弥散残气检测，减少成本开支。
注：本包段采购设备肺功能测试仪为第二类医疗器械，仅供参考。

包2、动态心电血压二合一记录仪：15台，40万
1、记录仪硬件：
1.1、检测通道：12导联。记录时间时间≥24小时，储存方式：内置SD储存卡。
1.2、记录仪具有彩色液晶显示屏并且在液晶显示屏上可以同时观察2个及以上导联心电图波形。
1.3、记录仪具有心电异常时自动触发血压测量功能，可以根据心率快慢、ST段压低程度进行关联设置。
1.4、一机三用，可同步记录24小时动态心电和24小时动态血压，也可单独的动态心电和动态血压使用。
2、软件部分：
2.1、软件可以同步分析心律失常、ST段、房颤，并且在诊断出房颤后，自动调整至房颤分析界面，房颤事件可直接定义为房扑。
2.2、具有电池电压记录通道，记录24小时电池电压曲线。
2.3、对于低电压病人在开始分析时可以选择将电压放大开始分析，提高检出率。
2.4、具有双通道独立起搏信号检测，软件可以自动识别起搏器类型的功能。具备多通道分析自动分析功能。
2.5、具有智能工具包；智能室上早、智能模板剥离、R波智能移动和添加的伪差批处理技术。具有一站编辑功能，同屏显示七大模块：模板、全局t-RR散点图、局部t-RR散点图、Lorenz散点图、叠加图、样本图、标准图功能。
2.6、智能模板剥离功能：选择任意样本、自由指定匹配区、自定义相似度，实现伪差、畸形室早等模板的快速、智能分割。
2.7、具有白大衣高血压统计分析。具有睡眠时间段测量重点提示。具有AASI动脉硬化综合指数参考值。
3、★配置3台品牌电脑：主机不低于i7处理器，内存≥16G，硬盘≥1T，液晶屏≥21.5英寸。免费提供对接HIS系统。
注：本包段采购设备动态心电血压二合一记录仪为第二类医疗器械，仅供参考。

包3、呼吸机：2台，45万
1、★采用不小于15英寸彩色电容触摸控制屏，气动电控呼吸机，适用于成人、儿童和婴幼儿病人类型；同时标配一体式备用空气气源（非外置空压机），可在断气断电状态下继续工作，具备实时气源压力电子显示。
2、标配一块锂电池，续航时间≥160分钟，可根据需求配置两块锂电池，总续航时间≥320分钟。
3、具备通气模式至少包括：容量控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气、压力控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气、持续气道正压通气和压力支持、双水平气道正压通气、压力调节容量控制通气及其压力调节容量控制同步间歇指令通气、气道压力释放通气、自适应支持通气、容量支持通气、无创通气和氧疗模式，其中氧疗模式流速≥80L/min。
4、★具备人机不同步事件自动标识功能或者能量代谢监测（非计算值）功能或者电阻抗断层成像（EIT）功能。
5、至少具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、吸痰增氧、自动插管阻力补偿。具备智能同步技术，吸气触发、呼气触发和压力上升时间可自动调节。
6、具备动态肺视图，能实时图形化动态显示患者气道阻抗、顺应性、通气量等力学参数变化，以及肺损伤、肺塌陷风险等提示。
7、具备顺磁氧、食道压、胃内压监测功能，所涉及耗材为开放医用耗材。
8、具备辅助压置管工具，实时检测识别食道压气囊位置，自动确认气囊位置。
9、具备食道压滤波技术和食道压基线校准功能。
10、设置参数：最小潮气量：≤3ml，最大吸气压力：≥100cmH2O。呼气触发灵敏度：1～80%可调。
11、具备监测参数：PEEP、气道峰压、平台压、平均压、驱动压、牵张指数、肺过度膨胀系数、胸壁顺应性、肺顺应性、机械能等。
12、★标配自主呼吸努力指标监测功能或者功能残气量（FRC）监测功能。
13、呼吸机内置报警解决方案，支持以图片以及文字的形式在屏幕上提示操作者进行报警处理。
14、单台配置清单：主机 1 台、氧气气源软管（配接头） 1 根、空气气源软管（配接头） 1 根、国标电源线 1 根、成人模拟肺 2个、支撑臂 1 个、台车 1 台、插件箱 1 个、顺磁氧 1 个、加温湿化器 1 套、无创面罩 3 个、氧疗鼻塞导管 1 根、氧气减压阀 1 个、后备电池1块、可重复使用呼吸机管路3套、湿化罐3个。
注：本包段采购设备呼吸机为第三类医疗器械，仅供参考。

包4、41.6万
一、蜡疗机：1台
1、蜡饼厚度：10-20mm可选择。一次制作蜡饼数量：可调节。
2、过滤：熔蜡阶段≥3级过滤。杀菌：紫外线杀菌。保温箱制冷方式：风道循环冷却。
3、托盘层数：≥14层。
4、全自动，一键制作蜡饼，快速制作蜡饼时间：≤1小时。可设置每天自动开机时间，预约自动制作蜡饼。
5、根据石蜡杂质含量不同可设置熔蜡温度和制作温度。有超温自动报警装置，紧急停止装置，漏电保护等安全保护装置。
6、★无水化蜡技术，保证蜡饼内无水分。
7、温控技术可以使保温箱内任意一个角落的温差不超过±0.1℃，保证蜡饼品质不会外硬内软以及出现雪花状况等情形发生。
注：本次采购蜡疗机为第二类医疗器械，仅供参考。
二、中医体质辨识仪：1台
1、测试数据可实现数据库保存，可实现快速统计、分析客观，历次辨识结果可对比、可跟踪、可回访，结果可打印。具有体质判定功能、具有健康档案功能、具有体质保健指导功能、具有体质个性化健康管理指导功能。
2、产品支持辨识65岁以上老年人9种体质、6岁以下儿童7种体质及中青年9种体质。可依据中华中医药学会颁发的《中医体质分类与判定》标准,以人机对话的形式对9种体质进行辨识，得出测量者的体质类型、体质特征、环境适应力等信息。
3、可实现儿童中医体质辨识，成年人中医体质辨识，具有老年人简易智力状态检测量表，孕妇中医体质辨识，五态人格辨识，中医五态体质辨识养生方案，具有慢性病管理表。
4、具有养生调理系统：可通过体质辨识，给出个性化的养生调理方案，如饮食调理、药物调理、运动调理及食疗食谱等。具有问诊系统：可运用现代计算机技术和标准化技术，可按照中医“十问”顺序完整，全面地采集问诊的相关信息。
5、★体质辨识仪配置工作站，要求品牌电脑：主机不低于i7处理器，内存≥16G，硬盘≥1T，液晶屏≥21.5英寸。免费提供HIS系统对接服务。
注：本次采购中医体质辨识仪不属于医疗器械，仅供参考。
三、医用康复床：1台
1：具有电动升降床面，扳手式矫正，升降高度调节时间≤35秒。
2：头与颈部调节角度：以水平为基准最大下倾≥25°、以水平为基准最大上倾≥15°。头部治疗：须具备头部平摆功能，头部垂直升降行程≥130mm 。
3：胸椎沙发顿压板角度：以水平基准朝前可仰角度≥ 8°，臀部沙发顿压角度：以水平基准可后仰≥ 6°。
4：需配置防滑装置：底座前端需配承重防滑脚垫、后端配移动滑轮。升降开关：脚踏式或脚碰式控制升降开关。推杆推力：≥7800N。
5：需配顿压模块：具有颈椎、胸椎、腰椎、骨盆、腿部、脚踝六套顿压装置。腿部可延伸：腿部延伸可以加长腿部支撑。
注：本次采购医用康复床为第二类医疗器械，仅供参考。
四、电动病床：1台
1.适用范围：供临床各类病房承载和护理患者用，并适用于对脑中风、脑外伤、脑卒中引起的下肢运动功能障碍患者进行康复站立辅助训练。
2.床体站立位角度可电动调节，调节范围不窄于0~80°（±5°），有利于预防长期卧床导致的并发症。床体垂头仰卧位可电动调节，最大角度≥10°。
3.床体靠背板可电动调节，调节范围不窄于0~60°（±5°）；大腿板可电动调节，调节范围不窄于0~30°（±5°）；小腿板具有≥5档高度可调。
4.床体可电动垂直升降，一键即可使床体恢复至最低高度的水平位。床下框离地间距不小于140mm。具有静音电机控制床体升降及角度，其中站立电机负载：≥7800N。
5.配有专用足部踏板，供患者站立辅助训练使用。配3条及以上魔术贴和卡扣双重安全保护带。双重供电模式，内部电源可在断电的情况下继续工作。配有紧急开关、四角防撞滚轮。
注：本次采购电动病床为第二类医疗器械，仅供参考。
五、全自动膏药机（包含处方调配膏药机和膏基融合器）：1套，（包4核心产品）
1、适用于中药研发机构、医疗机构等，工作电源电压：220V，电源频率：50Hz。整机及配件无高压设计，医疗机构无需向特种设备安全监督管理部门备案验收及年检即可投入使用，操作人员无需办理《特种设备作业人员证》。
2、★配备烟气收集排放系统，保障操作间空气卫生，避免操作人员吸入膏药熬制过程产生的烟气，防止职业伤害。并配备烟气净化系统，排放符合环保要求。
3、处方调配膏药机：
3.1、处方调配膏药单次可少至130克及以下。可实现膏药最薄厚度：≤0.8毫米。
3.2、膏药温度可自动控制，膏药全自动成型，可连续出膏，全程无需按动开关。
3.3、可完成圆形、正方形、长方形、椭圆形、颈椎型形状、腰椎型形状、关节型形状、月牙型形状等更多形状膏药贴制作，可完成超大尺寸膏药制作。可根据客户的需求，定制异形模具，并完成定制异形膏药贴制作。可完成圆形与正方形穴位贴制作，圆形穴位贴最小直径：≤1厘米，最大直径：≥5厘米。
3.4、摊膏速度：≥120贴每小时。容积：≥3L。
4、膏基融合器：
4.1、容量：≥15L，熬制温度自动控制。
4.2、膏基融合器反应釜分多段加热控制，可根据反应釜内的基质容量，选择相应的加热段，可实现至少14公斤及以上膏药基质变量熬制，同时可避免反应釜出现空烧情况，避免釜壁上黏粘的基质烧焦变性。
注：本次采购全自动膏药机（包含处方调配膏药机和膏基融合器），不属于医疗器械，仅供参考。

注意事项：（此项内容不作为评分项）
1、安装、调试、试运行,设备到位前完成现场环境勘测与适配准备（供电、温湿度、电磁环境、机房布局、布线等）；配置专属商务及原厂工程师驻场安装调试；严格按设备说明书逐项完成全功能调试、性能校验。
2、培训，提供操作及维修培训，直至有关技术人员熟练掌握操作及维修技能为止。
3、验收，按照甲方要求完成验收。
4、备品备件，储备设备运行和维护所必需的原厂备品备件，保证设备使用期间的保养维修。
[bookmark: _GoBack]5、售后服务，质保期内每年由维修工程师提供至少2次上门维护保养服务；设备到货一个月内出现非人为质量问题，中标方免费更换新机；设备故障报修后2小时内专人响应，6 小时内出具维修方案与对应报价，24 小时内工程师抵达医院现场。
