河南工程学院先进纺织材料研发中心平台-功能纺织化学品与绿色印染技术平台(二期)项目

竞争性磋商文件
项目编号：豫财磋商采购-2026-729
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第1章 [bookmark: _Toc10576][bookmark: _Toc16186][bookmark: _Toc31296][bookmark: _Toc5288][bookmark: _Toc9300][bookmark: _Toc11585]竞争性磋商公告
河南工程学院先进纺织材料研发中心平台-功能纺织化学品与绿色印染技术平台(二期)项目竞争性磋商公告
[bookmark: _Toc6586678][bookmark: _Toc21970][bookmark: _Toc152042303][bookmark: _Toc152045527][bookmark: _Toc144974495]项目概况
河南工程学院先进纺织材料研发中心平台-功能纺织化学品与绿色印染技术平台(二期)项目招标项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心（hnsggzyjy.henan.gov.cn）获取招标文件，并于2026年07月30日09时00分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc18667][bookmark: _Toc5707][bookmark: _Toc23437]一、项目基本情况
1、项目编号：豫财磋商采购-2026-729
2、项目名称：河南工程学院先进纺织材料研发中心平台-功能纺织化学品与绿色印染技术平台(二期)项目
3、采购方式：竞争性磋商
4、预算金额：3200000.00元；
最高限价：3200000元；
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	豫政采(2)20261191-1
	河南工程学院先进纺织材料研发中心平台-功能纺织化学品与绿色印染技术平台(二期)项目
	3200000
	3200000


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
5.1标包划分：共划分1个标包；
5.2采购内容：彩色喷墨阵列式数码复合机1套、单张纸彩色生产型数字印刷系统1套、图像分光测色仪1套、彩色数字印刷机1套、原位傅里叶变换红外光谱仪及其配套系统1套，包含所有货物的安装、调试、验收、培训、质保期内外服务及其他伴随服务等；具体内容详见竞争性磋商文件第五章“采购需求”。
5.3交货期：合同签订之日起60日历天内交货并完成安装调试。
5.4交货地点：采购人指定地点。
5.5质量标准：符合国家、行业现行的规范，满足采购人要求的相关质量验收标准。
5.6质保期：自验收合格之日起1年。
6、合同履行期限：至质保期结束。
7、本项目是否接受联合体投标：否
8、是否接受进口产品：否
9、是否专门面向中小企业：否
[bookmark: _Toc4756][bookmark: _Toc3113][bookmark: _Toc3115]二、申请人资格条件：
[bookmark: _Toc32427][bookmark: _Toc18943][bookmark: _Toc4807]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求
3.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动。
3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取采购文件
[bookmark: _Toc5333][bookmark: _Toc6586679][bookmark: _Toc3139]1.时间：2026年07月20日至2026年07月24日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
2.地点：河南省公共资源交易中心（hnsggzyjy.henan.gov.cn）
3.方式：登录“河南省公共资源交易中心（hnsggzyjy.henan.gov.cn）”门户网站，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）免费下载文件。市场主体需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“公共服务”→“办事指南”。
4.售价：0元。
[bookmark: _Toc2662][bookmark: _Toc3706]四、响应文件提交
[bookmark: _Toc22840]1.截止时间：2026年07月30日09时00分（北京时间）
2.地点：“河南省公共资源交易中心（hnsggzyjy.henan.gov.cn）”电子交易平台加密上传。请各供应商在上传前务必认真检查上传电子响应文件是否完整、正确，加密电子响应文件逾期上传，采购人不予受理。
[bookmark: _Toc22090][bookmark: _Toc21591]五、响应文件开启
[bookmark: _Toc12087]1.时间：2026年07月30日09时00分（北京时间）
2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(六)-2（郑州市经二路与纬四路向南50米路西）。
[bookmark: _Toc11597][bookmark: _Toc30471]六、发布公告的媒介及招标公告期限
[bookmark: _Toc16708]本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》、《河南工程学院国有资产管理处》上发布，招标公告期限为三个工作日。
[bookmark: _Toc25209][bookmark: _Toc17538]七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc19696]1、执行促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展，本国产品标准，优先采购和强制采购节能、环境标志性产品，扶持不发达地区和少数民族地区等相关政府采购政策。
2、本次采购项目的采购代理费，参照原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）及国家发改委印发的《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857 号）和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534 号）等文件规定的“代理服务费收费标准”，按95%比例计取，由成交单位向采购代理机构支付。
[bookmark: _Toc962][bookmark: _Toc22061]八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1.采购人信息
名称：河南工程学院
地址：河南省新郑市龙湖镇祥和路1号
联系人：薛老师
联系方式：0371-62503169
2.采购代理机构信息
名称：河南省光大建设管理有限公司
地址：郑州市北三环与中州大道交叉口西500米路北经三名筑9号楼10楼1010室招标代理事务部
联系人：李树芳、朱慧芳
联系方式：0371-86610696
3.项目联系方式
项目联系人：李树芳、朱慧芳
联系方式：0371-86610696



[bookmark: _Toc22338]第二章 供应商须知
[bookmark: _Toc152045528][bookmark: _Toc144974496][bookmark: _Toc28169][bookmark: _Toc152042304][bookmark: _Toc1141][bookmark: _Toc22413]供应商须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	采购人
	名称：河南工程学院
地址：河南省新郑市龙湖镇祥和路1号
联系人：薛老师
联系方式：0371-62503169
联系方式： 　
联系方式： 



	1.1.3
	采购代理机构
	名称：河南省光大建设管理有限公司
地址：郑州市北三环与中州大道交叉口西500米路北经三名筑9号楼10楼1010室招标代理事务部
联系人：李树芳、朱慧芳
联系电话：0371-86610696

	1.1.4
	项目名称
	河南工程学院先进纺织材料研发中心平台-功能纺织化学品与绿色印染技术平台(二期)项目

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购内容
	彩色喷墨阵列式数码复合机1套、单张纸彩色生产型数字印刷系统1套、图像分光测色仪1套、彩色数字印刷机1套、原位傅里叶变换红外光谱仪及其配套系统1套，包含所有货物的安装、调试、验收、培训、质保期内外服务及其他伴随服务等；具体内容详见竞争性磋商文件第五章“采购需求”。

	1.3.2
	质量标准
	符合国家、行业现行的规范，满足采购人要求的相关质量验收标准。

	1.3.3
	交货期
	合同签订之日起60日历天内交货并完成安装调试。

	1.3.4
	交货地点
	采购人指定地点。

	1.3.5
	质保期
	自验收合格之日起1年。

	1.4.1
	供应商资格要求
	1、 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
①具有独立承担民事责任的能力（在中华人民共和国境内具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的法人或者其他组织或自然人，提供有效的营业执照或相关的证明文件）；
②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务审计报告，新成立不足一年的供应商若无审计报告的可提供基本户开户银行开具的有效的资信证明）；
③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，加盖公章）；
④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2026年1月1日以来交纳的社保缴纳证明(电子缴款凭证或银行扣款回单或相关部门开具的票据)及纳税证明(电子缴款凭证或银行扣款回单或税局开具的凭据)，其中任意1个月即可,依法免税和不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或者不需要缴纳社会保障资金）；
⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（提供承诺书，加盖公章）。
2、 落实政府采购政策需满足的资格要求:无；
3、本项目的特定资格要求：
3.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。查询渠道：a.“信用中国”网站查询内容：重大税收违法失信主体；b.“中国执行信息公开网”网站查询内容：失信被执行人；c.中国政府采购网查询内容：政府采购严重违法失信行为记录名单。采购人或采购代理机构在提交响应文件截止时间至评审结束之前将通过“信用中国”网站、中国执行信息公开网、中国政府采购网查询供应商信用记录，被列入“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、中国执行信息公开网“失信被执行人”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，采购人、采购代理机构将视为无效投标，并将查询网页、内容进行截图，以作证据存档。
3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书，加盖公章）

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织，供应商自行踏勘

	1.10.1
	投标预备会
	不组织

	1.10.2
	供应商提出问题的截止时间
	响应文件递交的截止之日5日前

	1.10.3
	采购人书面澄清的时间
	投标截止时间5日前（采购人、采购代理机构对已发出的磋商文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为磋商文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“更正公告”和系统内部“群发消息”告知供应商。各供应商须重新下载最新的磋商文件和答疑文件，以此编制响应文件。

	1.11
	分包
	不允许

	2.1
	构成磋商文件其他材料
	除磋商文件外，最高投标限价以及采购人在采购期间发出的澄清（如有）、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是磋商文件的组成部分。

	2.2.1
	供应商要求澄清磋商文件的截止时间
	响应文件递交的截止之日5日前

	2.2.2
	投标截止时间
	2026年07月30日09时00分（北京时间）

	2.2.3
	供应商确认收到磋商文件澄清的时间
	所有澄清均通过电子交易平台发布，一经发布即视为供应商已收到并确认，请各供应商及时关注本项目系统发出的通知，如有遗漏自行负责，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

	2.3.2
	供应商确认收到磋商文件修改的时间
	所有修改均通过电子交易平台发布，一经发布即视为供应商已收到并确认，请各供应商及时关注本项目通过系统发出的通知，如有遗漏自行负责，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

	3.1.1
	构成响应文件其他材料
	1.采购人发出的补充文件或变更资料（如有）
2.供应商认为需要提交的其他证明材料，具体见响应文件格式

	3.3.1
	磋商有效期
	90日历天（从响应文件递交截止之日起）

	3.4.1
	磋商保证金
	按照河南省财政厅发布《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》，本采购项目不再收取磋商保证金。

	3.6
	是否允许备选响应方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	所有要求供应商盖章的地方都应加盖单位电子签章；所有要求法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖章的地方都应用法定代表人（单位负责人）或其委托代理人的CA数字证书盖电子签章，如供应商的法定代表人（单位负责人）或委托代理人未办理CA数字证书的，供应商应将要求法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖章的地方用法定代表人（单位负责人）或委托代理人签字或盖章后的扫描件替换到相应格式中。

	4.2.1
	递交响应文件地点
	“河南省公共资源交易中心（hnsggzyjy.henan.gov.cn）”电子交易平台加密上传。请各供应商在上传前务必认真检查上传电子响应文件是否完整、正确，加密电子响应文件逾期上传，采购人不予受理。

	4.3.3
	是否退还响应文件
	否

	5.1
	响应文件开启时间和地点
	时间：同响应文件开启时间
地点：同响应文件开启地点
注：本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商应当在磋商文件确定的截止时间前，供应商无需到开标现场，登录不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。本项目二次报价采用远程报价（二次报价有时间限制，响应人如在河南省公共资源交易中心系统规定时间内二次报价没有提交成功的，视为放弃二次报价的权利）。

	5.2
	开标程序
	按照《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》开标程序执行

	6.1.1
	磋商小组的组建
	磋商小组构成：3人，其中采购人代表 1 人，专家 2 人；
评标专家确定方式：从政府采购评审专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权磋商小组确定成交人
	否，推荐的成交候选人数：3名

	7.3
	履约保证金
	履约保证金的形式:可采用覆盖完整质保期限的银行保函，或对公
转账两种方式缴纳履约保证金。
履约保证金收款账号:
账号名称:河南工程学院
账号:41001530010059000016
开户行:建行郑州陇海路支行
履约保证金的金额:合同金额的5%；
履约保证金递交时间:中标人应于合同正式签订前，将履约保证金
(银行保函原件/转账凭证)提交至采购人。逾期未按要求足额提交
履约保证金的，取消其中标资格；
履约保证金退还:采用现金转账交至采购人指定账户的，待验收合
格后一次性无息返还。履约保证金所需的费用由乙方自行承担。采
用银行保函的，待验收合格后解除。履约保证金所需的费用由中标
人自行承担。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	最高投标限价
	本项目设最高投标限价，最高投标限价：3200000元；
大写：叁佰贰拾万元
小写：3200000元
供应商的磋商价格超出“最高投标限价”（不含等于“最高投标限价”）的，该供应商的响应文件将不予进行后续评审，按无效标处理。

	10.2
	采购代理服务费
	本次采购项目的采购代理费，参照原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）及国家发改委印发的《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857 号）和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534 号）等文件规定的“代理服务费收费标准”，按95%比例计取，由成交单位向采购代理机构支付。
代理费缴纳账户：
户名：河南省光大建设管理有限公司
帐号：2637 3051 8753
开户行：中国银行郑州三全路支行
开户行行号: 1044 9106 5076

	10.3
	核心产品
	本项目核心产品：原位傅里叶变换红外光谱仪及其配套系统
非单一产品采购项目，将在采购文件中载明核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得成交人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

	10.4
	报价要求
	10.4.1报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。供应商在报价时应充分考虑本次采购的各种风险，在合同执行期间成交价不再实行政策性调整和变动。
10.4.2供应商报价中须包含包装、安装、调试、培训、售后服务、货物送达实际供货地点的运输、保险等直至设备和系统正常运行的全部工作与费用，采购人不再额外支付任何费用。磋商报价应充分考虑采购范围内全部内容等直至交付使用的全部费用、后续服务费用、不可预见风险等费用。供应商应充分估算本项目所需的人力、物力、财力投入，充分考虑可能的市场风险以及企业所需缴纳的各种税费。以及为实现合同的目的所涉及的机构、人员、利润、税金、政策性文件规定、不可预见风险、责任等费用，以及参与投标所发生费用等所有费用。同时包含磋商文件未列出，但供应商认为完成本项目必须列支的有关费用。
10.4.3供应商应保证提供的产品均来源于正规厂家，并且是全新的合格产品。如提供的产品经采购人或相关部门检验不合格，所产生的一切后果由供应商自行承担，并报送管理部门，追究其相关责任。

	10.5
	付款方式
	合同内全部货物验收合格后，采购人向成交单位全额支付合同价款。

	10.6
	验收方式
	部门初验后向学校提起最终验收申请，学校委托第三方检测机构进行验收，费用不超过合同价0.5%，由中标人承担。

	10.7
	政府采购政策
	10.7.1中小企业政府采购政策：
为贯彻落实《财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）、财库[2022]19号 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知，本项目鼓励中小企业参与。
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，视为小型或微型企业的，对供应商报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业的认定根据供应商提供的《中小企业声明函》（格式详见第六章“响应文件格式”）。
（2）中小企业划型标准以《工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）为依据。其中企业的营业收入、资产总额判定依据为最近一年度的财务审计报告，企业从业人员总数判定依据为缴纳统筹人员总数。
（3）根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，对供应商报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（4）根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。残疾人福利性单位参加本项目投标时，须提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第六章“响应文件格式”），视同小型、微型企业，对供应商报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
10.7.2本国产品政策：
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
不适用本国产品政策。
适用本国产品政策：
（1）单一产品采购包。既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（证明材料提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有），格式详见第六章“响应文件格式”。）
（2）多产品采购包。供应商为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（证明材料提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有）、《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》，格式详见第六章“响应文件格式”）
未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有），一律视为非本国产品。证明材料未提供、提供不完整、不足以证明或不符合要求的，不享受相应政策。
10.7.3节能产品、环境标志产品政府采购政策： 
根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）文件规定，本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，供应商须选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品。对于同时获得节能产品和环境标志产品认证证书产品，只给予其中一种认证证书产品优先采购。
10.7.4根据“财办库〔2020〕123号－－财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知”，为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目如涉及到的产品及相关快递服务的具体包装要求，供应商需执行本政策要求，并在履约验收环节出具符合技术规范的检测报告。

	10.8
	政府采购合同融资政策
	河南省政府采购合同融资政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

	10.9
	特别提醒
	参与本项目磋商的潜在供应商须通过河南省公共资源交易中心（hnsggzyjy.henan.gov.cn）进行磋商文件下载、响应文件制作、上传、二次报价及参加磋商会议，具体操作流程请查阅学习《河南省公共资源交易中心网》网站“办事指南”的新交易平台使用手册（培训资料）。

	10.10
	本项目对应的中小企业划分标准所属行业
	工业

	[bookmark: _Toc144974497][bookmark: _Toc8636][bookmark: _Toc23752][bookmark: _Toc21075][bookmark: _Toc13175][bookmark: _Toc152045529][bookmark: _Toc152042305]10.11
	10.11.1磋商文件中要求的内容与最新国家、地方法律法规规定有矛盾的，以最新国家、地方法律法规规定为准。
10.11.2除磋商文件另有规定外，磋商文件解释权属采购人。
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1. 总则
[bookmark: _Toc22078][bookmark: _Toc27341][bookmark: _Toc532034640][bookmark: _Toc144974498][bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc29380][bookmark: _Toc152045530][bookmark: _Toc18341]1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行采购。
1.1.2 本采购项目采购人：见供应商须知前附表。
1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。
1.1.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc532034641][bookmark: _Toc23695][bookmark: _Toc10480][bookmark: _Toc5202][bookmark: _Toc32554][bookmark: _Toc144974499][bookmark: _Toc152042307][bookmark: _Toc152045531]1.2 资金来源、出资比例和资金落实情况
1.2.1 本采购项目的资金来源：见供应商须知前附表。
1.2.2 本采购项目的出资比例：见供应商须知前附表。
1.2.3 本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc19535][bookmark: _Toc10251][bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc15526][bookmark: _Toc3519][bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc532034642]1.3 采购内容、质量标准、交货期、交货地点和质保期
1.3.1 本项目采购内容：见供应商须知前附表。
1.3.2 本项目的质量标准：见供应商前附表。
1.3.3 本项目的交货期：见供应商须知前附表。
1.3.4本项目的交货地点：见供应商须知前附表。
1.3.5本项目的质保期：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc6427][bookmark: _Toc152045534][bookmark: _Toc532034643][bookmark: _Toc144974502][bookmark: _Toc152042310][bookmark: _Toc2941][bookmark: _Toc22374][bookmark: _Toc16566]1.4 供应商资格要求
1.4.1 供应商应具备承担本项目的资格要求：详见供应商须知前附表；
1.4.2 本次采购不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc532034644][bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc152042311][bookmark: _Toc549][bookmark: _Toc1212][bookmark: _Toc8518][bookmark: _Toc3633]1.5 费用承担
供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc14437][bookmark: _Toc24174][bookmark: _Toc19869][bookmark: _Toc18100][bookmark: _Toc532034645][bookmark: _Toc152045536][bookmark: _Toc144974504][bookmark: _Toc152042312]1.6 保密
参与采购投标活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
[bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc23787][bookmark: _Toc18112][bookmark: _Toc12872][bookmark: _Toc532034646][bookmark: _Toc152045537][bookmark: _Toc7394][bookmark: _Toc152042313]1.7 语言文字
除专用术语外，与采购投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: _Toc15061][bookmark: _Toc532034647][bookmark: _Toc27820][bookmark: _Toc144974506][bookmark: _Toc27851][bookmark: _Toc152045538][bookmark: _Toc152042314][bookmark: _Toc13179]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc25772][bookmark: _Toc152045539][bookmark: _Toc532034648][bookmark: _Toc152042315][bookmark: _Toc21226][bookmark: _Toc28426][bookmark: _Toc20977][bookmark: _Toc144974507]1.9 踏勘现场
[bookmark: _Toc144974508][bookmark: _Toc152042316][bookmark: _Toc152045540][bookmark: _Toc532034649]1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。
1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: _Toc502][bookmark: _Toc29962][bookmark: _Toc5840][bookmark: _Toc21569][bookmark: _Toc30593][bookmark: _Toc532034650][bookmark: _Toc144974509][bookmark: _Toc152042317][bookmark: _Toc152045541]1.10 投标预备会
[bookmark: _Toc532034651]1.10.1 供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。
1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。
1.10.3 预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买采购文件的供应商。该澄清内容为采购文件的组成部分。
[bookmark: _Toc25458][bookmark: _Toc17800][bookmark: _Toc14869][bookmark: _Toc4325][bookmark: _Toc532034652][bookmark: _Toc21720]1.11 分包
[bookmark: _Toc532034653]不允许
[bookmark: _Toc144974510][bookmark: _Toc152045542][bookmark: _Toc152042318][bookmark: _Toc15865][bookmark: _Toc21912][bookmark: _Toc4614][bookmark: _Toc13698]2. 磋商文件
[bookmark: _Toc24305][bookmark: _Toc1427][bookmark: _Toc9096][bookmark: _Toc152045543][bookmark: _Toc144974511][bookmark: _Toc532034656][bookmark: _Toc152042319][bookmark: _Toc8110]2.1 磋商文件的组成
本磋商文件包括：
（1）竞争性磋商公告
（2）供应商须知；
（3）评标办法；
（4）合同主要条款及格式；
（5）采购需求；
（6）响应文件格式；
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。
[bookmark: _Toc7182][bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc152045544][bookmark: _Toc3375][bookmark: _Toc9630][bookmark: _Toc532034657][bookmark: _Toc17993][bookmark: _Toc152042320]2.2 磋商文件的澄清
[bookmark: _Toc152042321][bookmark: _Toc144974513][bookmark: _Toc152045545][bookmark: _Toc6732][bookmark: _Toc152042322][bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc144974514]2.2.1供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前在交易平台上进行提问，要求采购人对磋商文件予以澄清。
2.2.2磋商文件的澄清或答疑将在供应商须知前附表规定的时间前在交易平台上发给所有领取磋商文件的供应商，但不指明澄清或答疑问题的来源。如果澄清发出的时间距响应文件递交截止时间不足5日，相应延长响应文件递交截止时间。 
2.2.3供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内在交易平台上回复确认已收到该澄清。
2.2.4因交易中心平台在开标前具有保密性，供应商在响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、通知及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。
[bookmark: _Toc8950][bookmark: _Toc22646][bookmark: _Toc25452][bookmark: _Toc28594]2.3 磋商文件的修改
2.3.1在响应文件递交截止时间5日前，采购人可以修改磋商文件。如有修改，应在发布招标公告的媒介上变更公告栏发布，同时系统内部将以“答疑文件”告知供应商，对于各项目中已经成功下载磋商文件的供应商，系统以短信推送的形式群发消息通知。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构不承担供应商未收到短信而引起的一切后果和法律责任。
2.3.2请各供应商及时关注交易平台，因供应商未看到或其他原因造成的后果，由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc12977][bookmark: _Toc14329][bookmark: _Toc31734][bookmark: _Toc17480]3. 响应文件
[bookmark: _Toc152042323][bookmark: _Toc152045547][bookmark: _Toc32008][bookmark: _Toc27702][bookmark: _Toc16017][bookmark: _Toc532034660][bookmark: _Toc11217][bookmark: _Toc144974515]3.1 响应文件的组成
[bookmark: _Toc12446][bookmark: _Toc3035][bookmark: _Toc20961][bookmark: _Toc532034661][bookmark: _Toc256519658][bookmark: _Toc152045548][bookmark: _Toc152042324][bookmark: _Toc144974516]3.1.1响应文件应包括下列内容：
[bookmark: _Toc532034662][bookmark: _Toc11833]一、磋商响应函及磋商响应一览表
二、分项报价表
三、法定代表人身份证明及授权委托书
四、磋商承诺函
五、资格证明文件
六、技术部分
七、商务部分
八、反商业贿赂承诺书
九、为落实政府采购政策供应商须提供的证明材料
十、其他资料
[bookmark: _Toc17246][bookmark: _Toc30829][bookmark: _Toc20315]3.2 磋商报价
3.2.1供应商的磋商报价应是采购人指定地点交货的包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。
3.2.2供应商的报价应根据招标要求由供应商参照相关收费管理规定,并结合市场行情、本项目实际情况和自身实力，自主合理报价。
3.2.3供应商在报价时应考虑服务期间的物价上涨、政策性调整等诸多因素以及由此引起的费用变动并计入报价。
[bookmark: _Toc152045549][bookmark: _Toc1453][bookmark: _Toc686][bookmark: _Toc152042325][bookmark: _Toc532034663][bookmark: _Toc6116][bookmark: _Toc13404][bookmark: _Toc144974517][bookmark: _Toc29629]3.3 磋商有效期
3.3.1在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标承诺函的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。
[bookmark: _Toc144974518][bookmark: _Toc532034664][bookmark: _Toc152042326][bookmark: _Toc4601][bookmark: _Toc152045550][bookmark: _Toc11928][bookmark: _Toc15565][bookmark: _Toc12143][bookmark: _Toc144974520][bookmark: _Toc152045552][bookmark: _Toc152042328]3.4 磋商保证金
[bookmark: _Toc144974521][bookmark: _Toc152042329][bookmark: _Toc152045553][bookmark: _Toc532034665]按照河南省财政厅发布《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》，本采购项目不再收取磋商保证金。
[bookmark: _Toc152045555][bookmark: _Toc152042331][bookmark: _Toc144974523]3.5 资格审查资料
除供应商须知前附表另有规定外，供应商应按规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4.1 款规定的资格条件和要求。
[bookmark: _Toc21617][bookmark: _Toc19094][bookmark: _Toc20160][bookmark: _Toc27001][bookmark: _Toc12185]3.6 备选响应方案
除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选响应方案。允许供应商递交备选响应方案的，只有成交人所递交的备选响应方案方可予以考虑。磋商小组认为成交人的备选响应方案优于其按照磋商文件要求编制的响应方案的，采购人可以接受该备选响应方案。
[bookmark: _Toc22623][bookmark: _Toc24496][bookmark: _Toc2797][bookmark: _Toc144974522][bookmark: _Toc152045554][bookmark: _Toc9548][bookmark: _Toc7743][bookmark: _Toc152042330]3.7 响应文件的编制
3.7.1响应文件应按“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，磋商响应一览表在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。
3.7.2响应文件应当对磋商文件有关采购内容、磋商有效期、交货期、质量等实质性内容作出响应。
3.7.3供应商在制作电子投标（响应）文件时，应按照河南省公共资源交易中心提供的“投标文件制作工具”制作电子投标文件。具体查询河南省公共资源交易中心网站主页→办事指南及下载专区。
3.7.4供应商在编辑电子投标（响应）文件时，根据采购文件要求用法定代表人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件时，用本单位的企业CA密钥。供应商须在投标截止时间前，制作、加密并上传投标（响应）文件。加密的电子投标（响应）文件,应在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（hnsggzyjy.henan.gov.cn）”电子交易平台内上传并确保上传成功。
3.7.5响应文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，响应文件所附证书证件均为原件扫描件或复印件，并采用单位和个人数字证书，按磋商文件要求在相应位置加盖电子印章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。
3.7.6采购人不接收以电报、电话、传真、邮件形式的磋商。
3.7.7供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标单位及招标监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。
[bookmark: _Toc17284][bookmark: _Toc12590][bookmark: _Toc24012]4. 投标
[bookmark: _Toc6962][bookmark: _Toc2329][bookmark: _Toc29519][bookmark: _Toc22217][bookmark: _Toc20899][bookmark: _Toc10945][bookmark: _Toc25132][bookmark: _Toc25782][bookmark: _Toc152042335][bookmark: _Toc152045559][bookmark: _Toc144974527]4.1响应文件的密封和标记
交易中心系统上传的电子响应文件应使用数字证书认证并加密。
4.2响应文件的递交
4.2.1供应商应在响应文件递交截止时间前上传加密的电子响应文件（*.hntf）到省交易中心系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。
4.2.2供应商因河南省公共资源交易平台投标系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系。
4.2.3供应商因未在响应文件递交截止时间前将加密电子响应文件上传至交易中心系统的指定位置，其投标将被拒绝。
4.3响应文件的修改与撤回
4.3.1在供应商须知前附表规定的响应文件截止时间前，供应商可以对所上传的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照磋商通知书要求签署、盖章后，作为响应文件的组成部分。
4.3.2从响应文件截止时间至供应商在响应文件中载明的磋商有效期满期间，供应商不得撤销其投标。
[bookmark: _Toc10356][bookmark: _Toc10320][bookmark: _Toc7243]5. 开标
[bookmark: _Toc532034672][bookmark: _Toc144974528][bookmark: _Toc12233][bookmark: _Toc152042336][bookmark: _Toc21477][bookmark: _Toc152045560][bookmark: _Toc13674][bookmark: _Toc9425]5.1 开标时间和地点
[bookmark: _Toc152045561][bookmark: _Toc144974529][bookmark: _Toc152042337][bookmark: _Toc24058][bookmark: _Toc6512][bookmark: _Toc22870][bookmark: _Toc24719][bookmark: _Toc189][bookmark: _Toc152042338][bookmark: _Toc152045562][bookmark: _Toc144974530]采购人在本章供应商须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点公开开标。
5.2 开标程序
5.2.1本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商应当在磋商文件确定的截止时间前，供应商无需到开标现场，登录不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。
5.2.2供应商须在系统规定的解密时间内完成解密，未在规定截止时间前解密的，采购人不予受理。因加密电子供应商文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，将被拒绝。
5.2.3供应商对开标过程和开标记录如有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
5.2.4供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc29431][bookmark: _Toc438][bookmark: _Toc13792]6. 磋商
[bookmark: _Toc532034675][bookmark: _Toc8863][bookmark: _Toc152045563][bookmark: _Toc152042339][bookmark: _Toc144974531][bookmark: _Toc25684][bookmark: _Toc13791][bookmark: _Toc8450]6.1 磋商小组
[bookmark: _Toc152045566][bookmark: _Toc144974534][bookmark: _Toc152042342]6.1.1磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及有关评审专家组成。磋商小组成员人数以及评审专家的确定方式见供应商须知前附表。
6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：
(1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；
(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：
(3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
(4）曾因在采购、评标以及其他与采购投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
[bookmark: _Toc5078][bookmark: _Toc532034676][bookmark: _Toc22810][bookmark: _Toc8164][bookmark: _Toc345139489][bookmark: _Toc31527][bookmark: _Toc31998]6.2 磋商原则
[bookmark: _Toc345139490][bookmark: _Toc13889][bookmark: _Toc16271][bookmark: _Toc25969][bookmark: _Toc139][bookmark: _Toc532034677][bookmark: _Toc10382]磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc260][bookmark: _Toc24062][bookmark: _Toc7585]6.3 评审
6.3.1 磋商小组按照第三章“评分办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评分办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。
6.3.2 初步评审
磋商小组应当对各供应商的响应文件进行初步评审，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
6.3.3 响应文件的澄清
磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
6.3.4 最后报价
磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。该变动是磋商文件的有效组成部分。   
对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组通过河南省公共资源交易平台同时通知所有参加磋商的供应商，并要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3 家。
特殊情况：市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目、政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）提交最后报价的供应商可以为2家。
供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交最后报价，未在交易平台系统规定时间内进行第二次磋商报价或第二次磋商报价未提交成功的，视为退出磋商，其响应文件无效，由此产生的一切后果由响应人自行承担。  
已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。    
6.3.5 异常低价审查
[bookmark: _Toc22834][bookmark: _Toc28373]评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
[bookmark: _Toc32521][bookmark: _Toc11945]1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
[bookmark: _Toc19947][bookmark: _Toc24010]评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
[bookmark: _Toc1146]评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
[bookmark: _Toc28128][bookmark: _Toc32762]采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
6.3.6评审方法
评审采取综合评分法，综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
如有价格扣除，按扣除后价格进行评审，但不做为签订合同的依据。
评审完成后，磋商小组应当向采购人提交书面评审报告和成交候选供应商名单。磋商小组推荐成交候选供应商数量见供应商须知前附表。
7. [bookmark: _Toc22802][bookmark: _Toc532034679][bookmark: _Toc152045567][bookmark: _Toc28656][bookmark: _Toc152042343][bookmark: _Toc144974535][bookmark: _Toc19952][bookmark: _Toc12600]合同授予
7.1 定标方式
除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交人外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表（特殊情况除外）。
[bookmark: _Toc19004][bookmark: _Toc25155][bookmark: _Toc144974536][bookmark: _Toc19516][bookmark: _Toc152042344][bookmark: _Toc532034680][bookmark: _Toc152045568][bookmark: _Toc2108]7.2 成交通知
7.2.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
7.2.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中按照排序由高到低的原则确定成交人。成交候选人并列的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定成交人；磋商文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
7.2.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定成交人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交人。
7.2.4采购人或者采购代理机构应当自成交人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，磋商文件应当随成交结果同时公告。公告期限为1个工作日。
7.2.5在公告成交结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向成交人发出成交通知书。
[bookmark: _Toc5667]7.2.6成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。
[bookmark: _Toc7296]7.3 履约保证金
7.3.1 履约保证金金额、递交方式、递交时间详见供应商须知前附表规定。
7.3.2 成交人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃成交，按照采购文件规定进行处罚。
7.3.3履约保证金在项目验收合格后30日内无息退还给成交供应商。最终验收不合格的，没收履约保证金，采购人有权要求退货、有权要求供应商退回之前支付款项，解除合同。
[bookmark: _Toc532034681][bookmark: _Toc12553][bookmark: _Toc144974538][bookmark: _Toc152042346][bookmark: _Toc1506][bookmark: _Toc152045570][bookmark: _Toc11740][bookmark: _Toc12689]7.4 签订合同
7.4.1采购人应当自成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件和成交人响应文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交人响应文件作实质性修改。
7.4.2采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
7.4.3 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。
[bookmark: _Toc152042350][bookmark: _Toc152045574][bookmark: _Toc6722][bookmark: _Toc7774][bookmark: _Toc29373][bookmark: _Toc144974542]8. 纪律和监督
[bookmark: _Toc532034686][bookmark: _Toc2030][bookmark: _Toc152045575][bookmark: _Toc19352][bookmark: _Toc22976][bookmark: _Toc13184][bookmark: _Toc144974543][bookmark: _Toc152042351]8.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏采购投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc6872][bookmark: _Toc22076][bookmark: _Toc7937][bookmark: _Toc14457][bookmark: _Toc532034687][bookmark: _Toc144974544][bookmark: _Toc152042352][bookmark: _Toc152045576]8.2 对供应商的纪律要求
供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc18130][bookmark: _Toc152045577][bookmark: _Toc28998][bookmark: _Toc14467][bookmark: _Toc152042353][bookmark: _Toc144974545][bookmark: _Toc1861][bookmark: _Toc532034688]8.3 对磋商小组成员的纪律要求
8.3.1磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.3.2磋商小组及其成员不得有下列行为：
（一）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；
（二）接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务采购投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条规定的情形除外；
（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
（六）记录、复制或者带走任何评标资料；
（七）其他不遵守评标纪律的行为。
[bookmark: _Toc532034689][bookmark: _Toc23961][bookmark: _Toc22906][bookmark: _Toc152045578][bookmark: _Toc6665][bookmark: _Toc152042354][bookmark: _Toc30034][bookmark: _Toc144974546]8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc152042355]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc17141][bookmark: _Toc20807][bookmark: _Toc152045579][bookmark: _Toc532034690][bookmark: _Toc30295][bookmark: _Toc2347][bookmark: _Toc152042356]9. 质疑与投诉
9.1政府采购供应商提出质疑和投诉应当坚持依法依规、诚实信用原则。
9.2质疑函的接收及回复
（一）接收质疑函的方式：供应商应在法定质疑期内以书面形式递交至采购人或采购代理机构，并按要求提供质疑函及相关证明材料。
（二）质疑函接收联系事宜
名称：河南省光大建设管理有限公司
地址：郑州市北三环与中州大道交叉口西500米路北经三名筑9号楼10楼1010室招标代理事务部
联系人：李树芳、朱慧芳
联系电话：0371-86610696
（三）质疑/异议回复方式：采购人或采购代理机构在规定时间内以书面形式回复供应商。
9.3供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。
9.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑和投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
9.5供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式提出质疑；供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
9.6供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（四）事实依据；
（五）必要的法律依据；
（六）提出质疑的日期。
9.7采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
9.8质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向监督部门提起投诉。
9.9投诉人在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单，投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1 至 3 年内参加政府采购活动：
（一）捏造事实；
（二）提供虚假材料；
（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
[bookmark: _Toc144974547][bookmark: _Toc152042357][bookmark: _Toc23296][bookmark: _Toc31751][bookmark: _Toc152045580][bookmark: _Toc30175]10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。
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	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	标书雷同性分析
	投标（响应）文件制作机器码不能一致

	
	
	供应商名称
	与营业执照或其他组织证明材料名称一致

	
	
	响应文件签署、盖章
	符合磋商文件规定

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	具有独立承担民事责任的能力
	在中华人民共和国境内具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的法人或者其他组织或自然人，提供有效的营业执照或相关的证明文件

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供2025年度财务审计报告，新成立不足一年的供应商若无审计报告的可提供基本户开户银行开具的有效的资信证明

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供承诺书，加盖公章

	
	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供2026年1月1日以来交纳的社保缴纳证明(电子缴款凭证或银行扣款回单或相关部门开具的票据)及纳税证明(电子缴款凭证或银行扣款回单或税局开具的凭据)，其中任意1个月即可,依法免税和不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或者不需要缴纳社会保障资金

	
	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供承诺书，加盖公章

	
	
	信用结果查询
	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。查询渠道：a.“信用中国”网站查询内容：重大税收违法失信主体；b.“中国执行信息公开网”网站查询内容：失信被执行人；c.中国政府采购网查询内容：政府采购严重违法失信行为记录名单。采购人或采购代理机构在提交响应文件截止时间至评审结束之前将通过“信用中国”网站、中国执行信息公开网、中国政府采购网查询供应商信用记录，被列入“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、中国执行信息公开网“失信被执行人”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，采购人、采购代理机构将视为无效投标，并将查询网页、内容进行截图，以作证据存档。

	
	
	控股、管理关系
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书，加盖公章）

	2.1.3
	响应性评审标准
	采购内容
	符合第二章“供应商须知”第1.3.1项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“供应商须知”第1.3.2项规定

	
	
	交货期
	符合第二章“供应商须知”第1.3.3项规定

	
	
	交货地点
	符合第二章“供应商须知”第1.3.4项规定

	
	
	质保期
	符合第二章“供应商须知”第1.3.5项规定

	
	
	磋商有效期
	符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定

	
	
	磋商报价
	报价未超过竞争性磋商文件中规定的最高限价

	
	
	其他要求
	符合竞争性磋商文件规定的其他实质性要求

	[bookmark: _Toc2081][bookmark: _Toc532034254][bookmark: _Toc2281][bookmark: _Toc532034697]2.2
	2.2.1分值构成
	（1）报价部分：35分；
（2）技术部分：58分；
（3）综合部分：7分；

	序号
	评分内容
	评分因素
	评分标准

	2.2.2
（1）
	报价部分（35分）
	磋商报价
评分标准
	（1）价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最后磋商报价最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
（2）磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×35
注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。具体规定详见竞争性磋商文件“供应商须知前附表10.7政府采购政策”。

	2.2.2
（2）
	技术部分（58分）
	产品配置及
技术指标
（48分）
	磋商小组根据响应文件和相关证明材料对响应文件的响应情况，对照判断所投产品是否满足磋商文件的要求：
（1）采购需求中“参数”标“*”技术参数16条，若参数出现负偏离，每出现一项减1分，累计16分，扣完为止。
（2）采购需求中“技术要求”非“*”的技术参数103条，若参数出现负偏离，每出现一项减0.32分，累计32分，扣完为止。
（3）采购需求中“参数”标“▲”技术参数，为实质性参数，若未响应或出现负偏离的其投标无效。
注：供应商须对采购需求书中“参数”中技术参数内容进行点对点应答，在引用磋商文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释，填写“技术指标参数偏离表”，所有重要技术参数均应按要求提供相关证明材料，未提供相关证明材料的，该项参数视为不满足，其他参数按要求进行自行响应。若供应商提供虚假证明材料，将被按无效响应处理，并报有关监督部门按提供虚假资料谋取中标处理。

	
	
	安装调试方案
（5分）
	根据供应商提供的安装调试方案，包括但不限于安装进度计划、安装方法、安装质量保障、试运行测试、运行维护等方面：
（1）安装调试方案安排全面详尽、考虑周全，有合理且完善的试运行测试方案及运行维护方案，完全满足或优于采购人需求，得 5 分；
（2）安装调试方案安排较为全面详尽、考虑周全，有具体可行的试运行测试方案及运行维护方案，能满足采购人需求，得 2 分；
（3）有安装调试、试运行及运行维护方案，但内容完整程度一般且安排的合理周全程度一般、基本满足采购人需求，得 1 分；
（4）未提供不得分。

	
	
	用户培训方案
(5分)
	根据供应商针对本项目提供的专项培训方案，结合方案的全面性、具体性、可行性、合理性及保障力度，重点考核具体培训计划、专业技术培训、培训日程、人员安排、内容效果、质量保证、设备介绍、操作流程等核心内容，按以下细化标准综合评分。供应商需提供书面佐证材料（如培训计划、培训课件大纲、日程表、考核标准、操作流程等），评委根据佐证材料按对应标准评分：
（1）培训方案全面具体、保障充足，规划科学可行；明确培训目标及详细计划，专业培训贴合需求，日程合理，配备持资质专业讲师，内容涵盖设备结构、操作、维护及故障排查，配套理论+实操考核，质量保障完善，对磋商文件响应程度高，得 5 分。
（2）培训方案较全面具体，保障到位、规划合理；明确培训目标及基本计划，专业培训较全面，日程较合理，配备讲师且明确职责，内容覆盖设备核心操作及维护，对磋商文件响应程度较高，无重大遗漏，得 2 分。
（3）培训方案不全面，仅明确基本培训方向，无详细计划，专业培训简略；日程简单，未明确讲师资质，内容仅含设备基础操作，无完善考核，对磋商文件响应程度一般，有较多遗漏，得 1 分。
（4） 未提供不得分。

	2.2.2
（3）
	综合部分（7分）
	类似业绩
（2分）
	提供2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来类似产品业绩合同，每提供一份得1分，本项最高得2分。

	
	
	质保期内、外售后服务
（5分）
	根据供应商制定的售后服务方案及相关承诺，结合方案的完整性、可靠性，承诺的合理性、可行性，重点考核服务内容、服务体系、响应方式、响应时间、服务质量、备机服务等核心内容，按以下细化标准综合评分。供应商需提供书面佐证材料（如售后服务方案、服务承诺函、服务响应时间等），评委根据佐证材料按对应标准评分：
（1）售后服务方案成熟可靠，响应程度高，服务内容涵盖维修、故障排查等全方面，服务体系完善、网点齐全，响应灵活高效，维修合格率和质量标准高，备机服务证明完整可靠，服务承诺完善，保障项目正常运行，得 5 分。
（2）售后服务方案合理、承诺完整，响应程度较高，核心服务齐全，有基本服务体系及人员，响应时间达标，质量标准较高，备机服务到位，能满足采购需求，得 2 分。
（3）售后服务方案内容一般，响应程度一般，仅提供核心维修服务，服务体系不完善，响应单一、无明确质量标准，备机保障不足，得 1 分。
（4）未提供不得分。

	供应商综合得分=报价部分得分+技术部分得分＋综合部分得分。
供应商的最终得分：磋商小组打分的算术平均值，作为该供应商的最终得分。



1.评标方法
[bookmark: _Toc254788515][bookmark: _Toc11627][bookmark: _Toc256519729][bookmark: _Toc346731842][bookmark: _Toc17153][bookmark: _Toc955]本次评标采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交人，但磋商报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以磋商报价低的优先；磋商报价也相等的，由采购人自行确定。
[bookmark: _Toc152042378][bookmark: _Toc26145][bookmark: _Toc9475][bookmark: _Toc152045601][bookmark: _Toc144974568][bookmark: _Toc256519734][bookmark: _Toc18230][bookmark: _Toc346731844][bookmark: _Toc31154][bookmark: _Toc254788517][bookmark: _Toc17390]2.评审标准
[bookmark: _Toc20412][bookmark: _Toc22128][bookmark: _Toc152045602][bookmark: _Toc28963][bookmark: _Toc144974569][bookmark: _Toc5543][bookmark: _Toc3080][bookmark: _Toc152042379]2.1 初步评审标准
[bookmark: _Toc256519736][bookmark: _Toc14575][bookmark: _Toc15932][bookmark: _Toc19512]2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc537][bookmark: _Toc10170][bookmark: _Toc32643][bookmark: _Toc152045603][bookmark: _Toc4306][bookmark: _Toc144974570][bookmark: _Toc31502][bookmark: _Toc152042380]2.2 分值构成与评分标准
[bookmark: _Toc256519738][bookmark: _Toc11128][bookmark: _Toc18548][bookmark: _Toc346731845][bookmark: _Toc3164][bookmark: _Toc254788518]2.2.1 分值构成
（1）报价部分：见评标办法前附表；
（2）技术部分：见评标办法前附表；
（3）综合部分：见评标办法前附表；
2.2.2 评分标准
（1）报价部分评分标准：见评标办法前附表；
（2）技术部分评分标准：见评标办法前附表；
（3）综合部分评分标准：见评标办法前附表；
3、评标程序
[bookmark: _Toc254788519][bookmark: _Toc7215][bookmark: _Toc346731846][bookmark: _Toc256519739][bookmark: _Toc23044][bookmark: _Toc3240]3.1初步评审
[bookmark: _Toc256519740][bookmark: _Toc23705][bookmark: _Toc24988][bookmark: _Toc325]3.1.1磋商小组依据本章第2.1款规定的评审标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其投标将被否决。
[bookmark: _Toc256519741][bookmark: _Toc21573][bookmark: _Toc14712][bookmark: _Toc21810]3.1.2供应商有以下情形之一的，其投标将被否决：
（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（2）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。
（3）响应文件制作机器码与其他供应商一致的。
[bookmark: _Toc256519742][bookmark: _Toc21679][bookmark: _Toc1851][bookmark: _Toc24006]3.1.3磋商报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对磋商报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标将被否决。
（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
[bookmark: _Toc254788520][bookmark: _Toc9893][bookmark: _Toc346731847][bookmark: _Toc21175][bookmark: _Toc20863][bookmark: _Toc256519743]3.2磋商
3.2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。对已判定为实质性响应的响应文件进行评价和比较。
3.2.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。
3.3最后报价
3.3.1磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交二次磋商报价（最后报价），最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。提交最后报价的供应商不得少于3家。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目、政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）提交最后报价的供应商可以为2家。供应商只有通过初步评审后方可进入下一轮报价，竞争性磋商最后报价也将予以远程报价。供应商登录远程开标项目，在收到远程报价通知时，即可远程在线报价。在规定时间内没有提交最后报价的供应商，视同退出磋商，其响应文件无效，由此产生的一切后果由响应人自行承担。
3.3.2开标会议结束之后，请各供应商保持在线状态，等候线上二次磋商报价通知。
[bookmark: _Toc25334]3.4异常低价审查程序
评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
3.5详细评审
[bookmark: _Toc24013][bookmark: _Toc14548][bookmark: _Toc30200][bookmark: _Toc256519744]3.5.1磋商小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章规定的评审因素和分值对2.2.2（1）报价部分计算出得分A；
（2）按本章规定的评审因素和分值对2.2.2（2）技术部分计算出得分B；
（3）按本章规定的评审因素和分值对2.2.2（3）综合部分计算出得分C；
[bookmark: _Toc9474][bookmark: _Toc256519745][bookmark: _Toc31995][bookmark: _Toc25841]3.5.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
[bookmark: _Toc1912][bookmark: _Toc9098][bookmark: _Toc256519746][bookmark: _Toc4168]3.5.3供应商得分＝A+B+C。供应商的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。
[bookmark: _Toc346731848][bookmark: _Toc254788521][bookmark: _Toc8885][bookmark: _Toc256519748][bookmark: _Toc19414][bookmark: _Toc2762]3.6响应文件的澄清和补正
[bookmark: _Toc687][bookmark: _Toc15681][bookmark: _Toc30071][bookmark: _Toc256519749]3.6.1在磋商过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
[bookmark: _Toc256519750][bookmark: _Toc29439][bookmark: _Toc29040][bookmark: _Toc21316]3.6.2澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。
[bookmark: _Toc30669][bookmark: _Toc24506][bookmark: _Toc1832][bookmark: _Toc256519751]3.6.3磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。
[bookmark: _Toc346731849][bookmark: _Toc2765][bookmark: _Toc21596][bookmark: _Toc256519752][bookmark: _Toc254788522][bookmark: _Toc12487]3.7评标结果
[bookmark: _Toc3304][bookmark: _Toc5594][bookmark: _Toc9316][bookmark: _Toc256519754]3.7.1除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交人外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人。
3.7.2评审结束后，磋商小组要向采购人提交书面评审报告。



[bookmark: _Toc4045][bookmark: _Toc12096]第四章  合同主要条款及格式

合同编号：

河南工程学院货物（设备）采购合同

甲方全称（买方）：河南工程学院     地址：          法定代表人：
乙方全称（卖方）： X X公司         地址：          法定代表人：
签订时间：    年   月   日               
签订地点：

甲、乙双方就河南工程学院 项目名称（采购编号：   ）采购项目，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定，在充分遵循平等与公平、诚实信用原则的基础上，经双方协商一致，签订本合同。
一、合同价款
本合同的总金额为人民币           元（¥    ）；该价格已经包含制造生产、安装、调试、保险、培训、运输、装卸、税金、利润、保修及乙方人员差旅费用等全部费用。
1. 货物名称、品牌、数量、单价一览表
	序号
	货物名称
	生产厂家/产地
	品牌
	型号/规格
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	总金额：人民币（大写）×万×仟×佰×拾×元整（¥00000.00）
	

	设备质保期：年
	


三、货物质量要求及明细
1、乙方交付的货物必须符合本合同约定的标准，合同未约定的，必须符合国家相关部门制定的生产（制造）标准、检测标准以及该货物的出厂标准。
2、乙方须按合同要求提供全新货物（包括零部件、附件、备品备件等），货物的质量标准、规格型号、具体配置、数量等应符合合同要求，其产品为原厂生产，且应达到乙方投标文件及澄清文件中承诺的技术标准。
3、货物技术参数与配置清单表（附件1）。
本合同所指货物包括原材料、燃料、设备、产品、硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等。
四、货物的交付、安装及调试
1、交付地点：河南工程学院XX（部门/学院）
2、交付日期：自合同签订之日起XX日历日（投标承诺时间）内运送达指定地点，并安装调试到位，运输费用由乙方承担。
3、联系人及电话：甲方 姓名、联系电话； 乙方姓名、联系电话。
4、乙方应在货物运输前XX日内书面通知甲方预计到货日期，并保证货物的包装方式符合运输的要求。货物交付使用前发生的所有与货物相关的运输、安装及安全保障事项等均由乙方负责；货物包装应符合抗震、防潮、防冻、防锈以及长途运输等要求，对由于包装不当或防护措施不力而导致的货物损坏、损失、腐蚀等损失均由乙方承担；在货物备交付使用前所发生的所有与货物相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。
5、乙方应在交货时提供货物交接单（附件3），同时乙方需向甲方提供货物（设备）生产制造标准、使用说明书、检验合格证明及相关的随机备品备件、配件、工具、软件等资料，甲方核对后签字并办理接收手续。
6、合同货物（设备）验收前的货物毁损、灭失的风险由乙方承担，验收合格后的货物灭失的风险由甲方承担。如合同商品参加保险，保险赔偿款由风险承担者享有。
五、人员培训
乙方应当安排技术人员免费为甲方人员进行技术培训和现场指导，使购买的货物（设备）符合国家规定运行标准和使用要求。
六、货物的验收
1、根据货物特征，验收可分为两次。第一次验收接受范围包括但不限于：（1）品牌型号规格、数量、外观；（2）出厂合格证；（3）货物组件及所附书面技术资料；（4）货物说明书及标注的功能、性能等参数指标。
2、货物（设备）使用单位应在货物（设备）交付后，根据初验结果以及安装、调试、培训等情况正常运行一段时间后向甲方提出货物（设备）验收申请。
3、根据验收申请，甲方组织相关人员进行正式验收（第二次验收），本项目由学校委托第三方验收公司验收，验收费用为中标金额的XX%。
4、经甲方书面确认全部货物通过验收，视为验收合格。
5、验收不合格的处理方式：
（1）甲方对乙方提供货物的数量、规格型号、外观等存在与合同不符的异议，甲方有权要求补齐、更换、退货，乙方应在收到异议后2日内负责处理，由此产生的一切费用由乙方负责。乙方收到异议后未在规定时间内处理，造成交货逾期的，每延误一天，乙方应按照合同总金额的1‰向甲方支付违约金；乙方逾期15天不作处理或乙方处理结果仍不符合合同约定的，甲方有权解除合同，乙方按合同总金额的10%承担违约责任。
（2）甲方对货物质量存在异议的，乙方应在收到异议后3日内负责处理解决，所产生的一切费用由乙方负责。乙方收到异议后未在规定时间内处理，造成交货逾期的，每延误一天，乙方应按照合同总金额的1‰向甲方支付违约金；乙方逾期15天不作处理或乙方处理结果仍不符合合同约定的，甲方有权解除合同，乙方按合同总金额的10%承担违约责任。
（3）双方对质量问题存在争议的，双方可共同委托具有检验资格的机构进行检验。检验结果证明货物存在质量问题的，检验费用由乙方承担；不存在质量问题的，检验费用由甲方承担。乙方不同意检验或不委托检验的，视为甲方的质量异议成立，乙方应按合同总额的10%承担违约责任。
(4)甲方严格按合同内容进行验收，乙方不得变更合同中的货物品牌、型号、规格等。如因特殊原因需要变更，则必须向甲方递交书面变更申请，并经同意后方可更换，乙方应承担因更换而支付的一切费用。未经甲方同意而进行变更，甲方有权不予验收，并视为违约行为，同时要求乙方按原合同执行。因更换而造成逾期交货，仍按逾期交货处理。
七、价款支付
1、本合同甲、乙双方之间的一切费用均以人民币结算及支付。
2、货物（设备）验收合格后，        向乙方支付总合同金额的    %(       元)，大写：        。
3、乙方需按付款金额开具符合国家规定的发票，甲方收到发票并通过真伪验证后按付款流程支付合同价款。
乙方向我校开具增值税专用发票的信息：
	名    称
	河南工程学院

	税务登记证号码
	12410000415801096X

	单位地址
	河南省郑州市新郑龙湖祥和路1号河南工程学院

	电话号码
	0371-62509972

	开户行
	中国建设银行郑州陇海路支行

	账    号
	4100 15300 10059 000016


八、售后服务及质量保证
1、本合同货物的质保期为XX年，自甲方确认验收合格之日起算。如某些产品的免费保修期限有不一致的，需在附件1中说明。
2、在质保期内，因产品质量造成的问题，乙方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的零配件。产品存在质量问题，甲方有权要求乙方换货。
3、乙方承诺凡设备出现故障，自接到用户口头或书面报修通知时起算，负责在XX小时内（市内）、XX小时内（市外）派相关技术人员到现场查找和排除故障，免费修理、更换、补齐有缺陷的货物或部件。
售后服务联系电话：XX 联系人：XX
4、本合同项下货物质保期依检修期期限而延长。
5、质保期届满后，如甲方需要乙方继续提供维护服务，由甲乙双方另行协商。
九、违约责任
1、乙方未按合同约定交付货物及安装调试的，每延迟1日，乙方应当按本合同总金额的1‰向甲方支付违约金；乙方逾期15天交货，甲方有权单方解除与乙方的合同，要求乙方支付合同金额10%的违约金。同时，乙方应赔偿由于逾期供货给甲方造成的全部损失；如违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方应当赔偿全部损失。
2、乙方所提供的设备品种、型号、规格、质量不符合国家规定及本合同规定标准的，甲方有权拒收设备，并有权单方解除合同，乙方应向甲方支付设备款总值30%的违约金。
如甲方不解除合同的，除乙方按前述约定支付违约金外，乙方应在本合同约定的期限内换货、补货，超出本合同第三条约定期限的，乙方应按第八条第一款的约定承担违约责任，换货、补货的费用由乙方承担。
如根据合同标的和履行的情况不具备更换条件的，乙方应向甲方支付不超过设备（货物）合同款总值30%的违约金，并按二种商品之间差价的二倍金额赔偿甲方的损失。
3、乙方提供的货物（设备）由于在装卸、运输或包装造成的产品破损，乙方应负责补足合格产品数量并承担相应费用。
[bookmark: _Hlt503692969][bookmark: _Hlt503692967]4、乙方应对提供的货物（设备）在使用过程中给甲方或任何第三方造成的人身伤害或财产损失应当承担全部责任。
5、如乙方违反售后服务约定未及时履行保修义务的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金500元。甲方因乙方违约而委托第三方进行维修所产生的相应维修费用，乙方无条件同意并承担由此产生的所有费用和责任。
6、合同签订后，甲方发现乙方投标时提供的投标文件、相关材料等证明文件不真实的，甲方有权解除合同，并按合同总金额的30%追究乙方违约责任。如因此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。
7、甲方有权将根据违约严重程度将乙方列入甲方的不良诚信记录名单，并向政府有关部门报送不良诚信记录。
十、其他约定
1、采购文件及其修改、投标文件及其修改、澄清以及本合同书的附件均为本合同的组成部分。其效力顺序为：首先，本合同书及其附件，其次，采购文件及其修改，再次，投标文件及其修改、澄清。
2、甲乙双方因本合同引起的法律争议，由双方协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，由甲方所在地人民法院管辖该纠纷。
3、在不侵害乙方正当权益和商业秘密情况下，乙方应配合甲方纪检监察部门调查。若乙方拒绝配合，甲方有权采取中止合同或取消乙方参与甲方学校项目的资格。
4、本合同自合同双方盖章之日起生效。
5、本合同正本一式份，甲方份、乙方份，均具有同等法律效力。
6、本合同未尽事宜，可另行签订书面补充合同约定。

	甲方：河南工程学院（盖章）
	乙方：XX公司（盖章）

	法定代表人或委托代理人：
	法定代表人或委托代理人：

	联系电话：
	联系电话：

	地址：河南省郑州市新郑龙湖祥和路1号河南工程学院
	地址：

	邮编：451191
	邮编：

	签订日期： 年 月日
	签订日期：  年 月 日
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[bookmark: _Toc19885][bookmark: _Toc144974854][bookmark: _Toc152045785][bookmark: _Toc21206][bookmark: _Toc152042574][bookmark: _Toc12437]第五章  采购需求
设备技术指标参数表
	[bookmark: OLE_LINK1]采购内容
(设备名称)
	是否接受进口产品
	技术指标参数
	单位
	数量

	彩色喷墨阵列式数码复合机
	否
	1彩色喷墨阵列式数码复合机
1.1功能要求：彩色复印、彩色打印、网络扫描（彩色）、成套输出、装订功能（边钉、角钉、骑马订）、自动进纸器，逐页逐份输出，逐份交错输出。
*1.2彩色打印、复印速度：≥100页每分钟。工作方式：喷墨，采用按需喷墨方式工作。纸张尺寸60*130mm-330*1200mm，使用纸张范围：普通纸、胶版纸、再生纸，65-300g宽范围用纸，可打印信封等。标准打印分辨率：不低于600*1200dpi，最大不低于600×2400dpi。提供相关证明材料并加盖公章包括但不仅限于：实物照片或官网截图或产品彩页或检测报告或功能截图等。
1.3双面功能：标配自动双面打印、复印。标配双面打印单元、双面输稿器。标配进纸容量：4个纸盒合计不低于2200张A3，大容量进纸单元容量不低于2500张A4。
1.4硬盘容量不低于250G。启动时间≤60秒。待机状态下，黑白、彩色首页输出时间不大于20秒。设备包含读卡模块，支持刷卡漫游打印服务。
1.5扫描功能：扫描到电子邮件、SMB、FTP、存储器、U盘等。扫描速度：不低于60页/分钟、双面110页/分钟（A4，300dpi）。设备包含两个及以上出纸口。
*1.6标配耗材容量：黑色≥10万张，黑色单支≥5万张，彩色≥5万张。耗材要求：防水、耐久保存，提供第三方检测机构的检测报告。
1.7打印接口：USB3.0兼容2.0，有线10/100/1000M-Base网络打印。操作面板：≥9.0英寸液晶触摸面板，可自定义操作面板，可将常用操作定义成快捷键放在主界面上。
1.8为保证办公环境：设备打印过程要求无粉尘、无臭氧排放。
1.9提供打印管控平台，具备刷卡认证，密码打印，安全打印等功能，管理员可设置用户使用打印/复印/扫描权限。能在保障数据安全性的同时充分实现按需打印，控制打印成本，帮助企业获得成本节约和效率提升。能提供打印安全技术，能保护文件不泄露，保护文件的隐私，以帮助用户保护设备，数据和文档的安全性。管理员可针对某些账户限制设备使用，收集打印计数，提高运行效率，能使单位对员工使用复合机的情况进行有效监控，提供软件信息截图。提供设备远程管理功能，提供针对本项目的远程设备监控软件账号一套，授权远程监控设备运行状态，维护人员及时获取设备耗材、配件、故障信息等，提供监控软件关于显示信息截图。
1.10设备要求支持边钉、角钉、A3骑马订（可装订A4页码不低于100个页码）。耗材配置：除随机标配耗材外，需要再配置2套耗材，用于日常使用。
2仪器配套控制系统
2.1主板：不低于700系列芯片组；CPU：16核24线程（8个性能核+8个能效核），性能核基础频率≥2.1GHz，最高睿频≥5.2GHz；内存：≥32G DDR4 3200MHz或DDR5 4800MHz，双内存通道，内存插槽≥2个，最大可扩展容量≥64G。
2.2硬盘：≥1TB M.2 PCIe NVMe固态硬盘；系统：兼容正版win11及以上；显示器：≥27英寸液晶显示器。
3 印前编辑工具
3.1 支持桌面自动化功能：根据印前工艺模版修改、录制动作记录或自定义生成桌面自动化列表，并可分步骤执行；进度条显示：所有的操作都需要进度条显示，支持删除进度条，保持当前操作进度；文件兼容性：支持.ic3文件格式，查看3d效果；支持导入/导出ai、pdf文件；自动对比：可以打开多个/多页文件，软件自动比对质量检测，并且高亮显示文件之间的差异；支持自动对比单模和大版文件的差异，并生成自动对比报告单。
3.2色彩转换：支持导入标准的icc设备链接文件，设置UCR、GCR的颜色转换，并且可以在视图查看器中加载icc，预转换颜色文件；设置曲线：支持曲线功能，可以在文件中应用曲线，自动修改文件的颜色层次，并且修复文件中的脏点，支持矢量和图像文件；操作系统：支持64位MAC、windows系统，支持多GPU，可同时处理多个文件；预飞检查：自动预飞检查，可以设置最小距离参数，检查刀线/折线周围是否有图案；检查叠印、透明度、线条粗细等。
3.3 完稿处理：需要根据笔画自动修复文件中的宋体字，需要根据颜色深浅以及轮廓完整性自动陷印，自动生成工艺版分色图层：包括但不限于底白、烫金、激凸工艺，自动做富黑，支持颜色通道映射功能；自动拼版：根据文件数量自动拼版，包括根据文件数量要求以及拼板尺寸自动拼版，并且加载印刷标记模板文件；系统开放性：可以集成第三方系统导出的xml文件，自动处理工单中的印前处理包含但不限于自动生成工艺报告单、以及印前工单数据对接自动化等。
4 标准灯箱
4.1 光源配置：支持 7种国际标准光源，包括 D65、A、CWF、D50、TL84、U30、UV（紫外线）等，满足全球主流对色需求；显色指数（Ra）：≥95（D65光源下），确保色彩还原高度真实。
4.2 照度调节：具备可调光功能；均匀性：照明面光照均匀度>90%；使用寿命：LED光源寿命长达 25,000小时以上；箱体材质：金属结构设计，抗干扰、防变形。
4.3 同色异谱检测功能：支持不同光源间快速切换；光源照度：所有光源D65、TL84、D50、U30、U35、A≥600lx；光源色温要求：D65: 6500±300K；TL84：4000±300K；D50：5000±300K；U30：3000±300K；U35：3500±300K；A光源：2856±300K。
5 分光光度仪
5.1 孔径：测量孔径：≤4.5 mm (0.18”)；通信接口：USB 1.1；连接：通电的USB端口；光斑尺寸：≤3 mm (0.12”)；测量模式：M0 - 包含UV - ISO 13655:2017；M1 - D50 - ISO 13655:2017 ；M2 - 不包含UV滤镜 - ISO 13655:2017。
5.2 扫描模式下的测量频率：每秒不少于400次测量；测量几何结构：45°:0° 环形照明光学元件；小媒介厚度：不小于1mm；色块尺寸：扫描模式下小色块尺寸：带传感器标尺时为7 x 7 mm (0.28” x 0.28”)（宽 x 高），无传感器标尺时为10 x 7 mm (0.40” x 0.28”)（宽 x 高）。
5.3 光度测定范围：≤10nm; 取样间隔≤3.5nm；扫描长度：不低于260mm (10.24")；短期可重复性 - 白色：0.05 dE00 on white (D50,2°，每隔3秒测量一次白色，取10次的平均值)；光谱分析器：带内置波长校准；全息衍射光栅，采用128像素二极管阵列；光谱范围：不低于380 - 730 nm；光谱报告：不低于380 ...730 nm ，步进10 nm。
6 全自动智能柜式胶装机
6.1 内页加紧方式：气动加紧；电机：伺服电机；变频器：双变频；封皮定位：封皮自动进纸定位。
6.2 上胶方式：背胶＋侧胶；铣刀：≤32刃太阳刀＋2个小铣刀，锋利能将书帖铣透、平整；操作方式：彩色液晶触摸屏；胶装规格：不小于310*220mm。
6.3 封面厚度调节：独立旋钮调节自动进纸厚度；封面规格：不小于330*480mm；封面长度调节：独立旋钮调节自动进纸定位长度；胶装厚度：不低于2-50mm；方圆调节：独立单个整体转盘调节；自动进纸安全保护：安全防护罩；铣刀热熔胶安全保护：安全防护外罩；预热时间：不超过40/min；胶装速度：不低于360本／h。
7主要配置
1台彩色喷墨阵列式数码复合机，1套仪器配套控制系统，1套印前编辑工具，1台标准灯箱，2套分光光度仪，1台全自动智能柜式胶装机。
	套
	1

	单张纸彩色生产型数字印刷系统
	否
	1单张纸彩色生产型数字印刷系统
1.1 类型：落地式。定影方式：无油带式定影。
1.2打印速度：不小于85 页/ 分钟（A4）/49 页/ 分钟（A3）。
*1.3支持纸张克重：最重不小于470g/㎡，提供相关证明材料并加盖公章包括但不仅限于：实物照片或官网截图或产品彩页或检测报告或功能截图等。
*1.4输出分辨率：不小于2400dpi x 4800dpi，提供相关证明材料并加盖公章包括但不仅限于：实物照片或官网截图或产品彩页或检测报告或功能截图等。
1.5标准纸张尺寸：210x420mm– 330x487mm；颜色配置：4色：CMYK（另外可扩展不少于4个专色）。
*1.6最大长纸尺寸：≤330x 1260mm（单面），≤330x 1030mm（双面），提供相关证明材料并加盖公章包括但不仅限于：实物照片或官网截图或产品彩页或检测报告或功能截图等。
1.7 加长送纸单元：最长不低于1260mm。
1.8CPU不低于16核24线程（8个性能核+8个能效核，3.0 GHz, 4.1 GHz 睿频）；HDD：不低于256GB SSD SATA + 1TB HD SATA。
1.9支持数据格式：不低于PS, PDF, EPS, TIFF, PCL, PDF/VT, PPML, VPS。
1.10包含原装1套墨盒。
2 仪器配套控制系统
2.1主板：不低于700系列芯片组；CPU：16核24线程（8个性能核+8个能效核），性能核基础频率≥2.1GHz，最高睿频≥5.2GHz；内存：≥32G DDR4 3200MHz或DDR5 4800MHz，双内存通道，内存插槽≥2个，最大可扩展容量≥64G。
2.2硬盘：≥1TB M.2 PCIe NVMe固态硬盘；系统：兼容正版win11及以上；显示器：≥27英寸液晶显示器。
3 扫描式分光仪
3.1 校色：根据内置校准参考自动进行；通信接口：USB 1.1；连接：通电的USB端口；尺寸（长×宽×高）：不超过510 × 460 × 170 mm，20 × 18.1 × 6.7（宽 × 深 × 高）。
3.2 经验水平：中级到高级；测量背景：白色；小媒介厚度：不小于10mm；色块尺寸：扫描模式下小色块尺寸：≤16 × 16 mm（0.63”× 0.63”）；扫描区域：定位区域：≤32 × 23 cm，12.6”× 9”（宽×高）；扫描功能：是；单次扫描：是；软件模式：基本和高级；设备颜色：黑色/银色；用户体验：可选“基本”的向导导向型界面或“高级”的用户导向型界面，获得专业级结果。
4 主要配置
1套单张纸彩色生产型数字印刷系统，1套仪器配套控制系统，2台扫描式分光仪。
	套
	1

	图像分光测色仪
	否
	1图像分光测色仪
1.1 照明/测量条件：反射：d/8，透射：d/0。
*1.2传感器：差分光谱引擎，提供相关证明材料并加盖公章包括但不仅限于：实物照片或官网截图或产品彩页或检测报告或功能截图等。
1.3波长范围：不低于360nm-780nm。波长间隔：≤10nm。反射率范围：0-200%，分辨率≤0.01%，透射：Φ17mm/Φ25mm。
*1.4重复性：双光路设计重复性精度ΔE*ab≤0.005，出具第三方检测机构检测报告。
*1.5台间差：XLAV ΔE*ab 0.08。口径：XLAV Φ25.4mm/Φ30mm；LAVΦ15mm/Φ18mm；MAVΦ8mm/Φ11mm；SAVΦ3mm/Φ6mm，用户可以自定义口径，口径切换自动识别，提供相关证明材料并加盖公章包括但不仅限于：实物照片或官网截图或产品彩页或检测报告或功能截图等。
1.6标准观察者；2°或10°。光源：照明光源LED灯和脉冲氙灯，测量光源是：A,B,C,D50,D55,D65,D75等多种光源。颜色空间：CIE LAB,CIE LUV,LCh,HunterLab,Yxy,XYZ,Musell,RGB,βxy。
1.7色度指标：WI,YI,同色异谱指数Milm,沾色牢度,变色牢度,ISO亮度,R457,A密度,T密度,E密度,M密度,APHA/Hazen/Pt-Co(铂钴指数),Gardner(加德纳指数),Saybolt(塞伯特指数),Astm color透过率，雾度，力份，强度。
1.8存储空间：10万条以上或≥8GB内存。摄像头取景定位：超清摄像头(≤1400dpi)，物品显示更加清晰。
1.9校准功能：自动校准，自动口径识别。荧光校准：有荧光校准，自动调节UV强度，测荧光材料保证仪器数值与基准级数值高度一致。亮度校准：有（通过亮度校准算法，真实还原超深色样品颜色）。
1.10接口：不少于RS-232、USB、USB-B、蓝牙。
2仪器配套控制系统
2.1主板：不低于700系列芯片组；CPU：16核24线程（8个性能核+8个能效核），性能核基础频率≥2.1GHz，最高睿频≥5.2GHz；内存：≥32G DDR4 3200MHz或DDR5 4800MHz，双内存通道，内存插槽≥2个，最大可扩展容量≥64G。
2.2硬盘：≥1TB M.2 PCIe NVMe固态硬盘；系统：兼容正版win11及以上；显示器：≥27英寸液晶显示器。
3 近红外短波红外高光谱相机
3.1便携式光谱成像仪
光谱范围：≥400-1000nm；光谱通道数：≥1200；照明方式：被动照明（不含光源）；探测器：CMOS；光谱分辨率：≤2.5nm；供电方式：USB供电；素大小：≥5.86µm x5.86µm；数字输出：≥12 bits；狭缝宽度：≥25µm；信噪比：600/1；空间像素数：≥1920；成像速度：全波段128fps，开启ROI后最高可达3300fps；相机接口：C口；相机输出：USB3.0；相机ROI：多个区域；透射效率：≥60%；杂散光：≤0.5%。
3.2高光谱数据处理软件
快速完成大立方体高光谱数据拼接，包含自动拼接功能，支持单航次和多航次数据拼接；
可根据电脑性能和电脑使用需求，定制化设置软件参数；
可生成SPE格式高光谱数据及图像立方体，适用于ENVI等绝大多数光谱图像数据分析软件；
具有高光谱数据采集分析与处理软件，支持高光谱数据的采集、展示、保存以及打开，并可与PLANTEYE、FIGSPEC、SCICHROMA、ENVi等任意一个软件进行数据通信；
可对采集图像任意一点的光谱数据进行显示，也可以选取多区域显示光谱；
支持ROI功能，可显示任意光谱通道的图片；
无需第三方软件即可实现光谱及图像数据查看、反射率计算、滤波、暗背景扣除、光谱降噪、空间降噪、掩膜导出、高光谱图像的裁切、旋转、翻转等；
常用植被指数计算功能：无需第三方软件即可计算：归一化植被指数(NDVI)、比值植被指数(RVI)、增强植被指数(EVI)、大气阻抗植被指数(ARVI)等等；
分析软件包含水质分析模型和分水分析模型定标模块。
3.3高光谱定制平移台
驱动电机：57一体化闭环步进电机；闭环控制：包含(内置编码器闭环控制) 照明光谱范围 400-2500nm；最小速度：≥0.25mm/s；最大速度：≥30mm/s；细分设置：1，1/2,1/4,1/8,1/16；加速度：减速度设置支持（0-2000setp/s² 可调）；运行模式：位置模式、速度模式；分辨率（无细分）：≤25um；重复精度：≤20um；绝对精度：≤20um；行程：≥200mm；通信接口：USB（内部转RS485，modbus协议）；供电电源：交流110V-220V；光源类型：卤素灯；照明光谱范围：400-2500nm；扩展支持：提供sdk，支持二次开发。
4 全自动进样气相色谱仪
4.1工作条件
工作环境温度： 5℃—35℃；工作环境湿度； 25%RH—80%RH；工作电源： 220V±10%,50Hz。
4.2 气相色谱主机
保留时间重复性≤0.1%；峰面积重复性≤2%；2.3 电子流量控制（AFC/EPC）:载气采用电子流量气路控制；压力控制精度：≤0.01psi；可以同时安装≤三个进样口；可以同时安装≤三个检测器，包括FID、TCD、FPD、ECD、NPD等，且可依据需求进行组合，实现一机多用，简单分析；除柱温箱外，可提供≤8路独立48V交流加热单元；触摸屏具备智能维护跟踪与提醒，可以提示进样垫、衬管等更换时间（提供屏幕证明文件）；具备数字化泄漏检测；色谱前后通道可实现同步或异步独立控制、操作；主机具有电容式触摸屏，屏幕≥7英寸，可访问控制仪器，实时显示仪器状态及各项参数，具有分析启动、停止、预运行物理按键（提供证明图片）；最多实现3通道同时运行，可以直接在显示屏快捷选择通道（提供证明图片）。
4.3柱温箱
柱箱尺寸：≤260×250×150[mm]（长×宽×高）；温度范围：室温+6℃~400℃；温度设定增量：≤0.1℃；温度控制精度: ±0.1℃；程序升温：≤30阶31平台，可程序降温；最大单阶运行时间：≤9999min；可设最高升温速率：≤120℃/min；柱温箱冷却降温（室温 21℃）：从350 ℃降至50℃时间不大于7min；环境敏感度：环境温度变化1℃，柱箱温度变化＜0.01℃，快速响应环境温度0.1℃变化；安全防护：提供双路温控/监测保护机制，确保色谱使用安全性。
4.4进样系统
最高使用温度：≤400℃；具备独立的分流冷阱和隔垫吹扫捕集阱；载气控制模式：恒压力、恒流量、恒线速度、程序压力、程序流量、程序线速度；程序压力/流量/线速度：≤最大 8阶；压力控制精度：≤0.01psi；压力控制范围：≤100psi；最大分流比：≤4500:1；流量设定范围：≤450mL/min；具有载气节省模式；采用快拆式设计，更换衬管无需使用工具即可拆卸；检测系统。
4.5检测系统
氢火焰检测器（FID）：宽量程数字化输出，提升线性范围；最高使用温度：≤400℃；最低检测限：≤2pg C/s（正十六烷）；动态线性范围：≥107；
热导检测器（TCD）：最高使用温度：≤400℃；灵敏度：≥8000mV.mL/mg（苯-甲苯）；动态线性范围：≥104；配套设备。
4.6 配套设备
气体净化器：含≤四根铝合金净化管，三路开关阀，可独立开关，含底座；
气源（和色谱为同一生产厂家，方便后期售后维护）：纯水型氢气发生器流量：≤360ml/min三级净化过滤、两级稳压；输出气体纯度：≥99.999﹪；空气发生器流量：≤3L/min两级净化过滤、两级稳压；输出气体纯度：≥99.99﹪。自动进样器（和色谱仪为同一生产厂家，保证售后的统一）：支持单塔、双塔和大盘位自动进样器；自动进样器位数≤19位；支持前后通道同步或异步进样模式（提供软件截图）；残留/交叉污染＜1/100000；进样周期≤100ms
可选配搅拌/加热/条码扫描/全盘冷却或加热功能；色谱软件可以反控自动进样器；可通过工作站设置进样序列并调用已存储的色谱条件；仅一根电缆连接，即可提供信号传输和供电；可自行在≤10s内变换前后进样口位置，快速为前后进样口进样，无需定位校准；无显示屏设计，可以直接通过工作站反控自动进样器。
4.7 色谱工作站
中英文可选，包括但不限于WindowsXP 、Windows 7、 Windows10、Windows11操作环境运行；
支持多个检测器同时采集：工作站支持≤3个检测器信号的同时采集；
信号采集：网络端口连接；
自诊断系统、在线反控功能、支持多内标分析、在线分析预览功能、一键恢复功能、支持模拟进样、在线噪声及漂移自动计算、多项式计算功能、峰锁定功能、支持分组计算功能、项目分组功能。
5 大型液压重型覆膜机
5.1升降台自动吸风送纸，覆膜宽度不小于380mm，最大装纸高度包括但不限于300mm；配备上吸风自动进纸、防卷曲、自动断张分页、双挂膜（亮膜哑膜分挂）功能，覆膜完成纸张自动断开，省去人工裁切；
5.2适用纸张宽度：不低于250-380mm；适用纸张长度：不低于340-470mm；最快覆膜速度：不低于0-5000mm/min；最高覆膜温度：≤140℃；最大装膜直径：不低于260mm；适用纸张克重：128-250g；显示器：LED；驱动电机：交流电机；最大装纸厚度：不低于300mm；钢棍直径：不低于120mm；
5.3压力方式：电动液压；膜芯规格：不低于3英寸；电源：220V/50HZ；加热/电机功率：不大于1500W/250W；防卷曲结构，覆膜成品平整。
6 十万分之一电子天平
最大称量值：≥50g；可读性：≤0.01mg；典型值重复性：≤0.015mg；典型值偏载误差：≤0.03mg；典型值线性偏差: ≤0.03mg；典型值灵敏度偏移（标称加载下）: 0.25mg；灵敏度温度漂移：≤0.0002%/°C。金属底座和具有耐化学及酸碱腐蚀性的PBT外壳材料，内置 9 种应用程序；密码保护可防止未经授权更改；电磁力补偿 (EMFC) 称重传感器避免环境的影响和干扰；内部校正功能，一键触发的内置砝码校正功能。
7 主要配置
1套图像分光测色仪，1套仪器配套控制系统，1套近红外短波红外高光谱相机，1台全自动进样气相色谱仪，1台大型液压重型覆膜机，1台十万分之一电子天平。
	套
	1

	彩色数字印刷机
	否
	1彩色数字印刷机
*1.1配置要求：A3彩色激光数码复印机（主机+双面同步扫描进纸器+双面器+小册子装订处理器（可实现平订，角订，骑马钉装订），提供相关证明材料并加盖公章包括但不仅限于：实物照片或官网截图或产品彩页或检测报告或功能截图等。
*1.2复印打印速度：黑白≥80页/分钟、彩色≥80页/分钟（A4横向），提供相关证明材料并加盖公章包括但不仅限于：实物照片或官网截图或产品彩页或检测报告或功能截图等。
*1.3图像处理能力：扫描软件实现图像手动补白、手动擦除、手动旋转、支持导入本地图片，进行图像处理。标配OCR文字识别功能，并输出可编辑文本，一键生成双层OFD文件，双层PDF文件，提供相关证明材料并加盖公章包括但不仅限于：实物照片或官网截图或产品彩页或检测报告或功能截图等。
*1.4随机配备字库，提供相关证明材料并加盖公章包括但不仅限于：实物照片或官网截图或产品彩页或检测报告或功能截图等。
1.5标配220页双面同步进纸器，单面扫描速度≥120页/分钟，双面扫描速度≥240页/分钟。
1.6打印分辨率≥1200dpi x 4800 dpi。
1.7可实现≤1260mm 长纸打印，具备≤3边无边距打印。
1.8不含无线、蓝牙传输功能及硬件模块。
1.9支持红头专色打印，印章过滤功能，支持防复印水印输出功能，具有 HDD 复写删除功能和加密功能，内存自动清零等安全功能。随机原装正品耗材一套（黑色一支，彩色三支）。
*1.10 国产化要求：必须提供《安可替代工程核心产品名录》或《安可替代工程适配产品清单》的外设产品品牌证明材料。
2仪器配套控制系统
2.1主板：不低于700系列芯片组；CPU：16核24线程（8个性能核+8个能效核），性能核基础频率≥2.1GHz，最高睿频≥5.2GHz；内存：≥32G DDR4 3200MHz或DDR5 4800MHz，双内存通道，内存插槽≥2个，最大可扩展容量≥64G。
2.2硬盘：≥1TB M.2 PCIe NVMe固态硬盘；系统：兼容正版win11及以上；显示器：≥27英寸液晶显示器。
3全自动数码模切机
3.1切割面积（长*宽）：不小于600mm x 400mm；刀具：尖刀、压痕刀、半切刀；切割厚度：不低于2mm；送料系统：真空吸盘；最大切割速度：不低于1000mm/s；重复精度：±0.1mm；文件格式：不少于PLT、DXF、HPGL、PDF、EPS；占地面积：不大于2350mm x 900mm x 1150mm。
3.2 切割材料：不干胶，车贴，pp纸，白卡纸；自动片料：将材料放置设备料仓，通过自动片料系统可以实现材料自动上料，自动裁切，自动下料功能，减少人工操作，提高工作效率；电机/导轨：伺服电机/高精度导轨；路径调取：CCD视觉系统带识别二维码功能，通过扫取画面上的二维码信息，系统可以自动到指定文件夹调取相对路径，实现快速匹配路径快速裁切；切割台面：高强度高摩擦系数毛毡。
3.3 材料固定方式：真空吸附；吸附平台：航空铝材；定位方式：马克点，通过4点定位实现精准套切；误差补偿：通过4点或者多点定位算出图案与路径的差值，软件自动等比缩放路径可以将路径精准套切到画面；误差校准：设备在长期使用过程中如果出现误差偏移，可以通过CCD视觉系统来实现偏差校准，来达到精准套切。
4 数显纸张白度测试仪
4.1 测定蓝光漫反射因数（R457），即“ISO白度”或“蓝光白度”；分析试样是否含有荧光增白剂，并可定量测定其产生的荧光白度（增白度）；测定亮度刺激值Y10（绿色光漫反射因数Ry），反映材料视觉亮感；可扩展测定不透明度、透明度、光散射系数、光吸收系数及油墨吸收值，满足纸张综合品控需求。
4.2 光学系统：符合GB/T 3978标准，采用d/o照明观测条件，模拟D65光源；测量精度：重复性误差≤0.2，示值误差≤0.5，零点漂移≤0.2/10min，确保数据稳定可靠；操作与显示特性：配备≤128×32点阵液晶屏，实时显示白度、增白度、不透明度等多参数；支持断电保护功能，校准数据自动保存，防止意外丢失；可选配RS232接口，支持连接打印机或电脑进行数据导出与记录管理；工作环境适应性强：温度0–40℃，湿度≤85%RH，适合实验室与产线质检场景。
5 数显旋转粘度计触屏式
5.1 采用≤4.3寸触摸屏设计，显示内容丰富，同时能显示温度、百分比、粘度、剪切率、剪切力、定时等功能，满足不同用户的测量需求；高强度全新小轴；仪器前置式水平仪在水平调节时直观方便，无需站立；定时功能，针对触变性非牛顿流体；附有RS232接口；中英文可以自由切换；仪器采用同轴圆筒结构。
5.2测量范围：不小于10~200 万 mPa・S；转速档位：不低于0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60 r/min；配置转子：标配 1#~4# 转子；测量精度：±1%；单次所需样品量：≤400ml。
6 纸张耐折度测定仪
测量范围：不低于0~99999次；
折叠角度:不低于135±2°；
折叠速度:不低于175±10次/min ；
弹簧张力：不低于4.91-14.72N ；
夹具距离：不少于0.25mm/0.5mm/0.75mm/1.0mm ；
打印输出：模块式一体热敏打印机；
工作环境：温度（0~35 ）°C ,湿度＜ 85%；
外形尺寸：不低于300*350*450mm。
7 耐破试验机纸张耐破度测定仪
测量范围:纸板250~5600kpa，最高测试可以达到6000kpa；
纸张20-1600kpa，最高测试可以达到2000kpa准确度:≤士0.5%；
分辨率:≤0.01kpa；
变形量误差:≤lm；
上下盘同心度:≤0.25mm
胶膜凸盘压强:10mm 时，(170~220)kPa、18mm 时，(250~350)kPa；
送油速度:175士5ml/min；
压盘直径:上盘直径:31.5±0.5mm、下盘直径:31.5±0.5mm人机界面:7.0in液晶显示，显示曲线分析图；
夹持力:大于690kpa(可调)；
单位转换:Kg/cm2、kpa、lbf/in2；
打印输出:模块式一体热敏打印机；
工作环境:温度(20士10)°C，湿度<85%；
尺寸:不小于360*420*510mm。
8纸张光泽度仪
测量角度：不低于20°、60°、85°三角度测量，满足不同标准与材料需求；
85°：适用于涂布纸、未涂布纸及低印刷光泽度印样；
20°：适用于高光泽纸（如铸涂纸、蜡光纸）及高光泽油墨；
60°：通用角度，适用于多种纸张、涂料、塑料等材料；
测量范围：
85°角：1~160 GU (光泽度单位)；
20°角：1~2000 GU；
分辨率：不低于0.1 GU；
测量重复精度：不低于0~100 GU:0.2 GU；100~2000 GU：0.2% GU；
测量时间：≤1s。
9 主要配置
1台彩色数字印刷机，1套仪器配套控制系统，1台全自动数码模切机，1台数显纸张白度测试仪，1台数显旋转粘度计触屏式，1台纸张耐折度测定仪，1台耐破试验机纸张耐破度测定仪，1台纸张光泽度仪。
	套
	1

	原位傅里叶变换红外光谱仪及其配套系统
	否
	1 原位傅里叶变换红外光谱仪
1.1光谱范围：≥7800 - 400 cm-1；全光谱范围线性度：≤0.1%T。
1.2信噪比：≥62000：1（4 cm-1分辨率，1分钟，峰-峰值）。
*1.3光谱分辨率：≤0.1cm-1；快速扫描：≥60张光谱/秒（@16 cm-1），提供相关证明材料并加盖公章包括但不仅限于：实物照片或官网截图或产品彩页或检测报告或功能截图等。
1.4干涉仪：采用迈克尔逊干涉仪，具有实时自动高速扫描动态准直控制功能。
*1.5红外光源：配置智能光源切换系统，包含1个高效率中/远红外光源，1个近红外/可见光源，1个外置外光源导入口，所有光源由软件控制自动切换，光学台采用永久准直光路设计，所有元件均采用对针定位方式，所有光学转镜采用金镜，提供相关证明材料并加盖公章包括但不仅限于：实物照片或官网截图或产品彩页或检测报告或功能截图等。
1.6检测器：配置多位检测器转换系统，包含1个室温DLaTGS检测器和1个液氮冷却MCT检测器，同时，预留1个内置检测器位置。软件控制所有检测器自动切换。
*1.7激光器：采用He-Ne气体激光器；计算机控制连续可变200档自动控制光阑，提供相关证明材料并加盖公章包括但不仅限于：实物照片或官网截图或产品彩页或检测报告或功能截图等。
1.8扩展功能：可与气相色谱红外、热重分析仪、傅里叶拉曼、流变分析仪、凝胶色谱等联机。
1.9红外软件：除包括各种常规红外定性、定量检测分析处理、检索谱库和仪器性能自动测试等功能外，提供光谱采集自动光谱质量检查和判断提示，自动谱峰查找定量分析、智能模型编辑、ATR多模式校正、高精确物质鉴别等先进应用功能。软件与Win 10 64位系统兼容，红外谱图库含20万原厂谱图。
1.10包含傅里叶变换红外光谱仪主机1台。衰减全反射附件2套（单点反射，入射角度45°，折射率2.4，穿透深度2μm。能够尽可能提高光通量，从而可在数秒内获得样品数据。具有稳健的晶体装配系统，与光谱仪集成一体，确保操作准确。整体金刚石晶体可提供卓越的耐用性）。变温衰减全反射附件1套（可实现对样品进行室温~300℃的衰减全反射测试。计算机控制温度，控制精确度为1℃的控制能力）。压片机及模具1套。吹扫套件1套。多组分分析软件1套。高精度分析软件1套。原厂谱图库1套。
2仪器配套控制系统
2.1主板：不低于700系列芯片组；CPU：16核24线程（8个性能核+8个能效核），性能核基础频率≥2.1GHz，最高睿频≥5.2GHz；内存：≥32G DDR4 3200MHz或DDR5 4800MHz，双内存通道，内存插槽≥2个，最大可扩展容量≥64G。
2.2硬盘：≥1TB M.2 PCIe NVMe固态硬盘；系统：兼容正版win11及以上；显示器：≥27英寸液晶显示器。
3 手持测温热成像仪
3.1热成像参数：探测器类型：12μm 非制冷氧化钒探测器；红外分辨率：不低于256×192；AI实时超分：不低于 320×240；响应波段：不低于7.514 μm，热灵敏度(NETD)：＜40mK (25℃, F1.0)；帧频：≤25Hz，镜头焦距：≤3.2mm；视场角(FOV)：不低于56°×42°；空间分辨率 (IFOV)：≤3.8 mrad；调焦方式：定焦；最小成像距离：不低于0.3m；测温范围：不低于20℃~+150℃，100℃~550℃，自动切换量程；测温精度：不低于±2℃或读数的±2%，取较大者。
3.2图像显示参数：显示屏：不低于2.8吋，320×240，可见光相机：不低于200万像素，数码变焦：不低于 1×、2×、4×，调色板：不低于7种，图像模式：不低于红外、可见光、画中画、双光融合，温宽拉伸：自动。
3.3测量分析参数：设备端分析功能：不低于中心点/最高温/最低温/3个自定义点，配套软件：PC端(红外分析软件)或移动端(IOS/Android APP)。
3.4图像存储参数：存储介质：不低于64GB Micro SD，最大支持128G。
3.5系统功能：报警方式：支持整帧高低温报警，支持报警自动拍照 (含温度数据)，通信协议：USB、Wi-Fi。
3.6其他硬件及环境：电池：不低于5000mAh锂电池，充电方式：USB TypeC，续航时间：≤15h，对外接口：USB TypeC、SD卡，三脚架接口：支持UNC 1/4-20接口连接三脚架，工作温度：-10℃~+50℃，工作湿度：10%～95% (非冷凝)，存储温度：20℃~+60℃，防护等级：不低于IP54。
4 UV紫外线固化箱
适配电压：100-240VAC，50/60Hz 宽电压选配，具备不少于开关+定时+调光功能，机箱冷却：风冷，机箱内置风扇强制制冷，光源散热：光源端强制风冷散热，光源类型：紫外LED光源，输出波长：不少于365nm+400nm双波段，标称光功率：不小于700mw/cm²，单台电功率：不小于500W。
5 近红外光发射器
高性能，高稳定性，低噪声；光纤耦合输出，光纤输出端功率：不小于0-10000mW;
出光模式：连续或脉冲（自由选择）
CLASS4激光安全保护控制键：标配
光纤直径：不小于105μm；光纤长度：不小于1.5米；光纤接头：FC/PC；功率稳定性：<0.5%；
脉冲下降沿：10-22us；制冷技术：TEC；工作模式：连续工作，TTL调制脉冲工作；数字调制频率：0-30KHz；温度控制：PID自动温度反馈控制；
控温精度：<0.02℃
调制接口：SMA
配套扩展接口：BNC；噪声水平:<0.15%（RMS)；LED显示：电流；输出电流功率校正；电源：A型高稳定电源；
定制专可调非球面镜头模组，镜片镀808nm高效率AR增透膜；镀膜透射率：>99.9%;接头：FC/PC;光斑大小可调范围：1~5mm（工作距离不变）；内置滤光片耦合器；
镜头工作距离WD：40mm
精密调节支架，可调照射角度：不小于0-90°；可调照射高度：不小于50-200mm
超大激光照射样品工作台尺寸：不小于380X250mm。
6 全电动真空热压机
6.1 工作电压为 220V（380V），设备最大功率 11KW；设备最高加热温度450℃，温度调节精度1℃；设备使用铜加热板，表面温度分布误差1℃。
6.2 设备可抽真空，真空度最高为-90KPa（-80KPa～-90KPa）；最大输出压力≥8吨，压力传感器精度为线性精度1/1000，重复精度1/1000；具备水冷系统，冷却速率可手动粗调，调节范围为（30℃~300℃）/30min。
6.3 设备为全电动，非油压。配备触摸屏，可实现目标温度、目标压力、加热时间、加压时间等参数的设置，设备可实现全自动运行，可根据需求远程升级程序；设备有阶梯控温控压程序，可设置多段目标温度、目标压力，升温速率可控（1℃~20℃）/min。
6.4 模板面积为≥200mm*200mm；开模行程为≥85mm；设备底部有轮子，可自由移动。设备高度≤1800mm，长、宽分别≤780mm、585mm，设备总重量≤700KG。
6.5 主机1台；聚四氟平板2块，不锈钢平板2块；拉伸样条：ASTM标准样条，厚度分别为1mm、1.5mm、2mm，表面聚四氟涂层和不锈钢板各一套；ARES2000流变圆片：直径25mm，厚度分别为1mm、1.5mm、2mm，表面聚四氟涂层和不锈钢板各一套。
7正置偏光显微镜
7.1 光学系统：采用第三代HC无限远轴向径向复消色差校正和谐光学系统、国际标准的45mm齐焦距离，光学部件具有防霉功能；观察方式：反射光具备明场、斜照明、偏光等观察方式，透射光具备明场、斜照明、可调偏光等观察方式，配置内置斜照明装置；放大倍数：在10倍目镜下，可实现50X~1000X；载物台：偏光专用圆形载物台，出厂预对中，360度旋转，最小刻度1度，旋转精度0.1°，配备样品移动器；调焦：调焦旋钮的扭力可调，同轴调焦，精度 3um，带有无调整机构的自动锁定防止下滑的齿轮装置；物镜：带POL的大口径、反差增强型偏光专用物镜，采用萤石材料制成，配置物镜5只，具体参数如下：5X，10X，20x，50X，100X；多功能可对中物镜转盘：4 孔物镜转换器，可同时装载4只物镜，并且每个物镜均可单独调节对中；照明：采用科勒式高亮度LED照明1套，色温（颜色）恒定于4500K，LED光源无发热，无闪烁，高亮度，低功率，节能环保，使用寿命超过35000小时，电源含电压平衡系统由镜体直接供电，灯箱带集光透镜；成像：≥1200万像素科研级摄像头。
7.2 正置偏光显微镜主机1台、反射光轴、4孔可调对中物镜转换器、偏光专用载物台、30°倾角双目观察筒、10X目镜（2只）、5组偏光物镜（5X，10X，20X，50X，100X）、LED照明器、1200万像素摄像头、一体化测量软件。
8原位电化学红外附件
可用于水系或非水系电催化，光电催化反应等；镀金光路附件一套；入射角度：60°；满足内反射和外反射模式；可实现表面增强红外检测；PEEK材质晶体盘1套；电催化应用：石英H池1只，PEEK材质池体1只；配套电极：铂电极 1根；Ag/AgCl参比电极1支；玻碳电极1支；镀金支架套装1套；单晶硅晶体 2颗，波数范围：1200-4000cm-1，PH 值范围：1-12；氟化钙窗片 2片，波数范围：1100-4000cm-1，PH值范围：5-8；硒化锌晶体2颗，波数范围：520-4000cm-1，PH值范围：5-9；适配采购的红外光谱仪主机。
9主要配置
1套科研级原位傅里叶变换红外光谱仪，2套仪器配套控制系统，1台手持测温热成像仪，1台UV紫外线固化箱，1台近红外激光发射器，1台全电动真空热压机，1台正置偏光显微镜，1套原位电化学红外附件。
	套
	1


备注：技术支持资料：对要求提供截图、视频、检测报告、证明材料等的条款，供应商应当在如实提供，凡不提供或提供不符合要求的，视为无效。
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供应商：（电子签章）
 法定代表人或其委托代理人：（电子签章或签字）
年  月  日
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供应商自行编制。




一、磋商响应函及磋商响应一览表
（一）磋商响应函
致： (采购人名称）   
我们收到了采购编号：       的磋商文件，经详细研究，我们决定参加          （项目名称）  磋商活动，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。
1、 愿按照磋商文件中的条款和要求，以磋商报价人民币（大写）     ，（小写）    提供采购文件要求的全部货物，并按合同约定履行义务。
2、如果我们的响应文件被接受，我们将履行磋商文件中规定的各项要求。
3、我们同意本磋商文件中有关磋商有效期的规定。如果成交，有效期延长至合同终止日止。
4、我们愿提供磋商文件中要求的所有文件资料。
5、我们已经详细审核了全部磋商文件，如有需要澄清的问题，我们同意按磋商文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我们同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
6、我们承诺，与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、采购代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。
7、我们同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
8、如果我们的响应文件被接受，我们将按磋商文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。
9、如我方成交，我方愿意按采购文件规定的采购代理服务费收费标准向采购代理机构支付本次招标代理服务费。

地址：
邮编：
电话：
供应商名称：（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：（电子签章或签字）
年  月  日
[bookmark: _Toc3090]
（二） 磋商响应一览表
	项目名称
	

	供应商名称
	

	响应内容
	

	磋商报价
	人民币大写：
小写：

	质量标准
	

	交货期
	

	交货地点
	

	质保期
	

	磋商有效期
	    日历天（从响应文件递交截止之日起）

	其他声明
	




供应商名称：（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：（电子签章或签字）
年  月  日
2、 
分项报价表
（一）分项报价一览表
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价（元）
	制造商名称
	品牌
	规格/型号
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价合计（元）
	






供应商名称：（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：（电子签章或签字）
年  月  日




（二）相关配件明细表
	产品名称
	配件名称
	品牌
	规格型号
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	


备注：相关产品包含多个配件的需要填写此表， 一个包内包含多个产品的，此表可自行复制增加。




供应商名称：（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：（电子签章或签字）
年  月  日

三、法定代表人身份证明及授权委托书
(一)法定代表人身份证明

供应商名称：
单位性质：
地    址：
成立时间：  年  月  日
经营期限：
姓名：  性别：   年龄：   职务：
系（供应商单位名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件




                                 供应商名称：（电子签章）
                               年  月  日

（二）法定代表人授权委托书 

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：            。
代理人无转委托权。
附：委托代理人身份证复印件







供应商名称：（电子签章）
法定代表人：（电子签章或签字）
法定代表人身份证号码：
委托代理人：（电子签章或签字）
委托代理人身份证号码：
日  期：  年   月  日

四、磋商承诺函
致： (采购人名称）   
我们收到了项目编号为的    （项目名称）的磋商文件，已详细审查全部内容（含补遗文件，如有），我们完全理解并同意放弃对上述文件有不明及误解的权利。我方在此郑重承诺，如果我方在本次磋商过程存在下述任一行为：
(1) 供应商在磋商文件规定的磋商有效期内撤回其投标；
(2) 在响应文件中提供虚假材料；
(3) 供应商与采购人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；
(4) 成交人除因不可抗力未在法律规定时间内签订合同；
(5) 将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
(6) 未按磋商文件规定按时向招标代理机构交纳代理服务费；
(7) 其他违反法律法规的情形。
我方将承担相关责任和后果，并按照采购项目预算金额的2%支付给采购人或招标代理机构，以弥补对其造成的损失，不足部分我方将另行承担。同时，我方完全了解上述行为可能导致被记入失信或不良行为记录。

特此承诺。




供应商名称：（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：（电子签章或签字）
年  月  日



[bookmark: _Toc12541][bookmark: _Toc29230][bookmark: _Toc7397][bookmark: _Toc19619][bookmark: _Toc8848][bookmark: _Toc9800][bookmark: _Toc6714][bookmark: _Toc14279][bookmark: _Toc10903][bookmark: _Toc144974875][bookmark: _Toc152045807][bookmark: _Toc247527847][bookmark: _Toc152042596][bookmark: _Toc247514299][bookmark: _Toc152042597][bookmark: _Toc247527848][bookmark: _Toc152045808][bookmark: _Toc144974876][bookmark: _Toc247514300][bookmark: _Toc31804_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc7716_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc7020][bookmark: _Toc494321544][bookmark: _Toc32361][bookmark: _Toc13056_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc9918]五、资格证明文件
[bookmark: _Toc3212][bookmark: _Toc4050][bookmark: _Toc16643][bookmark: _Toc27065]（一）供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人
（单位负责人）
	姓名
	
	电话
	

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	供应商关联企业情况（包括但不限于与供应商法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商）
	

	备注
	



[bookmark: _Toc20625][bookmark: _Toc29697]
（二）具有独立承担民事责任的能力
在中华人民共和国境内具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的法人或者其他组织或自然人，提供有效的营业执照或相关的证明文件；

84

（3） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
提供2025年度财务审计报告，新成立不足一年的供应商若无审计报告的可提供基本户开户银行开具的有效的资信证明。

（4） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

提供承诺书，加盖公章；

（5） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
提供2026年1月1日以来交纳的社保缴纳证明(电子缴款凭证或银行扣款回单或相关部门开具的票据)及纳税证明(电子缴款凭证或银行扣款回单或税局开具的凭据)，其中任意1个月即可,依法免税和不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或者不需要缴纳社会保障资金；

（6） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

提供承诺书，加盖公章；

[bookmark: _Toc29345][bookmark: _Toc49001012][bookmark: _Toc1711]（七）供应商须知前附表要求的其他资格证明文件




[bookmark: _Toc21659][bookmark: _Toc17712][bookmark: _Toc559][bookmark: _Toc5591][bookmark: _Toc13034][bookmark: _Toc22068][bookmark: _Toc28175][bookmark: _Toc26294]六、技术部分

（一）技术指标参数偏离表

	序号
	货物名称
	磋商文件技术指标参数要求
	响应文件技术指标参数描述
	偏离情况（正偏离/负偏离/无偏离）
	证明材料所在页码
（如有）
	偏离原因说明

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	...
	
	
	
	


注：供应商必须对磋商文件第五章“采购需求”中的所有要求作出全面、真实的反映。表格中“偏离情况”一列，供应商只能如实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。凡响应内容高于磋商文件要求的，按“正偏离”填写；低于磋商文件要求的，按“负偏离”填写；满足磋商文件要求的，按“无偏离”填写。并在“响应文件技术指标参数描述”一列中写明所投技术参数。供应商除如实填写本表外，技术参数内明确要求提供证明材料的必须提供证明材料，未明确要求提供证明材料的将按偏离情况如实填写。


供应商名称：（电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（电子签章或签字）
年  月  日


[bookmark: _Toc31765][bookmark: _Toc3791][bookmark: _Toc21060][bookmark: _Toc21235]（二）技术证明材料（如有）
[bookmark: _Toc18513][bookmark: _Toc23301]
（包含但不限于：技术参数中须提供的技术证明材料等）
（三）安装调试方案

（包含但不限于：第三章评标办法中的评审内容）




[bookmark: _Toc9770][bookmark: _Toc29718][bookmark: _Toc20572][bookmark: _Toc31805]（四）用户培训方案

（包含但不限于：第三章评标办法中的评审内容）





[bookmark: _Toc2921][bookmark: _Toc2784][bookmark: _Toc15357]七、商务部分
（一）商务条款偏离表
	序号
	商务条款内容
	磋商文件商务要求
	响应文件的商务条款响应情况
	偏离情况（正偏离/负偏离/无偏离）
	说明

	1
	采购内容
	
	
	
	

	2
	交货期
	
	
	
	

	3
	交货地点
	
	
	
	

	4
	质量要求
	
	
	
	

	5
	质保期
	
	
	
	

	6
	合同履行期限
	
	
	
	

	8
	付款方式
	
	
	
	

	9
	验收方式
	
	
	
	

	10
	磋商有效期
	
	
	
	

	11
	履约保证金
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	


注：供应商必须对本表中的所有要求作出全面、真实的反映。表格中“偏离情况”一列，供应商只能如实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。凡响应内容高于磋商文件要求的，按“正偏离”填写；低于磋商文件要求的，按“负偏离”填写；满足磋商文件要求的，按“无偏离”填写。并在“响应文件的商务条款响应情况”一列中写明所投商务情况。

供应商名称：（电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（电子签章或签字）
年  月  日
（二）业绩
	[bookmark: _Toc9680][bookmark: _Toc26139]项目名称
	

	采购人名称
	

	采购人地址
	

	采购人电话
	

	合同价格
	

	合同签订日期
	

	项目描述
	





[bookmark: _Toc21237]注：每张表格只填写一个项目，后附证明材料。

[bookmark: _Toc28989]（三）质保期内、外售后服务
（包含但不限于：第三章评标办法中的评审内容）
八、反商业贿赂承诺书
我公司承诺：
在（采购项目名称）采购活动中，我公司保证做到：
一、公平竞争参加本次采购活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为，我公司及参与本项目的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。



供应商名称：（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：（电子签章或签字）
年  月  日


[bookmark: _Toc21552][bookmark: _Toc32431]九、为落实政府采购政策供应商须提供的证明材料

9.1中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…………
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）： 
日 期：
注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据新成立企业可不填报。
（2）在采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，按规定享受中小企业扶持政策。
（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
（4）在采购项目中，所投产品应逐项填写中小企业声明函中标的名称等内容，否则不能享受中小企业扶持政策。
（5）中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（6）如果提供的产品不属于中小企业制造，则可以不填写《中小企业声明函》。
9.2残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                                 供应商名称：（盖单位公章）
                   年  月  日



注：属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写此项内容。

9.3监狱企业证明材料


监狱企业证明材料
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。



注：属于监狱企业的提供，不属于的无需提供此项内容。























9.4本国产品标准证明材料

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。






[bookmark: _GoBack]关于符合本国产品标准的成本占比承诺函

	项目
	填写内容

	


	%


本公司（单位）填写、盖章与签署，即视为对表格内容真实、准确、完整的正式承诺。如存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，本公司（单位）愿承担由此产生的一切法律后果及责任。
供应商名称：（公章）
日期：    年    月　  日         






注：1.单一产品采购不填写此函，多品目采购包如供应商所有产品均为本国产品且填写《关于符合本国产品标准的声明函》可不填写此函。
2.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，当采购项目或采购包中含有多种产品，供应商对其提供的符合本国产品标准的产品成本之和占其提供的全部产品成本之和比例是否达到80%作出承诺，该比例达到80%以上，依法对其全部产品总报价给予20%的价格扣除，未达到80%,不享受价格评审优惠。















9.5节能产品、环境标志产品证明


“节能产品”、“环境标志产品”证明
1.节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》(财库(2019)19号)中品目产品，“★”标注的属于强制采购，节能产品须提供证明材料：国家确定的认证机构(财库(2019)16号)出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。
2.环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》(财库(2019)18号)中的品目产品，环境标志产品须提供证明材料：国家确定的认证机构(财库(2019)16号)出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。
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十、其他资料


供应商认为应附的其他材料
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