第5章 采购需求
 
一、采购标的 
1. 采购标的
	1 
	设备名称及数量
	强脉冲光与激光治疗设备，1台

	2 
	配置清单
	品名
	单位
	数量

	2.1 
	配置1
	主机
	台
	1

	2.2 
	配置2
	门联锁开关
	个
	1

	2.3
	配置3
	推车
	台
	1

	2.4
	配置4
	通用强脉冲光治疗头
	套
	1

	2.5
	配置5
	9个可更换光学滤光片（各一个）
	套
	1

	2.6
	配置6
	3个可更换蓝宝石制冷端头（各一个）
	套
	1

	2.7
	配置7
	医生防护眼镜
	副
	1

	2.8
	配置8
	患者防护眼镜
	副
	1

	2.9
	配置9
	强光警告牌
	个
	1

	2.10
	配置10
	电源线
	根
	1

	2.11
	配置11
	操作手册
	本
	1


注：
①配置清单：以上配置清单为以医院需求提供的基础配置清单，根据供应商所投产品实际配置清单为准（此项不为废标项）；
②是否接受进口产品：是。
2. 项目背景/项目概述
治疗对象：皮肤疾病、美容患者
设备用途：主要用于治疗并改善光老化，均匀肤色，缩小毛孔，治疗微血管扩张，治疗炎性痤疮，治疗色素沉着，治疗敏感肌肤，治疗酒糟鼻，多余毛发祛除，皮肤细纹，眼周皱纹，改善光老化，表皮重建，毛孔收缩，异色症治疗，痤疮瘢痕，手术瘢痕等。
采购范围：强脉冲光与激光治疗设备1台的采购、供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关伴随服务等。
二、商务要求 
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1.1交货期：合同签订后90日历天
1.2质保期：货物经最终验收合格之日起原厂整机质保3年
1.3交货地点： 河南医药大学第一附属医院指定地点
2. 付款条件（进度和方式）
付款方式： 货到医院使用运行正常验收合格后，甲方向乙方支付全部货款的100%。 
3. 包装和运输（如有，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准试行）〈快递包装政府采购需求标准试行）的通知》财办库﹝2020﹞123号）
产品生产年限：产品为一年内生产的产品（以交货期时间为准）
4. 售后服务（质保期）
故障响应时间：经销商（生产厂家）提供仪器报修电话服务；在接到正式通知后 2小时内响应，24小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过48小时。若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在3个工作日内提供与原问题机器同品牌规格型号的全新仪器备机服务，直到原设备修复，期间产生的所有费用均有经销商或者生产厂家承担。原设备修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备机在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。
维修支持：中标单位技术人员对所售仪器免费定期巡防，免费进行系统的维护、保养及升级服务，使仪器使用率达到最大化，每年内不少于2次上门保养服务。保证保修期内开机率不低于95%。
耗材或零配件（如有）：提供耗材或主要零配件目录(含报价)。
维修资料：提供详细操作手册/使用说明书，维修保养手册及用户维修联络卡，安装手册等。
预防性维修/定期维护保养：保修期内提供定期维护保养服务。
升级：终身免费软件升级。
使用培训：经销商（生产厂家）负责对我院使用科室及维修人员关于机器常见故障及解决方案进行培训，培训必须达到我方能熟练掌握机器操作流程，能解决常见故障。
5. 保险（如有）
三、技术要求 
1. 基本要求
1.1采购标的需实现的功能或者目标
主要用于治疗并改善光老化，均匀肤色，缩小毛孔，治疗微血管扩张，治疗炎性痤疮，治疗色素沉着，治疗敏感肌肤，治疗酒糟鼻，多余毛发祛除，皮肤细纹，眼周皱纹，改善光老化，表皮重建，毛孔收缩，异色症治疗，痤疮瘢痕，手术瘢痕等。
2. 验收标准
2.1验收形式：联合验收。验收工作由各主管职能科室牵头，联合医学装备部组成联合验收小组共同验收，签字确认。
2.2资料验收：验收资料包含：验收报告、采购合同、产品合格证（或质量保证书）、装箱单或随货同行单、使用说明书、操作和维护手册、常见故障说明等资料。
2.3设备验收。对设备的到货期是否在合同规定的期限内、生产日期是否在规定的期限、硬件配置是否齐全、软件功能是否能实现、相关信息系统连接是否到位、电气安全等进行验收，确保机器能够安全有效地为临床服务。
2.4培训验收。中标厂家必须派专业的工程师对相关医护人员进行系统培训，并通过培训考核。
3. 其他要求（如有）
3.1 质保期内免费提供设备运行和维护所必需的原厂备品备件，质保期外保证备品备件长期稳定供货，保证95%的开机率。
3.2 所有备品备件在发运前都应进行测试，以保证正常运行。
3.3应急维修措施
3.3.1应急故障排查：当出现设备故障时，需要第一时间进行响应，以尽快解决问题。
3.3.2应急通用备件：紧急情况下在设备故障时，应该提前准备好通用备件，以便于在故障发生时能够及时替换。备件的种类应该根据设备类型和品牌不同而有所区别。
3.3.3维修工具：需要配备齐全的工具让维修人员进行故障排查和现场维修。各种通用和专业工具应该尽量备齐，以满足各种应急维修需求。
3.3.4应急物资：包括维修作业所需的材料，如电子焊接用品、各类电线、绝缘胶带等等。提高维修效率和成功率的措施，减少维修过程中的重复劳动和不需要的等待时间的措施。
四、设备技术参数
	1 
	参数1
	临床适应证范围：用于治疗血管性皮肤病、色素性皮肤病，减少毛发、治疗炎性痤疮、面部年轻化等

	2 
	参数2
	光源物质：氙灯、光纤

	3
	*参数3
	具备波长：≥8种滤光片（设备配置单需体现）

	4
	*参数4
	滤光片支持热插拔技术，并且滤光片有自动读取波长的技术

	5
	参数5
	强脉冲光技术具备完美的脉冲技术

	6
	*参数6
	单发脉冲个数：1-3个脉冲可调节，具备脉冲模式，单个子脉冲能量可调节

	7
	参数7
	蓝宝石导光晶体尺寸值：≥5cm2，并且具备三种以上的大小可选择

	8
	参数8
	能量密度：强脉冲光≥32J/ cm2,步进增量调节

	9
	参数9
	脉冲宽度：5-20ms，步进增量调节，非固定脉宽

	10
	参数10
	脉冲延迟：5-140ms，步进增量调节

	11
	参数11
	具备可升级激光系统功能

	12
	参数12
	可升级激光波长值：1560nm±10nm

	13
	参数13
	可升级激光发射顺序：需具备非顺序扫描技术或其他等效技术

	14
	参数14
	可升级激光最大能量值:≥65mj

	15
	参数15
	冷却方式：具备蓝宝石连续接触冷却。

	16
	参数16
	具备有自检功能。

	17
	参数17
	具备有病例储存。

	18
	参数18
	操作系统携带智能触摸操作界面。


注：
1、 投标人在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量的货物。
2、 本项目中所投产品如有涉及纳入国家认证认可监督管理委员会现行《强制性产品认证目录描述与界定表》管理的强制性认证产品（简称3C认证产品）的，应出具由认证机构颁发给制造商的该产品强制性认证证书复印件或扫描件，否则应当认定其投标无效。
3、 本项目中所投产品涉及工业产品生产许可证的，应出具质监部门颁发给制造商的关于该产品的《全国工业产品生产许可证》复印件或扫描件，否则应当认定其投标无效。
4、 投标人应如实描述所投产品的技术参数和性能，不得完全复制粘贴采购需求及技术要求中的技术参数和性能描述。因完全复制粘贴采购需求及技术要求中的技术参数和性能描述而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。
五、备品备件
    投标人提供相应的备品备件并提供备品备件保障措施（质保期内外）
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