
	阜外华中心血管病医院 河南省心血管病医院
冠脉流量测定仪招标技术要求

	*一
	商务要求
	

	1
	满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程
	具备

	2
	1）提供产品有效的医疗器械注册证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求，以及使用说明书和公开的彩页；
2）进口产品需提供中文和英文技术白皮书、产品授权书；
3）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证
	具备

	3
	仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，具备DICOM3.0、HL7等信息接口。成交价包含LIS/HIS等医院系统接口费、安装费、调试费等所有费用
	具备

	4
	请提供所投产品主要配件的名称、品牌、规格型号及单价
	具备

	5
	提供产品配套所需耗材长期供应的品牌、规格型号及单价
	具备

	6
	国产设备生产日期为安装日期内6个月内，原装进口设备生产日期为安装日期的一年以内。提供承诺函
	具备

	7
	到货时间：合同签订后60日历天内
	具备

	8
	保修期：3年 （自验收合格之日起。提供生产厂家的售后服务函）
	具备

	9
	数量：2台
	具备

	二
	技术要求   
	

	1
	基于超声波或时差法测定冠状动脉塔桥术桥血管中的血流量，以评估桥血管吻合的质量，用于术中手术质量控制
	具备

	2
	电击防护标准 CF 医疗标准，电击类型 I 类接地保护
	具备

	3
	流量探头
	具备

	#3.1
	流量通道≥2个，辅助通道≥1个
	具备

	#3.2
	流量探头使用次数≥50次或无固定次数限制，可重复消毒使用
	具备

	3.3
	流量探头探测范围≥1.5mm-4.0mm
	具备

	3.4
	流量探头种类包括不限于有手柄和无手柄两种（根据临床要求）
	具备

	3.5
	流量探头测量端可以弯曲形成任意角度，彩色手柄标示尺寸，测量端带箭头指示血流方向
	具备

	3.6
	探头可等离子低温消毒
	具备

	4
	主机
	具备

	4.1
	系统显示器配合支撑臂可调整监视器高度和旋转
	具备

	4.2
	触摸式显示器： ≥19 英寸、分辨率≥1280×1024 像素；内存≥4GB，硬盘≥500GB
	具备

	4.3
	端口种类：包括不限于USB端口及串行端口
	具备

	5
	流量模块
	具备

	5.1
	测量精度：±20%
	具备

	5.2
	计算功能：最大、最小和平均血流量、博动指数、心脏舒张期充盈率等
	具备

	5.3
	采样频率：≥0.3-1KHz
	具备

	6
	辅助通道
	具备

	6.1
	显示配置：输入范围、偏移、单位、坐标轴、滤波器等
	具备

	6.2
	信号显示范围： ± 10mV、 ± 100mV、 ±V500mV、 ±4V等
	具备

	6.3
	滤波器及阈值设置：滤波设置≥6个挡位
	具备

	6.4
	计算功能：具备不少于4个参数数据
	具备

	6.5
	采样频率：包括不限于250Hz
	具备

	7
	系统功能
	具备

	7.1
	数字化显示流量探头与血管的接触程度
	具备

	7.2
	实时显示血管内血流量、患者心率的信息
	具备

	7.3
	具备临床应用模式和高级研究模式
	具备

	7.4
	可同时测量两条血管内的血流量，并可求差值、和值
	具备

	7.5
	可计算血管内血流的快速傅立叶变换（FFT）
	具备

	7.6
	可通过 USB 存储端口或网络存储导出流量曲线患者报告
	具备

	7.7
	可存储患者资料和流量图形，并可随时回顾研究
	具备

	7.8
	可生成 A4纸 PDF 格式患者报告，包括流动曲线和患者资料等
	具备

	7.9
	系统可以连接辅助显示器
	具备

	7.10 
	可选扩展≥1个影像模块
	具备

	7.11
	系统通过以太网接口、DICOM、HL7等，可实现患者影像数据传输功能
	具备

	8
	预留升级模块接口
	具备

	9
	每台主要配置：至少包含主机 1 台，流量探头1个（根据院方需求提供），主流品牌彩色打印机
	具备

	10
	使用年限≥10年，提供铭牌或说明书证明
	具备

	11
	提供主要配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价)
	具备

	12
	提供设备主要配件的报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价)
	具备

	三
	技术及售后服务
	

	*1
	整机保修期：3年（自验收合格之日起）；提供生产厂家的保修承诺函
	具备

	2
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训
	具备

	3
	维修保障：提供中文说明书、操作手册、维修手册、维修密码，软件系终身免费升级。
	具备

	4
	国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。
	具备

	5
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。
	具备

	6
	提供专业维修工具1套
	具备

	7
	到货时间：合同签订后30日历天。
	具备
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