一包段：
一、技术规格及要求
【说明】
①指标按重要性分为“★”、“#”和一般技术指标。“★”为关键技术条款（实质性指标），不满足该指标项将导致投标被拒绝，“#”为重要技术指标，未做标记的指标是一般技术指标。
②投标人对标记为“★”的技术指标必须在投标文件中提供技术支持资料。“技术规格及要求”中明确相关证明资料的按要求提供，若未列明的，可提供以下任意一种技术支持资料：公开发表的产品目录或公司官网公布的技术参数或产品彩页或第三方出具的检测报告。凡不提供技术支持资料或所提供技术支持资料不一致的，视为本项技术指标负偏离。
③“#”和一般技术指标应按照评分办法中要求的要求执行。
1.工作条件：
1.1.工作电压：220V，50Hz；
1.2.温度：18℃～25℃；
1.3.相对湿度：30%～75%；
2.液相色谱仪技术参数：
2.1.输液单元：
2.1.1.可编程的二元高压梯度泵；
#2.1.2.流速范围：0.001mL/min~2.000mL/min，递增率0.001mL/min；
2.1.3.最大操作压力：≥105MPa。
2.2.脱气机：在线真空脱气方式，≥四通道。
2.3.控温自动进样器：
2.3.1.进样量范围：1μL~20μL；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
#2.3.2.样品瓶容量：≥160位（标准2mL/1.5mL样品瓶）；
2.3.3.进样器附带自动洗针功能，连续进样交叉污染率：<0.003%；
2.3.4.进样器控温范围：4~40°C。
2.4.柱温箱：
2.4.1.温控范围：室温-10℃~100℃；
2.4.2.控温精度：±0.1℃；
#2.4.3.可放置色谱柱尺寸及数量：≥150mm，≥1根。
3.四极杆高分辨质谱仪
3.1.离子源：
★3.1.1.有独立的电喷雾离子源和独立的大气压化学电离源，可以快速切换，不需要放空质谱真空系统；
3.1.2.若采用四级杆飞行时间质量分析器，ESI离子源无需分流的情况下，兼容最大流速≥2 mL/min，且灵敏度不损失。若采用四级杆静电场轨道阱质量分析器，ESI离子源无需分流的情况下，兼容最大流速≥1 mL/min，且灵敏度不损失。
3.1.3.若采用四级杆飞行时间质量分析器，APCI离子源无需分流的情况下，兼容最大流速≥2mL/min，且灵敏度不损失。若采用四级杆静电场轨道阱质量分析器，APCI离子源无需分流的情况下，兼容最大流速≥1mL/min，且灵敏度不损失。
#3.1.4.离子源内辅助加热气最大温度≥550℃，可在软件界面下设置并运行。
#3.1.5.离子源接口技术：采用锥孔技术或毛细管技术。若采样锥孔技术，需配有专有废气排放装置，防止气体在密闭的离子源腔体中的回流，降低机械泵的负荷。若采用毛细管技术，需提供质保期内的毛细管耗材。
3.2.四极杆离子选择性≤0.4 Da。
3.3.四极杆质量范围：5~2000 m/z。
★3.4.同分异构体化合物分析功能：分析模式中具有原厂电子激活解离（EAD）碎裂模式或者电子转移解离模式（ETD）或者离子淌度模式（IMS）。在不更换色谱分离柱的前提下，能至少分离5种芬太尼类同分异构体且能提供仪器有效检测结果证明。
★3.5.质量分析器：以下条件满足其一
3.5.1.若采用四极杆飞行时间质量分析器，要求在956 m/z时，分辨率≥40000，扫描速度≥50图谱/秒。
3.5.2.若采用四极杆静电场轨道阱质量分析器，要求分辨率最高不低于120000，扫描速度最高不低于22图谱/秒。
3.6.灵敏度：
#3.6.1.若采用四极杆飞行时间质量分析器，要求MS(+)灵敏度1pg利血平柱上进样S/N>2500：1；MS(-)灵敏度100fg氯霉素上进样S/N>1000：1。若采用四极杆静电场轨道阱质量分析器，要求MS(+)灵敏度1pg利血平柱上进样S/N>1250：1；MS(-)灵敏度100fg氯霉素上进样S/N>100：1。
#3.6.2.若采用四极杆飞行时间质量分析器，要求MS/MS(+)灵敏度：50 fg利血平柱上进样， S/N>400：1（以m/z 195.0651子离子计）；MS/MS (-)灵敏度： 100 fg氯霉素上进样，S/N>1500：1（以m/z 152.0350子离子计）。若采用四极杆静电场轨道阱质量分析器，要求MS/MS(+)灵敏度：50 fg利血平柱上进样， S/N>20：1（以m/z 195.0651子离子计）；MS/MS (-)灵敏度： 100 fg氯霉素上进样，S/N>125：1（以m/z 152.0350子离子计）。
3.7.动态范围≥5个线性动态范围（质量准确度优于2ppm）；
#3.8.数据采集模式包含全扫描模式、二级全扫描模式、高分辨多反应离子监测模式、数据非依赖型采集模式、数据依赖型采集模式等。
#3.9.具有数据非依赖扫描模式，能够在对复杂样品进行一次分析时，记录所有可能的前体离子和碎片离子。
★3.10.采用ADC检测器或ADC和TDC复合式检测器或FT无损检测器。
#3.11.采用超高纯氮气或氩气作为碰撞气。
3.12.具有高分辨质谱多反应监测扫描功能。
3.13.信息关联扫描：具备动态背景实时扣除功能；自动对某种或多种离子进行MS/MS分析，获得该离子的结构信息。
3.14.仪器控制与数据分析软件：
3.14.1.仪器控制软件：所有液相单元和质谱由同一软件控制。可用于控制LC-MS/MS系统，包括LC-MS/MS仪器调节、数据采集、数据处理、分析和报告的软件系统等；
3.14.2.配备准确质量数据库建立软件，可根据项目自行建立数据库，具有保留时间检索功能；
3.14.3.配备定量分析软件，可自动进行定量分析，可设置自动处理流程，在打开数据完成数据处理和报告生成工作；
#3.14.4.配备数据非依赖采集和分析软件，可进行连续窗口设置并采集所有化合物的MS和MS/MS谱图，进行大规模定量分析；
4.主要配置：
4.1.高效液相色谱仪（包括二元高压梯度泵，冷却控温自动进样器，柱温箱，脱气机，以及溶剂托盘和溶剂瓶等）1套；
4.2.四极杆高分辨质谱仪1台；
4.3.独立的电喷雾源(ESI)和独立的APCI离子源各1套；
4.4.质谱工作站1套，集仪器的控制、数据采集、定量定性分析、数据输出等于一体；
4.5.软件：定量分析软件、筛查软件；
4.6.质谱用校正液、调谐液、灵敏度测定试剂各3盒（含正负离子模式）；
4.7.仪器说明书、使用手册和光盘等随机资料至少1套；
4.8.数据库（包括但不限于：毒品数据库（法医毒物化合物≥5000种）、食品添加剂、毒物筛查、农兽残、非法添加、环境污染物等）；
4.9.氮气发生器1台；
4.10.UPS电源1套。
二、商务要求
1.交货期：合同签订后60日历天内送达、安装并调试完毕。
2.质量标准：合格，符合国家、行业现行规范和标准。
3.质保期：自安装验收合格之日起质保36个月。
4.交货地点：采购人指定地点。
三、售后服务
3.1要求国内有正规的办事处、维修站。在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务，包括备用零配件及消耗品。
3.2 安装验收期间，对采购人进行日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。
3.3 保修期内发生的一切问题均由投标人负责。质量保证期内，必须提供电话咨询服务。保修期投标人应在接到故障通知后立即给予响应，24小时内给予解决方案。需到现场解决的，维修工程师应在48小时内到达现场解决仪器故障问题，保证系统正常运行。
3.4 长期技术支持服务：供应商应就仪器应用、实验设计、数据分析、故障诊断等几个方面长期提供及时的支持与服务，配合建立检测方法。 
3.5 软件升级：供应商应向采购人提供仪器验收后的升级服务。
四、备品备件
4.1 保证质保期之内，备品备件的正常供应。并提供质保期外仪器易耗品和配件以优惠价格（不计入本次报价中）正常供应。
五、培训
5.1 安装结束后一周内完成现场培训（含仪器操作、数据处理、维护，至少两天）。
5.2 在用户指定的时间进行现场集中的初级、中级、高级技术培训（各3次，每次至少一整天）。
5.3 专题应用培训（次数不限,由用户提要求，提出要求后需3周内完成，至少需要包括：样品制备，仪器操作与维护，软件操作，毒品检测及数据分析）。
5.4 供应商应提供中文操作手册及说明书、详细的操作指南、仪器维护的相关资料，并提供其他配套设备的技术推荐。配合建立检测方法。
5.5 供应商应为采购人免费提供技术操作人员的培训。采购人的操作人员经投标人技术培训后，应能达到熟练操作，了解货物结构、工作原理及特性，并有能力根据实际情况对货物进行维修达到排除一般故障的水平。保证操作人员能熟练独立工作。
5.6 供应商需留存培训记录表（并由采购人签章），培训记录表内容包括但不限于：培训方式、培训地点、培训课时、培训效果、受训人培训签到等。
六、其他要求
6.1 投标人提供供货、验收方案：供货、验收方案包含：（1）供货计划和运输方案（含供货周期、到货时间节点、运输方式、包装防护、运输保障措施）；（2）货物验收方案（含验收流程、验收标准配合、异议处理）。
6.2 投标人提供安装、调试方案：安装、调试方案包含：（1）安装调试计划（含安装调试周期、人员分工、进度安排）；（2）安装调试流程（含现场准备、设备安装、调试步骤）；（3）安装调试质量保障措施（含操作规范、质量检验、安全防护）
6.3 投标人提供质保期内保证措施：质保期内保证措施包含：（1）质保响应机制（含故障处理流程、设备故障短期无法修复时，提供备用机的调配方案）；（2）质保维修服务（含上门维修、故障排除、部件更换保障）；（3）质保期内维护方案（含维护内容、设备问题预判）
6.4 投标人提供质保期外保证措施：质保期外保证措施包含：（1）质保期外维修服务方案（含维修收费标准、备品备件的储备和供应周期、服务流程）；（2）长期技术支持（含技术咨询、系统升级指导、故障远程协助）
6.5 投标人提供售后服务承诺及方案：（1）服务质量承诺（含服务标准、投诉处理时限及承诺）；（2）设备全生命周期管理和售后服务计划与售后服务人员配置；

二包段：傅里叶变换红外光谱仪
一、技术规格及要求
1. 分辨率：≤0.4cm-1； 
2. 信噪比：≥50000:1；（提供证明资料）
3. 波数精度：≤0.01cm-1；
4. 光谱范围：7800～350cm-1；（提供证明资料）
5. 光源：高强度长寿命中远红外SiN或SiC陶瓷光源，免费质保10年（提供原厂承诺函）； 
6. 干涉仪：30°角入射迈克尔逊干涉仪，免费质保10年（提供原厂承诺函）；
7. 检测器：半导体控温型高灵敏度DLATGS检测器，内置电子温度调节装置以保证良好的稳定性，免费质保10年（提供原厂承诺函）；
8. 动态准直功能，可以在开机自检和实际光谱扫描过程中实现自动准直和实时准直；
9. 分束器：防潮镀膜KBr分束器；
10. 激光器：半导体激光器或He-Ne激光器，免费质保10年（提供原厂承诺函）；
11. 内置电子湿度传感器；
12．通讯接口：USB 2.0/3.0或网络连接；
13. 红外谱库标准谱图≥10000张； 
14. 更换附件时，附件自动识别，安装好新的附件自动进行性能确认；
15. 样品室高光通量光学镜；
16. 可与同品牌红外显微镜联用实现小至10μm以下微小样品的显微红外分析，软件控制自动切换光路；（提供应用案例和实物图片证明）
17. 可以在扫描完成后自动执行大气校正，具有实时自动扣除空气中的水和二氧化碳红外吸收功能；
18. 可升级到中近或中远红外自动切换全波段分析；
#19. 可升级与GC、GCMS、TGA、显微镜等联用（提供应用案例和实物图片证明）；
20. 主要数据处理：峰值检出、光谱差减、高级ATR校正、K-M变换、K-K变换、定量计算、单点标准曲线法、多点标准曲线法、CLS定量法、光谱检索；
21. 软件功能模块：包括光谱扫描、光度测定、定量（单组份/多组分同时定量）、动力学测定、再解析、简单宏程序等模块；
22. 全中文工作软件；
23. 软件支持附件自动识别和参数自动优化功能；
#24. ATR附件：金刚石晶体，全反射光学设计，可实现全部中红外波段的测量；带附件自动识别功能，仪器可自动识别附件种类和序列号并自动调用对应的测试参数方法文件。
配置要求：
1. 主机1台
2. 金刚石ATR附件1套
3. 固体液体制样包1套
4. 压片机及模具1套
二、商务要求
1.交货期：合同签订后60日历天内送达、安装并调试完毕。
2.质量标准：合格，符合国家、行业现行规范和标准。
3.质保期：自安装验收合格之日起质保36个月。
4.交货地点：采购人指定地点。
三、售后服务
3.1要求国内有正规的办事处、维修站。在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务，包括备用零配件及消耗品。
3.2 安装验收期间，对采购人进行日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。
3.3 保修期内发生的一切问题均由投标人负责。质量保证期内，必须提供电话咨询服务。保修期投标人应在接到故障通知后立即给予响应，24小时内给予解决方案。需到现场解决的，维修工程师应在48小时内到达现场解决仪器故障问题，保证系统正常运行。
3.4 长期技术支持服务：供应商应就仪器应用、数据分析、故障诊断等几个方面长期提供及时的支持与服务。 
3.5 软件升级：供应商应向采购人提供仪器验收后的升级服务。
四、备品备件
4.1 保证质保期之内，备品备件的正常供应。并提供质保期外仪器易耗品和配件以优惠价格（不计入本次报价中）正常供应。
五、培训
5.1 供应商应提供中文操作手册及说明书、详细的操作指南、仪器维护的相关资料，并提供其他配套设备的技术推荐。
5.2 供应商应为采购人免费提供技术操作人员的培训。采购人的操作人员经投标人技术培训后，应能达到熟练操作，了解货物结构、工作原理及特性，并有能力根据实际情况对货物进行维修达到排除一般故障的水平。保证操作人员能熟练独立工作。
六、其他要求
6.1 投标人提供供货、验收方案：供货、验收方案包含：（1）供货计划和运输方案（含供货周期、到货时间节点、运输方式、包装防护、运输保障措施）；（2）货物验收方案（含验收流程、验收标准配合、异议处理）。
6.2 投标人提供安装、调试方案：安装、调试方案包含：（1）安装调试计划（含安装调试周期、人员分工、进度安排）；（2）安装调试流程（含现场准备、设备安装、调试步骤）；（3）安装调试质量保障措施（含操作规范、质量检验、安全防护）
[bookmark: _GoBack]6.3 投标人提供质保期内保证措施：质保期内保证措施包含：（1）质保响应机制（含故障处理流程、设备故障短期无法修复时，提供备用机的调配方案）；（2）质保维修服务（含上门维修、故障排除、部件更换保障）；（3）质保期内维护方案（含维护内容、设备问题预判）
6.4 投标人提供质保期外保证措施：质保期外保证措施包含：（1）质保期外维修服务方案（含维修收费标准、备品备件的储备和供应周期、服务流程）；（2）长期技术支持（含技术咨询、系统升级指导、故障远程协助）
6.5 投标人提供售后服务承诺及方案：（1）服务质量承诺（含服务标准、投诉处理时限及承诺）；（2）设备全生命周期管理和售后服务计划与售后服务人员配置；
