一包段：高端呼吸机

| 技术参数要求：标注“*”的技术参数为实质性要求，投标人必须满足要求，否则将被视为无效投标；技术要求中标注“▲”号的技术参数为重要技术指标。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标注 | 序号 | 指标 | 要求 |
| * | 1 | 基本要求 | (此*号包括后缀号的各条目) |
|  | 1.1 | 提供技术参数真实性承诺函 | 提供（承诺函格式自拟） |
|  | 1.2 | 为保证技术的先进性，所投机型应为2020年1月1日以后推出的机型 | 符合（承诺函格式自拟） |
|  | 1.3 | 配备该机型软件为最新版本，具有升级能力，可满足将来临床应用扩展需求 | 符合（承诺函格式自拟） |
|  | 1.4 | 设备使用年限 | ≥ 8年（提供证明文件） |
|  | 1.5 | 交货时提供近半年内生产的机器 | （提供承诺书格式自拟） |
|  | 2 | 主要用途 | 主要用于床旁无创实时监测肺内部通气/血流，帮医生精准调呼吸机参数、防肺损伤、安全脱机等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 |
|  | 3 | 主要技术规格 |  |
|  | 3.1 | 整机要求 |  |
|  | 3.1.1 | 通过CFDA国家三类注册认证 | 具备 |
|  | 3.1.2 | 适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持。 | 具备 |
|  | 3.1.3 | 整机为气动电控设计（空、氧双气源），支持中央供气和空气压缩机双方式驱动工作，实时气源压力电子显示。 | 具备 |
|  | 3.2 | 系统功能要求 |  |
|  | 3.2.1 | ≥18英寸触摸屏显示器，便于操作和观察患者数据 | 具备 |
|  | 3.2.2 | 动态肺视图，能实时图形化显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量等力学参数变化，动态肺视图包含肺损伤、肺塌陷对应参数柱状图风险提示。 | 具备 |
|  | 3.2.3 | 支持显示历史监测参数的趋势图、报警和操作日志记录。≥190小时的趋势图，≥15000条报警 | 具备 |
|  | 3.2.4 | 具有屏幕视频录制功能，可存储视频≥10段。 | 具备 |
|  | 3.2.5 | 具备截屏U盘导出功能，可缓存≥40张屏幕文件。 | 具备 |
| ▲ | 3.2.6 | 具备模块升级位，可兼容常用监护模块，支持升级旁流CO2模块和SpO2模块监测，即插即用。 | 具备 |
|  | 3.2.7 | 标配≥160分钟内置后备可充电锂电池。 | 具备 |
|  | 3.2.8 | 标配顺磁氧功能。 | 具备 |
|  | 3.2.9 | 吸气阀、呼气阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）。 | 具备 |
|  | 3.2.10 | 标配带触摸屏的湿化器，湿化器标配加热丝的呼吸管路。 | 具备 |
|  | 3.2.11 | 湿化器既支持非加热管路又支持加热管路，且能在两种模式直接自动识别和切换。 | 具备 |
| ▲ | 3.2.12 | 湿化器支持有创、无创和高流量3种通气模式。 | 具备 |
|  | 3.3 | 呼吸模式及功能 |  |
|  | 3.3.1 | 标配模式：V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式。 | 具备 |
|  | 3.3.2 | 高级模式：PRVC、PRVC-SIMV、DuoLevel、APRV、VS。 | 具备 |
|  | 3.3.3 | 标配智能通气模式，且有调节表盘直观进行通气提示。 | 具备 |
|  | 3.3.4 | 可升级心肺复苏通气模式，并具有电子吸气阻力阀开关。 | 具备 |
|  | 3.3.5 | 标配无创通气模式和氧疗模式（最大氧疗流速≥80L/min）。 | 具备 |
|  | 3.3.6 | 容量模式流速波形可调方波和递减波。 | 具备 |
|  | 3.3.7 | 标配呼吸同步技术，自动调节吸气、呼吸触发灵敏度和压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。 | 具备 |
|  | 3.3.8 | 具有自动插管阻力补偿功能、静态P-V环图（或P-V工具）和肺复张工具。 | 具备 |
| ▲ | 3.3.9 | 具有脱机辅助工具，一键启动SBT（自主呼吸试验），规范脱机筛选流程。 | 具备 |
|  | 3.4 | 辅助决策功能 |  |
|  | 3.4.1 | 配置辅助压监测，实时监测食道压和胃内压变化趋势。 | 具备 |
|  | 3.4.2 | 配置辅助压置管工具，实时提示食道压气囊合适位置，一键阻塞实验确认气囊位置。 | 具备 |
|  | 3.4.3 | 配置食道压滤波技术和食道压基线校准功能。 | 具备 |
|  | 3.4.4 | 实时提供胸壁顺应性和肺顺应性监测参数。 | 具备 |
|  | 3.4.5 | 实时提供吸气末跨肺压、呼气末跨肺压、跨肺驱动压、吸气末食道压、呼气末食道压、食道压摆动值、食道压压力时间乘积、食道压分钟压力时间乘积。 | 具备 |
| ▲ | 3.4.6 | 支持呼吸机与EIT单机数据互联或者模块化集成EIT到呼吸机上，实现EIT图像和通气波形同屏实时显示。 | 具备 |
|  | 3.4.7 | 可以实现EIT导向的PEEP自动滴定。 | 具备 |
|  | 3.4.8 | 可以通过EIT监测肺泡开放压。 | 具备 |
|  | 3.4.9 | 可以通过EIT监测肺泡塌陷、膨胀、剪切区域。 | 具备 |
| ▲ | 3.4.10 | 配置能量代谢监测和人机不同事件自动识别功能或者膈肌电。 | 具备 |
|  | 3.4.11 | 人机不同步事件自动识别可以实时自动识别并标注无效触发、双触发、反向触发、误触发和流速饥渴中的至少3种。 | 具备 |
|  | 3.4.12 | 具有人机不同步事件统计看板，显示最近各种人机不同步事件的发生率。 | 具备 |
|  | 3.4.13 | 具有人机不同步事件分析指导，提示人机不同步事件的处理建议。 | 具备 |
| ▲ | 3.4.14 | 标配自主呼吸努力Pmus监测功能或者FRC监测功能。 | 具备 |
|  | 3.4.15 | 标配内源性PEEP实时监测，无需呼气保持即可自动测量PEEPi。 | 具备 |
|  | 3.4.16 | 支持升级智能脱机评估功能，无需人工干预自动根据患者监测数据评估脱机成功率，并具有脱机因子分析。 | 具备 |
|  | 3.5 | 设置参数 |  |
|  | 3.5.1 | 潮气量：20ml—3000ml | 具备 |
|  | 3.5.2 | 呼吸频率：1—100/min | 具备 |
|  | 3.5.3 | 吸呼比：4:1—1:10 | 具备 |
|  | 3.5.4 | 吸气压力：1—100 cmH2O | 具备 |
|  | 3.5.5 | PEEP：0—50 cmH2O | 具备 |
|  | 3.5.6 | 压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF | 具备 |
|  | 3.5.7 | 流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF | 具备 |
|  | 3.5.8 | 呼气触发灵敏度：Auto, 1—85% | 具备 |
|  | 3.6 | 监测参数 |  |
|  | 3.6.1 | 气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压、驱动压等参数监测。 | 具备 |
|  | 3.6.2 | 分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、气体泄漏百分比等参数监测。 | 具备 |
| ▲ | 3.6.3 | 潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量。 | 具备 |
|  | 3.6.4 | 呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。 | 具备 |
|  | 3.6.5 | 标配牵张指数和肺过度膨胀系数监测，辅助临床判断与决策。 | 具备 |
|  | 3.6.6 | 标配机械能监测，监测范围0.00~100.00 J/min。 | 具备 |
|  | 3.6.7 | 支持主流CO2模块监测，可监测气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数，支持监测容积-二氧化碳图。 | 具备 |
|  | 3.6.8 | 支持SpO2模块监测，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波。 | 具备 |
|  | 3.7 | 报警参数 |  |
|  | 3.7.1 | 气道压力：过高/过低报警 | 具备 |
|  | 3.7.2 | 潮气量：过高/过低报警 | 具备 |
|  | 3.7.3 | 分钟通气量：过高/过低报警 | 具备 |
|  | 3.7.4 | 总呼吸频率：过高/过低报警 | 具备 |
|  | 3.7.5 | 窒息报警，时间可设置（5-60s） | 具备 |
|  | 3.8 | 信息化功能要求 |  |
|  | 3.8.1 | 支持护士站远程控制呼吸机，降低医患交叉感染概率。 | 具备 |
| ▲ | 3.8.2 | 呼吸机与监护仪同一网络联网通信时，呼吸机支持显示来自监护设备的血氧和呼末二氧化碳参数，辅助临床团队高质量评估脱机。 | 具备 |
| * | 4 | 设备配置清单 | (此*号包括后缀号的各条目) |
|  | 4.1 | 主机 | 1台 |
|  | 4.2 | 氧气软管（配接头） | 1根 |
|  | 4.3 | 空气软管（配接头） | 1根 |
|  | 4.4 | 台车 | 1套 |
|  | 4.5 | 机械臂 | 1个 |
|  | 4.6 | 成人模拟肺 | 1个 |
|  | 4.7 | 湿化器（含湿化水罐） | 1套 |
|  | 4.8 | 呼吸管路(成人) | 1套 |
|  | 4.9 | NIV面罩（中号） | 1套 |
|  | 4.10 | 氧疗鼻导管(中号) | 1套 |
|  | 4.11 | 辅助压模块 | 1套 |
|  | 4.12 | 单囊辅助压导管 | 5套 |
|  | 4.13 | 旁流CO2模块及附件包 | 1套 |
|  | 4.14 | SpO2模块及血氧附件包 | 1套 |
|  | 4.15 | EIT通气模块 | 1套 |
|  | 4.16 | 重复性EIT附件包(配5个型号电极带) | 1套 |
|  | 4.17 | 顺磁氧传感器 | 1套 |
| * | 5 | 售后服务要求 | (此*号包括后缀号的各条目) |
|  | 5.1 | 所投产品制造商应有完善的售后服务体系 | 响应 |
|  | 5.2 | 设备提供终身维修，质保期满后，维修只收取配件费 | 响应 |
|  | 5.3 | 质量保证期内一年至少提供 4 次巡检及维护保养 | 响应 |
|  | 5.4 | 维修响应速度：报修后30分钟内作出维修应答；如2小时内无法解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达现场，不管是否节假日 | 响应 |
|  | 5.5 | 质量保证期内提供不限次数的使用培训和临床应用培训 | 响应 |
|  | 5.6 | 免费接入医院信息系统 | 响应 |

二包段：床旁便携式彩色多普勒超声系统

| 技术参数要求：标注“*”的技术参数为实质性要求，投标人必须满足要求，否则将被视为无效投标；技术要求中标注“▲”号的技术参数为重要技术指标。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标注 | 序号 | 指标 | 要求 |
| * | 1 | 基本要求 | (此*号包括后缀号的各条目) |
|  | 1.1 | 提供技术参数真实性承诺函 | 具备 |
|  | 1.2 | 为保证技术的先进性，所投机型应为2020年1月1日以后推出的机型 | 符合（承诺函格式自拟） |
|  | 1.3 | 配备该机型软件为最新版本，具有升级能力，可满足将来临床应用扩展需求 | 符合（承诺函格式自拟） |
|  | 1.4 | 设备使用年限 | ≥ 7年（提供证明文件） |
|  | 1.5 | 交货时提供近半年内生产的机器 | （提供承诺书格式自拟） |
|  | 2 | 主要用途 | 设备用途说明： 临床超声诊断检查，包括心脏，腹部、血管、神经、浅表组织和小器官、介入、肌骨、FAST（eFAST）、胸/肺部、产科、儿科、新生儿等检查模式。 |
|  | 3. | 技术参数要求： | 具备 |
|  | 3.1 | 移动型数字化彩色超声诊断系统包括： | 具备 |
|  | 3.1.1 | ≥19英寸高清晰度彩色液晶全触摸屏显示器，支持全触摸操控，无按键设计，屏幕无缝可擦拭消毒，显示器角度可通过万向臂调节，左右旋转，俯仰调节，方便不同角度观看图像 | 具备 |
|  | 3.1.2 | 显示屏分辨率：≥1280 × 1024 | 具备 |
| ▲ | 3.1.3 | 穿刺针增强显影技术（随穿刺针角度自动偏转) | 具备 |
|  | 3.1.4 | 原始数据处理能力（可对已存储的图像进行增益、动态范围、多普勒基线、多普勒角度、扫描速度、自动优化等调节以及测量和分析） | 具备 |
|  | 3.1.5 | 实时直线解剖M型：实时或回放图像上M型扫描线360度任意旋转调节，对传统M型扫描进行角度纠正，提高测量准确性和效率。可用于二维、彩色血流及组织多普勒模式。 | 具备 |
|  | 3.1.6 | 彩色M型模式，支持解剖M型 | 具备 |
|  | 3.1.7 | 具备心脏结构自动识别技术 | 具备 |
|  | 3.1.8 | 急重症应用软件包 | 具备 |
|  | 3.1.9 | 自动VTI测量 | 具备 |
|  | 3.1.10 | 通过一键取样框即可自动识别并追踪主动脉瓣下方左室流出道区域，取样门自动进行追踪最佳取样位置，自动记录描记左室流出道频谱 | 具备 |
|  | 3.1.11 | 无需冻结图像，即可实时动态监测VTI、SV、CO | 具备 |
|  | 3.1.12 | 自动IVC测量 | 具备 |
|  | 3.1.13 | 通过一键取样线自动识别并追踪下腔静脉IVC，取样线始终与下腔静脉IVC管壁垂直 | 具备 |
|  | 3.1.14 | 自动记录不同呼吸周期下腔静脉IVC管径变化，快速获取IVC最大径，最小径，CI变异率 | 具备 |
|  | 3.1.15 | 支持机械通气模式下，一键自动测量DI扩张指数 | 具备 |
|  | 3.1.16 | 自动B线测量 | 具备 |
|  | 3.1.17 | 通过一键自动识别并标记肺部超声B线，自动找到B线数量出现最多的一帧图像并进行计数，得出评分 | 具备 |
|  | 3.1.18 | VTI趋势图 | 具备 |
|  | 3.1.19 | 可快速查看VTI变化趋势，准确预测患者容量反应性 | 具备 |
|  | 3.1.20 | 可自动记录最近4个不同时间的VTI测量数据，可显示VTI，变化百分比，时间等数据 | 具备 |
|  | 3.1.21 | 肺部超声检查工具 | 具备 |
|  | 3.1.22 | 将肺部超声检查各个部位以解剖图示形式显示，可显示肺部8个或12个区域 | 具备 |
|  | 3.1.23 | 可显示每个区域的评分和整个检查的总评分，评估肺部疾病严重程度 | 具备 |
|  | 3.1.24 | 快速创伤超声评估工具 | 具备 |
|  | 3.1.25 | 将eFAST检查流程各个标准切面以解剖图示形式显示，分为8个区域 | 具备 |
|  | 3.1.26 | 通过创伤患者是否存在游离液体，同时提供易于记录的标记工具，快速进行查看及评价 | 具备 |
|  | 3.1.27 | 肾积水评估工具 | 具备 |
|  | 3.1.28 | 将泌尿系统以解剖图形式显示，包括双肾及膀胱，可以记录患者双肾肾脏集合系统扩张程度（分为轻度、中度、重度扩张），膀胱内的异常情况等，快速进行评估、标记。 | 具备 |
| ▲ | 3.1.29 | 具备射血分数自动测量，提供ESV及EDV值 | 具备 |
|  | 3.1.30 | 肺部全景扫查工具 | 具备 |
|  | 3.1.31 | 可以进行肺部连续全景动态扫查，用于评估患者肺部情况，适用于所有具备肺部模式的探头 | 具备 |
| ▲ | 3.1.32 | 支持自动VTI测量、自动IVC测量、自动B线测量、实时射血分数自动测量 | 具备 |
|  | 3.1.33 | 智能追踪技术，实时扫查快速重现存储图像全部扫描参数 | 具备 |
|  | 3.1.34 | 一体化探头接口扩展：≥4个 | 具备 |
|  | 3.1.35 | 线阵探头频率：4.0-13MHz | 具备 |
|  | 3.1.36 | 凸阵探头频率：1.5-5.5MHz | 具备 |
|  | 3.1.37 | 相控阵探头频率1.0-4.0MHz | 具备 |
|  | 3.1.38 | 超声系统最大探查深度≥33CM | 具备 |
|  | 3.1.39 | 防水电源按键，防止液体渗入 | 具备 |
|  | 3.1.40 | 屏幕清洁模式，可擦拭消毒，防止误操作 | 具备 |
|  | 3.1.41 | 可拆卸锂电池、剩余电量可视，分别使用绿色，黄色，红色提示电量充足、电量尚可和需要连接电源充电的状态 | 具备（附图证明） |
|  | 3.1.42 | 内置锂电池操作（断电条件下扫查时间≥4小时） | 具备 |
| ▲ | 3.1.43 | 配备无线掌上超声一台，通道数≥128，具备线阵、凸阵扫描功能。 | 具备 |
| * | 3.1.43.1 | 无线掌上超声探头，具有凸阵和线阵两个频率功能，可随时切换探头功能。频率：2.5MHz-8.5MHz。 | 具备 |
| * | 4 | 配置清单： | (此*号包括后缀号的各条目) |
|  | 4.1 | 移动型数字化彩色超声诊断系统主机 | 1台 |
|  | 4.2 | 凸阵探头 | 1把 |
|  | 4.3 | 相控阵探头 | 1把 |
|  | 4.4 | 高频线阵探头 | 1把 |
|  | 4.5 | 无线掌上超声 | 1台 |
|  | 4.6 | 无线掌上超声探头 | 1把 |
| * | 5 | 售后服务要求 | (此*号包括后缀号的各条目) |
|  | 5.1 | 所投产品制造商应有完善的售后服务体系 | 响应 |
|  | 5.2 | 设备提供终身维修，质保期满后，维修只收取配件费 | 响应 |
|  | 5.3 | 质量保证期内一年至少提供 4 次巡检及维护保养 | 响应 |
|  | 5.4 | 维修响应速度：报修后30分钟内作出维修应答；如2小时内无法解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达现场，不管是否节假日 | 响应 |
|  | 5.5 | 质量保证期内提供不限次数的使用培训和临床应用培训 | 响应 |
|  | 5.6 | 免费接入医院信息系统 | 响应 |