一包段：高端呼吸机
	技术参数要求：标注“*”的技术参数为实质性要求，投标人必须满足要求，否则将被视为无效投标；技术要求中标注“▲”号的技术参数为重要技术指标。

	标注
	序号
	指标
	要求

	*
	1
	基本要求
	(此*号包括后缀号的各条目)

	
	1.1
	提供技术参数真实性承诺函
	提供（承诺函格式自拟）

	
	1.2
	为保证技术的先进性，所投机型应为2020年1月1日以后推出的机型
	符合（承诺函格式自拟）

	
	1.3
	配备该机型软件为最新版本，具有升级能力，可满足将来临床应用扩展需求
	符合（承诺函格式自拟）

	
	1.4
	设备使用年限
	≥ 8年（提供证明文件）

	
	1.5
	交货时提供近半年内生产的机器
	（提供承诺书格式自拟）

	
	2
	主要用途
	主要用于床旁无创实时监测肺内部通气/血流，帮医生精准调呼吸机参数、防肺损伤、安全脱机等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

	
	3
	主要技术规格
	

	
	3.1
	整机要求
	

	
	3.1.1
	通过CFDA国家三类注册认证
	具备 

	
	3.1.2
	适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持。
	具备

	
	3.1.3
	整机为气动电控设计（空、氧双气源），支持中央供气和空气压缩机双方式驱动工作，实时气源压力电子显示。
	具备

	
	3.2
	系统功能要求
	

	
	3.2.1
	≥18英寸触摸屏显示器，便于操作和观察患者数据
	具备

	
	3.2.2
	[bookmark: _Hlk116367081][bookmark: _Hlk144805849]动态肺视图，能实时图形化显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量等力学参数变化，动态肺视图包含肺损伤、肺塌陷对应参数柱状图风险提示。
	具备

	
	3.2.3
	支持显示历史监测参数的趋势图、报警和操作日志记录。≥190小时的趋势图，≥15000条报警
	具备

	
	3.2.4
	具有屏幕视频录制功能，可存储视频≥10段。
	具备

	
	3.2.5
	具备截屏U盘导出功能，可缓存≥40张屏幕文件。
	具备

	▲
	3.2.6
	具备模块升级位，可兼容常用监护模块，支持升级旁流CO2模块和SpO2模块监测，即插即用。
	具备

	
	3.2.7
	标配≥160分钟内置后备可充电锂电池。
	具备

	
	3.2.8
	标配顺磁氧功能。
	具备

	
	3.2.9
	吸气阀、呼气阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）。
	具备

	
	3.2.10
	标配带触摸屏的湿化器，湿化器标配加热丝的呼吸管路。
	具备

	
	3.2.11
	湿化器既支持非加热管路又支持加热管路，且能在两种模式直接自动识别和切换。
	具备

	▲
	3.2.12
	湿化器支持有创、无创和高流量3种通气模式。
	具备

	
	3.3
	呼吸模式及功能
	

	
	3.3.1
	标配模式：V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式。
	具备

	
	3.3.2
	高级模式：PRVC、PRVC-SIMV、DuoLevel、APRV、VS。
	具备

	
	3.3.3
	[bookmark: _Hlk144805506]标配智能通气模式，且有调节表盘直观进行通气提示。
	具备

	
	3.3.4
	[bookmark: _Hlk144805433]可升级心肺复苏通气模式，并具有电子吸气阻力阀开关。
	具备

	
	3.3.5
	标配无创通气模式和氧疗模式（最大氧疗流速≥80L/min）。
	具备

	
	3.3.6
	容量模式流速波形可调方波和递减波。
	具备

	
	3.3.7
	标配呼吸同步技术，自动调节吸气、呼吸触发灵敏度和压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。
	具备

	
	3.3.8
	具有自动插管阻力补偿功能、静态P-V环图（或P-V工具）和肺复张工具。
	具备

	▲
	3.3.9
	具有脱机辅助工具，一键启动SBT（自主呼吸试验），规范脱机筛选流程。
	具备

	
	3.4
	辅助决策功能
	

	
	3.4.1
	配置辅助压监测，实时监测食道压和胃内压变化趋势。
	具备

	
	3.4.2
	配置辅助压置管工具，实时提示食道压气囊合适位置，一键阻塞实验确认气囊位置。
	具备	

	
	3.4.3
	配置食道压滤波技术和食道压基线校准功能。
	具备

	
	3.4.4
	实时提供胸壁顺应性和肺顺应性监测参数。
	具备

	
	3.4.5
	实时提供吸气末跨肺压、呼气末跨肺压、跨肺驱动压、吸气末食道压、呼气末食道压、食道压摆动值、食道压压力时间乘积、食道压分钟压力时间乘积。
	具备

	▲
	3.4.6
	支持呼吸机与EIT单机数据互联或者模块化集成EIT到呼吸机上，实现EIT图像和通气波形同屏实时显示。
	具备

	
	3.4.7
	可以实现EIT导向的PEEP自动滴定。
	具备

	
	3.4.8
	可以通过EIT监测肺泡开放压。
	具备

	
	3.4.9
	可以通过EIT监测肺泡塌陷、膨胀、剪切区域。
	具备

	▲
	3.4.10
	配置能量代谢监测和人机不同事件自动识别功能或者膈肌电。
	具备

	
	3.4.11
	人机不同步事件自动识别可以实时自动识别并标注无效触发、双触发、反向触发、误触发和流速饥渴中的至少3种。
	具备

	
	3.4.12
	具有人机不同步事件统计看板，显示最近各种人机不同步事件的发生率。
	具备

	
	3.4.13
	具有人机不同步事件分析指导，提示人机不同步事件的处理建议。
	具备

	▲
	3.4.14
	标配自主呼吸努力Pmus监测功能或者FRC监测功能。
	具备

	
	3.4.15
	标配内源性PEEP实时监测，无需呼气保持即可自动测量PEEPi。
	具备

	
	3.4.16
	支持升级智能脱机评估功能，无需人工干预自动根据患者监测数据评估脱机成功率，并具有脱机因子分析。
	具备

	
	3.5
	设置参数
	

	
	3.5.1
	潮气量：20ml—3000ml
	具备

	
	3.5.2
	呼吸频率：1—100/min
	具备

	
	3.5.3
	吸呼比：4:1—1:10
	具备

	
	3.5.4
	吸气压力：1—100 cmH2O
	具备

	
	3.5.5
	PEEP：0—50 cmH2O
	具备

	
	3.5.6
	压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF
	具备

	
	3.5.7
	流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF
	具备

	
	3.5.8
	呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%
	具备

	
	3.6
	监测参数
	

	
	3.6.1
	气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压、驱动压等参数监测。
	具备

	
	3.6.2
	[bookmark: _Hlk71626843]分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、气体泄漏百分比等参数监测。
	具备

	▲
	3.6.3
	潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量。
	具备

	
	3.6.4
	呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。
	具备

	
	3.6.5
	标配牵张指数和肺过度膨胀系数监测，辅助临床判断与决策。
	具备

	
	3.6.6
	标配机械能监测，监测范围0.00~100.00 J/min。
	具备

	
	3.6.7
	支持主流CO2模块监测，可监测气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数，支持监测容积-二氧化碳图。
	具备

	
	3.6.8
	支持SpO2模块监测，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波。
	具备

	
	3.7
	报警参数
	

	
	3.7.1
	气道压力：过高/过低报警
	具备

	
	3.7.2
	潮气量：过高/过低报警
	具备

	
	3.7.3
	分钟通气量：过高/过低报警
	具备

	
	3.7.4
	总呼吸频率：过高/过低报警
	具备

	
	3.7.5
	窒息报警，时间可设置（5-60s）
	具备

	
	3.8
	信息化功能要求
	

	
	3.8.1
	支持护士站远程控制呼吸机，降低医患交叉感染概率。
	具备

	▲
	3.8.2
	呼吸机与监护仪同一网络联网通信时，呼吸机支持显示来自监护设备的血氧和呼末二氧化碳参数，辅助临床团队高质量评估脱机。
	具备

	*
	4
	设备配置清单
	(此*号包括后缀号的各条目)

	
	4.1
	主机
	1台

	
	4.2
	氧气软管（配接头）
	1根

	
	4.3
	空气软管（配接头）
	1根

	
	4.4
	台车	
	1套

	
	4.5
	机械臂 	
	1个

	
	4.6
	成人模拟肺 	
	1个

	
	4.7
	湿化器（含湿化水罐）
	1套

	
	4.8
	呼吸管路(成人)
	1套

	
	4.9
	NIV面罩（中号）
	1套

	
	4.10
	氧疗鼻导管(中号)
	1套

	
	4.11
	辅助压模块	 
	1套

	
	4.12
	单囊辅助压导管	
	5套

	
	4.13
	旁流CO2模块及附件包
	1套

	
	4.14
	SpO2模块及血氧附件包
	1套

	
	4.15
	EIT通气模块	   
	1套

	
	4.16
	重复性EIT附件包(配5个型号电极带)
	1套

	
	4.17
	顺磁氧传感器
	1套

	*
	5
	售后服务要求
	(此*号包括后缀号的各条目)

	
	5.1
	所投产品制造商应有完善的售后服务体系
	响应

	
	5.2
	设备提供终身维修，质保期满后，维修只收取配件费
	响应

	
	5.3
	质量保证期内一年至少提供 4 次巡检及维护保养
	响应

	
	5.4
	维修响应速度：报修后30分钟内作出维修应答；如2小时内无法解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达现场，不管是否节假日
	响应

	
	5.5
	质量保证期内提供不限次数的使用培训和临床应用培训
	响应

	
	5.6
	免费接入医院信息系统
	响应



二包段：床旁便携式彩色多普勒超声系统
	技术参数要求：标注“*”的技术参数为实质性要求，投标人必须满足要求，否则将被视为无效投标；技术要求中标注“▲”号的技术参数为重要技术指标。

	标注
	序号
	指标
	要求

	*
	1
	基本要求
	(此*号包括后缀号的各条目)

	
	1.1
	提供技术参数真实性承诺函
	具备

	
	1.2
	为保证技术的先进性，所投机型应为2020年1月1日以后推出的机型
	符合（承诺函格式自拟）

	
	1.3
	配备该机型软件为最新版本，具有升级能力，可满足将来临床应用扩展需求
	符合（承诺函格式自拟）

	
	1.4
	设备使用年限
	≥ 7年（提供证明文件）

	
	1.5
	交货时提供近半年内生产的机器
	（提供承诺书格式自拟）

	
	2
	主要用途
	设备用途说明：
临床超声诊断检查，包括心脏，腹部、血管、神经、浅表组织和小器官、介入、肌骨、FAST（eFAST）、胸/肺部、产科、儿科、新生儿等检查模式。

	
	3.
	技术参数要求：
	具备

	
	3.1
	移动型数字化彩色超声诊断系统包括：
	具备

	
	3.1.1
	≥19英寸高清晰度彩色液晶全触摸屏显示器，支持全触摸操控，无按键设计，屏幕无缝可擦拭消毒，显示器角度可通过万向臂调节，左右旋转，俯仰调节，方便不同角度观看图像
	具备  

	
	3.1.2
	显示屏分辨率：≥1280 × 1024
	具备

	▲
	3.1.3
	穿刺针增强显影技术（随穿刺针角度自动偏转)
	具备

	
	3.1.4
	原始数据处理能力（可对已存储的图像进行增益、动态范围、多普勒基线、多普勒角度、扫描速度、自动优化等调节以及测量和分析）
	具备

	
	3.1.5
	实时直线解剖M型：实时或回放图像上M型扫描线360度任意旋转调节，对传统M型扫描进行角度纠正，提高测量准确性和效率。可用于二维、彩色血流及组织多普勒模式。
	具备

	
	3.1.6
	彩色M型模式，支持解剖M型
	具备

	
	3.1.7
	具备心脏结构自动识别技术
	具备

	
	3.1.8
	急重症应用软件包
	具备

	
	3.1.9
	自动VTI测量
	具备

	
	3.1.10
	通过一键取样框即可自动识别并追踪主动脉瓣下方左室流出道区域，取样门自动进行追踪最佳取样位置，自动记录描记左室流出道频谱
	具备

	
	3.1.11
	无需冻结图像，即可实时动态监测VTI、SV、CO
	具备

	
	3.1.12
	自动IVC测量
	具备

	
	3.1.13
	通过一键取样线自动识别并追踪下腔静脉IVC，取样线始终与下腔静脉IVC管壁垂直
	具备

	
	3.1.14
	自动记录不同呼吸周期下腔静脉IVC管径变化，快速获取IVC最大径，最小径，CI变异率
	具备

	
	3.1.15
	支持机械通气模式下，一键自动测量DI扩张指数
	具备

	
	3.1.16
	自动B线测量
	具备

	
	3.1.17
	通过一键自动识别并标记肺部超声B线，自动找到B线数量出现最多的一帧图像并进行计数，得出评分
	具备

	
	3.1.18
	VTI趋势图
	具备

	
	3.1.19
	可快速查看VTI变化趋势，准确预测患者容量反应性
	具备

	
	3.1.20
	可自动记录最近4个不同时间的VTI测量数据，可显示VTI，变化百分比，时间等数据
	具备

	
	3.1.21
	肺部超声检查工具
	具备

	
	3.1.22
	将肺部超声检查各个部位以解剖图示形式显示，可显示肺部8个或12个区域
	具备

	
	3.1.23
	可显示每个区域的评分和整个检查的总评分，评估肺部疾病严重程度
	具备

	
	3.1.24
	快速创伤超声评估工具
	具备

	
	3.1.25
	将eFAST检查流程各个标准切面以解剖图示形式显示，分为8个区域
	具备

	
	3.1.26
	通过创伤患者是否存在游离液体，同时提供易于记录的标记工具，快速进行查看及评价
	具备

	
	3.1.27
	肾积水评估工具
	具备

	
	3.1.28
	将泌尿系统以解剖图形式显示，包括双肾及膀胱，可以记录患者双肾肾脏集合系统扩张程度（分为轻度、中度、重度扩张），膀胱内的异常情况等，快速进行评估、标记。
	具备

	▲
	3.1.29
	具备射血分数自动测量，提供ESV及EDV值
	具备

	
	3.1.30
	肺部全景扫查工具
	具备

	
	3.1.31
	可以进行肺部连续全景动态扫查，用于评估患者肺部情况，适用于所有具备肺部模式的探头
	具备

	▲
	3.1.32
	支持自动VTI测量、自动IVC测量、自动B线测量、实时射血分数自动测量
	具备

	
	3.1.33
	智能追踪技术，实时扫查快速重现存储图像全部扫描参数
	具备

	
	3.1.34
	一体化探头接口扩展：≥4个
	具备

	
	3.1.35
	线阵探头频率：4.0-13MHz
	具备

	
	3.1.36
	凸阵探头频率：1.5-5.5MHz
	具备

	
	3.1.37
	相控阵探头频率1.0-4.0MHz
	具备

	
	3.1.38
	超声系统最大探查深度≥33CM
	具备

	
	3.1.39
	防水电源按键，防止液体渗入
	具备

	
	3.1.40
	屏幕清洁模式，可擦拭消毒，防止误操作
	具备

	
	3.1.41
	可拆卸锂电池、剩余电量可视，分别使用绿色，黄色，红色提示电量充足、电量尚可和需要连接电源充电的状态
	具备（附图证明）

	
	3.1.42
	内置锂电池操作（断电条件下扫查时间≥4小时）
	具备

	▲
	3.1.43
	配备无线掌上超声一台，通道数≥128，具备线阵、凸阵扫描功能。
	具备

	*
	3.1.43.1
	无线掌上超声探头，具有凸阵和线阵两个频率功能，可随时切换探头功能。频率：2.5MHz-8.5MHz。
	具备

	*
	4
	配置清单：
	(此*号包括后缀号的各条目)

	
	4.1
	移动型数字化彩色超声诊断系统主机                   
	1台

	
	4.2
	凸阵探头               
	1把

	
	4.3
	相控阵探头             
	1把

	
	4.4
	高频线阵探头           
	1把

	
	4.5
	无线掌上超声  
	1台

	
	4.6
	无线掌上超声探头
	1把

	*
	5
	售后服务要求
	(此*号包括后缀号的各条目)

	
	5.1
	所投产品制造商应有完善的售后服务体系
	响应

	
	5.2
	设备提供终身维修，质保期满后，维修只收取配件费
	响应

	
	5.3
	质量保证期内一年至少提供 4 次巡检及维护保养
	响应

	
	5.4
	维修响应速度：报修后30分钟内作出维修应答；如2小时内无法解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达现场，不管是否节假日
	响应

	
	5.5
	质量保证期内提供不限次数的使用培训和临床应用培训
	响应

	
	5.6
	免费接入医院信息系统
	响应



