一、采购标的 
河南省第二人民医院数字减影血管造影（DSA）设备采购项目，主要采购内容为1套数字减影血管造影（DSA）设备，包含不仅限于设备的供货、运输、保险、装卸、搬运、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关配套服务等。

二、商务要求 
1.交货期：合同签订后，接到甲方送货书面通知后60个工作日内送达并安装完毕。
2.质量标准：合格，符合国家、行业现行规范，满足采购人需求。

3.质保期：自安装验收合格之日起原厂整机质保不少于5年。
4.交货地点：河南省第二人民医院3号楼一楼。
5.付款条件（进度和方式）
付款条件：中标的货物安装调试正常运行后，甲方组织有关人员及使用单位联合验收，验收合格后，甲方凭乙方开具的100%合同总价的增值税发票及双方签署的《采购合同》向乙方支付至合同总价的100%。

支付方式：银行转账

乙方出具国家税务机关的正式发票，甲方以人民币转账汇款方式向乙方账户支付合同价款。

三.其他要求：

1.供货、安装及验收要求：供应商需提供完整的供货、安装及验收方案，明确各环节流程、责任及标准，确保设备顺利交付、规范安装并通过验收。
2.培训与技术支持要求：为确保采购方相关人员能够熟练操作、维护设备，供应商需提供全面的培训服务及持续的技术支持。
3.备品备件要求：为保障设备长期稳定运行，及时处理设备故障，供应商需提供充足、合格的备品备件。
4.服务保障能力要求：供应商需具备完善的服务保障体系，能够为采购方提供全方位、长期的服务保障，确保设备稳定运行。
四、技术参数 
★1
基本要求(此★号包括后缀号的各条目)


1.1
提供生产厂家的技术参数真实性承诺函；


1.2
为保证技术的先进性，所投机型应为2022年1月1日以后推出的机型（承诺函格式自拟）；


1.3
配备该机型软件为最新版本，具有升级能力，可满足将来临床应用扩展需求（承诺函格式自拟）；


1.4
设备使用年限≥8年（提供证明文件）；


1.5
交货时提供近半年内生产的机器（提供承诺书格式自拟）；

2 主要技术规格



2.1
机架系统


▲2.1.1悬吊式机架，能覆盖全身之功能；


2.1.2 CRA≥90°；


2.1.3 CAU≥90°；


2.1.4 RAO≥180°；


2.1.5 LAO≥120°；


2.1.6 C臂头足位旋转速度≥25度/秒；


2.1.7 C臂左右位旋转速度≥25 度/秒；


2.1.8 床旁可以单手柄控制、操作C型臂机架的运动；


2.1.9 旋转采集角度≥200°；


2.2
 导管床

2.2.1 床面要求为碳纤维材料；


2.2.2 纵向运动范围≥120cm；


2.2.3 导管床横向运动≥35cm；


2.2.4 床面升降范围≥28cm；


2.2.5 床面最低高度≤78cm；


2.2.6 任意位置承重≥250KG+500N额外CPR承重；


2.2.7 床长度≥280cm；


2.2.8 床宽度≥45cm；


2.2.9 床面旋转角度≥240度；

▲2.2.10 床旁置备液晶触摸屏控制系统，可进行图像采集条件控制，可进行图像后处理及量化分析控制；



2.2.11 配置导管床床垫、轨道夹及输液架，病人绑带以及线缆拖；



2.3
 球管及高压发生装置


▲2.3.1 投标设备使用原厂球管；



2.3.2 发生器功率≥100KW；


2.3.3 最大管电流支持≥1000mA；


2.3.4 高频逆变频率≥100KHz；


2.3.5 输出电压范围覆盖50KV－125KV；


2.3.6 最大连续透视功率≥3000W；

◆2.3.7 阳极热容量设置三个档次≥3.8MHU、≥4MHU、≥6MHU；

◆2.3.8 管套热容量设置三个档次≥4.9MHU、≥6MHU、≥7MHU；

◆2.3.9 阳极最大散热功率设置三个档次≥6000W、≥10000W、≥20000W；

◆2.3.10 球管焦点设置二个档次≥2 个、≥3个；


2.3.11 小焦点≤0.4 mm；


2.3.12 大焦点≤1.0 mm；


2.3.13 球管带有防碰撞保护装置；


2.3.14 球管采用油冷或水冷的冷却方式；


2.3.15 球管采用液态金属轴承技术。


2.4
  平板探测器


2.4.1 探测器类型：非晶硅数字化平板探测器；

▲2.4.2 Bit 值≥16bits；


2.4.3 平板分辨率≥3.25LP/mm；

▲2.4.4 平板有效探测面积≥38cmx29cm；


2.4.5 像素尺寸≤154μm；

▲2.4.6 DQE≥77%；


2.4.7 平板探测器带有非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制；


2.5
  图像显示系统


2.5.1 检查室显示器数量≥2，可同时显示实时图像、参考图像、后处理图像、电生理等；



2.5.2 检查室显示器分辨率≥1280x1024；


2.5.3 检查室显示器包含下拉菜单，可通过床旁鼠标控制选择各功能；



2.5.4 控制室大于等于1台显示器，用于主机操作以及实时与后处理；图像显示，尺寸≥19英寸，显示器分辨率≥1280x1024。



2.6
 原厂图像处理工作站


2.6.1 工作站主机：CPU 频率≥3.0 GHz，CPU 核心≥四核，硬盘≥1T；


2.6.2 液晶彩色监视器≥1台，分辨率≥1280x1024，用于患者信息查询以及图像浏览、分析、处理；


2.6.3 图像后处理基本功能包括：窗宽、窗位调节；ROI 调窗；缩放；放大镜；漫游；翻转；图像剪切；伪彩；反白、旋转和恢复操作等功能；

▲2.6.4 配备全兼容性的 CD/DVD 刻录系统，可制作标准DICOM3.0血管造影光盘的同时还可以制作AVI等制式电影光盘，无需专用软件就可在浏览器下阅读光盘内容；



2.6.5 具有 DICOM Send功能；


2.6.6 具有 DICOM Print功能；


2.6.7 具有 DICOM Query/Retrieve功能；


2.6.8 具有 DICOM Worklist功能；


2.6.9 具有 DICOM MPPS功能；


2.6.10 具有激光相机接口；


2.6.11 具有高压注射器接口；


2.6.12 心室功能分析软件（DSA设备主机原厂自带）：可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每搏量测定等；


2.6.13 血管定量分析软件（DSA 设备主机原厂自带）：测量血管狭窄位置、狭窄率及距离测量功能、长度及面积测量功能；


2.6.14 导管校正软件，可进行长度、面积、标准差、平均值测量；


2.7
 其他的功能

▲2.7.1 实时冠脉支架精显；


2.7.2 去导丝伪影；


2.7.3 三维血管路图导航功能；


2.7.4 混合路径图；

▲2.7.5 高清类CT；

▲2.7.6 多容积三维融合；

▲2.7.7 各家提供低剂量平台，Phlips提供 Clarity IQ 技术,Siemens 提供 CARE & CLEAR 技术，GE 提供 AutoRight 技术，联影提供uVeraIQ 技术，其他品牌需提供类似技术；



2.7.8 可实现传统 Roadmap 功能；


2.7.9  下肢步进追踪造影功能；

★
3
设备配置清单(此★号包括后缀号的各条目)


3.1
数字减影血管造影机（核心产品）1台


3.2
原厂三维处理工作站（如与主机一体无需额外提供）1套


3.3  DSA专用双屏高压注射器1台


3.4
附属配件



3.4.1 臂托1对


3.4.2 臂托垫子1个


3.4.3 头架1个


3.4.4 安装用推车1套


3.4.5 高保真对讲系统1套


3.4.6 悬吊铅屏风1套


3.4.7 LED 手术灯1套


3.4.8 床旁铅帘1套


3.4.9 等离子空气消毒机（壁挂式）2套

    3.4.10 配套防护用具（帽子、围脖、铅衣、铅围裙、铅手套、铅面罩/面屏）等4套
    3.4.11 铅衣消毒柜2套

3.4.12 操作台桌椅1套
