包2采购需求




包2：
设备1：
	技术参数要求：标注“*”的技术参数为实质性要求，投标人必须满足要求，否则将被视为无效投标；技术要求中标注“▲”号的技术参数为重要技术指标。

	标注
	序号
	指标
	要求

	*
	1
	基本要求
	(此*号包括后缀号的各条目)

	
	1.1
	提供技术参数真实性承诺函
	提供（承诺函格式自拟）

	
	1.2
	为保证技术的先进性，所投机型应为2020年1月1日以后首次注册的机型
	符合（承诺函格式自拟）

	
	1.3
	配备该机型软件为最新版本，具有升级能力，可满足将来临床应用扩展需求
	符合（承诺函格式自拟）

	
	1.4
	设备使用年限
	≥ 8年（提供证明文件）

	
	1.5
	交货时提供近半年内生产的机器
	（提供承诺书格式自拟）

	
	2
	主要用途
	满足腹部、心脏、浅表、血管、神经肌骨、妇产等全身应用需求，全面拓展麻醉、TEE、ICU/CCU、介入、术中、急诊等新兴临床领域。

	
	3
	主要技术规格
	

	
	3.1
	设备的主要性能及功能
	

	
	3.1.1
	高分辨率彩色液晶监视器 ≥15英寸 ，分辨率≥1920*1080
	具备

	
	3.1.2
	电影回放和数据存储功能，电影回放≥6分钟
	具备

	
	3.1.3
	多种导出图像格式功能：支持DICOM/JPEG/AVI/WMV直存U盘或网络。动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作
	具备

	
	3.1.4
	DICOM 图像传输功能
	具备

	
	3.1.5
	具备HDMI视频、S-VIDEO视频、VGA视频信号多通道输出功能等
	具备

	
	3.1.6
	图像储存，固态硬盘≥240GB ，具备USB 接口输出功能
	具备

	
	3.1.7
	接口选择:≥1 个，可扩展到 3 个。专业探头放置槽≥3个
	具备

	
	3.2
	探头规格
	

	
	3.2.1
	腹部单晶体凸阵探头
	频率范围：2.0-5.0MHz

	
	3.2.2
	浅表线阵探头
	频率范围：4.0-15.0 MHz

	
	3.2.3
	心脏单晶体相控阵探头 
	频率范围：1.5-5.0MHz

	*
	3.2.4
	术中“L型”型专用探头
	频率范围：4.0-15.0MHz

	*
	3.2.5
	小微凸探头
	频率范围：4.0-10.0MHz

	*
	3.2.6
	经直肠双平面探头
	频率范围：4.0-9.0MHz（凸阵）、4.0-12.0MHz（线阵）

	
	3.3
	二维灰阶模式
	

	
	3.3.1
	二维灰阶成像≥256灰阶
	具备

	
	3.3.2
	系统动态范围:≥200dB
	具备

	
	3.3.3
	数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹
	具备

	
	3.3.4
	TGC ≥8段,LGC≥4段或自动调节功能
	具备

	
	3.3.5
	增益调节:B/M/D分别独立可调,≥100:A/D≥12bit
	具备

	
	3.3.6
	空间复合成像功能
	具备

	
	3.3.7
	组织特异性成像技术
	具备

	
	3.3.8
	频率复合成像技术
	具备

	
	3.3.9
	数字波束形成器
	具备

	
	3.3.10
	斑点噪声抑制技术
	具备

	
	3.3.11
	扩展成像技术
	具备

	
	3.3.12
	局部放大功能
	具备

	
	3.3.13
	智能组织谐波技术
	具备

	
	3.3.14
	最大有效显示深度:≥36cm
	具备

	
	3.3.15
	二维:相控阵探头，≥85°角，18cm深时，帧频≥40帧/秒
	具备

	
	3.3.16
	二维:凸阵探头:≥85°角,18cm深度时，帧频≥24帧/秒
	具备

	
	3.4
	彩色多普勒及频谱多普勒成像
	

	
	3.4.1
	彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）
	具备

	
	3.4.2
	频谱多普勒成像，连续多普勒成像
	具备

	
	3.4.3
	高分辨率血流成像：将彩色方向信息叠加在灰阶状态的血流动力学信息上，提供更高分辨率和灵敏度的血流图像（微血管成像技术）
	具备

	
	3.4.4
	取样框偏转:≥±30度，取样框可根据探头血流方向自动调节
	具备

	
	3.4.5
	支持速度、速度方差、能量、方向能量显示等
	具备

	
	3.5
	其他技术要求
	

	▲
	3.5.1
	穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持校正角度
	具备

	
	3.5.2
	宽景成像技术（要求支持二维及彩色模式，并有速度提示）
	具备

	
	3.5.3
	宽景成像支持凸阵探头、线阵探头、相控阵探头
	具备

	
	3.5.4
	具有一键自动优化功能
	具备

	
	3.5.5
	二维/彩色取样框角度独立偏转技术
	具备

	
	3.5.6
	智能血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化，节省人工调节时间，提升扫查效率
	具备

	▲
	3.5.7
	具备腹部、浅表和微血管造影
	具备

	
	3.5.8
	具备实时显示组织图像和造影图像，支持造影爆破，支持斑点噪声抑制，具备混合模式，支持造影图像和组织图像位置互换
	具备

	
	3.5.9
	具备微血管造影增强功能
	具备

	
	3.5.10
	支持低机械指数造影
	具备

	
	3.5.11
	具有双计时器
	具备

	
	3.5.12
	支持向后存储≥6分钟电影
	具备

	
	3.5.13
	造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪感兴趣区运动，≥8个ROI
	具备

	▲
	3.5.14
	应变式弹性成像，具有压力提示，支持应变、应变率和应变直方图的测量，具有肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能
	具备

	▲
	3.5.15
	支持组织多普勒成像，包括组织速度多普勒成像、组织能量多普勒成像、组织频谱多普勒成像、组织M型模式
	具备

	
	3.5.16
	心脏模式下，根据指南显示心脏正常参考值，提示是否异常
	具备

	
	3.5.17
	全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、急诊科、矫形外科、肌骨、小儿髋关节等
	具备

	
	4
	其他配置要求
	

	
	4.1
	探头放置架
	具备

	
	4.2
	图文工作站
	1套

	
	4.3
	台式机
	1台

	
	4.3.1
	cpu: 核心线程：≥10核16线程； 三级缓存：≥24M
	具备

	
	4.3.1.1
	内存：容量：≥32GB ；频率：≥3200MHz
	具备

	
	4.3.1.2
	显卡：显存：≥6 GB ；显存类型:GDDR6 ； 接口类型：PCIe 4.0及以上
	具备

	
	4.3.1.3
	显示器： 尺寸：≥27英寸 ；分辨率：≥3840×2160 ；亮度：≥450cd/m
	具备

	
	4.3.1.4
	硬盘：≥500GB固态硬盘+≥1T机械硬盘
	具备

	
	4.3.1.5
	笔记本
	1台

	
	4.3.2
	cpu: 核心线程：≥14核心14线程； 三级缓存：≥18M
	具备

	
	4.3.2.1
	内存：容量：≥32GB  ；频率：≥5600Mhz
	具备

	
	4.3.2.2
	显卡：独立显卡
	具备

	
	4.3.2.3
	显示器： 尺寸：≥14英寸 ；分辨率：≥2880*1800 ；刷新率：≥120Hz；屏幕类型：OLED
	具备

	
	4.3.2.4
	硬盘：≥1T固态硬盘
	具备

	*
	5
	设备配置清单（总共采购2套彩超）
	(此*号包括后缀号的各条目)

	
	5.1
	配置1（共1套彩超）
	

	
	5.1.1
	彩色多普勒超声诊断仪主机
	1台

	
	5.1.2
	腹部单晶体凸阵探头
	1把

	
	5.1.3
	浅表线阵探头
	1把

	
	5.1.4
	心脏单晶体相控阵探头 
	1把

	
	5.1.5
	术中L型专用探头
	1把

	
	5.1.6
	小微凸探头
	1把

	
	5.1.7
	图文工作站（包含台式机，图文工作站软件，高清通用图像采集卡，图像采集器，笔记本）
	1套

	
	5.1.8
	专用超声诊断床
	1张

	
	5.1.9
	电脑桌椅，医师座椅(可升降带靠背）
	各1套

	
	5.1.10
	激光黑白打印机
	1台

	
	5.2
	配置2（共1套彩超）
	

	
	5.2.1
	彩色多普勒超声诊断仪主机
	1台

	
	5.2.2
	腹部单晶体凸阵探头
	1把

	
	5.2.3
	浅表线阵探头
	1把

	
	5.2.4
	心脏单晶体相控阵探头 
	1把

	
	5.2.5
	经直肠双平面探头
	1把

	
	5.2.6
	图文工作站（包含台式电脑，图文工作站软件，高清通用图像采集卡，图像采集器，笔记本）
	1套

	
	5.2.7
	专用超声诊断床
	1张

	
	5.2.8
	电脑桌椅，医师座椅(可升降带靠背）
	各1套

	
	5.2.9
	激光黑白打印机
	1台

	*
	6
	售后服务要求
	(此*号包括后缀号的各条目)

	
	6.1
	所投产品制造商应有完善的售后服务体系
	响应

	
	6.2
	设备提供终身维修，质保期满后，维修只收取配件费
	响应

	
	6.3
	质量保证期内一年至少提供 4 次巡检及维护保养
	响应

	
	6.4
	维修响应速度：报修后30分钟内作出维修应答；如2小时内无法解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达现场，不管是否节假日
	响应

	
	6.5
	质量保证期内提供不限次数的使用培训和临床应用培训
	响应

	
	6.6
	免费接入医院信息系统
	响应

	
	6.7
	中标供应商须在采购人签订采购合同时，提供原厂整机质保证明。
	响应




包2：
设备2：
	技术参数要求：标注“*”的技术参数为实质性要求，投标人必须满足要求，否则将被视为无效投标；技术要求中标注“▲”号的技术参数为重要技术指标。

	标注
	序号
	指标
	要求

	*
	1
	基本要求
	(此*号包括后缀号的各条目)

	
	1.1
	提供技术参数真实性承诺函
	提供（承诺函格式自拟）

	
	1.2
	为保证技术的先进性，所投机型应为2022年1月1日以后首次注册的机型
	符合（承诺函格式自拟）

	
	1.3
	配备该机型软件为最新版本，具有升级能力，可满足将来临床应用扩展需求
	符合（承诺函格式自拟）

	
	1.4
	设备使用年限
	≥ 7年（提供证明文件）

	
	1.5
	交货时提供近半年内生产的机器
	（提供承诺书格式自拟）

	
	2
	主要用途
	主要用于小器官、肌骨、皮肤、腹部、心脏、妇产科、外周血管、介入等方面的临床超声诊断和科研，具有世界先进水平，能满足开展新的临床应用需求，要求为厂家的最高端机型

	
	3
	主要技术规格
	

	
	3.1
	设备的主要性能及功能
	

	
	3.1.1
	高分辨率彩色液晶监视器 ≥23英寸 ，分辨率≥1920*1080，触摸屏≥10英寸
	具备

	
	3.1.2
	电影回放和数据存储功能
	具备

	
	3.1.3
	多种导出图像格式功能：支持DICOM/JPEG/AVI/WMV直存U盘或网络。动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作
	具备

	
	3.1.4
	DICOM 图像传输功能
	具备

	
	3.1.5
	具备HDMI视频、S-VIDEO视频、VGA视频信号多通道输出功能等
	具备

	
	3.1.6
	图像储存，≥1TB SSD+USB 3.0接口
	具备

	
	3.1.7
	主机具备一体化耦合剂加热装置
	具备

	
	3.1.8
	激活成像探头接口≥4个，通用可互换；专业探头放置槽≥5个
	具备

	
	3.2
	探头规格
	

	
	3.2.1
	腹部凸阵探头
	频率范围：1.8-5.0MHz

	*
	3.2.2
	浅表线阵探头
	频率范围：8.0-24.0MHz

	
	3.2.3
	线阵探头
	频率范围：5.0-18.0MHz

	
	3.2.4
	心脏相控阵探头 
	频率范围：1.8-4.5MHz

	▲
	3.2.5
	微凸探头
	频率范围：4.0-6.0MHz

	
	3.3
	二维灰阶模式
	

	
	3.3.1
	智能高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹
	具备

	
	3.3.2
	A/D≥12bit.
	具备

	
	3.3.3
	声束发射聚焦：发射≥8段；接收可连续聚焦
	具备

	
	3.3.4
	具备空间、频率复合成像技术
	具备

	
	3.3.5
	具备宽景成像技术
	具备

	
	3.3.6
	斑点噪声抑制技术
	具备

	
	3.3.7
	扩展成像技术
	具备

	
	3.3.8
	局部放大功能
	具备

	
	3.3.9
	组织谐波技术
	具备

	
	3.3.10
	最大有效显示深度:≥40cm
	具备

	
	3.4
	彩色多普勒及频谱多普勒成像
	

	
	3.4.1
	频谱显示具有自动包络显示功能
	具备

	
	3.4.2
	多普勒优化功能，多普勒标尺及基线可调节
	具备

	
	3.4.3
	最大可测量速度：PWD：最大血流速度≥16.0m/s 
最低测量速度：≤1mm/s（非噪声信号）
	具备

	
	3.4.4
	取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm
	具备

	
	3.4.5
	彩色和二维/频谱多普勒可独立变频
	具备

	
	3.4.6
	彩色显示速度：微血流成像模式最低平均血流测量速度≤2mm/s
	具备

	

	3.4.7
	彩色分辨率：最小血管空间分辨率≤0.2mm
	具备

	
	3.5
	其他技术要求
	

	
	3.5.1
	高技术平台，应用最新智能波束形成技术，包括多同步脉冲激励、多声束高密度接收及多谐波声束复合等技术。
	具备

	
	3.5.2
	动态微切片技术，超声切面厚度方向能够进行所有深度的连续精确聚焦，实现超薄切面成像。
	具备

	
	3.5.3
	组织谐波成像技术
	具备

	
	3.5.4
	多种高级复合成像技术，包括空间复合、频率复合和斑点噪声消除等技术，增强组织的边界显示，减少斑点噪声，支持所有凸阵、线阵、双平面腔内等探头。
	具备

	
	3.5.5
	精确成像技术，实现组织结构更清晰、更自然显示。
	具备

	
	3.5.6
	人工智能数字剪影技术，增强血管壁的二维显示，可清晰显示血管腔和血管壁的结构，可以提高对比分辨率，增强边界检测。
	具备

	
	3.5.7
	自动频谱多普勒优化技术，冻结瞬间自动优化频谱为最佳图像
	具备

	▲
	3.5.8
	具有高分辨率血流成像功能，采用宽带多普勒技术，可以提高细小血管的空间分辨率，无外溢显示≤0.2mm的血管血流，具有方向性显示，可进行频谱测量。
	具备

	▲
	3.5.9
	超低速血流显示技术：超微血流成像，消除运动伪像，增强超低速血流信号的显示。彩色标尺具有速度范围显示，彩色标尺最低显示≤2mm/s。具有同步显示功能，可取频谱进行定量分析。
	具备

	
	3.5.10
	具有超微血流成像的三维成像模式功能，使用常规探头，实现超低速血流的高分辨率立体显示。
	具备

	
	3.5.11
	超微血流成像的血管指数定量：检测超低速血流信号分布密度
	具备

	
	3.5.12
	微小钙化增强显示功能，将微小钙化从组织背景中提取并增强显示，可以与原始图像实时双幅对比显示。
	具备

	
	3.5.13
	心脏二维室壁运动追踪成像及定量分析功能，用彩色直观显示室壁运动状态，用曲线定量分析室壁运动，具有牛眼图显示功能。
	具备

	▲
	3.5.14
	具有实时应变弹性成像技术、点式剪切波成像技术及二维剪切波弹性成像技术，支持凸阵、线阵等探头，具有成像质量控制曲线显示。具有肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能。
	具备

	▲
	3.5.15
	支持剪切波弹性成像。
	具备

	
	3.5.16
	可对剪切波传播速度做定性评估，也可作为质控指标指导采样区域选择，提高测量分析准确度。
	具备

	
	3.5.17
	具有专业测量分析报告系统，测量区域可自动检测，提高测量的可靠性和准确度，具备均值、方差等专业评估分析手段。
	具备

	
	3.5.18
	能够对肝脏组织的衰减系数进行测量及可视化显示，可用于脂肪肝和肝纤维化的量化评估
	具备

	▲
	3.5.19
	超声造影成像功能，采用谐波技术和能量调制技术，具有双幅监控模式
	具备

	
	3.5.20
	造影微血管成像，可显示0.1mm以下细微血管网的造影剂灌注，具有运动抑制功能。
	具备

	
	3.5.21
	造影与超微细血流成像技术结合应用模式，增强显示超低速造影剂信号。
	具备

	
	3.5.22
	超高分辨率造影成像，支持造影图像的三维立体显示
	具备

	▲
	3.5.23
	超声造影定量分析功能，时间曲线分析，利用获取的造影图像对感兴趣区域内的造影信息进行计算分析
	具备

	
	3.6
	测量与分析
	

	
	3.6.1
	一般测量
	具备

	
	3.6.2
	心脏功能测量与分析
	具备

	
	3.6.3
	妇、产科测量与分析
	具备

	
	3.6.4
	血管血流测量与分析
	具备

	
	3.6.5
	血管内中膜自动测量
	具备

	
	3.6.6
	颈后透明层自动测量
	具备

	
	3.6.7
	血管指数分析工具，可定量评估感兴趣区域内的血流密度
	具备

	
	3.6.8
	2D直方图分析工具
	具备

	
	3.6.9
	小儿髋关节测量功能
	具备

	
	3.6.10
	具有乳腺测量工具包
	具备

	
	3.6.11
	具有甲状腺测量工具包
	具备

	
	4
	其他配置要求
	

	
	4.1
	耦合剂加热器
	具备

	
	4.2
	储物托架套件
	具备

	
	4.3
	图文工作站
	一套

	
	4.3.1
	台式机
	一台

	
	4.3.1.1
	cpu: 核心线程：≥10核16线程； 三级缓存：≥24M
	具备

	
	4.3.1.2
	内存：容量：≥32GB ；频率：≥3200MHz
	具备

	
	4.3.1.3
	显卡：显存：≥6 GB ；显存类型:GDDR6 ； 接口类型：PCIe 4.0及以上
	具备

	
	4.3.1.4
	显示器： 尺寸：≥27英寸 ；分辨率：≥3840×2160 亮度：≥450cd/m
	具备

	
	4.3.1.5
	硬盘：≥500GB固态硬盘+≥1T机械硬盘
	具备

	*
	5
	设备配置清单
	(此*号包括后缀号的各条目)

	
	5.1
	彩色多普勒超声诊断仪主机
	1台

	
	5.2
	腹部凸阵探头
	1把

	
	5.3
	矩阵浅表线阵探头
	1把

	
	5.4
	线阵探头
	1把

	
	5.5
	心脏相控阵探头 
	1把

	
	5.6
	微凸探头
	1把

	
	5.7
	图文工作站（包含台式电脑，图文工作站软件，高清通用图像采集卡，图像采集器，≥1T的移动硬盘）
	1套

	
	5.8
	专用超声诊断床
	1张

	
	5.9
	ups电源
	1台

	
	5.10
	电脑桌椅，医师座椅(可升降带靠背
	各1套

	
	5.11
	激光黑白打印机
	1台

	*
	6
	售后服务要求
	(此*号包括后缀号的各条目)

	
	6.1
	所投产品制造商应有完善的售后服务体系
	响应

	
	6.2
	设备提供终身维修，质保期满后，维修只收取配件费
	响应

	
	6.3
	质量保证期内一年至少提供 4 次巡检及维护保养
	响应

	
	6.4
	维修响应速度：报修后30分钟内作出维修应答；如2小时内无法解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达现场，不管是否节假日
	响应

	
	6.5
	质量保证期内提供不限次数的使用培训和临床应用培训
	响应

	
	6.6
	免费接入医院信息系统
	响应

	
	6.7
	中标供应商须在采购人签订采购合同时，提供原厂整机质保证明。
	响应




包2：
设备3（核心产品）：
	技术参数要求：标注“*”的技术参数为实质性要求，投标人必须满足要求，否则将被视为无效投标；技术要求中标注“▲”号的技术参数为重要技术指标。

	标注
	序号
	指标
	要求

	*
	1
	基本要求
	(此*号包括后缀号的各条目)

	
	1.1
	提供技术参数真实性承诺函
	提供（承诺函格式自拟）

	
	1.2
	为保证技术的先进性，所投机型应为2022年1月1日以后首次注册的机型
	符合（承诺函格式自拟）

	
	1.3
	配备该机型软件为最新版本，具有升级能力，可满足将来临床应用扩展需求
	符合（承诺函格式自拟）

	
	1.4
	设备使用年限
	≥ 7年（提供证明文件）

	
	1.5
	交货时提供近半年内生产的机器
	（提供承诺书格式自拟）

	
	2
	主要用途
	主要用于小器官、肌骨、皮肤、腹部、心脏、妇产科、外周血管、介入等方面的临床超声诊断和科研，具有世界先进水平，能满足开展新的临床应用需求，要求为厂家的最高端机型

	
	3
	主要技术规格
	

	
	3.1
	设备的主要性能及功能
	

	
	3.1.1
	高分辨率彩色液晶监视器 ≥23英寸 ，分辨率≥1920*1080，触摸屏≥10英寸
	具备

	
	3.1.2
	电影回放和数据存储功能
	具备

	
	3.1.3
	多种导出图像格式功能：支持DICOM/JPEG/AVI/WMV直存U盘或网络。动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作
	具备

	
	3.1.4
	DICOM 图像传输功能
	具备

	
	3.1.5
	具备HDMI视频、S-VIDEO视频、VGA视频信号多通道输出功能等
	具备

	
	3.1.6
	图像储存，≥1TB SSD+双USB 3.0接口
	具备

	
	3.1.7
	主机具备一体化耦合剂加热装置
	具备

	
	3.1.8
	激活成像探头接口≥4个，通用可互换；专业探头放置槽≥5个
	具备

	
	3.2
	探头规格
	

	
	3.2.1
	腹部凸阵探头
	频率范围：1.8-5.0MHz

	*
	3.2.2
	浅表线阵探头
	频率范围：8.0-24.0MHz

	
	3.2.3
	线阵探头
	频率范围：5.0-18.0MHz

	
	3.2.4
	心脏相控阵探头 
	频率范围：1.8-4.5MHz

	*
	3.2.5
	超高频浅表探头
	频率范围：24.0-33.0MHz

	▲
	3.2.6
	微凸探头
	频率范围：4.0-6.0MHz

	
	3.3
	二维灰阶模式
	

	
	3.3.1
	智能高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹
	具备

	
	3.3.2
	A/D≥14bit.
	具备

	
	3.3.3
	声束发射聚焦：发射≥8段；接收可连续聚焦
	具备

	
	3.3.4
	具备空间、频率复合成像技术
	具备

	
	3.3.5
	具备宽景成像技术
	具备

	
	3.3.6
	斑点噪声抑制技术
	具备

	
	3.3.7
	扩展成像技术
	具备

	
	3.3.8
	局部放大功能
	具备

	
	3.3.9
	组织谐波技术
	具备

	
	3.3.10
	最大有效显示深度:≥40cm
	具备

	
	3.4
	彩色多普勒及频谱多普勒成像
	

	
	3.4.1
	频谱显示具有自动包络显示功能
	具备

	
	3.4.2
	多普勒优化功能，多普勒标尺及基线可调节
	具备

	
	3.4.3
	最大可测量速度：PWD：最大血流速度≥17.0m/s 
最低测量速度：≤1mm/s（非噪声信号）
	具备

	
	3.4.4
	取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm
	具备

	
	3.4.5
	彩色和二维/频谱多普勒可独立变频
	具备

	
	3.4.6
	彩色显示速度：微血流成像模式最低平均血流测量速度≤2mm/s
	具备

	

	3.4.7
	彩色分辨率：最小血管空间分辨率≤0.2mm
	具备

	
	3.5
	其他技术要求
	

	
	3.5.1
	高技术平台，应用最新智能波束形成技术，包括多同步脉冲激励、多声束高密度接收及多谐波声束复合等技术。
	具备

	
	3.5.2
	动态微切片技术，超声切面厚度方向能够进行所有深度的连续精确聚焦，实现超薄切面成像。
	具备

	
	3.5.3
	差量组织谐波成像技术，同时发射低频/高频两个不同频率的基波，接收二次谐波和高低频波的差量波，实现宽带谐波成像，提升图像的分辨率和穿透力
	具备

	
	3.5.4
	多种高级复合成像技术，包括空间复合、频率复合和斑点噪声消除等技术，增强组织的边界显示，减少斑点噪声，支持所有凸阵、线阵、双平面腔内等探头。
	具备

	
	3.5.5
	精确成像技术，实现组织结构更清晰、更自然显示。
	具备

	
	3.5.6
	人工智能数字剪影技术，增强血管壁的二维显示，可清晰显示血管腔和血管壁的结构，可以提高对比分辨率，增强边界检测。
	具备

	
	3.5.7
	自动频谱多普勒优化技术，冻结瞬间自动优化频谱为最佳图像
	具备

	▲
	3.5.8
	具有高分辨率血流成像功能，采用宽带多普勒技术，可以提高细小血管的空间分辨率，无外溢显示≤0.2mm的血管血流，具有方向性显示，可进行频谱测量。
	具备

	▲
	3.5.9
	超低速血流显示技术：超微血流成像，消除运动伪像，增强超低速血流信号的显示。彩色标尺具有速度范围显示，彩色标尺最低显示≤2mm/s。具有同步显示功能，可取频谱进行定量分析。
	具备

	
	3.5.10
	具有超微血流成像的三维成像模式功能，使用常规探头，实现超低速血流的高分辨率立体显示。
	具备

	
	3.5.11
	超微血流成像的血管指数定量：检测超低速血流信号分布密度
	具备

	
	3.5.12
	微小钙化增强显示功能，将微小钙化从组织背景中提取并增强显示，可以与原始图像实时双幅对比显示。
	具备

	
	3.5.13
	心脏二维室壁运动追踪成像及定量分析功能，用彩色直观显示室壁运动状态，用曲线定量分析室壁运动，具有牛眼图显示功能。
	具备

	▲
	3.5.14
	应变弹性成像，支持凸阵、线阵、腔内、腔内容积、双平面腔内等探头，具有成像质量控制曲线显示。具有肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能。
	具备

	
	3.5.15
	2D模式的剪切波弹性成像，支持静态和动态图像显示。
	具备

	
	3.5.16
	可对剪切波传播速度做定性评估，也可作为质控指标指导采样区域选择，提高测量分析准确度。
	具备

	
	3.5.17
	支持高帧率剪切波弹性成像。
	具备

	
	3.5.18
	具有专业测量分析报告系统，测量区域可自动检测，提高测量的可靠性和准确度，具备均值、方差等专业评估分析手段。
	具备

	
	3.5.19
	能够对肝脏组织的衰减系数进行测量及可视化显示，可用于脂肪肝和肝纤维化的量化评估
	具备

	▲
	3.5.20
	超声造影成像功能，采用谐波技术和能量调制技术，具有双幅监控模式
	具备

	
	3.5.21
	造影微血管成像，可显示0.1mm以下细微血管网的造影剂灌注，具有运动抑制功能。
	具备

	
	3.5.22
	超高分辨率造影成像，支持造影图像的三维立体显示
	具备

	▲
	3.5.23
	超声造影定量分析功能，时间曲线分析，利用获取的造影图像对感兴趣区域内的造影信息进行计算分析，具有运动自动追踪功能
	具备

	
	3.6
	测量与分析
	

	
	3.6.1
	一般测量
	具备

	
	3.6.2
	心脏功能测量与分析
	具备

	
	3.6.3
	妇、产科测量与分析
	具备

	
	3.6.4
	血管血流测量与分析
	具备

	
	3.6.5
	血管内中膜自动测量
	具备

	
	3.6.6
	颈后透明层自动测量
	具备

	
	3.6.7
	2D直方图分析工具
	具备

	
	3.6.8
	血管指数分析工具，可定量评估感兴趣区域内的血流密度
	具备

	
	3.6.9
	小儿髋关节测量功能
	具备

	
	3.6.10
	具有乳腺测量工具包
	具备

	
	3.6.11
	具有甲状腺测量工具包
	具备

	
	4
	其他配置要求
	

	
	4.1
	耦合剂加热器
	具备

	
	4.2
	储物托架套件
	具备

	
	4.3
	图文工作站
	一套

	
	4.3.1
	台式机
	一台

	
	4.3.1.1
	cpu: 核心线程：≥10核16线程； 三级缓存：≥24M
	具备

	
	4.3.1.2
	内存：容量：≥32GB ；频率：≥3200MHz
	具备

	
	4.3.1.3
	显卡：显存：≥6 GB ；显存类型:GDDR6 ； 接口类型：PCIe 4.0及以上
	具备

	
	4.3.1.4
	显示器： 尺寸：≥27英寸 ；分辨率：≥3840×2160 亮度：≥450cd/m
	具备

	
	4.3.1.5
	硬盘：≥500GB固态硬盘+≥1T机械硬盘
	具备

	*
	5
	设备配置清单
	(此*号包括后缀号的各条目)

	
	5.1
	彩色多普勒超声诊断仪主机
	1台

	
	5.2
	腹部凸阵探头
	1把

	
	5.3
	矩阵浅表线阵探头
	1把

	
	5.4
	线阵探头
	1把

	
	5.5
	心脏相控阵探头 
	1把

	
	5.6
	超高频浅表探头
	1把

	
	5.7
	微凸探头
	1把

	
	5.8
	图文工作站（包含台式电脑，图文工作站软件，高清通用图像采集卡，图像采集器）
	1套

	
	5.9
	专用超声诊断床
	1张

	
	5.10
	ups电源
	1台

	
	5.11
	电脑桌椅，医师座椅(可升降带靠背）
	各1套

	
	5.12
	激光黑白打印机
	1台

	*
	6
	售后服务要求
	(此*号包括后缀号的各条目)

	
	6.1
	所投产品制造商应有完善的售后服务体系
	响应

	
	6.2
	设备提供终身维修，质保期满后，维修只收取配件费
	响应

	
	6.3
	质量保证期内一年至少提供 4 次巡检及维护保养
	响应

	
	6.4
	维修响应速度：报修后30分钟内作出维修应答；如2小时内无法解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达现场，不管是否节假日
	响应

	
	6.5
	质量保证期内提供不限次数的使用培训和临床应用培训
	响应

	
	6.6
	免费接入医院信息系统
	响应

	
	6.7
	中标供应商须在采购人签订采购合同时，提供原厂整机质保证明。
	响应




包2：
设备4：
	技术参数要求：标注“*”的技术参数为实质性要求，投标人必须满足要求，否则将被视为无效投标；技术要求中标注“▲”号的技术参数为重要技术指标。

	标注
	序号
	指标
	要求

	*
	1
	基本要求
	(此*号包括后缀号的各条目)

	
	1.1
	提供技术参数真实性承诺函
	提供（承诺函格式自拟）

	
	1.2
	为保证技术的先进性，所投机型应为2022年1月1日以后首次注册的机型
	符合（承诺函格式自拟）

	
	1.3
	配备该机型软件为最新版本，具有升级能力，可满足将来临床应用扩展需求
	符合（承诺函格式自拟）

	
	1.4
	设备使用年限
	≥ 7年（提供证明文件）

	
	1.5
	交货时提供近半年内生产的机器
	（提供承诺书格式自拟）

	
	2
	主要用途
	腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉、其他；要求投标设备为各厂家高端系列，可满足将来临床应用扩展需求

	
	3
	主要技术规格
	

	
	3.1
	物理规格及人机交互要求
	

	
	3.1.1
	高分辨率液晶显示器
	≥23英寸 ，分辨率≥1920*1080

	
	3.1.2
	操作台LCD多点触控彩色触摸屏，触摸屏角度可以独立于主机调节
	≥10英寸

	
	3.1.3
	操作面板具有独立调节功能
	具备

	
	3.1.4
	探头接口数量≥5个：4个激活接口通用可互换
	具备

	
	3.1.5
	中央刹车和直行锁功能
	具备

	
	3.2
	系统成像技术
	

	
	3.2.1
	解剖M型模式（≥3条取样线，360度自由旋转）

	具备

	
	3.2.2
	频谱多普勒成像，连续多普勒成像
	具备

	
	3.2.3
	组织多普勒成像
	具备

	
	3.2.4
	扩展成像（要求线阵、心脏探头可用）
	具备

	
	3.2.5
	具备B模式局部ROI区域高分辨率显示技术
	具备

	
	3.2.6
	立体血流技术
	具备

	
	3.2.7
	穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持。
	具备

	
	3.2.8
	宽景成像技术，支持线阵探头。
	具备

	
	3.2.9
	一键优化技术
	具备

	▲
	3.2.10
	超微细血流成像技术，对微细低速血流具有高敏感度，可检测并显示组织内部及病灶血流灌注的低速血流，明显提高血流敏感度、血管空间分辨力。
	具备

	▲
	3.2.11
	造影成像，支持腹部探头、浅表探头，具备混合模式，支持微血管造影增强功能，具有双计时器，支持向后存储≥3分钟电影。
	具备

	▲
	3.2.12
	造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪感兴趣区运动。
	具备

	
	3.2.13
	具备造影时序分析功能，使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点，可对彩色和时间进行设置。
	具备

	
	3.2.14
	高帧率造影成像
	具备

	▲
	3.2.15
	应变式弹性成像支持应变、应变率和应变直方图的测量，具有肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能。
	具备

	
	3.2.16
	改为剪切波定量弹性成像，定量的参数包括杨氏模量值、剪切波速度
	具备

	
	3.2.17
	支持在同一切面下同时进行应变式弹性成像和剪切波弹性成像并实时双幅显示。
	具备

	
	3.2.18
	声衰减成像技术，可对肝脏组织的衰减系数进行测量及可视化显示，用于脂肪肝和肝纤维化的量化评估诊断。
	具备

	
	3.2.19
	高级空间复合成像技术，逐级可调。
	具备

	
	3.2.20
	心脏条件具有多普勒组织成像功能。
	具备

	
	3.3
	系统技术参数及要求
	

	
	3.3.1
	二维灰阶模式
	具备

	
	3.3.1.1.
	 最大显示深度:≥38cm
	具备

	
	3.3.1.2
	TGC: ≥8段
	具备

	
	3.3.1.3
	 LGC: ≥8段
	具备

	
	3.3.2
	彩色多普勒成像
	

	
	3.3.2.1
	速度、速度方差、能量、方向能量显示等
	具备

	
	3.3.2.2
	取样框偏转: ≥±20度（线阵探头）
	具备

	
	3.3.2.3
	支持B/C 同宽
	具备

	
	3.3.3
	频谱多普勒模式
	

	
	3.3.3.1
	最大速度: ≥8.0m/s（连续多普勒速度: ≥15.0m/s）
	具备

	
	3.3.3.2
	最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）
	具备

	
	3.3.3.3
	取样容积: 0.5-20mm 
	具备

	
	3.3.3.4
	偏转角度: ≥±20度 （线阵探头）
	具备

	
	3.4
	测量分析和报告
	

	
	3.4.1
	全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等，支持高级心脏测量和报告。
	具备

	
	3.4.2
	支持腹部测量，基于B图像自动计算肾皮质和肝脏的灰阶比值进行肝脂肪变性评估，定量评估。
	具备

	
	3.4.3
	血管内中膜自动实时测量功能，可实时自动获取及更新6组IMT内膜厚度值。
	具备

	
	3.4.4
	全自动左心射血分数的测量，一次按键，机器自动识别左心室的舒张末期和收缩末期，自动得出EF、SV等测量数值。
	具备

	
	3.4.5
	小儿髋关节测量功能
	具备

	
	3.4.6
	自动工作流协议（非预设条件），检查过程中可根据定义的协议自动切换图像模式，自动标记体标示意图，自动注释等，节省操作时间。
	具备

	
	3.5
	电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统
	具备

	
	3.5.1
	电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放
	具备

	
	3.5.2
	原始数据处理，可进行≥30项参数调节
	具备

	
	3.5.3
	内置硬盘≥1TB
	具备

	
	3.6
	探头规格
	

	
	3.6.1
	腹部单晶体凸阵探头
	频率范围：1.5-6.0 MHz

	
	3.6.2
	浅表高频线阵探头
	频率范围：6.0-18.0 MHz

	
	3.6.3
	线阵探头
	频率范围：5.0-13.0MHz

	
	3.6.4
	心脏单晶体相控阵探头
	频率范围：1.5-4.5MHz

	*
	3.6.5
	经直肠双平面探头
	频率范围：4.0-9.0MHz（凸阵）、4.0-12.0MHz（线阵）

	
	4
	其他配置要求
	

	
	4.1
	耦合剂加热器
	具备

	
	4.2
	专业腔内探头放置架
	具备

	
	4.3
	图文工作站
	一套

	
	4.3.1
	台式机
	一台

	
	4.3.1.1
	cpu: 核心线程：≥10核16线程； 三级缓存：≥24M
	具备

	
	4.3.1.2
	内存：容量：≥32GB ；频率：≥3200MHz
	具备

	
	4.3.1.3
	显卡：显存：≥6 GB ；显存类型:GDDR6 ； 接口类型：PCIe 4.0及以上
	具备

	
	4.3.1.4
	显示器： 尺寸：≥27英寸 ；分辨率：≥3840×2160 亮度：≥450cd/m
	具备

	
	4.3.1.5
	硬盘：≥500GB固态硬盘+≥1T机械硬盘
	具备

	*
	5
	设备配置清单（单套设备配置）
	(此*号包括后缀号的各条目)

	
	5.1
	彩色多普勒超声诊断仪主机
	1台

	
	5.2
	腹部单晶体凸阵探头
	1把

	
	5.3
	浅表高频线阵探头
	1把

	
	5.4
	线阵探头
	1把

	
	5.5
	心脏单晶体相控阵探头
	1把

	
	5.6
	经直肠双平面探头
	1把

	
	5.7
	图文工作站（包含台式电脑，图文工作站软件，高清通用图像采集卡，图像采集器）
	1套

	
	5.8
	专用超声诊断床
	1张

	
	5.9
	ups电源
	1台

	
	5.10
	电脑桌椅，医师座椅(可升降，带靠背）
	各1套

	
	5.11
	激光黑白打印机
	1台

	*
	6
	售后服务要求
	(此*号包括后缀号的各条目)

	
	6.1
	所投产品制造商应有完善的售后服务体系
	响应

	
	6.2
	设备提供终身维修，质保期满后，维修只收取配件费
	响应

	
	6.3
	质量保证期内一年至少提供 4 次巡检及维护保养
	响应

	
	6.4
	维修响应速度：报修后30分钟内作出维修应答；如2小时内无法解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达现场，不管是否节假日
	响应

	
	6.5
	质量保证期内提供不限次数的使用培训和临床应用培训
	响应

	
	6.6
	免费接入医院信息系统
	响应

	
	6.7
	中标供应商须在采购人签订采购合同时，提供原厂整机质保证明。
	响应




包4采购需求


包4：
设备1（核心产品）：
	技术参数要求：标注“*”的技术参数为实质性要求，投标人必须满足要求，否则将被视为无效投标；技术要求中标注“▲”号的技术参数为重要技术指标。

	标注
	序号
	指标
	要求

	*
	1
	基本要求
	(此*号包括后缀号的各条目)

	
	1.1
	提供技术参数真实性承诺函
	提供（承诺函格式自拟）

	
	1.2
	为保证技术的先进性，所投机型应为2022年1月1日以后首次注册的机型
	符合（承诺函格式自拟）

	
	1.3
	配备该机型软件为最新版本，具有升级能力，可满足将来临床应用扩展需求
	符合（承诺函格式自拟）

	
	1.4
	设备使用年限
	≥ 7年（提供证明文件）

	
	1.5
	交货时提供近半年内生产的机器
	（提供承诺书格式自拟）

	
	2
	主要用途
	满足心脏（包含经食道）、腹部、血管、浅表、神经肌骨、妇产等全身临床应用需求，支持床旁、术中及介入引导。具备软件升级平台，支持未来通过软件升级扩展新功能（如AI定量工具、造影增强协议等），要求为厂家的最高端机型。

	
	3
	主要技术规格
	

	
	3.1
	设备的主要性能及功能
	

	
	3.1.1
	主机屏幕  ≥21英寸
液晶显示器，分辨率≥1920*1080。
	具备

	
	3.1.2
	电影回放和数据存储功能，电影回放≥6分钟
	具备

	
	3.1.3
	多种导出图像格式功能：支持DICOM/JPEG/AVI/WMV直存U盘或网络。动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作
	具备

	
	3.1.4
	DICOM 图像传输功能
	具备

	
	3.1.5
	具备HDMI视频、S-VIDEO视频、VGA视频信号多通道输出功能等
	具备

	
	3.1.6
	图像储存，≥1TB SSD+双USB 3.0接口
	具备

	
	3.1.7
	主机具备一体化耦合剂加热装置
	具备

	
	3.1.8
	≥4个探头接口，专业探头槽≥4个
	具备

	
	3.2
	探头规格
	

	
	3.2.1
	腹部凸阵探头
	频率范围：2.0-5.0MHz

	
	3.2.2
	浅表线阵探头
	频率范围：5.0-12.0MHz

	
	3.2.3
	心脏相控阵探头 
	频率范围：1.5-5.0MHz

	*
	3.2.4
	成人经食道实时三维探头
	频率范围：3.0-8.0MHz

	*
	3.2.5
	儿童心脏专用探头 
	频率范围：5.0-8.0MHz

	
	3.3
	二维灰阶模式
	

	
	3.3.1
	二维灰阶成像≥1024灰阶
	具备

	
	3.3.2
	系统动态范围:≥100dB
	具备

	
	3.3.3
	数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹
	具备

	
	3.3.4
	≥8段TGC+≥8段LGC+自动自适应调节
	具备

	
	3.3.5
	增益调节:B/M/D分别独立可调,≥100；A/D≥14bit
	具备

	▲
	3.3.6
	空间复合成像功能（≥9线）
	具备

	
	3.3.7
	组织特异性成像技术
	具备

	
	3.3.8
	频率复合成像技术
	具备

	
	3.3.9
	数字波束形成器
	具备

	
	3.3.10
	斑点噪声抑制技术
	具备

	
	3.3.11
	扩展成像技术（≥75°视野）
	具备

	
	3.3.12
	局部放大功能
	具备

	
	3.3.13
	智能组织谐波技术
	具备

	
	3.3.14
	最大有效显示深度:≥36cm
	具备

	▲
	3.3.15
	二维相控阵探头：≥55fps（动态聚焦技术）
	具备

	
	3.3.16
	二维凸阵探头:≥30fps（宽波束复合成像）
	具备

	▲
	3.3.17
	具有动态三维经食道超声心动图技术（4D TEE）
	具备

	▲
	3.3.18
	自动心肌功能成像技术
	具备

	
	3.3.19
	具备人工智能技术（AI算法）
	具备

	
	3.3.20
	自动二维/三维斑点追踪技术（在不依赖ECG情况下，快速获取牛眼图）
	具备

	
	3.3.21
	自动组织瓣环位移功能（快速评估心脏整体功能）
	具备

	
	3.3.22
	心尖扩展成像技术
	具备

	
	3.3.23
	内置原厂冠脉血流显像软件，清晰显示冠脉血流
	具备

	
	3.4
	彩色多普勒及频谱多普勒成像
	

	
	3.4.1
	彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）
	具备

	
	3.4.2
	频谱多普勒成像，连续多普勒成像
	具备

	
	3.4.3
	高分辨率血流成像：将彩色方向信息叠加在灰阶状态的血流动力学信息上，提供更高分辨率和灵敏度的血流图像（微血管成像技术）
	具备

	
	3.4.4
	取样框偏转:≥±20度，取样框可根据探头血流方向自动调节
	具备

	
	3.4.5
	支持速度、速度方差、能量、方向能量显示等
	具备

	
	3.5
	其他技术要求
	

	

	3.5.1
	穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持校正角度
	具备

	
	3.5.2
	宽景成像技术（要求支持二维及彩色模式，并有速度提示）
	具备

	
	3.5.3
	宽景成像支持凸阵探头、线阵探头
	具备

	
	3.5.4
	具有一键自动优化功能
	具备

	
	3.5.5
	二维/彩色取样框角度独立偏转技术
	具备

	
	3.5.6
	智能血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化，节省人工调节时间，提升扫查效率
	具备

	
	3.5.7
	具备腹部、浅表和微血管造影
	具备

	
	3.5.8
	具备实时显示组织图像和造影图像，支持造影爆破，支持斑点噪声抑制，具备混合模式，支持造影图像和组织图像位置互换
	具备

	
	3.5.9
	具备微血管造影增强功能
	具备

	
	3.5.10
	支持低机械指数造影
	具备

	
	3.5.11
	具有双计时器
	具备

	
	3.5.12
	支持向后存储≥6分钟电影
	具备

	
	3.5.13
	造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪感兴趣区运动
	具备

	
	3.5.14
	支持组织多普勒成像及彩色多普勒能量图
	具备

	
	3.5.15
	心肌AI应变定量
	具备

	
	3.5.16
	支持应变率测量和肿块周边组织弹性定量分析
	具备

	
	3.5.17
	全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、急诊科、矫形外科、肌骨、小儿髋关节等
	具备

	
	3.5.18
	电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放
	具备

	
	3.5.19
	支持在机人工智能四维心肌应变
	具备

	
	3.5.20
	支持实时三维多平面解剖结构智能标记
	具备

	
	3.5.21
	浅表线阵探头具有应变式弹性成像功能。
	具备

	
	4
	其他配置要求
	

	
	4.1
	耦合剂加热器
	具备

	
	4.2
	探头放置架
	具备

	
	4.3
	图文工作站
	一套

	
	4.3.1
	台式机
	一台

	
	4.3.1.1
	cpu: 核心线程：≥10核16线程； 三级缓存：≥24M
	具备

	
	4.3.1.2
	内存：容量：≥32GB ；频率：≥3200MHz
	具备

	
	4.3.1.3
	显卡：显存：≥6 GB ；显存类型:GDDR6 ； 接口类型：PCIe 4.0及以上
	具备

	
	4.3.1.4
	显示器： 尺寸：≥27英寸 ；分辨率：≥3840×2160 ；亮度：≥450cd/m
	具备

	
	4.3.1.5
	硬盘：≥500GB固态硬盘+≥1T机械硬盘
	具备

	*
	5
	设备配置清单
	(此*号包括后缀号的各条目)

	
	5.1
	彩色多普勒超声诊断仪主机
	1台

	
	5.2
	腹部凸阵探头
	1把

	
	5.3
	浅表线阵探头
	1把

	
	5.4
	心脏相控阵探头 
	1把

	
	5.5
	成人经食道实时三维探头
	1把

	
	5.6
	儿童心脏专用探头 
	1把

	
	5.7
	图文工作站（包含台式电脑，图文工作站软件，高清通用图像采集卡，图像采集器）
	1套

	
	5.8
	专用超声诊断床
	1张

	
	5.9
	ups电源
	1台

	
	5.10
	电脑桌椅，医师座椅(可升降，带靠背）
	各1套

	
	5.11
	彩色打印机
	1台

	
	5.12
	设备管理系统
	1套

	*
	6
	售后服务要求
	(此*号包括后缀号的各条目)

	
	6.1
	所投产品制造商应有完善的售后服务体系
	响应

	
	6.2
	设备提供终身维修，质保期满后，维修只收取配件费
	响应

	
	6.3
	质量保证期内一年至少提供 4 次巡检及维护保养
	响应

	
	6.4
	维修响应速度：报修后30分钟内作出维修应答；如2小时内无法解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达现场，不管是否节假日
	响应

	
	6.5
	质量保证期内提供不限次数的使用培训和临床应用培训
	响应

	
	6.6
	免费接入医院信息系统
	响应

	
	6.7
	中标供应商须在采购人签订采购合同时，提供原厂整机质保证明。
	响应




包4：
设备2：
	技术参数要求：标注“*”的技术参数为实质性要求，投标人必须满足要求，否则将被视为无效投标；技术要求中标注“▲”号的技术参数为重要技术指标。

	标注
	序号
	指标
	要求

	*
	1
	基本要求
	(此*号包括后缀号的各条目)

	
	1.1
	提供技术参数真实性承诺函
	提供（承诺函格式自拟）

	
	1.2
	为保证技术的先进性，所投机型应为2022年1月1日以后首次注册的机型
	符合（承诺函格式自拟）

	
	1.3
	配备该机型软件为最新版本，具有升级能力，可满足将来临床应用扩展需求
	符合（承诺函格式自拟）

	
	1.4
	设备使用年限
	≥ 7年（提供证明文件）

	
	1.5
	交货时提供近半年内生产的机器
	（提供承诺书格式自拟）

	
	2
	主要用途
	满足心脏、腹部、血管、浅表、神经肌骨、妇产等全身临床应用需求，支持床旁、术中及介入引导。具备软件升级平台，支持未来通过软件升级扩展新功能（如AI定量工具、造影增强协议等），要求为厂家的最高端机型。

	
	3
	主要技术规格
	

	
	3.1
	设备的主要性能及功能
	

	
	3.1.1
	主机屏幕  ≥21英寸
液晶显示器，分辨率≥1920*1080
	具备

	
	3.1.2
	电影回放和数据存储功能，电影回放≥6分钟
	具备

	
	3.1.3
	多种导出图像格式功能：支持DICOM/JPEG/AVI/WMV直存U盘或网络。动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作
	具备

	
	3.1.4
	DICOM 图像传输功能
	具备

	
	3.1.5
	具备HDMI视频、S-VIDEO视频、VGA视频信号多通道输出功能等
	具备

	
	3.1.6
	图像储存，≥1TB SSD+双USB 3.0接口
	具备

	
	3.1.7
	主机具备一体化耦合剂加热装置
	具备

	
	3.1.8
	≥4个探头接口，专业探头槽≥4个
	具备

	
	3.2
	探头规格
	

	
	3.2.1
	腹部凸阵探头
	频率范围：2.0-5.0MHz

	
	3.2.2
	浅表线阵探头
	频率范围：5.0-12.0MHz

	
	3.2.3
	心脏相控阵探头 
	频率范围： 1.5-5.0MHz

	*
	3.2.4
	心脏四维探头（4D）
	频率范围： 2.0-4.0MHz

	*
	3.2.5
	儿童心脏专用探头 
	频率范围： 5.0-8.0MHz

	
	3.3
	二维灰阶模式
	

	
	3.3.1
	二维灰阶成像≥1024灰阶
	具备

	
	3.3.2
	系统动态范围:≥100dB
	具备

	
	3.3.3
	数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹
	具备

	
	3.3.4
	≥8段TGC+≥8段LGC+自动自适应调节
	具备

	
	3.3.5
	增益调节:B/M/D分别独立可调,≥100；A/D≥14bit
	具备

	▲
	3.3.6
	空间复合成像功能（≥9线）
	具备

	
	3.3.7
	组织特异性成像技术
	具备

	
	3.3.8
	频率复合成像技术
	具备

	
	3.3.9
	数字波束形成器
	具备

	
	3.3.10
	斑点噪声抑制技术
	具备

	
	3.3.11
	扩展成像技术（≥75°视野）
	具备

	
	3.3.12
	局部放大功能
	具备

	
	3.3.13
	智能组织谐波技术
	具备

	
	3.3.14
	最大有效显示深度:≥36cm
	具备

	▲
	3.3.15
	二维相控阵探头：≥55fps（动态聚焦技术）
	具备

	
	3.3.16
	二维凸阵探头:≥30fps（宽波束复合成像）
	具备

	▲
	3.3.17
	具备实时全容积成像技术
	具备

	
	3.3.18
	具备AI模式自动测量（包括二维、M型、频谱及组织多普勒及射血分数等）
	具备

	▲
	3.3.19
	4D清晰成像技术
	具备

	▲
	3.3.20
	具有多种四维定量技术（如四维左室容积定量、二尖瓣成形定量评估等）
	具备

	▲
	3.3.21
	具备四维成像技术后处理功能
	具备

	
	3.3.22
	具备人工智能技术（AI算法）
	具备

	
	3.3.23
	自动二维/三维斑点追踪技术（在不依赖ECG情况下，快速获取牛眼图）
	具备

	
	3.3.24
	自动组织瓣环位移功能（快速评估心脏整体功能）
	具备

	
	3.3.25
	心尖扩展成像技术
	具备

	
	3.3.26
	内置原厂冠脉血流显像软件，清晰显示冠脉血流
	具备

	
	3.3.27
	实时真容积灰阶成像
	具备

	
	3.3.28
	实时真容积彩色血流成像
	具备

	
	3.4
	彩色多普勒及频谱多普勒成像
	

	
	3.4.1
	彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）
	具备

	
	3.4.2
	频谱多普勒成像，连续多普勒成像
	具备

	
	3.4.3
	高分辨率血流成像：将彩色方向信息叠加在灰阶状态的血流动力学信息上，提供更高分辨率和灵敏度的血流图像（微血管成像技术）
	具备

	
	3.4.4
	取样框偏转:≥±20度，取样框可根据探头血流方向调节
	具备

	
	3.4.5
	支持速度、速度方差、能量、方向能量显示等
	具备

	
	3.4.6
	具备智能动态变频技术，可基于ROI自动调节彩色频率，浅部频率高，深部频率低
	具备

	
	3.4.7
	频谱多普勒零键优化技术，冻结后自动优化
	具备

	
	3.5
	其他技术要求
	

	

	3.5.1
	穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持校正角度
	具备

	
	3.5.2
	宽景成像技术（要求支持二维及彩色模式，并有速度提示）
	具备

	
	3.5.3
	宽景成像支持凸阵探头、线阵探头
	具备

	
	3.5.4
	具有一键自动优化功能
	具备

	
	3.5.5
	二维/彩色取样框角度独立偏转技术
	具备

	
	3.5.6
	智能血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化，节省人工调节时间，提升扫查效率
	具备

	
	3.5.7
	具备腹部、浅表和微血管造影
	具备

	
	3.5.8
	具备实时显示组织图像和造影图像，支持造影爆破，支持斑点噪声抑制
	具备

	
	3.5.9
	具备微血管造影增强功能
	具备

	
	3.5.10
	支持低机械指数造影
	具备

	
	3.5.11
	具有双计时器
	具备

	
	3.5.12
	支持向后存储≥6分钟电影
	具备

	
	3.5.13
	造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪感兴趣区运动
	具备

	
	3.5.14
	支持组织多普勒成像及彩色多普勒能量图

	具备

	
	3.5.15
	心肌AI应变定量
	具备

	
	3.5.16
	支持应变率测量和肿块周边组织弹性定量分析
	具备

	
	3.5.17
	全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、急诊科、矫形外科、肌骨、小儿髋关节等
	具备

	
	3.5.18
	电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放
	具备

	
	3.5.19
	浅表线阵探头具有应变式弹性成像功能
	具备

	
	4
	其他配置要求
	

	
	4.1
	耦合剂加热器
	具备

	
	4.2
	探头放置架
	具备

	
	4.3.1
	图文工作站
	一套

	
	4.3.1.1
	台式机
	一台

	
	4.3.1.2
	cpu: 核心线程：≥10核16线程； 三级缓存：≥24M
	具备

	
	4.3.1.3
	内存：容量：≥32GB ；频率：≥3200MHz
	具备

	
	4.3.1.4
	显卡：显存：≥6 GB ；显存类型:GDDR6 ； 接口类型：PCIe 4.0及以上
	具备

	
	4.3.1.5
	显示器： 尺寸：≥27英寸 ；分辨率：≥3840×2160 亮度：≥450cd/m
	具备

	
	4.3.1
	硬盘：≥500GB固态硬盘+≥1T机械硬盘
	具备

	*
	5
	设备配置清单
	(此*号包括后缀号的各条目)

	
	5.1
	彩色多普勒超声诊断仪主机
	1台

	
	5.2
	腹部凸阵探头
	1把

	
	5.3
	浅表线阵探头
	1把

	
	5.4
	心脏相控阵探头 
	1把

	
	5.5
	心脏四维探头（4D）
	1把

	
	5.6
	儿童心脏专用探头 
	1把

	
	5.7
	图文工作站（包含台式电脑，图文工作站软件，高清通用图像采集卡，图像采集器）
	1套

	
	5.8
	专用超声诊断床
	1张

	
	5.9
	ups电源
	1台

	
	5.10
	电脑桌椅，医师座椅(可升降，带靠背）
	各1套

	
	5.11
	彩色打印机
	1台

	*
	6
	售后服务要求
	(此*号包括后缀号的各条目)

	
	6.1
	所投产品制造商应有完善的售后服务体系
	响应

	
	6.2
	设备提供终身维修，质保期满后，维修只收取配件费
	响应

	
	6.3
	质量保证期内一年至少提供 4 次巡检及维护保养
	响应

	
	6.4
	维修响应速度：报修后30分钟内作出维修应答；如2小时内无法解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达现场，不管是否节假日
	响应

	
	6.5
	质量保证期内提供不限次数的使用培训和临床应用培训
	响应

	
	6.6
	免费接入医院信息系统
	响应

	
	6.7
	中标供应商须在采购人签订采购合同时，提供原厂整机质保证明。
	响应





包4：
设备3：
	技术参数要求：标注“*”的技术参数为实质性要求，投标人必须满足要求，否则将被视为无效投标；技术要求中标注“▲”号的技术参数为重要技术指标。

	标注
	序号
	指标
	要求

	*
	1
	基本要求
	(此*号包括后缀号的各条目)

	
	1.1
	提供技术参数真实性承诺函
	提供（承诺函格式自拟）

	
	1.2
	为保证技术的先进性，所投机型应为2022年1月1日以后首次注册的机型
	符合（承诺函格式自拟）

	
	1.3
	配备该机型软件为最新版本，具有升级能力，可满足将来临床应用扩展需求
	符合（承诺函格式自拟）

	
	1.4
	设备使用年限
	≥ 7年（提供证明文件）

	
	1.5
	交货时提供近半年内生产的机器
	（提供承诺书格式自拟）

	
	2
	主要用途
	满足心脏、腹部、血管、浅表、神经肌骨、妇产等全身临床应用需求，支持床旁、术中及介入引导。具备软件定义平台，支持未来通过软件升级扩展新功能（如AI定量工具、造影增强协议等），要求为厂家的最高端机型。

	
	3
	主要技术规格
	

	
	3.1
	设备的主要性能及功能
	

	
	3.1.1
	主机屏幕  ≥21英寸
液晶显示器，分辨率≥1920*1080 
	具备

	
	3.1.2
	电影回放和数据存储功能，电影回放≥6分钟
	具备

	
	3.1.3
	多种导出图像格式功能：支持DICOM/JPEG/AVI/WMV直存U盘或网络。动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作
	具备

	
	3.1.4
	DICOM 图像传输功能
	具备

	
	3.1.5
	具备HDMI视频、S-VIDEO视频、VGA视频信号多通道输出功能等
	具备

	
	3.1.6
	图像储存，≥1TB SSD+双USB 3.0接口
	具备

	
	3.1.7
	主机具备一体化耦合剂加热装置
	具备

	
	3.1.8
	≥4个探头接口，专业探头槽≥4个
	具备

	
	3.2
	探头规格
	

	
	3.2.1
	腹部凸阵探头
	频率范围：2.0-5.0MHz

	
	3.2.2
	浅表线阵探头
	频率范围：5.0-12.0MHz

	
	3.2.3
	心脏相控阵探头 
	频率范围：1.5-5.0MHz

	*
	3.2.4
	儿童心脏专用探头 
	频率范围：5.0-8.0MHz

	
	3.3
	二维灰阶模式
	

	
	3.3.1
	二维灰阶成像≥1024灰阶
	具备

	
	3.3.2
	系统动态范围:≥100dB
	具备

	
	3.3.3
	数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹
	具备

	
	3.3.4
	≥8段TGC+≥8段LGC+自动自适应调节
	具备

	
	3.3.5
	增益调节:B/M/D分别独立可调,≥100；A/D≥14bit
	具备

	▲
	3.3.6
	空间复合成像功能（≥9线）
	具备

	
	3.3.7
	组织特异性成像技术
	具备

	
	3.3.8
	频率复合成像技术
	具备

	
	3.3.9
	数字波束形成器
	具备

	
	3.3.10
	斑点噪声抑制技术
	具备

	
	3.3.11
	扩展成像技术（≥75°视野）
	具备

	
	3.3.12
	局部放大功能
	具备

	
	3.3.13
	智能组织谐波技术
	具备

	
	3.3.14
	最大有效显示深度:≥36cm
	具备

	▲
	3.3.15
	二维相控阵探头：≥55fps（动态聚焦技术）
	具备

	
	3.3.16
	二维凸阵探头:≥30fps（宽波束复合成像）
	具备

	
	3.3.17
	具备AI模式自动测量（包括二维、M型、频谱及组织多普勒及射血分数等）
	具备

	
	3.3.18
	自动二维/三维斑点追踪技术（在不依赖ECG情况下，快速获取牛眼图）
	具备

	
	3.3.19
	自动组织瓣环位移功能（快速评估心脏整体功能）
	具备

	
	3.3.20
	心尖扩展成像技术
	具备

	
	3.3.21
	内置原厂冠脉血流显像软件，清晰显示冠脉血流
	具备

	
	3.4
	彩色多普勒及频谱多普勒成像
	

	
	3.4.1
	彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）
	具备

	
	3.4.2
	频谱多普勒成像，连续多普勒成像
	具备

	
	3.4.3
	高分辨率血流成像：将彩色方向信息叠加在灰阶状态的血流动力学信息上，提供更高分辨率和灵敏度的血流图像（微血管成像技术）
	具备

	
	3.4.4
	取样框偏转:≥±20度，取样框可根据探头血流方向调节
	具备

	
	3.4.5
	支持速度、速度方差、能量、方向能量显示等
	具备

	
	3.4.6
	具备智能动态变频技术，可基于ROI自动调节彩色频率，浅部频率高，深部频率低
	具备

	
	3.4.7
	频谱多普勒零键优化技术，冻结后自动优化
	具备

	
	3.5
	其他技术要求
	

	

	3.5.1
	穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持校正角度
	具备

	
	3.5.2
	宽景成像技术（要求支持二维及彩色模式，并有速度提示）
	具备

	
	3.5.3
	宽景成像支持凸阵探头、线阵探头
	具备

	
	3.5.4
	具有一键自动优化功能
	具备

	
	3.5.5
	二维/彩色取样框角度独立偏转技术
	具备

	
	3.5.6
	智能血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化，节省人工调节时间，提升扫查效率
	具备

	
	3.5.7
	具备腹部、浅表和微血管造影
	具备

	
	3.5.8
	具备实时显示组织图像和造影图像，支持造影爆破，支持斑点噪声抑制
	具备

	
	3.5.9
	具备微血管造影增强功能
	具备

	
	3.5.10
	支持低机械指数造影
	具备

	
	3.5.11
	具有双计时器
	具备

	
	3.5.12
	支持向后存储≥6分钟电影
	具备

	
	3.5.13
	造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪感兴趣区运动
	具备

	
	3.5.14
	支持组织多普勒成像及彩色多普勒能量图
	具备

	
	3.5.15
	心肌AI应变定量
	具备

	
	3.5.16
	支持应变率测量和肿块周边组织弹性定量分析
	具备

	
	3.5.17
	全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、急诊科、矫形外科、肌骨、小儿髋关节等
	具备

	
	3.5.18
	电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放
	具备

	
	3.5.19
	浅表线阵探头具有应变式弹性成像功能。
	具备

	
	4
	其他配置要求
	

	
	4.1
	耦合剂加热器
	具备

	
	4.2
	探头放置架
	具备

	
	4.3
	图文工作站
	一套

	
	4.3.1
	台式机
	一台

	
	4.3.1.1
	cpu: 核心线程：≥10核16线程； 三级缓存：≥24M
	具备

	
	4.3.1.2
	内存：容量：≥32GB ；频率：≥3200MHz
	具备

	
	4.3.1.3
	显卡：显存：≥6 GB ；显存类型:GDDR6 ； 接口类型：PCIe 4.0及以上
	具备

	
	4.3.1.4
	显示器： 尺寸：≥27英寸 ；分辨率：≥3840×2160 ；亮度：≥450cd/m
	具备

	
	4.3.1.5
	硬盘：≥500GB固态硬盘+≥1T机械硬盘
	具备

	*
	5
	设备配置清单（单套设备配置）
	(此*号包括后缀号的各条目)

	
	5.1
	彩色多普勒超声诊断仪主机
	1台

	
	5.2
	腹部凸阵探头
	1把

	
	5.3
	浅表线阵探头
	1把

	
	5.4
	心脏相控阵探头 
	1把

	
	5.5
	儿童心脏专用探头 
	1把

	
	5.6
	图文工作站（包含台式电脑，图文工作站软件，高清通用图像采集卡，图像采集器）
	1套

	
	5.7
	专用超声诊断床
	1张

	
	5.8
	ups电源
	1台

	
	5.9
	电脑桌椅，医师座椅(可升降，带靠背）
	各1套

	
	5.10
	激光黑白打印机
	1台

	*
	6
	售后服务要求
	(此*号包括后缀号的各条目)

	
	6.1
	所投产品制造商应有完善的售后服务体系
	响应

	
	6.2
	设备提供终身维修，质保期满后，维修只收取配件费
	响应

	
	6.3
	质量保证期内一年至少提供 4 次巡检及维护保养
	响应

	
	6.4
	维修响应速度：报修后30分钟内作出维修应答；如2小时内无法解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达现场，不管是否节假日
	响应

	
	6.5
	质量保证期内提供不限次数的使用培训和临床应用培训
	响应

	
	6.6
	免费接入医院信息系统
	响应

	
	6.7
	中标供应商须在采购人签订采购合同时，提供原厂整机质保证明。
	响应


[bookmark: _GoBack]
