[bookmark: OLE_LINK1]产品名称：便携式质谱仪
一、技术要求
1、基于大气压原位电离技术，主机采用一体式设计，真空泵、质量分析系统、数控系统、射频控制系统高度集成到主机中，可在10min内完成调试准备，在无外接配件情况下，主机可独立工作；适应外出快检场景，支持随身可携带。
2、主机尺寸≦40x30x26cm，重量≦15kg。（提供有资质的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告佐证并加盖供应商公章）
3、支持60kPa低气压环境工作。
4、电池：内置可充电电池，持续工作时间≧1小时，电池可满足航空运输要求。
5、质量分析器：高精度线性离子阱，串级质谱能力MSn，n≥2。
6、采样方式：原位电离直接采样及痕量擦拭采样。
7、检测方法：无需色谱分离或复杂前处理，可直接进行质谱分析。
8、冷启动时间：≤10分钟。
9、质谱分辨率：≤ 0.50u。
10、质量范围：50-800Da。
11、操作模式：具有一键检测功能并能自动识别检测功能。
12、检测模式：正离子、负离子，并支持自动切换。
13、质量准确性：≤±0.3 u。
14、质量稳定性：≤±0.3 u/4 h。
15、筛查数据谱库：包含毒品、毒物、爆炸物、非法添加物等数据谱库。毒品检测种类包含甲基苯丙胺、吗啡、合成大麻素等传统毒品和新精神活性物质400种以上；毒物检测种类包含兽药、农药等200种以上，支持TNT、HMX、RDX等爆炸物检测。
16、二级质谱图库：≥200种二级谱库。
17、软件连接方式：WIFI或有线连接。设备支持根据环境变化实时校准，实时故障诊断功能。
18、软件功能：仪器屏幕可实时显示通讯状态、真空状态、储存状态、环境温度、环境湿度、气压、分子泵转速。
19、方法建立：可自行建立质谱分析方法，包括正模式、质量分析范围、母离子质荷比、碰撞能量等，可建立多种方法同时扫描，并可保存和调用成熟方法文件进行样品检测。
20、显示屏：设备采用 LCD 显示屏，支持多点触控，在穿戴防护装备时也可正常操作，可按工作需求切换中英文系统语言。
21、检测样本：可对食品、食物、药物等样本种类检测，可进行固体、液体、粉末或及表面沾染等状态样本检测，支持多物质联合检测；（提供产品彩页扫描件并加盖投标人公章）
22、误报率：一键分析模式下，检测TNT时误报率应⼩于或等于5%。（提供有资质的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告佐证并加盖供应商公章）
23、供电电源：100~240VAC，50/60 Hz。使用环境：0~40℃，相对湿度小于80%。
24、造商授权的技术人员到现场免费进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员。
25、供货商为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障随时有响应，24小时内到现场履行维修服务义务。
26、提供首次检定校准服务。
27、仪器验收完成三年内制造商免费提供每年不少于2次的仪器巡检。
二、商务要求
1.交货期：合同签订后30日内供货安装调试完毕。
2.交货地点：河南省公安厅业务技术用房。
3.质量要求：合格。
4.质保期：自验收合格之日起质保1年。
注：
1、 供应商在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量的货物。
2、 供应商应如实描述所投产品的技术参数和性能，不得完全复制粘贴采购需求及技术要求中的技术参数和性能描述。因完全复制粘贴采购需求及技术要求中的技术参数和性能描述而产生的不利于供应商的评审风险由供应商自行承担。
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