一、技术规格及要求
1.工作条件: 
1.1湿度:80%
1.2温度:15-30℃
1.3电源:220V +/-10%；50Hz,
2.主机参数:
2.1光谱范围:6000-500cm-1
2.2波数精度:优于0.005 cm-1 @2000cm-1
2.3信噪比:高于55000:1
2.4干涉仪:应采用平面镜立和体角镜干涉仪，光路永久准直，无需动态校准，光路入射角
度≤30度，从而有效避免偏振效应。提供该核心部件的六年以上原厂质保。
*2.5分束器:配备防潮型分束器，可耐受高湿环境，免维护。
2.6红外光源:SiC陶瓷光源，空气冷却，质保5年。
2.7采用半导体激光器校准光路，使用寿命应在八年以上。或采用He-Ne激光器校准光路，并提供两根原厂备用He-Ne激光器。
2.8检测器:数字化DLaTGS检测器，检测器直接输出24位数字信号，增强微弱信号的检测能力，提升整体信号的抗干扰能力。具有极高的温度稳定性，不受环境温度变化的影响。
*2.9可在实验室手套箱内使用，采用无线路由器连接和传输数据。并可配备便携仪器箱，车载电源连接器实现车载12V 电源供电，配备独立电池实现项目现场分析。(提供实质性图片证明文件或资料）。
2.10仪器内置包含各种标准物质的IVU校验系统，通过自检程序可对仪器的各项指标随时进行自检，并给出符合GLP标准的0Q、PQ自检报告。
2.11仪器内部所有光学反射镜必须为镀金反射镜。
2.12湿度指示：电子湿度指示，主机内置电子湿度传感器。在仪器面板上显示湿度变化，在软件中可以实时读取仪器内部湿度数值。便于维护保养。
2.13具有附件自动识别与性能确认：当更换附件时，附件自动识别：安装好新的附件自动进行性能确认，确保仪器性能准确无误。
2.14仪器可以对无线路由器直接供电，实现无线操控机器：配备移动供电系统。
2.15全金属坚固外壳，确保仪器稳定。
2.16操作向导软件，该软件程序引导用户完成完整的测量和评估过程和参数设置，在每个步骤中提供最高的便利。
2.17软件包含自动扣除水蒸气及C02背景功能，并且包含用户自定义背景功能。
*2.18中英文版处理软件，包括:红外控制、谱图处理、数据转换、谱图搜索、多组分定量等操作软件：曲线分峰拟合软件(该软件包必须是红外软件包的一部分，不可是第三方软件)：H20/C02自动补偿软件；自检软件；宏程序软件：中文版在线帮助软件。
3.配置要求：
3.1主机1台
3.2透射模块 1套
3.3金刚石ATR附件1套
3.4 固体液体制样包1套
3.5 压片机及模具1套
3.6 计算机  1套
4.技术服务：
4.1仪器安装、验收:
必须由仪器制造厂技术人员到现场安装仪器并在用户实验室人员在场的情况下完成仪器设
备性能的证明文件。
4.2用户培训:
4.2.1卖方提供现场培训，并安排国内技术培训和应用培训。
4.2.2卖方提供快速响应的维修服务体系，并提供应用、技术支持及软/硬件升级。
4.2.3质保期:主机质保1年，光源质保5年，激光器质保10年，干涉仪(不包括分束
器)质保10年，金刚石晶体质保10年。
5.随机文件
5.1主机出厂验收报告。
5.2红外光谱仪操作软件光盘，1套。
5.3红外光谱仪说明书，1套。
二、商务要求
1.交货期：合同签订后60日历天内送达、安装并调试完毕。
2.质量标准：合格，符合国家、行业现行规范和标准。
3.交货地点：河南省公安厅业务技术用房河南省毒品实验室。
三、售后服务
3.1要求国内有正规的办事处、维修站。在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务，包括备用零配件及消耗品。
3.2 安装验收期间，对采购人进行日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。
3.3 保修期内发生的一切问题均由投标人负责。质量保证期内，必须提供电话咨询服务。保修期投标人应在接到故障通知后立即给予响应，24小时内给予解决方案。需到现场解决的，维修工程师应在48小时内到达现场解决仪器故障问题，保证系统正常运行。
3.4 长期技术支持服务：供应商应就仪器应用、数据分析、故障诊断等几个方面长期提供及时的支持与服务。 
3.5 软件升级：供应商应向采购人提供仪器验收后的升级服务。
四、备品备件
4.1 保证质保期之内，备品备件的正常供应。并提供质保期外仪器易耗品和配件以优惠价格（不计入本次报价中）正常供应。
五、培训
5.1 供应商应提供中文操作手册及说明书、详细的操作指南、仪器维护的相关资料，并提供其他配套设备的技术推荐。
5.2 供应商应为采购人免费提供技术操作人员的培训。采购人的操作人员经投标人技术培训后，应能达到熟练操作，了解货物结构、工作原理及特性，并有能力根据实际情况对货物进行维修达到排除一般故障的水平。保证操作人员能熟练独立工作。
六、其他要求
6.1 投标人提供供货、验收方案：供货、验收方案包含：（1）供货计划和运输方案（含供货周期、到货时间节点、运输方式、包装防护、运输保障措施）；（2）货物验收方案（含验收流程、验收标准配合、异议处理）。
6.2 投标人提供安装、调试方案：安装、调试方案包含：（1）安装调试计划（含安装调试周期、人员分工、进度安排）；（2）安装调试流程（含现场准备、设备安装、调试步骤）；（3）安装调试质量保障措施（含操作规范、质量检验、安全防护）
6.3 投标人提供质保期内保证措施：质保期内保证措施包含：（1）质保响应机制（含故障处理流程、设备故障短期无法修复时，提供备用机的调配方案）；（2）质保维修服务（含上门维修、故障排除、部件更换保障）；（3）质保期内维护方案（含维护内容、设备问题预判）
6.4 投标人提供质保期外保证措施：质保期外保证措施包含：（1）质保期外维修服务方案（含维修收费标准、备品备件的储备和供应周期、服务流程）；（2）长期技术支持（含技术咨询、系统升级指导、故障远程协助）
6.5 投标人提供售后服务承诺及方案：（1）服务质量承诺（含服务标准、投诉处理时限及承诺）；（2）设备全生命周期管理和售后服务计划与售后服务人员配置；
[bookmark: _GoBack]
