附件1

第三部分  采购需求

一、工程概况

开封市杞县污染防治设备监测服务项目包含:VOCs来源解析监测，PM2.5来源解析监测，无人机红外热成像监察，六参走航监测服务，微型空气质量监测站(购置15台微型空气质量监测站点设备)，激光雷达监测服务，技术团队服务等；

二、设备技术参数

微型空气质量监测站点设备

监测PM10/PM2.5/CO/NO2/SO2/O3 空气质量六参数。

PM10，光散射法，量程范围0～2000 μg/m3，检出限	≤15μg/m3，分辨率≤1μg/m3。

PM2.5，光散射法	，量程范围0～1000 μg/m3，检出限≤10μg/m3，分辨率≤1μg/m3。

SO2	，电化学，量程范围0～1000ppb，检出限≤5ppb，分辨率≤1ppb

CO	，电化学，量程范围0～200ppm，检出限≤50ppb，分辨率≤10ppb

NO2，电化学，量程范围0～1000ppb，检出限≤5 ppb，分辨率≤1ppb

O3	，电化学，量程范围0～1000ppb，检出限≤5ppb，分辨率≤1ppb

颗粒物测量采用激光光散射传感器，测量精度高，响应快，最小粒径测量可达0.3 μm。

气体测量采用小量程高精度进口传感器，测量稳定，抗干扰能力强。

单套设备最多可以同时监测12种有毒有害气体，检测因子需要提供实物图片证明材料。具有标准方法校准及自修正校准组合式校准功能。

低功耗，太阳能市电供电互补，太阳能组件可实现长期供电。

提供投标产品环保认证（CCEP）证书复印件。

提供投标产品具有CMA资质的省部级及以上计量检测机构的检测报告复印件。

投标产品工作温度：工作环境温度：－40℃～+60℃;工作环境湿度：0～93%RH

采样周期：1min～1h可设。

通讯方式：4G无线通讯，采用性能稳定可靠的DTU产品，兼容RS485接口，可扩展双DTU通信方式。

通讯方式可选配置：RS485/RS232、RJ45以太网。

对外数据传输协议兼容HJ212-2017/2005、第三方平台数据协议，兼容性强。

三  采购清单

| 序号 | 项目 | 内容 | 成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCs来源解析监测 | 通过选取杞县高值点位开展不少于70天的VOCs组分监测，识别不同组分的臭氧生成潜势，运用模型分析对臭氧生成贡献，为臭氧污染治理提供来源分析 | VOCs监测报告不少于7份 |
| 2 |  |  | VOCs来源解析总结性报告1份 |
| 3 | PM2.5来源解析监测 | 利用PM2.5源解析设备，对杞县开展不少于60天的监测工作，出具来源解析监测报告，为污染治理提供数据支撑。 | PM2.5来源解析报告不少于4份 |
| 4 |  |  | PM2.5来源解析总结性报告1份 |
| 5 | 无人机红外热成像监察 | 在来源监测解析期间，运用红外线无人机对杞县开展不少于30天的航拍监察，及时发现存在问题并不定期形成航拍报告。 | 航拍监察日报不少于30份 |
| 6 |  |  | 航拍监察总结性报告1份 |
| 7 | 六参走航监测服务 | 通过运用六参走航车，对杞县开展不少于50天的走航监测，实现对空气污染物的‌快速、精准、动态、全域‌监控，为环境治理提供科学决策依据。 | 监测报告不少于50份 |
| 8 |  |  | 走航监测总结性报告1份 |
| 9 | 微型空气质量监测站 | 通过购置15台微型空气质量监测站点设备，按照网格化布设方式在省控、传输通道、污染源等区域，实现对污染的精准溯源。 | 监测运行总结报告1份 |
| 10 |  |  | 设备运维包含耗材费、人工费 |
| 11 | 激光雷达监测服务 | 运用激光雷达设备对杞县开展不少于30天的定点或/走航监测，分析区域污染源点位和污染传输情况 | 监测报告不少于30份 |
| 12 |  |  | 总结性监测报告1份 |
| 13 | 技术团队 | 为本项目组建技术团队，开展驻场服务及各项监测设备运行维护、技术报告编写等工作。 | 服务期限内完成各项工作安排 |