第5章 [bookmark: _Toc3463]招标项目需求及技术要求


[bookmark: _GoBack]一、商务要求 
1. 交付的时间和地点
交货期：接采购人通知之日起30个日历天内完成交货及安装调试
交货地点：河南省尉氏县光明路与福星大道交叉口尉氏县中心医院7号楼二楼儿童康复科
质量标准：符合相关的国家标准、行业标准和专业标准
2.包装和运输：须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
3.质保期：1年
4.履约验收：符合招标文件和投标文件的要求，满足国家、行业及采购人验收标准。
二、技术要求 
1.设备制造工艺、稳定性内容完整、描述详细，符合本项目的采购需求；
2.供货方案，包括但不限于实施计划、工作流程、供货措施内容完整、描述详细，符合本项目的采购需求；
3.设备安装调试、试运行测试、运行维护，内容完整、描述详细，符合本项目的采购需求；
4.备品备件保障措施考虑周全、高效、可行，符合本项目的采购需求。
5.售后服务方案内容、售后服务人员配备、售后服务计划、故障响应时间、售后服务设备，内容完整、描述详细，符合本项目的采购需求；
6.质保期内保证措施，包括但不限于发生质量问题的应对措施、突发状况发生后的改进措施内容完整、描述详细，符合本项目的采购需求；
三、核心产品
经颅磁刺激仪为本项目核心产品。


四、技术要求
1、言语障碍评估及康复训练系统
一、技术参数
工作环境
a)环境温度：5℃～40℃；
b)相对湿度：≤85%；
c)大气压力范围：700hPa～1060hPa；
d)使用电源：220V±22V，50Hz±1Hz；
e)输入功率：230VA
配置：
CPU不低于4核心8线程，基础主频≥3.3GHz，三级缓存≥6MB同等或更高性能处理器均可。
患者端：触摸屏显示器（1920X1080）
医生端：显示器（1920X1080）
内存：不低于4G
硬盘内存：不低于512G固态硬盘   
多媒体音箱及麦克风1套
工作台尺寸：长1580mm，宽700mm，高1340mm，允差±10%
二、产品功能
1. 双屏分控显示，操作界面同步，治疗过程中，医生屏幕上实时显示患者屏幕内容，方便医生观察患者操作过程
2. 主界面包含评估训练、工作列表、用户管理、快速登记功能
3. 辅助功能：系统设置、医师管理、最小化主屏、退出系统
4. 系统设置：包括单位、题目类型、题库、人员、参数、康复知识、游戏类型、评估量表、出题类别、自定义添加量表、自定义添加训练内容。
5. 具有失语症评估与训练功能；
1) 失语症评估功能：具体内容包括名词理解、动词理解、句子理解、名词文字的理解、动词文字的理解、句子文字的理解、口头命令、名词复述、动词复述、句子复述、动作说明、命名、画面说明、漫画说明、列举、名词音读、动词音读、句子音读、文字命令、名词抄写、动词抄写、句子抄写、命名书写、动作描写、画面描写、漫画描写、名词听写、动词听写、句子听写、计算全部30种评估项目，对听理解能力、说话能力、读解能力、书写能力、计算能力进行评估；
2) 失语症评估报告：包括患者信息，得分分布情况柱状图，各项目得分状况，听理解能力、说话能力、读解能力、书写能力、计算能力评估结果以及治疗师评语；
3) 失语症训练功能：包括语音理解、文字阅读、文字音读、语音复述、文字听写、文字抄写、图片说明、文字听选、漫画说明全部9种训练内容，素材包括句子、名词、动词3大种类
6. 具有构音障碍评估与训练功能；
1) 构音障碍评估功能：分为单词检查、字检查、音节检查、文章检查，以
及构音类似运动（出现声母发音构音障碍时）检查共5种项目,可选择麦克风语音识别和手动确认识别；
2) 构音障碍评估报告：包括患者信息、患者的错音、条件、错误方式,发音方式一贯性,错法一贯性,被刺激性,构音类似运动、错误类型以及治疗师评语；
3) 构音障碍训练功能：包括声母、韵母以及声韵母组合3类训练方式，每项包括俗语、对话、常用字、常用词语、惯用语5种训练内容。
7. 具有认知评估与训练功能；
1) 认知评估功能：包括简易精神状态检查量表(MMSE)、长谷川痴呆量表（HDS）、神经行为认知状况测试（NCSE）、MOCA量表、Loewenstein认知功能评定量表；
2) 认知评估报告：包括患者信息、方案得分、量表总分、各单元得分、分数描述和治疗师评语；
3) 认知训练项目内容：方向识别、感知障碍、沟通障碍、计算、记忆缺损、记忆障碍、结构性失用、空间定位、排序、躯体构图、声音失认、数数、思维逻辑障碍、颜色、肢体使用、注意力障碍、组合共17种训练项目。
8. 具有动画认知训练功能：共计10种动画认知训练项目内容：视频内容包括中文童谣、儿童歌曲、儿童游戏、发音教学、成语故事、涂色拼图、百科常识、童话故事、绕口令、认知常识。
9. 先知后认模式，避免因地域、文化、教育等客观因素的差异而影响评估与训练的准确度
10. 用户信息管理：能够增加、删除、查询每一个患者的病历资料，具有包括姓名、性别、年龄、学历、打印日期、用户编号、评估报告、治疗师姓名以及语言类别，语言种类可选择普通话和不同类别的方言；
11. 具有新增病历、归档病历、更新病历功能；
12. 素材编辑功能：训练系统具有认知训练方案编辑、构音训练方案编辑，失语症方案编辑功能，可根据实际需要设计训练内容，可添加、选择、输入命名图片，录入提示语音、提示文字、动画片段；
13. 精彩的图像显示，栩栩如生的动画表达，真正的人机互动训练模式。使患者体验到互动训练游戏的乐趣，能进行听视觉反馈，在康复训练的快乐中达到言语功能的恢复。
14. 出具专业的临床报告：评估报告、训练记录报告、图文报表、导出打印
15. 支持国内六大方言，可设置全局默认方言发音，支持在线语音及各方言语音生成
16. 语音提醒功能
17. 可根据科室使用需求扩展题库设计及增加显示屏；
18. 用户可自行添加评估量表及训练方案，并可对量表及方案内题目进行修改
19. 支持自定义处方，可将评估量表和训练方案进行组合，提前保存为处方，方便医生使用
20. 客观题目自动评分，医生可酌情修改、主观题目由医生主动评分
21. 增加儿童卡通元素，对儿童更具有吸引力
22. 患者屏幕监控，治疗过程中，医生屏幕上实时显示患者屏幕内容，方便医生观察患者操作过程
23. 打印报告中可直接将量表明细打印，方便医生进行诊断。
24. 支持物联网功能，可与物联网平台进行连接，医生通过物联网平台可以远程将训练处方下发到设备
25. 安全类型：I类、B型应用部分
26. 设备具有过电流、过电压保护功能
27. 设备通过电磁兼容、性能、安规检测
28. 设备使用年限：10年
三、配置
1、主机1台
2、言语桌1套
3、操作显示屏1台
4、触摸屏显示器1台
5、键盘鼠标1套
6、多媒体音箱及麦克风1套
7、打印机1台
8、说明书1本
数量要求：1


2、产品名称：儿童综合素质测评系统
一、功能描述 ：儿童综合素质测评系统整合体格发育、五官保健、心理行为能力评定等百余套专业量表，统一孤独症、多动症、学习困难儿童筛查评估标准；
实现孤独症谱系障碍、多动症、学习困难儿童早筛查、早识别、早诊断、早干预，建立专项高危儿童专案管理档案，持续跟踪康复与诊疗效果。
二、应用范围 ：儿童保健科、儿童康复科0-18岁儿童
三、技术参数
3.1.档案管理：包括儿童基本信息、出生信息、健康疾病史信息，父母亲等监护人信息。
对不同疾病或缺陷类型的儿童进行标签提醒
3.2体格测量：对儿童身高、体重、头围、胸围、黄疸、等进行测量并记录。可以对身高、体重、头围、BMI、体格发育进行评价。可以自动给出营养指导建议。可以对早产儿童进行月龄纠正，体格评价根据纠正后的年龄进行评价。评价标准支持WHO2006、WHO2016、国标2005、国标2009、国标2022。
3.3五官保健：口腔保健：口腔检查、龋齿防治、一键填充乳牙、诊断结果、处理意见、健康指导、检查报告、建议模板维护。
眼保健：主诉、眼外观、眼底筛查、屈光视力检查、眼位检查、诊断结果、干预处理、健康指导、检查报告、建议模板维护。
耳鼻保健：鼻部检查、耳部检查、听力检查、诊断结果、干预处理、健康指导、检查报告、建议模板维护。
听力筛查：支持听力保健基本信息登记。
3.4量表评估：支持评估量结果快速录入；支持在电脑端采用问答模式录入；支持微信端自助量表填写；支持自助测评机自助测评；支持Windows平板电脑自助测评；自动计算分析量表测评结果并自动给出评估建议。
提供发育筛查类、发育诊断类、能力评定类、语言发育类、行为症状测评类、孤独症评估类、多动症评估类、注意力与学习类、气质与人格评定类、睡眠养育类等量表不低于100个。包括但不限于以下量表：
生长发育监测
1）体格检查（九城市2005版/国内2009版/2022版）
2）体格检查（WHO版2006版/2015版）
3）口腔保健、儿童口腔筛查
4）视力、听力保健、二级视力筛查
5）入园体检/入学体检
6）0-6岁跟踪随访
7）健康测评管理
发育筛查类
1）新生儿20项行为神经测查（NBNA）
2）丹佛发育筛查测验（DDST）
3）0~6岁儿童智能发育筛查测验（DST）
4）绘人测验（DPT）
5）联合瑞文推理测验（CRT）
6）学龄前50项智能筛查
发育诊断类评定
1）0~6岁儿童神经心理发育评估
2）GESELL发育诊断(上海版）
3）GESELL发育诊断(北京版）
4）贝利婴幼儿发展评估（BSID）
5）0~3岁婴幼儿发育评估（CDCC）
认知能力类
1）小韦氏智力测验
2）大韦氏智力测验
3）大韦氏智力测验（北师大版）
4）成人韦氏智力测验
5）韦氏记忆测验
运动功能类
1）0-1岁神经运动检查
2）运动发育量表（Peabody）
3）婴幼儿运动量表（Alberta）
4）神经运动检查量表(INFANIB)
5）日常生活活动能力评定(ADL)
6）粗大运动功能测试（GMFM）
7）精细运动功能测试（FMFM）
语言能力类
1）早期语言发育进程量表（EIMS）
2）图片词汇测试(PPVT)
3）语言发育迟缓检查法（S-S法）
4）象征性游戏（SPT）
5）构音量表
儿童行为类
1）Conners儿童行为问卷（父母用）
2）Conners教师评定量表
3）Conner 行为诊断简易量表
4）Achenbach儿童行为量表(CBCL4-16岁)
5）Achenbach儿童行为量表(CBCL 2-3岁)
睡眠行为与气质评定类
1）匹茨堡睡眠质量(PSQL)
2）失眠严重程度指数量表（ISI）
3）嗜睡量表（EPWORTH）
4）儿童睡眠紊乱量表
5）3-12岁儿童睡眠问卷
6）0-2岁婴幼儿睡眠评估问卷
7）0-3月婴儿睡眠状况评估量表
8）4-8月婴幼儿气质量表
9）1-3岁幼儿气质量表
10）3-7岁儿童气质量表
孤独症谱系障碍筛查诊断类
1）婴幼儿孤独症筛查表（CHAT）
2）改良婴幼儿孤独症量表（M-CHAT）
3）改良婴幼儿孤独症量表（M-CHAT-R/F）
4）孤独症行为量表（ABC）
5）克氏孤独症行为量表（CABS）
6）儿童期孤独症评定量表（CARS）
7）自闭症儿童心理教育评核（PEP-3）
8）自闭症儿童心理教育评核（CPEP-3）
9）孤独症谱系障碍诊断（DSM-V）
注意力缺陷多动与抽动障碍类评定
1）功能缺陷评定（Weiss）
2）注意缺陷多动障碍(SNAP-Ⅳ)
3）学前幼儿版SNAP-IV量表
4）Vanderbilt ADHD诊断评定量表（父母版）
5）Vanderbilt ADHD诊断评定量表（教师版）
6）ADHD随访问卷（父母版）
7）ADHD随访问卷（教师版）
8）多动症诊断量表注意力分散&多动(ADHD RS-IV)
9）注意缺陷多动症障碍ADHD（DSM-V）
10）ADHD诊断评定量表（DIPA）
11）成人ADHD症状核查（ASRS）
抽动、焦虑、抑郁、情绪类量表
1）耶鲁综合抽动严重程度量表(YGTSS)
2）抽动障碍先兆冲动量表（PUTS）
3）抑郁自评（SDS）
4）儿童抑郁障碍自评量表(DSRSC)
5）抑郁评定量表（MADRS）
6）纽卡斯尔抑郁诊断量表（NDI）
7）抑郁体验问卷（DEQ）
8）CES-D流调用抑郁自评量表
9）Beck抑郁问卷（BDI）
10）抑郁状态问卷(DSI)
11）KADS抑郁筛查量表
12）抑郁症状筛查量表（PHQ-9）
个性心理类量表
1）艾森克个性测验（EPQ-RT）
2）艾森克成人个性测验（EPQ-RT）
3）艾森克情绪稳定性测验
4）卡特尔16种人格因素测验
5）健康状况调查问卷(SF-36)
6）90项症状清单（SCL）
7）家庭环境量表（FES）
社会生活类量表
1）婴儿-初中社会生活能力评定（S-M）
2）儿童困难问卷（QCD）
3）家庭教育方式问卷（FUSQ）
4）父母养育方式评价量表（EMBU）
5）家庭功能评定（FAD）
6）感觉统合综合评定
7）儿童学习适应性调查表
儿科营养与过敏、哮喘等测评类量表
1）营养风险筛查表（STRONGkids）
2）儿科营养不良评估筛查工具(STAMP)
3）儿童营养风险筛查评分 (PNRS) 
4）儿童饮食行为（IMFeD）
5）SGNA评价表
▲专案管理
1）高危儿专案管理
2）肥胖儿专案管理
3）情绪障碍儿童专案管理
4）抽动障碍专案管理
5）注意力多动障碍专案管理
康复量表
1.米勒评定法
2.运动评定量表
3.改良韦氏综合评分量表
4.Berg平衡量表
5.动态步态指数
6.功能性步态评价
7.林氏平衡量表
8.心理健康诊断测试
9.Piers-Harris儿童自我意识量表
10.医院焦虑抑郁量表
11.杨氏狂躁症评定量表
▲1.视力训练
2.眼肌恢复训练
3.散光恢复训练
4.斜视恢复训练
5.色觉测试


四、配置清单：
1、ABS豪华推车一台
2、一体机一台
3、无线键盘鼠标套装一套
4.儿心工具箱、早期语言工具箱、
大韦氏工具箱、小韦氏工具箱、GESELL工具箱。

数量要求：1


3、吞咽障碍治疗仪
1、 功能描述 
吞咽障碍治疗仪具有吞咽功能恢复、唾液分泌增加、口腔干燥改善、下颌运动协调、吞咽安全性增强等功效和作用。
1.吞咽功能恢复通过特定频率的电刺激或声波刺激来模拟吞咽动作，促进神经肌肉的兴奋性和协调性，从而达到恢复吞咽功能的目的。 
2.唾液分泌增加 刺激舌根部的神经反射中枢，引起唾液腺分泌增多，以润滑食物，便于吞咽。
3.口腔干燥改善 提高口腔内的湿度，减少因缺水引起的黏膜损伤，缓解口干症状。
4.下颌运动协调 通过特定程序调节下颌运动模式，增强其对咀嚼肌群的控制能力，使下颌运动更加协调。
5.吞咽安全性增强 监测患者的吞咽过程，并给予实时反馈，帮助识别潜在的风险，确保吞咽的安全性。
二、应用范围
用于治疗任何原因引起的吞咽功能障碍患者。（机械原理造成的需手术治疗的吞咽障碍除外）
三、技术特点
1、双通道独立治疗模式。
2、主、被动双重治疗模式。
3、吞咽触发刺激治疗模式。
4、配备主动治疗遥控装置，患者可跟进自身吞咽需求自主治疗。
5、智能检测系统，可自动检测电极片与皮肤的接触状况，如果电极片与皮肤接触不良或电极片脱落实现自动停机保护。
6、智能的生物电流分离选择模式，医生可根据治疗及临床研究需要任意调节刺激电流的脉冲宽度、脉冲频率，以电流的上升、下降和强弱，分为儿童、少年、成年、老年、自设五种处方选择，实现不同人群的治疗需求，提高治疗效果。
四、技术参数
1、不低于8英寸非触摸屏 
▲2、输出电流强度：0-25mA可调，调节步距增量为0.5mA。
3、自动抗阻检测系统。
4、治疗波形参数：
脉冲宽度：100-400uS可调，步距增量20uS。
脉冲间隔：100-200uS可调，步距增量20uS。
脉冲频率：40-100Hz可调，步距增量1Hz。
电流上升时间：1-10S可调，步距增量1S。
电流持续时间：6-60S可调，步距增量1S。
电流下降时间：1-10S可调，步距增量1S。
电流停止时间：1-10S可调，步距增量1S。 
5、 配置 
治疗主机1台、治疗导线2条、专用电极1袋、遥控器2个、说明书、合格证各1份、电源线1条。
数量要求：1

4、言语口型矫正镜/书托
1.矫正镜：460X200X395mm；
1.1.重量：不高于7.5kg；
1.2.材质：优质木材表面清漆、高密度夹板。
1.3.功能：帮助儿童进行言语训练和口型矫正；材质：优质木材表面清漆、高密度夹板、高清玻璃镜面。
2.书托：460X400X300-320mm；
2.1.重量：不高于7.5kg；
2.2.材质：优质木材表面清漆、高密度夹板。
2.3.功能：帮助儿童进行言语训练和口型矫正；材质：优质木材表面清漆、高密度夹板、高清玻璃镜面。
数量要求：1套

5、言语训练系列套装
规格：350×490×290mm；
材质：优质塑料。参数：
重量不高于5KG
彩色卡片1套；黑白卡片1套；实物模型1套；矫形镜1个；节拍器1个；手写交流板1个；复读机1个；装箱单1张；
训练患者的听、说和识别能力。

数量要求：1

6、神经肌肉电刺激仪
1、 产品功能：
神经肌肉电刺激疗法（NMES，又称电体操疗法）：是采用低频脉冲电流刺激神经或肌肉产生收缩达到治疗作用的方法，可以兴奋神经肌肉组织、镇痛、消炎、促进局部血液循环。主要适用于神经损伤、神经瘫痪、完全失神经及部分失神经疾病；肌无力、肌肉萎缩、运动功能障碍、肢体瘫痪。
二、应用范围：
通过体表电刺激，进行神经肌肉训练。
三、技术参数及功能特点：
1、 电源功率：220V/50Hz，80VA。
2、 主机尺寸：长416mm * 宽427mm * 高 202mm，允差±10%
3、 8寸高清触摸屏加一键飞梭控制，操作简单
4、 所有治疗参数单独显示，独立可调
5、 动态实时显示各通道的治疗波形、治疗处方、治疗参数、治疗时间等，各种治疗数据一目了然
6、 输出通道：2个通道独立输出，每个通道可选择吸附电极输出或凝胶电极输出，可同时治疗多个病人或不同部位。
7、 输出波形：双向对称方波，输出无电解风险，可安全用于临床康复。
8、 ▲脉冲频率：0.5Hz～999Hz，0.5Hz～1Hz步进0.5Hz，1Hz～10Hz步进1Hz,
10Hz～100Hz步进10Hz,100Hz～500Hz步进50Hz，500Hz～999Hz步进100Hz,允差±10%。
9、 脉冲宽度：50us-999us，步进50us,允差±10%。
10、 ▲调制波形：正弦波，方波，三角波，指数波，锯齿波，梯形波等多种波型。（提供检验报告、技术要求、说明书）
11、 输出幅度：0-100%可调节，步进1%，峰值电压50V，允差±10%。
12、 电流稳定度：设备恒流输出，不同负载下的输出电流变化率不大于10%
13、 开路输出电压峰值：不大于500V
14、 单个脉冲能量：输出脉冲宽度小于0.1s时，单个脉冲最大输出的能量不超过300mJ
15、 刺激仪输出控制都调至最大，将输出端开路运行10min，再短路运行5min，在此试验之后，刺激仪必须符合各项参数
16、 工作制：间歇加载连续运行
17、 安全类型：Ｉ类BF型
18、 模式：手动模式、自动(处方)模式。
19、 ▲手动模式：手动模式脉冲频率、脉冲宽度、刺激时间、间隔时间调节范围大，可根据需要自由设置，刺激时间0.1s～30s可调，间隔时间0.5s～30s可调；
20、 ▲自动模式：内置三大类23种处方。（提供检验报告、技术要求、说明书）
21、 电极：吸附电极、凝胶电极。
22、 配置大中小多种规格吸附电极，适用不同部位
23、 吸附压力：负压7kPa～28kPa，允差±10%。
24、 具有8种吸附模式：包含1个连续吸附模式、6个间歇吸附模式及1个复合吸附模式
25、 每路通道吸附压力可单独控制启停
26、 输出电流：最大输出电流有效值≤50mA，最大输出峰值电流100mA，允差±10%。
27、 输出直流分量：输出无直流分量
28、 治疗时间：1min～60min可调步进1min，允差±5%。
29、 结束提醒功能：设备治疗结束后输出自动归零，并有相对应的提醒。
30、 中文软件操作系统：设备采用自研发软件，系统界面简洁美观，方便快速掌握设备操作
31、 连续工作时间：刺激仪连续工作时间不少于4h。
32、 刺激仪正常工作噪声≤55dB。
33、 生产厂家通过环境管理体系和职业健康安全管理体系认证。
34、 生产厂家通过IAF、CNAS认可的ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。
35、 电极片具有一类医疗器械备案凭证。
36、 设备具有过电流、过电压保护功能
37、 设备通过电磁兼容、性能、安规检测
▲40、设备使用年限：10年
四、配置
1、 主机1台
2、 电源线1条
3、 吸附气电混装线（红+黑）2根
4、 吸附电极片（大、中、小）3套
5、 治疗电极线2根
6、 方形电极片50mmX50mm  1套
7、 方形电极片50mmX90mm  1套
8、 说明书1本
9、 快速操作及维护说明1张
10、合格证1张
11、保修卡1张
数量要求：1

7、痉挛肌低频治疗仪
1.输出波形：A、B两组输出均为无极性双向不对称脉冲。
2.脉冲周期：输出脉冲周期从1s～2s可调，允差±15%。
3.脉冲宽度：输出脉冲宽度从0.1ms～0.5ms可调，允差±20%。
4.延时时间：B组输出脉冲比A组输出脉冲延时出现，延时时间T1从 0.1s～1.5s可调，允差±15%。
5.输出强度：A、B两组输出脉冲电流峰值Ip从0mA～99mA可调。最大输出值允差±15%。
6.定时时间：定时设置分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档，允许偏差±5%。
7.误调指示功能：当调节不当，使得脉冲周期小于或等于延时时间情况下，仪器上有误调指示
8.输出直流分量：输出的直流分量应为零,允差小于1mA。
9.连续工作时间：仪器连续工作时间不少于4h。
数量要求：2
8、生物反馈治疗仪
1、 功能 
利用肌电生物反馈技术并结合多种电刺激模式进行肌肉训练治疗，已达到改善肌肉功能，帮助重建并恢复肌肉正常运动功能，脑血管、中枢神经系统损伤的运动功能障碍及肌肉障碍等。 
2、 应用范围 
1、 神经、肌电系统的评估；
2、脑血管意外后的偏瘫康复治疗；
3、中枢神经系统病变引起的运动功能障碍；
4、上下运动神经元损伤后的重建治疗；
5、脊髓损伤的神经肌肉的康复治疗；
6、外周神经损伤、外周神经疾病导致的神经肌肉功能障碍；
7、儿童脑性瘫痪的康复治疗；
8、各类骨折后的神经肌肉功能恢复治疗。 
3、 技术特点 
1、双通道独立治疗模式，可同时治疗两个患者。
2、生物反馈式神经功能重建治疗技术。
3、肌电触发电刺激治疗模式。
4、主、被动双重治疗模式。
5、智能检测系统，可自动检测电极片与皮肤的接触状况，如果电极片与皮肤接触不良或电极片脱落实现自动停机保护。
6、智能的生物电流分离选择模式，医生可根据治疗及临床科研需要任意调节刺激电流的脉冲宽度、脉冲频率、脉冲上升下降时间和电流的强弱，实现不同病情的治疗需求，提高治疗效果。
7、具有多种治疗方案，提供防止肌肉萎缩，缓解肌痉挛，神经恢复治疗，增加关节活动度治疗等基本功能，可根据治疗需求任意组合搭配完成个性化的治疗方案。
四、技术参数
▲1、治疗波形参数：
（1）治疗电流输出0-99mA可调，步进1mA，允差5mA
（2）治疗波形上升时间0-15S可调，步进1s，允差±10%
（3）治疗波形工作时间1-30S可调，步进1s，允差±10%
（4）治疗波形下降时间0-15S可调，步进1s，允差±10%
（5）治疗波形休息时间1-30S可调，步进1s，允差±10%
（6）治疗波形脉冲宽度50-450μs可调，其中50-100μs，步进10μs，100-450μs，步进50μs，允差±5%
（7）治疗波形输出频率2-100Hz可调，其中2-10Hz，步进1Hz，10-100Hz，步进5Hz，允差±3Hz
▲2、EMG治疗灵敏度：0.1μV
3、治疗量程0-2000μV
4、阈值可手动设定和自动设定，根据不同治疗情况下选择
5、治疗量程0-2000μV
6、共模抑制比>100dB
7、带宽10Hz-1KHz
8、信号输入0-1.0V
9、采样频率4096Hz
10、AD采样18bit
11、工作电源220V 50/60Hz
12、连续工作时间≥8h
数量要求：1

9、中频治疗仪
一、技术参数及功能
1、载波频率2kHz～8kHz可调，步进1kHz，允差±10%；载波波形为方波 
2、调制频率范围：0～150Hz，0～1Hz范围内调制频率分别为1/4Hz、1/3Hz、1/2Hz，≥1Hz范围内步进1Hz，允差±10%
3、调制波形8种，分别为正弦波、方波、三角波、指数波1、指数波2、锯齿波、尖峰波、梯形波 
4、调制波形的调幅度：尖峰波为33%，正弦波、方波、三角波、指数波1、指数波2、锯齿波、梯形波的调幅波为100%，允差±5% 
5、输出电流0～99级可调，在基准负载（基准值500Ω±5%的无感电阻）下，最大输出电流为95mA，允差±5% 
6、采用智能全彩液晶屏显示，操作简单 
7、4通道独立控制，可同时治疗多个部位或用于多个患者；内置17种治疗处方，不同的参数配置适用于不同的患者。 
▲8、自定义功能：载波频率、调制频率、调制波形可进行自定义组合输出，灵活配置，方便使用。 
9、定时时间1min～99min可调，步进1min, 允差±60s 
10、治疗仪连续工作时间不小于4h 
二、适用范围 
对捩伤、挫伤、肌纤维织炎、狭窄性腱鞘炎、慢性咽喉炎、周围神经伤病、关节挛缩具有消炎和镇痛作用；对瘢痕、瘢痕挛缩、术后粘连、肠粘连、炎症后硬化、注射后硬结、血肿机化、狭窄性腱鞘炎具有软化疤痕、松解粘连的作用；对神经或肌肉伤病后肌肉功能障碍、废用性肌萎缩、术后肠麻痹、便秘、胃下垂、声带麻痹具有兴奋神经肌肉，促进周围神经修复的作用。
三、配置
1、主机1台，2、电源线1条，3、使用说明书1本，4、硅胶电极16片，5、电极线4条，6、绑带8条，7、水凝胶电极16片，8、水凝胶电极转接线8条，9、手套电极套装1套
数量要求：1台


10、经颅磁刺激仪
1、适用范围：
刺激人体中枢神经和外周神经，用于人体中枢神经、外周神经功能的检测、评定、改善，对卒中所导致的运动功能障碍、认知功能障碍、疼痛、失眠、外周神经损伤及神经源性膀胱的辅助治疗。 
2、分体设计：系统采用模块独立分体设计，提供更高安全等级液电隔离独立模块，更合理的利用空间，方便升级、维护、发挥每个模块最大的作用。 
3、磁场刺激强度1-6T，可根据需求调节。 
4、刺激频率0-50Hz，1-50Hz步长1Hz，0-1Hz步长0.1Hz，连续可调，可以根据需求调节，。 
5、脉冲宽度：340μs±10%； 
6、脉冲上升时间：60μs±10μs； 
7、磁感应强度变化率：30~80KT/s。 
8、设备最大功耗≤3000VA。 
9、刺激模式：单刺激、重复刺激等多种模式可自由组合切换。 
▲10、刺激线圈： （1）刺激线圈可快速更换，且具备触发按钮和调节强度按钮，单手即可完成阈值测定和强度调节。（2） 刺激线圈具有独立的保护装置，当线圈发生故障时，线圈连接断开或温度超过41℃，应停止磁场输出，有视觉提示并报警 
11、基于循证医学内置多种临床治疗方案，支持自定义治疗参数。 
12、可根据治疗需要设置治疗时长1-99min，在预定时间到达后断开磁场输出，允差：±10%。
13、设备运行过程中，可按压前面板上的触控停止键、自锁开关键及时断开磁场输出。 
▲14、可通过主机触控面板或者移动终端安装软件进行手动设置刺激强度、刺激频率、刺激时间、间歇时间、工作时间。 
15、主机内置高清液晶屏，显示仪器工作参数，无需电脑，所有操作也可以在主机上独立完成。 
▲16、具有多台主机的互联与协同控制功能，多台主机间患者信息、治疗数据共享。 
17、两台经颅磁刺激系统可组合成对刺激模式。 
18、具有无线通讯功能、支持通过移动端软件或电脑端软件下发操作指令或参数，执行并控制仪器输出磁刺激，方便快捷。 
19、冷却系统：内循环液态冷却，冷却液为惰性液体，保证连续使用8小时以上，无渗漏、无挥发现象，无需定期维护。 
20、数据库管理功能，包含治疗记录管理，可存储患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息，并可实时查询、编辑及导出数据，并可快速调取历史刺激记录，直接启动刺激。
21、计时功能:刺激方案设定后，设备能依据设定方案自行计算总刺激时间。
22、万向可调节线圈固定支臂，360度旋转调节高度可调。
23、设备软件具有电容放电计数功能。
24、温度控制：实时显示治疗线圈温度，当温度超过41℃，自动停止输出；
25、提供患者治疗数据管理:为患者提供完善的报告；也可用于临床病例统计和研究
26、安全保证：电源、刺激强度、刺激时间、线圈温度等实时监控；有线圈脱落、温度异常等异常情况时实时报错功能，根据故障及时停止运行。
27、符合YY 9706.102-2021电磁兼容要求，符合YY/T0994-2015磁刺激设备要求。
28、使用年限≥10年。
29、治疗位置可视化：系统内置刺激部位图，根据处方治疗部位实时突出显示刺激部位，并配详细文字介绍。
▲31、支持操作方法：≥3种，均能独立操控设备。
32、主机内部高压储能电容安全可靠，电介质强度可达d.c.3000V。
数量要求：1台


11、儿童认知协调训练组柜
1、 规格：1430*480*990±30mm；
重量：55kg；
材质：优质木材、高密度夹板、表面清漆。
配置：认识拼装积木、训练套圈、腕部肌力训练器、上肢协调功能训练器（手指）、儿童认知训练组件、数字套圈、智力几何图形插板系列、认知图形插板、感知训练组合、手指功能训练器、平衡协调训练器、认知组合拼图
功能：多功能训练组合，可供多名患者同时使用，节省空间和有效利用时间。
数量要求：1套

12、儿童分指板可调
规格：270X220X15±30mm；
重量：0.4kg；
功能：矫正手指的屈曲挛缩内收畸形。
数量要求：2套

13、手部力度训练器
参数：每套含每套六种动物，采用高质量、慢回弹和可降解无毒聚氨酯制成 使用时用手挤压。
功能 ：用于手部肌力训练。
数量要求：1套

14、 儿童穿鞋训练器
材质：优质木材、塑料。
功能：日常生活穿鞋训练
数量要求：2套

15、穿衣板
规格： 350X350X350mm
功能：通过日常生活训练提高患者的手眼协调能力和穿衣自理功能。
数量要求：2套

16、情景穿线
规格：255x200x50mm
材质：木盒为桦木或椴木
盒内积木：杂木
有机玻璃盖：1.8mm厚
功能：手功能训练，认知功能及手眼协调功能训练。
数量要求：2套

17、 手眼协调训练器
规格：520X470X490mm；
重量：2kg；
材质：高密度夹板。
功能：手功能训练、手眼协调功能训练。
数量要求：1套

18、儿童工作桌(可调) 
规格(mm)：1390×800×650～920，允差±50mm；
材质：优质钢材表面为静电喷涂，实木桌面。
桌面额定载荷：750N，允差±5%；
用途：儿童作业训练用桌，桌面高度可调节
数量要求：2套


19、听觉功能训练系统
一、系统概述
听觉统合训练系统是通过计算机与AIT听觉统合技术相结合，让患者聆听一组经过调制和过滤过的音乐来矫正因听觉系统对声音处理失调的现象，刺激脑部活动，从而达到改善听觉处理障碍、矫正行为紊乱及缓解情绪失调的目的。为高频疗法、脱敏疗法、平衡疗法、脑电波诱导疗法提供技术参数及康复指导；
二、系统功能
1、 模式：具有5种治疗模式，包括情绪行为干预、听觉脱敏训练、双耳平衡训练、脑电波诱导音乐和自定义康复模式；
2、 高频疗法：情绪行为干预分为外倾型干预和内倾型干预；
3、 听觉脱敏训练分为 高频脱敏训练和低频脱敏训练；
4、 双耳平衡训练：通过左右声道隔离对左右半脑听神经进行刺激，分为定向训练和平衡训练；
5、 脑电波诱导音乐包含三个内容：音乐诱导、特效视频、灯光刺激。脑电波音乐诱导的原理是脑科学中的“双耳节拍效应”，分为α波、β波和θ波；
6、 ★自定义康复模式：系统具有20首经过过滤和调制的特定音频曲目，根据不同的曲目系统自动关联声道衰减模式，并通过手动调节滤波种类（原声、低通、高通、带通、带阻），截止频率，音量大小，改善听觉功能失调；
7、 滤波设置：可根据治疗需求手动调节滤波参数
1） 低通截止频率（250HZ、500HZ、750HZ、1000HZ、1500HZ、2000HZ、3000HZ、4000HZ、6000HZ、8000HZ）10项截止频点
2） 高通截止频率（250HZ、500HZ、750HZ、1000HZ、1500HZ、2000HZ、3000HZ、4000HZ、6000HZ、8000HZ）10项截止频点
3） 带通截止频率（450-550HZ、675-825HZ、900-1100HZ、1350-1650HZ、1800-2200HZ、2700-3300HZ、3700-4300HZ、5700-6300HZ、7700-8300HZ、9700-13000HZ）10项截止频段
4） 带阻截止频率（450-550HZ、675-825HZ、900-1100HZ、1350-1650HZ、1800-2200HZ、2700-3300HZ、3700-4300HZ、5700-6300HZ、7700-8300HZ、9700-13000HZ）10项截止频段；
三．技术指标
1、 单通道低通滤波器
1.1增益：共四档 25dB、30dB、35dB、40dB，每档误差±1.0dB；(100Hz-700Hz基频范围)；
1.2低通滤波共三档 5kHz、10kHz、20kHz；
①5kHz：
当输入信号频率为100Hz-700Hz时，信号响应在-1.0dB到+1.0dB之间；
当输入信号频率为700Hz-2.5kHz时，信号响应在-2.0dB到+2.0dB之间；
当输入信号频率为5.5kHz时，基本无信号输出；
②10kHz：
当输入信号频率为100Hz-5kHz时，信号响应在-2.0dB到+2.0dB之间；
当输入信号频率为11kHz时，基本无信号输出；
③20kHz：
当输入信号频率为100Hz-10kHz时，信号响应在-2.0dB到+2.0dB之间；
当输入信号频率为22k Hz时，基本无信号输出；
2、语音信号
在100Hz-10KHz范围内，信号频率误差：≤4%；
3、系统参数
1）听觉、言语信号
增益：共四档 25dB、30dB、35dB、40dB，每档误差±1.0dB；(100Hz-700Hz基频范围)
频率误差：±2%；
电压误差：±3%；
四、性能特点
1、丰富的专业视听素材，选择范围广，节奏韵律强；
2、分屏技术：采用双屏设计，患者端采用触摸屏设计，保证医师与患者独立操作，参与性更强，反馈效果更好；
3、打印功能：用户可以根据需要选择患者完成训练的记录进行打印，即可以表格的形式打印出训练的详细记录；
4、多维度软件管理功能：
1）系统管理：包括医师权限管理，可以注册新医师，能够显示及修改登录密码等信息；患者管理功能，可以注册新病人，能够显示病人姓名、年龄、性别、住址、联系电话等信息；
★2）训练记录管理：可查询历史训练信息、编辑、修改、删除功能。
5、 输出端子：多路2.4G无线耳机输出，可满足3个患者同时使用，也可根据用户需求再拓展；为了患者使用方便，要求接收信号的耳机为无线耳机；
▲6、分屏技术：采用双屏设计，患者端采用触摸屏设计，保证医师与患者独立操作，参与性更强，反馈效果更好，增强了评定的客观性。
7、打印功能：用户可以根据需要进行打印；
▲8、设备使用年限：大于等于8年
数量要求：1套

20、产品名称：感觉统合训练系统

一、功能描述 

感觉统合训练室是把儿童感觉统合活动建立成整体的互动游戏活动环境，以增强培育儿童感觉统合能力的训练室，协调儿童生理功能、心理发育、大脑和躯体之间的相互关系，通过训练可增强自信心和自我控制能力。儿童经过一段时间的行为集中训练后，动作变协调，情绪变稳定，注意力改善，对于学习困难的儿童，参加感统训练后学习成绩会显著提高。

二、应用范围 
为感统失调、脑瘫、自闭症、发育迟缓患儿开展基础感统干预

三、技术参数
	序号
	配置名称
	数量
	单位
	参数

	1 
	拉架床
	1 
	套
	规格：长ⅹ宽 X高 ≤3000*2000*2300mm
材质：A3钢管；优质PU皮革；环保弹性海绵；3套氨纶布；
整套器材包括承重量300公斤
功能：游戏者3层浮弹层上下及左右游走。浮弹层采用氨纶布制作，置身布内尤如置身无重状态，游戏者在进行游戏时，必需时刻保持平衡及运动觉的反应，协调身体动作。

	2 
	绳梯
	1 
	套
	规格：长 X高 ≤972*2189mm；材质：军用编制尼龙绳和铝合金；承重≤90KG；
功能：可為不同程度感统失调儿童提供多元化及具挑战性的运动训练。

	3 
	绳网
	1 
	套
	规格：长ⅹ宽≤1900*2300mm；
材质：用尼龙编织绳；承重量：≤90KG
功能：可為不同程度感统失调儿童提供多元化及具挑戰性的运动训练。

	4 
	滚筒
	1 
	个
	规格：直径ⅹ长度：φ850mmⅹ600mm
材质：优质PU皮革；承重 ≤90KG；
功能：根据儿童实际那里进行推、滚游戏，可训练儿童的肌肉与平衡能力。

	5 
	巴氏球
	1 
	只
	规格：φ75cm 材质：优质PVC
用途:用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节，缓解肌痉挛

	6 
	按摩大龙球
	1 
	只
	规格：φ65cm 材质：优质PVC
用途:海绵高弹力加厚防暴，环保抗菌，突出点可进行按摩，促进血液循环

	7 
	羊角球
	1 
	只
	规格：φ46cm 材质：优质PVC
用途:用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节，缓解肌痉挛

	8 
	花生球
	1 
	只
	规格：长90cm,宽45cm 材质：优质PVC
用途:用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节，缓解肌痉挛

	9 
	儿童大滑板组
	1 
	套
	规格：320*80*55cm    材质：多层板+塑胶滑面+不可拆卸软包扶手
用途：锻炼头部、颈肌的伸缩能力，促进前庭神经，提高身体平衡能力；同时促进全身血液循环，增强儿童体质，提高儿童免疫力，促进大脑功能的发展和成熟。

	10 
	滑板（木制）
	1 
	个
	规格：60*49*7.5cm 材质：木质
用途：辅助用在大滑板组上。

	11 
	万象组合
	1 
	套
	收拾袋尺寸：71*81.5*13cm；
材质：塑料；
规格：102件/套；
配置：半砖12块，棒夹12个，全砖8块，环夹12个，平衡板4片，豆袋10个，35cm体能环4个，彩色手印6对，60cm体能环4个，彩色脚印6对，35cm体能棒16支，70cm体能棒8支，指导手册1本；
多种组件，分开使用可促进孩子基本动作发展，混合使用时则能培养更多变化的身体协调统合、动作计划、训练更高层次的运动能力。

	12 
	儿童跳床（带扶手）
	1 
	套
	规格：直径90cm,整高75cm 材质：弹簧+蹦网
用途：训练下肢肌力及平衡能力

	13 
	海绵垫
	1 
	套
	数量：2个
规格：长ⅹ宽ⅹ厚：1500mmⅹ1500mmⅹ300mm；
材质：优质PU皮革；
功能：为训练时提供足够的安全保护措施。

	14 
	粘粘看
	1 
	套
	规格：12 件背心，24 个球
背心尺寸（45×28.5cm） 黑色魔术贴（22.8×11.4cm） 球直径6.3cm
一件拥有粘性的运动背心，正反面都有黑色尼龙魔术贴，孩子们可以把柔软的粘性
球投掷到其他孩子的背心上，激发孩子参加游戏的兴趣。

	15 
	猴子跷跷板
	4 
	只
	尺寸：50*23*9cm；
配置：附2颗球；
材质：塑料；
跷跷板中间是可爱的猴脸路径。孩子要学习控制动作位置和力量让小球能绕猴子脸变道游走，锻炼平衡能力。

	16 
	平衡踩踏车
	4 
	个
	尺寸：39*51*57cm，把手高度40cm，踏板长度32cm，承重量50kg；
材质：塑胶PP；
运用身体与脚的踩踏力量可以使车子前进或后退，是健身、平衡又好玩的游戏器材。

	17 
	平衡步道
	1 
	套
	尺寸：148*30*3cm；
规格：每套四串四种颜色；
材质：塑料注塑管串连；
底部附收盘，增加稳定度，可互相让孩子在上面走、爬、跳。刺激孩子足底神经及全身触觉感应。

	18 
	过河石+山顶
	1 
	套
	规格：36×36×36 cm H：8.5 cm (5 块)，25×25×25 cm H：4.5 cm (3 块)          山顶石:40.5×40.5×40.5 H：17 cm (2 块) 42×42×42 cm H：25.5 cm (1 块)合计11块
材质：塑料 橡胶
全套由过河石、山顶组成。沿着河中的石头踩踏过去，三角形的石头每个边都有不同的难度和斜度，脚不要沾地，身体平稳后再登上山顶，石头摆在不同的位置可给孩子制造富有挑战性的路线。

	19 
	触觉座垫
	1 
	个
	尺寸：Φ35cm；
材质：无添加塑胶PVC；
两种不同的触感设计。一面可当坐垫，一面可提供触觉按摩刺激，协助端正坐姿，也是触觉刺激的实用工具。

	20 
	玩转树洞
	1 
	套
	承重：60kg
组件明细：侧板（咖啡色）×4
花叶板（绿色）×2
螺帽（橘黄色）×12
连接器（猫头鹰）
塑料扳手×1
材质：塑料 橡胶
用途：
1.在树洞中钻爬，增进幼儿的四肢动作协调发展。
2.爬行经验提供触觉、前庭与运动觉的全面刺激，促进大脑神经连结发展。
3.幼儿在路径中爬行、行走或扶走，有助于幼儿发展下肢动作技巧。
4.花叶板两面不同的图案及侧板纹路，提供孩子发展丰富的触觉感知经验。

	21 
	S平衡木
	1 
	个
	规格:200*40*20cm,1套2根 材质：木质
用途:可以让孩子体会重力和移动的感觉,强化孩子的前庭感觉刺激.可抑制紧张性的迷路反射,有助于前庭体系的健全化成长.姿势的保持也可强化肌肉和关节的固有感觉,建立本体感觉和加强身体平衡能力。

	22 
	投掷游戏
	1 
	套
	规格：Φ：70×67 cm
材质：尼龙绸 塑胶 金属
孩子将投掷球从远方投向目标处，投掷球柔软安全，训练孩子手眼协调
能力，目测力，促进上肢动作发展，同时也可运用到竞赛游戏中。

	23 
	脚丫跳跳垫
	1 
	套
	规格： 脚丫踏跳垫 × 12 片 (6 色各2) 、49 ×44× 3cm，手册 x 1 本
材质：帆布、海绵
脚丫跳跳垫 六角形设计，六边均可随意拼接，变化丰富。

	24 
	圆形转转台
	1 
	个
	尺寸：Φ48cm，高6cm；
配置：附2颗球；
材质：塑胶PE；
可先用手转动平衡板，训练手的肌力与平衡，之后在运用双脚在平衡板上进行球的运转游戏。促进动作的协调性，增进专注力及自信心。

	25 
	独脚椅
	4 
	个
	规格：23*22cm材质：塑胶PE
用途：进行儿童的平衡训练

	26 
	跳袋
	1 
	个
	规格：Φ50*60cm材质：牛津布
用途：训练儿童的前庭平衡，身体协调能力

	27 
	大陀螺
	1 
	个
	规格：直径80cm
用途： 孩子坐在陀螺中，臀部应位于大陀螺中心处，双手可以扶着边缘。由老师或家长旋转大陀螺，让孩子自由放松的接受运动的刺激，对前庭感的输入和调整由很大的帮助，有助于平衡和姿势的良好发展。材质：塑胶



四、配置清单
	序号
	配置名称
	数量

	1 
	拉架床
	1套

	2 
	绳梯
	1套

	3 
	绳网
	1套

	4 
	滚筒
	1个

	5 
	巴氏球
	1只

	6 
	按摩大龙球
	1只

	7 
	羊角球
	1只

	8 
	花生球
	1只

	9 
	儿童大滑板组
	1套

	10 
	滑板（木制）
	1个

	11 
	万象组合
	1套

	12 
	儿童跳床（带扶手）
	1套

	13 
	海绵垫
	1套

	14 
	粘粘看
	1套

	15 
	猴子跷跷板
	4只

	16 
	平衡踩踏车
	4个

	17 
	平衡步道
	1套

	18 
	过河石+山顶
	1套

	19 
	触觉座垫
	1个

	20 
	玩转树洞
	1套

	21 
	S平衡木
	1个

	22 
	投掷游戏
	1套

	23 
	脚丫跳跳垫
	1套

	24 
	圆形转转台
	1个

	25 
	独脚椅
	4个

	26 
	跳袋
	1个

	27 
	大陀螺
	1个






21、产品名称：多感官训练系统

1、 功能描述 
通过声、光、电的综合应用，对患儿的视、听、嗅、触、味觉进行刺激训练，训练方式多样化，全方位的刺激儿童的感觉系统，以提供幼儿亲自探索、操作、体验为导向。

二、应用范围 
脑瘫、自闭症、高危儿、发育迟缓、多动症、视觉能力较弱，协调性较差，容易出现相似概念混淆的地址儿童，反应迟钝，注意力短暂，缺乏学习动机，兴趣狭窄，缺乏自我认知，形象思维和逻辑能力很差，情绪不稳定的儿童。

三、技术参数
	序号
	设备名称
	数量
	基本要求

	1
	旋转镜球
	1个
	球直径：54cm；
材质：PVC镜片；
电压：A220-240V 50/60HZ；
转速：1.5r/min≤4W；
功能：透过镜球旋转反射的光影，可带动对视觉感官较弱的游戏者，加强留意四周环境空间的认识，有助提高对环境空间，提高大脑的兴奋性，缓解情绪的目的。

	2
	7彩射灯
	1个
	面环直径: 115mm；
材质：压铸铝；
功率：3W/5W/7W/10W可选；
电压：220V；
功能：透过7色彩射灯的投射光影，刺激游戏者的视觉感官，加强对环境空间的认识，提高对环境空间色彩识别的能力缓解情绪的目的，有助对空间判断及沟通能力的提升。

	3
	灯光球池组合
（包含了音乐斜坡、软件楼梯）
	1套
	规格：球池：长ⅹ宽ⅹ高1000mmⅹ750mmⅹ600mm
音乐斜坡：长ⅹ宽ⅹ高1500mmⅹ1500mmⅹ600mm
软体楼梯：长ⅹ宽ⅹ高1000mmⅹ750mmⅹ600mm
材质：EO级T18多层板，英阻BS5852PU革，EO级环氧绝缘板，EO级2.0mm冷板，25mm厚海绵；电源：220V/50HZ；
1、 功能：视觉感官刺激彩色灯光映照池内五颜六色小球，提升儿童视觉对色彩、几何图形的辨别能力。
2、 环境色彩吸引儿童并进入球池内，引导游戏者予池内游走加强儿童的触觉动觉感官刺激。
3、 当游戏者步行楼梯,每级楼梯会发出不同音乐及声音，刺激儿童听觉感官及探索欲望;诱导儿童更主动.上下楼梯进行稳定平衡及大肌肉的训练活动，增强运动感觉能力。
4、 当游戏者在斜坡爬_上滑下，斜坡便会发出不同声音，刺激儿童听觉感官及探索欲望，进行听觉感官刺激，诱导儿童的爬行及肢体的配合协调控制能力。
适应症：听觉失调 、平衡感差和触觉敏感或迟钝患者。

	4
	香薰电子游戏箱
	1套
	规格：600ⅹ900ⅹ150（mm）；
材质：2.5mm亚克力板，0.5mm不锈钢板，3mm环氧绝缘板，25mm海绵，英阻BS5852PU革；电源：220V/50HZ；
4个香薰标签盒左侧对应4个风机，可以加快香味的传播，香薰添加盒盖和开关盒盖上都带有锁，增加安全性，防止小朋友误操作。
功能：1、多感官治疗室中嗅觉设备。可训练儿童的嗅觉系统和事物色彩的识别系统，提高游戏者大脑思维活动的能力。
2、嗅觉感官辨别； 上面有四种颜色按键操作，激发儿童动手能力儿童用手触按时会发出不同的气味。
3、训练板带有多种水果香料卡片，可更换，对儿童进行嗅觉感官刺激，增加儿童动手动脑动眼的分辨配合协调能力，促进认知感知嗅觉和精细动作发展。

	5
	动感彩轮
	1个
	规格：1000ⅹ700ⅹ150（mm）；
彩色灯条：4种颜色，每种颜色2根，彩色灯条条形孔以中心为圆心，360°一周内均分8等分，彩色灯条下方有4个按钮，分别对应了4种模式。
启动模式：4种不同开关；电源：220V；
材质：EO级T18多层板，环氧绝缘板，海绵，英阻BS5852PU革；
功能：1、多感官治疗室中视觉训练设备。
2、视觉感官剌激:风车游戏版能发出风车样的五颜六色旋转变化效果,吸引儿童注意力，增加对色彩，图形的认知。
3、视觉刺激产生好奇，激发儿童用手触摸按键,动感彩轮会出现单条或双条颜色变换及转动，产生的动感视觉效果,吸引儿童视觉专注和视觉追踪能力。
适应症:颜色感知、追视能力较差患者，听觉迟钝患者。
使用方法:下方按彩色按钮控制4中不同的游戏模式。游戏者按下按钮，面板会产生转动的彩色灯管。

	6
	鱼形形状配对
	1套
	规格：1000ⅹ800ⅹ150（mm）；
小鱼模型尺寸：131ⅹ43（mm），221ⅹ255（mm），197ⅹ79（mm），148ⅹ194（mm），135ⅹ63（mm），245ⅹ86（mm），245ⅹ86（mm），241ⅹ91（mm），217ⅹ10（mm）；小鱼模型颜色：4种，形状：3种；
材质：环氧绝缘板，海绵，英阻BS5852PU革，EO级T18多层板；
功能：1、多感官治疗室中触觉、认知和视觉设备。
2、游戏者动手触摸小鱼，拿下来在按照鱼的图形大小配对装上去，会出现各种声音，如:动物叫声，音乐等，训练者感知小鱼的颜色大小形状的变化，增强视觉思维、注意感官能力。
3、提高手眼脑配合协调能力，发展精细运动并对多动症游戏者具有镇静作用。

适应症：手眼协调能力差、分辨能力较差患者、多动症患者和专注力低患者。

	7
	手掌按键游戏箱
	1套
	规格：1200ⅹ600 ⅹ150（mm）；
手掌形状尺寸：148ⅹ123（mm），数量：8个，表面有两行手掌图案，每行有4个，在每个手掌周围平均分布着24个小圆孔；
材质：环氧绝缘板，毛绒布,EO级T18多层板，中纤板；
功能：1、多感官治疗室中触觉和视觉设备。
2、儿童通过自己的手，根据图案上图形进行配对后按压，就会出现不同的声光，对儿童视觉听觉触觉等感官进行刺激，锻炼了儿童认知感知及手眼脑的配合协调能力。
3、发展儿童视觉、触觉、几何图形辨别、思维模仿能力。适应症:手眼协调能力差、分辨能力较差患者。

	8
	豆袋椅
	1个
	外包：尼龙布， 填充：泡沫颗粒；
功能：1、多感官治疗室中触觉设备。
2、豆袋质地柔软，可供残疾儿童坐或躺卧，可使儿童感到舒适松弛。适应症:触觉迟钝患儿。



四、配置清单
	序号
	设备名称
	数量

	1
	旋转镜球
	1个

	2
	7彩射灯
	1个

	3
	灯光球池组合
（包含了音乐斜坡、软件楼梯）
	1套

	4
	香薰电子游戏箱
	1套

	5
	动感彩轮
	1个

	6
	鱼形形状配对
	1套

	7
	手掌按键游戏箱
	1套

	8
	豆袋椅
	1个



数量要求：1套



22、儿童上下肢主被动训练仪
本产品供医疗机构、康复机构中具备相关专业知识的操作者使用，用于肢体运动功能障碍的儿童患者采用坐姿对上肢和下肢进行主/被动康复训练。
一、技术参数：
1.电源：AC 220V±22V；50Hz±1Hz
2.输入功率：200VA；
3.旋转速度：1-60rpm，步进1rpm；转速允许误差±10%或±3rpm，二者取大值；
4.扶手高度连续可调：0～60mm，允差±10%；
5.扶手前后连续可调：0～120mm，允差±10%；
6.训练时间设定：每个训练处方和时间总长设定范围均为0～60min，步距1min，时间允差±5s。
7.自动换向时间间隔设置范围：0～20min，步距1min,时间允差±5s；当间隔为0时，不换向
8.正、反向被动圆周运动时，旋转速度可调节。上、下肢体康复机旋转速度调节范围均为1r/min～60r/min，步距1r/ min；空载转速误差±10%或±3r/min，二者取大值；
9.触控液晶屏在明显位置实时显示被动圆周运动转速监测值，误差±10%或±2r/min，二者取大值。
10.转速变化率不大于0.5r/s²
11.正、反向主动圆周运动中，旋转阻力1~20级可调，步距1级，并在液晶触控屏显示阻力等级。
12.正、反向主动圆周运动中，液晶触控屏实时显示圆周运动转速监测值，在1r/min～100r/min范围内，转速监测误差±10%或±2r/min，二者取大值；
13.具有转动方向定时自动切换和手动切换措施。
14.设备根据患者运动状态自动切换主动模式和被动模式，自动切换前提供至少2s的切换提示。
15.训练把手和脚蹬在轴向100N外力作用下应无撕裂或滑脱
16.小腿支架长度可调：根据患者的小腿长，选择最佳固定位置，有效防止膝关节外倾
17.数据接口：符合USB2.0及以上传输协议、WIFI协议802.11a/b/g/n、RJ45端口TCP/IP协议、蓝牙BLE协议，数据存储格式为DB数据库格式
二、主要功能：
1.主被动训练模式：主动训练、被动训练、主被动训练
2.上下肢训练模式：单上肢训练、单下肢训练、上下肢独立训练
3.Android系统，上、下肢独立显示、控制；
4.操控方式：10寸彩色触控大屏，双显示屏，屏幕360°可旋转。
5.本机训练数据自动存储、一键打印；
6.具有训练时间、运动方向、训练模式、训练处方、主动运动阻力、痉挛保护等级等的设定功能
7.左、右肢体平衡检测：在训练过程中提供以图示的方式显示肌力对称性信息，同时带有相对比例的数据
8.运动方向可调：有正、逆两种运动方向，在训练过程中可以改变方向
9.具备多种3D动画情景模拟；
10.支持医师PC端给患者建档，数据实现：U盘驱动、WiFi传输、网络传输三种模式；
11.提供多种训练轻音乐伴奏；
12.痉挛自动检测，自动释放；
13.痉挛灵敏度：敏感、标准、不敏感模式，痉挛保护应在（延迟时间+2s）内被激活
14.痉挛后方向可调：可调节痉挛后旋转方向与原方向相反
15.痉挛保护激活时伴有声音提示信号，该信号持续到手动将其关闭
16.提供多种适应症标准化训练模式、便捷个性设置训练模式；
17.训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据
18.支持医师PC端给患者建档，数据实现：U盘驱动、WiFi传输、网络传输三种模式；
19.支持训练数据U盘驱动、WiFi传输、网络传输三种模式传送PC端；
20.支持当前训练数据查看、历史训练数据查看；曲线分析、柱状图分析；
21.支持PC端数据无线传输到单机自动排队，无需医师在单机上设置；
22.支持单机数据无线传输到PC端，自动累计数据，无需医师拷贝数据；
23.▲配备数字打印机，支持单机训练数据查看、打印；
24.支持PC端训练数据查看、分析、打印、下载；
25.可实现单机联网系统升级
26.为特殊患者提供左、右肢护具，可快捷互换
27.可连接情景互动平台、实现多台竞技比赛
28.配置轮椅固定锁紧装置
29.具有应急安全保护开关
数量要求：1套

23、产品名称：悬吊康复训练系统
一、功能描述 
通过个体化的针对性训练，恢复患者平衡功能，协调能力、控制能力、支配能力，缓解全身痉挛状态，改善关节活动度，增强肌力，达到中枢神经系统的通路重建功能。集神经发育疗法、感觉统合训练、平衡姿态矫正，引导教育于一体，用于肌张力的缓解，肌力的增强、平衡协调性的提高。将患者身体部分悬吊，使患者步行时下肢的负重减少，有助于患者维持直立姿势，重心分布对称，并通过稳定躯干来保持平衡，进行早期的步态训练。用于减重悬吊步态训练，平衡训练，体位转移训练及作业治疗中的日常生活能力训练等，可以安装与训练大厅等空间开阔区域。直轨，弯轨，垂直转盘，变轨等。

2、 应用范围 
弱智、脑瘫儿童感觉统合失调、儿童注意力不集中、儿童孤独症、儿童斜颈、儿童骨盆倾斜、儿童脊柱倾斜等方面的训练康复
3、 技术参数

	项号
	货物名称
	数量
	性能

	1
	吊袋
	1个
	尺寸：1200*750mm；材质：帆布、榉木；承重≤200KG；
作用：通过悬吊的无重和不稳定的锻炼机制来降低肌张力，缓解全身痉挛状态，改善关节活动度，增强肌力，达到中枢神经系统的通路重建功能。
吊杆：尺寸：1100mm*直径44.5mm；材质：榉木；功能：配合吊袋使用。

	2
	吊船
	1个
	尺寸：1210*604*1250mm ；承重≤150KG；
使用方法及作用：用四根800mm的安全绳配合悬吊装置，将吊船吊起，调节中绳的高度把吊船调整至船底距离地面高度200mm，锁死中绳，儿童即可上船不稳定的环境中玩耍练习。

	3
	绳梯（配两块坐板）
	1个
	尺寸：972*2239mm
卡板：379mm*287mm*48mm（橡胶木）
承重≤150KG；
使用方法及作用：把软梯横杆固定在悬吊装置的窄带上，调整中绳的高度把软梯升高至理想的高度，锁紧中绳，儿童即可在不稳定的环境下练习攀爬。

	4
	爬梯固定杆
	1个
	尺寸：1200mm*45mm*3mm；材质：A3无缝钢管、冷轧板；承重≤150KG；
功能：配合绳梯使用。

	5
	多功能棒
	1个
	尺寸：54mm*450mm；材质：榉木；承重≤150KG；；
把多功能棒固定在悬吊装置的窄带上，调整中绳的高度把单吊杠或双吊杠升高至理想的高度，锁紧中绳，儿童即可在不稳定的环境下训练。

	6
	支撑摆动装置
	1个
	尺寸：635*391*1370mm；材质：多层板、白尼龙、尼龙绳；承重≤150KG；
使用方法及作用：用2根1000mm长绳配合悬吊装置中绳，将支撑摆动仪吊起，调整中绳的高度把支撑摆动仪升高到理想的高度，锁紧中绳，儿童即可在不稳定的环境下训练，并可以通过双手柄的调节训练儿童手的灵活性及握力。

	7
	基本型悬吊器
	2个
	尺寸：755*218*71mm ,材质：ABS、201钢管、304无缝钢管；承重≤200Kg；
使用方法及作用：悬吊装置分正、反面，绳子下端开口的面为正面，用手轻轻的朝自己放心抖动绳子，以便很方便的放松绳子，调整悬带到合适的位置。松开绳子悬吊训练系统自动锁死。

	8
	U型挂架
	2个
	尺寸：650mm（长）*150mm（高）；
材质：A3钢矩形钢管；承重：≤500Kg；
作用：便于悬吊的安装



4、 配置清单
	项号
	货物名称
	数量

	1
	吊袋
	1个

	2
	吊船
	1个

	3
	绳梯（配两块坐板）
	1个

	4
	爬梯固定杆
	1个

	5
	多功能棒
	1个

	6
	支撑摆动装置
	1个

	7
	基本型悬吊器
	2个

	8
	U型挂架
	2个



数量要求：1套





24、 滚筒
规格：
Φ100X610±30mm；                        
Φ150X610±30mm；                        
Φ200X610±30mm；                       
Φ250X910±30mm；                       
Φ300X910±30mm；
功能：脑瘫儿童姿势矫正和神经发育训练，滚动和摇摆运动；运动失调患者平衡、协调训练。
数量要求：1套

25、系列沙袋(绑式、儿童)
规格：66×36×73cm±1cm
沙袋重量：0.5kg,1.0kg,1.5kg,2.0kg,2.5kg，每种2个
参数：优质型钢表面静电喷涂，滑轮带刹车功能，优质皮革绑式沙袋。
用途：肌力训练、关节牵引使用
数量要求：1套

26、站立架
规格：960-1100X600X940-1125±30mm；             
坐垫与背垫的角度为110°；
坐垫宽度：495mm，深度330mm；
座位可调角度：0~90°；
桌面尺寸：600X480mm；
桌面高度（距地面）可调范围：670-920mm；
桌面前后调节范围：0-220mm；
膝盖软垫前后调节范围：0-140mm，左右可调范围为120-350mm，上下可调距离为0-300mm；
重量：22kg；
最大载重：60kg；                                 
材质：国家标准型A3钢、方管、矩形管、圆管、高密度夹板表面清漆、高密度海棉、外包优质PU革。
功能：适用于7岁以下儿童、对患儿的胸、臀、膝和脚部的固定支撑并增加髋关节外展幅度，尤其适用于痉挛型的脑瘫儿童作站立训练。
数量要求：1套

27、PT训练床
参数：型钢表面静电喷涂。床面采用优质抗菌耐磨pu皮革内包高密度海绵经缝纫加工而成。
规格(mm)：1975×1235×520±20
额定载荷：200kg
用途：用于PT训练患者床上活动。
数量要求：2套

28、儿童保护腰带
规格：800X150mm；
重量：0.5kg；
材质：优质PU革。
功能：保护患儿起立平衡。
数量要求：1套

29、巴氏球
规格（cm）：Ф45/黄色、Ф55/红色、Ф65/绿色、Ф75/蓝色，每种规格1个材质：进口优质PVC粉+环保增塑剂+环保发泡粉+环保着色剂
用途：用于使用者的平衡感觉、协调性训练、反射协调训练、关节活动度训练等。
配置：
1、 巴氏球1套（4个）             
2、使用说明书1份
3、合格证、保修卡1套

数量要求：1套


30、斜形垫系列
1.规格：
15°：480X450X130±30mm；
30°：480X450X270±30mm；
45°：480X450X470±30mm；           
重量：15º（4kg）、30º（6kg）、45º（7.2kg）；                         
材质：优质中纤板、高密度海棉、外包优质PU革。
2.用途：用于手法治疗时铺垫使用，改善舒适性。
3.配置：楔形垫1件、说明书、合格证、保修卡1套

数量要求：1套

31、儿童梯背架
规格：握手φ25cm；                  
参数：790X580X1100±30mm；     
重量：3.5kg 
材质：优质木材表面清漆。
功能：可用于步行用的辅助器或用于坐、站位时的支持器。
数量要求：1套

32、脊柱侧弯训练用套件  
小圆凳  2
瑜伽砖  10
训练木棍8
瑜伽垫  2
镜子    1
肋木    1
弹力带  6
脊柱侧弯测量尺1
体态图       1
身高测量尺   1
人体骨架模型
