尉氏县门楼任卫生院血液透析设备项目（二次）
询价文件
项目编号：尉财询价采购2026-8
采 购 人：尉氏县门楼任卫生院
代理机构：河南嘉泰工程管理有限公司
日    期：二〇二六年十一月
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第一章 询价公告
项目概况
尉氏县门楼任卫生院血液透析设备项目的潜在投标人应在开封市公共资源交易信息网获取招标文件，并于2026年11月12日09时30分（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：尉财询价采购2026-8 
2、项目名称：尉氏县门楼任卫生院血液透析设备项目
3、采购方式：询价
4、预算金额：1000000元
最高限价：1000000元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）
	是否专门面向中小企业
	采购预留金额（元）

	1
	尉财询价采购2026-8-1  
	尉氏县门楼任卫生院血液透析设备项目
	 1000000
	 1000000
	是 
	1000000


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
5.1.采购内容：8台血液透析设备（单泵）、2台血液透析滤过设备（双泵）、1套水处理设备、1套新风净化机组全套医疗设备。
5.2.交货地点：采购人指定地点
5.3.资金来源：财政资金，已落实
5.4.交货期限：自合同签订之日起30日历天内完成交货及安装调试。
5.5.质量要求：符合相关的国家标准、行业标准和专业标准
5.6.质保期：1年 
6、合同履行期限：同交货期限
7、本项目是否接受联合体投标：否
8、是否接受进口产品：否
9、是否专门面向中小企业：是
二、申请人资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策满足的资格要求：
本项目执行中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等相关政府采购政策。
3、本项目的特定资格要求
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供2024年度或2025年度财务审计报告（新成立的企业提供资信证明）。
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供声明函，格式自拟）。
（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2026年以来任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。
（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明，格式自拟）。
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
（7）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，截至响应文件递交截止时间，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。提供查询结果页面截图【查询渠道：“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）】。
（8）供应商为生产企业须具有医疗器械生产企业许可证；供应商为代理商（经销商）须具有医疗器械经营企业许可证或医疗器械经营备案凭证（非医疗器械可不提供）。
（9）投标产品须取得医疗器械注册证或登记表（非医疗器械可不提供）。
（10）本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同中型、小型企业），供应商根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定执行，并提供中小企业声明函。
（11）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供 “国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息截图）；
三、获取招标文件
1、时间：2026年11月09日至2026年11月11日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。
2、地点：开封市公共资源交易信息网
3、方式：供应商应注册成为开封市公共资源交易信息网会员并取得CA密钥，按要求下载电子采购文件。
4、售价：0元
四、响应文件提交
1、截止时间：2026年11月12日09时30分（北京时间）
2、地点：电子响应文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易信息网会员系统中加密上传。
五、响应文件开启
1、时间：2026年11月12日09时30分（北京时间）
2、地点：尉氏县公共资源交易中心开标室（尉氏县市民之家六楼）。
六、发布公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》《开封市公共资源交易信息网》上发布，公告期限为三个工作日。
七、其他补充事宜
1、采购项目需要落实的政府采购政策：
（1）执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；
（2）执行《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）；
（3）执行《开封市财政局文件》（汴财购[2022]3号）
（4）执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；
（5）执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；
（6）执行《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）；
（7）执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）。
2、本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）
3、供应商应注册成为开封市公共资源交易信息网会员并取得CA密钥，在开封市公共资源交易信息网登录政采、工程业务系统。按要求下载电子采购文件。供应商未按规定下载电子采购文件的，其投标将被拒绝。
4、获取采购文件后，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的响应文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本响应文件制作工具制作电子响应文件。供应商系统操作手册在开封市公共资源交易信息网查看。（如有网上系统问题请联系0371-23859291）
5、请供应商时刻关注开封市公共资源交易信息网和公司CA密钥推送消息。
6、潜在投标人可打开开封市公共资源交易中心网站首页“流程公开”里查看采购文件。
7.递交质疑或投诉的方式及地址
（1）线上：
根据汴公管办〔2020〕13号文件规定，投标人需在“开封市公共资源交易信息网”交易系统中提出质疑（异议）与投诉，招标人或招标代理机构在规定时间内进行回复，各投标人应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态。
递交地址:《开封市公共资源交易信息网》会员投标系统中本项目“质询信息”位置线上直接提起。(如有疑问可拨打服务电话咨询0371-23859291)
（2）线下：
行政监督部门受理投诉的联系方式:
监督部门: 尉氏县卫生健康委员会
地址：开封市尉氏县纬五路与行政东路交叉口南150米
联系人: 周先生
联系方式:0371-27997349
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1、采购人信息
名称：尉氏县门楼任卫生院
地址：尉氏县门楼任乡门楼任村
联系人：王女士
联系方式：15938515716
2、采购代理机构信息
名称：河南嘉泰工程管理有限公司
地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商都路100号2号楼2单元17层1718号
联系人：杨女士
联系方式：0371-55657500
3、项目联系方式
联系人：杨女士
联系方式：0371-55657500
第二章  供应商须知
供应商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	名称：尉氏县门楼任卫生院
地址：尉氏县门楼任乡门楼任村
联系人：王女士
联系方式：15938515716

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：河南嘉泰工程管理有限公司
地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商都路100号2号楼2单元17层1718号
联系人：杨女士
联系方式：0371-55657500

	1.1.4
	本次采购

项目名称
	尉氏县门楼任卫生院血液透析设备项目（二次）

	1.1.5
	采购内容
	8台血液透析设备（单泵）、2台血液透析滤过设备（双泵）、1套水处理设备、1套新风净化机组全套医疗设备

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.3.2
	交货期限
	自合同签订之日起30日历天内完成交货及安装调试

	1.3.3
	交货地点
	采购人指定地点

	1.3.4
	质量要求
	符合相关的国家标准、行业标准和专业标准

	1.3.5
	质保期
	1年

	1.4.1
	供应商资格要求
	详见公告
供应商需对所填内容的真实性负责。

	1.10.2
	供应商提出问题的截止时间
	投标截止时间3个工作日前

	1.10.3
	采购人书面澄清的时间
	投标截止时间3个工作日前

	1.11
	偏离
	不允许以下重大偏离：
经评标委员会审查后响应文件有下列情形之一的，视为未能实质性响应采购文件，应认定为无效标：
（1）未按采购文件要求电子签章的；
（2）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 
（3）供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按采购文件规定提交备选投标方案的除外； 
（4）联合体投标的；
（5）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
（6）明显不符合技术规格、技术标准的要求；
（7）响应文件附加有采购人不能接受的条件的；
（8）供应商以他人的名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标采取可能影响评标公正性的不正当手段的；
（9）投标报价高于招标控制价的；
（10）不符合采购文件中规定的其他实质性要求的；
（11）投标行为违反招标投标法以及相关法律、法规和规定的。

	2.1 
	构成采购文件的其他材料
	采购文件的补充文件及有关本项目的变更资料（如有）

	2.2.1
	供应商要求澄清采购文件的截止时间
	从获得询价文件之日或询价公告期限届满之日起至首次递交响应文件截止时间前一天止以书面形式提出。

	2.2.2
	投标截止时间
	 2026年11月12日09时30分（北京时间）

	2.2.3
	供应商确认收到采购文件澄清的时间
	自采购文件澄清公告在相关网站上发布之日起，即为默认收到。

	2.3.2
	供应商确认收到采购文件修改的时间
	自采购文件修改公告在相关网站上发布之日起，即为默认收到。

	3.1.1
	构成响应文件的其他材料
	无

	3.2.3
	最高限价
	1000000.00元
超出最高限价的按无效标处理。

	3.2.4
	报价币种
	全部报价均应以人民币为计量货币，并以人民币进行结算。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止之日起60日历天

	3.5
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.6.3
	签章要求
	响应文件按照采购文件要求签章。

	3.6.4
	响应文件份数
	供应商必须在投标截止时间前提供：
加密的电子响应文件壹份（在开封市公共资源交易网会员系统指定位置上传）；

	4.1
	响应文件的递交
	1.供应商应在投标截止时间以前登录开封市公共资源交易中心系统上传递交加密电子响应文件到会员指定位置，并确认已经成功提交响应文件，请在上传时认真检查上传响应文件是否完整正确。
2.供应商如因网上系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与开封市公共资源交易中心联系，联系电话： 0371-23859291。

	5.1
	询价时间、地点
	开标时间：同投标截止时间
地点：《开封市公共资源交易信息网》电子响应文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易信息网会员系统中加密上传。
本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）

	5.2 
	开标程序
	见总则

	6.1.1 
	询价小组的组建
	询价小组构成：共 3人组成，其中由采购人代表1人、经济和技术方面专家2人组成；
询价专家确定方式：开标前从省级评标专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，由评标委员会推荐中标候选人1-3名

	7.4
	付款方式
	安装调试完成付款90％，剩下10%作为质保金，一年后付清。

	7.5
	监督单位
	监督单位：尉氏县卫生健康委员会
联系电话：0371-27993605

	10
	需要补充的其他内容：

	10.1
	未尽事宜
	按国家有关规定执行

	10.2
	招标代理费
	代理服务费：由中标人按照采购文件约定，参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号文规定向代理机构缴纳代理服务费（按差额定率累进法计算），领取成交通知书前支付给代理公司（不含税金，税金另计）。 
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	10.3
	质疑（异议）与投诉的方式
	根据汴公管办〔2020〕13号文件规定，投标人需在“开封市公共资源交易信息网”交易系统中提出质疑（异议）与投诉，招标人或招标代理机构在规定时间内进行回复，各投标人应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态。
递交地址:《开封市公共资源交易信息网》会员投标系统中本项目“质询信息”位置线上直接提起。(如有疑问可拨打服务电话咨询0371-23859291)。

	10.4
	硬件特征码
	投标人应独立制作和上传响应文件，并承担因“硬件特征码一致”的围标串标行为所造成的不良后果。对于被认定为存在“硬件特征码一致”的围标串标行为的投标人，禁止其一年内在开封行政区域参与招标投标活动并在网上予以通报。

	10.5
	补充说明
	各供应商从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由供应商自行承担。

	10.6
	解释权
	构成本采购文件的各个组成文件应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除采购文件中有特别规定外，在招标投标和评标阶段的优先解释顺序如下：按招标公告（投标邀请书）、供应商须知、评标办法、招标内容及商务技术要求、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成部分中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成部分不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	10.7
	同义词语
	采购文件中出现的措辞理解：“采购人”与“招标人”含义相同；“供应商”与“投标人”含义相同；“招标代理机构”与“采购代理机构”含义相同；“招标文件”与”采购文件或询价文件”；“投标文件”与”响应文件”含义相同，“中标/中标人”于“成交/成交人”的含义相同。

	10.8
	成交人须知
	成交后，采购人有权对成交单位响应文件中提供的资料进行核实， 如有弄虚作假方式谋取成交的，一经查实取消成交资格，上报上级部门，并追究相应的法律责任。

	10.9
	中小企业中所属行业
	所属行业：工业
划分标准：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微企业划分办法（2017）>的通知》国统字 [2017]213 号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准为依据。

	10.10
	多家供应商提供的产品品牌相同情况下处置方式
	本项目采用最低评标价法评审，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按报价最低的参与报价评审，报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定1家供应商参与报价评审，其他同品牌供应商不再参与。
非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按以上条款规定处理。本项目核心产品见采购内容及技术要求。

	10.11
	其他要求
	重要提醒：请所有供应商如实填写附件1、附件2，如未填写或未如实填写，造成的后果有供应商承担。

	注：供应商须知前附表与采购文件不一致时，以供应商须知前附表为准。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备询价条件，现对本项目进行采购。
1.1.2 本采购项目采购人：见供应商须知前附表。
1.1.3 本采购项目采购代理机构：见供应商须知前附表。
1.1.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表。
1.1.5 本采购项目合同履行地点：见供应商须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本采购项目的资金来源：见供应商须知前附表。
1.3采购内容、交货期限和质量要求
见供应商须知前附表。
1.4 供应商资格要求
1.4.1 供应商应具备承担本项目的资格条件。见供应商须知前附表；
1.4.2供应商不得存在下列情形之一：
(l）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）; 
(2）被责令停业的；
(3）被暂停或取消投标资格的；
(4）财产被接管或冻结的；
(5）在最近三年内有骗取中标或严重违约问题的；
（6）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
（7）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。
1.5 费用承担
供应商准备和参加询价活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与询价采购活动的各方应对询价文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
1.7 语言文字
响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。证书证件应使用中文版本，无中文版本的应附相应的中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。 
1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的有关情况和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。
1.10 询价预备会
1.10.1 供应商须知前附表规定召开询价预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开询价预备会，澄清供应商提出的问题。
1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。
1.10.3 询价预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买询价文件的供应商。该澄清内容为询价文件的组成部分。
1.11 分包
供应商拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
1.12 响应和偏差
供应商须知前附表允许响应文件偏离询价文件某些要求的，偏离应当符合询价文件规定的偏离范围和幅度。
2. 询价文件
2.1 询价文件的组成
2.1.1 本询价文件包括：
（1）询价公告；
（2）供应商须知；
（3）询价程序；
（4）合同条款及格式；
（5）技术标准和要求；
（6）响应文件格式。
2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款对询价文件所作的澄清、修改，构成询价文件的组成部分。
2.2询价文件的澄清和修改 
2.2.1 供应商应仔细阅读和检查询价文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对询价文件予以澄清。
2.2.2 询价文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间3个工作日前以书面形式发给所有购买询价文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截上时间不足3个工作日，相应延长投标截止时间。
2.2.3 供应商在收到澄清，自询价文件的澄清或修改在相关网站发布起，即默认供应商在收到。
2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.2项规定的时间后的任何澄清要求。
3. 响应文件
3.1 响应文件的组成
3.1.1 响应文件应包括下列内容：
详见响应文件格式
3.2报价
3.2.1供应商在投标截止时间前修改响应函中的报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。
3.2.2 采购人设有最高投标限价的，最高投标限价在供应商须知前附表中载明。
3.2.3报价币种：除特别约定外，均采用人民币进行报价。
3.2.4供应商应当按照国家相关规定，结合自身服务水平和承受能力进行报价。
3.3 询价有效期
3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，询价有效期为自投标截止之日起60日历天。
3.3.2 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。
3.3.3出现特殊情况需要延长询价有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长询价有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。
3.4 投标保证金
本项目不收取投标保证金。
3.5 资格审查资料
3.5.1 “供应商基本情况表”应附供应商营业执照等材料的原件扫描件。
3.6备选投标方案
除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案。允许供应商递交备选投标方案的，只有成交人所递交的备选投标方案方可予以考虑。询价小组认为成交人的各选投标方案优于其按照询价文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。
3.7响应文件的编制
3.7.1响应文件应按 “响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。在满足询价文件实质性要求的基础上，可以提出比询价文件要求更有利于采购人的承诺。
3.7.2 响应文件应当对询价文件有关交货期、询价有效期、质量要求、采购范围等实质性内容作出响应。
3.7.3响应文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，响应文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按询价文件要求在相应位置加盖电子签章。由供应商的法定代表人加盖电子签章的，应附法定代表人身份证明，由代理人加盖电子签章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字盖章的具体要求见供应商须知前附表。
4. 响应文件的加密、递交、修改与撤回
4.1 响应文件的加密
实行电子招投标时，供应商应当按照询价文件和电子招标投标交易平台的要求加密响应文件，具体要求见供应商须知前附表。
4.2 响应文件的递交
4.2.1电子响应文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易信息网会员系统中加密上传。
4.2.2除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。
4.2.3逾期送达的响应文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
4.3 响应文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应符合电子招标投标交易平台的相关要求及规定。
5. 询价会议
5.1 询价时间和地点
采购人在供应商须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台开标，所有供应商的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。
5.2 询价程序
（1）开标时间倒计时； 
（2）开标前5分钟内主持人点击“预开标”；
（3）开标时间到供应商开始解密，开启解密倒计时； 
（4）查看及回复供应商现场质疑； 
（5）开标结束。
5.3 询价会议异议
供应商对询价会议有异议的，应当在现场提出，采购人及询价小组应及时作出答复，并制作记录。
6. 询价
6.1 询价小组
6.1.1 询价由采购人依法组建的询价小组负责。询价小组由采购人熟悉相关业务的代表以及评审专家组成。询价小组成员人数以及评审专家的确定方式见供应商须知前附表。
6.1.2 询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚期限未满的；
（5）与供应商有其他利害关系。
6.1.3 询价过程中，询价小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的询价小组成员作出的评审结论无效，由更换后的询价小组成员重新进行评审。
6.2 询价原则
询价活动遵循公平、公正、科学的原则。
6.3 询价
6.3.1询价小组按照第三章“询价程序”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审、询价。第三章“询价程序”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2询价完成后，询价小组应当向采购人提交书面评标报告和成交候选人名单。询价小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除供应商须知前附表规定询价小组直接确定成交人外，采购人依据询价小组推荐的成交候选人确定成交人，询价小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。
采购人在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。
采购人在收到评审报告后未按评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交人，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交人。
7.2 成交人公布
采购人在供应商须知前附表规定的媒介公布成交人。
7.3 成交通知
采购人确定成交人后，在规定的成交人公布媒介公布，以书面形式向成交人发出成交通知书，其他未成交的供应商自行查看结果，不再另行通知。
7.4 履约保证金
本项目不收取履约保证金。
7.5 签订合同
7.5.1供应商应承诺自成交通知书发出之日起30天内（供应商须知前附表或成交通知书另有规定者从其规定），根据询价文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，给采购人造成的损失的，成交人还应当予以赔偿。
7.5.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。
8. 纪律和监督
8.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对供应商的纪律要求
供应商不得相互串通询价或者与采购人串通询价，不得向采购人或者询价小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义询价或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响询价工作。
8.3 对询价小组成员的纪律要求
询价小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及询价有关的其他情况。在询价活动中，询价小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响询价程序正常进行。
8.4 对与询价活动有关的工作人员的纪律要求
与询价活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及询价有关的其他情况。在询价活动中，与询价活动有关的工作人员不得擅离职守，影响询价程序正常进行。
8.5 质疑
供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内实名向采购人或代理机构提出书面质疑。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。
8.6 投诉
供应商提出投诉的，应当先向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。
10．电子招标投标
采用电子招标投标，对响应文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见供应商须知前附表。 
附件1
开封政府采购合同融资政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与开封政府采购活动！
政府采购合同融资是支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在开封市政府采购网“政府采购合同融资平台”查询联系。
附件2
开封政府采购合同履约保函政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与开封政府采购活动！
政府采购履约保函是进一步优化营商环境支持中小微企业发展，规范我市政府采购项目履约保证金收取及退还工作。保护参与政府采购活动的供应商合法权益，减轻企业负担。采购人不得收取供应商质量保证金，或者在政府采购合同中预留资金作为质量保证金。鼓励采购人根据项目特点、供应商诚信等情况免收履约保证金或降低缴纳比例，并在采购文件中明确；并应在供应商履行完合同约定义务事项后及时退还；原则上供应商需以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金；确需提交转账、现金等形式保证金的需经财政部门同意；采购代理机构不得收取履约保证金。
政府采购合同履约保函机构，可在开封市政府采购网查询联系。
第三章  询价程序
询价程序前附表
	询价程序
	1、初步评审包含资格审查、符合性审查：询价小组对资格审查合格的报价文件，根据法律法规和询价文件进行符合性审查。
资格审查和符合性审查有一项不符合要求的，按无效投标处理。
2、推荐成交候选人。询价小组将各有效供应商的报价由低到高排序，按询价文件要求的成交候选人数量依次推荐成交候选人，即：报价最低者为第一成交候选人，次低者为第二成交候选人，以此类推。如出现成交候选人排名并列时，由采购人代表在开标场所采用随机抽取的方式确定排名先后。询价小组根据全体询价小组成员签字的原始评标记录和推荐成交候选人结果，编写评审报告。

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	资格审查标准
	营业执照
	具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照）；

	
	
	商业信誉和健全的财务会计制度
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供2024年度或2025年度财务审计报告（新成立的企业提供资信证明）。

	
	
	履行合同所必需的设备和专业技术能力
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供声明函，格式自拟）。

	
	
	缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2026年以来任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。

	
	
	无重大违法记录的书面声明
	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明，格式自拟）。

	
	
	信用记录查询
	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，截至响应文件递交截止时间，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。提供查询结果页面截图【查询渠道：“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）】。

	
	
	供应商要求
	供应商为生产企业须具有医疗器械生产企业许可证；供应商为代理商（经销商）须具有医疗器械经营企业许可证或医疗器械经营备案凭证（非医疗器械可不提供）。

	
	
	投标产品要求
	投标产品须取得医疗器械注册证或登记表（非医疗器械可不提供）。

	
	
	中小企业声明
	本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同中型、小型企业），供应商根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定执行，并提供中小企业声明函。

	
	
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
	（提供 “国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息截图）；

	
	
	其他要求
	符合第二章“供应商须知前附表”规定

	2.1.2
	符合性审查标准
	供应商名称
	与营业执照一致

	
	
	响应函签字盖章
	按询价文件要求签字或盖章

	
	
	响应文件格式
	符合 “响应文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	投标内容
	符合第二章“供应商须知前附表”规定

	
	
	交货期限
	符合第二章“供应商须知前附表”规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“供应商须知前附表”规定

	
	
	质保期
	符合第二章“供应商须知前附表”规定

	
	
	询价有效期
	符合第二章“供应商须知前附表”规定

	
	
	技术标准与要求
	符合“第五章 技术标准和要求”及采购文件规定

	
	
	询价报价
	不超过招标控制价（最高限价），且不得低于成本价

	
	
	其他要求
	符合采购文件规定


注：1、询价程序前附表内容与询价程序正文内容不一致时以本前附表内容为准。
2、询价及询价程序前附表中涉及到的内容均应体现在报价文件中。
3、本项目是专门面向中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位采购项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
1初步评审
1.1资格审查：见询价程序前附表。
1.2符合性审查：见询价程序前附表。
1.3报价文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
  （1）响应文件中询价响应函附录内容与响应文件中相应内容不一致的，以询价响应函为准；
  （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
  （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
  （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
  同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
1.4异常低价审查：评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的；或者低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的；或者低于采购项目最高限价45%的（投标文件中已提交书面说明及证明材料的可不再重复提交）；或者评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会应通过电子交易系统向该供应商发出澄清通知，供应商在通知发出30分钟（另有约定的除外）内通过该系统答复，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
异常低价审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商相关材料以及评审委员会有关资料一并归档。
2成交原则
2.1询价小组应当从质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求的供应商中，按照报价从低到高的顺序对供应商进行排序，并按顺序推荐3名成交候选人。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。
3询价结果
3.1除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交人外，询价小组从通过评审的合格供应商中推荐3名成交候选人。
3.2 询价小组完成询价后，应当向采购人提交书面询价报告。
备注：询价小组判定为无效投标的，应对无效投标情况予以说明，对照询价文件规定的无效投标条件指出报价文件存在的具体问题。
第四章 合同条款及格式


参考标准采购合同相应条款，具体以签订的合同为准。
第五章 技术标准和要求
血液透析滤过机招标技术规格要求（核心产品）
	序号
	技术和性能参数
	技术和性能参数要求

	*1.1
	临床应用
	具有多种治疗功能：血液透析（HD），血液滤过（HF），血液透析滤过 （on-line HDF ），可进行全天24小时的持续的治疗。

	1.2
	显示屏
	≥15英寸可多角度旋转液晶触摸显示屏。

	1.3
	操作界面
	中文操作面板、中文操作菜单

	*2.1
	动脉压监测显示范围
	无污染，密闭式真空动脉压力监测，-280mmHg～+280mmHg，精度±10mmHg，分辨率10mmHg

	2.2
	静脉压监测显示范围
	​​​​ -100mmHg～+480mmHg，精度±10mmHg，分辨率10mmHg

	2.3
	跨膜压监测显示测范围
	-100mmHg～+390mmHg，分辨率10mmHg

	2.4
	动脉血泵血流量范围
	30～490mL/min，精度±10%

	2.5
	透析液制备
	水与各浓缩液的比例可在面板调节，兼容多种透析液配方。

	3
	空气监测器
	对于血液管路的超声波传导检测附加液面水平和光学监测器,双重监测.

	4
	设备智能化
	机器辅助自动管路安装和拆除。

	*5.1
	透析液流量范围控制
	透析液流量：0mL/min,100~1000mL/min(每100ml/min可调)，透析液流量随血流量自动调节

	5.2
	透析液控制方式
	待机状态下透析液流量减低至低流量，根据有效血流量调整透析液流量, 能在减少透析液消耗的情况下提供同等质量的透析 

	6.1
	超滤方式
	采用密闭式平衡腔超滤控制系统，双容量平衡腔控制, 治疗过程中进行水路密闭性自检，确保治疗安全。

	*6.2
	治疗安全
	具备静脉脱针报警功能，检测到静脉脱针时，应触发声光报警，停止血泵、置换液泵，关闭静脉管路钳夹及动脉管路钳夹。最大失血量≤200ml。

	7
	透析数据管理系统
	可进行简易快速和安全的数据管理，机器可储存并保留4次治疗信息

	8
	联机透析清除率监测
	标配，无额外耗材，试剂和劳动力。能够实时不断检测尿素清除率K，有效透析时间，累计尿素清除量，血钠浓度，实时透析剂量。精确度±6%

	9
	在线血压监测
	配置血压监测仪，可显示血压图表趋势，自动或预先设定测量间隔5-15-30-60分钟以及快速测量，可测量收缩压，舒张压，平均动脉压和脉搏。

	*10
	置换液配备及流速控制
	置换液流量：25-600ml/min, 精确度 ±10%。采用自动置换液追加时可自动控制置换速率置换液与有效血流量自动匹配。

	11
	消毒和清洁程序
	一键式同步完成消毒脱钙,透析液吸管(A\B)自动消毒，有原厂消毒液可选，清洗消毒时间短

	*12
	紧急按钮
	机器有紧急按钮功能，可一键终止超滤，自动测量血压，自动追加置换液，自动降低血流量至50ml/min。

	13
	后备电池
	内置的后备电池可支持血泵连续工作不小于15min,并且血路系统应继续保持工作状态。

	*14
	漏血检测
	漏血监测：当透析液流速100ml/min-1000ml/min红细胞比容0.32时，响应值是≤0.35ml/min的失血流入透析液，设备会产生报警。

	15
	具备提示及引导操作功能
	设有电导率、透析液流量、压力、温度、静脉压、漏血、气泡等监测和报警装，各种报警有原因提示

	16
	CF级别（心脏漏电）电击防护
	CF级别（心脏漏电）电击防护


注：带“▲”“*”部分不允许负偏差，否则将视为非响应性文件予以拒绝。
血液透析机招标技术规格要求（核心产品）
	序号
	技术和性能参数
	技术和性能参数要求

	1.1
	临床应用
	液晶监视屏，中文操作界面，可显示≥4种颜色指示色，以便于操作人员做出相应处理手段。

	1.2
	显示屏
	机器配备≥10英寸彩色液晶显示屏,

	*1.3
	治疗安全
	治疗时可进行压力密闭平衡测试，检查水路系统密闭性，保证超滤精度和治疗安全，整个治疗过程≥18次。

	2.1
	动脉压监测显示范围
	-200 mmHg～+200mmHg

	2.2
	动脉压监测精度
	±10mmHg

	2.3
	动脉压监测分辨率
	20 mmHg

	2.4
	静脉压监测显示范围
	-60 mmHg～+500mmHg

	2.5
	静脉压监测精度
	±10mmHg

	2.6
	静脉压监测分辨率
	20 mmHg

	*2.7
	在线清除率监测
	标配在线清除率监测模块，测量精确度为±6%；模块在治疗过程可显示：血浆钠浓度。

	2.8
	跨膜压监测分辨率
	20 mmHg

	2.9
	动脉血泵血流量范围
	15～600ml/min可调。

	2.10
	动脉血泵精确度
	±10%

	2.11
	透析液温度监控
	温度设定35℃-39℃，≥0.5℃的增幅连续可调；报警限值33℃-40℃，连续可调，精度±0.5℃，具备超温报警。

	3
	空气监测器
	超声传导检测空气和血液泡沫，在静脉夹中另有光学探测器

	*4
	透析液监测
	透析液的配制包括基于平衡腔的定容配制操作系统和基于电导率测量的安全监控系统，按浓缩液的配方算出的目标电导率与机器调配出透析液的电导率误差不得超过5%；设备具备防止A/B透析浓缩液放错的措施。

	*5.1
	透析液流量范围
	0－800ml/min，可根据有效血流量实时调整透析液流速，每100ml/min可调，测量精度为±10%。

	*5.2
	脱水安全
	脱水误差：在规定的超滤范围内，最大脱水误差= 超滤泵误差 + 平衡误差。其中超率泵误差即超滤精度为超滤量的±1%。平衡误差为透析液量的±0.1%。脱水误差不超过±50mL/h，当脱水和ISO脱水为0ml/h时，脱水误差不超过±30ml/h。
脱水偏离：在治疗期间的任何时间内，脱水误差应保持在±400mL以内。

	5.3
	透析液制备方式
	容量式透析液配比后进行电导度监测

	6.1
	肝素泵设定
	设定范围：0.1～10ml/h，分辨率：0.1 ml/h，，允差范围为所输送注射器容量的±5-±6%。

	6.2
	超滤精确度\超滤率
	超滤±1%,0～4000ml/h

	7
	漏血探测器及敏感度
	漏血探测器为在透析液流量≥800mL/min、超滤流量≥4.00L/h的条件下，漏血速率的最大报警限值应≤0.35ml/min。

	*8
	消毒和清洁程序
	具有水/热/化学等多种化学消毒程式可供选择，消毒、脱钙一次完成不超过35分钟。

	9
	超纯透析
	标配细菌过滤器确保超纯透析

	10
	后备电池
	标配，支持整机维持体外循环至15分钟,所有监测功能均正常工作,治疗数据不丢失.

	11
	维修与校正和程序
	机器内置维修与校正程序
机器水电严格分离.

	
	
	


注：带“▲”“*”部分不允许负偏差，否则将视为非响应性文件予以拒绝。
血液透析用双级反渗透水处理装置（核心产品）
1、 预处理配置要求
1. 预处理前配备全自动原水可冲洗滤器用于保护预处理泵，具有多档冲洗时间可调的控制器，可自动冲洗去除原水中≥100µm微粒。提供实物安装照片佐证
▲2. 预处理前配备漏水监测装置和进水电磁阀，独立的漏水检测探头放置在预处理前地面上，在检测到泄漏时自动关断水源。提供实物安装照片佐证
 3. 配备格兰富预处理加压泵，可根据压力自动启动，具有无水空转保护功能
 4. 预处理泵后配备减压阀，为整个预处理系统提供稳定安全的供水压力。提供实物安装照片佐证
 5. 砂滤罐，内含粗砂、细砂等滤料，配备全自动数字型控制器
 6. 砂罐后配备前精密滤器用于保护预处理，壁挂式安装，选用≤20µm折叠纸滤芯。滤器前后配备压力表。提供实物安装照片佐证
▲7. 树脂罐，罐体数量≥2个，采用并联设计，配备全自动流量控制数字型控制器，可根据本地自来水硬度自动计算原水处理量。提供实物安装照片佐证
 *8. 活性碳罐，罐体数量≥2个，采用串联设计，配备全自动数字型控制器。提供实物安装照片佐证
 9. 砂滤罐、前后滤器、树脂罐、活性碳罐均配有内置取样口。提供实物安装照片佐证
10. 预处理炭罐后安装后精密过滤器防止杂质进入反渗膜，壁挂式安装，选用≤5µm折叠纸滤芯，过滤精度高。滤器前后配备压力表。提供实物安装照片佐证
11. 预处理管路连接采用压接或热熔方法连接。提供实物安装照片佐证
12. 预处理部分配备具备气隔功能的排水漏斗，防止建筑物排水系统微生物反向污染预处理。提供实物安装照片佐证
2、 主机配置、性能和功能特点
*1. 双级反渗透系统，水温15℃，回水压力2Bar时，二级反渗主机标称产水量≥1500L/H。提供注册证技术要求佐证
 2. 双级反渗透系统采用分体式单元化设计，每一级可单独供水,保证透析用水安全。提供实物安装照片佐证
▲3. 每级反渗主机占地面积小，不超过0.55m2。提供注册证技术要求佐证占地面积 
▲4. 每级反渗主机供应模式下最大功率≤5kVA。提供注册证技术要求佐证
5. 选用大产水量≥4寸反渗膜，单支膜产水量≥500L/H(15℃)，膜壳竖直排列
6. 系统平均脱盐率>96%，细菌和内毒素清除率>99%
▲7. 系统采用防水和低噪音设计，供应模式时噪声<80分贝(距离1米)。提供使用说明书截图佐证噪声
8. 反渗泵采用风冷式多级立式离心泵
9. 系统具备无死腔设计的反渗膜组件和水路结构
10. 材料的使用符合生物相容性要求：接触透析用水的组件符合ISO 10993-1的生物相容性要求，防止有害物质的释出。提供使用说明书截图佐证

11. 系统具备先进的自检功能和数据监控功能，屏幕可显示全部传感器输入参数（电导率、温度、流量、压力）
12. 系统的有效产水率55%-75%可调。系统具备动态节水技术，根据血透机开机数量自动调节排水量大小
13. 系统具备可编程控制的全自动开关机、待机、冲洗、消毒、警告、报警程序
▲14. 系统前部配备紧急开关，在一级或二级电路故障时启用紧急操作模式不间断供水。提供实物安装照片佐证
15. 系统具备单反工作模式。双反工作时，仅在一反主机即可控制整个系统
▲16. 反渗主机配备漏水检测模块，具有独立的泄漏传感器和漏水检测探头内置于机箱内，可在线实时监测漏水状况，保证用水安全。提供使用说明书截图和实物安装照片佐证
▲17. 系统具备容积控制化学消毒功能，计量精确，消毒液需通过设备自带吸液管，自动吸入适量消毒液，非人工倒入缓冲水箱，可实现主机和供水循环管路同时进行化学消毒。提供实物安装照片佐证消毒液自吸式
18. 系统可和透析机联动消毒，可实现纯水流经全水路无死角消毒，有效控制微生物滋生水平。
19. 主机配备网络接口RJ45，可实现远程控制及信息查询，显示界面与主机相同。提供使用说明书截图佐证
20. 反渗主机配备具备气隔功能的排水漏斗，防止建筑物排水系统微生物反向污染主机系统。提供实物安装照片佐证
21. 主机配备独立的在线水质检测模块，反渗水电导率或水温超标时可自动停止向血透机供水。提供使用说明书截图或实物安装照片佐证
3、 供水管路配置及要求
▲1. 供水管路材质选用PVC材料，材质稳定且无金属例子（砷，铬，汞，铅，等）析出。提供第三方检测报告或使用说明书截图佐证
▲2. 供水管路材质不含双酚-A及邻苯二甲酸脂类成分等有毒物质。提供第三方检测报告或使用说明书截图佐证
*3. 直供供水，主机和供水回路上无压力平衡罐结构，避免消毒液残留和二次污染潜在危害。提供实物安装照片或使用说明书截图佐证无压力平衡罐
▲4. 循环供水回路为密闭循环无死腔设计，配备壁挂式循环供水回路分配模块，模块上集成有流量计、回水压力表、压力调节阀及取样口。提供实物安装照片或使用说明书截图佐证
四、系统要求
 ▲1. 系统预期使用寿命≥10年。提供设备铭牌照片或使用说明书截图佐证
 ▲2. 具有中华人民共和国医疗器械注册证，在注册证<结构及组成>中明确标明“双级反渗透系统”

3.  满足YY0572-2015透析用水水质要求
注：带“▲”“*”部分不允许负偏差，否则将视为非响应性文件予以拒绝。
新风净化机组全套医疗设备技术要求
	医用等离子体空气消毒器技术参数

	规格参数
	外形：吸顶式
	

	
	外型尺寸：（L×W×H）：620×620×255（mm³）
	

	
	天花开孔尺寸： 585×585 mm
	

	
	天花到房顶预留空间尺寸：≥260mm
	

	
	重量：16kg
	

	电气参数
	输入功率：≤94W
	

	
	电源：AC 220V  50Hz
	

	技术参数
	消毒方法：等离子体
	

	
	最大适用体积：100 m3
	

	
	额定循环风量：1000 m3/h
	

	
	消毒过程空气中臭氧浓度：＜0.003mg/m³
	*

	
	颗粒物(0.5μm）去除率＞99.99% 
	*

	
	气雾室细菌的杀灭率均＞99.99% 
	*

	
	自然菌平均消亡率(100m³，60min)＞90.00% 
	*

	性能参数
	可在有人状态下运行，且对人体没有任何伤害。
	

	
	嵌入式安装，可与天花板完全齐平
	

	
	外壳采用优质镀锌钢板，防老化防自燃，中间进风四周水平出风结构，更利于空气循环，避免杀菌死角。
	

	
	采用新型等离子体电场，杀菌效果好。
	

	
	选用优质分子过滤器，可有效去除微小颗粒物、有机气体和异味。
	

	
	风量三挡可调，配有磁性遥控器，可吸附于机身或金属物体表面。
	

	
	配有手动、预约模式，满足用户更多使用需求。
	

	
	预约模式可实现6时段预约开关机。
	


注：带“▲”“*”部分不允许负偏差，否则将视为非响应性文件予以拒绝。
AED招标参数要求
1. 物理功能
1. 整机重量（含电池）≤2.5Kg，设备具备高便携性，且有主机一体便携把手。
2. 主机设有机盖保护装置，并支持开盖即开机方式。
3. 方便收纳和操作，主机防护盖内有电极片专用收纳仓。
4. 主机使用期限≥10年。
5. ▲产品防尘防水级别≥IP65。
6. 主机通过≥1.6米高度跌落试验，6个面各跌落1次。
7. 工作温度：-10℃～ 50℃，0%～95%(无冷凝)，（从室温环境下进入－20℃环境后，至少能工作 60 分钟）。
8. 存储温度：存储温度：-30℃～70℃，0%～95%(无冷凝)
2. 操作显示
1.采用开盖即开机方式。
2.主机具有成人和儿童模式，可以通过病人类型一键切换按钮进行成人/儿童切换。
3.具有快速参考指南，支持声光等信息提示。
4.▲语言一键切换，支持4种以上语言。
5.为适应急救现场嘈杂环境下使用，设备能够根据环境噪音强度自动调节语音播放音量。
6.CPR按压模式可设置30:2和15:2可调，按压速率100、110、120可调。
7.提供语音指导提示，指导操作人员按照 AHA/ERC 推荐的频率对病人实施胸部按压并进行通气。
3. 设备性能
1. ★采用双相波技术，除颤方式为全自动，成人除颤最大能量可达360J，儿童除颤最大能量可达100J。
2. ▲为了适用不同人群和患者类型，除颤能量前三次档位可进行调节。
3. 开始AED分析到200J放电准备就绪时间＜5s。
4. 除颤后ECG恢复时间＜2s。
5. 电池使用年限≥5年，电池容量≥4500mAh。
6. 在适合条件下，工作时间≥12小时，可提供≥210次360J除颤或320次200J除颤。
7. ▲首次出现电池电量低报警时，主机至少还可持续工作30分钟或至少提供10次200J电击。
8. 单副电极片有效期≧36个月。
4. 设备自检与巡检
1. 设备每天、每周、每月都会进行自检，自检项目包括按键测试、高低压充放电、能量内部释放及解除、内存、电池电量、时间、通讯等内容。
2. 设备主机具备状态指示灯，以颜色变化显示设备运行状态，便于日常维护。
3. ▲主机具有电池查看窗，可以在不开机不开盖的状态下监测电池电量。
4. 主机具有电极片查看窗，方便随时查看电极片的使用效期。
5. 数据传输和存储
1. ▲数据存储内存容量≥1G，可存储≥1500条事件记录或≥2000份自检报告，保存至少≥5小时ECG 波形。
2. 具备录音功能，可保存≥70分钟抢救现场录音。
3. 设备支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据。
4. 设备配置了4G、Wi-Fi无线模块，可通过无线网络接入设备管理系统，实现设备管理和数据传输功能。
注：带“▲”“*”部分不允许负偏差，否则将视为非响应性文件予以拒绝。
病人监护仪招标参数
一、适用范围与资质
1、 适用场景：手术室、ICU、CCU 病房监护及床边监护
▲注册证类别：II 类医疗器械注册证
安全分类：I 类内部电源设备，CF 型防除颤应用部分，IPX2 防护等级，连续运行设备
二、显示与操作
▲主显示屏：12.1 英寸 / 15.6 英寸彩色 TFT LCD，分辨率 1024×768
操作方式：5 个按键 + 1 个飞梭旋钮（电源、报警暂停、报警关闭、血压控制、波形冻结）
外部显示：支持 VGA 接口外接显示设备
三、结构与供电
结构形式：一体化主机、显示屏、集成参数模块
▲主机电池：11.1VDC 5200mAh 可拆卸锂电池，续航≥240 分钟（4 小时），低电量续航≥5 分钟
电源：AC 100–240V（±10%），50Hz/60Hz±3Hz，输入功率 50VA–70VA
四、工作模式
具备监护模式、演示模式、待机模式、夜间模式等
五、监测参数（标配）
▲标配监测：心电（ECG）、血氧（SpO₂）、脉搏、无创血压（NIBP）、呼吸（RESP）、体温（TEMP）
▲标配模块：一体化参数模块 M001
选配模块：旁流 CO₂模块 M402E、主流 CO₂模块 M401B
六、心电（ECG）核心功能
▲导联支持：3 导联、5 导联、10 导联，支持 AHA、IEC、YY0828 标准
增益：×0.25、×0.5、×1、×2、×4，误差＜±5%
扫描速度：6.25、12.5、25、50mm/s，误差≤±10%
▲共模抑制比：标准模式＞90dB；监护 / 手术 / 强滤波模式＞105dB
抗极化电压：＞±400mV
▲起搏检测：支持 ±2mV～±700mV 起搏脉冲识别与屏幕标记
▲心率范围：成人 15～300bpm；小儿 / 新生儿 15～350bpm，精度 ±1% 或 ±1bpm
心率报警：支持成人 / 小儿 / 新生儿分级设置，误差 ±1bpm
呼吸测量（RR）：0～150rpm，15～150rpm 精度 ±2rpm 或 ±2%
执行标准：GB 9706.227-2021
七、血氧（SpO₂）
▲测量范围：0%～100%
▲测量精度：70%～100% 范围内误差 ±3%
脉搏率（PR）：30～300bpm，报警误差 ±1bpm
灌注指数 PI：0.05%～20.00%
光辐射安全：RG0 豁免类，符合 GB/T 41265-2022
执行标准：YY 9706.261-2023
八、呼吸（RESP）
测量范围：0rpm～150rpm
精度：15～150rpm：±2rpm 或 ±2%
▲窒息报警：10s～60s 连续可调
具备心动干扰识别及报警功能
九、无创血压（NIBP）
测量方法：自动振荡法
工作模式：手动、自动、连续测量
▲测量范围：
成人：收缩压 40～270mmHg，舒张压 10～210mmHg
小儿：收缩压 40～235mmHg，舒张压 10～180mmHg
▲精度：最大平均误差 ±5mmHg，最大标准偏差≤8mmHg
执行标准：YY 9706.230-2023
十、体温（TEMP）
▲测量范围：0.0℃～50.0℃
▲精度：±0.2℃，分辨率 0.1℃
双体温通道：TEMP1、TEMP2
执行标准：YY 9706.256-2023
十一、呼末二氧化碳（EtCO₂）（选配）
▲模块类型：旁流 M402E、主流 M401B
▲测量范围：0～20% 体积百分比
▲精度：
0～12%：±(0.2%+ 读数的 2%)
12.1%～20%：±(0.2%+ 读数的 6%)
呼吸率 awRR：0～150rpm，精度 ±1rpm
执行标准：GB 9706.255-2022
十二、数据存储与接口
▲趋势数据：≥1200 小时，分辨率 1s
事件存储：≥200 条
接口配置：电源、ECG/RESP/NIBP/SpO₂/TEMP/CO₂、VGA、USB2.0、100M 有线网、护士呼叫接口
十三、物理与环境参数
尺寸：≥300mm×120mm×230mm
重量（含电池、打印机）：≤3.9kg
工作环境：≥5℃～40℃，15%～95% RH，70.0kPa～106.0kPa
存储环境：≥-20℃～60℃，10%～95% RH，57.3kPa～106.0kPa
十四、EMC 与安全
▲符合 YY 9706.102-2021、GB 9706.227-2021、YY 9706.230-2023、YY 9706.256-2023、YY 9706.261-2023、GB 9706.255-2022 全套电磁兼容与安全标准。
注：带“▲”“*”部分不允许负偏差，否则将视为非响应性文件予以拒绝。
第六章  响应文件格式
                     （项目名称）
响 应 文 件
项目编号：
供应商名称：          （企业电子签章）
法定代表人：          （个人电子签章）
日      期：        年    月    日

目  录

一、询价响应函
二、询价响应函附录
三、法定代表人身份证明
四、授权委托书
五、技术偏差表
六、资格审查资料
七、供应商认为需要提交的其他材料
一、询价响应函
致：（采购人名称） 
1．我方己仔细研究了            （项目名称）询价文件的全部内容，愿意以人民币（大写）             （小写         元）的报价，交货期限           ，按合同约定完成本项目，质量达到          ，质保期：            。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件。
3．如我方成交：
(l）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。
(2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。
(3）如我方成交，我方愿意按照采购文件的规定一次性向代理机构支付招标代理服务费。
4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且完全响应询价文件中所有已明确的实质性要求。
5.                   （其他补充说明）。
供应商 ：                  （企业电子章）
   法定代表人人或其委托代理人：                 （电子签章或签字）
地址：                            
手机号码：                            
         年       月        日
二、询价响应函附录
	项目名称
	

	项目编号
	

	供应商名称
	

	询价报价 
	小写：              元    
大写：              

	投标内容
	

	交货期限
	

	质量要求
	

	质保期
	

	投标有效期
	

	备注
	


注：1、询价函附录中的“询价报价”应包括询价文件所规定的招标范围的全部内容的相关所有费用；
2、以上询价函附录格式不得自行改动，否则，视为无效。
3、报价保留至小数点后两位，第三位数字四舍五入。
供应商：                    （企业电子章）
   法定代表人人或其委托代理人：                  （电子签章或签字）
日期：   年   月   日
报价明细表
	序号
	货物名称
	品牌/规格型号
	生产厂家/产地
	单位/数量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	总计：          元


注：以上内容必须如实、详细填写，如表格不足可自行添加。
  供应商：                    （企业电子章）
   法定代表人人或其委托代理人：                  （电子签章或签字）
日期：   年   月   日
三、法定代表人身份证明
投标供应商名称：                      
单位性质：                        
地址：                        
成立时间：        年      月       日
经营期限：              
姓名：           性别：        年龄：      职 务：          
系                                （投标供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
  供应商：                    （企业电子章）
         年       月        日
四、授权委托书
本人         （姓名）系                （投标供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                 （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：           。
代理人无转委托权。
附：1、法定代表人身份证扫描件
2、委托代理人身份证扫描件
         供应商：                    （企业电子章）
法定代表人人或其委托代理人：       （电子签章或签字）
       年       月        日
五、技术偏差表
	序号
	货物名称
	采购文件技术参数要求
	响应文件响应参数内容
	偏差说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


注：
1、响应文件内容与采购文件技术、商务要求有偏差时，应在上表中分别列明，填写偏差说明（注明正偏差），保证除列出的偏差外无其他偏差。所投产品需满足“第五章 技术标准和要求”，带“▲”“*”部分不允许负偏差，否则将视为非响应性文件予以拒绝。
2、无偏差时可不填列具体内容，只在对应的货物名称“偏差说明”栏内注明“无偏差”。
3、供应商应据实响应技术参数要求，如有虚假中标将追究其相关责任。
  供应商：                    （企业电子章）
法定代表人人或其委托代理人：       （电子签章或签字）
       年       月        日
六、资格审查资料
（一）供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	邮箱
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	/ / /
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	其他人员
	

	经营范围
	

	备注
	


附：营业执照副本及供应商资格要求的其他相关证件、资料复印件，并加盖公章。
七、供应商认为需要提交的其他材料
1.技术部分（供货实施方案，格式自拟）
2.优惠服务承诺（格式自拟）
3.供应商认为需要提交的其他更有利于供应商的材料等。
附件1：关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》 （ 国办发〔2025〕34 号） 的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品 。具体情况如下：
1.（产品名称1） ，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址） 。（产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占比≥  （规定比例）。（产品名称 1）的（关键组件） 在中国境内生产 。（产品名称 1） 的（关键工序） 在中国境内完成。
2.（产品名称2） ， 生产厂为（厂名） ， 厂址为（生产厂址） 。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥    （规定比例） 。（产品名称2） 的（关键组件）在中国境内生产 。（产品名称 2） 的（关键工序） 在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责 。如有虚假，愿承担相应法律责任。
  供应商：        （企业电子章）
日期：      年    月  日
1.产品如有型号，请在“产品名称 ”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例 ”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“ 关键组件 ”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序 ”栏可不填，下同。
附件2：
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为   
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为   
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（企业电子章）：
日期：
注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、小微企业应能从国家市场监督管理总局所属的“小微企业名录”网站(网址：http://xwqy.gsxt.gov.cn）上能够查询到其基本信息。
3、中标人的本声明函随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督

附件3（符合政策要求，并申请按残疾人福利性单位投标者提供）：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（企业电子章）：
日  期：
注： 1、供应商随本函提供下相关材料复印件：①残疾证（不少于10人，不低于单位职工人数的25%），②劳务合同（期限一年以上），③社会保险金缴纳票据或清单，④银行代发工资证明。（供应商属残疾人福利性单位，而提供其他残疾人福利性单位制造的货物，需另外提供该制造企业的《残疾人福利性单位声明函》及附带相关资料）。
2、中标人本声明函随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件4（符合政策要求，并申请按监狱企业投标者提供）：
监狱企业证明
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：成交人的本监狱企业证明文件随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。


