1包：诊疗急救设备采购技术参数
总体要求：本项目为交钥匙工程，中标人须免费提供（包含但不限于）：医院信息系统对接服务、项目所需配套电脑及打印机设备、中型C型臂机房防护改造工程及配套设施（含辐射安全警示标识、工作人员个人防护用品等）、环评、放射预控评；同时须全程配合采购人完成辐射安全许可证、放射诊疗许可证的申报及取证工作。投标人须就上述全部内容出具书面承诺函（格式自拟），未提供该承诺函的，其投标将不予接受。
（一）床单元消毒机  数量7
  1.采用臭氧消毒灭菌；
2.消毒器机身采用全金属阻燃材料制作；
3.配备静音脚轮；
4.机体自带消毒管及电源线收纳盒；
5.消毒时间0～99min可调，默认时间10min快速消毒；
6.臭氧产出量≥4700mg/h，臭氧浓度≥3000mg/m³（提供相关证明文件）；
7.消毒一个工作周期后，消毒袋内臭氧残留量≤0.08mg/m³，消毒罩内臭氧残留量≤0.09mg/m³（提供相关证明文件）；
8.对大肠杆菌杀灭对数值＞3、对金黄色葡萄球菌杀灭对数值＞3、对白色念珠菌的杀灭对数值＞3、对铜绿假单胞菌的杀灭对数值＞3、对肺炎克雷伯氏菌的杀灭对数值＞3、对自然菌的平均杀灭数值＞1 （提供相关证明文件）；
9.机器具备抽气、消毒、保持、还原四种功能，作用时间为0-99min可调；
10.可预先设置自动消毒功能，一键完成消毒全流程；
11.多管路设计，可同时对≥2个床单位、≥4床被褥进行消毒；
12.采用液晶触控屏操作；
13.产品需在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案。
（二）床旁心电图机  数量1
一、 ECG输入及波形处理
1.1标准12导联心电信号同步采集，支持九导联专用儿童模式，具有9导联、12导联同步自动分析功能
1.2输入阻抗：≥90MΩ
1.3A/D转换：24bit
1.4采样率：≥60k Hz
1.5独立起搏通道，起搏采样率≥60k Hz
1.6频率响应：至少包含0.05Hz-500Hz
1.7耐极化电压：≥±950mV
1.8★时间常数：≥5s（提供证明文件）
1.9共模抑制比：≥130dB
1.10定标电压：1mV±1%
1.11抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能
1.12增益：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV可选
1.13走速：5mm/s、6.25 mm/s、10 mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s可选
二、整机配置
2.1 ≥8英寸彩色液晶电容触摸屏，分辨率≥1280×800
2.2 内置热敏点阵打印机（非外置模块），并支持通过有线/无线方式外接激光打印机打印A4报告
2.3设备内置存储器可支持≥100000例病例储存，并支持外接U盘和SD卡扩展存储空间
2.4可支持通过有线、无线、移动网络的方式进行联网，内置WIFI模块，可支持2.4GHz/5G Hz双频带传输
2.5内置蓝牙模块，支持通过蓝牙分享报告。
三、系统功能
3.1中文输入及中文操作提示和中文报告语言
3.2手动、自动、节律等检查模式可选，并支持实时采样、预采样及触发采样等采样模式
3.3具有导联信号质量检测功能
3.4★ 具有智能采集功能，可根据导联信号质量自动开始/停止心电采集（提供证明文件）
3.5支持≥30min数据采集及冻结功能
3.6采集过程中可自动检测心律失常并予以提示
3.7具有严重疾病提示功能，可对心肌梗死等危急重症心电图进行突出标识
3.8具有在屏诊断功能，可在屏幕上进行报告查看、报告编辑、波形放大、数据测量等操作
3.9具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印
3.10 可升级心电向量、晚电位、时间心向量、心率变异性、频谱心电等多种高级分析功能，辅助全面了解患者情况
3.11★具有ST-MAP及ST-VIEW功能（提供证明文件）
3.12支持用户登录设置，并针对不同用户分权限管理
3.13可以与同品牌心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传四、电源：
4.1交直流两用，自动转换
4.2直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间≥4小时
（3） 视功能刺激仪  数量2
  1.视觉图形刺激器能提供棋盘格、横条、竖条多种组合图形。
2.视觉图形刺激器图形反转频率：0.125Hz、0.25Hz、0.5Hz、1Hz、2Hz、4Hz、6Hz、 8Hz共8档。
3.视觉图形刺激器中固视点应在整个刺激野的中央。
（四）电动流产吸引器  数量2
1.负压人工流产术使用，由负压泵、负压调节器、收集容器组件、脚踏开关、机箱组成。                                                                                                                   
2.脚踏开关可以控制吸引压力，负压调节范围为 0.02MPa（150mmHg）-0.09MPa（680mmGg）。                               
3.抽气速率≥30L/min。
4.该设备有效期不少于10年
●配置清单
负压泵、负压调节器、收集容器组件、脚踏开关、机箱。收集容器组件包含缓冲瓶、收集瓶、吸引管、过滤器
（五）电动手术床   数量2
  1.手术床体采用四段式设计，由头板、背板、臀板、腿板、四部分组成；
2.全电动液压手术床，以下体位必须采用电动液压控制：水平升降、头/脚倾、左/右倾、背板上/下折等；
3.具有急停装置；
4.★手术床液压系统应无渗漏现象，液压历时4h，手术台下降距离应不大于1mm；（提供证明文件）
5.配有减压记忆床垫，由抗静电材料制成；
6.手术床应具有手持器控制、面板控制双重控制方式；
7.★在台面最高位空载时，取下所有配套件，横向摆动量≤5mm，水平侧向摆动量≤3mm；（提供证明文件）
8.床体在正常位置工作承重≥250kg，在升降过程中极限承重≥350kg；
9.床体具备电动纵向平移功能，最大平移距离≥300mm；                                                                                                                                10.床体具备内置腰桥顶板，顶升行程≥130mm；
11.床体整机的防水等级≥IPX4，脚踏控制器防水等级≥IPX8；
12.手术床应配备可移动脚轮，配有机械刹车或电动刹车；
13.床面高度可调范围:670mm-1000mm。
14.床面长度≥2000mm ，床面宽度≥500mm。
15.床面头倾≥28°±5°，脚倾≥28°±5°。
16.床面左倾≥22°±5°，床面右倾≥22°±5°。
17.背板上倾≥82°±5°，背板下倾≥43°±5°。
18.腿板上倾≥35°±5°，腿板下倾≥90°±5°，腿板外展≥90°±5°。
19.附件配置：每台手术床配置以下附件
（1）手持遥控器+立柱控制面板：1套；
（2）记忆海绵床垫：1套；                                                                                                                                                                          （3）夹持器（圆形）：≥1个；
（4）麻醉屏架：1个；
（5）搁手板：2个；
（6）大腿支架1套；
（7）缚身带 2套；
（8）支身架 1套；
（9）支肩架 1套；
（10）凝胶垫1套（支持仰卧位、侧卧位、俯卧位）；
（11）凝胶固定垫：110*70*1.5CM  1个；
（12）凝胶手术床垫：50*50*1.5cm  2个；
（13）凝胶凹型体位垫：50*10cm   2个；
（14）凝胶开放式头圈：20*7*3cm  1个；
（15）凝胶开放式头圈：30*15*7cm  1个；                                                                                                                                          （16）凝胶斜形垫{腋垫}：30*22cm  1个；
（17）凝胶半圆形体位垫：50*15*7cm  1个；
（18）凝胶圆形式头圈：30*15*7cm  1个。
（六）电动吸引器  数量 2
1.极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)
2.负压调节范围：0.02～0.09MPa(150～680mmHg)
3.抽气速率：≥40L/min
4.贮液瓶：2500ml×2 只(玻璃)
（七）电脑验光仪   数量1
1.测量范围 球镜：-30.00D—+25.00D (VD=12mm)  (0.01/0.12/0.25D间隔)
2.散光：0D—±12D(0.01/0.12/0.25D间隔)
3.轴位： 0°—180°（1°/5°间隔）
4.最小瞳孔直径 ≤2毫米
5.瞳距测量范围 远用：30-80mm (1mm间隔)
6.瞳孔尺寸测量范围： 1-10mm (0.1mm间隔)
7.自动追踪＆自动测量： Y轴自动追踪，自动测量
8.显示器： 可倾斜≥6.5英寸彩色LCD液晶屏
9.打印机： 内置热敏行式打印机
（八）脊柱康复专家系统   数量1
    1.★具有脊柱侧凸特定运动疗法PSSE康复动作教学视频库：（提供证明文件）
1.1康复动作教学视频库不少于500个动作视频；
1.2应至少涵盖德国施罗斯、意大利SEAS、巴塞罗那、英国Side shift等4种世界主流疗法的经典动作；
1.3包含主动、助动、被动三种类型；
1.4视频根据脊柱侧凸分型、严重程度、动作难度、训练类型进行过滤和查找；
2.具有脊柱侧凸患者管理软件模块；
2.1能对脊柱侧凸患者的基本信息、病历、训练评估记录、打开记录等进行存储、编辑、查询和统计；
2.2患者的病历信息应至少包括：正位、侧位X光片，体态图，Cobb’s 角，LL角，TK角，ATR躯干旋转角，脊柱侧凸分型类型等；
2.3提供脊柱侧凸患者的历史Cobb’s角、历史ATR躯干旋转角的趋势分析；
3.提供基于Web2.0技术的康复专家远程建议支持服务；
4.★可通过系统记录患者分型结果及康复训练方案，供相关康复师查询并执行康复训练方案；（提供证明文件）
5.具有基于Web2.0技术的康复治疗排班及预约模块，模块功能应至少包含：
5.1医院可编辑并在线发布康复治疗排班，供注册患者进行在线预约；
5.2医院可实时查看患者预约、签到情况；
5.3患者可通过微信小程序进行在线预约及签到；
6.具有脊柱侧凸患者量表模块，模块功能应至少包括：
6.1至少应包括脊柱侧凸SRS-22问卷、支具调查问卷、疼痛灾难化量表等：
6.2医疗人员可通过系统向患者手机端发送指定量表，由患者在线填写；
6.3系统自动计算量表等分；
6.4提供历史量表填写记录及结果查找；
6.5提供纸质量表报告的打印；
7.具有患者居家训练打卡管理模块，功能应至少包括：
7.1医疗人员可通过系统向患者手机端发送打卡任务并查看患者打卡记录；
7.2患者可在手机端进行居家训练打卡；
7.3患者可在手机端查询训练打卡记录；
8.具有科室患者与治疗师数据统计模块；
9.具有运动处方模块，功能应至少包括：
9.1医疗人员可通过系统为患者制定个体化居家训练运动处方；
9.2可打印纸质运动处方；
10.具有脊柱侧凸康复治疗学习资料模块；
11.配备不小于21英寸的大屏幕触摸式主机；
（九）多参数监护仪  数量8
1.主机集成附件收纳槽，方便附件进行收纳放置；
2.≥12英寸彩色LED背光触摸液晶屏；
3.标配锂电池工作时间≥4小时，可选大容量锂电池工作时间≥8小时；
4.安全规格：ECG, RESP、TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型；
5.主机使用寿命≥10年；
6.整机防水等级≥IPX1，SPO2模块≥IPX2；
7.标配5导心电；可升级12导心电；
8.具备HRV心率变异性分析功能。
9.具有多导同步分析功能。
10.共模抑制能力≥100db。
11.具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍。
★12.≥30种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏、SVCs/min等。（提供证明文件）
13.具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况。
14.具有QT/QTc测量功能。
15.支持升级masimo/nellcor血氧。
16.标配PI血氧灌注指数。
17.NIBP测量范围：10 mmHg-290mmHg。
18.具有24小时血压动态分析功能。
19.具有辅助静脉穿刺功能。
20.软件功能
21.支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器。
22.支持监测参数报警限一键自动设置功能。
（10） 儿童康复八大领域评估箱
    技术要求：
1.0-6岁儿童神经心理发育量表（儿心量表），量表供有≥260个测查项目，每个月龄组≥8个测查项目，测查儿童发育行为状况，评估其发育商程度。共包含大运动、精细动作、语言、适应能力、社会行为五大能区。主要测量儿童的智力年龄（MA）和发育商（DQ）。
工具箱配置要求：包含评估工具≥45种、检查图册≥1本、指导手册≥1本、铝合金箱≥1个

2.孤独症儿童发展评估表工具一批

（11） 肛肠测压仪  数量1
1．肛肠动力主机：独立式可自由移动台车，模块化数字主机及数字接口，可和任意计算机进行数字连接
2．压力换能器
2.1 灌注式压力传感器
2.2 灵敏度：≥ 25μV/mmHg（5V电源）
2.3 定标压力15kpa
3.测压通道数：≥8
4.水灌注装置系统
4.1 灌注压力范围： 4—10psi，可设置
4.2 灌注泵加压自动恒压控制，数字显示
★4.3 配灌注压力表头，有过压保护功能
4.4 泄漏检测
5.附属配件
5.1 水灌注式测压导管，有成人型和儿童专用型二种规格 
5.2 采用柱状囊球，有成人型和儿童专用型二种规格
★5.3 牵引仪由步进电机驱动控制，可快速回位；配升降结构，高低可调节；导管夹有二端有限位功能。
5.4一体式多联分液板
5.5 测压专用连接延长管
6．肛肠测压软件包（可免费升级）
  6.1 支持Windows软件等主流操作系统软件环境，大视野宽屏高清软件界面
  6.2 多项参数自定义，个性化操作、自动导航指示
★6.3 具有软件通道零点定位功能和参数自校准功能，各通道可单独或同时进行（提供证明文件）
6.4 测压过程中有操作向导提示
6.5 实时压力数值和导管深度显示，二种压力单位（mmHg/kPa）可切换
6.6 全自动分析压力事件图标，专家自动诊断模式
6.7 患者信息数据库式管理，压力数据自动存储，多方位检索，可全部或单个导入、导出
6.8  ARM报告（包含文字和波形，自定义报告格式）可打印，可给出Word文档格
6.9 全面肛肠动力检测项目：
直肠静息压力
肛管静息压力
肛门最大收缩压、最大收缩时间
肛管、直肠排便压
直肠肛门反射(RAIR) 
肛管功能长度
直肠感觉阈值
直肠蠕动波
肛管蠕动波
6.10 支持自定义测压项目（如咳嗽反射等）
（十二）高端四维彩超  数量1
 一、数量：主机1套
     腹部单晶凸阵探头：1个
     腔内容积探头：1个
     腹部容积探头：1个
     高频线阵探头：1个   
二、设备用途及说明：
妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、颅脑、肌骨、外周血管及科研的高档四维彩色多普勒超声诊断仪，尤其在妇产科、胎儿心脏、早孕检查，盆底超声、经阴道子宫输卵管超声造影领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研。
三、主要规格及系统概述
彩色多普勒超声波诊断仪包括：
1、主机一体化LCD显示器 ≥23英寸
2、液晶触摸屏≥15英寸, 可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作,也可以通过触屏上手势划线实现任意切面成像以及多光源调节功能。
3、数字化二维灰阶成像单元
4、数字化彩色多普勒单元
5、数字化能量多普勒成像单元
6、PW脉冲波多普勒成像单元
7、CW连续波多普勒成像单元
8、实时四维成像单元
9、软件波束形成器技术
10、二维凸阵探头可以支持CW连续波多普勒成像
[bookmark: _GoBack]11、二维灰阶血流成像技术，采用非多普勒原理，可以对血流进行实时显示。
12、二维立体血流成像技术（附证明文件）
13、具有二维超低速血流显示技术，三维超低速血流显示技术，全面显示组织器官微血流灌注状态。
14、组织多普勒成像技术
15、应变式弹性成像技术
16、宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头
17、子宫形态分类方法，可以直接根据示意图，判断子宫形态。
★18、具备国际深度子宫内膜异位症组织专家共识推荐的标准超声图文评估流程助手，帮助使用者对深度子宫内膜异位症进行标准化评估（提供证明文件）
19、具有机械指数和热指数警报设置，可自定义声输出限制并将其设定到系统中
20、内置耦合剂加热功能，提升患者舒适度。
21、具备降低声影强度的功能
22、具有困难条件成像专用技术
23、具有探头智能响应技术，具有智能胎儿多普勒技术：六种血流预设（可自定义设置）
四、容积四维成像技术：
★1、支持灰阶及血流三维/四维成像模式，具有虚拟光源移动技术，可同时支持≥3个独立的可移动光源。可实现表面成像和透视剪影成像，同时观察组织的外部轮廓和内部结构。彩色血流高清立体成像，立体直观显示血管空间结构关系。彩色血流容积透视剪影，通过可调节的边界增强和内部透明技术，更好的显示血管分布及空间关系。（提供证明文件）
2、断层超声显像技术
★3、具有胎儿自动识别技术，可实时自动跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，快速获得胎儿表面容积成像。（提供证明文件）
4、卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。
5、专用窦卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。（附图）
6、STIC时间空间相关成像技术
7、胎心容积导航技术，2步自动获取包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面。
8、具有实时四维穿刺引导功能，有穿刺引导线。 
9、腔内容积探头具有四维实时对比谐波造影功能，支持阴道子宫输卵管超声造影检查。
10、可支持高频线阵容积探头，提供探头型号 
11、智能中枢神经系统检查：人工智能（AI ）工具，基于深度学习算法支持，通过自动寻找成像切面位置，显示3D容积数据中的检查胎儿大脑的推荐切面和测量。
自动识别胎儿颅脑正中矢状面，经丘脑平面，经小脑平面，经侧脑室平面4个标准平面。自动同时测量BPD,HC,OFD, CM 后颅窝池, Cerebellum小脑横径, Vp 侧脑室后脚6组生物指标。
★12、智能三维产程监测功能：能够测量胎儿头部进程、旋转和方向，并同时自动产生一个包括了超声波客观数据、手动输入数据在内的产程报告。（提供证明文件）
13、具有容积智能斑点噪声抑制技术。
五、Ai智能筛查系列技术
1、智能产筛切面识别：遵循 ISUOG 常规孕中期胎儿超声扫描实践指南，自动检测识别胎儿产前筛查标准切面。自动注释及测量。改进产筛工作流程，减少操作的差异性，提高一致性。
2、智能产筛质量控制，系统将获取的图像或切面与标准切面进行比较，以确保其符合临床标准。能够帮助提高准确性和质量，有解剖示意图和并可插入标准图像进行参考比较。防漏筛及确保最高图像质量标准和一致性。
★3、智能先心病筛查技术：AI-胎心检查导航，通过文字说明、参考图像和正常解剖结构示意图，分步指导如何识别正常解剖结构及扫描流程。AI智能生成四腔心切面、三血管/三血管气管切面以及心轴角度。（提供证明文件）
★4、智能盆底检查: 基于人工智能（AI），遵循国际规范,自动获得盆底测量，重复性好。（提供证明文件）
自动寻找valsalva和缩肛状态下，最大裂孔平面位置;自动测量肛提肌裂孔的面积、周长、前后径和左右径。
六、测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）
1、一般测量
2、多普勒血流测量与分析，具有自动包络功能
3、妇产，心脏，血管，儿科等测量与分析
★4、胎儿生长指标自动测量功能，包括胎儿双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长、肱骨长（提供证明文件）
5、自动NT及IT测量技术
6、自动胎心率测量技术
7、不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积
8、容积能量模式直方图技术，结合不规则体积测量可计算血管指数VI，FI和VFI
七、图像存储、管理及回放重现
1、输入/输出信号：USB, HDMI, S-Video, VGA
2、连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0
3、超声图像存档与病案管理系统
4、回放重现单元
5、硬盘容量≥1T
6、一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像
7、支持一键式输出3D打印格式，包括STL、OBJ、PLY、3MF、XYZ格式（附证明文件）
八、技术参数要求
1、监视器≥23英寸高分辨率LCD监视器
2、操作控制台，可单键电动垂直调节高度，并可左右转动、前后移动和锁定
3、探头接口：≥4个，探头接口为无针式接口
4、≥15英寸多点触控触摸屏
5、空间分辨率：符合GB10152-2009国家标准
6、超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调
九、探头
1、频率：超宽频、变频探头，工作频率可显示，变频探头中心频率可选择≥3种，多普勒频率≥3种。
2、腔内容积凸阵探头：超声频率4.0 — 9.0 MHz
3、线阵探头：  超声频率2.4-10.0MHz
4、腹部二维凸阵探头：超声频率2.0 — 5.0 MHz
5、腹部容积探头：超声频率2.0 —8.0 MHz
十、二维灰阶及容积成像主要参数
1、凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，二维帧频≥30帧/秒；
2、凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维成像帧频≥30帧/秒
3、数字集成化智能TGC分段≥8段
4、二维成像扫描深度≥40cm
5、回放重现：灰阶图像回放≥4000幅，四维图像回放≥400容积帧。
6、系统动态范围≥400dB 
7、预设条件 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件
十一、频谱多普勒
1、方式：PW，CW
2、多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示
3、PWD：血流速度≥10m/s；CWD：血流速度≥21m/s
4、最低测量速度：≤10mm/s 
5、零位移动：≥10级
6、PWD取样宽度：0.1-20mm, 分级可调
十二、彩色多普勒
1、显示方式：能量显示，速度显示、二维立体血流显示
2、凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，彩色帧频≥10帧/秒；
3、凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维彩色成像帧频≥9帧/秒
4、彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s（非噪声信号）
5、彩色增强功能：彩色多普勒能量图，方向性能量图
（十三）高流量吸氧装置(新生儿专用)  数量1
1. 产品名称：高流量无创呼吸湿化治疗仪，用于有自主呼吸的患者，通过提供一定流量、加温湿化的呼吸气体进行有效的治疗。这些患者包括湿化治疗、氧气治疗、气管插管和气管切开的患者。以《产品注册证》产品名称为准。
2. 全中文操作界面。主机构成包括：涡轮、加热板、氧气调节阀、主显示屏、数码显示模块等部件。
3. ★ ≥7英寸触摸大屏，支持“触屏+旋钮”双操作。（提供证明文件）
4. 至少支持高流量模式、低流量模式、高湿度模式、CPAP模式、e-Flow模式等5个工作模式。 
5. e-Flow模式下预设I型呼吸衰竭、II型呼吸衰竭的Sp02 范围和氧浓度范围，同时可以自定义Sp02 范围和氧浓度范围并保存。
6.  具备自动闭环氧浓度调节系统。 
7. 支持CPAP模式： 呼气正压范围4 cmH2O-20 cmH2O ； 爬坡时间范围0 min-20min; 爬坡起始压力范围4 cmH2O-20 cmH2O ，CPAP模式下可显示压力。 
8. ★ 支持高湿度模式，无需手动设置，恒定37℃，在可设定的流量范围内， 实现100%相对湿化。（提供证明文件） 
9. 流量设置调节范围：2L-80L/min。 流量2L-25L/min时调节步长为1L/min、流量25L-80L/min时调节步长为5L/min。
10. [bookmark: _Hlk120508382] 温度设置调节范围值为：29℃-37℃，步长1℃。在低流量模式下温度自动锁定为34℃, 高湿度模式下自动锁定为37℃。
11.  具有湿度补偿功能，≥7档可调，可根据环境变化手动湿度档位。
12. ★ 高流量模式/低流量模式/高湿度模式等工作模式下具备流量爬坡功能，流量爬坡范围可设。
13. 供气回路和患者回路相互独立，加温管路不直接与机器主机连接取电。（提供证明文件）
14.  高流量模式/高湿度模式/低流量模式具有一键增氧功能。
15.  内置趋势回顾模块，具备数据存储功能，可显示1天、3天、7天的温湿度、流量、氧浓度、治疗压力（CPAP模式）、血氧、脉率、ROX指数等。（提供证明文件）
16.  具有管路干燥功能
17.  机器内置空氧混合模块，氧浓度调节通过主机调节，氧浓度设置范围：21%-100%，调节步长：1%。 内置氧浓度实时监测系统，无需使用氧电池等耗材。
18. 机器同时具备高压氧气输入口和低压氧气输入口，可直接连接中心供氧。
19. 机器具备开机自检功能。
20. 可预设单次治疗时间，到时自动提醒，设置范围0-48小时。
21.  提供同品牌鼻氧管（大、中、小号）气切界面等多种患者连接界面。
22. 提供配套移动台车和吊臂，台车可放置移动电源和氧气瓶。
23. 采用可拆卸式H13级高效过滤器。
24.  内置Wi-Fi模块，可实现数据远程管理。
25.  机器具有USB接口，miniUSB接口，RJ45接口，可实现多方式等数据传输功能。
26. ★具备干烧预警功能，在水罐水将用完前提示，全程保障水罐水位良好。（提供证明文件）
27. 报警提示功能：呼吸管道检测报警、氧源压力报警、堵塞报警、水罐水位报警、气体温度报警、电源断电报警、环境温度监测提示、氧浓度提示、治疗使用时间提示。
28. 具备独立的静音键，提供快速复位静音功能。
29. 产品使用寿命：≥10年。
30. 可提供高流量联合雾化治疗专用加温呼吸管路，实现高流量联合雾化吸入治疗。

 （十四）高频电刀   数量1
 功能：可对生物组织进行切割、凝血等外科手术，集切割、凝血、AIC氩气技术为一体。具有单极纯切：纯切、混切1、混切2、；单极凝：喷凝、柔凝、氩气束凝工作模式。
1.既可手控输出也可脚控输出。
2.具有断电保护电路，能实时记忆使用各功能的输出设定值。
3.全功能功率自动补偿。
4.高频发生器通用内窥接口，配合胃镜、肠镜、腹腔镜等内镜使用。
5.采用ENDO CUT内镜模式，提供安全的内镜下最佳凝血效果。
6.★输出≥10组记忆模式，支持内镜下治疗，ESD、ERCP、息肉切除等手术。（提供证明文件）
7.双路氩离子气流调控，调节精度0.1L/min，允许0.200-0.50Mpa大范围氩气不定压输入，不受现场气源限制。
8.采用SMART INTERRUPT安全系统，全程监测喷嘴压力。
9.当刀笔气管堵塞或扭结，会发出报警指示并切断氩气输出。
10.腹腔压力管堵塞或扭结，会发出报警指示并切断氩气输出。
11.三联脚踏开关独立控制。
12.仪器前置氩气压力表，精准实时显示氩气工作压力。
额定输出功率：
1)纯切：≥300W(负载500Ω)；
2)混切1：≥200W(负载500Ω)；
3)混切2：≥150W(负载500Ω)；
4)喷凝：≥120W(负载500Ω)；
5)柔凝：≥120W(负载500Ω) ；
6)氩气束凝:≥120W；
（十五）极速生物阅读器   数量1
1.培养时间 ≤0.5小时 0.5小时内确定阴性
2.培养孔数 ≥8个
3.屏幕尺寸≥ 7英寸
4.屏幕分辨率 ≥800×480 TFT ，256万色
5.培养温度 60±2℃ 温度可调整
6.环境温度 5-40℃
7.相对湿度 ≤95% >85%时无结露
8.装置/过电压 类别Ⅱ
二、其他：
1.出现故障不能解决则提供备用机
2.所有接口费由中标公司承担。
三、配置：全套
1. 快速生物阅读器主机 1台 带有7.0英寸显示器
2. 防尘罩 1个
3. 电源适配器 1个
（十六）急救药品车  数量8
      规格：≥750*450*900mm
1.主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成；塑钢柱四柱承重；
2.车体上部：ABS弧形底面注塑工艺成型两侧带有扶手，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃；台面实用尺寸：≥510*430mm
3.车体左侧：除颤器平台可与输液架左右互换、隐藏式副工作台可拆式档案盒；
4.车体右侧：隐藏式伸缩输液架可选除颤器平台左右互换、可旋转式≥2升锐器桶，双污物桶；
5.车体背后：除颤板，隐藏式伸缩氧气瓶支架，活动电源线；
6.车体正面：中控锁，配置有五层抽屉、第一二层小抽面≥80mm，两中抽面≥120mm，一深抽面≥240mm，抽屉内 3*3分隔片，可自由分隔，抽屉拉手为燕尾式、封口插槽式透明标识卡、防止液体及灰尘进入； 
7.车体底部：四只静音轮，其中两只带刹车功能
（十七）监护仪（手术室专用）  数量1
1、插件式监护仪，2个槽位插件槽。
★2、≥15英寸电容触摸屏，12通道波形显示。（提供证明文件）
3、监护仪标配有创血压和主流呼末二氧化碳。
4、具有光传感器。
★5、可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等参数，可升级SPO2、顺泰血压、IBP、ETCO2、C.O.、AG、ICG、麻醉深度等参数模块。（提供证明文件）
6、标配5导心电，支持升级6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能；
7、心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍。
★8、≥27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等；（提供证明文件）
9、具有心率变异性分析功能；
10、支持升级12导静息心电分析，适用于成人、小儿和新生儿；
11、具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血。
12、具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值，测量范围：200ms-800ms；
13、支持中文手写输入病人信息。
14、无创血压具有五种测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量；具有动态血压监测界面
15、具有多种界面显示：标准、大字体、动态趋势、呼吸氧合、它床观察、ECG全屏、ECG半屏、ECG12导、麻醉深度、PAWP、EWS、单血氧、CCHD界面等；
16、用户可自定义调节界面布局波形和参数功能；
17、计算功能：具有药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能；
18、可支持≥240小时趋势图/表、≥3500组NIBP列表、≥2500组报警事件、≥48小时全息波形、≥48小时心律失常数据的存储和回顾。
19、具备24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息
20、具有临床辅助决策功能：SepsisSight脓毒症筛查、GCS格拉斯哥昏迷评分、EWS早期预警评分、CCHD筛查。（提供证明文件）。
（18） 经皮胆红素测定仪  数量1
1、光源：氙闪光灯
2、光源寿命：不低于150000次。
3、检测⽅式：光反射式，蓝、绿光⽐较。
4、测量范围：0.0mg/dL-25.0mg/dL (0.0μmol/L-425μmol/L)。
5、测量精度：±1.5mg/dL(±25.5μmol/L)。
6、测量单位可在mg/dL和μmol/L间切换。
7、重复性：RSD≤2%。
8、显⽰屏：彩⾊屏幕显⽰。
9、数据存储：可保存护⼠ID号、婴⼉ID号、测量结果、测量时间、测量时进⾏优先权，蓝光完成标志的标记。⾄少可存储3000条测量记录。
★10、配置清单：（1）经⽪⻩疸仪主机 1台、（2）经⽪⻩疸仪底座 1套、（3）电源适配器 1套、（4）使⽤说明书 1本、（5）简易操作卡 1份、（6）合格证 1份、（7）保修卡 1份、（8）效验盘1件、（9）探头擦拭布1套。 
（19） 麻醉机   数量2
1 工作条件及基本配件
1.1标配1块锂电池，电池使用时间≥90分钟
1.2 接口：1个多功能复用接口、支持网络和软件在线升级功能, 1个 RS-232C 串行通讯接口，1 个 VGA 接口，≥4个辅助电源接口等
1.3机架：带大工作台侧栏杆推车，≥3个抽屉
1.4具有独立的LED报警灯，至少3种不同颜色指示高中低级别报警
1.5非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能
★1.6 用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理（提供注册证复印件）
2 气源
2.1标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气和笑气三气源
2.2快速充氧范围：25 - 75 L/min
3 流量计
3.1电子显示流量计，空气范围： 0L/min～15L/min，氧气范围： 0L/min～15L/min，笑气范围： 0L/min～10L/min
3.2 可选配具备麻药消耗速度显示和总消耗量统计
3.3 标配经鼻高流量给氧功能，输出流速范围0-60L/min高流量给氧方式
4 挥发罐
4.1标配一个七氟醚挥发罐，挥发罐和主机同品牌
★4.2可选择同品牌地氟醚挥发罐（提供证明文件）
5 呼吸回路
5.1回路整体可徒手拆卸，一体化回路，回路整体可旋转不小于30°以满足不同手术无需移动麻醉机的要求
5.2回路部件可以耐受至少134℃高温高压消毒
5.3二氧化碳吸收罐，容积≥1500ml
5.4内置双流量传感器，非热丝式
5.5具有回路整体加温功能
5.6标配CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换
5.7具备智能回路识别报警系统
6 呼吸机
6.1气动电控非电动电控呼吸机，全中文操作和显示
★6.2提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV模式，可选配/升级SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、压力控制容量保证通气（PCV-VG）以及PS模式（提供证明文件）
6.3潮气量设置范围：容量控制：10ml-2000ml ，压力控制：5 ml-2000ml
6.4吸气压力设置范围：5-80 cmH2O
6.5支持压力：0，3cmH2O～60cmH2O
6.6呼吸频率：2-100次/分钟
6.7压力限制范围：10-100 cmH2O
6.8电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3-30 cmH2O
6.9吸气暂停：OFF，5%-60%
6.10上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态
6.11可选配肺功能环
6.12 具备心肺旁流模式CPB, 且心肺旁流模式可在机控通气下启动
7 数字和波形监测
7.1彩色电容触摸屏≥15英寸，显示屏与主机嵌入式非外挂式设计，可同屏显示3通道波形和呼吸环图
7.2内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件，插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用
7.3配备插件：标配EtCO2呼末二氧化碳模块。可选配备插件：AG麻醉气体模块。
★7.4可选监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F）监测；可选配氧电池法吸入氧浓度监测（提供证明文件）
7.5同屏幕3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，可选呼末CO2波形），波形和环图可以同屏显示
8 麻醉工作站功能
8.1可扩展连接同一品牌监护仪并支持连接到科室中央站
8.2可扩展连接支持HL7协议的设备
8.3 支持与主流手麻系统品牌，包括但不限于东华、东软、麦迪斯顿进行信息互联（提供证明文件）
（二十）生物反馈刺激仪  数量1
★注册适用范围为用于盆底功能障碍的治疗，需提供产品注册证。
硬件参数：
1．★至少具有两个电刺激通道、两个生物反馈通道、一个内置压力通道（标配）、一个线控通道（远距离调节电流）。（提供证明文件）
2．肌电信号测量范围≥1-1500μV。
3．肌电信号分辨率≤0.5μV，差模输入阻抗≥8 MΩ。
4．刺激频率≥2-200Hz，刺激脉宽≥50-700μS。
5．标配有压力气囊，主机内置气泵和压力传感器，基础气压≥50mmHg，压力测量范围 ≥10-105mmHg，测量分辨率≤1mmHg。
6．具有线控功能，可通过手动线控开关和脚踏开关分别实现电流强度的调节和电刺激输出的关闭。
7．配置脚踏开关。
8．具有联网功能模块，支持护士工作站、医生工作站、同类设备以及服务器联网。 
9．一体化设计，刺激反馈主机内置于工作站推车机箱内。
软件参数：
1．具有至少四种盆底肌肉肌电评估方案，包括咳嗽反射评估，支持包括英文、法文等多语言播放，且评估模板可手动隐藏。
2．盆底肌肉功能评估项目至少包括盆底肌肉静息肌张力和稳定性、快肌肌力、快肌收缩时间和放松时间、慢肌肌力和稳定性、慢肌耐力。
3．肌电评估报告具有盆底肌和腹肌双肌电图，且显示反映腹肌异常收缩的指标，并可自定义报告简要说明和治疗建议。
4．★具有咳嗽反射评估方案，可检测不同咳嗽状态下盆底肌肉的反应能力，评估时间≤60秒，并自动生成评估报告，评估指标包括起始收缩潜伏时间和最大值等。（提供证明文件）
5．具有标准盆底肌区分训练模块，可通过刺激反馈和多媒体动画反馈监测盆底肌和协同肌的运动状态，帮助快速区分盆底肌和协同肌。
6．疗程方案在每次治疗开始前可自动快速评估当前盆底肌肉的功能状态，评估时间≤50秒, 无需选择筛查评估方案进行评估，然后根据评估结果自动调整治疗方案的参数并显示，包括电刺激参数、触发电刺激参数、刺激反馈训练参数、凯格尔训练参数和多媒体动画训练参数，允许进一步手动调整。（提供证明文件）
7．治疗方法至少包括肌电触发电刺激、扩张训练、刺激反馈训练、音乐放松训练、呼吸放松训练、多媒体游戏训练，并可自行导入音乐和多媒体动画。
8．可实现单个电刺激后紧接若干个凯格尔训练，且刺激为触发电刺激。
9．可以通过压力反馈的方式进行盆底肌肉被动扩张训练，且扩张训练方案大于5种，支持多媒体动画反馈和压力信号反馈，可手动调节充气量，并具有过压保护。（提供证明文）
10．电流强度调节方式至少包括旋钮调节、鼠标调节和按键调节三种，并支持远距离线控调节。
11．疗程方案内的每次治疗可根据患者当前肌肉状态自适应调整凯格尔训练模板的模板高度、模板宽度和收缩时间，并允许在治疗过程中手动调整模板高度。
12．疗程方案内的每次治疗可根据患者当前肌肉状态自适应调整电刺激参数，包括刺激频率、刺激脉宽和刺激时间等，并允许在治疗过程中手动调整上述参数。
13．治疗过程中实时监测肌肉疲劳状态，监测指标至少包括平均功率频率，可根据疲劳状态自动调整训练难度，防止过度疲劳。
14．内置叫号功能、预约功能和邮件发送功能，可进行诊疗叫号、数据邮件发送以及诊疗预约等，且可手动设置软件开机自动启动功能。
15．设备需登录使用，可对使用者进行管理，包括新增、删除等操作，同时，也可对使用者的操作权限进行设置，包括病历修改、删除等操作。
16.数据管理模块至少包括工作量统计、数据回顾和趋势分析等，可实现多个条件联合检索，并支持多种图表形式显示，包括线图、直方图和饼图。
（二十一）手术器械台  数量1
规格：≤1200mm×460mm×930mm           
材质：SUS 304不锈钢，二层台面板厚1.0mm，5立柱为：￠25mm×1mm圆管，护栏为：￠12mm×65mm小立柱～￠8钢元。
配置：车轮为：5只￠100聚氨脂万向车轮，对角刹。
（二十二）输液/输血加温器  数量2
1.双通道，可同时输血与输液；
2.CPU：控制系统采用 32 位 ARM 微控制器 + 8 位单片机的双 CPU 架构设计理念，主从 CPU 相互监控，使控制系统更安全可靠；
3.软件算法：控制系统运用 32 位 ARM 微控制器处理速度快的特点。实时对温度进行采样，采用 PID 闭环控制算法控制加温温度，2 路温度传感器比较监控，稳定性能高；
5.温度设置范围：摄氏度：32.0℃～42.0℃；华氏度℉：89.6℉～107.6℉；
6.温度控制精度：摄氏度：≤±1.0℃；华氏度℉：≤±1.8℉；
7.温度步进：摄氏度：0.1℃；华氏度℉：0.2℉；
8.温度单位：摄氏度、华氏度；
9.预热时间：从 23℃～37.0℃预热时间≤2 分钟；
10.报警与提示：高温报警、低温报警、系统错误、超时报警、加热提示；
11.适用输血 / 输液器：标准一次性 PVC 输血 / 输液器 (外径：3.5mm～7mm，需配不同加热管)；
12.显示屏：尺寸：≥70mm*70mm，超大字体显示；
13.按键：采用非触摸键的实体按键操作；
14.加温方式：干式硅胶包裹式加温方式；
15.加热管：加热管为医用级硅胶材质，内部采用≥ 3 腔硅胶套管、≥二组独立温度传感器；
16.耗材：直接加温常规输血输液管路；
17.高温报警保护：超过设定温度 2℃时系统声光报警并立即自动停止加热，主界面显示相应报警信息；
18.超温报警保护：超过44℃系统声光报警并立即启动硬件断开电源功能，硬件熔断器独立于加温系统外；
19.静音时间：≥2 分钟；
20.硅胶加热管规格：可选用管径 3.5mm、5mm、7mm 的长度分别为 60cm、90cm、100cm、120cm、140cm 的 15 种加热管，可自行拆卸安装，可自动识别各种规格的加热管；
21.加热管尾部开口：≥45°
22.加温时间：显示加温时间，范围为：00 小时 00 分钟～99 小时 59 分钟；
23.交流电源：100～240V，50/60HZ；
24.额定功率：180VA；
25.工作环境：温度：+5℃～+40℃；湿度：20%～90%；大气压力：70.0kPa～106.0kPa；
26.贮运环境：温度：-20℃～+55℃；湿度：10%～95%；大气压力：50.0kPa～106.0kPa；
27.进液防护等级：IPX4；
28.电击防护类型：Ⅰ类，有源供电设备；
29.电击防护程度：CF型除颤放电效应防护的应用部分；
30.工作模式：连续运行；
31.尺寸：不含固定背夹≤105mm50mm170mm；含固定背夹≤155mm110mm170mm；
32.重量：≤1.2kg (含两条 硅胶加热管)
（二十三）输液泵    数量2
1、整机使用期限≥10 年(提供证明文件)的支持输血功能(提供证明文件)支持输肠内营养液功能(提供证明文件)
2、输液精度:土5%
3、输液速度范围围:0.1-2000mlh，且最小步进为0.01ml/h快推速度范围:0.1-2000ml/h可自动统计四种累计量、累计重、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计。
4、种输液模式:速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、列模式、剂里时间模式和间断给药模式、点滴模式
★5、支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注（（提供三类医疗器械注册证）
6、不小于 3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术
7.支持药物库，可储存 ≥5000种药物信息
8.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值;
9.阻塞压力报警档位≥15档，最低档位可设置 150mmtg14.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示
10.具备气泡报警功能，支持最小 50HL的单个气泡报警
11.具有历史记录功能，可存储 ≥5000 条的历史记录
12.满足EW1789 标准，适合在救护车使用
13.输注泵可升级接入同品牌监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看
14.输注泵可升级接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率出厂时间和工作时长等信息
（二十四）胎儿脐血流监测仪  数量1
 1、自动计算、显示胎盘血循环状况的S/D、RI、PI、FVR等特征指标。
2、实时显示脐血流彩色声谱图，双方向血流自动识别，双通道立体声血流音监听。
★3、配备专用报告工作站一台（含移动支架）。(提供证明文件)
4、具有精确十字坐标测量功能。
5、机内配备正常范围参考图表，便于对照诊断，允许医生修改机内正常范围，便于临床科研。
6、实时连续显示脐血流彩色声谱图，拖动滚动条或直接通过鼠标可任意截取一段典型图谱进行分析。
7、胎儿脐血流检测频率：超声频率5.0MHz，±10%
8、超声强度：输出≤20mW/c㎡。
9、血流速度测量范围：5cm/s～100cm/s 
★10、波形记录：记录脐血流波形及自动计算检测指标：FVR、FHR、S/D、PI、RI、TAV、T1、T2、α（加速角）、SW、CVPI、CVRI、SBI(提供证明文件)
11、数据库可永久保存10万个以上档案，可以输入、查询、统计、回放历史档案;归一化管理，每名孕妇多次检查只需一次建档。
12、打印方式：彩色喷墨打印；输出方式：A4纸或者B5纸（可配置）。
（二十五）特定电磁波治疗器   数量12
产品功能和用途：适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液，促进肉芽组织生长、加速愈合的作用。
技术要求：
1.治疗板直径：166mm，±10%
2.支臂提升范围：37～101cm。
3.支臂伸缩范围：0～78cm。
4.内立柱升降范围：0～43cm。
5.微米定时范围：0～60分钟。
6.治疗板有效使用期限：≥1000小时(到期可更换治疗板)。
7.工作寿命：≥2000小时。
8. 有害射线：治疗板符合GB18871-2002 的有关规定，并无有害射线产生。
9.治疗头是可以固定活插头。
10.治疗器可以自动升降。
11.铁制五脚折合脚架。
12.脚轮5个，其中2个带刹车。
13.治疗板与加热器之间使用的是不小于8mm 厚的陶瓷绝缘板。
14.整机使用期限≥6年(提供证明文件)
（二十六）瞳距仪  数量1
1、测量结束后具有记忆功能，数据不会丢失。
2、可分别左或右单眼测量。
3、有效测量范围：双眼瞳距：45-82mm， 左、右瞳距：22.5-41mm
4、示值误差：≤0.5mm
5、目标距离：30cm ～ ∞
6、电压：直流3V（2节AA电池）
（二十七）无创呼吸机（成人+儿童）  数量1
1.适用于对成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，中文操作界面。能够满足危重症患者的无创通气和有创通气需求。
2.采用≥18英寸高清全贴合电容触摸屏，分辨率≥1920*1080，屏幕可上下左右调整角度，并采用屏机分离技术，方便临床医护人员进行观察及清洁。
3.屏幕显示：同屏显示≥5道波形，可同屏显示短趋势、波形、监测值。
4.内置后备可充电锂电池≥180分钟（1块电池），支持升级双电池≥360分钟，电池总剩余电量能显示在屏幕上。
5★.吸气阀组件一体化设计，可快速拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）以防止交叉感染。（提供产品说明书关键信息页扫描件证明）
6.具有持续气道正压通气模式（CPAP）；自主模式（S）；时控模式（T）；自主/时控模式（S/T）；压力控制模式(PCV)；容量保证压力支持模式（VAPS）；容量保证时间控制模式（VG-T）。
7.具备压力调节容量控制模式（PRVC）（提供产品说明书关键信息页扫描件证明）
8.具备成比例压力支持通气模式(PPS/PPV)、自主/时控pro模式。
9.具备高流速氧疗功能；氧疗最大流速≥100L/min，具有氧疗计时功能。
10.高流量氧疗下可实时监测ROX指数及趋势回顾。
11.★可升级OSI氧饱和度指数、RSS呼吸严重评分、SpO2/FiO2氧浓度与平均压乘积参数，动态关注氧疗效果。（提供产品说明书关键信息页扫描件证明）
12.具有同步技术，可自动也可手动调节触发灵敏度，手动调节≥6档。
13.标配氧电池监测功能。
14.具备SpO2，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波。
15.设置参数：
15.1潮气量设置范围：50ml—3500ml
15.2持续气道正压CPAP设置范围：成人/小儿3-30 cmH2O。
15.3吸气压力IPAP设置范围：3-50 cmH2O（提供产品说明书关键信息页扫描件证明）
15.4呼末正压EPAP设置范围：3-30 cmH2O（提供产品说明书关键信息页扫描件证明）
15.5呼吸频率设置范围：成人/小儿：1-60次/min
15.6吸气时间设置范围：0.2—5s，吸呼比I/E：4:1～1:10
15.7吸入氧浓度设置范围：21%—100%
15.8压力上升时间设置范围：1-7档可调
15.9压力释放设置范围：OFF，0-3档可调
15.10延时升压时间设置范围：OFF，1-60min
16.监测气道峰压、平均压、呼气末正压等参数监测。
17.可实时监测病人端泄漏量和总泄漏量，具备自动漏气补偿功能。
18.监测呼吸频率、病人触发百分比、吸气百分比等参数监测。
19.支持升级食道压监测功能，提供食道压监测附件。
20.支持升级内源性PEEP实时显示
21.具有压力释放、延时升压、雾化功能。
22.呼吸机自带屏幕录制功能。（提供产品说明书关键信息页扫描件证明）
23.报警参数：气道高压、气道低压、呼气末压力过高/过低、总计呼吸频率过高/过低、分钟通气量过高/过低。
24.可储存≥10000条事件记录。
25.本机自带趋势数据≥180h。（提供产品说明书关键信息页扫描件证明）
26.本机具备HDMI扩展显示，无需外接转接口。（提供产品说明书关键信息页扫描件证明）
27.具备RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫等接口。
（二十八）移动式无影灯  数量1
1.LED冷光源，灯珠数量≥35个。
2.表面环保粉沫喷塑处理，粉末通过抑菌检测。
3.触摸屏控制面板。
4.辐照度Ee和照度Ec的比值应不超过3.4±10% mW/（m2·lux）。
5.照度达到中心照度的50%区域的光斑分布直径为光斑直径的50%以上，即d50/d10≥50%。
6.手柄可单独拆卸进行134°以下的高温消毒，旋转手柄可调节照度大小。
7.具有自定义临床模式，科室可根据临床使用习惯自定义保存≥3个不同照明参数，一键切换。
8.光源具有良好的持久性，长时间照明，色温及显色指数变化波动不超过20%。
9.可升级自动模式，开启后上下移动灯盘25cm范围内，照度保持不变。
10.采用调节电流电压大小提供照明，无频闪，不会出现水波纹。
11. 电子调节光斑直径，光斑直径：180mm-300mm，可≥10档调节。
12.照明深度：≥1250mm,便于临床操作深腔手术时能提供足够深的光照度。
13.显色指数Ra≥98，R9≥97。
14.照度：40000-160000lux。普通照明模式与明亮照明模式下照度均10档可调节。环境灯模式下照度≤8500lux。
15.电池续航时间≥4h，遇到突发断电情况下可维持手术正常进行。
16.灯臂移动轻巧、定位稳定，直杆最高点高度≥1850mm。弯管组件旋转角度≥360°，灯盘旋转角度≥180°
17.直杆上配有手握把手和电源线收纳装置，二者不可共用。
18.电池欠压、供电、充电、低电量等均有对应颜色指示灯。
19.灯珠寿命≥70000h。
（二十九）血流变  数量1
1. 测试原理：旋转法；测量方式：采用快速、全量程、逐点、稳态锥板法测量方式
2. 牛顿流体的测量精度及变异系数(重复性):准确性误差≤±1%,变异系数CV≤1%
3.★非牛顿流体的测量精度及变异系数(重复性):准确性误差≤±2%,变异系数CV≤2%（提供证明文件）
4.★测试时间：全血及血浆测试时间≤30秒/标本（提供证明文件）
5. 切变率范围：(1～200)s-¹
6. 粘度测量范围：(0～60)mPa.s
7. 温度控制：37℃±0.1℃
8. 加样量：200-800ul 范围可调
9. 质控：具有原厂配套的经药监局注册的非牛顿流体质控物，获得SFDA 注册证。
10.定标功能：牛顿流体采用国家标准物质中心提供的一级标准粘度液进行定标；投标产品制造商所生产的非牛顿流体粘度标准物获得国家质检总局颁发的国家标准物质证书。
11. 混匀方式：多点变量动态吸吐式混匀方式
12. 样品位：3X10孔，全开放、可互换式样品盘，无限增加，适用任意真空采血管
13. 仪器控制：采用工作站的控制方式，RS-232/485 或 USB接口任选
14. 报告单模式：开放式报告单模式，报告单版面自定义、现场可修改
（三十）血气分析仪  数量3
1、方法学：干式电化学法、交流阻抗法
2、进样方式： 自动平行进样
3、测试时间：从吸样到显示结果≤60 秒
4、测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct， Lac，Glu，一张测试卡可同时检测十项实测参数
5、计算参数：cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE (ecf)，BE (B)， BB (B)，ctCO2，sO2 (est)，Ca++ (7.4)，AnGap 等,实测和计算参数≥34 项
6、标本类型：可适用于动脉血、静脉血等≥6 种
7、定标方式： 自动定标
8、试剂盒种类及存储条件：试剂盒种类≥20 种，温度 2℃~ 30℃保存≥200 天或冷藏（2℃~8℃) 保存≥300 天（提供注册证等证明文件加盖厂家公章）
★9、检测耗材：在河南省耗材集采目录内（提供开放耗材承诺函、省网采截图含“中选”   ）
10、质量控制：提供原厂配套三级液体质控品
11、存储运输：试剂盒运输条件可达-10～37℃；试剂盒存储温度 2℃~30℃
12、操作界面：≥7 英寸彩色触摸屏操作,内置多媒体操作教程
13、用血量：仪器最低用血量为 ≤80ul
14、设备：重量< 5Kg(含电池)，内置高容量充电电池，断电后仍可待机时间≥24h 或可连续测量样本数≥ 50 个，仪器内置二维条码扫描仪及热敏打印机
15、数据接口及管理：串口、网络接口、USB 口，有线、无线网络链接，可直接连接 LIS、HIS 系统，仪器可自动存储≥10000 个病人结果，可连接 POCT 数据管理系统。
16、检测参数的升级：院内联网升级软件，使用新的试剂盒即可完成，无需增加模块
（三十一）医疗内镜用CO2送气装置  数量1
1.适用气体 医用高纯二氧化碳气体（CO2）
2.输入 CO2 气体额定压强范围 0.3432MPa-1.4MPa
3.输入 CO2 气体压强上限报警最大值 1.5MPa
4.输入 CO2 气体压强下限报警最小值 250KPa
5.输出 CO2 气体额定压强 45KPa±4KPa
6.输出 CO2 气体流量下限报警最小值 0.2L/min
7.输出 CO2 气体额定流量注 1 8.5 L/min±1 L/min
8.输出 CO2 气体额定流量精度注 2 ±0.3 L/min
9.输出 CO2 气体温度范围（辅助加热功能）注 3 15-35℃
10.四档定时模式可选 4 种（15min，30min，60min，120min）
11.定时精度 ±10S
12.耗能（额定输入功率） 100-240V～ 50/60Hz 60VA
13.外形尺寸（长×宽×高） ≤360 mm×125 mm×160 mm
14.质量(不含脚踏开关) ≤5.5 Kg
（三十二）婴儿保暖箱（含蓝光治疗功能）  数量6
1、温度控制模式：箱温模式、肤温模式。
2、箱温控制温度范围：25℃～37℃（跨越模式：37.1℃～39℃）
3、肤温控制温度范围：34℃～37℃（跨越模式：37.1℃～38℃）
4、具备 LCD 彩色屏。
5、升温时间（环境温度一般为+22℃）：≤35 分钟
6、储物柜数量≥3 个
7、皮肤温度传感器精度：≤±0.2℃
8、湿度控制精度：≤±5%RH
9、箱内噪音：≤45dB（A）
★10、双面 LED 光疗装置整机注册，配置硅胶床垫。（提供证明文件）
11、报警：具备断电报警、风机报警、温度传感器报警、温度偏差、超温报警、系统故障、湿度偏差、湿度传感器故障、缺水报警、水箱位置等。
12、使用期限：≥10 年。
（三十三）婴儿辐射保暖台  数量3
 一、基本配置：
辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，输液架，机架。
二、主要技术参数：
1.工作电源：AC220V/ 50HZ
2.输入功率：≤700VA
3.控温方式：预热、手控、肤温不少于三种控制
4.肤温控温范围：32℃～37.5℃
5.肤温显示范围：5℃～65℃
6.控温精度：≤0.5℃
7.★皮肤温度传感器精度：±0.2℃内
8.床面温度均匀性：≤2℃
9.辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动
10.婴儿床倾斜角度：无级可调
（三十四）中型C型臂    数量1
技术要求
（一）临床范围
1、适用临床范围：可用于消化科、ERCP术式、肿瘤科、妇科、等。
（二）技术指标
1、高频高压发生器
★1.1最大输出功率：≥20kW
1.2主逆变频率：≥60kHz
1.3连续透视（手动、自动）
1.3.1最大管电压：≥120kV，连续可调
1.3.2最大管电流：≥5mA，连续可调
1.4增强透视（手动、自动）
1.4.1最大管电压：≥120kV，连续可调
1.4.2最大管电流：≥10mA，连续可调
1.5脉冲透视
1.5.1最大管电压：≥120kV，连续可调
★1.5.2最大管电流：≥100mA，连续可调
1.6脉冲频率：1.5～12.5帧/秒，可调
1.7最大摄影管电压：40kV～125kV
1.8最大摄影管电流：≥200mA
1.9最大摄影：≥320mAs
2.射线管组件
2.1双焦点X线管：0.6mm/1.3mm，旋转阳极
2.2组件热容：≥1300kHu
3.数字化影像系统
3.1数字大平板探测器：碘化铯
3.2模数变流器≥16位
3.3空间分辨率：≥2.5 Lp/mm
★3.4有效视野尺寸：≥300*300mm（提供产品说明书或彩页或第三方检验报告复印件等相关证明文件）
3.5灰阶医用液晶显示器2台
3.6专用监视器尺寸：≥21英寸
3.7图像采集模块：实时缩放，任意角度实时旋转，垂直/水平镜像，实时增强处理，分窗显示，单帧/序列图像存储与回显。
3.8图像处理模块：对已采集或保存的图像，在模块中可以对图像进行处理：标注、缩放、测量、分窗显示、90°旋转、水平镜像、垂直镜像等功能。
3.9报告模块：提供各种内容可修改的诊断词条，方便使用者撰写报告，提供报告打印功能。
3.10胶片打印模块：遵守DICOM标准的医用胶片排版和打印功能。
4.结构性能
4.1焦点—影像接收器最大距离：≥1150mm
4.2 C形臂沿轨道弧形滑动角度：≥120°
4.3 C形臂沿水平轴旋转角度：≥±180°
4.4 C形臂左右摆动：≥±15°
4.5 水平移动范围：≥200mm
4.6 垂直移动范围：≥400mm
4.7 C形臂的最大开口距离：≥930mm
4.8 C形臂的弧深度：≥810mm
4.9 万向导向轮：主轮：≥0-90°
4.10 具备五维电动C形臂主机架
4.11 具备密纹滤线栅
4.12 具备电动可调式限束器
4.13 人体图形化液晶触摸屏≥2个
4.14 具备手持机械运动控制器
4.15 曝光脚闸≥2套
4.16 平板电动上下运动≥200mm
5.床旁控制系统
5.1系统具备：工作模式选择、参数选择、剂量显示、运动控制的功能，配置DSA、路径图等介入手术软件包，协助医生完成各种临床介入类型的手术。

6.其它
6.1 配备高动态显示范围。
6.2 配备动态平板探测器。
6.3 配备实时显示自动优化后的清晰临床影像。
6.4 配备实时动态Gamma校正。
6.5 配备实时窗宽窗位调节。
6.6 配备实时任意角旋转。
6.7 配备实时缩放，平移，兴趣点、反相、降噪、平滑、锐化。
6.8 配备专用高清医用液晶显示系统。
6.9 配备数字影像链，确保应对多个科室的多种常规手术。
6.10 配备可插拔滤线栅。
6.11 配备限速器预览功能。
7.导管床
7.1 功能：满足全身检查、治疗的要求，并且具有连续行进功能
7.2 床面材料：碳纤维复合板
7.3 床面纵向运动范围：≥1100mm
7.4 床面横向运动范围：≥330mm
7.5 床面升降范围：≥330mm
7.6 床体地轨运动范围:电动，纵向 ≥750mm
7.7 床承重：≥200kG
7.8 床长度：≥300cm
7.9 床宽度：三段式，最宽处≥ 68cm
7.10 步进功能纵向覆盖范围：≥1100mm
7.11 床旁控制器功能：具备机架的运动控制，辐射开关，限束器叶片控制
7.12 具备 CPR 位：能在 15s 内设置为 CPR 的配置


长水分院：
（三十五）胃肠镜  数量1
产品1：胃肠镜
一、总体要求：
1. 设备为全高清电子内镜设备
2. 采用图像处理器与冷光源分体式设计； 
3. ★设备前面板按钮为触控按键； 
4. 镜体支持带电热插拔；
5. 视频信号使用光纤传输，速度更快，抗干扰更强。
6. ★系统可适配同品牌超声内镜、光学放大胃肠镜、超细胃肠镜；
7. 主机使用年限≥10年
二、医用内窥镜图像处理器：
1. 高清视频信号（DVI）输出视频分辨率不低于 1920×1080；
2. 具有DVI、SDI、CVBS、VGA、S-VIDEO 等信号输出方式；
3. 具有色调调节功能，可对红色调（R）、蓝色调（B）及饱和度（C）进行调节，调节等级≥28级
4. 具有自动增益功能，可通过键盘控制开或关；
5. 染色模式，可设置总计≥5 种不同模式的图像效果。
6. 具有平均测光、峰值测光和全自动测光≥3 种测光模式； 
7. 具有色彩增强功能，不少于三档可调，每档可 0-15 级调节； 
8. 具有轮廓强调功能，不少于三档可调，每档可 0-15 级调节； 
9. 具有构造调节功能，可选 A/B 不少于两种模式，每种模式不少于三档可调， 每档可 0-15 级调节；
10. 具有图像冻结功能，可通过镜体按钮、键盘、脚踏开关控制冻结功能；
11. 具有电子放大功能，最大可放大≥4 倍，≥0.1 步进； 
12. 有内置的图像保存和视频录制功能，支持图像查看、视频回放；
13. 具有≥1T 存储容量的内置病例管理系统，可脱离外置工作站进行病例管理， 可查看、编辑、保存、预览、打印病例报告级病例报告检索；
三、医用内窥镜冷光源：
1. 采用 ≥ 4 路 LED 灯实现照明设计的多光谱照明光源； 
2. 至少支持白光和≥3 种特殊光照明模式，≥4 种照明模式；
3. 光源平均连续使用寿命≥20000 小时；
4. 至少具有手动和自动两种调光模式，调光级别：≥ 16级； 
5. 气泵流量可调；
6. 前面板上设有光源寿命指示灯，可随时掌握光源剩余寿命情况； 
7. 具有透光功能，可用于对镜体头端部的定位。
四、医用监视器： 
1. ≥32 英寸 4K 显示；
2. 分辨率≥3840×2160 ；
五、台车：
1. 具备一键电源开关，带隔离电源；
六、电子上消化道内窥镜（检查）：
1. 视场角为≥145°；
2. 景深为 2-100mm； 
3. 头端部外径为≤9.3mm；
4. 插入部主软管外径为≤9.2mm；
5. 最小器械孔道内径为≥2.8mm；
6. 弯曲角度为向上≥210°，向下≥120°，左右各≥100°；
7. 工作长度为≥1050mm；
8. 镜体全长为≥1400mm；
9. 具备有辅助送水功能（具有独立的副送水通道）； 
七、电子下消化道内窥镜（检查）：
1. 视场角为≥145°；
2. 景深为 2-100mm；
3. 头端部外径为≤12mm；
4. 插入管主软管外径为≤12mm；
5. 最小器械道孔内径为≥3.8mm；
6. 弯曲角度为上下各≥180°，左右各≥160°；
7. 工作长度为≥1350mm；
8. 镜体全长为≥1650mm；
9. 具有辅助送水功能（独立的辅助送水通道）；
产品2：高频电刀1台
功能：可对生物组织进行切割、凝血等外科手术，集切割、凝血、AIC氩气技术为一体。具有单极纯切：纯切、混切1、混切2、；单极凝：喷凝、柔凝、氩气束凝工作模式。
1.既可手控输出也可脚控输出。
2.具有断电保护电路，能实时记忆使用各功能的输出设定值。
3.全功能功率自动补偿。
4.高频发生器通用内窥接口，配合胃镜、肠镜、腹腔镜等内镜使用。
5.采用ENDO CUT内镜模式，提供安全的内镜下最佳凝血效果。
6.输出≥8组记忆模式，支持内镜下治疗，ESD、ERCP、息肉切除等手术。
7.双路氩离子气流调控，调节精度0.1L/min，允许0.200-0.50Mpa大范围氩气不定压输入，不受现场气源限制。
8.采用安全系统，全程监测喷嘴压力。
9.当刀笔气管堵塞或扭结，会发出报警指示并切断氩气输出。
10.腹腔压力管堵塞或扭结，会发出报警指示并切断氩气输出。
11.三联脚踏开关独立控制，方便快捷。
12.仪器前置氩气压力表，精准实时显示氩气工作压力。
额定输出功率：
1)纯切：≥300W(负载500Ω)；
2)混切1：≥200W(负载500Ω)；
3)混切2：≥150W(负载500Ω)；
4)喷凝：≥120W(负载500Ω)；
5)柔凝：≥120W(负载500Ω) ；
6)氩气束凝:≥120W；
产品3：洗消系统一套：
   1.台面/清洗槽要求：台面和清洗槽采用防泛水设计，清洗溅到台面的液体会全部流入下水道。
2.柜体功能背板要求：结构按功能作用形成分体组合，配制静音轴承滚轮，符合院感要求。
3.自动灌流器（酶洗槽灌流、消毒槽灌流）
①采用隐形设计，节省操作空间；
②模块式设计，由操作面板、执行部件两部分组成；
③严格按《规范》要求，采用洁净的“一次水”灌流，避免二次感染；
④具有脉动注液、注气、吸引；
⑤微电脑控制系统，各种数据可自行自由设定；
⑥采用液晶中文显示屏操作面板，一键启动；
⑦快速插接头设计位置位于清洗槽后方，单手操作可完成，浸泡时密封盖紧密贴合清洗槽；
4.内镜测漏装置要求：预清洗后，对内镜进行漏水测试；
5.超静医用无油空气压缩机要求：采用无油活塞式设计，配水气分离系统，压力调节范围为 0.2Mpa～0.8Mpa，气罐一次性储气量≧25L，主机气量≧118L/min，噪音≦52dB。
6.活动密封盖要求：采用透明亚克力面板吸塑成型有手柄，可以清洗看到灌流清洗的状况，盖子可移动。
7.一体化供排水、电路系统要求：隐藏式设计，安全可靠。
8.清洗喷枪（水源）要求：枪体采用一次冲压成型，高度耐酸碱，抗腐蚀性强，细菌附着率低。
9.挂钩要求：不锈钢材质，耐酸碱
10.清洗喷枪（气源）要求：枪体采用一次冲压成型，高度耐酸碱，抗腐蚀性强，细菌附着率低。压力：0～0.75MPa，由中心气体处理器精确调控气压。
11.操作流程指示标牌要求：标识各清洗消毒槽的流程，以及品名。
12.不锈钢水龙头要求：抗强酸碱处理，所有管路具有耐腐蚀功能,转动式304不锈钢冷热双水龙头
13.内镜干燥台要求：使用复合材料一次压铸而成，表面光洁、抗菌、耐磨及酸碱腐蚀；中间层吸收冲击，无锋角和接缝。
14.给排水系统要求：给排水系统采用优质高压编织供水软管及管件；
15.照明系统要求：背板顶部为白色圆型灯。
16.烘干机要求：用于镜体吹干，五级风量调节
17.医用快速要求：采用PCP材料，高强度，耐酸碱，耐腐蚀，抗污染，带自锁装置，移除接头自动锁止出水，采用双指按压式自动弹出卡扣。
18.灌流主板控制系统要求：控制系统运行稳定，数字显示，计时定时。
19.中心电源要求：中心电源的控制，有短路、过载、过压保护，承受300VAC浪涌。
20.空气过滤减压装置要求：气体处理器：气压调节范围：0～0.75Mpa，分离空气中的水分及油其它杂质，为内镜洗消提供干燥纯净的压缩空气，并另外设有注气压力调节器。
21.纯水机要求：水过滤精度为≤0.0001μm，外壳金属喷塑材质，可更换滤芯，多程序式反渗透技术，前置管道式紫外线杀菌装置，水处理量300L/h。末端采用高精度超微过滤，配置有管道消毒系统。
22.三通灌流装置要求：采用PCP材料。
23.灌流专用硅胶管要求：耐扭结不变形，具有较高的抗撕强度，具有无毒、耐高温、低温、寿命长，长时间使用不变硬、不易变色。
24.纱布架要求：用于放置清洗过程中的纱布等物品。
25.电子水源开关要求：12V低电压控制，断电自动断水
26.双门储存柜要求：双独立空间设计，不锈钢材质，内置全自动循环风消毒系统。可挂≥4条软式内镜。
	
产品4：内镜用送水一台
1.适用液体：无菌水，生理盐水
2.定时时间≥20s
3.输出流量：0-600ml/min
产品5：内镜用二氧化碳装置
1.适用气体：医用二氧化碳气体
2.有气体恒温加热功能
3.定时功能≥4档
 产品6：图文工作站一套
1.内窥镜专用，能快速打印报告
2.支持DVI,HD,SDI等高清接口
产品7：诊断床一张
（三十六）肺功能检测仪  数量1
肺功能+呼吸肌力+呼吸训练
1.具有用力肺活量、慢肺活量、最大分钟通气量、舒张试验等模式。
2.具有慢肺活量 SVC：VC、VC MAX、VC IN、VC EX、IC、IC%P、IRV、IRV%P、ERV、ERV%P、VC%P、VT、VT%P、MV、TIN、TEX、TTOT、BF、BF%P、TIN/TTON、TEX/TTON、TIN/TEX、VC%等测量参数；
3.具有用力肺活量 FVC、FEV1、FEV3、FEV6、FEV1/FVC、FEV3/FVC、FEV1/VC Max、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、PIF、PIF50、MIF、FET、VEXP、FET、（FEV1 1% FVC1）%P、PIF、ELA 等测量参数；
4.具有最大分钟通气量 MVV：MVV、MVV%P、VT MVV、TIME MVV、BF MVV、MVV%等测量参数。
5.金属筛网压差式传感器。
6.流量测量范围≥0-16L/s±3%；分辨率：0.01L/s。
7.容量测量范围≥0-10L±2%；分辨率：0.01L。
8.气流阻力≤0.15Kpa/（L/s）。
9.频率≤±0.25 L/s。
10.呼吸频率：0-120BPM±1BPM。
11.具有实时数据图像监测呼气时间，呼气末流速等功能。
12.具有环境参数(温度、湿度、大气压)并进行 BTPS 自动修正功能；可通过定标筒进行常规定标和三流速定标。
13.肺通气模块手柄具有显示屏与喇叭。
14.呼吸压力模块具有 MIP、MEP、P0.1、P0.1MAX 等评估参数。
15.压力测量范围：±20kPa±0.1kPa；分辨率：0.01kPa。
16.检测过程激励式动画操作界面。
17.可徒手拆卸，可进行清洗、浸泡、消毒，可使用通用的一次性肺功能仪用过滤嘴。
18.语音智能播报。
19.呼吸训练模块
流速范围：0.6-1.2L/s±10%，分辨率：0.01L/s。
20.训练强度 1-10 级可调。
21.训练过程中，通过显示屏实时显示激励动画与各项训练数据。
22.训练记录：显示过去训练的历史记录，包括每组训练的训练次数、流速、吸气量等。
23.可通过康复平台对患者的呼吸康复情况追踪随访，可结合患者使用数据对患者病情进行远程辅助诊断及实时指导。
24.呼吸训练模块手柄具有显示屏与喇叭。
单台配置：主机 1 台，一次性肺功能过滤嘴 60 个，鼻夹 10 个
其它要求
1.设备使用年限 5 年，所供产品要求生产日期距到货日期≤半年2.原厂整机质保≥3 年。
（三十七）骨质疏松治疗仪  数量1
1.柜式结构，彩色触摸屏≥7英寸。
2.1台主机，2张床体，可同时输出。
3.每张床面上配置≥2个可移动的环形治疗器和2个条形治疗器。
4.磁场强度：0～10mT。
5.治疗时间：1～99min可调，步进1min。
6.治疗强度：1～100可调，步进为1。
7.输出波形：半正弦波、正弦波、方波、三角波、脉冲波5种波形可选，默认正弦波。
8.治疗环位置:≥2个环形治疗器位置可调，环1为0～92cm可调，环2为28～120cm可调。
9.治疗频率：1Hz～100Hz连续可调，步长为1Hz，精度为±10%。
10.移动磁疗垫，磁场固定频率50Hz，治疗强度0～100可调。可单独设置治疗强度和开启/关闭。
11.治疗床有加热功能，温度37℃～42℃。
12.设备具有三种治疗程序模式可选：自动程序、编辑程序和手动程序。
13.磁场线圈保护功能：设备磁场线圈具有温度保护功能。
14.安全距离：距离床体及环形治疗器的安全距离为≥8cm，安全距离外环境中磁场强度应在0.5mT以下。
（三十八）经颅超声电疗仪  数量2
1、外观：推车式,≥5英寸液晶触摸屏
2、组成：由电源线、主机、超声治疗头及输出线、耳后电极线、肢体电极线组成。
3、功能配置：双通道，2组超声+2组耳后电刺激+2组肢体电刺激输出。
4、治疗模式：超声治疗模式：扫描模式、固定模式；仿真生物电治疗模式：模式一、模式二、模式三、模式四。
5、处方模式：内置36个处方可供选择。
6、超声性能：每组由3个治疗头组成，具备固定模式和扫描模式，
7、超声输出功率：1.2W、2.4W、3.6W、4.8W，误差±20%。
8、最大有效声强不大于3.0W/cm²。超声频率800kHz±10%。
9、耳后低频电脉冲性能具备多种模式，脉冲极性：双向；按不同脉宽和脉冲周期波形分为九档，时间参数误差为±30%。输出电压幅度分60级可调。其最小输出设定不超过最大设定值的2%。
10、肢体中频电疗性能：工作频率：8kHz±30%；调制波形：低频三角波的调制波形；调制三角波波宽：0.4s～8.5s；）调制三角波周期：0.8s～20s；输出波形按不同调制波宽和周期波形分为八档，时间参数误差为±30％。
11、具有定时功能
（三十九）心理行为发育筛查设备  数量1
1、测评环境多样化：可适用于单机、局域网、互联网等多种网络环境。
2、测评平台多样化：可同时适用于PC电脑、平板电脑（需要WIFI支持）、触摸互动一体机等多种应用平台。
3、分级管理功能：实现三级管理功能。即，实现单位、部门、患者的三级联动管理。
4、数据查询功能：高效的数据查询功能，心理咨询师根据实际工作需要，通过任何查询条件都可以方便的查询到自己需要的个体档案。
5、智能心理预警系统：通过预警系统可以筛查出有严重心理问题的人员。
6、高效的档案管理功能：可以批量导入测评用户信息。
7、系统量表数量不少于130个，至少包含心理健康临床症状自评量表(SCL-90)、小学生心理健康评定量表(教师用)、小学生自我认识能力测量、明尼苏达多相个性测查表(MMPI)、儿童孤独症评定量表、儿童十四种人格因素问卷(CPQ)、汉密顿焦虑量表(HAMA)、小学生适应能力测验、汉密顿抑郁量表(HAMD)、家庭功能评定量表、惧怕否定评价量表(FNE)、自杀态度测评量表(QSA)、学习焦虑倾向测量、卡特尔十六种人格因素测验(16PF)、中学生心理健康(MSSMHS)、心理健康临床症状自评量表(SCL-90)、中学生网络成瘾量表(IADDS)、应付方式问卷、中学生人际交往能力测验、学习动机测验、贝克躁狂量表(BRMS)、嫉妒心理诊断量表、容纳他人量表、霍兰德职业倾向问卷等量表。
（四十）输液泵   数量6
1.产品使用期限≥10年，需提供证明文件。
★2.支持输血功能（提供三类医疗器械注册证）
3.可升级肠内营养液输液功能，并提供证明文件。
4.输液精度≤±5%。
5.速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h。
6.预置输液总量范围：0.1-9999.99ml。
7.快进流速范围：0.1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选。
8.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。
9.无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称。
10.8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式、和间断给药模式。
11.≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术。
12.全中文软件操作界面。
13.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调。
14.支持药物库，可储存≥5000种药物信息。
15.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色。
16.报警时可通过示意图片直观提示报警信息。
17.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。
18.压力报警阈值至少15档可调。
19.压力报警阈值最低可设置50mmHg。
20.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。
21.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。
22.具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警。
23.信息储存：可存储≥5000条的历史记录。
24.电池工作时间≥5小时@25ml/h。
25.防异物及进液等级IP44。
26.整机重量≤1.5kg。
27.满足EN1789标准，适合在救护车使用，需提供证明。
（四十一）微量泵   数量6
1.整机使用期限≥10年。
2.注射精度≤±2%
3.速率范围：0.01-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h。
4.预置输液总量范围：0.01-9999.99ml。
5.快进流速范围：0.01-2000ml/h，具有自动和手动快进可选。
6.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。
7.支持注射器规格： 5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml。
8.无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称。
9.7种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式。
10.≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术。
11.支持药物库，可储存≥5000种药物信息。
12.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。
13.压力报警阈值至少15档可调。
14.压力报警阈值最低可设置150mmHg。
15.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。
16.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。
17.电池工作时间≥6.5小时@5ml/h。
18.防异物及进液等级IP44。
19.整机重量≤1.7kg。
20.满足EN1789标准，适合在救护车使用。
★21.提供三类医疗器械注册证
二、配置清单：
1.主机1台。
2.电源线1根。
3.内置电池。
4.固定夹1个。
（四十二）肠内营养泵   数量1
★1.挤压方式：盘式蠕动挤压式。
2.全透明泵门。
3.内置把手。
4.固定夹支持调向，支持水平和垂直固定。
5.喂养速度范围：1-800ml/h。
6.喂养精度：±5%。
7.冲洗速度：1-800ml/h。
8.排气速度：1000ml/h。
9.KTO速度：1-10ml/h。
10.具有连续喂养模式和间歇喂养模式。
11.具有间歇防堵管功能。
12.具有反抽功能。反抽速度1-800ml/h。
13.适用符合标准的各品牌营养管。
14.≥4英寸触摸屏。
15.具有锁屏功能，支持自动和手动两种方式锁屏。
16.自动完成泵管管路充盈。
★17.自带加温系统，无需外接电源。
18.加温范围：32-45℃，可直接通过触摸屏调节温度。
19.报警信息：遗忘操作、泵门打开、喂养完成、喂养异常、加温器超温、加温器欠温、加温器未安装、无电池、无外部电源、电池电量低、电池耗尽，即将关机、待机结束、营养液泄漏、充电故障。
20.续航时间：可连续使用不少于10h。
21.支持电池快充。关机条件下，充电时间≤4h。
22.防护等级：≥IP34。
23.重量：≤1.2kg（含电池）。
24.可储存不少于2000条历史记录。
25.屏幕亮度至少10级可调。
26.报警灯光亮度至少10级可调。
27.报警音量至少5级可调。
28.支持通过无线或有线联网，与输注中央站连接。

（四十三）妇科检查床  数量2
1.整体结构：床架采用耐腐蚀材质制作。
2.结构调节：床体采用分段式结构设计，靠背角度可调节，可适配人体检查体位需求，满足妇科专科检查体位摆放及常规诊疗操作要求。
3.床面配置：床面采用高回弹软包填充结构，表层包覆医用防水耐污面料，具备防水、防污特性。
4.整体性能：设备结构设计合理，承载性能满足妇科诊室常规诊疗使用标准，适配长期临床工作使用。
5.尺寸规格：采用医用妇科专科常规标准尺寸，整体布局合理，操作空间充足，适配常规妇科诊室场地摆放及专科查体操作。
（四十四）动态血压检测仪  数量2
1、记录盒
1.1、压力量程：0-299mmHg ；
1.2、检测原理：示波法；
1.3、加压方式:拟合加压，自动调整至最佳压力；
1.4、测量模式：自动测量模式：手动间隔、自动间隔、自动表（可任意设置6 个测量间隔）；自动补测；支持手动插入测量；
1.5、测量精度：压力：±2mmHg 脉搏：±5%（提供检测报告）；
1.6、安全系统
超压保护：压力超出 299mmHg 时，快速释放压力；
急停保护：测量时，按“S 键”可快速释放压力；
1.7、一体式主机+袖带设计，主机可折叠，贴合手臂；
1.8、传输接口：USB 接口；
1.9、显示屏：断电屏幕依旧可显示；
1.10、一键式操作设计、避免误操作；
1.11、工作电源：两节 5 号电池；
1.12、时钟：实时公历 24 小时制；
1.13、防护等级：≥IP22；
1.14、可捕捉用户体位状态；
1.15、具备 24 小时自动停止测量功能；
2、软件功能
2.1、软件可提供血压谷/峰值、血压标准差、变异系数、血压夜间下降百分率、血压负荷、动脉硬化指数（AASI）、平滑指数等分析指标；
2.2、分析软件可自定义报告打印格式和打印内容，可编辑患者基本信息、血压波动情况记录、服药情况等内容；
2.3、血压判定阈值可根据全天、白天、夜间进行调整；
2.4、具备患者、医生预设功能；
2.5、提供多种图表辅助分析工具，自动生成趋势图、双乘积趋势图、柱状图、饼图、相关图、小时数据表等；
2.6、自定义医生签名设置：支持三个签名同时显示报告上，且签名名称可修改；
2.7、日志功能、便于查看软件操作记录；
2.8、软件具备联网功能、可实现数据远程传输及管理；
2.9、支持比较分析功能、可同屏对比同一患者不同时间的血压参数及趋势图。
★3、配置清单（单台配置）
3.1、主机 1 个；
3.2、血压袖带 1 个；
3.3、USB 数据线 1 根；
3.4、动态血压软件 U 盘 1 张
（四十五）动态血糖检测仪  数量1
1、监测时长≥8 天
2、具有指尖血校准功能：有
3、传感器活化时间：≤1 小时
4、探针：软针且长度：≤6mm
5、具备远程数据管理功能
6、高低血糖报警功能：有
7、葡萄糖浓度探测范围：2.0~25mmol/L
8、可设置实时报警
9、MARD 值≤9%
10、传感器防水等级：不低于 IPX8
11、血糖数据处理软件具备：患者管理、提醒管理、报表中心、系统设置
12、配置清单：电视显示大屏、蓝牙接收器、无线网卡，查房一体机
（四十六）治疗车  数量10
  ≥600*350*880；托盘间距≥47cm，ABS材质，双层上层带单抽，台面四面围栏，单面拉手，知名品牌静音轮无噪音
（四十七）脉动真空压力蒸汽灭菌器  数量1
1 ★ 脉动真空压力蒸汽灭菌器 1、有效容积：（0.3-0.35）立方米、双门、电热一体机
2、灭菌室尺寸1000±20×500±20×650±20 mm
3、外形尺寸：1280±20×1250±20×1770±20 mm
4、设计压力：0.23-0.28MPa
5、设计温度：135-140℃
6、工作压力：0—0.22MPa
7、工作温度：132-134℃
8、极限真空度：-0.94MPa
9、整机功率≥36KW
10、装卸推车：格栅装载。
11、门板为不低于S30408级不锈钢，柜门厚度≥8mm，柜门保温层厚度≥30mm防止柜门表面温度过高。
12、柜门开启方式为气密式快开门，柜门加强筋≥10根。
13、程序选择：不低于7寸彩色触摸屏显示，微电脑控制，可自动完成灭菌过程；具有织物、器械、BD、液体、真空检漏、自定义程序、手动等基本程序；有低温、高温报警和误操作保护；具有压力和温度双重控制；具有超压超温排汽、低温补偿，安全连锁；
14、管路要求：管路为不锈钢管道和不锈钢快装接头；
15.密封门：带有压力安全联锁装置、双门互锁，保证有菌区与无菌区的有效隔离。
16.灭菌器主体设计使用寿命≥10年（或≥30000次灭菌循环）；主体结构为矩形加强筋结构，加强筋大于8根。内壳为不低于S30408级不锈钢；内壳厚度≥6mm，门胶圈位于主体上，不能在门上
17.记录及控制要求：内置打印机，打印机无须更换色带，根据需要随时实时打印；
18、内室疏水装置：程序控制，采用气动角座阀自动疏水。
19、加热元件选用不锈钢材质，有损坏时，可管单根进行更换。
21、具备自动加水功能.
22、采用温度控制器作为对加热元件的辅助保护措施。
23、具备性能稳定、高效的软水机，保证发生器用水符合要求。
24、具备缺水自动保护功能：有液位控制器和温度控制器双重自动保护措施。
25、配备无油静音压缩机 1台，满足脉动真空灭菌器压缩机气源。
