无抽搐电休克仪（数量：2台）

适用范围：

*1.适用于精神科多种精神障碍的治疗。

二、打印模块：

1.具有≥2通道记录打印，在打印过程中，可随意调整打印顺序和增益。 

2.具有打印错误日志功能，判断设备异常状态。

3.具有生物医学报告记录，可验证设备状态并打印。

4.生理导联阻抗测试功能，可监测导联的电导率（打印或显示）。

5.具备储存和打印功能。

三、生理参数监控模块：

1.具备实时监测患者生理波形，治疗参数等功能。

2.具备正在输出、进行中、刺激完成、接触异常、接触质量、治疗已完成等状态。

3.具有电流强度、历时时间、刺激波形、工作状态记录等功能。

四、刺激模块：

1.刺激能量：峰值≥ 190 J。

2.刺激强度输出：≥1090MC；强度的监测范围：0~100% 。

3.内置智能调节菜单，配备0.20ms、0.3ms等多档脉冲方案。

*4.刺激电流：≤950mA。（需提供证明文件）

5.刺激频率：≥10Hz，≤120Hz，可调。（需提供证明文件）

*6.刺激模式：双模式一体，可一键式操作或旋钮操作，系统内置≥4种不同病症相关治疗方案。

7.刺激位置模块：内置单侧治疗位置模块，具备滴定超短刺激及整体刺激两种治疗系统方案。

五、安全功能：

1.可实时监测并显示患者阻抗值，且可自动识别超出范围，停机保护患者安全。

2.阻抗范围：国际或国标脑电图标准，需满足100-5000Ω阻抗监控值。
