招标参数
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	产品名称
	参数
	备注

	1
	新生儿呼吸机(无创）
	1.≥12寸彩色触控屏，参数显示：呼末正压、峰值压、平均压、流量、氧浓度、自主呼吸频率、呼气时间、吸呼比、泄漏率、振幅、振荡频率、血氧饱和度、图形显示：压力－时间波形、流量柱状图。
2.内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21%-100%，精度±3%。
3.内置氧传感器，监测范围0-100%，精度±2%，支持自动校准功能，校准程序可自动完成或在操作界面一键启动"
4.★具备自主呼吸频率监测功能，可通过内置流量/压力传感信号自动分析或支持外接传感器扩展实现"。
5.通气模式：NCPAP，NIPPV，SNIPPV，HFNC，nHFOV。
6.NCPAP模式：支持窒息监测及窒息唤醒功能，可通过内置传感信号分析或外接传感器实现。直接设定气道压力值：1cmH₂O-15cmH₂O。窒息唤醒压力：2cmH₂O-20cmH₂O（或更高范围可选），窒息时间：可关闭，调节范围1s-60s"。
直接设定气道压力值：1cmH2O-15cmH2O。
窒息唤醒2cmH2O-30cmH2O，窒息时间：OFF，1s-60s。
7.NIPPV模式：
呼末正压PEEP：1cmH2O-15cmH2O。
吸气压力Pinsp：2cmH2O-30cmH2O。
呼吸频率：1bpm-120bpm。
吸气时间：0.1s-15s。
8.SNIPPV模式：要求具有窒息监测以及备用通气功能。
呼末正压PEEP：1cmH2O-15cmH2O。
吸气压力Pinsp：2cmH2O-30cmH2O。
呼吸频率：1bpm-120bpm。
吸气时间：0.1s-15s。
后备频率：1bpm-120bpm。
9.HFNC高流量氧疗模式：流量最低不高于1L/min，最高不低于20L/min，连续可调，具有气道压力监测功能"。
10.nHFOV经鼻高频振荡通气：平均压：5cmH2O-30cmH2O。振幅：5cmH2O-50cmH2O。振荡频率：5Hz-20Hz。
吸呼比：1:1-1:3。
11. ★具备nHFOV/nHFO模式的设备，宜具有振荡暂停功能
12. 血氧监测功能，用于血氧饱和度监测、脉率监测和灌注指数监测。
13.★具备氧浓度调节功能，支持根据血氧饱和度监测结果提示或辅助调节氧浓度，以维持目标血氧范围。
14.提供增氧功能：通气持续时间可调，最长时间≥120s，增氧氧浓度22%-100%连续可调。
15.提供手动通气功能，通气时间1s-15s可调，气道压力2cmH2O-30cmH2O。
16.★具备自动泄漏补偿功能，可监测并显示泄漏量或泄漏率信息"。
17.数据存储：可以显示120小时的趋势数据，可以存储≥10000 条事件日志，可以提供截屏功能，缓存≥40张截屏图片。
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	转运心电监护仪
	1.≥5英寸彩色触摸显示屏。
2.可选配便携插件箱，扩展参数插槽，满足插入更多参数模块的监测扩展
3.具有≥4个USB接口，支持连接外设实现打印功能"。
4.可支持外接显示屏，外接显示器可以独立操作和显示。
5.主机配置可更换充电电池，整体续航时间≥8小时"。
6.具备监护模式、演示模式、待机模式、隐私模式、体外循环模式、插管模式、户外模式等。
7.可监测心电、血氧、脉搏、无创血压、呼吸、体温等基础参数；支持扩展有创血压（≥2通道）、心输出量、麻醉气体、麻醉深度、氧浓度、呼吸末二氧化碳等高级参数模块。血氧模块应符合YY 0784或同等国际标准，支持弱灌注检测及运动状态下测量"
8.支持3/5/6/12导心电，多导同步分析功能
9.具有心电抗干扰能力，耐极化电压≥±800mV
10.心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，其中手术、监护、ST模式共模抑制能力≥100db
11. 可配12导静息心电分析功能，支持标准12导联同步采集与分析，提供符合AHA/ACC/HRS或同等国际标准的自动分析算法，包括但不限于Glasgow、Minnesota等标准算法"。
12.具备心拍类型识别功能。
13.支持心律失常类型≥20种"包括房颤、室颤、停搏等。
14. 具有ST段分析功能，可实时监测ST段数值，测量范围≥-2.0mV至+2.0mV；或提供更宽测量范围"15.具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值，测量范围：200-800ms。
16. 具有心率变异性分析功能，可提供心率变异性时域指标（如SDNN、RMSSD等）和/或频域指标，辅助评估心脏自主神经功能"
17. 血氧饱和度监测：测量范围1%-100%，在70%-100%范围内，成人/儿童测量精度≤±3%（非运动状态下）、≤±4%（运动状态下），新生儿≤±4%（非运动状态和运动状态下）；支持弱灌注状态检测，可显示灌注指数（PI），PI范围覆盖0.02%-20%或同等弱灌注检测能力"。
18.NIBP测量范围：
成人：收缩压25 mmHg-290mmHg，舒张压10mmHg-250mmHg，平均压15mmHg-260mmHg
小儿：收缩压25mmHg-250mmHg，舒张压10mmHg-210mmHg，平均压15mmHg-225mmHg
新生儿：收缩压25mmHg-140mmHg，舒张压10mmHg-115mmHg，平均压15mmHg-125mmHg
19.血压测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量
20.具备≥24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息
21.可升级脓毒症筛查、GCS评分、早期预警评分等临床辅助决策功能
22.≥2000条参数报警事件，≥48小时全息波形趋势存储，≥160小时的趋势数据，≥2000条NIBP数据
	[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]应用场景：危重新生儿转运
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	双面蓝光暖箱
	1.温度控制模式：箱温和肤温两种温度控制
2.≥7英寸LCD彩色触摸屏
3. 采用PID或其他等效温控算法，箱内温度波动幅度≤±0.3℃"
4. 机柜配置储物空间，数量≥2个，并配备环绕式防撞保护装置，确保操作区域安全"
5. *双面蓝光治疗功能：(1)上光疗：触摸屏操作，支持倒计时、顺计时两种工作模式，亮度连续可调；(2)下光疗：LED光源，
6.婴儿床倾斜角度无级可调。
7. 配备标准化医疗器械安装接口（如标准导轨、滑轨或等效结构），便于临床扩展安装监护仪、输液泵等附属设备"。
8.具有可折叠托盘。
9.具有监护托盘
10.正门双重保险设计。
11.独立的超温保护系统，多种故障报警提示。
12.采用变频直流电机。
13.报警项目："报警项目应包含但不限于：断电报警、风机故障报警、温度传感器故障报警、温度偏差报警、超温报警、系统故障报警、湿度偏差报警、湿度传感器故障报警、缺水报警、水箱位置异常报警"。
14.具有RS-232接口
15.具有数据储存功能
16.输入功率：≤1000VA
17.温控范围（培养箱温度的超调量＜ 1℃） a.箱温控制温度范围：20℃～37℃（跨越模式：37.1℃～39℃）  b.肤温控制温度范围：32℃～37℃（跨越模式：37.1℃～38℃）  c.箱温模式和肤温模式的温度显示范围：5℃～65℃ d.具有>37℃温度跨越模式
18.升温时间：≤ 30 分钟
19.培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤ 0.5℃
20.温度均匀性：≤ 0.8℃（床垫处于水平位置）
21.皮肤温度传感器精度：35.0℃～39.0℃:±0.1℃内；其他范围：±0.2℃内
22.箱内噪音：≤45dB(A)（稳定状态）
23.湿度显示范围：0%RH～100%RH
24.湿度控制精度：±5%RH内（湿度控制值≤90%RH 时,湿度控制精度应在±5%RH 内；湿度控制值＞90%RH 时，应不低于 85%RH）
25.湿度显示精度：±5%RH
26.上黄疸治疗装置 a.上光疗光源为LED,使用期限：≥50000小时 b.上光疗胆红素总辐照度平均值：≥2.3mW/cm2 c.上光疗总辐照度：≥3.7mW/cm2 d.上光疗胆红素总辐照度最大值：5mW/cm2
27.下黄疸治疗装置 a.下光疗光源为LED,使用期限：≥50000小时 b.下光疗胆红素总辐照度平均值：≥0.8mw/cm2 c.下光疗总辐照度：≥0.8mw/cm2 d.下光疗胆红素总辐照度最大值：1.3mw/cm2
28.床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4
29. 计时器显示范围：0～99999h，分辨率≤0.1h"
30.监护托盘最大承载重量：≥8kg
31.培养箱使用期限≥10年
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	新生儿黄疸测试仪（经皮黄疸仪）
	1.光源：氙闪光灯
2.光源寿命：≥150000次。
3.检测⽅式：光反射式，蓝、绿光⽐较。
4.测量范围：0.0mg/dL-25.0mg/dL 。
5.测量精度：±1.5mg/dL。
6.测量单位可在mg/dL和μmol/L间切换。
7.重复性：RSD≤2%。
8.显⽰屏：彩⾊屏幕显⽰。
9.数据存储：可保存护⼠ID号、婴⼉ID号、测量结果、测量时间、测量时进⾏优先权，蓝光完成标志的标记。可存储≥2500条测量记录。
★10.配置清单：（1）经⽪⻩疸仪主机 1台、（2）经⽪⻩疸仪底座 1套、（3）电源适配器 1套、（4）使⽤说明书 1本、（5）简易操作卡 1份、（6）合格证 1份、（7）保修卡 1份、（8）效验盘1件、（9）探头擦拭布1套。
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	医用升温毯
	1.工作电压：DC24V。
2.温度设置自动调节，热输出达到稳态后，热垫温度≥35℃。
3.温度设置手动调节，可在 30℃-40℃范围内，步进≤1℃。
4.最大表面温度： ≤41℃;报警温度： 41℃±0.1℃
5.自检功能：具备开机自检功能。
6.温控及过载保护：除温度调节装置外，设有完全独立的过温保护安全装置。
7.系统报警：报警系统符合 YY 9706.108-2021（或最新有效版本），具备优先级报警功能，至少包括超温报警、安全报警、连接异常报警等，声、光提示。
8.通过 EMC 检测，对手术室其他设备无电磁干扰。
9.能够实时监测与热垫的连接状态，连接异常或故障时报警并停止加热。
10.热垫加热部分发热均匀，无冷点和热点。
11.可透过X光。
12. 具备患者体温监测功能，可通过内置传感器、外置探头或其他等效测温方式实现精准控温，温度监测点≥2个。
13.热垫完全密闭，热垫防水等级≥IPX7。
14. 主机及热垫可重复使用；常规使用无需专用一次性耗材。
15.与患者直接接触的热垫表面材料必须具有良好的生物相容性，符合 GB/T16886 系列等国家标准，具有阻燃性。
16.热垫两侧配有固定用绑带，可固定于手术床。
17.热垫分为下铺或上盖，可包裹。
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	监护仪（手术室专用）
	1、插件式监护仪，2个槽位插件槽。
★2、≥15英寸电容触摸屏，≥10通道波形显示"。（提供证明文件）
3、监护仪标配有创血压和主流呼末二氧化碳。
4、具有光传感器。
★5、可监测心电、血氧、脉搏、无创血压、呼吸、体温等基础参数；支持模块化升级，可选配有创血压（支持双通道）、呼气末二氧化碳、心排量、麻醉气体、胸阻抗、麻醉深度等高级参数模块"。
6、标配5导心电，支持升级6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能；
7、心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍。
★8、≥26种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等；（提供证明文件）
9、具有心率变异性分析功能；
10、支持升级12导静息心电分析，适用于成人、小儿和新生儿；
11、具有ST段分析功能，支持ST段实时监测和多导联ST段图形显示，用于评估心肌缺血。
12、具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值，测量范围：200ms-800ms；
13、支持中文手写输入病人信息。
14、无创血压具有五种测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量；具有动态血压监测界面
15、具有多种界面显示：标准、大字体、动态趋势、呼吸氧合、它床观察、ECG全屏、ECG半屏、ECG12导、麻醉深度、PAWP、EWS、单血氧、CCHD界面等；
16、用户可自定义调节界面布局波形和参数功能；
17、计算功能：具有药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能；
18、可支持≥230小时趋势图/表、≥3000组NIBP列表、≥2400组报警事件、≥48小时全息波形、≥48小时心律失常数据的存储和回顾。
19、具备24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息
20、具有临床辅助决策支持功能，包括但不限于：脓毒症筛查预警、格拉斯哥昏迷评分(GCS)、早期预警评分(EWS)、危重先天性心脏病筛查(CCHD)等。
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	麻醉机
	1 工作条件及基本配件
1.1标配1块锂电池，电池使用时间≥90分钟
1.2 通讯接口：≥1个标准串行通讯接口（RS-232C或RS-485或USB）, ≥1个视频输出接口（VGA或HDMI或DisplayPort），≥4个辅助电源接口；支持网络和软件在线升级功能"
1.3机架：带大工作台侧栏杆推车，≥3个抽屉
1.4具有LED报警灯，不同颜色指示高中低级别报警
1.5非待机状态操作关机时，主机具备安全延迟关机机制，延迟时间≥5秒。
★1.6 用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理（提供注册证复印件）
2 气源
2.1标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气和笑气三气源
2.2快速充氧范围：25 - 75 L/min
3 流量计
3.1电子显示流量计，空气范围： 0L/min～15L/min，氧气范围： 0L/min～15L/min，笑气范围： 0L/min～10L/min
3.2 可选配具备麻药消耗速度显示和总消耗量统计
3.3 标配经鼻高流量给氧功能，输出流速范围0-60L/min高流量给氧方式
4 挥发罐
4.1标配一个七氟醚挥发罐，挥发罐和主机同品牌
★4.2可选择同品牌地氟醚挥发罐（提供证明文件）
5 呼吸回路
5.1呼吸回路设计便于拆卸清洁，支持整体或主要部件徒手拆卸；回路连接部具备位置调节功能。
5.2回路部件可以耐受至少134℃高温高压消毒
5.3二氧化碳吸收罐，容积≥1500ml
5.4内置双流量传感器，非热丝式
5.5具有回路整体加温功能
5.6标配CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气。
5.7具备智能回路识别报警系统
6 呼吸机
6.1气动电控非电动电控呼吸机，全中文操作和显示
★6.2提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV模式，可选配/升级SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、压力控制容量保证通气（PCV-VG）以及PS模式（提供证明文件）
6.3潮气量设置范围：容量控制：10ml-2000ml ，压力控制：5 ml-2000ml
6.4吸气压力设置范围：5-80 cmH2O
6.5支持压力：0，3cmH2O～60cmH2O"压力支持（PS/PSV）水平设置范围：0-60 cmH2O，调节精度≤1 cmH2O"
6.6呼吸频率：2-100次/分钟
6.7压力限制范围：10-100 cmH2O
6.8电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3-30 cmH2O
6.9吸气暂停：OFF，5%-60%
6.10上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态
6.11可选配肺功能环
6.12 具备心肺旁流模式CPB, 且心肺旁流模式可在机控通气下启动
7 数字和波形监测
7.1彩色电容触摸屏≥15英寸，显示屏与主机嵌入式非外挂式设计，可同屏显示3通道波形和呼吸环图
7.2内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件，插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用
7.3配备插件：标配EtCO2呼末二氧化碳模块。可选配备插件：AG麻醉气体模块。
★7.4可选监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F）监测；可选配氧电池法吸入氧浓度监测（提供证明文件）
7.5同屏幕3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，可选呼末CO2波形），波形和环图可以同屏显示
8 麻醉工作站功能
8.1可扩展连接同一品牌监护仪并支持连接到科室中央站
8.2可扩展连接支持HL7协议的设备
8.3 支持与主流手麻系统匹配，包括但不限于东华、东软、麦迪斯顿进行信息互联（提供证明文件）
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	双目视力筛查仪
	1.适用对象：6个月以上婴幼儿、儿童及成人
2.筛查模式：手持模式和自助模式切换/儿童模式和成人模式切换/双眼模式和单眼模式切换
3.测试时间：<1s；
4.测试距离：100cm±5cm；
★5.1"屈光筛查：可检测近视、远视、散光、屈光参差"；5.2"眼位评估：可评估眼位偏斜"；5.3"瞳孔测量：可测量瞳孔大小及瞳距"；5.4"视力评估：可辅助评估视力状况（非矫正视力）"。
6.等效球镜度数测量范围：-7.50D至+7.50D，分辨率0.25D/0.01D，精确度：±0.50D
7.柱镜度数测量范围：0至+3.00d，分辨率0.25D/0.01D，精确度 ±0.50D；
8.眼位偏离：0°-20°，精确度±1°；
★9.瞳孔直径测量范围：3.0mm-9.0mm。
★10.轴位范围：0至180度，精度:±5度；
11.距被测者距离提示：系统主动测距提示过远或过近。
12.打印机连接方式： Wifi或蓝牙；
13.配有笔记本工作站，搭载眼健康管理系统。
14.电池续航：连续工作时间≥8小时，支持可充电电池供电。
★15.显示屏≥5英寸彩色触摸屏，支持角度调节以适应不同操作场景。
16.配有自助筛查暗箱以及双侧遮光罩，主机可内置暗箱后使用也可以拆卸后手持使用。
17.目标固视：声音和闪烁灯光；
18.主机具备扫描二维码功能，以识别患者信息。
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	同视机
	1.倍率1.65，视场≥56mm。
2.红光（λ=640mm）闪烁系统。
3.左右镜筒可绕竖轴转动：集合角度≥40°，发散角度≥30°"或"集合角度40°～55°，发散角度30°～45°"。
4.左右镜筒可绕横轴转动：角度范围≥±20°"或"±20°～±30°"。
5.左右镜筒中画片对光轴上下移动：±10△。
6.瞳距调节范围45～75mm。
7.暗室照明灯：对称式设计，LED面发光器。
8.仪器照明装置，速度可调节：50～100转/分。
9.闪烁装置：手动和自动两种。
10.自动闪烁频率调节范围30～300次/分，分档调节，档位不少于5档，或具备无级连续调节功能"。
11.自动闪烁明暗交替方式：具备多种明暗比例可调，包括但不限于1/2亮、1/2灭等基础模式，或支持自定义明暗比例设置"。
12.自动闪烁装置种类：左右同时点灭、左右交替点灭；左右一方常点，另一方常灭；左右一方点灭，另一方常点或常灭。
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	新生儿听力筛查仪/耳声发射筛查仪(听力筛查仪)
	1.设备功能要求：
1.1用于新生儿、儿童听力的检查
★1.2必须具有校准功能。
1.3具有中文数据库管理软件，进行测试者信息和测试结果的管理，并且打印A4纸报告。
2.技术参数要求：
2.1 TEOAE
2.1.1评估方法：噪音加权平均、信号峰值计算。
2.1.2刺激类型：Click（非线性）。
2.1.3刺激水平：70-84 dB SPL(45-60 dB HL) 依靠耳道容积自行校准。
2.1.4刺激速率：接近60Hz
2.1.5频率范围：1.5-4.5kHz
★2.1.6显示：统计波形、测试进程、TEOAE水平、噪音水平
2.1.7结果显示：总体：PASS/REFER
2.2操作语言：全中文测试界面，中文触摸屏输入
★2.3显示器：类型：彩色，TFT，触摸屏，带有可调节LED背光灯
2.4电池：可充电锂电池
2.5内存：主机存储器可以储存≥250个测试者资料或者≥500个测试结果。
2.6数据管理：
必须具有全中文数据管理软件使用，能够把测试数据经由USB数据接口至电脑永久保存，主机在使用时能够通过中文输入被测试者的信息：并上传至工作站上报主管上级单位。
2.7数据接口：USB数据接口。
2.8患者安全：
2.8.1EN60601-1，内部供电，BF型。
2.8.2UL 60601-1
2.8.3IEC 60601-1-26
2.8.4IEC 60601-2-40
2.8.5EMC: EN 60601-1-2
3配置清单
3.1主机1台
3.2 TE探头1个
3.3探头尖3个
3.4探头清洁线3根
3.5耳塞33个
3.6充电电池1块
3.7坞站（扩展底座）1个
3.8 USB数据线1根
3.9屏幕专用清洁布1块
3.10收纳包1个
3.11使用手册1本
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	妇科臭氧治疗仪/超声波臭氧雾化治疗仪
	1 以空气源或氧气源制造臭氧，具有臭氧水冲洗和超声波雾化臭氧治疗功能。
2 超声波雾化率≥12ml/h
3 臭氧气雾浓度：≥15mg/L
★4 冲洗出水流量：（300-1000）ml/min，冲洗流量大小可调节；
★5 臭氧水最高浓度：≥5ppm
6 氧气源时，臭氧产量：（0-4800）mg/h范围内；
7 具有定时治疗及时间显示功能；
★8 具有冲洗低水位提示和雾化缺水提示功能及冲洗超温保护功能
9 具有臭氧水温度显示和调节功能
★10 环境臭氧浓度≤0.15PPM；
11 治疗仪储液瓶应有良好的密合性。
12 具有自动过滤、自洁水装置功能。
★13 治疗仪应具有脚踏开关插口：可配套使用脚踏开关，当不连接脚踏开关时，不影响其手动冲洗操作功能。
★14 基本配置
1.14.1 主机：1台（含臭氧发生装置、雾化装置、加热装置、治疗输出及冲洗输出接口）；
1.14.2 脚踏开关：1个
1.14.3 首次配置耗材：一次性使用治疗头/冲洗头不少于10个（具体规格满足临床基本使用需求）；
1.14.4产品说明书：1份；
1.14.5 合格证：1份；
1.15 工作条件：
1.15.1 工作环境温度：5℃-40℃
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	微波治疗仪
	一、基本参数
1、工作频率：2450MHz±30MHz：
2、采用符合国家相关标准的微波源，确保输出稳定可靠。
3、最大输出功率：≤l00W，输出功率步进可调，步距1W，输出功率误差≤±l0%；
4、理疗辐射器要求：标配配置≥2 个辐射器，辐射器驻波比S≤1.5；
5、理疗时间：1min～30min，步进可调：步距 1min；治疗时：1—99 秒围内可调；且治疗理疗结束都有报警声响提示；
6、治疗功率和时间分档设置，全数字显示，可预先设置；
7、微波输出功率：理疗 0-40W，手术：0-100W；
二、仪器配置要求：
1、主机：一体化推车式主机；
2、辐射器支架：万向调节、操作方便；
3、配备不同规格或适用部位的辐射器：≥2个（如圆形、矩形、腔体式等）。
4、医用微波治疗仪主机，理疗线 1 条，电源线 1 条，脚踏开关1 只，专业万向理疗支架 1 个；
三、软件要求
3.1、安全报警功能：具有电网电压超限报警功能，具有微波输出异常报警功能，具有误操作、过载、温控保护功能；
3.2、治疗探头表面采用生物相容性材料，便于清洁消毒。
3.3、控制系统：采用嵌入式或微处理器控制，具备运行状态监测及异常自恢复功能。
3.4、具备电网电压波动补偿功能及微波输出功率稳定控制功能，确保输出精度符合标称要求"
3.5、数字化智能设计，触压式控制面板。
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	温热中低频治疗仪
	1、治疗仪基本脉冲(主载脉冲)波形：矩形波。
2.治疗仪的输出基本脉冲候率为800Hz(主载波周期为T=1.25ms)，误差不大于±10%。
3.治疗仪的输出基本正脉冲脉冲度为0.4ms,负脉冲脉冲宽度为0.85ms,误差不大于±15%。
4.治疗仪输出幅度为最大时单个脉冲的电量应大于7uC,单个脉冲量大输出能量不超过260mJ。
5.治疗仪能量输出最大时的有效值应在10V~20V范围内，误差不大于±25%。
6.治疗仪开路测量时，具有开路保护功能，输出的电压峰值不大于460V。
7.治疗仪输出幅度的调节应连续均匀，输出能量设定值每增加1个单元，增量有效值小于1V。
[bookmark: _GoBack]8.治疗仪输出能量应能从最小设定值到最大设定值均匀调节，最小输出与最大输出时的实际电压有效值之比应满足治疗需求，线性度误差不大于±5%，量化级数不少于50级"
9.乳房治疗电极（含治疗罩）的直流电阻应不大于500Ω。
10.治疗时间分为20分钟、30分钟、40分钟和不定时，定时误差不大于±1%。
11.治疗仪电源中断后再恢复时，输出为0。
12、治疗仪的调制脉冲波频率
12.1梯形波      1.2~2.8zhi
12.2三角形波     1.6~6.0
12.3钟形波       1.6~2.6
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	18导心电图机
	一、硬件参数
1.屏幕尺寸≥10英寸，支持全屏多点触控。（提供所投心电图机的产品说明书证明）
2.设备支持患者身份识别与信息化录入功能，支持通过扫码或外接/内置模块实现信息读取。
3.支持无线数据传输功能。
4.整机配置标准化台车或便携箱，满足病房巡检。
5.内置热敏式点阵打印机，支持多种标准心电波形和报告打印格式（包括但不限于3x3、6x2、12x1、18x1等），满足临床常规诊断需求。
6.导联模式：9/12/15/16/18导联同步采集，支持wilson和cabrera两种导联体系。
7.输入阻抗：≥100MΩ。（10Hz）
8.频率响应：0.01Hz~500Hz，-3dB。（提供医疗器械注册证及附件或注册检验报告复印件）
9.耐极化电压：≥±1200mV（±5%）。（提供医疗器械注册证及附件或注册检验报告复印件）
10.内部噪声：≤10µVp-p。
11.时间常数：≥5s。
12.共模抑制比：≥135dB。
13.心电波形采样率：≥16,000 Hz；具有起搏检测功能，起搏采样率满足临床起搏信号精准捕捉需求（提供说明书或注册证明文件）。
14.设备内置存储器：存储病历≥100000例（10秒静态心电）或≥20000例（60秒静态心电）。
15.支持心电自动分析及自动诊断功能，心电分析算法经过主流标准心电数据库验证。（提供相关验证报告或说明书证明）
16.支持多种在线诊断工具，可通过放大波形、平均模板、在线测量、电子病历等。
17.内置可充电电池，电池支持连续工作时间≥10小时。
18.导联线支持独立插拔，（提供产品说明书证明）。
二、配套软件参数
19. 系统采用BS/CS混合架构。
20. 平台系统支持：公有云，私有云，混合云等多种性质的服务器环境。
21. 系统支持国产操作系统、国产数据库环境部署。（提供相关兼容性说明或测试报告）
22. 系统支持IHE集成规范，能够满足医疗卫生机构信息系统和设备之间的信息互联互通和集成共享要求。
23. 能够与医院现有的信息系统（如HIS、PACS、EMR、体检、CA、集成平台等）进行对接和数据交互，支持≥7种对接方式，至少包括：视图、表、存储过程、Webservice、API、DICOM、HL7等。
24. 为保证数据的安全性和完整性，系统与心电图机同份病例打印出来的热敏报告波形应保持一致。（提供产品说明书或软件功能界面截图证明）
25. 系统具备心电智能分析与辅助诊断功能。（提供软件功能界面截图或相关软件著作权证明）
	

	15
	心理评估与干预系统
	1、 心理评估量表:
系统内置孕产妇各阶段人群评估，涵盖孕前期、孕早期、孕中期、孕晚期、产后3天、产后42天，围绝经期、围手术期包含妊娠压力、焦虑、抑郁、睡眠、躯体障碍等多个评估维度，评估维度符合国内外常模有效性校验，测评结果科学有效。
2、 全自动智能评估报告
受试者完成测评后，系统单机本地即时运算、自动生成完整的心身健康评估报告，无需人工统计分析。报告内容包含:基本测评信息、各维度得分、当前心理状态分析、个性化心理指导建议、临床干预参考方案等。支持报告本地预览、一键打印，报告格式规范、语言贴合妇幼临床宣教场景。
3、 音乐干预课程针
对孕产妇与更年期人群，结合专属舒缓音乐音频、助眠引导视频开展个性化睡眠干预。借助轻柔旋律、放松画面舒缓焦虑烦躁情绪，调节内分泌与神经状态，改善入睡困难、多梦易醒等问题，帮助重点人群平稳身心、提升睡眠质量。
4、 数据统计管理
医生可以在系统的数据统计模块中，统计用户的问卷答题情况，支持多条件联合查询，可以进行问卷得分和问卷答案的Excel格式报表导出。
5、 软件技术要求
系统支持使用SSL数字证书技术，在系统上安装CA数字证书平台开发语言要求采用PHP语言，MySQL数据库，提供负载均衡服务，分布式消息队列服务，分布式缓存集群，分布式web服务。系统前端使用HTML、CSS和JavaScript进行开发，并支持动态内容显示系统响应时间:去除网络因素，一般功能不大于500ms(毫秒)，查询功能不于80oms，统计分析功能不大于1500ms
HTTP并发用户数大于20000
系统必须满足三级等保安全标准
系统资质要求
系统应保证所用量表的合法使用授权，提供以下量表的有效使用许可证明或合作授权协议：
国际通用量表（PSQI、SAS、SDS、SCL-90）：提供中文版使用授权或合法来源说明
专用量表（PSRS、FPI及孕产妇心理状态评价相关量表）：提供著作权人授权使用证明或自主研发量表的信效度验证报告
《匹兹堡睡眠质量指数(PSQI)》
系统应通过网络安全等级保护第三级测评，（提供由公安部认可的网络安全等级测评机构出具的有效期内测评报告）。
系统应提供由具备网络安全服务资质的第三方机构出具的渗透测试报告，或提供近一年内通过三级等保测评的证明文件（等保测评包含渗透测试内容）。
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	胎心多普勒仪
	设备配置与配件
★1.配置 手持式紧凑便携设计；
2.高亮度屏幕显示胎心数字，探头工作状态及探头工作频率自动识别显示；
3.超声工作频率≤3MHz；
4.可检测9周小孕周胎儿心率；
5.探头与主机分体设计，探头可更换；
6.胎心率检测范围50-240bpm，精度：+2bpm，分辨率1bpm；
7.在探头表面200mm的距离处灵敏度≥90dp；
8.电源：具有充电电池可在线待机充电；
9.具有自动报警，电量低报警；
10.延时自动关机功能；
11.具有音频输出接口，可接驳耳机或有音频输入的录音机；
12.配置需求：主机1台、电源适配器1个、锂电池组1个、拉链包1个。
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	超声波身高体重仪
	1、操作方式：全自动测量
2、身高测量方式：超声波测量
3、体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重
4、显示方式：≥7.0英寸1024*600分辨率彩色触摸屏
5、测量范围：身高：30－205CM，体重：5－300KG
6、精确度：身高：±0.5CM ，体重：±0.1KG
7、打印方式：微型高速热敏输出设备、自动输出测量结果，自动裁纸
8、语音提示：测量结束时采用语音和文字同步提醒
9、体型：国际通用体格指数（BMI)
10、外形尺寸：≥620（长）mm *350（宽）mm*2300（高）mm
11、数据输出格式：RS-232C数据传输接口，可通过接口电缆方便的与医院数据管理设备进行通讯。
12、电源电压：AC220V/50Hz，40VA
13、安全性：符合国家医用设备标准验证
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	医用全自动电子血压仪（臂筒式）
	1.测量原理：示波法。
2.显示屏：LCD 显示屏。
3.测量位置：左右臂均可。
4.适应臂周范围：17～42cm。
5.测量范围：血压量程不低于 0～299mmHg 脉博数不低于 40～180 次/分。
6.手臂伸入检测功能：手臂伸入臂筒时，感知测 量开始，启动语音引。
7.测量精度
压力显示精度：≤±3mmHg (±0.4KPa）；脉搏 测量精度：±2%或±2 次/分（取最大者）。
8.肘部位置传感器： 电子肘部位置传感器，并 有图标提示手臂放置位置是否正确。
9.臂筒角度调节：自动浮动式臂筒（臂筒可根据 测量者的坐姿高度自动调节）。
10.平均测量模式：可进行 2-3 次的测量，并自 动得出平均值（中国高血压防治指南推荐的诊室 测量方法）。
11.二维码打印：测量结果可以二维码形式打印 出来。
12.打印装置：热敏式打印机。
13.ID 功能：可连接扫描枪或身份证读卡器。
14.抗菌设计对应 外壳：抗菌树脂 袖带：抗菌 布套。
15.臂筒组件交换功能：臂筒可自主拆卸更换， 并具备自检自校功能。
16.语音功能：测量全程语音提示，测量结束播 报测量结果。
17.用户教育：根据测量结果，显示提示信息
18.通信数据输出：通信数据传输，支持 USB 或 者 232 数据传输。
19.配置：主机、搁手板、AC 电源适配器、电源 线、臂筒、臂套，专用桌椅。
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	工作站
	CPU≥ 2.0GH
内存≥16GB
硬盘≥240GB
显示屏≥23英寸
打印设备1台
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	电动手术床
	1.手术床体采用四段式设计，由头板、背板、臀板、腿板、四部分组成；
2.全电动液压手术床，以下体位必须采用电动液压控制：水平升降、头/脚倾、左/右倾、背板上/下折等；
3.具有急停装置；
4.手术床液压系统应无渗漏现象
5.配有减压记忆床垫，由抗静电材料制成；
6.手术床应具有手持器控制、面板控制双重控制方式；
7.★在台面最高位空载时，取下所有配套件，横向摆动量≤5mm，水平侧向摆动量≤3mm；（提供证明文件）
8.床体在正常位置工作承重≥250kg，在升降过程中极限承重≥350kg；
9.床体具备电动纵向平移功能，最大平移距离≥300mm；                                                                                                                                10.床体具备内置腰桥顶板，顶升行程≥130mm；
11.床体整机的防水等级≥IPX4，脚踏控制器防水等级≥IPX8；
12.手术床应配备可移动脚轮，配有机械刹车或电动刹车；
13.床面高度可调范围:670mm-1000mm。
14.床面长度≥2000mm ，床面宽度≥500mm。
15.床面头倾≥28°±5°，脚倾≥28°±5°。
16.床面左倾≥22°±5°，床面右倾≥22°±5°。
17.背板上倾≥82°±5°，背板下倾≥43°±5°。
18.腿板上倾≥35°±5°，腿板下倾≥90°±5°，腿板外展≥90°±5°。
19.附件配置：每台手术床配置以下附件
（1）手持遥控器+立柱控制面板：1套；
（2）记忆海绵床垫：1套；
（3）夹持器（圆形）：≥1个；
（4）麻醉屏架：1个；
（5）搁手板：2个；
（6）大腿支架1套；
（7）缚身带 2套；
（8）支身架 1套；
（9）支肩架 1套；
（10）凝胶垫1套（支持仰卧位、侧卧位、俯卧位）；
（11）凝胶固定垫：110*70*1.5CM  1个；
（12）凝胶手术床垫：50*50*1.5cm  2个；
（13）凝胶凹型体位垫：50*10cm   2个；
（14）凝胶开放式头圈：20*7*3cm  1个；
（15）凝胶开放式头圈：30*15*7cm  1个；
（16）凝胶斜形垫{腋垫}：30*22cm  1个；
（17）凝胶半圆形体位垫：50*15*7cm  1个；
（18）凝胶圆形式头圈：30*15*7cm  1个。
	




