嵩县县域医共体（县人民医院及田湖镇、车村镇中心卫生院）资源共享中心和中心药房建设项目——中心药房设备设施技术参数
☆一、项目需求配置
	序号
	需求配置名称
	数量/单位

	1
	门诊药房全自动发药系统
	自动发药系统
	1套

	
	
	嵌入式高速发药系统
	1套

	
	
	药品传输系统
	2套

	
	
	药筐传输系统
	1套

	
	
	医嘱打印系统
	1套

	
	
	药品追溯码采集系统
	1套

	
	
	智能上屏呼叫系统（含四台显示屏）
	1套

	2
	货架、防潮垫（架）、托盘、转运推车、零货包装机等
	办公桌椅
	16套

	
	
	文件柜
	20个

	
	
	会议桌
	21张

	
	
	会议椅
	42张

	
	
	宣讲台
	1个

	
	
	U段一拖二无线会议麦克风(640-690MHz频段)
	1套

	
	
	教学一体机
	1台

	
	
	煎药中心置物架
	4架

	
	
	煎药中心医用周转筐
	50个

	
	
	煎药中心不锈钢水槽
	1套

	
	
	煎药中心不锈钢操作台
	1台

	
	
	煎药中心不锈钢煎药机专用支架
	3架

	
	
	煎药中心中药万能打粉机（中小型）
	1台

	
	
	煎药中心中药万能打粉机（小型）
	1台

	
	
	电磁炉
	5台

	
	
	不锈钢锅
	5个

	
	
	货架
	30组

	
	
	防潮垫
	50个

	
	
	托盘
	50个

	
	
	静音折叠平板车
	6辆

	
	
	不锈钢双层推车
	4辆

	
	
	货梯
	2架

	
	
	抽屉式避光药盒
	60个

	
	
	避光药盒（大号）
	60个

	
	
	避光药盒（中号）
	60个

	
	
	避光药盒（小号）
	60个

	
	
	零包包装机（含标签打印机）
	1台

	
	
	打包耗材（包装带、标签、色带）
	1批

	
	
	温湿度记录仪
	10台

	
	
	地面色标
	1套

	
	
	墙面导视
	40块

	
	
	药库药品分类标识牌
	50块

	3
	区域前置审方中心、合理用药系统、药品供应管理SPD系统
	区域前置审方中心、合理用药系统
	1套

	
	
	药品供应管理SPD系统
	1套

	4
	中草药煎制中心
	自动煎药机
	20台

	
	
	中药汤剂包装机
	5台

	
	
	智慧煎药管理系统
	1套


2、 技术参数要求
1.门诊药房全自动发药系统参数要求
	序号
	参数内容
	参数要求

	一
	总体要求

	▲1
	基本要求
	（1）能够兼容医院HIS信息化系统，1个直发窗口、3个混发窗口。
（2）系统须与医院HIS信息化系统无缝链接（HIS对接由中标方负责），确保医嘱和处方信息无障碍传输，整套设备系统的控制软件操作界面要求为简体中文。

	2
	设备质量要求
	所投自动化药房设备应能够稳定可靠运行，满足药房日常发药业务持续使用需求。（提供：相关证明材料）

	3
	信息化安全性要求
	所投设备的信息系统应保障处方、药房业务数据在采集、传输、存储、流转全过程安全，符合数据安全相关法律法规要求。（提供：相关证明材料）

	4
	知识产权要求
	本项目核心设备属于非医疗类机电自动化产品，配套软件模块占比较高。设备制造厂商须具备所投设备配套软件完整合法知识产权，软件来源合规，不存在任何权属争议（提供：相关证明材料）

	二
	自动发药系统

	（一）
	基本功能

	1
	链接HIS
	设备无缝链接HIS处方系统（HIS对接由中标方负责），实时接收发药指令分发处方药品至设备的发药口。

	2
	整体组成
	整机设备包含储药单元、发药单元、补药单元、传输单元和控制操作单元。

	▲3
	失败回收应对
	发药机核对药品分发异常情况后，自动驱动该品规药品其它储位自动拣选分发，不影响该处方其他已核对正确的药品。

	4
	操作显示
	发药单元配置显示器为大尺寸触摸屏，提供操作系统，系统操作软件为简体中文。

	▲5
	提前预警
	具有设备开机自检和故障记录功能，实时监控设备运行情况，能够将记录数据主动推送报警，提示排除故障。

	6
	一键式退药功能
	药师可一次性选择近效期或某批次的药品,无需人工干预，设备会自动识别药品存放的任意位置，并自动、准确地对特定药品实施一次性退药工作。

	7
	实时监测药品信息
	实时监测设备内药品信息，包括每个单包装药品的批次批号、效期、已发放药品信息、待发药品信息等。

	8
	信息全程记录
	设备可对药品入库数据、处方调配药品出库数据以及设备故障数据进行备份，数据包含时间信息。设备内置摄像功能，能够对追溯信息保存不少于30天，支持实时查询的功能。

	▲9
	溯源码采集
	整机支持发药过程中具备溯源码采集、记录和上报功能。

	10
	自动盘点
	能够支持整机自动盘点，整台设备盘点耗时≤60分钟/次。

	11
	数据自动备份与恢复
	具备数据自动安全备份和自动恢复功能。

	12
	配备智慧运营大屏系统
	≥75英寸，能够实时统计并显示系统运营数据运营管理：分时处方统计、窗口监测，近效期统计，药师发药量、调配量等。

	13
	联机使用
	系统设备能够与传输装置、其它类型的发药设备或辅助智能化调剂设备同机或联机同步运行使用。

	14
	其他
	主机运行噪音≤50分贝。

	（二）
	储药要求

	▲1
	储位布置
	设备存储单元可自由设定，根据使用需求定制储药模块的数量。

	▲2
	储药量要求
	发药主机单元（不含主机外的其他设备）整体储药量≥15000 盒/瓶（注：按药品外包装规格100*60*20mm 均值计算）；且单台设备即可实现存储药品≥950个品规，同时根据每种药品日发放高、低量的不同，保证所有品种在设备内的合理储存。

	3
	储位形式
	整机储药形式为密集储药槽位存储药品方式。

	4
	储存条件
	设备内药品存放空间为封闭式，并具备有空气滤化装置及有效的自动清洁功能；设备主体外板必须采用隔温环保材质，确保设备内药品避光存储。

	（三）
	补药要求

	▲1
	补药方式
	设备具备无人值守补药系统和半自动人工补药两种补药模式。

	2
	无人补药
	发药主机单元自带有自动进药系统，人工扫描药品条码，设备自动进药，整体设备无需采用人工上药（提供设备单次补药的实际使用的照片）。

	3
	无人补药系统要求
	无需人工确认，无人补药系统核对药品的外包装信息，通过进药自检手段，自动拒绝信息错误药品的进入，核对无误后，自动抓取补充药品。

	▲4
	无人补药速度
	单组不低于400盒/小时。

	5
	无人补药缓存
	具备进药缓存药槽，可一次性倒入药品≥2000 盒，且无品规数的限制，并可根据环境尺寸自由扩展缓存装置容量。

	▲6
	补药检测
	根据药品条形码（或医院药品管理ID 码、二维码）和药品图像进行核对（提供设备单次补药的实际使用的照片）。

	7
	人工智能补药
	配置半自动人工补药工位，快速精准补药，速度≥1000盒/小时。

	（四）
	发药要求

	1
	处方数量
	整体设备发放处方≥2000张/日，单处方抓取速度不超过15秒(以常规处方含五种品规各一盒药品计算）。

	2
	发药方式
	每个储位槽均具备发药机构和核对机构涉及到的所需药品的每个储位（不同层和列）能够同时同步分发。（提供单处方多品规药品同时分发的照片证明该功能要求）

	▲3
	效期管理
	设备自动实现近效期优先发药，可支持设置药品效期预警值，都能自动锁定过效期药品不予发放，并实时提醒。

	▲4
	发药准确率
	发药准确率≥99.99%。

	5
	发药出口
	发药出口需按药房发药需求自由设置。

	6
	处方管理
	设备能够实时接收处方信息，按照拟定的处方顺序进行分发药品，同时可以实时记录处方分发过程，数据留存和记录。

	7
	药品维护
	设备具备对药品的基本信息的维护管理，包含批号、效期、库存等基本信息。

	8
	故障应急处理
	（1） 设备应自备UPS不间断电源，保障2小时内对药品数据的自动管理，并能为人工取药进行精确定位。
（2） HIS系统出现故障，药师可按处方信息从设备点选相应药品及数量，设备仍能按指定窗口自动发药。

	9
	指定药品发出
	只要输入指令，设备能对所指定任一批次、效期的药品实现自动出库，且不影响其他药品的库存，以便进行药品质量的抽查。

	10
	具有药品保护装置
	设备对所发出的药品应具备充分的保护装置（或结构），避免发药过程对药品外包装所造成的损坏风险。

	三
	嵌入式高速发药系统

	1
	基本功能
	能够高速分发、调剂高频次高用量的盒装药品，能够自动接收处方信息，能够跟发药机主机相连，自动合并分发所需的盒装药品，传输至指定发药位置。同时支持与药房的其它设备信息互联。

	2
	存储药品模式
	盒装药品叠加后竖立摆放在储药位中。

	3
	存储药品储量
	整机可存储不低于1500盒药品，不低于40个储位。

	4
	存储位结构
	多层存储结构。

	5
	发药检测
	支持检测发药数量状态。

	6
	发药效率
	每个储药位连续分发不小于1盒/秒。

	7
	发药传输
	传送系统可按设定线路将药品顺畅传送到指定位置。

	8
	发药预警
	当出现缺药或卡药，智能指示装置给予异常提示。

	9
	药品管理
	能够支持药品的批号、效期、库存等基本信息的记录管理和预警。

	四
	药品传输系统

	1
	基本功能
	智能传输发药设备发出的药品，传输至发药指定位置。

	2
	使用环境
	单机独立使用，可以与多种发药设备同机链接使用。

	▲3
	传输结构方式
	为避免传输药品时，大处方药品堵塞传输的现象，选择落地传输药品的方式。

	4
	传输速度
	不小于1m/s。

	5
	自动感应
	传输设备能够接收发药指令或感应待传输药品后高速传输。

	五
	药筐传输系统

	1
	智能药筐组成
	药筐主体、指示灯、电路控制装置、电路板和充电装置。

	2
	基本功能
	能够自动接收处方信息，自动将医嘱信息绑定在智能药筐中，并将药筐传输至指定发药窗口。

	3
	智能打印
	设备能够自动打印医嘱（用药指导）信息。

	4
	信息绑定
	药筐与处方信息自动绑定。

	5
	智能指示
	配置智能指示灯，确认发药闪灯提示。

	6
	设备联机升级
	能够与发药设备无缝链接。

	7
	运输效率
	传送系统在连续工作中，运筐速度不小于0.4m/s。

	8
	摆放要求
	可以随意摆放智能药筐，摆放位置不受限制，无需使用专用药架。

	9
	药筐配置
	不少于100个。

	六
	医嘱打印系统

	1
	基本功能
	打印机与系统有线连接，自动接收系统信息，打印配药清单等。

	2
	操作方式
	电脑软件操作。

	3
	通讯方式
	USB连接和RS232 连接。

	4
	自动打印功能
	自动根据处方医嘱信息打印配药清单、用药提示单或处方信息，无需人工干预。

	5
	手动打印功能
	根据用户需要选择处方信息重复打印。

	6
	模板设计
	用户自己可以设计打印模板。

	七
	药品追溯码采集系统

	1
	使用场景
	该系统能够与发药机设备链接联机使用，自动采集发药机发出药品的溯源码信息，并上传HIS或医保部门。

	2
	系统组成
	药品传输线、溯源码采集装置、采集数据核对交互系统、显示一体机。

	3
	药品传输线
	能够与发药机设备无缝连接，自动接收发出的药品传输至指定取药位（窗口）。

	4
	药品传输方式
	落地传输。

	▲5
	纠正功能
	系统能自动提示少发多发药情况，并能对采集失败的药品进行预警提示，并做记录。（提供现场实际使用的照片和用户信息，使用视频备查）

	6
	读码单元数量
	不少于6个。（提供现场拍摄的照片）

	7
	覆盖药盒方向和采码时效
	6个以上，不低于100张图/秒。

	8
	药盒图片数据留存方式
	按处方和条码内容分类留底。（提供实际拍摄的软件界面）

	9
	光源独立控制
	可以程序独立控制。

	10
	传输装置配置要求
	传输装置配置独立显示器，实时读码内容。（提供现场拍摄的照片）

	▲11
	溯源功能
	溯源码自动绑定对接患者信息，实时上传。（提供现场拍摄的照片）

	八
	智能上屏呼叫系统（含四台显示屏）
	智能上屏呼叫系统用于显示窗口患者排号信息，自动合理分配取药窗口，药师可自主呼叫患者等；设备具有通过智能药筐绑定实现患者信息上屏显示功能；显示屏不小于43英寸，高清屏幕，数量配套窗口数量；配置语音播放呼叫系统，业务流程集成在整体发药调度环节中。


2.货架、防潮垫（架）、托盘、转运推车、零货包装机等参数要求
	序号
	参数内容
	参数要求

	1
	办公桌椅
	办公桌尺寸：1200mm*600mm*750mm
办公椅尺寸：常规
基材材质：实木板
基材甲醛释放限量等级:E1
饰面材质:实木皮
封边材质:实木皮
下架材质:实木板
五金配件:外置拉手
油漆工艺:聚氨酯涂料(PU)
产品功能:带抽屉，桌面预留穿线孔
每套含1张桌子+1把椅子

	2
	文件柜
	材质：优质冷轧钢板
尺寸：900mm*450mm*2000mm
钢板厚度≥0.6mm

	3
	会议桌
	尺寸≥1200mm*450mm*750mm
桌面材质：实木颗粒饰面板或环保多层板，厚度≥25mm
封边：PVC封边条，厚度≥1.0mm，全自动封边机封边
钢架：优质镀锌钢管，壁厚≥1.5mm；或铝合金台架，厚度≥2mm
优表面处理：酸洗磷化处理，静电喷涂
功能：带PU万向脚轮及刹车
颜色：木纹色/纯色可选
质量要求：板材表面光滑、颜色均匀一致、表面无明显划痕、尺寸符合设计要求、环保指标符合国家标准。

	4
	会议椅
	尺寸≥600mm*580mm*1000mm
椅架材质：钢架，厚度≥2mm，电镀或防锈处理
椅面/靠背：优质网布
坐垫填充物：原生海绵，回弹性能好，久坐不塌陷
阻燃等级：阻燃等级达到B1级
颜色：黑色
质量要求：符合国家办公椅安全及质量标准

	5
	宣讲台
	材料：环保多层板
尺寸≥700mm*500mm*1100mm
颜色：红棕色
配置：含抽屉，柜体含一个隔层
质量要求：板材表面光滑、颜色均匀一致、表面无明显划痕、尺寸符合设计要求、环保指标符合国家标准

	6
	U段一拖二无线会议麦克风(640-690MHz频段)
	1.采用真分集接收技术，空阔最大使用距离≥300米；
2.接收机采用双通道UHF无线通信，≥300组频点红外线对频；
3.具有一键自动搜空闲频点功能、一键锁定按键功能；
4.无线手持麦克风使用≥2节1.5V AA电池，使用时间8-10小时，LCD显示屏，显示频道和电池电量，电池低压闪烁至1.8V自动关机。
配置：适合的功放（总功率≥700W）+音箱(≥8寸）

	7
	教学一体机
	屏幕尺寸≥86英寸
分辨率≥3840*2160（4K）
显示比例：16:9
可视角度≥178°
对比度≥5000:1
亮度≥280cd/m2
响应时间≤8ms
触控：红外触控，支持批注书写
操作系统：Android + Windows 双系统
Android版本≥Android 14，内存≥2GB，存储≥8GB
内置电脑：Intel酷睿i5（12代），≥16GB内存，≥512GB SSD
摄像头≥1300万像素或2400万像素
麦克风：8阵列麦克风
无线：双WiFi6，蓝牙Bluetooth 5.4
接口：前置USB3.0、Type-C接口
投屏：支持无线投屏
移动支架：承重≥200kg

	8
	煎药中心置物架
	材质：304不锈钢，足厚1.2mm
层板：平板式2mm厚，四周折边加强筋
尺寸：1200mm*500mm*2000mm/800mm*500mm*2000mm（两个尺寸各两架）
框架主立柱：38mm*38mm*1.2mm
横梁：25mm*25mm*1.2mm
层高：5层，层高可调节
配件：底部可调节脚杯

	9
	煎药中心医用周转筐
	材质：食品级PP塑料，安全无毒
尺寸≥400mm*300mm*150mm
款式要求：带盖，底部有防滑、加强筋设计

	10
	煎药中心不锈钢水槽
	材质：主体采用304不锈钢
板材厚度：台面钢板厚度≥1.2mm，槽体钢板厚度≥1.0mm
尺寸：约800mm*600mm*800mm（内胆400mm深）或根据现场定制
结构：单槽/双槽设计，满焊连接，表面丝光处理
配件：不锈钢下水装置（带隔渣去水器）、不锈钢水龙头，加配一套304不锈钢高压喷枪（含3米伸缩管和免打孔支架），方便冲洗
工艺：水槽与台面连接处无死角，易于清洁
最终尺寸应根据实际摆放位置和工作流程定制。

	11
	煎药中心不锈钢操作台
	材质：304不锈钢板
板材厚度：台面钢板厚度≥1.2mm，其他钢板厚度≥1.0mm
尺寸：长度为3000mm，宽度800mm，高度750mm，结构为双层
结构：全钢梁式结构，台面平整
配件：立柱采用380mm*1.0mm不锈钢管，配四个可调节不锈钢子弹脚

	12
	煎药中心不锈钢煎药机专用支架
	尺寸：3350mm×1300m×800mm（长*宽*高）
最终尺寸应与煎药机配套。

	13
	煎药中心中药万能打粉机
	中小型中药粉碎机（1台）：
1.额定电压：380V;
2.电机功率：≥5.5kW；
3.产量：≥15kg/h；
4.粉碎细度：20-120目（可调节）；
5.与药材接触部分为不锈钢材质；
6.自带冷却系统，可连续投料作业。
小型中药粉碎机（1台）：
1.额定电压：220V；
2.电机功率：≥2.2kW；
3.单次容量：≥3.8L；
4.粉碎细度：60-180目（可调节）；
5.与药材接触部分为不锈钢材质；
6.单次粉碎时间≤3分钟，工作时不扬粉尘。

	14
	电磁炉
	功率≥3500W
电压：220V
火力档位：8档或以上
机身尺寸：≥380mm*440mm*130mm
防水功能：支持
面板材质：微晶面板

	15
	不锈钢锅
	材质：医用304不锈钢（SUS304）
锅型：圆底/凹面适配
容量：≥20L
锅体厚度：锅底加厚（5mm以上）

	16
	货架
	材质：冷轧钢板
尺寸：2000mm*600mm*2000mm，共四层，层距可自行调节，以50㎜为节距任意调整
工艺要求：喷塑，耐久防锈，抗腐蚀，结构简单不用任何螺栓，安装拆卸方便
立柱厚度≥1.2mm
层板厚度≥0.8mm
层板承重≥200kg
标签条：耐用，不易脱落

	17
	防潮垫
	材质：高密度聚乙烯（HDPE，全新料）
尺寸：≥1000mm*800mm*100mm
静载：2-4吨
动载：1吨左右
结构：网格镂空，圆角，底部有加强筋或支撑脚

	18
	托盘
	材质：高密度聚乙烯（HDPE，全新料）
尺寸：≥1200mm*800mm*140mm
静载：2-4吨
动载：1吨左右
结构：平板，九脚型

	19
	静音折叠平板车
	尺寸：≥825mm*500mm
承重：≥200kg
车板材质：高强度PP塑料，带防滑纹理和加强筋
脚轮类型：配置2定2万向静音轮
扶手设计：SPCC无缝钢管，厚度≥2mm，可折叠，扶手高度≥880mm

	20
	不锈钢双层推车
	材质：304不锈钢
尺寸：≥900mm*450mm*850mm
厚度：主板材≥1.0mm-1.2mm
结构：双层平台面，上下层三面带护栏（高约60mm）
脚轮：4寸静音防缠绕轮，2个带刹车

	21
	货梯
	材质：优质钢材
尺寸：高≥1500mm，宽≥450mm
承重：≥200kg
结构：顶部带U型扶手，底部配有脚轮（两只定向轮、两只带刹车万向轮），有安全护栏

	22
	抽屉式避光药盒
	材质：ABS+PC材质，避光UV涂层
尺寸：≥400mm*300mm*160mm

	23
	避光药盒
	材质：ABS+PC材质，避光UV涂层
大号尺寸：≥220mm*170mm*120mm
中号尺寸：≥180mm*140mm*80mm
小号尺寸：≥130mm*90mm*70mm
每个尺寸各60个

	24
	零包包装机（含标签打印机）
	零包包装机参数：
最小包装尺寸：80mm*60mm；框架尺寸：1050mm*500mm；台面高度：750mm；捆扎高度：≤50道/分；捆扎带规格：宽7-9mm，厚0.3-0.7mm；捆扎力：0-45kg；机器重量：≥150kg；
标签打印机参数：
打印方式：热敏/热转印；分辨率：203dpi；打印速度：245mm/s；碳带容量：≥450m；操作屏幕：≥4.3英寸显示屏；打印宽度：104mm；重量：≥9kg；通讯接口：USB/串口/网口

	25
	打包耗材（包装带、标签、色带）
	包装带材质、数量：PP原料带，1卷
标签材质、数量：热敏纸/铜版纸/合成纸（需与标签打印机配套），5000张
色带材质、数量：蜡基碳带/混合碳带/树脂基碳带（需与标签纸材质配套），10卷

	26
	温湿度记录仪
	测量范围温度：温度：-20～70℃、湿度0～100%RH
精度：温度±0.3℃、湿度±3%RH
传感器类型：一体探头
报警功能：温湿度超限报警、低电量报警、断电报警、离线报警
报警方式：声光/电话/app报警等
记录间隔：1分-24小时可调，带USB数据导出功能
供电方式：电池/外接电源
安装方式：桌面安装/室内墙面壁挂/磁铁吸附（加装）

	27
	地面色标
	面积：220平方米
耐磨、防滑、地面粘贴牢固、颜色符合GSP色标规范

	28
	墙面导视
	尺寸：400mm*200mm（长*宽）
材质：亚克力板、PVC板或铝型材
字体：微软雅黑或黑体，字号统一尺寸，清晰易读，具体内容按中心药房办公区域、煎药中心、药库分区定制
颜色：与医院整体风格一致，涉及GSP色标管理的区域标识，严格使用绿、红、黄三色对应
安装方式：挂墙或贴墙

	29
	药库药品分类标识牌
	尺寸：400mm*200mm
材质：PVC板，具体内容按药库药品分类添加


3.区域前置审方中心、合理用药系统、药品供应管理SPD系统参数要求
	序号
	参数内容
	参数要求

	一
	区域前置审方中心、合理用药系统

	1
	区域管理
	1.1支持对区域用户进行注册、授权、基本信息维护等管理功能。
1.2支持结合多个机构的历史处方做审查，结合病人在不同机构的过敏信息进行药物过敏审查。
1.3支持区域内共用一套审方规则。
1.4支持对区域内药师审方结果进行质量评价和一致性评价。
1.5支持区域审方情况数据合并统计，也支持分机构单独统计。

	2
	审方流程
	系统应根据《医疗机构处方审核规范》等相关政策的要求，实现药师对处方/医嘱的实时审查功能。
2.1系统要为药师提供专门的审方工作平台，在患者缴费前完成门诊处方实时审查/医嘱调剂前完成住院医嘱审查。
2.2支持按照系统预设的合理用药规则对进入审方系统的处方/医嘱进行实时审查；再由审方药师对全部或部分处方/医嘱进行人工审核，审核通过的处方/医嘱进入下一流程，审核不通过的返回到医生端，审方药师可以与医生实时互动，直到处方/医嘱通过。

	3
	审方配置
	3.1系统可根据药师权限自动将待审核处方/医嘱任务分配给审方药师；任务来临时可用弹框提醒药师，点击弹框后即可跳转至审方页面。
3.2审方药师可以根据不同任务情况选择医生处方（医嘱）直接双签通过还是需要药师复核；根据问题的严重程度选择是否强制要求医生修改处方/医嘱；可查看或编辑系统审查结果，与医生沟通。
3.3可将任意科室、医生、患者、疾病、药品设置为重点关注，可按科室、医生、患者、疾病、药品、问题类型、警示级别多条件组合设置重点关注，包含重点关注信息的处方由药师进行全面审查。
▲3.4系统可设置自动审方模式，并设置医生填写用药理由的模板。系统自动审方不通过的，医生填写用药理由后方可执行，支持全院和分科室设置。

	4
	审方页面一体化
	4.1审方页面一体化展示患者基本信息、患者过敏史、手术信息、检验检查信息、会诊信息、病程记录，检验结果异常项可单独显示。可链接EMR系统查看患者详细信息。
4.2药师审查时，可在审方界面一体化查看当前处方（医嘱）历史干预记录，如医生操作、用药理由等。
4.3药师审查时可查看当前处方的历史修改信息。
4.4若一张处方（医嘱）通过前有多次修改，系统可以标记每次修改的处置状态。
4.5系统支持根据医生提交至药师处的中药处方智能检索近似经典方剂供药师参考。
4.6支持审方药师查看分配给自己的待审任务。

	5
	审方质量评价
	5.1系统提供多种筛选方案设置功能，进行待评价任务筛选。评价人可对每个任务输入审核意见并打分。系统可自动生成任务评分表，并可导出到Excel。
5.2评价人可评估历史审核任务并设置问题推荐处置方案，供审方药师审核同一问题时参考。

	6
	统计分析
	6.1可以分别统计门诊、住院任务的审核率、干预率、合格率等重要指标，并可提供多种统计图表。
6.2可按照科室、医生、药品、药师、药物类进行干预情况分类统计。
6.3可以统计每个药师的监测时长、审核工作量、干预工作量和干预有效率，并可提供多种统计图表。
6.4可以提供不合理问题统计分析，支持按时间、问题类型、警示等级等条件进行统计，并可生成多种统计图表。
6.5可以分科室、医生、药品、问题类型提供干预效果追踪，并以统计图表的方式体现干预效果。
6.6可按不同的处方（医嘱）通过状态进行统计，并可生成多种统计图表。

	7
	大屏展示功能
	系统应根据用户需求将重要审方指标通过图表在用户大屏上展示。

	8
	初始化规则库
	系统提供1套初始化的合理用药规则库，规则库是以药品说明书、临床指南等资料为基础，结合既往服务过的医疗机构临床实际用药情况与经验，总结优化形成的规则库。

	9
	自定义审方规则
	系统提供审方规则管理工具，规则管理工具操作简单，医院药师或管理人员能够自行使用。
9.1系统可以提供多种自定义方式：
9.1.1基于系统审查数据自定义方式，节省药师工作量；
9.1.2可完全由用户新建审查规则包括审查要素和审查逻辑，可实现多重条件下的复杂逻辑判断，使药品的使用更加符合医院的实际用药情况；本院自定义维护的规则直观展示，并支持随时对规则进行验证测试，所有规则保存或启用后立即生效。
▲9.2系统支持对以下药品审查规则进行自定义：
剂量审查、累积剂量审查、超多日用量审查、给药途径审查、相互作用审查、体外注射剂配伍审查、配伍浓度审查、钾离子监测、TPN处方审查、门诊输液审查、禁忌症审查、不良反应审查、特殊人群（儿童、成人、老人、妊娠、哺乳、性别）用药审查、重复用药审查、适应症审查、药物过敏审查、药物检验值审查、规范性审查、医保审查、越权用药审查、围术期用药审查。
9.3规则屏蔽：系统应能对剂量、给药途径、药物相互作用、体外注射剂配伍、配伍浓度等审查项目进行审查提示屏蔽，支持分门诊、住院、急诊屏蔽，屏蔽后不再对相同问题进行提示；
9.4规则复制功能：系统支持将其它药品已有的自定义规则分模块复制到被选择的药品上；
9.5豁免对象：可根据药品、医生、科室等条件设置特定对象不参与某些模块审查，并可按照模块查看对各种豁免情况的统计。
9.6生效范围设置：支持用户自定义规则时设置规则生效范围：对门诊处方生效或对住院医嘱生效；以及设置门急诊处方的审查方式：按病人审查或按处方审查；

	10
	实时审方功能
	系统能够根据预设的规则对处方/医嘱的用药适宜性及规范性进行实时审查，并给予医生提示，对于严重的用药问题可以直接在医生端进行拦截，若医生不做调整，则处方/医嘱无法生效。
10.1系统审方功能包括：可对药品进行剂量审查、累积剂量审查、超多日用量审查、给药途径审查、相互作用审查、体外注射剂配伍审查、配伍浓度审查、TPN处方审查、门诊输液审查、禁忌症审查、不良反应审查、特殊人群（儿童、成人、老人、妊娠、哺乳、性别）用药审查、重复用药审查、适应症审查、药物过敏审查、药物检验值审查、规范性审查、医保审查、越权用药审查、围术期用药审查、抗菌药物分级审查等。

	11
	特殊药品审查
	11.1质子泵抑制剂：
11.1.1临床医生使用质子泵抑制剂药品时，系统自动弹出用药评估单要求医生填写。后台提供质子泵抑制药用药评估单填写情况统计。
11.1.2系统智能分析患者生病状态，当监测到患者存在应激性溃疡的风险时，提供使用质子泵抑制药的用药建议。
11.1.3可以检测医生对围手术期患者是否合理使用质子泵抑制药。
11.2抗肿瘤药物：
11.2.1系统提供抗肿瘤药物过敏反应预处理用药合理性审查。
11.3抗菌药物：
11.3.1医生开具预防用抗菌药物时，系统自动弹出用药评估单要求医生填写。评估单区分非手术预防用药和手术预防用药。
11.3.2系统提供抗菌药物用药指征审查。医生开具抗菌药物必须有用药指征，否则系统将予以警示。

	12
	处方点评功能
	系统应结合《医院处方点评管理规范（试行）》、《处方管理办法》、《处方点评监测网工作手册》、《三级综合医院评审标准实施细则》、《药事管理专业医疗质量控制指标》、《抗菌药物临床指导原则》等处方点评相关政策要求，实现对医院处方（医嘱）的电子化评价功能。
▲12.1系统应支持全区域共用一套规则，系统应可抽取单个医疗机构或多个医疗机构的处方或医嘱点评，也可抽取专项药品进行专项化点评；点评过程中系统应可将点评任务分配给区域中不同医疗机构的药师，系统应支持点评人在遇到点评问题时可向上级医院的药师进行求助；点评完成后，系统应可以按照区域中的医疗机构生成点评结果的统计。
▲12.2系统应能实现从抽样、分配、求助、专家复核、反馈医生、医生申述、药师审结的点评闭环管理，并在点评求助、复核完毕、反馈医生、医生申述的环节进行消息提示。
12.3系统应支持点评任务随机分配、按管辖科室、药品分配，点评人只能查看自己相关的任务，无权查看他人的任务信息。
12.4系统应提供双盲点评，在需要时隐藏医生、药师的姓名。
12.5系统应提供逾期设置，规定医生处理点评结果的时间期限。
12.6系统应能自定义点评模板及点评点，实现个性化点评需求。
12.7系统应能自动生成住院患者用药联用图，直观查看药品使用（联用）情况，联用图支持自定义。
12.8系统应能自动生成住院患者时序图，包括患者体征、用药、手术和检验信息，时序图支持自定义。
12.9系统应能自动生成点评工作表、点评结果统计表、存在问题统计表、点评结果差异明细表、点评问题明细表。点评相关报表支持自定义显示和导出字段。
12.10系统应能自动生成个人任务完成情况表、点评任务完成情况表、医生反馈统计表、点评结果汇总统计表等管理报表。
12.11系统应包含以下点评模块：全处方点评、全医嘱点评、门急诊/住院抗菌药物专项点评、围手术期抗菌药物专项点评、门急诊/住院专项药品点评、门急诊/住院抗肿瘤药物专项点评、住院病人人血白蛋白专项点评、门（急）诊/住院中药饮片专项点评、门（急）诊中成药处方专项点评、肠外营养专项点评、用药排名医嘱点评、门（急）诊基本药物专项点评等。

	13
	处方点评报表生成及导出
	系统应能自动生成点评相关报表及任务完成情况等管理报表，并可导出到Excel。

	14
	药品指标分析功能
	系统应根据《三级综合医院评审标准实施细则》、《药事管理专业医疗质量控制指标》、《抗菌药物临床应用管理评价指标及要求》等相关规定的要求，提供对医院合理用药指标及药品使用情况的信息化统计分析。
▲14.1系统提供各类常用报表模板，并可自定义导出报表。
14.2系统应提供合理用药相关指标的统计，包括：平均用药品种数、注射剂使用率、特殊级抗菌药物使用率、预防使用抗菌药物病人的百分率、治疗使用抗菌药物病人的百分率、抗菌药物患者使用前病原送检率、X类切口手术预防用抗菌药物百分率、X类切口手术术前0.5-1.0小时预防给药百分率、X类切口手术患者预防用抗菌药物时间≤24h百分率等，并将上述合理用药指标重新组合并生成新的报表。
14.3系统应提供关键字检索功能。
14.4系统应能实现抗菌药物使用强度、抗菌药物使用率、抗菌药物使用量、I类切口手术预防用抗菌药物百分率、国家基本药物药占比同比、环比、品种数占比分析。
▲14.5系统应提供自定义合理用药指标功能，可自行设置指标分子、分母进行统计。自定义要素包含药品、治疗金额、药品金额、处方数、病人数、药品品种数、使用量DDDs、人天数、用药医嘱条目数等。
14.6药品消耗情况及DDDs统计，包括：药品金额、数量及DDDs使用量统计；药品金额、数量及DDDs趋势变化分析，系统应能分别按月度、季度、半年和年度统计药品金额、数量、DDDs及浮动率，应能分别提供药品金额、数量、DDDs同比环比分析；药品金额、数量统计并排名。
14.7系统应提供抗菌药物使用清单及统计，可实现门（急）诊/出院病人及围术期抗菌药物使用情况、送检率（可自定义送检项目）、越权用药情况、抗菌药物使用情况分析等统计。
14.8系统提供基本药物使用清单及统计，可实现基药品种数、基药品种总数所占比例等统计。
14.9系统可提供国家重点监控药品合理用药监测指标统计。
14.10系统提供麻精药品管理处方登记表。
▲14.11系统提供国家三级公立医院绩效考核指标统计，包括：国家三级公立医院绩效考核评价指标；国家三级公立医院绩效评价指标科室统计表；国家三级公立中医医院绩效考核评价指标；剔除药品使用情况统计表；罕见病用药情况统计表。
14.12系统可提供药事管理专业医疗质量控制指标统计。
14.13系统提供抗肿瘤药物临床应用情况调查表。
14.14系统提供全国抗菌药物临床应用管理数据统计。
14.15系统提供国家卫生健康委抗菌药物临床应用管理数据统计：
(1) 医疗机构一般情况调查
(2) 临床科室指标持续改进情况统计表
(3) 全院使用量排名前十位抗菌药物
(4) 抗菌药物分级管理目录
(5) 临床微生物标本送检率
(6) 医疗机构药品经费使用情况调查表
(7) 医疗机构抗菌药物品种、规格和使用量统计调查表
(8) 医疗机构抗菌药物临床应用指标数据上报表
(9) 医疗机构I类切口手术用药情况清单表
(10) 医疗机构I类切口手术用药情况调查表
14.16系统提供公立医疗机构药品使用监测，包括药品目录、药品出库、入库情况及使用情况。

	15
	药物信息查询功能
	15.1系统应提供国内外上市药品的详细临床用药信息。
15.2应可查看特殊人群（老人、儿童、妊娠期妇女、哺乳期妇女）及特殊疾病状态患者用药的注意事项。
15.3应提供与药物临床应用密切相关的信息如不良反应处理方法、药物对检验值或诊断的影响等。
15.4应提供高警讯药物、国外专科信息供临床参考。所有信息均应提供参考文献。
15.5可查看各厂家已上市药品的完整说明书，可查看NMPA发布的说明书修订通知。
15.6系统应提供常用检验项目信息，包含检验项目正常参考值范围、结果及临床意义、药物对检验结果的影响等内容。
15.7系统应提供常用医药公式、分级标准量表等。
15.8系统应提供药物与药物、药物与食物之间的相互作用信息。
15.9系统应提供注射药物配伍的信息。
15.10针对肝功能不全、肾功能不全患者，提供用药剂量调整方法。
15.11系统可提供中医临床常用方剂，具备查询中药材相关信息的功能。

	16
	中心（云）药房功能
	16.1系统应支持将医共体各成员单位独立的药品目录，同步匹配，形成统一的医共体药品大目录，基于药品大目录进一步优化整合，建立区域统一药品目录。
16.2系统应支持中心（云）药房对统一药品目录进行查询与维护，可基于多维度条件对目录药品进行查询，包括各成员单位的药品配备情况。同时，系统应提供目录维护操作，支持根据医院实际业务需求，动态新增药品至目录、停用、作废或重新启用目录中的药品。
16.3系统应支持临时采购药品目录的独立管理，具备手动新增、作废、启用药品的功能，支持临采目录的一键导出。
16.4系统应具备药品目录统计功能，支持对以下指标进行分类汇总与分析：药品总数量、药品品种总数、品种重合率、品规总数、西药品规数、中成药品规数、基药品规数、医保药品规数、集中采购药品品规数、抗菌药物、抗肿瘤药、急（抢）救药品、（易）短缺药品、传染病用药等等。
16.5系统应提供医共体统一药品目录评价功能。评价内容包括目录结构、抗菌药物的合规情况、剂型适宜性等。系统可根据评价结果智能化生成药品调出、药品引入建议等。系统应支持分别对各成员单位药品目录进行评价，支持按成员单位查看详细评价结果。
16.6系统应支持医共体成员单位在系统内一键提交缺药登记到中心（云）药房，由中心（云）药房确定是否采取采购或选择替代药品等措施。系统可汇总展示缺药登记待处理数量、已处理数量等总体处理情况。
16.7汇总审核采购订单
▲16.7.1各成员单位可自行新建采购计划，采购计划生成后可提交至中心（云）药房审核。
16.7.2中心（云）药房可查看并审批所有成员单位采购计划，成员单位仅可操作本单位未提交和已提交的采购计划。
16.7.3中心（云）药房可生成采购计划，同时可对医共体内各成员单位的采购计划进行审批。对于已审核通过的采购计划，系统支持一键汇总生成医共体的统一采购订单。
▲16.7.4系统能提供校验规则设置，可针对药品单价、药品总金额、采购频率等内容设置校验提醒规则。提醒规则可支持设置适用范围、警示级别等。校验规则可对所有未审批结束的订单进行校验判定并设置提醒。
16.7.5系统应支持成员单位自行设置智能补货规则，在生成采购计划时，自动测算补货量。
16.7.6系统支持将订单按照状态分类显示，支持根据成员机构名称、订单类型、供应商名称、收货库房等多维筛选。支持导出订单统计分析结果。
16.7.7系统应为中心（云）药房提供医共体药品采购的全局视图，包括以药品、医疗机构为维度的采购TOP排名（包含医疗机构采购订单数、药品采购总金额等）。
16.8供应配送
16.8.1系统应支持集中管理供应商信息，可集中展示供应商资质文件、药品供应清单、订单准时率等。
16.8.2支持按年、按季度、按月度，对供应商、供应商-药品等多维度绩效评估与分析。
16.8.3系统应支持用户自定义设置供应商评价表，评价等级可由用户自定义设置分值来划分。
16.8.4供应商可通过线上提交资质更新信息，由中心审核通过后信息方可更新到系统内。
16.9结算管理
16.9.1系统支持自动抓取采购订单明细，评判订单状态自动生成结算单。
16.9.2结算单可一键下发至相关成员单位和供应商进行数据确认。中心（云）药房可查看结算单确认状态。
16.10库存信息查询
16.10.1系统应支持中心（云）药房根据药品名称、药品属性、药品批号以及成员单位等关键条件，对全域内所有药库的库存数据进行精确查找与查看。
16.10.2系统应支持动态展示本月入库关键数据，包括入库总金额、入库次数、涉及机构数量及入库药品总数，呈现入库活动的规模与频次。在基础库存查询条件基础上，进一步支持按入库时间、入库单号及入库类型等进行筛选与查询。其中入库类型涵盖采购入库、调拨入库等多种类别。
16.10.3系统应支持集中展示本月出库核心指标，包括出库总金额、出库次数、涉及机构数和出库药品总数。支持按药品名称、出库类型（如调拨、退供、报损）和出库时间等关键条件进行查询。
16.11系统应支持对采购订单超时限入库、缺药登记频次过多、临时采购频次过多、机构药品超出医共体统一目录、库存异常的情况进行预警。用户可自定义预警规则。系统应支持自动汇总预警信息并进行统计分析。
16.12系统应支持展示或建立急短缺药品目录，并对急短缺药品进行基数储备及库存低于阈值时预警管理。
16.13系统支持智能生成推荐调拨方案，由中心（云）药房确认后即可正式生成调拨单。调拨规则可由中心（云）药房进行设置。并支持成员单位用户手动创建调拨申请发送至中心（云）药房，经中心（云）药房同意及被调拨单位确认后，分别进行调拨出库、调拨入库确认。
16.14近效期处置
16.14.1系统应实现对各成员单位药品效期的全景监控与分级管理，动态标识近效期药品，并可按“临期（0–30天）”、“近期（30–90天）”和“近效期（90–180天）”进行分级预警。支持基于药品、成员单位、批号及预警级别等多维度生成近效期报表，同时提供同一药品在各成员单位的库存分布；针对临期药品，用户可一键发起调拨申请，将其优先调配至需求量大的成员，并能关联展示近7日内调拨申请记录。
16.14.2对于已过期药品，系统应支持对其进行信息登记，登记信息应包括药品品规、批号、最终处置方式记录等，并支持人工手动修正状态。
16.15系统应支持药事情报获取与展示功能，可自动将与本区域药品相关的药事情报信息展示到系统中，便于中心（云）药房管理者预先制定应对措施。
16.16支持相关监测信息的大屏展示。

	二
	药品供应管理SPD系统

	17
	资质管理
	17.1供应商档案及资质审核：供应商基本信息、资质证照（营业执照、GSP证书等）电子化管理，支持资质到期自动提醒。支持供应商在线提交资质文件，总院在线审核，系统会根据总院审核结果提醒供应商补充、完善相关资质信息。
17.2供应商评价：支持按配送及时率、药品质量、服务满意度等多维度对供应商进行评价打分。

	18
	药品采购
	▲18.1订单在线发布及确认：系统根据数据分析，推荐药品采购计划供医共体成员单位采购人员确认，采购人员根据各方信息对采购计划进行完善后提交审核。审核通过后采购订单自动推送给供应商平台。供应商在线确认订单、反馈可供应数量、预计到货时间。
18.2订单追踪：实时追踪订单处理状态

	19
	药品验收入库
	19.1验收入库：支持PDA扫码验收入库，系统根据发货单自动生成入库验收单。记录药品生产批号、效期、供应商信息，支持全流程追溯。
19.2验收异常处理：支持记录验收异常情况（破损、效期过短、数量不符等），自动触发退货流程。

	20
	其他
	20.1系统支持供应商将发票信息上传至平台，供医院验收发票时比对信息。
20.2发票管理：财务人员对验收入库后的发票进行确认，支持按供应商、发票号快速定位待处理任务，支持对多发票金额的合并比对，支持批量处理发票信息。
20.3财务报表：系统支持实时查看医共体牵头医院药品验收数据，支持医共体成员单位查看本院药品验收数据，支持日常财务报表的查询，提供定期结账功能，并在结账过程中生成阶段性财务报表。
20.4结算跟踪：系统根据供应商提交的发票数据为供应商提供结算数据统计，并支持发起阶段性发票结算汇总，为供应商与医院进行费用结算提供凭据。


4.中草药煎制中心参数要求
	序号
	参数内容
	参数要求

	一
	自动煎药机

	1
	容量
	有效容积≥20L

	2
	锅体材质
	内胆采用SUS304不锈钢，厚度≥2.0mm

	3
	加热功率
	≥2900W

	4
	▲煎煮功能
	符合中药煎药室管理规范的相关要求。具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程；可实现二煎煎药，二煎时自动加水，自动清洗；具备武火、文火自动转换功能；具备先煎后下提示功能，

	5
	煎药方案
	可预设不少于12种煎药方案。

	6
	▲挤压装置
	具备电动挤压功能，可自动挤压药渣。

	7
	安全装置
	具有防温度过高和防干烧功能，配备双安全阀，超压自动报警，漏电保护。

	8
	排液功能
	具备自动排液功能，管路易清洗。

	9
	▲冷凝装置
	具备蒸汽冷凝功能，无味煎药，改善环境。

	10
	自动清洗
	排液后自动进水冲洗锅体。

	11
	自动升温灭菌
	药液在包装前经过高温处理，延长真空包装后的保质期。

	12
	自动加水
	设备根据药材量自动计算并注入适量的水。

	13
	通讯接口
	具备RS485通讯接口，支持联网监控。

	14
	外形尺寸
	≤800*700*1300mm

	二、
	中药汤剂包装机

	1
	▲包装容量
	50ml-250ml可调

	2
	▲包装精度
	误差≤±5%

	3
	包装速度
	≥8袋/分钟

	4
	包装桶容量
	≥20L

	5
	制袋尺寸
	约160×100mm

	6
	封合方式
	高温密封技术

	7
	锅体材质
	防爆玻璃或不锈钢

	8
	控制方式
	数控全自动操作

	9
	▲清洗功能
	具备自动清洗功能

	三
	智慧煎药管理系统

	1
	通讯功能
	具备同时控制煎药、包装设备有效工作，并可与煎药、包装设备进行实时通讯的功能。

	2
	出具煎药报告
	具备提供煎药温度曲线功能，可自动出具含有温度曲线的煎药报告。

	3
	煎药方案及设备的物理控制
	系统应能将每个不同处方的煎药方案发送到煎药设备，包装方案发送到包装机，煎药机和包装机要能够分别正确执行系统发过来的煎药方案和包装方案。

	4
	强制泡药功能
	具备强制泡药功能，泡药时间不达标无法进行煎药，且具备煎药单的扫描输入，泡药监控功能。

	5
	功能维护
	具备煎药机、包装机的状态监控和状态维护功能，及煎药单的状态监控和维护功能。

	6
	操作人员注册功能
	具备煎药、包装操作人员注册功能。

	7
	全流程管理功能
	支持提供接单、配方、泡药、煎药、包装、传送、发货、发药全流程管理功能。

	8
	查询功能
	支持煎药单状态信息的监控和查询，煎药工、煎药机、机组业绩统计功能。

	9
	成品管理
	门诊支持成品一次扫描全部发货，并可以通过库存查询发货明细；住院支持成品一次扫描全部发货，并可以通过库存查询发货明细；住院支持成品按袋数发货和全部发货两种模式，并可以通过库存查询发货明细和剩余明细。

	10
	联网功能
	支持煎药报告互联网和微信查询及工牌打印功能。

	11
	HIS对接
	实现HIS对接，支持与审方中心、中心（云）药房管理平台的对接。支持医共体总医院与各乡镇卫生院等成员单位实现处方流转。

	12
	追溯功能
	具备煎药质量追溯、存储功能。

	13
	监控功能
	中控室具有对煎药室所有煎药明细、煎药时间、所有处方泡药时间的监控功能

	14
	包装标签打印
	排液的同时自动打印标签，具备可即时打印煎药信息功能。

	15
	效率措施要求
	煎药完成、排液、包装（二代贴标机支持）各环节均由设备自动生成和报告操作记录和状态信息。

	16
	软件升级
	配套升级现有煎药设备信息接收部件，保证软件系统正常运行。

	☆四
	其他要求
	投标人须保证所有设备可与医院HIS系统免费连接（提供承诺函并加盖投标人公章）


注：“▲”为核心参数；“☆”为废标条款
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