洛阳市偃师人民医院（新区医院）手术室无影灯、吊塔采购项目

技术参数

一包：

子母无影灯技术参数

★1.灯盘采用圆形灯盘非镂空设计，灯盘外侧配置独立一体成型操作把手，灯臂关节应具备可靠的限位装置，确保操作安全稳定。（提供彩页及灯头背面实物照片证明）

2. 灯体结构: 采用透镜反射原理。
★3.灯盘直径: 双灯均≤620mm（提供完整注册证含附件或完整的注册检验报告证明）；灯头防水等级≥IP55。（提供防水等级检测报告）

4. 灯盘高度:双灯均≤80mm。
5. 灯臂关节:≥5组。
6.灯泡类型:白色高功率LED灯泡，非多种颜色二极管光源混合而成, 避免彩虹效应。（提供注册证附件或完整的注册检验报告证明）

7. 灯泡使用寿命:≥50000小时。（提供注册证附件或完整的注册检验报告证明）

★8.LED灯泡数量:子灯≤50个，母灯≤70个。（提供注册证附件或完整的注册检验报告证明）

9.照明亮度:子灯≥120000Lux,母灯≥160000Lux。
10.色彩还原指数Ra:≥95；R9:≥95。（提供注册证附件或完整的注册检验报告证明）

★11.20%光柱深度（大光斑）：≥1300mm。（提供注册证附件或完整的注册检验报告证明）

★12.60%光柱深度（大光斑）：≥750mm。（提供注册证附件或完整的注册检验报告证明）

13.总辐射(W/m²)：≤580。（提供注册证附件或完整的注册检验报告证明）

14.辐射照度比(mW/m²lx):≤3.5。（提供注册证附件或完整的注册检验报告证明）

15.光斑均匀度≥55%。
16.色温可选，至少包含4400K,5000K,5600K。（提供注册证附件或完整的注册检验报告证明）

★17.双板+单管(%)无影率：≥50%；单管(%)无影率：100%。（提供注册证附件或完整的注册检验报告证明）

18.聚焦范围(光斑直径调节范围):≥200mm。
★19.控制面板:控制面板位于灯盘上非吊臂连接处。（提供彩页或实物照片证明）

20.中置手柄：可消毒, 可徒手拆卸，配置≥2个。  

21.灭菌手柄最大安装力和拆卸力≤10N。(提供注册证附件或完整的注册检验报告证明)

22.灯头的垂直位移最大作用力≤20N。(提供注册证附件或完整的注册检验报告证明)

23.灯泡可单独更换。
24.单灯臂长选择范围：750-2100mm。
25.最高可做到同轴4臂。
26.弹簧臂调节角度: 向下≥70°；向上≥45°。
27.弹簧臂上下活动范围:≥1280mm。
▲28.圆型吊管设计支持同柱四悬臂，每悬臂可360度旋转，支持同轴显示器吊臂，显示器挂架需配有消毒手柄。（提供实物照片证明）

29.无影灯照度≥10级可调节，同时具备一键腔镜模式。（提供使用说明书证明）

30.使用年限≥10年。（提供铭牌照片）

医用吊塔技术参数

一、整体要求：

★1.所投产品具有符合GB/T43952-2024标准的防撞测试、承重测试检测。（提供第三方检测机构出具的加盖CMA标志的检测报告）

★2.所有吊塔内部应配置≥16平方毫米低烟无卤材质接地线，避免金属外壳漏电，保护接地端子与任何已保护接地部件之间的阻抗≤100mΩ。（提供第三方检测机构出具的加盖CMA标志的检测报告）

3.吊塔预埋件垂直荷载值≥10KN，扭矩值≥9000N.m。法兰盘采用焊接不接受螺栓固定，吊塔基座法兰盘直径≥500mm。

★4.所投产品符合GB 9706.1-2020医用电气设备第一部分：基本安全和基本性能的通用要求。（提供第三方检测机构出具的加盖CMA标志的检测报告）

★5.所投产品符合GB 9706.102-2021医用电气设备第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 电磁兼容性要求和试验。（提供第三方检测报告）

★6.所投产品符合GB/T43952-2024 医用供应装置的全部要求。（提供第三方检测机构出具的加盖CMA标志的检测报告）

★7.吊塔与无影灯同一品牌。
二、技术参数要求：

1.主体材料为高强度铝合金。整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。具有上下移动或旋转限位装置。（提供第三方检测报告）

★2.气体终端采用滚珠锁定，保障气口插拔次数≥10万次。（提供气体终端实物图片，并提供第三方检测报告）

3.具备麻醉废气排放系统。

4.所有负压气体终端和软管需1：1配置，不可配置双通或三通连接件。（提供实物照片证明）

★5.吊塔内部气体软管采用EPDM橡胶材质，符合医用供气ISO5359安全标准。（提供第三方检测机构出具的气体软管的检测报告）

6.吊塔设备表面采用高含量聚酯树脂的抗菌喷粉涂层，抗菌率≥99.9%。（提供第三方检测报告）

7.吊塔表面粉末涂层厚度≥70微米。（提供第三方检测报告）

8.气源、电源位于箱体的同侧同面设计，吊柱内部设计完全保证气电分离。（提供第三方检测报告）

★9.吊塔轴承的基本额定动载荷≥10000KG，基本额定静载荷≥60000KG。（提供实物图片及提供第三方检测报告）。

10. 吊塔关节轴承可在额定载荷下，运行次数≥11万次。（提供第三方检测报告）

11.具备4倍承重测试。（提供相关测试报告）

12.吊塔外壳在中性盐雾试验中，测试方法参照ISO9227:2022标准，外观评价参照ISO10289-1999，评价等级最高为10。经过48小时后盐雾试验后，无生锈、无白斑、无腐蚀现象。（提供第三方检测报告）

13. 底板具有开孔，在模拟氧气泄露流量为1L/min时，腔体内部的氧气浓度不超过25%。（提供第三方检测机构出具的加盖CMA标志的检测报告）

三、 配置要求：

1.外科塔配置

1.1 悬臂式吊塔，双臂最大旋转半径≥1500mm。
1.2吊柱式结构，吊柱长度≥1000mm。
1.3带双侧边导轨仪器平台层≥2，≥400×480mm，抽屉1个，带阻尼，平台高度根据用户要求现场调节,仪器平台为铝合金一次压铸成型，并且四角橡胶包边防撞设计。（提供实物图片证明）

1.4 气体终端（德标）：O2≥2个, Air≥1个，VAC≥1个,CO2≥1个。
1.5 电源插座：（五孔）10A≥8个，16A≥1个。
1.6 网络接口（六类屏蔽）≥2个。
1.7 接地端子≥1个，等电位柱≥1个。
1.8盲板≥2个。
1.9视频接口≥1个。

2.麻醉塔配置

2.1 悬臂式吊塔，配置机械单臂，单臂活动半径（臂长）≥750mm。
2.2吊柱式结构，吊柱长度≥1000mm。
2.3仪器平台1层，≥400×480mm，抽屉1个，带阻尼，平台高度根据用户要求现场调节,仪器平台为铝合金一次压铸成型，并且四角橡胶包边防撞设计。（提供实物图片证明）

2.4 气体终端（德标）：O2≥2个, Air≥1个，VAC≥2个，AGSS≥1个。
2.5 电源插座：（五孔）10A≥8个，16A≥1个。
2.6 网络接口（六类屏蔽）≥2个。
2.7 输液双关节延伸臂300/300 (轨道连接) ≥1个。
2.8 输液杆≥1个。

2.9 接地端子≥1个，等电位柱≥1个。
2.10 盲板≥1个。
2.11 视频接口≥1个。
▲所投产品安装费均包含在报价内，需提供承诺书（格式自拟）。
二包：

双头无影灯技术参数

1.LED双母灯设计，采用LED冷光源，寿命≥50000h且每组LED光源都有单独的透镜聚光。

★2.无影灯延伸臂，弹簧臂，C臂旋转范围：无限位。（提供检验报告证明）
★3.灯头采用超薄，厚度≤80mm，直径≤700mm，母灯及子灯均符合DIN1946-4现代层流手术室感控要求，扰流指数≤20%。（提供第三方证明文件）

4.灯头采用一体化无螺钉设计，无拼接缝隙。

★5.灯头操作扶手与灯头一体成型，同时灯头玻璃采用一体化弧面设计。（提供彩页和照片证明）

6.母灯中心照度≥160000Lx，子灯中心照度≥160000Lx。

7.单灯光源功率≤40W。

8.手术灯灯头≥IP55防水防尘等级。（提供检验报告证明）

★9.光斑直径可调节，母灯及子灯均满足最小光斑直径≤150mm，最大光斑直径≥300mm。（提供检验报告证明）

★10.无影灯光斑采用电子光学调节，光斑≥5级可调。

11.母灯深腔照明率≥100%，子灯深腔照明率≥100%。（提供检验报告证明）

12.单遮板无影率≥60%，偏置单遮板无影率≥76%。（提供检验报告证明）

13.光斑均匀度≥55%。（提供检验报告证明）

14.20%光柱深度（大光斑）：≥1300mm。

15.60%光柱深度（大光斑）：≥800mm。（提供检验报告证明）

16.显色指数Ra≥99，R9≥97。（提供检验报告证明）

17.无影灯照度≥10级可调节，同时具备一键腔镜模式。（提供使用说明书证明）

★18.手术灯具备抗频闪功能，使用PWM调光技术，非DC调光方式。（提供相关证明文件）

19.具备色温可调功能，可调范围≥3600K-5000K，≥5级可调。（提供实物照片证明）

20.无影灯采用模块化，可提供外部模块安装接口，接口承载力≥950Nm。

21.使用年限≥10年。（提供铭牌照片）

单头无影灯技术参数

1.采用LED冷光技术，每组LED光源都有单独的透镜聚光。

★2.无影灯均符合DIN1946-4现代层流手术室感控要求，扰流指数＜20%。（提供第三方证明文件）

★3.灯头操作扶手与灯头一体成型，同时灯头玻璃采用一体化弧面设计。（提供彩页和照片证明）

4.无影灯灯头≥IP55防水防尘等级。（提供检验报告证明）

5.无影灯灯头中心最大照度≥160000Lx，照度≥十级可调。（提供使用说明书证明）

6.20%光柱深度（大光斑）：≥1300mm，60%光柱深度（大光斑）：≥700mm。

★7.光斑直径可以调节，无影灯满足最小光斑直径≤150mm，最大光斑直径≥270mm。（提供检验报告证明）

★8.无影灯光斑采用电子光学调节，光斑≥5级可调。

9.光斑均匀性：≥55%。（提供检验报告证明）

10.灯头深腔照明率≥100%。（提供检验报告证明）

11.单遮板无影率：≥60%，双遮板无影率：≥55%。（提供检验报告证明）

12.偏置单遮板无影率：≥75%。（提供检验报告证明）

13.显色指数Ra：≥96，显色指数R9：≥95。（提供检验报告证明）

14.光源功率≤30W，节能环保。

15.辐照度/中心照度≤3.5 mW/( ㎡·lx)。（提供检验报告证明）

★16.手术灯具备抗频闪功能，使用PWM调光技术，非DC调光方式。（提供相关证明文件）

17.具备色温可调功能，可调范围≥3600K-5000K，≥5级可调。（提供实物照片证明）

18.无影灯采用模块化，可提供外部模块安装接口，接口承载力≥950Nm。

19.使用年限≥10年。（提供铭牌照片）

医用吊塔技术参数  
1.吊塔主体材料为高强度铝合金，表面喷塑采用环保抗菌粉末，具有表面抑制细菌再生作用，符合JIS Z 2801:2010标准大肠杆菌及金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.9%要求。（提供材质证明及抗菌粉末第三方检测报告）

2.吊塔外壳涂膜附着力参照ISO2409-2013测试方法，附着力达到最高等级0。（提供第三方检验报告证明）

3.吊塔外壳在中性盐雾试验中，测试方法参照ISO9227:2017标准，外观评价参照ISO10289-1999，评价等级为10。（提供第三方检验报告证明）

4.吊塔最大承重≥250Kg，同时符合四倍承重系数安全负载要求。（提供第三方检验报告证明）

5.悬臂、终端箱转动范围≥340°，且具有良好的限位系统。（提供第三方检验报告证明）

6.吊塔上承载电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内。
7.吊塔配有良好的刹车系统。

8.托盘为铝合金材质，一体成型，表面无螺钉。（提供实物照片证明）

9.吊塔承载部件经承受2倍额定安全载荷后，应无永久性的损坏，且相对负载表面的偏移应≤10º。（提供第三方检验报告证明）

10.基础架平缓施加荷载至10000N.m的试验扭矩，持续10min，法兰盘水平偏角≤0.4°。（提供第三方检验报告证明）

★11.吊塔关节轴承可在额定载荷下，运行次数≥11万次。（提供第三方检验报告证明）
12.所有气管为优质医用气体管路，且通过生物相容性认证。（提供相关证明文件及第三方检验报告）

13.吊塔的氧气、空气管道系统（刹车除外）应能承受1.2MPa的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象。（提供第三方检验报告证明）

14.吊塔所有气体插座和接头为德标制式。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，可带气维修。

★15.吊塔中用于氧化性医用气体、麻醉气体净化系统的终端中心，距离在正常工作状态或单一故障状态下可能产生火花的最近电器元件的边框应≥0.2m。（提供第三方检验报告证明）

★16.气体终端可提供10万次插拔测试证明。（提供第三方检验报告证明）

17.吊塔的负压吸引系统应能承受500kPa的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象。（提供第三方检验报告证明）

18.底板具有开孔，在模拟氧气泄露流量为1L/min时，腔体内部的氧气浓度不超过25%。（提供第三方检验报告证明）

19.吊塔的外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017中IP20的规定。（提供第三方检验报告证明）

20.吊塔的外壳防火等级至少为UL94-V0级。

21.麻醉塔配置

21.1悬臂结构，悬臂长度≥1500mm。
21.2气电功能箱采用≥六面体吊柱式设计，长度≥800mm。（提供气电源安装横截面实物照片证明）

21.3气体终端（德标）：空气2个，负压吸引2个，氧气2个，二氧化碳1个，麻醉废气排放1个（麻醉废气排放采用正压虹吸式）。

21.4国标10A电源插座 8个，16A电源插座1个，六类网口2个，等电位柱1个、接地端子1个。
21.5仪器承载托盘2层，1层带自吸合抽屉。

21.6气源、电源、网络接口、托盘、可根据需求调整。
22.外科塔配置

22.1吊柱式，竖式气电箱长度≥800mm，气电箱的箱体采用≥6面以上设计。（提供气电源安装横截面实物照片证明）

22.2双臂旋转半径总长≥1500mm。（具体长度根据医院现场实际定制）

22.3气体终端（德标）：空气2个，负压吸引2个，氧气2个，二氧化碳1个）。

22.4电源插座8个、网络接口 2个。

22.5等电位柱1个、接地端子1个。
22.6二层设备托盘，其中一层带抽屉。

22.7输液架一套。

22.8气源、电源、网络接口、托盘、可根据需求调整。

23.使用年限≥10年。（提供铭牌照片）

24.配置信息采集系统:手术病人生命体征信息集中查看，每间手术室可直接传输到护士站或主任办公室。升级功能:支持升级通过SNMP协议接口输出设备的信息到第三方信息系统和通过客户端接入远程查看设备信息。（要求医疗器械注册证）
25. ★麻醉塔、外科塔与无影灯同一品牌。

▲所投产品安装费均包含在报价内，需提供承诺书（格式自拟）。


