
[image: image1.png]FHRIL T E - AN RER &S EHNE BAERTT N
H (SPECT/CT) TiH

- gty ¢ — h 440
.,r.l .I N S o '.l f ".- ..
~. L r . _I’ ] )
VAN I -
er R ra A = T L4 C

RERE: FRIEHF-2026-61





第一章 招标公告

【平公资采2026368号 】平顶山市第二人民医院设备更新和信息化迭代升级项目（SPECT/CT）项目公开招标公告
项目概况

平顶山市第二人民医院设备更新和信息化迭代升级项目（SPECT/CT）项目招标项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》获取招标文件，并于2026年6月3日9时00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：平采招标-2026-61
2.项目名称：平顶山市第二人民医院设备更新和信息化迭代升级项目（SPECT/CT）项目
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：9600000.00元
最高限价：9600000.00元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	平公资采2026368号-1
	平顶山市第二人民医院设备更新和信息化迭代升级项目（SPECT/CT）项目
	9600000.00
	9600000.00


5.采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
（1）采购内容：SPECT/CT一台，产品适用于人体各种疾病的诊断，可供医生用于肿瘤分期和再分期、计划、指导和监控治疗。包括采购设备的供货、运输保险、安装调试、培训、验收、技术支持、软件升级、售后服务及其他相关伴随服务。
（2）资金来源：财政资金。

（3）供货及安装调试期：合同签订后30日历天。

（4）交货地点：平顶山市第二人民医院。

（5）质量：合格，符合现行国家、行业规定的相关标准并符合采购人要求。

（6）质保期：1年（自安装调试培训验收合格后算起）。
6.合同履行期限：自合同生效至质保期结束
7.本项目是否接受联合体投标：否；

8.是否接受进口产品：否；

9.是否专门面向中小企业：否；

二、申请人资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

3.本项目的特定资格要求：无
3.1提供法人或者其他组织的营业执照（提供扫描件或复印件，也可提供电子营业执照）等证明文件；

3.2所投产品须取得医疗器械注册证且在有效期内。根据《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）之规定，按执行日期之后发证的可不提供登记表，反之须提供；

3.3投标人须为设备的制造商或代理商，投标人为制造商的须具有医疗器械生产许可证；投标人为代理商的须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（在有效期内，经营范围符合国家药品监督管理局的医疗器械分类目录）；

3.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟）；

3.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；

3.6有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）；

3.7参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）；

3.8被 列 入 “ 中 国 执 行 信 息 公 开 网 ” 网 站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的“失信被执行人”“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）的“重大税收违法失信主体”“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，采购人、采购代理机构拒绝其参与本项目投标。采购人、采购代理机构将通过以上要求查询投标人信用记录，信用信息查询的截止时点为资格评审完成前，并将查询网页、内容进行截图，以作证据存档；

3.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（需提供承诺函，格式自拟）。

3.10提供法定代表人身份证，若有委托代理人，提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证，被授权人须为本公司员工，提供2025年 01月份（含）以来任意连续三个月本单位为其缴纳的可查询的养老保险证明（若网站出现故障或社保部门未提供网络查询服务的，需提供带社保部门章的养老保险证明，采购人将保留查询资料真实性的权利。新成立公司自成立之日起计算）。
三、获取招标文件
1.时间：2026年5月9日至2026年6月2日，每天00:00至12:00，12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》

3.方式：潜在投标人需凭CA数字证书通过全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）“交易主体登录”入口进入交易系统进行文件下载。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml
办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml
4.售价：0元

四、投标截止时间及地点
1.时间：2026年6月3日9时00分（北京时间）

2.地点：《全国公共资源交易平台（河南省▪平顶山市）》公共资源交易系统
五、开标时间及地点
1.时间：2026年6月3日9时00分（北京时间）
2.地点：《全国公共资源交易平台（河南省▪平顶山市）》公共资源交易系统
六、发布公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》《平顶山市政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》《中国招标投标公共服务平台》上发布，招标公告期限为五个工作日。
七、其他补充事宜
1.平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

2.投标人或其他利害关系人对本次招标公告如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。
    3、监督部门：平顶山市财政局
      联系方式：0375-2627595

监督单位：平顶山市卫生健康委员会

统一社会信用代码：11410400MB1632093J

联系人：易先生

电话：0375-4976018

4.该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅”。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1.采购人信息

名称：平顶山市第二人民医院
地址：平顶山市新华区曙光街49号
联 系 人：李先生
联系方式：0375-4975696
2.采购代理机构信息（如有）

名称：河南招标采购服务有限公司
地址：郑州市金水区纬四路13号
联系人：陈咨源
联系方式：0371-65993522
3.项目联系方式

项目联系人：陈咨源
电话：0371-65993522
温馨提示：
本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。
1.投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。
2.本项目投标人不用再提供纸质投标文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。
4.电子投标文件的制作
4.1 投标人登录《全国公共资源交易平台（河南省▪平顶山市）》公共资源交易系统下载“平顶山投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台（河南省▪平顶山市）》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、投标人）。

4.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）， 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

5.加密电子投标文件的提交
5.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台（河南省▪平顶山市）》公共资源交易系统。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1
	采购人
	名称：平顶山市第二人民医院
地址：平顶山市新华区曙光街49号
联系人：李先生
联系方式：0375-4975696

	2
	采购代理机构
	名称：河南招标采购服务有限公司
地址：郑州市金水区纬四路13号

联系人：陈咨源

联系方式：0371-65993522
电子邮箱：779072293@qq.com

	3
	项目名称
	平顶山市第二人民医院设备更新和信息化迭代升级项目（SPECT/CT）项目

	4
	项目编号
	平采招标-2026-61

	5
	资金来源和落实情况
	财政资金，现已落实。

	6
	采购方式
	公开招标

	7
	采购内容
	SPECT/CT一台，产品适用于人体各种疾病的诊断，可供医生用于肿瘤分期和再分期、计划、指导和监控治疗。包括采购设备的供货、运输保险、安装调试、培训、验收、技术支持、软件升级、售后服务及其他相关伴随服务。

	8
	采购项目属性
	货物

	9
	质量
	合格，符合现行国家、行业规定的相关标准并符合采购人要求。

	10
	供货及安装调试期
	合同签订后30日历天

	11
	交货地点
	平顶山市第二人民医院

	12
	质保期
	1年（自安装调试培训验收合格后算起）

	13
	投标人资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

3.本项目的特定资格要求：

3.1提供法人或者其他组织的营业执照（提供扫描件或复印件，也可提供电子营业执照）等证明文件；

3.2所投产品须取得医疗器械注册证且在有效期内。根据《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）之规定，按执行日期之后发证的可不提供登记表，反之须提供；

3.3投标人须为设备的制造商或代理商，投标人为制造商的须具有医疗器械生产许可证；投标人为代理商的须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（在有效期内，经营范围符合国家药品监督管理局的医疗器械分类目录）；

3.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟）；

3.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；

3.6有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）；

3.7参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）；

3.8被 列 入 “ 中 国 执 行 信 息 公 开 网 ” 网 站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的“失信被执行人”“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）的“重大税收违法失信主体”“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，采购人、采购代理机构拒绝其参与本项目投标。采购人、采购代理机构将通过以上要求查询投标人信用记录，信用信息查询的截止时点为资格评审完成前，并将查询网页、内容进行截图，以作证据存档；

3.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（需提供承诺函，格式自拟）。

3.10提供法定代表人身份证，若有委托代理人，提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证，被授权人须为本公司员工，提供2025年 01月份（含）以来任意连续三个月本单位为其缴纳的可查询的养老保险证明（若网站出现故障或社保部门未提供网络查询服务的，需提供带社保部门章的养老保险证明，采购人将保留查询资料真实性的权利。新成立公司自成立之日起计算）。

	14
	是否专门面向中小企业
	否，不专门面向中小企业原因：预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

	15
	本项目所属行业
	根据“工信部联企业[2011]300号”文件的划型标准，本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：

标的物1名称：“SPECT/CT” 属于：工业；

	16
	资格审查方式
	资格后审

	17
	是否接受联合体投标
	不接受

	18
	投标预备会
	不召开

	19
	踏勘现场
	不组织

	20
	分包
	不允许

	21
	构成招标文件的其他材料
	招标文件澄清、修改、答疑、补疑书、补充通知等

	23
	投标人要求澄清招标文件
	招标文件获取之日起7个工作日内提出

	23
	构成投标文件的其他材料
	招标文件要求提交的其他资料

	24
	核心产品
	核心产品为设备名称；核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的获得中标人推荐资格；得分且投标报价相同的，采取随机抽签方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	25
	最高投标限价
	9600000.00元，投标人的投标报价超过预算金额或最高投标限价的，其投标无效。

	26
	投标有效期
	投标截止之日起60日历天

	27
	是否允许递交备选投标方案
	否

	28
	签字或盖章要求
	投标人按招标文件规定在相应封面和文本中加盖单位电子印章和法定代表人或委托代理人签字或盖章

	29
	投标文件递交
	投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间之前成功提交至《全国公共资源交易平台（河南省▪平顶山市）》公共资源交易系统。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

	30
	投标截止时间
	2026年6月3日9时00分（北京时间）

	31
	递交投标文件地点
	《全国公共资源交易平台（河南省▪平顶山市）》公共资源交易系统

	32
	是否退还投标文件
	否

	33
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：同递交投标文件地点

	34
	开标程序
	开标时，投标人使用CA证书在规定时间内对其电子投标文件进行解密。采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

	35
	资格审查主体
	采购人或采购代理机构

	36
	评标委员会的组建
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标专家确定方式为从专家库中随机抽取。
备注：上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审。

	37
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐中标候选人数：3名

	38
	中标公告媒介及期限
	同招标公告发布媒介，公示期为1个工作日。

	39
	履约验收
	中标人交货前，采购人对中标人提供的货物进行交货前验收。经验收不符合招标文件要求的货物，采购人拒绝接受其供货，有权取消其中标资格。如果对采购人造成损失，由中标人进行赔偿。

	40
	付款方式
	合同签订后，由采购人支付合同总金额的50%作为预款。全部安装调试验收合格并正常运行一个月后，由中标人凭合同、全额发票和验收报告申请付款。付至合同总货款的 95%，剩余5%（按财政部门支付管理规定结算如无规定的，在质保期满后结算。）

	41
	招标文件费
	不收取

	42
	投标保证金
	不收取

	43
	履约保证金
	履约保证金金额：合同总价的10%

履约保证金的形式：履约保函，开具对象为采购人。

履约保函的有效期：项目验收合格后15个工作日内有效。

履约保证金退还时间及规定:

	44
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不 明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容 为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标 文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公 告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先 后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致 的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一 致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论 的，由采购人负责解释。

	45
	相关政府采购政策落实情况
	一、维护企业在政府采购活动中的知情权
采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知投标人原因。

二、提供中小企业声明函格式

在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
三、推广政府采购合同融资
要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标投标人凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。
四、落实预留采购份额
采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

五、落实价格评审优惠政策

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%—20%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。

A.为贯彻落实财库〔2020〕46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定，本项目鼓励中小企业参与投标，中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》为依据。关于投标报价评分中给予小微企业优惠的说明：评审时给予小型或微型企业10%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。供应商须提供中小企业声明函，否则不予认可。

B.根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

C.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。符合条件的残疾人福利性单位参加本项目投标时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

六、保障市场主体自由平等参与政府采购活动

各单位应严格落实《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的要求，依法保障各类市场主体平等参与政府采购活动的

权利。在开展采购活动时禁止出现下列情形：
（1）以供应商的所有制形式、组织形式或者股权结构，对供应商实施差别待遇或者歧视待遇，对民管企业设置不平等条款，对内资企业和外资企业在中国境内生产的产品、提供的服务区别对待；
（2）通过入围方式设置备选库、名录库、资格库作为参与政府采购活动的资格条件，妨碍供应商进入政府采购市场；
（3）要求供应商在政府采购活动前进行不必要的登记、注册，或者要求设立分支机构，设置或者变相设置进入政府采购市场的障碍；
（4）设置或者变相设置供应商规模、成立年限等门槛，限制供应商参与政府采购活动；
（5）要求供应商购买指定软件，作为参加电子化政府采购活动的条件；

（6）不依法及时、有效、完整发布或者提供采购项目信息，妨碍供应商参与政府采购活动；

（7）设置没有法律法规依据的审批、备案、监管、处罚、收费等事项；
（8）违反法律法规相关规定的其他妨碍公平竞争的情形。

七、执行对本国产品报价扣除政策

政府采购应当采购本国货物。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外；
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产；
本国货物（或产品）的标准、适用范围、支持政策、执行要求，具体详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号；
投标产品若为本国货物（或产品）的，供应商应对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见招标文件第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，并享受相应的支持政策；
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

八、电子营业执照应用事项

详见《平顶山市公共资源交易中心关于进一步深化电子营业执照在公共资源交易领域应用的通知》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/70301.jhtml）

	46
	落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策
	1.政府强制采购的节能产品： 

如投标人所投产品为节能产品政府采购品目清单内强制采购产品的，投标人应提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书，否则不能通过符合性审查。

2.优先采购产品

（1）投标人所投货物在节能产品政府采购品目清单内的（强制采购产品除外），提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件的得0.5分，如没有不得分。

（2）投标人所投货物在环境标志产品品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书原件扫描件的得0.5分，如没有不得分。

	47
	接收质疑函的方式和联系方式
	（1）投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。

（2）质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。

（3）投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（4）接收质疑函联系方式：

采 购 人：

名称：平顶山市第二人民医院

地址：平顶山市曙光街49号

联 系 人：李先生
联系方式：0375-4975696
采购代理机构信息

名称：河南招标采购服务有限公司
地址：郑州市金水区纬四路13号
联系人：陈咨源
联系方式：0371-65993522

	48
	招标代理服务费
	招标代理服务费：按照河南省招标投标协会“关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知 豫招协〔2023〕2号 ”标准向中标人收取。

交纳时间：中标人在收到中标通知书时须一次性向采购代理机构交纳招标代理服务费。

支付形式：采用支票、银行转账、汇票由中标人支付，此费用由投标人综合考虑到投标报价中，不再单独列项。

招标代理服务费收款单位信息：

单  位：河南招标采购服务有限公司

开户行：广发银行股份有限公司郑州金水路支行

账  号：8898516010005452

	49
	是否采用电子招标投标
	是

	50
	需要补充的其他内容

	1.根据政府采购政策，本项目如涉及自主创新首购产品，应当采购由财政部会同科技部等部门制定的《政府采购自主创新产品目录》内的产品。
2.根据政府采购政策，本项目如涉及无线局域网产品，应当优先采购《无线局域网认证产品政府采购清单》内的产品，如涉及信息安全产品，应当采购经国家认证的信息安全产品。

3.根据政府采购政策，本项目如涉及计算机办公设备产品，投标人所投产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。

4.若所投产品已列入国家强制性产品认证的产品，必须提供通过国家 3C 认证的有关证明材料（可提供合法查询网址）
5.其他未尽事宜，按国家有关法律法规执行。

	河南省政府采购合同融资政策告知函
各投标人：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

	★专家特别注意：“四方信用评价”须知（采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商） 《河南省政府采购网》目前已增加“四方信用评价”功能。请本项目采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商，按照评价时间节点按时完成评价工作。 时间节点在评审结束后的五日内。如果超期未评价，系统会默认超期不让评价。注：请各方注意时间，避免因超期未评价影响自身信用！ 1.采购人、采购代理机构应当在评审工作结束后5日内对评审专家进行评价。 2.采购人、评审专家、供应商应当在评审工作结束后5日内对代理机构进行评价。 3.采购人应当在合同履约完成后对中标供应商进行评价。 4.中标供应商应当在合同履约完成后对采购人进行评价。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。
1.1.2采购人：见投标人须知前附表。
1.1.3采购代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 采购内容、质量、供货及安装调试期、交货地点、质保期、付款方式
1.3.1采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2质量：见投标人须知前附表。
1.3.3供货及安装调试期要求：见投标人须知前附表。

1.3.4交货地点：见投标人须知前附表。
1.3.5质保期：见投标人须知前附表。

1.3.6付款方式：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
投标人应具备承担本项目投标的资格要求：见投标人须知前附表。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.9投标预备会（不召开）
投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场（不组织）
1.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.10.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.10.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　2.1.1 本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）采购内容及要求；
（5）合同条款及格式；
（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他材料。
2.2招标文件的疑问、澄清、说明或者补正

2.2.1投标人对招标文件提出异议的，应在投标须知前附表规定的时间内以书面形式提出。
2.2.2 采购人将在电子交易系统等原公告媒体将招标文件的澄清、说明或者补正进行公示，此公示视作已送达所有投标人。如果澄清、说明或者补正发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日，并且澄清、说明或者补正内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
    2.2.3除非采购人认为有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。
2.2.4投标人应及时关注电子交易系统等公告媒体发布的与招标项目相关的信息，如因投标人自身原因未及时获取有关信息，由此造成的对投标不利的后果由投标人自负。
3. 投标文件

3.1 投标文件的组成
投标文件至少应包括第六章投标文件格式要求的内容。
3.2 投标报价
3.2.1投标人应参考采购人提供的招标内容，考虑物价上涨、政策性调整等诸多因素，结合本项目实际情况和企业成本、市场行情自主报价。
除非采购人对招标文件予以修改，投标人应按采购人采购项目和采购内容计算单价和合价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成所列招标采购范围的全部，不得以任何理由予以重复。

3.2.2采购人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为投标截止之日起60日历天。
3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。
3.4投标文件的编制
投标文件须严格按第六章“投标文件格式”进行编写，提供有格式的须按照招标文件格式填写，如格式不一致采购人有权废除该投标文件；如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。
4. 投标
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照招标文件要求签字或盖章。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标

5.1“不见面”开标注意事项及操作流程
5.1.1采购人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。

5.1.2开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

5.1.3如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系采购人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由采购人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

5.1.4所有投标文件解密完成后，由采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

5.1.5投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

5.1.6解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系采购人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员组成、人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加政府采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；
（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。
6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式

采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

7.2 中标公告

采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，在指定的媒体上公告中标结果。

7.3 中标通知书
在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
7.4 签订合同
7.4.1采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，完成合同备案。

7.4.2中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单顺序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

8.重新招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标单位少于3个的；

（2）经评标委员会评审后有效投标单位少于3个的。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

无效投标的规定

1.在评审中，根据招标文件的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否满足招标文件的实质性要求。投标人不得通过澄清、补充、修改或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标文件满足招标文件的实质性要求。评标委员会确定投标文件是否满足招标文件的实质性要求只根据招标文件要求、投标文件内容及政府采购的相关法律法规、财政主管部门的相关文件。

2.如果投标文件不满足招标文件的实质性要求，其投标文件将作为无效投标文件处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其满足招标文件的实质性要求。

3.如发现下列情况之一的，其投标文件将被认定为无效投标文件：

3.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3.2 报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

3.3 不具备招标文件中规定的资格要求的；

3.4 属于投标人之间串通，或者依法被视为投标人之间串通；

3.5政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会可以启动异常低价投标（响应）审查程序：（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；（四）其他评标委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评标系统合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）报价作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。（法律依据：《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条　评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。）

3.6投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

3.7 属于法律法规和招标文件中规定的其他无效投标情形的。

4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标文件无效：

4.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5 不同投标人的投标文件相互混装。

5.依据《河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》｛豫财购﹝2021﹞6号｝文件中的相关规定，参与同一个标段（包）的投标人存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

5.1 不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

5.2 不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

5.3 不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

5.4 不同投标人的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

5.5 不同投标人的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

5.6 不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

5.7 不同投标人投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

5.8 其他涉嫌串通的情形。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	资格审查
	投标人资格要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4项规定

	注：开标结束后，由采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查。

	2
	符合性
评审
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.2项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	供货及安装调试期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	交货地点
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定

	
	
	质保期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.5项规定

	
	
	付款方式
	符合第二章“投标人须知”第1.3.6项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	签字盖章
	符合招标文件要求

	
	
	其他实质性要求
	符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求

	条款号
	条款内容
	编列内容

	3
	分值构成
（总分100分）
	投标报价：30分
技术标部分：25分

综合标部分：45分

	
	条款号
	评审因素
	评审标准

	3.1
	投标

报价  

（30分）
	投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件实质性要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

1.投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。

2.本项目评审中出现本章总则中异常低价情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
3.小微企业价格扣除标准：

①对于非专门面向中小企业的项目，当所投产品均为小型或微型企业制造时，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，评标时不享受价格扣除。

②监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，符合要求的企业应按招标文件中的要求提交相关证明材料，方可给与价格扣除，否则不得给与价格扣除。

③投标人应按招标文件的格式提供《中小企业声明函》且《中小企业声明函》中声明的内容符合｛财库〔2020〕46号｝中的相应要求，方可给与价格扣除，否则不得给与价格扣除。

4. 本国产品价格扣除标准：

①政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品可不享受价格扣除评审优惠。

②当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

③供应商属于上述第①种情况的应提供《关于符合本国产品标准的声明函》，其内容和要求详见采购文件投标文件格式中相应内容和要求，否则不予享受评审价格扣除；供应商属于上述第②种情况的应提供《关于符合本国产品标准的声明函》和《关于产品成本的声明函》，其内容和要求详见采购文件投标文件格式中相应内容和要求，否则不予享受评审价格扣除；

5.中小微企业价格扣除标准与本国产品价格扣除标准互不影响其适用。

	3.2
	技术标

部分

（25分）
	技术参数
（25分）
	评标委员会根据投标人所投产品技术参数及证明材料对照招标文件中第四章技术参数指标的要求打分，全部满足或优于文件要求的得25分；每有一项不满足的扣3分；超过3项不满足招标文件技术参数要求，技术部分按0分处理。

	3.3
	综合标部分（45分）
	先进性与保障性

（30分）
	评标委员会根据投标人投报产品的功能性和先进性以及产品生产厂家的研发实力、技术实力、服务能力和保障能力进行评审：

1.供应商投报的产品功能完善、性能先进、产品生产厂家的研发实力、技术实力强、服务能力和保障能力合理的得30分； 
2.供应商投报的产品功能较完善、性能较先进、产品生产厂家的研发实力、技术实力较强、服务能力和保障能力较合理的得15分； 

3.供应商投报的产品功能、性能差、产品生产厂家的研发实力、技术实力较弱、服务能力和保障能力差的得5分；

4.未提供不得分。

	
	
	业绩

（2分）
	根据投标单位提供的2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）所投类似业绩，每提供1份类似业绩得1分，最多得2分；

注：须提供合同复印件予以证明并加盖单位公章，未按要求提供的不得分。

	
	
	质保期

（7分）
	质保期需满足招标文件要求，得1分。在此基础上质保期增加一年加2分，增加两年加4分，增加三年加6分。满分为7分。整体质保期不满足招标文件要求，将否决其投标。

注：须提供制造商或国内总代理商出具的承诺书，不提供者该项不得分。

	
	
	售后服务

（5分）
	根据投标人所提供售后服务方案、培训计划、技术人员配备、维修维护响应时间及其它优惠等进行评审：

1.售后服务计划方案措施内容详实完善、条理清晰，培训计划的内容及方式合理、针对性强，专业售后服务技术人员配备齐全得5分；

2.售后服务计划方案措施内容较详实完善，培训计划的内容及方式较合理、针对性较强，专业售后服务技术人员配备较齐全得3分；

3.售后服务计划方案措施内容粗略，培训计划的内容及方式一般、针对性较差，专业售后服务技术人员配备基本齐全得1分；

4.缺项或未提供不得分。

	
	
	落实绿色产品（1分）
	1.投标人所投货物在节能产品政府采购品目清单内的（强制采购产品除外），提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件的得0.5分，如没有不得分。

2.投标人所投货物在环境标志产品品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书原件扫描件的得0.5分，如没有不得分。

	特别提醒：

1.评标专家在技术文件评审时应先核对投标人的技术偏离表，偏离内容是否与投标人所附注册证或注册登记表或技术白皮书或检验报告等经国家权威部门认定或具有法律效力的技术证明文件中的参数内容一致，不一致出现弄虚作假行为的，则该投标人的全部技术部分分值为零。

2.各投标人须仔细对照本文件技术部分要求填写技术偏离表，严禁虚假描述、虚假承诺，凡现场发现并核实属虚假承诺、虚假描述的该技术部分总得分按零分处理，公示期内拟中标公司如被举证虚假承诺、虚假描述的，经核证属实的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。涉及虚假承诺、虚假描述的投标人，将承担因此造成的一切责任及后果，包括但不仅限于赔偿所有经济损失、纳入黑名单三年内不得参与业主单位所有项目投标等后续处罚。

3.本项目所涉及的各种证明材料、业绩等须在投标文件中提供证明文件扫描件，因证明材料不清晰造成的后果，投标人自负。任何时候若发现弄虚作假者，将取消投标或中标资格并保留随时追究其相应经济和法律责任的权利。


1. 评标方法
本次评标采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表
2.1.2符合性评审标准：见评标办法前附表
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）投标报价：见评标办法前附表；
（2）技术标部分：见评标办法前附表；
（3）综合标部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算
 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 评分标准
（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（2）技术标部分评分标准：见评标办法前附表；
（3）综合标评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1评标委员会依据本章第1、2款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2投标文件报价出现前后不一致的， 按照下列规定修正：
（1）投标文件中投标函内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评审得分。
（1）按本章第3.1目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；
（2）按本章第3.2目规定的评审因素和分值对技术标部分计算出得分B；
（3）按本章第3.3目规定的评审因素和分值对综合标部分计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C；投标人最终得分为所有评委打分汇总之后的算术平均值。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

第四章  采购内容及要求
单光子发射及X射线计算机断层成像系统（SPECT/CT）技术规格

	序号
	技术和性能参数名称
	参数要求

	一、
	名称：
	单光子发射断层及X射线计算机体层摄影成像系统

	二、
	数量：
	1台/套

	三、
	设备用途：
	用于人体各种疾病的诊断，可供医生用于肿瘤分期和再分期、计划、指导和监控治疗。

	四、
	规格要求： 
	投标机型为投标人已获得中华人民共和国医疗器械注册证，且首次注册时间在2018年以后、带有≧16排诊断CT的一体化SPECT/CT产品（即SPECT与CT为同一品牌的连体设备）

	五
	技术要求和参数：
	　

	5.1
	探头
	　

	5.1.1
	探头规格
	两个探头，矩形，可变角

	5.1.2
	探头有效视野(UFOV)(mm)
	≥540×400

	5.1.3
	晶体类型
	NaI晶体

	5.1.4
	晶体厚度(英寸)
	≥3/8

	5.1.5
	能量范围(keV)
	≥620

	5.1.6
	固有能量分辨率
	≤9.8%

	5.1.7
	单探头最大计数率(kcps)
	≥460

	5.1.8
	固有空间分辨率
	　

	5.1.8.1
	FWHM（CFOV）
	≤3.7mm

	5.1.8.2
	FWTM（CFOV）
	≤7.5mm

	5.1.8.3
	FWHM（UFOV）
	≤3.9mm

	5.1.8.4
	FWTM（UFOV）
	≤7.7mm

	5.1.9
	系统灵敏度(cpm/μCi)（低能高分辨准直器,NEMA标准）
	≥202

	5.1.10
	重建空间分辨率（低能高分辨准直器,带散射,NEMA标准）
	　

	5.1.11.1
	径向
	≤10.0mm

	5.1.11.2
	中心
	≤10.0mm

	5.1.11.3
	切向
	≤7.5mm

	5.1.12
	固有均匀度
	　

	5.1.12.1
	有效视野（微分）
	≤2.5%

	5.1.12.2
	有效视野（积分）
	≤3.7%

	5.2
	准直器
	　

	5.2.1
	低能高分辨型准直器或中低能一体化准直器
	适用核素99m Tc

	5.2.1.1
	系统分辨率(@10cm, FWHM,NEMA标准)（LEHR或LEHRS或中低能一体化准直器）
	≤7.5mm

	5.2.1.2
	单个低能高分辨准直器或中低能一体化准直器重量
	≤45 kg/个

	5.2.2
	高能通用型准直器
	适用核素131I

	5.2.2.1
	有散射系统分辨率(@10cm, FWHM,NEMA标准)（HEGP）
	≤13.5mm

	5.2.2.2
	单个高能通用型准直器重量
	≤135kg/个

	5.3
	除步进断层采集模式和连续断层采集模式外，提供螺旋断层采集模式，可实现探头运动和静止时同时采集信号。
	提供（附厂家技术白皮书）

	5.4
	平面采集
	提供

	5.5
	断层采集
	提供

	5.6
	病人安全保护装置
	提供

	5.7
	全自动人体轮廓跟踪
	提供

	5.8
	扫描床自动记忆辅助定位标尺: 提供触摸控制自动定位辅助功能
	提供（附厂家技术白皮书或其他证明文件）

	5.9
	CT
	　

	5.9.1
	探测器
	　

	5.9.1.1
	探测器类型
	固体稀土陶瓷探测器

	5.9.1.2
	CT轴扫模式下每圈最多扫描排数
	≥24排

	5.9.1.3
	最小扫描层厚(mm)（非重建）
	≤0.625

	5.9.1.4
	CT探测器物理宽度
	≥2cm

	5.10.1
	球管
	　

	5.10.1.1
	球管阳极热容量(MHU)（非等效）
	≥5

	5.10.1.2
	球管最高电压(kV)（非等效）
	≥140

	5.10.1.3
	最大电流（ma）（非等效）
	≥400mA

	5.10.1.4
	空间分辨率(X-Y轴方向)
	≥14 lp/cm

	5.11
	采集工作站配置：一体化超高端多功能全身扫描SPECT/CT采集操作工作站，一体化的采集工作站可以同时采集SPECT及CT。
	提供

	5.12
	独立影像工作站配置：原厂高级独立影像工作站，可以同时完成SPECT及CT的后处理功能，可在远离主机的房间独立工作，不与主机共享硬盘。
	提供

	5.13
	SPECT/CT处理软件包
	　

	5.13.1
	心肌显像定量分析软件系统 
	提供

	5.13.2
	心肌血流灌注分析软件包 
	提供

	5.13.3
	心肌灌注高级相位分析软件
	提供

	5.13.4
	相位最晚靶区自动分析功能，可实现CRT心脏再同步化治疗指导
	提供（附临床实际病例界面）

	5.13.5
	肾脏灌注和功能分析软件包 
	提供

	5.13.6
	提供儿童，单肾，移植肾选项，对不同类型患者进行肾动态采集和处理。
	提供（附临床实际病例界面）

	5.13.7
	全身骨骼（或局部）分析软件包 
	提供

	5.13.8
	肺通气和灌注分析软件包 
	提供

	5.13.9
	甲状腺摄取分数计算工具 
	提供

	5.13.10
	甲状旁腺成像分析工具 
	提供

	5.13.11
	胃排空指数分析工具 
	提供

	5.13.12
	食道运动分析工具 
	提供

	5.13.13
	胆囊排泄分数计算工具 
	提供

	5.13.14
	脑血流节段分析软件包 
	提供

	5.13.15
	容积断层软件包 
	提供

	5.13.16
	SPECT中2组3向断层图像对比分析 
	提供

	5.13.17
	AVI电影模式或JEPG 荧幕捕捉形式存储  
	提供

	5.13.18
	直接二维多平面重建工具 
	提供

	5.13.19
	直接三维重建工具  
	提供

	5.13.20
	CT 三维容积重建功能 
	提供

	5.13.21
	智能造影剂跟踪工具
	提供

	5.13.22
	CT内窥镜功能
	提供

	5.13.23
	CT骨骼内固定支架透视技术
	提供

	5.13.24
	CT骨科畸形矫正评估
	提供

	5.13.25
	CT急症创伤快速诊断工具
	提供

	5.13.26
	CT肝脏三期诊断模式
	提供

	5.13.27
	CT彩色透视解剖图谱
	提供

	5.13.28
	CT肺功能评估工具
	提供

	5.13.29
	CT肝体积测量工具
	提供

	5.13.30
	CT腹腔内脂肪测量工具
	提供

	5.14
	原厂高清骨显像技术
	提供原厂（西门子）xSPECT Bone或（GE）Evolution for Bone高清骨显像技术，其他厂家提供同等技术

	5.15
	SPECT/CT核素剂量计算及评估平台或同等技术第三方软件
	提供

	5.15.1
	获得最大可耐受剂量及最小有效剂量
	提供

	5.15.2
	治疗前预测肿瘤反应和器官受损情况
	提供

	5.15.3
	治疗阶段监控肿瘤反应和正常器官受损情况
	提供

	5.16
	提供原厂SPECT/CT SUV定量系统（包括软硬件）
	提供（附厂家技术白皮书）

	5.16.1
	支持所有临床常见核素，包括99m Tc, 131I等
	提供

	5.16.2
	SUV定量精度≥95%
	提供

	5.16.3
	提供Compare选项，一键显示治疗前后SUV值变化百分比
	提供(附临床实际病例界面）

	5.16.4
	提供基于CT图像的全身骨、肺、肝、肾等器官的自动勾画功能
	提供(附临床实际病例界面）

	5.16.5
	自动计算% injected dose摄取率比值
	提供(附临床实际病例界面）

	5.17
	R 波触发器
	提供

	5.18
	碳纤维头托
	提供

	6.
	确保本项目SPECT/CT设备与医院现有HIS系统、PACS系统及相关辅助设备实现数据互联互通，满足临床使用要求。接口开发、系统对接、联调测试等相关费用由中标供应商承担，均包含在投标报价中，采购人不另行支付任何费用。
	提供

	7.
	三方配套设施
	

	7.1
	甲状腺功能测定仪1台
	提供

	7.2
	心肌负荷运动踏车1台
	提供

	7.3
	核医学影像信息管理系统及配套设备1套
	提供

	7.4
	AI医学辅助诊断系统1套
	提供

	7.5
	平方式铅衣架1、整体SUS304不锈钢制作
2、三层平放式
	2台

	7.6
	铅胶防护用品1、规格：铅衣、铅帽、铅围脖、侧防铅眼镜
2、铅当量：0.5mmpb
	3套

	7.7
	单通道微量注射泵
	1个

	7.8
	不锈钢担架车
	1个

	7.9
	控制室配套桌椅
	提供

	7.10
	50升灭菌消毒高压锅
	提供

	7.11
	柜式空气消毒机（90平方米）
	提供

	7.12
	120KVA UPS电源
	提供


第五章 合同

合同号：                      
平顶山市第二人民医院医疗设备
采购合同
设  备  名  称：  设备名称  
项  目  名  称： 平顶山市第二人民医院设备更新和信息化迭代升级项目（设备名称）项目  
甲方（采购人）：平顶山市第二人民医院
乙方（供货人）：                          

医疗设备（器械）买卖合同
甲方（采购人）：平顶山市第二人民医院
乙方（供货人）：                          
甲乙双方根据        年    月    日召开的 平顶山市第二人民医院设备更新和信息化迭代升级项目（设备名称）项目  开评标结果及中标（结果）公告，经友好协商签订以下协定：
第一条，合同基本信息及技术参数
1.甲方采购设备的基本信息及价款：
	项目名称
	平顶山市第二人民医院设备更新和信息化迭代升级项目（设备名称）项目

	供应商名称
	

	投标内容
	

	品牌及型号
	

	投标总报价（合同总价）
	（大写）:                 

	
	（小写）:                 

	交 货 期
	

	质量要求
	

	整体质保期
	

	交货地点
	


*合同总价为设备安装到位并交付使用前所有费用的总和。
2.货物明细清单及金额
……
3.甲方技术参数及要求
	序号
	采购文件技术参数配置性能
	中标货物技术参数配置性能
	偏离说明
	证明材料

	1
	……
	……
	……
	……

	2
	……
	……
	……
	……

	3
	……
	……
	……
	……

	……
	……
	……
	……
	……


第二条，甲方采购要求：
1.设备的质量技术标准按国家标准和行业标准中的较高标准，采购文件及乙方投标（响应）文件所述的技术标准执行。
2.乙方保证向甲方提供的设备是原厂近一年内生产的完好原装全新产品，否则按退货处理。
3.设备在三个月内，如果出现三次以上因质量问题引起的故障，乙方负责更换同类新的产品或退货。
4.设备免费保修期为       年，乙方应按投标文件中说明的服务承诺做好免费保修等服务。
5.乙方售后提供保修、维修、保养、维护服务到达时间：接到设备故障通知后24小时内，到达设备存放地点进行服务，并确保设备的正常使用功能。
6.如乙方所供设备不按合同约定或质量不合格或不能使用，导致甲方损失，乙方应承担一切经济责任及法律责任，甲方也有权选择退货或拒绝支付货款。
7.乙方免费负责甲方操作人员的培训，直至能够熟练掌握。
8.设备在24小时内不能解决故障时，乙方应提供同等型号备用机让甲方免费使用、直到处理完毕设备故障，否则，甲方可自行组织维修，费用由乙方承担，甲方可在合同款和其他乙方应付的款项中扣除。
9.设备软件终身免费升级，并提供周期≦6个月巡回服务，免费上门服务（含设备保养、及时升级更新软件、排除故障）。
10.甲方若发现其他采购单位使用的本设备型号低于我院采购价，甲方有权取消支付乙方设备货款。
11.出厂设备不得设置升级和维修密码，或提供给甲方。
12、其他：                                                  
第三条，交货和验收
1、交货时间：                            ；
交付地点：                            。
2.乙方负责设备的运送、商检、装卸、安装、看管、调试，拆箱时乙方代表、甲方代表在场；安装调试完毕出具安装报告；乙方负责派驻专业技术人员到现场操作培训直至甲方操作人员能熟练操作为止；并帮助甲方搞好宣传工作；提供设备的中文使用操作手册、合格证、说明书、质检报告、设备配置清单等以及其他相关资料；设备验收合格前所产生的一切费用由乙方承担。
3.验收时间：乙方不少于3次临床跟台后，并提出验收申请。甲方验收合格后签署验收报告并支付货款。
4.验收标准：
（1）单证齐全：应有产品合格证明（或质检报告）、中文操作手册、发票和其它应具有的单证，如进口设备提供报关单，完税证明，检验检疫证明，若进口设备到使用地进行商检的，供应商负责联系商检部门进行商检，并支付所有费用，证件不齐不予验收。
（2）质量符合国家标准或行业标准、采购要求及本合同要求。
5.中标人所投产品在货到验收合格前产生的任何检验、检疫、检测与之相关的所有费用均由中标人承担。
6.所有产品在交货验收合格后与之签署的验收报告时间为保修起始时间。
7.进口产品均需提供中英文对照说明，否则不予验收。
8、其他：                                                  
第四条，货款的结算
1.结算依据：医疗设备买卖合同、乙方销售发票、甲方签署的验收报告。
2.付款方式：  合同签订后，由采购人支付合同总金额的50%作为预款。全部安装调试验收合格并正常运行一个月后，由中标人凭合同、全额发票和验收报告申请付款。付至合同总货款的 95%，剩余5%（按财政部门支付管理规定结算如无规定的，在质保期满后结算。）  

3、其他：                                                  
第五条，违约责任
1.乙方不能全部交货或逾期交货的，甲方不向乙方付款，同时乙方应向甲方偿付相当于合同总货款的10％作为违约金。延期交货超过1个月以上时，甲方有权终止合同，乙方应赔偿甲方由此造成的一切损失。
2、其他：                                                  
第六条，其他约定
1.乙方所交设备、质量、规格型号、数量、功能、技术参数、品牌等，如不按合同（采购要求）约定或不符合国家标准，由乙方负责包换或退货，并承担由此产生的一切费用及责任。
2、其他：                                                  
第七条，不可抗力
1.甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的证明之后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
2、其他：                                                  
第八条，争议的解决
1.因乙方提供的设备出现质量问题而发生争议的，由乙方提供国家药品监督管理局医疗器械质量监督检验中心的检验报告，或者由有相当医疗器械质量检测资质的技术机构进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论。
2.执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，双方应在甲方所在地仲裁委员会仲裁。
3、其他：                                                  
第九条，合同的组成：
1.招标文件（磋商文件、竞争性谈判文件）
2.投标文件（响应文件）、中标通知书（成交通知书）；
3.投标函及其附录；
4.最终报价（如有）

5.技术标准和要求；
6.其他合同文件。
7、其他：                                                  
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新和最后签署的为准；须经甲乙双方代表或授权代表签字或盖章。双方一致同意，当上述文件出现不一致的时候以有利于甲方的解释为准。
第十条，乙方售后服务
1.具体服务方案及服务承诺，详见乙方投标文件。
2、其他：                                                  
第十一条，附则：
1.本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。
2.本合同自签订之日起盖章后生效。
3.本合同签约地为平顶山市第二人民医院，双方完成各自的工作和义务后，合同即告终止。
4、其他：                                                  
	甲    方：平顶山市第二人民医院
	乙    方：                  

	法    人：                  
	法    人：                  

	委托代理人：                  
	委托代理人：                  

	
	售后服务电话：                    


第六章  投标文件格式
                （项目名称）

投  标  文  件

项目编号：
投标人：                              （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）
日  期：        年        月        日

一、投标函及投标函附录
（一）投标函
___________________________（采购人名称）：
1.我方已仔细研究了_____________________（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）__________________小写（人民币）_______________元的投标报价（总价），按合同约定实施和完成该项目。
2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。投标有效期自投标截止之日起60日历天。
3.如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同项目。
   （4）我方承诺将按照招标文件的具体规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。
4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
5．__________________________（其他补充说明）。
投标人：（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

联系人：                         

联系电话：                

电子邮箱：                                      
日期：_____年_____月_____日
（二）投标函附录
	序号
	项目名称
	

	1
	投标人名称
	

	2
	产品名称
	

	3
	产品品牌
	

	4
	数量
	

	5
	设备产地
	

	6
	规格型号
	

	7
	是否整机原装进口（如不是，需详细列明）
	

	8
	供货及安装调试期
	

	9
	质量
	

	10
	质保期
	

	11
	单价
	

	12
	合同总价
	（大写）：

（小写）：

	13
	其他需要说明的：
	


投 标 人：________________________（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：_______（签字或盖章）
日期：_____年_____月_____日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：_______________________

单位性质：_______________________

地址：_______________________

成立时间：_________年________月________日
经营期限：_______________________

姓名：_________ 性别：_________年龄：_________职务：_________

系_______________________（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
                          投标人：_______________________（电子签章）
日 期：____年____月____日
三、授权委托书（如有）

本人      （姓名）系______________________（投标人名称）的法定代表人，现委托______________________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改______________________（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。              

委托期限： 
。
  代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
投标人：______________________（电子签章）
法定代表人：            （电子签章）
委托代理人：            （签字或盖章）

日期： _____年_____月_____日
四、报价明细表

项目名称：                                   项目编号：
	序号
	名称
	品牌
	型号规格
	制造商
	产地
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	单光子发射断层及X射线计算机体层摄影成像系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	甲状腺功能测定仪
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	心肌负荷运动踏车
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	核医学影像信息管理系统

及配套设备
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	AI医学辅助诊断系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	平方式铅衣架
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	单通道微量注射泵
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	不锈钢担架车
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	控制室配套桌椅
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	50升灭菌消毒高压锅
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	柜式空气消毒机（90平方米）
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	120KVA UPS电源
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价金额合计：（小写）_____________________ （大写）________________________


说明：总报价必须是包含到交货地点的所有费用的总和。
          投标人名称：                 （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日      期：_______年______月______日

五、常用耗材及易损件明细表

	序号
	品牌
	产地
	单位
	注册证

产品名称
	商品名
	型号
	售价
	注册证号

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称：                 （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日      期：_______年______月______日

六、技术规格偏差表

项目名称：                                 项目编号： 

	序号
	名称
	招标规格
	投标规格
	偏离情况
	说明（技术证明(支持)文件）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人递交的技术规格与招标文件的技术规格的要求有不同时，应逐条列在技术偏差表中。

有关技术参数证明材料附于此表后。

投标人名称：                 （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）
日 期：_______年______月______日

七、资格审查资料
附投标人资格要求中所有资料的原件扫描件（营业执照提供扫描件或复印件，也可提供电子营业执照）

八、技术标

九、综合标

十、投标人认为需要提交的其他材料
（一）中小企业声明函（货物）（如有）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（二）监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按实际情况填空）：

本单位为直接投标人提供本单位服务。

本单位            （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：
                                              日  期：

（三）残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                      单位名称（电子签章）：
                                      日  期：
（四）符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定价格扣除条件的投标人须提交资料

注：投标人（供应商）提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.1关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：202   年    月   日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

4.2、关于产品成本的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，我方提交关于（填写：项目名称或项目编号、标段号或标段名称或包号或包名称）的投标（响应）文件中，本公司（单位）提供的《关于符合本国产品标准的声明函》中的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：202   年    月   日

__________________

注：

1.括号内填写的内容，项目如果不分包或不分标段、可只提供项目名称或项目编号，不用提供标段号或标段名称或包号或包名称。

2.供应商应自行根据投标产品的组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等确定产品的成本。

3.单一产品采购不填写此函，多品目采购包如供应商所有产品均为本国产品且填写《关于符合本国产品标准的声明函》可不填写此函。

4.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，当采购项目或采购包中含有多种产品，供应商对其提供的符合本国产品标准的产品成本之和占其提供的全部产品成本之和比例是否达到80%作出承诺，该比例达到80%以上，依法对其全部产品总报价给予20%的价格扣除，未达到80%，不享受价格评审优惠。
关于印发中小企业划型标准规定的通知（非投标文件格式）
工信部联企业〔2011〕300号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工业和信息化部　国家统计局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

　四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

[image: image2.jpg]4

T BES m B R W m B 7B

an H
5

FRR

KA B

*A02010104 &Rt

(Ol T S RERPR A5 S HE XX

HH Z52%Y  (GB 28380)
| A020101 TH5 | A02010105 {F#ER RS T FE ML RE RUBR 2 18 KX Be R’
DIREES HE 0By (GB 28380)
*A02010107 “FAx = C AT B AL RE XU PR 2 15 M BE XK
W FAL %Y (GB 28380)
A0201060101 M =5 7| (B EIHL. FT EIHLAIAL EHLRERL PR
EIAL EAEMEEREESY (GB 21521)
% A0201060102 ¥ | K EEIHL. FTEINLAME B ML BERL IR
A02010601 FT E[114
s FTEIHL EAE M EEREER)Y (GB 21521)
% A0201060104 %t =X CEEINL. FTEINLAE BALRERL IR
A020106 Fy A\ FTEIAL EAE M EREELL ) (GB 21521)
s
it B K A0201060401 W S| €T BN N 2 BE R PR SE E M RE
A02010604 E~AE4r| N
NN HEELEY  (GB 21520)

A02010609 B E %
iy N1 2%

A0201060901 HHi1%

ZH (B L. FTERNLAL B AL RE
R e E e sisE 4 ) (GB 21521)
FFTEIE N 15 T/ 4 BEt 04T
EIALAE DS EL R

A020202 #2
e

(AL RE PR e 8 M HE RS540
(GB 32028)

) A020204 £ 3} CEEMHL FTEMHLANAL EALRE XL PR
fe—1AH EAE e REEYL ) (GB 21521)
. CIB K O R RERUTR 2 1B S 71 RE
5 |A020519 Z%  [A02051901 B 25
" AL PEEDY  (GB 19762)
(A K ML BERUTR 2 1B M RE R EE
2%y (GB19577) , (EIfFEEIRE
okl (B9 L G
A020523 %A % A02052301 HIA & TARIFAIE (B7K) HLARERIR &
0 s EWA EHL E L RERESR ) (GB 37480)

IKIEFRGENLH

(7K (H) PR IIGEHLH e AR 2 E
MEEREEZ)  (GB 30721)




[image: image3.jpg]*A02052305 25 ML
H

LAk B TR A R AR U AR i X4 K L2 2
H TEAH L REAEE Y  (GB 29540)
E A (AED - -
iﬁzl?‘%xw«z%ﬁzﬁ<%ﬁwmmmwa
Z Y. L 3 A 522 e
E514000W) EAE MBI R EL ) (GB 21454)

oo 22 A L
(A 5> 14000W)

€ oo U A L BE 2R 2 1E
FReREEL Y  (GB 19576) (R
1% R 2 AL 2 BE R PR 52 1 A RE
MDY (GB 37479)

*A02052309 & Al

& TR

B3

(oo NS T HLEE AR 218
NEEREEY  (GB 19576)

A02052399 oAt i

%A

RIS

pal

CHLAGE XA 26 1 #ir:
NG FNEE ) (GB /T 7190. 1)
CHLBE R H s 58 2 #ig: K
RITFRAEIEY  (GB /T 7190. 2)

A020601 HLHL

CH /N = FH 7 20 B Bl AL Re ALFR
EE KRR SR  (GB 18613)

A020602 2% &

[mn)

T

Fic FEL A s A

( = FATC HB A4S T 28 AE AR 52 E %
FesZ=4)  (GB 20052)

*A020609 8

BT L A

CE O 6T B 2% 58 AR 2 15
MEBERGEES Y  (GB 17896)

10

A020618 A 3%
FH H.28

A0206180101 HELUK4E

(KX H UK FEH =R 215 X Re
MY (GB 12021.2)

* 10206180203 =%
AL

—H- O &b

(L ] 2 Y Jg 0] 25 S TS A B
RIR e 1 K Re & ) (GB
21455-2013) , £F 2019 T K
e, 1% (P52 SR 48 RE R
SEAE S RE 2 ) (GB21455-2019)

2R ()
LA CH & &8 <
14000W)

(ZERT I (R MIHERERUR
EAE M BEIR R EL ) (GB 21454)

L= T Wi W i s 1
(415 <<14000W)

€ oo U S AL BE R PR 2 H
K RERRCREEZ ) (GB 19576) (X
Bk RS I L BE RBR A8 %
RERMEEZRY  (GB 37479)

A0206180301 EEAHL

(L BB A L BEROK UK 2 18 M
2%y (GB 12021.4)




[image: image4.jpg]A02061808 Fusk &

(e 7K 20 ROK 38 HERUBR 7€ 1B &

Y L #K 28
i Bt &4y (GB 21519)

€K F PR BR TE #AK 28 FPR S %
PR K 25 8 K I BE R PR 72 18 S BE RS 2K )

(GB 20665)

HET H A (=
K 52 <<:\7J<,M7M‘IL (#%) BERVIR (B M

BN 2L Y  (GB 29541)

: (K FH A FH e oK R 48 BE IR &

KA HOK R 5 - 7

{H M BERZE2 Y  (GB 26969)

A020619 HEHH

1 HE I X i
WIGKT

(3 18 1 BH FH X ¢ 6 4T BE RX PR
FEEMBEMEED)  (GB 19043)

LED I1H %/ F& & 18 B

o
S on

CEAEEBIA LED 47 HAe
PR B E M BER 2 ) (GB 37478)

11 | ‘ — —
W LED BT (CZWNIEIHHE LED 725 RER IR 2
) H A RER&EZRY  (GB 30255)
- B CEE A 2 ) (=N LED 7= 5L a0 IR 2
H #5I LED 4T B ) fesi )  (GB 30255)
[p [*A020910 HIK02091001 e Hi A (1 Al H AR e 2 PR e L A e R
e W CEAND 2%y (GB 24850)
LS SIS 5 A FEE S AL
2 5T A AR EBAR B8 2UR e 1E
3 % A020911 FH|A02091107 FHA4 W ¢ - KAReREER )  (GB 24850)
N v I A NS Py & N = ) 2 A
P e B D5 5 N EEE SRR
VA e A = Y | RN = ey
EHMBEEES)  (GB 21520)
A031210 k& 5 FH RS Lk ELBE A TE & ek
4 ‘U\%\Féﬁﬁﬁiﬁ)&%ﬁ:ﬁ A«/F:ﬁﬁﬁl Sk BB Rk R B M BE
E IR MEELY  (GB 30531)
2k 72y - Vo RATAN
A i 52 (AR 28 7K R PR 58 B M K RUEE 2 )
(GB 25502)
* A060805 {5
g \ ( % {28 e
15 | 54 (g 32 ¢< fﬁ%&ﬁﬁ%xﬁ(iﬁ@m@&ﬁﬁm
RS Y  (GB 30717)
” C/NME 28 F K 3R TR e 18 S F K
/ME LS

R Y  (GB 28377)




[image: image5.jpg]" *A060806 7K €KW FH 7K 350% FR e 18 & B 7K 3%
B RERY  (GB 25501)

. A060807 fi #& CAE 29 1 v 1) R 7K R0 BR 2 18 2
1 1] KR Z2)  (GB 28379)
18A%%mM% IRyt 23 H K B2 TR e 18 e B K

o REEYY  (GB 28378)

VE: 1T EES i A IE N AR TR B S AH ISR 1 s T RCAS , AR TR B X B RObr e H — g Al OK
) FEFR

2. FRPE R IEARE K AR 1), ARSIV ESSAESRAG T . AEA RFH N BAIE
WEBAEHZE 201946 H 1 H.

3. L k7 BRTE RN EUR SRR M P2 i o





[image: image6.jpg]o
AN 7 v BUR R il H i B

2 FR W5 B e
A020101 H & HL | A02010103 AR5 2% HJ2507 M %& ik 55 4%
B A02010104 & =TT HJ2536 A TNl Bonds
A02010105 {E#E T+ H AL HJ2536 W TF AL Bonds
202010107 ~Fik A f i BAL HJ2536 AT 5L, Eonds
A02010108 M Z5 it 5L HJ2536 TRl Eonds
A02010109 THEEHL T AR HJ2536 AL THE L. Eonds
A02010199 HAh iR LB HJ2536 AL THE L. Eonds
A020106 % N % | A02010601 FTE[1# 4% A0201060101 WEaE4TEHL | HJ2512 $TEINL. & EAL &L £ Thae—kHl
i A0201060102 OEATENHL | HJ2512 4TEDHL. f5 LML % Thak— kbl
A0201060103 #ASTEIHL | HJ2512 FTEOHL. AL HML L 2 DhRe— &AL
A0201060104 #FzCITEIHL | HI2512 FTEINL. AL BN 2 DRe— b
A02010604 &7~ 5% A0201060401 VR &HE 28 | HJ2536 Tt 5AL. Bngs
A0201060499 HAhE R2% | HJ2536 WAL ENL. Boraas
A02010609 FEITE BB A& | A0201060901 F##1X HJ2517 FAH1X
A020202 FHAAX HJ2516 $as1s
A020201 EEIHL HJ424 #rXEH (BFEZIEE) W&
A020204 % T)jfE HJ424 HrAEH (BFEZIE) W&
— KM
A020210 SCEI# | A02021001 #EEFHL HJ472 #5-=— R Ep KL
%
A020301 #k & i HJ2532 BIR %
E (FHERE)
A020305 3F A 4= | A02030501 %% HJ2532 # AR %
CHr ) A02030599 HABTEFI & (%) 172532 BT 2
A020306 &4 A02030601 /N 4 HJ2532 AR %
A020307 & R % | A02030799 Hofh % FIVR % HJ2532 AR %=
i
A020523 ¥ %5 | A02052301 #1174 E4EHL HJ2531 L7 FH v s 2%
RS A02052305 214 HJ2531 L FH A % %
A02052309 & HI ¥ 2R HJ2531 i il e o
A020618 A= ¥E A | A02061802 755 15 H 4% A0206180203 Z5 A1 HJ2535 p5 ]2 <19 #%
i A02061808 F/K 2% HJ/T362 KBHREEE 25




[image: image7.jpg]13 A020619 HEHH % | A02061908 == [N FEAH4T A HJ2518 R BHYGIHE
%
14 | A020810 4% B K& | A02081001 & Fl {5 %4 HJ2512 FTENHIL. & FAL S 22 Dy — 1AL
A C R G R =7
%
15 A020910 HEL AL ¥ | A02091001 338 B A0 5 4% CHLA HJ2506 R0 M) UL
% M)
A02091003 4%k T e ™. A HE A1 HJ2506 F & B $ & B
W
16 A0601 FRK A060101 XA R HJ2547 2% H./HJ2540 A EBH 5
A060104 Al R HJ2547 28 H./H]2540 AR EB | 5
A060199 HiAth R HJ2547 2% B /HJ2540 A EBH| &
17 A0602 &, EZK | A060201 ARG . =K HJ2547 7% B./HJ2540 AR ZBH| M
A060205 Kl 6. HI HJ2547 Z% H./H]2540 A ZB I i
A060299 HAh & . F2E HJ2547 5% H./H]2540 A Bl &
18 A0603 FE A060301 & JE B 28 N F IR HJ2547 2% B /H]2540 A YBH| 5
A060302 A B2 F I fr 2R HJ2547 5 B, /HJ2540 A ZE |5
A060399 HAth #7328 HJ2547 5% B./HJ2540 AR ¥E ] 5
19 A0604 Vb % A060499 HAthyb k&2 HJ2547 5% H./HJ2540 R ¥B ] i
20 A0605 FE 2 A060501 A FiAE L HJ2547 Z% E./H]2540 A ¥E& 5
A060503 &)@ i tE 2 HJ2547 Z% H./H]2540 A ZBH 5
A060599 HAth A HJ2547 Z% H./HJ2540 A ZB I &
21 A0606 ZEK A060601 A5 22K HJ2547 ZZ B /H]2540 A B HI 5
A060602 & & JFi 4E2k HJ2547 X H./H]2540 AR ¥E |
29 A0607 X A060701 AJi 5 XK HJ2547 5 H./H]2540 A ¥ 5
A060702 & J& i e X2 HJ2547 28 H./HJ2540 A ZHHI i
23 A060804 7Kt HJ/T296 T4 [
24 A060805 {5 22 HT/T296 T4 g
25 A060806 7K M HI/T411 7K ME
26 A0609 4H & E HJ2547 5% H./H]2540 ALHH
27 A0610 FKH K A HJ2547 2% B /H]2540 AYBH| 5
E i
28 A0699 HAth 5% A HJ2547 2% B /HJ2540 A ¥ 5
JREEER
29 A070101 # AL&f HJ2546 252377 5

743 K g SRR




[image: image8.jpg]30 A090101 & Ep 4% HJ410 AL A 4K
(B HEEE
i)
31 A090201 % ¥ & HJ/T413 HAEm &
(BB AT
=9,
32 A100203 Ai&E#R | A10020301 X4 HR HI571 Ni&Ebk S HiAi) by
A10020302 £F4EHx HI571 Ni& Ak Az Fo il b
A10020303 Ul 4EHR HI571 Nk S He i b
A10020304 4HA T HI571 N A Mz H i b
A10020399 HAth A itk HI571 Ni& A Az H il b
33 A100204 — VR0 | A10020404 N3 3% i LMtk HI571 Nid& Ak fo il & /HT 2540 AR B
T A%, FHIRBRAF
A10020404 A\ i A 3% T 25 115t HI571 N fo i) & /HT 2540 AR B
CHAR)
34 A100301 7K ¥ 24 | A10030102 7KV HJ2519 7K e
B KK
35 A100303 7K VB IR | A10030301 75 &R #E L HJ/T412 FidEiR L
Y e I
36 A100304 ZF4E38 | A10030402 L2 oF ik FR A5 HJ/T223 %% Ji S AR
AU it A10030403 T 47 KELF 4K Ui il it HJ /1223 % b A4
37 A100305 % i % | A10030501 A B HJ/T223 %% Jii B AR A4
G L B ] A10030503 %% 5 fo 1t 24 AR HJ/T223 2 i SSAR R A4
38 A100307 Z (M | A10030701 & k% HJ/T297 W) &t
BEf A10030704 #i 5 f: HJ /1297 P EER%
A10030705 Mg J5i i HJ/T297 W) '&r
A10030799 A 2 27 Bl e il i HT/T297 M) i&rk
39 A100309 ZESUES | A10030901 I E A0kt 9 75 B 7k HJ455 B 7K E:H4
IKER S ] iy LA
A10030903 HA&FE/KEA HJ455 Blj/KGHF
A10030906 = 4> T BhiKE () HJ455 Bi/K & 4F
14
40 A100310 BB 3. B | A10031001 &4 44 #4105 75 k4 HJ/T223 %% i BS AR b A4
HNET WM E | B
I FLAH oy A10031002 B ¥0#4 &}l by HJ/T223 2 iR A
41 A100601 ThgE Ik HJ2537 /K P8l
HH IR
42 A100399 HAhIE | A10039901 HAhAE4 & &5kl HJ456 W B5 7K A R}

<SRBI




[image: image9.jpg]43 A100602 1% [ ¥4 | A10060202 & A i 7L N B4 1% HJ2537 /KR
Bl £l
A10060203 B g LI F MR HJ2537 K HEiR Rl
Bl
A10060299 H-Ats 43 i i Kk HJ2537 /KM iR KL
44 A100604 [5 7K ¥4 | A10060499 HiAth [ 7K ig kel HJ2537 KGRl
Bl
45 | A100699 iz HJ2537 KRRl
BN
46 A100701 ]+ []HE HJ/T 237 ¥R 1% /HJ459 AR BT THEN 5T 1]
47 A100702 % HJ/T237 Y8R &
48 A170108 ¥At (2t HJ2537 /KRRl
BURBLER I
49 A170112 %5+ F HJ2541 BRI
TERE S AL
50 | A180201 ¥ K} HJ/T226 @IHBRVE R /HT/T231 FA28

[}
8]

R

e FRFAT RS aw AL B AR 3 A8 5K A VE BY BCHT AR





投标单位情况汇总

	投标单位应在响应文件末页，附下列文字表述版：

1.投标单位名称： 

统一社会信用代码：

地址：  

2.业绩有关材料内容描述：

业绩1：

业绩项目名称：

业绩项目负责人名称：

业绩中标公示查询媒体：

业绩合同金额：

业绩合同签订日期：

业绩项目验收日期：

业绩2：

……
注：本页所述内容仅作为招标代理公司发布结果公告编辑管理使用，不作为评标判断的依据。


全流程电子化交易注意事项（非投标文件格式）
电子化交易项目投标文件是投标人、投标人（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。
一、电子化投标
（一）网上投标保证金的缴纳
1.递交形式： 投标人的投标保证金必须通过投标人基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入平顶山市公共资源交易投标人或投标人诚信库中的账户）。
2.投标人缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山市公共资源电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录平顶山市公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。
3.投标人在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。
4.投标人应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由投标人自行承担后果。
5.未中标投标人的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，经项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给投标人。
（二）电子化投标文件的签章
1.投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。
2.招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。
（三）电子化投标文件的格式及上传投标
1.投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称。file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称。bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。
注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传
2.电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。
注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早地联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。
（四）电子化项目开标、解密、唱标、评标
1.电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。
2.电子化投标文件解密异常的处理
如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：
（1）首先由技术人员进行问题排查。
（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。
（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。
3.待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。
4.评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。
5.如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。
6.评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。


