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平顶山市第二人民医院门诊医技楼设施配套和补充

购置设备项目（康复科配套设备）项目
招 标 文 件

项目编号：平采招标-2026-110
采   购   人：平顶山市第二人民医院
采购代理机构：河南新浩润建设咨询有限公司
日        期：二○二六年七月
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第一章 招标公告

【平公资采2026796号】平顶山市第二人民医院门诊医技楼设施配套和补充

购置设备项目（康复科配套设备）项目-公开招标公告
项目概况

平顶山市第二人民医院门诊医技楼设施配套和补充购置设备项目（康复科配套设备）项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》获取招标文件，并于2026年8月19日8时40分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：平采招标-2026-110
2.项目名称：平顶山市第二人民医院门诊医技楼设施配套和补充购置设备项目（康复科配套设备）项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：2051660元
最高限价：2051660元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）
	是否面向中小企业采购

	1
	平公资采2026  
	平顶山市第二人民医院门诊医技楼设施配套和补充购置设备项目（康复科配套设备）项目
	2051660
	2051660
	否


5.采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
（1）采购内容：康复科配套设备一批，包含采购设备的供货、运输保险、安装调试、培训、验收、技术支持、软件升级、售后服务及其他相关伴随服务等 。

（2）资金来源：财政资金。

（3）供货及安装调试期：合同签订后30日历天。

（4）交货地点：平顶山市第二人民医院。

（5）质量：合格，符合现行国家、行业规定的相关标准并符合采购人要求。

（6）质保期：1年（自安装调试培训验收合格后算起）。
6.合同履行期限：自合同生效至质保期结束
7.本项目是否接受联合体投标：否；

8.是否接受进口产品：否；

9.是否专门面向中小企业：否；

二、申请人资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，如供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，落实中小企业价格评审优惠政策；中小企业划型标准请依据工信部联企业〔2011〕300号文件之规定，须提供相关有效声明材料等。

3.本项目的特定资格要求：

3.1具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照或电子营业执照）；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（自行承诺）；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供证明材料或承诺书）；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（自行承诺））；

3.5参加政府采购活动前三年或注册公司以来，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.6供应商须提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面。上述信用信息应在公告发布后进行查询，若未按要求提供或有不良记录，资格审查不予通过（执行财库【2016】125号文）；

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（需提供承诺函，格式自拟）；

3.8供应商须为设备的制造商或代理商，供应商为制造商的须具有医疗器械生产许可证；供应商为代理商的须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（在有效期内，经营范围符合国家药品监督管理局的医疗器械分类目录，非医疗器械可不提供）；若为非进口产品的供应商须具有在有效期内的投标产品的医疗器械产品注册证（准字号），注册证的适用范围/预期用途应为医疗机构相关设备配套使用；

3.9本项目不接受联合体投标，资格审查方式为资格后审。

注：如投标单位为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料

三、获取招标文件
1.时间：2026年7月28日起至2026年8月18日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》

3.方式：潜在投标人需凭CA数字证书通过全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）“交易主体登录”入口进入交易系统进行文件下载。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml

办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点
1.时间：2026年8月19日8时40分（北京时间）

2.地点：《全国公共资源交易平台（河南省▪平顶山市）》公共资源交易系统
五、开标时间及地点
1.时间：2026年8月19日8时40分（北京时间）
2.地点：《全国公共资源交易平台（河南省▪平顶山市）》公共资源交易系统
六、发布公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》《平顶山市政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布，招标公告期限为五个工作日。
七、其他补充事宜
1.投标人或其他利害关系人对本次招标公告如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。

监督部门：平顶山市财政局

联系方式：0375-2627595  

统一社会信用代码：12410400MB1N33980Q

监督单位：平顶山市卫生健康委员会

统一社会信用代码：11410400MB1632093J

联系人：易先生

电话：0375-4976018

2.平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密投标文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读《关于“不见面开标系统”升级的通知》。

3.逾期上传的投标文件，采购人不予受理。

4.“该公告已同步至‘平顶山市公共资源交易中心微信公众号’，可通过公众号中的服务栏目进行查阅”。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1.采购人信息

名称：平顶山市第二人民医院
地址：平顶山市新华区曙光街49号
联 系 人：刘先生
联系方式：0375-4975696
2.采购代理机构信息（如有）

名称：河南新浩润建设咨询有限公司  

地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）经开第五大街航海东路万锦城2号楼5层506号

联系人：李小赞

联系电话：18937535011

3.项目联系方式

联系人：李小赞

联系电话：18937535011

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1
	采购人
	名称：平顶山市第二人民医院
地址：平顶山市新华区曙光街49号
联系人：刘先生
联系方式：0375-4975696

	2
	采购代理机构
	名称：河南新浩润建设咨询有限公司  

地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）经开第五大街航海东路万锦城2号楼5层506号

联系人：李小赞

联系电话：18937535011

	3
	项目名称
	平顶山市第二人民医院门诊医技楼设施配套和补充购置设备项目（康复科配套设备）项目

	4
	项目编号
	平采招标-2026-110

	5
	资金来源和落实情况
	财政资金，现已落实。

	6
	采购方式
	公开招标

	7
	采购内容
	康复科配套设备一批，包含采购设备的供货、运输保险、安装调试、培训、验收、技术支持、软件升级、售后服务及其他相关伴随服务等 。

	8
	采购项目属性
	货物

	9
	质量
	合格，符合现行国家、行业规定的相关标准并符合采购人要求。

	10
	供货及安装调试期
	合同签订后30日历天

	11
	交货地点
	平顶山市第二人民医院

	12
	质保期
	1年（自安装调试培训验收合格后算起）

	13
	投标人资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，如供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，落实中小企业价格评审优惠政策；中小企业划型标准请依据工信部联企业〔2011〕300号文件之规定，须提供相关有效声明材料等。

3.本项目的特定资格要求：

3.1具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照或电子营业执照）；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（自行承诺）；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供证明材料或承诺书）；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（自行承诺））；

3.5参加政府采购活动前三年或注册公司以来，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.6供应商须提供的“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面。上述信用信息应在公告发布后进行查询，若未按要求提供或有不良记录，资格审查不予通过（执行财库【2016】125号文）；

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（需提供承诺函，格式自拟）；

3.8供应商须为设备的制造商或代理商，供应商为制造商的须具有医疗器械生产许可证；供应商为代理商的须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（在有效期内，经营范围符合国家药品监督管理局的医疗器械分类目录，非医疗器械可不提供）；若为非进口产品的供应商须具有在有效期内的投标产品的医疗器械产品注册证（准字号），注册证的适用范围/预期用途应为医疗机构相关设备配套使用；

3.9本项目不接受联合体投标，资格审查方式为资格后审。

	14
	是否专门面向中小企业
	否，不专门面向中小企业原因：预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

	15
	本项目所属行业
	工业

	16
	资格审查方式
	资格后审

	17
	是否接受联合体投标
	不接受

	18
	投标预备会
	不召开

	19
	踏勘现场
	不组织

	20
	分包
	不允许

	21
	构成招标文件的其他材料
	招标文件澄清、修改、答疑、补疑书、补充通知等

	23
	投标人要求澄清招标文件
	招标文件获取之日起7个工作日内提出（或投标截止时间10日前

提出）

	23
	构成投标文件的其他材料
	招标文件要求提交的其他资料

	24
	核心产品
	核心产品为经颅磁刺激仪；核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的获得中标人推荐资格；得分且投标报价相同的，采取随机抽签方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	25
	最高投标限价
	2051660.00元；

投标人的报价超过预算金额或最高限价的，其投标无效。

	26
	投标有效期
	投标截止之日起60日历天

	27
	是否允许递交备选投标方案
	否

	28
	签字或盖章要求
	投标人按招标文件规定在相应封面和文本中加盖单位电子印章和法定代表人或委托代理人签字或盖章

	29
	投标文件递交
	投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间之前成功提交至《全国公共资源交易平台（河南省▪平顶山市）》公共资源交易系统。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

	30
	投标截止时间
	2026年8月19日8时40分（北京时间）

	31
	递交投标文件地点
	《全国公共资源交易平台（河南省▪平顶山市）》公共资源交易系统

	32
	是否退还投标文件
	否

	33
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：同递交投标文件地点

	34
	开标程序
	开标时，投标人使用CA证书在规定时间内对其电子投标文件进行解密。采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

	35
	资格审查主体
	采购人或采购代理机构

	36
	评标委员会的组建
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标专家确定方式为从专家库中随机抽取。
备注：上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审。

	37
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐中标候选人数：3名

	38
	中标公告媒介及期限
	同招标公告发布媒介，公示期为1个工作日。

	39
	履约验收
	中标人交货前，采购人对中标人提供的货物进行交货前验收。经验收不符合招标文件要求的货物，采购人拒绝接受其供货，有权取消其中标资格。如果对采购人造成损失，由中标人进行赔偿。

	40
	付款方式
	合同签订后，由采购人支付合同总金额的30%作为预付款；全部安装 调试验收合格并正常运行一个月后，由中标人凭合同、全额发票和验收报告申请付款， 付至合同总货款的95%,剩余5%(按财政部门支付管理定结算，如无规定的，在质保期满 后结算)(注：上述付款方式的支付前提条件是财政资金到位后按上述付款方式支付)。

	41
	招标文件费
	不收取

	42
	投标保证金
	不收取

	43
	履约保证金
	履约保证金金额：合同总价的10%

履约保证金的形式：履约保函，开具对象为采购人。

履约保函的有效期：项目验收合格后15个工作日内有效。

履约保证金退还时间及规定:/。

	44
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不 明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容 为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标 文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公 告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先 后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致 的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一 致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论 的，由采购人负责解释。

	45
	合同签订方式
	纸质合同签订

	46
	相关政府采购政策落实情况
	一、维护企业在政府采购活动中的知情权
采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知投标人原因。

二、提供中小企业声明函格式

在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
三、推广政府采购合同融资
要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标投标人凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。
四、落实预留采购份额
采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

五、落实价格评审优惠政策

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%—20%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%-6%（工程项目为1%-2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。

A.为贯彻落实财库〔2020〕46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定，本项目鼓励中小企业参与投标，中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》为依据。关于投标报价评分中给予小微企业优惠的说明：评审时给予小型或微型企业10%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。供应商须提供中小企业声明函，否则不予认可。

B.根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

C.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。符合条件的残疾人福利性单位参加本项目投标时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

六、保障市场主体自由平等参与政府采购活动

各单位应严格落实《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的要求，依法保障各类市场主体平等参与政府采购活动的

权利。在开展采购活动时禁止出现下列情形：
（1）以供应商的所有制形式、组织形式或者股权结构，对供应商实施差别待遇或者歧视待遇，对民管企业设置不平等条款，对内资企业和外资企业在中国境内生产的产品、提供的服务区别对待；
（2）通过入围方式设置备选库、名录库、资格库作为参与政府采购活动的资格条件，妨碍供应商进入政府采购市场；
（3）要求供应商在政府采购活动前进行不必要的登记、注册，或者要求设立分支机构，设置或者变相设置进入政府采购市场的障碍；
（4）设置或者变相设置供应商规模、成立年限等门槛，限制供应商参与政府采购活动；
（5）要求供应商购买指定软件，作为参加电子化政府采购活动的条件；

（6）不依法及时、有效、完整发布或者提供采购项目信息，妨碍供应商参与政府采购活动；

（7）设置没有法律法规依据的审批、备案、监管、处罚、收费等事项；
（8）违反法律法规相关规定的其他妨碍公平竞争的情形。

七、电子营业执照应用事项

详见《平顶山市公共资源交易中心关于进一步深化电子营业执照在公共资源交易领域应用的通知》（网址：HTTP://gauzy.ads.gov.c/glitz/70301.HTML）

	47
	落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策
	1.政府强制采购的节能产品： 

如投标人所投产品为节能产品政府采购品目清单内强制采购产品的，投标人应提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书，否则不能通过符合性审查。

2.优先采购产品

（1）投标人所投货物在节能产品政府采购品目清单内的（强制采购产品除外），提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件的得0.5分，如没有不得分。

（2）投标人所投货物在环境标志产品品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书原件扫描件的得0.5分，如没有不得分。

	48
	接收质疑函的方式和联系方式
	（1）投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。

（2）质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。

（3）投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（4）接收质疑函联系方式：

采 购 人：

名称：平顶山市第二人民医院

地址：平顶山市曙光街49号

联 系 人：刘先生
联系方式：0375-4975696
采购代理机构信息

代理机构名称：河南新浩润建设咨询有限公司  

地址：河南省平顶山市湛河区康达彩虹广场1号楼
联系人：李小赞

联系电话：18937535011

	49
	招标代理服务费
	本项目招标代理服务费按照豫招协〔2023〕2号文计取，由中标单位向代理机构支付。

	50
	是否采用电子招标投标
	是

	51
	需要补充的其他内容

	1.根据政府采购政策，本项目如涉及自主创新首购产品，应当采购由财政部会同科技部等部门制定的《政府采购自主创新产品目录》内的产品。
2.根据政府采购政策，本项目如涉及无线局域网产品，应当优先采购《无线局域网认证产品政府采购清单》内的产品，如涉及信息安全产品，应当采购经国家认证的信息安全产品。

3.根据政府采购政策，本项目如涉及计算机办公设备产品，投标人所投产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。

4.若所投产品已列入国家强制性产品认证的产品，必须提供通过国家 3C 认证的有关证明材料（可提供合法查询网址）
5.其他未尽事宜，按国家有关法律法规执行。

	河南省政府采购合同融资政策告知函
各投标人：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

	★专家特别注意：“四方信用评价”须知（采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商） 《河南省政府采购网》目前已增加“四方信用评价”功能。请本项目采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商，按照评价时间节点按时完成评价工作。 时间节点在评审结束后的五日内。如果超期未评价，系统会默认超期不让评价。注：请各方注意时间，避免因超期未评价影响自身信用！ 1.采购人、采购代理机构应当在评审工作结束后5日内对评审专家进行评价。 2.采购人、评审专家、供应商应当在评审工作结束后5日内对代理机构进行评价。 3.采购人应当在合同履约完成后对中标供应商进行评价。 4.中标供应商应当在合同履约完成后对采购人进行评价。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。
1.1.2采购人：见投标人须知前附表。
1.1.3采购代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 采购内容、质量、供货及安装调试期、交货地点、质保期、付款方式
1.3.1采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2质量：见投标人须知前附表。
1.3.3供货及安装调试期要求：见投标人须知前附表。

1.3.4交货地点：见投标人须知前附表。
1.3.5质保期：见投标人须知前附表。

1.3.6付款方式：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
投标人应具备承担本项目投标的资格要求：见投标人须知前附表。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.9投标预备会（不召开）
投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场（不组织）
1.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.10.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.10.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　2.1.1 本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）采购内容及要求；
（5）合同条款及格式；
（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他材料。
2.2招标文件的疑问、澄清、说明或者补正

2.2.1投标人对招标文件提出异议的，应在投标须知前附表规定的时间内以书面形式提出。
2.2.2 采购人将在电子交易系统等原公告媒体将招标文件的澄清、说明或者补正进行公示，此公示视作已送达所有投标人。如果澄清、说明或者补正发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日，并且澄清、说明或者补正内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
    2.2.3除非采购人认为有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。
2.2.4投标人应及时关注电子交易系统等公告媒体发布的与招标项目相关的信息，如因投标人自身原因未及时获取有关信息，由此造成的对投标不利的后果由投标人自负。
3. 投标文件

3.1 投标文件的组成
投标文件至少应包括第六章投标文件格式要求的内容。
3.2 投标报价
3.2.1投标人应参考采购人提供的招标内容，考虑物价上涨、政策性调整等诸多因素，结合本项目实际情况和企业成本、市场行情自主报价。
除非采购人对招标文件予以修改，投标人应按采购人采购项目和采购内容计算单价和合价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成所列招标采购范围的全部，不得以任何理由予以重复。

3.2.2采购人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为投标截止之日起60日历天。
3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。
3.4投标文件的编制
投标文件须严格按第六章“投标文件格式”进行编写，提供有格式的须按照招标文件格式填写，如格式不一致采购人有权废除该投标文件；如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。
4. 投标
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照招标文件要求签字或盖章。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标

5.1“不见面”开标注意事项及操作流程
5.1.1采购人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。

5.1.2开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

5.1.3如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系采购人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由采购人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

5.1.4所有投标文件解密完成后，由采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

5.1.5投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

5.1.6解密完成后，投标人可登录交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系采购人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员组成、人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加政府采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；
（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。
6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式

采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

7.2 中标公告

采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，在指定的媒体上公告中标结果。

7.3 中标通知书
在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
7.4 签订合同
7.4.1采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，完成合同备案。

7.4.2中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单顺序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

8.重新招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标单位少于3个的；

（2）经评标委员会评审后有效投标单位少于3个的。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

无效投标的规定

1.在评审中，根据招标文件的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否满足招标文件的实质性要求。投标人不得通过澄清、补充、修改或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标文件满足招标文件的实质性要求。评标委员会确定投标文件是否满足招标文件的实质性要求只根据招标文件要求、投标文件内容及政府采购的相关法律法规、财政主管部门的相关文件。

2.如果投标文件不满足招标文件的实质性要求，其投标文件将作为无效投标文件处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其满足招标文件的实质性要求。

3.如发现下列情况之一的，其投标文件将被认定为无效投标文件：

3.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3.2 报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

3.3 不具备招标文件中规定的资格要求的；

3.4 属于投标人之间串通，或者依法被视为投标人之间串通；

3.5政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会可以启动异常低价投标（响应）审查程序：（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；（四）其他评标委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评标系统合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）报价作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。（法律依据：《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条　评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。）

3.6投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

3.7 属于法律法规和招标文件中规定的其他无效投标情形的。

4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标文件无效：

4.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5 不同投标人的投标文件相互混装。

5.依据《河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》｛豫财购﹝2021﹞6号｝文件中的相关规定，参与同一个标段（包）的投标人存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

5.1 不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

5.2 不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

5.3 不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

5.4 不同投标人的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

5.5 不同投标人的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

5.6 不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

5.7 不同投标人投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

5.8 其他涉嫌串通的情形。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	资格审查
	投标人资格要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4项规定

	注：开标结束后，由采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查。

	2
	符合性
评审
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.2项规定

	
	
	采购内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	供货及安装调试期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	交货地点
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定

	
	
	质保期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.5项规定

	
	
	付款方式
	符合第二章“投标人须知”第1.3.6项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	签字盖章
	符合招标文件要求

	
	
	其他实质性要求
	符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求

	条款号
	条款内容
	编列内容

	3
	分值构成
（总分100分）
	投标报价：30分
技术标部分：40分

综合标部分：30分

	
	条款号
	评审因素
	评审标准

	3.1
	投标

报价  

（30分）
	投标报价得分=（评标基准值／有效投标人的投标报价）×30；
注：
1.投标人的报价超出招标控制价的，按无效标处理。
2.评标基准值为所有投标人的最低有效投标报价，最低有效投标报价得满分30分。

3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当在电子交易系统中要求该供应商在合理的时间内作出说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
4.根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库﹝2020﹞46 号文件）及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）和《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》（豫财购〔2022〕5号）有关要求，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商须在响应文件中按照相关文件的要求出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
5.根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目对监狱企业作为供应商所提供的本企业生产的产品或服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地 （设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
6.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号文件规定，对残疾人福利单位的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。
7.残疾人福利性单位、监狱企业、属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
8.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发 〔2025〕34 号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应按要求对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
9.对于非专门面向中小企业的采购项目，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》等规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

10.根据上述要求计算得出的价格仅限于评标时使用，对中标价格没有任何影响。

	3.2
	技术标

部分

（40分）
	技术参数

（40分）
	评标委员会根据投标人所投产品技术参数对照招标文件中技术要求指标打分，全部满足或优于招标文件要求，并注明出处（注：详细到某页、某条）的，得40分；每有一项不满足的扣1分，扣完为止。

	3.3
	综合部分（30分）
	先进性与保障性（8分）
	评标委员会根据投标人投报产品的功能性和先进性以及产品生产厂家的研发实力、技术实力、服务能力和保障能力进行评审：

1.供应商投报的产品功能完善、性能先进、产品生产厂家的研发实力、技术实力强、服务能力和保障能力合理的得8分； 

2.供应商投报的产品功能较完善、性能较先进、产品生产厂家的研发实力、技术实力较强、服务能力和保障能力较合理的得5分； 

3.供应商投报的产品功能、性能一般、产品生产厂家的研发实力、技术实力一般、服务能力和保障能力一般的得2分；

4.供应商投报的产品功能、性能差、产品生产厂家的研发实力、技术实力较弱、服务能力和保障能力差的得0分；

	
	
	业绩

（6分）
	提供所投产品（加(的经颅磁刺激仪、体外反搏治疗仪、手功能康复智能机器人/上肢康复训练系统）2022年1月以来已完成的类似项目业绩合同，每个加(产品提供1份得1分，最高得2分，合计得6分。没有不得分。

（需提供合同及验收证明材料，时间以合同签订日期为准，投标文件中附原件扫描件。）

	
	
	质保期

（7分）
	质保期需满足招标文件要求，在此基础上质保期增加一年加1分，增加两年加3分，增加三年加5分，增加四年加7分，满分为7分。整体质保期不满足招标文件要求，将否决其投标。

注：投标人需提供加盖公章的售后服务承诺书（承诺原厂同等质保、原厂备件、原厂技术支持）未提供者该项不得分。

	
	
	培训方案

（3分）
	技术培训（至少包含：①培训目标②培训授课内容③培训方式④培训的材料和文件⑤培训效果承诺）内容全面：
1.培训方案非常完善、详细，培训内容全面，可实施性强，得3分；

2.培训方案一般，培训内容基本完善，基本满足本项目需求，得2分；

3.培训方案不合理，照搬其他项目，培训内容不完善、不合理，得1分；
4.缺项或未提供不得分。

	
	
	售后服务

（5分）
	根据投标人所提供售后服务方案、技术人员配备、维修维护响应时间及其它优惠等进行评审：

1.售后服务计划方案措施内容翔实完善、条理清晰，专业售后服务技术人员配备齐全得5分；

2.售后服务计划方案措施内容较翔实完善，专业售后服务技术人员配备较齐全得3分；

3.售后服务计划方案措施内容粗略，专业售后服务技术人员配备基本齐全得1分；

4.缺项或未提供不得分。

	
	
	落实绿色产品（1分）
	1.投标人所投货物在节能产品政府采购品目清单内的（强制采购产品除外），提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件的得0.5分，如没有不得分。

2.投标人所投货物在环境标志产品品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书原件扫描件的得0.5分，如没有不得分。

	特别提醒：

1.评标专家在技术文件评审时应先核对投标人的技术偏离表，偏离内容是否与投标人所附注册证或注册登记表或技术白皮书或检验报告等经国家权威部门认定或具有法律效力的技术证明文件中的参数内容一致，不一致出现弄虚作假行为的，则该投标人的全部技术部分分值为零。

2.各投标人须仔细对照本文件技术部分要求填写技术偏离表，严禁虚假描述、虚假承诺，凡现场发现并核实属虚假承诺、虚假描述的该技术部分总得分按零分处理，公示期内拟中标公司如被举证虚假承诺、虚假描述的，经核证属实的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。涉及虚假承诺、虚假描述的投标人，将承担因此造成的一切责任及后果，包括但不仅限于赔偿所有经济损失、纳入黑名单三年内不得参与业主单位所有项目投标等后续处罚。

3.本项目所涉及的各种证明材料、业绩等须在投标文件中提供证明文件扫描件，因证明材料不清晰造成的后果，投标人自负。任何时候若发现弄虚作假者，将取消投标或中标资格并保留随时追究其相应经济和法律责任的权利。


1. 评标方法
本次评标采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表
2.1.2符合性评审标准：见评标办法前附表
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）投标报价：见评标办法前附表；
（2）技术标部分：见评标办法前附表；
（3）综合标部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算
 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 评分标准
（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（2）技术标部分评分标准：见评标办法前附表；
（3）综合标评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1评标委员会依据本章第1、2款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2投标文件报价出现前后不一致的， 按照下列规定修正：
（1）投标文件中投标函内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评审得分。
（1）按本章第3.1目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；
（2）按本章第3.2目规定的评审因素和分值对技术标部分计算出得分B；
（3）按本章第3.3目规定的评审因素和分值对综合标部分计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C；投标人最终得分为所有评委打分汇总之后的算术平均值。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

 第四章 采购内容及要求

	名称
	数量
	单位
	技术参数

	PT训练床
	4
	台
	1.触感：产品表面及手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺，无针孔、起泡、起皮、脱落和明显划伤。

2.外观：床垫外形饱满圆滑，缝合线迹上下吻合，线路顺直、整齐、平服、牢固、针距一致。

3.做工：滚口粗细均匀，缝合弧形流畅，叉角虎口平服。

4.外形尺寸（长宽高）：不小于1910×1240×490mm，允差±50mm。

5.额定负载：≥135kg。

6.床面采用皮革，经久耐用。



	PT凳
	6
	台
	1.规格尺寸：600×600×420～560mm，允差±50mm。

2.升降功能：升降轻便灵活，无噪声。

3.椅面载荷：静载荷不小于135kg。

4.功能适用：治疗师对患者进行手法治疗时可移动式的坐具。

	平行杠（配矫正板）
	1
	台
	1、规格：3500×1150×800～1250mm。

2.矫正板坡度：15°。

3.杠杆直径：φ38mm。

杠杆宽度调节范围：340～600mm，允差±20mm。

4.额定载荷：135kg。

5.用途：借助上肢帮助进行步态训练，矫正行走中的足外翻、髋外展，增加行走的稳定性。适合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步态练习。

6.材质：型材、多层板、橡胶、地板革。

结构形式：底架、扶手、矫正板。

	训练用阶梯（二面）
	1
	台
	1.外形尺寸：长≥3550mm，宽≥800mm，高1350～1550mm，允差±10%。

2.扶手杠调节范围：0-200mm，允差±10%。

3.额定负载：≥135kg。

4.阶梯应着地平稳，底脚与水平面的差值≤2mm，并在使用中不应产生晃动。

	抽屉式阶梯
	1
	台
	1.外形尺寸：长300～1200mm，宽600mm，高400mm，允差±10%。

2.额定负载：≥100kg。

3.阶梯应着地平稳，底脚与水平面的差值≤2mm，并在使用中不应产生晃动。

	   姿势矫正镜
	2
	台
	1、规格：≥930×650×1840mm。

2.镜面玻璃厚度：≥5mm。

3.用途：各种姿势矫正训练。

	系列哑铃
	1
	台
	1.规格：不小于500×500×1080mm。

2.哑铃：1磅2件、2磅4件、3磅4件、4磅4件、5磅4件。

3.用途：进行肌力和医疗体操训练。

4.材质：型材、橡胶。

结构形式：底座、脚轮、哑铃。

	系列沙袋（绑式）
	1
	台
	1.沙袋规格数量：0.5kg，0.75kg，1.0kg，1.5kg，2kg，2.5kg各两件。

2.规格：不小于640×380×710mm。

用途：肌力训练、关节活动度训练、关节屈伸训练。

	肋木
	1
	台
	1.规格：不小于973×550×2153mm。

2.肋木杠直径：φ25mm。

3.肋木杠间距离：150mm。

4.额定载荷：135kg。

5.用途：借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练。

	站立架（四人）
	1
	台
	1.肘部垫尺寸：≥280×80×40mm。

2.肘部垫额定承载质量：≥80kg。

3.臀部垫和绑带额定承载质量：≥200kg。

4、规格：≥1800×1800×1090mm。

5.用途：截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者站立训练，也可预防改善骨质疏松、压疮、心肺功能降低等。

6.材质：型材、多层板、橡胶、海绵、皮革。

7.结构形式：台面、肘部垫、臀部绑带、膝部垫、支架等。

	站立床
	3
	台
	1.电源：AC220V±22V。50Hz±1Hz.
2、功率：≧150VA。

3.控制方式：手柄控制、脚踏控制。

4.脚踏板控制方式：无线遥控控制，有效距离不小于3m。

5.床面尺寸（长宽）：1780×620mm，允差±50mm。

6.桌面尺寸（长宽）：700×500mm，允差±20mm，扶手桌面上下调节行程：0～400mm，允差±10mm。扶手桌面倾斜角度调节范围：﹣3°～30°，允差±1°。

7.床面升降范围：520～830mm可调，允差±50mm。

8.外形尺寸（长宽高）：2100×750×790mm，允差±50mm

9.起立角度：0°～90°连续可调，允差±5°。

10.脚踏板调整角度：内翻0°～30°，外翻0°～30°，背屈0°～20°，跖屈0°～30°，允差±3°。

11.配备4个脚轮通过脚踏四联动装置锁定，压下脚踏四联动装置床面上升，四个脚轮着地，升起脚踏四联动装置床面下降，四个脚轮升起锁止。

12.工作安全载荷：175kg，允差±10kg。

13.配备支腿调节地脚，方便对床体进行调整。

14.电动推杆最大推力：≥8000N。

	踝关节矫正板
	1
	台
	1.规格：不小于370×310×75mm。

2.矫正角度调节范围：4档，15°、25°、30°、35°。

3.矫正板高度调节范围：120～210mm，允差±20mm。

4.用途：矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形。

5.材质：钢板、花纹板。

6.结构形式：底架、调节杆、调节板。

	肌力训练弹力带
	1
	台
	1.规格：不小于29×120×700mm。

2.用途：全身各主要肌肉力量训练训练者可以根据患者肌力的实际状况选择合适的弹力带进行练习。

3.弹力绳：3种。

1.弹力绳（蓝）6mm。

2.弹力绳（红）8mm。

3.弹力绳（黑）10mm。

	滚桶  
	1
	台
	1.规格：φ220×800mm。

2.额定载荷：80kg。

3.用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调功能。

4.材质：钢板、海绵、皮革。

5.结构形式：滚桶。

	OT桌（可调式）
	2
	台
	1.桌面材质：环保免漆板 / 实木，厚度 ≥20mm。

2.外观要求：无毛刺、无锐角；金属件镀铬均匀，木制件涂层光洁，高度可调节。

3.大小尺寸不小于1200×800mm

	几何图形插板
	2
	台
	1.规格：不小于300×225×20mm。

2.用途：患者感知能力及大脑对图形的识别训练。

3.材质：多层板。

4.结构形式：底座、训练块。

	吞咽评估治疗系统
	1
	台
	1.小型便携主机，可随身携带。

2.至少双通道输出，每通道可独立设置治疗参数，至少一个通道同时具备电刺激/肌电采集功能。

3.采用内置环保锂电池，微型USB充电端口，可重复充电使用，电池容量≥1600mAh，充满电可持续使用≥4小时，具备电量提示功能，充电器输出：直流12V，1.5A。

4.每次启动治疗，所有输出强度均需自动置于0位置，防止在非启动状态下出现电流造成患者灼伤风险。

5.电极分离技术：肌电检测和电刺激使用同一根电极线。

6.异常时（短路或开路时）停止刺激输出，并作出屏幕弹窗提示，具备双重电流保护、短路保护和电极脱落检测提示功能。

7.主机具有开路报警和低电量报警提示功能。

8.治疗模式：连续脉冲治疗模式。

9.输出波形：双向方波。

10.反馈阈值：10μV～1000μV，级差1μV。

11.分辨率（测量灵敏度）：1μV。

12.通频带：通频带应不窄于20Hz～500Hz(-3dB)

13.频率：2Hz～100Hz可调，级差1Hz。

14.脉冲宽度：50μs～450μs，级差10μs。

15.输出峰值电流：0～60mA可调，0～10mA，级差1mA。10mA～30mA，级差0.5mA。30mA~60mA.级差0.1mA。

16.持续、间隔时间：1s～20s可调，级差0.1s。上升、下降时间：0～10s可调，级差0.1s。

17.治疗时长：1min～60min可调，级差1min。

18.工作模式至少应包括5种：表面肌电检测模式、触发电刺激模式、手动电刺激模式、电刺激模式、生物反馈训练模式。

19.表面肌电检测：可以评估放松、收缩状态下的肌力值。

20.触发电刺激：可采集并量化表面肌电信号，当肌肉激活状态达到目标阈值时，启动相匹配的激励性电刺激，患者用力吞咽，激活电刺激靶肌群，产生强有力正向反馈治疗。

21.手动电刺激：配合手控按键，患者自动触发脉冲输出，同步配合自我强力吞咽，以达到刺激吞咽肌，训练吞咽力的作用。

22.电刺激模式：连续脉冲治疗模式，参数可调（脉宽、频率、上升时间、下降时间、维持时间、断电时间等）。

23.多媒体反馈训练：可与APP连接进行互动治疗，不少于6款游戏，提供客观量化评估指标，记录肌肉激活状态及进行纯主动训练，通过多媒体游戏进行训练，促进患者吞咽功能恢复。

24.蓝牙4.0技术输出程序，主机与平板通过蓝牙无线连接，信号稳定。

25.生物反馈训练模式具有力量训练、耐力训练、协调性训练等，多种主动肌电反馈训练程序，并在软件程序上有显示。

26.软件控制程序具有数据存储功能（用户管理、处方管理）。

27.主机仪器中储存的数据信息可通过蓝牙传输下载到平板电脑上。

28.搭配安卓系统等移动端软件使用，也可软件调节完成之后，脱离软件，独立主机使用，参数默认为上次治疗结束时的参数。

29.电极片：蝶形电极片、圆形电极片，具备一类医疗器械备案凭证。

	上肢功率自行车
	1
	台
	1.具有不少于5种训练模式：主动训练，被动训练，主被动训练、助力训练、等速训练等。

2.具有不少于2种训练方式：上肢水平训练、上肢垂直训练等。

3.显示屏：≧21英寸彩色智能触摸屏。

4.上肢训练部件调节

4.1、水平旋转：上肢臂可水平旋转180°，允差±10%。

4.2、轴向旋转：训练部分可轴向旋转+45°、+90°、0°、-45°、-90°，允差±10%，支持上肢多角度训练，包括垂直训练、水平训练、倾斜训练。

4.3、前后调节范围：上肢臂可前后调节0～150mm，允差±20%。

5.高度电动可调，调节范围：0～150mm。

6.训练时间可调，调节范围：1min～120min。

7.被动模式的转速可调节范围：2～55r/min。

8.转速变化率不大于0.5r/s²。

9.正转与反转，通过方向键可改变转动方向。

10.设备阻力：阻力≤20档可调，步进1档。

11.训练过程中显示的数据包括运动时间、运动阻力、运动速度、对称性、训练模式及痉挛显示。

12.设备智能检测患者肢体用力情况，并根据其用力程度，自动切换为主动模式或被动模式。

13.设备在训练过程中提供肌力对称性信息，对称性信息以图示的方式显示，并含有相对比例数据。

14.训练结束后显示锻炼时间、运动距离、痉挛次数、主被动时间占比、左右平衡比例等信息。

15.安全保护措施：具有手动急停、痉挛保护和超速报警功能。

16.痉挛控制功能：可开可关，开启后，设备可智能识别痉挛，识别出痉挛后自动反转运动方向缓解痉挛，避免运动过程中出现不必要运动损伤。

17.痉挛灵敏度：低，中，高三档可调。

18.设备开机时，自动检测运行，当设备出现故障时，可显示故障信息弹窗。

19.训练配件：上肢训练手柄、手臂支托可快速更换。

20.情景互动游戏：具备多种互动游戏，提高患者训练乐趣。

21.具有训练方案、病例档案存储查询管理功能；可利用U盘进行训练方案、病例档案管理，联机打印训练结果。

22.工作噪音≤60dB（A）。

23.供电电源：AC220V，50Hz。

24.额定输入功率：≥250VA。

	下肢功率自行车
	1
	台
	1.净重、载重：≧50kg、≧180kg。

2.座椅：人体工学原理设计，高度至少15级可调。

3.自发电启动装置。

4.自行调节踏板。

5.自由飞轮设计运转更顺畅。

6.内置娱乐调制。

7.显示功能：固定显示功率/速度/转速/距离/时间/卡路里/心跳检测/课程/水平。

8.阻力调节范围：不小于25级。

9.面板：LED数码显示。

	中频
	2
	台
	1.额定输入功率：≥180VA。

2.使用电源：交流电压 220V±22V，频率50Hz±1Hz。

3.显示方式：数码触摸显示。

4.输出通道：四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。即1、2两通道形成一组干扰；3、4两通道形成一组干扰。

5.中频频率为1kHz～10kHz，单一频率允差±10%。

6.低频调制频率为0～150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz取大值。

7.中频载波波形：双向方波，脉宽50us～500us，允差±10%。调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波等幅波。

8.调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。

9.间歇调制：低频调制方波（载波）占空比为50%，允差±20%。

10、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。

11.干扰电性能：

工作频率：4kHz，允差±10%。

调制频率：0.125Hz，允差±10%。

差频频率范围：0～112Hz，允差±10%或±1Hz取较大值。

调幅度：0%、100%，允差±5%。

差频变化周期：5.5s、32s，允差±10%。动态节律参数8S，允差±10%。

12.具有不少于100处方，是理疗专家根据不同的疾病而编制成的，可供医生参考使用。

13.中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。

14.输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。

15.中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。

16.运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。

17.电极板温度：38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。加热功能可单独开启及关闭，

18.离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0～99级可调。

19.电极板：应选购具有一类医疗器械备案凭证的合格产品。

20.治疗时间已在处方中，治疗时间根据处方不同为20min、25min、30min、40min、45min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。

21.该产品具有漏电保护、过载保护，短路保护。可连续使用4～5小时。固定形式：柜内存放，临时固定。

	上下肢主被动康复训练器（床旁）
	2
	台
	（上肢）



1.支持床旁操作方式，可将设备推至床旁，用于卧床患者的康复训练。

2.阻力设定范围：1Nm～15Nm，步进1Nm，允差±5%。

3.速度调节范围：5rpm～55rpm，步进1rpm。

4.训练时间：1min～60min连续可调，步进1min。

5.电机等级分为高、中、低三档。

6.具有平稳驱动系统，当训练开始或结束时，设备缓慢加速或减速，此功能最大限度地保证患者的安全。

7.设备高度可电动调节，调节范围：0～150mm，允差±10%。

8.上肢臂伸长量电动调节，调节范围：0～150mm，允差±5%。

9.不小于8英寸液晶触摸屏，屏幕水平方向0°～270°可调，允差±10%。

10.机身底部具有四个脚轮，脚轮可锁止，方便整机移动或固定。

11.主动运动过程中屏幕实时显示左右两侧用力程度的比例情况，可训练患者左右肢体对称性及协调性，同时两种显示模式：柱状图显示和游戏显示。

12.具有训练时间、训练速度、训练阻力、痉挛等级的设定功能

13.具备痉挛保护功能，痉挛保护可选择关闭或开启。

14.痉挛识别灵敏度可设置高、中、低3档，痉挛暂停时间可调。

15.训练过程中显示的数据包括运动时间、运动阻力、运动速度、对称性、训练模式及痉挛显示。

16.训练结束后显示总训练时间、主动训练时间、被动训练时间、左平衡比例、右平衡比例、痉挛次数、卡路里、距离等参数。

17.设备具有手动急停开关。

18.设备可以智能检测患者肢体用力情况，并根据其用力程度，自动切换主动模式或被动模式。
（下肢）

1.支持床旁操作方式，可将设备推至床旁，用于卧床患者的康复训练。

2.阻力设定范围：1Nm～15Nm，步进1Nm，允差±5%。

3.速度调节范围：5rpm～55rpm，步进1rpm。

4.训练时间：1min～60min连续可调，步进1min。

5.电机等级分为高、中、低三档。

6.具有平稳驱动系统，当训练开始或结束时，设备缓慢加速或减速，此功能最大限度地保证患者的安全。

7.设备高度可电动调节，调节范围：0～150mm，允差±10%。

8.横向直臂长度可电动调节，调节范围：0～150mm。

9.下肢配件调节灵活，护腿板高度、腿围、悬吊绳长均可根据患者需求进行调节。

10.不小于8英寸液晶触摸屏，屏幕水平方向0°～180°可调，允差±10%。

11.机身底部具有四个脚轮，脚轮可锁止，方便整机移动或固定。

12.主动运动过程中屏幕实时显示左右两侧用力程度的比例情况，可训练患者左右肢体对称性及协调性，同时两种显示模式：柱状图显示和游戏显示。

13.具有训练时间、训练速度、训练阻力、痉挛等级的设定功能。

14.具备痉挛保护功能，痉挛保护可选择关闭或开启。

15.痉挛识别灵敏度可设置高、中、低3档，痉挛暂停时间可调。

16.训练过程中显示的数据包括运动时间、运动阻力、运动速度、对称性、训练模式及痉挛显示。

17.训练结束后显示总训练时间、主动训练时间、被动训练时间、左平衡比例、右平衡比例、痉挛次数、卡路里、距离等参数。

18.设备具有手动急停开关。

19.设备可以智能检测患者肢体用力情况，并根据其用力程度，自动切换主动模式或被动模式。

20.具有正、逆两种运动方向，在训练过程中可以改变方向。

21.设备开机时，自动检测运行，当设备出现故障时，可显示故障信息弹窗。

	电针治疗仪
	4
	台
	1.外形尺寸（长宽高）：≥270×200×90mm，允差±10%。

2.额定输入功率：≥10VA。

3.输出通道：不小于六路输出，独立可调。

4.输出波形：三种，连续波、断续波、疏密波。

5.连续波：频率0.8Hz～100Hz分11档调节，允差±15%；脉冲宽度0.5ms±0.1ms。

6.断续波：断续周期6s可调，允差±10%。

7.疏密波：疏、密波变换周期6s可调，允差±10%。

8.输出模式：毫针、皮肤两种。

9.具有毫针和皮肤电极线误用提示功能。

10.毫针电极输出强度：0～12V，允差±20%（负载阻抗250Ω）。

11.皮肤电极输出强度：0～38V，允差±20%（负载阻抗500Ω）。

12.治疗时间：10min、15min、20min、25min、30min、40min、50min、60min八档可调，允差±10%。

	红外线理疗仪
	3
	台
	1.额定电压：AC220V。

2.额定频率：50Hz。

3.额定输入功率：≥120VA。

4.规格尺寸：长510mm，宽440mm，高980mm，允差±10%。

5.外观形态：立式设备。

6.显示方式：数码管，指示灯。

7.操作方式：12个物理按键。

8.整机重量：36kg±2kg。

9.输出通道：双通道独立控制输出（一路点状+一路面状）。

10.输出波长：点状偏振光波长：713nm～984nm，允差±5%。面状红光波长：638nm，允差±5%。

11.偏振光连续输出：输出强度分8档可调，治疗仪辐射器最大输出功率1.5W，允差±10%。

13.定时时间：0min～99min可调，步进1min，允差±10%。

14.工作模式：连续模式，断续模式（3种）。

15.距点状辐射头1cm范围内，输出光斑直径≤2cm。

16.治疗仪配有钥匙开关，顺时针方向旋转90°，启动治疗仪。治疗仪配有紧急理疗终止器，当需要立即停止输出时，马上按下终止器按钮，就可终止光源输出。

17.偏振光导光系统材料采用石英光导特制组合光源。

18.配备万向脚轮并具有锁止功能。

	艾灸箱
	4
	台
	1.腰、背、腹通用型

2.松木8针

	心电监护仪
	1
	台
	整机要求

1.模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可选配升级IBP，CO2和AG任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。

2.监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性，提供监护仪主机插槽图片证明。

3.≥10英寸彩色液晶屏及电容触摸屏，分辨率高达≥1280*800像素，≥8通道波形显示。

4.显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围，提供彩页证明材料。

5.主机可选配具备后报警灯或360°报警灯，提供说明书和证明材料。

6.内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时；可选配高容量电池工作时间≥6小时。

7.安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

8.监护仪设计使用年限≥10年。

9.监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。

10.监护仪主机工作温度环境范围：0～40°C，提供说明书证明材料。

监测参数

11.配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。

12.心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/Etc连续实时测量和对应报警功能。

13.提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

14.支持室上性心动过速和Sacs/min等室上性心律失常分析，提供产品说明书证明材料

15.QT和Etc实时监测参数测量范围：200～800 ms

16.心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析，需提供产品界面、说明书证明支持实时分析通道数量，或相关技术专利证明材料

17.提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：1-200 rpm

18.支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

19.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH

20.支持升级双通道体温和温差参数的监测， 并可根据需要更改体温通道标名，提供说明书和证明材料。

21.支持升级与红外耳温计的配对使用，使用红外耳温计测量病人耳温后，将测量结果上传至本监护仪，提供说明书和证明文件。

系统功能

22.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

23.具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

24.支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

25.具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别，提供产品使用说明书截图等证明资料。

26.具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态，提供产品手册截图等证明资料。

27.提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

28.支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能

29.动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

30.支持带ABD事件的呼吸氧合界面。

31.提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

为了保证产品质量，本项目不接受最近2年内因违反《医疗器械生产质量管理规范》被停业整顿的生产厂家产品。

	除颤仪
	1
	台
	1.彩色电容触摸屏≥8 英寸， 分辨率 1024×768 像素，可显示≥5 通道监护参数波形，支持手势操作、 自动亮度调节。

2.提供仪器操作流程，提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。 

3.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、 自动体外除颤（AED）功能，AED 功能适用于29 天以上人群。

4.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

5.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分 20 档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达 360J。

6.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/30/50 J。

7.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 

8.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

9.AED 除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8 小时。

10.开机到可正常使用时间≤2s，符合临床使用。 

11.除颤充电迅速，充电至 200J≤4s。

12.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。

13.从开始 AED 分析到放电准备就绪≤10s。 

14.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

15. 可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。

16.可选配 CPR 辅助功能，CPR 传感器设计符合 2020 AHA 指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度、频率实时参数显示。

17.提供 CPR 按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或 CPR 传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。

18.抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。

19.支持培训模式，包含 CPR 操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核。

20.心电波形速度支持 50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。阻抗呼吸和呼吸末二氧化碳波形速度支持 25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。血氧饱和度波形速度支持 25 mm/s、12.5 mm/s。

21.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥27 种。

22.可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR 提示和参数报警限。

23. 支持提供 IHE HL7 协议，满足院前院内急救系统的联网通信。 

24.标配 1 块外置智能锂电池，可支持 200J 除颤≥300 次。

25.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光进行报警。

26.配置 50mm 记录纸记录仪，可同时打印不少于 3 通道波形； 自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。

27.可存储 120 小时连续 ECG 波形，数据可导出至电脑查看。

28.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检。

29.设备自检后支持对自检报告进行自动打印或按需打印。 

30.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别 IP55。

31.具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准 EN1789 中 6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受 0.75 米跌落冲击。

	生物反馈治疗仪
	1
	台
	（一）硬件参数：

1.通道数：≥4通道； 

2.AD采样率：≥8100 Hz；

3.AD采样位数≥16；

4.共模抑制比：大于100dB。

5.刺激强度：1mA-100mA 可调， 0.5mA步长连续可调，误差：1mA-5mA范围内不大于±30%，6mA-100mA范围内不大于±15%。

6.刺激频率：0.5—1000Hz，1Hz以上1Hz步长连续可调， 误差：不大于±5%。 

7.脉冲宽度：10μs～1000μs，10μs步长连续可调，误差：10μs～50μs范围内不大于±30%，60μs～1000μs范围内不大于±10%；

8.上升下降时间：0-20s，刺激时间1s～20s 可调，休息时间0s～20s 可调；

9.内置放大器带宽：20Hz～550Hz(-3dB) ；

10.内置放大器测量范围：1-3000μV（r.m.s）；

11.示值准确度：误差不大于±10%或±2μV;

12.内置放大器最高分辨率：≤0.2μV(r.m.s) ；

13.内置放大器输入噪声：＜1μV（r.m.s）；

14.刺激波形：双相平衡波；

15.彩色液晶触摸屏；

16.物理调节：外置电流调节旋钮。

（二）软件参数：

1.内置嵌入式软件：具有功能康复、基础康复和评估反馈等工作模块，且可根据患者需求编辑个性化治疗方案；

2.内置多种治疗方案，包括：垂腕、垂足、吞咽、肩关节半脱位、促醒、镇痛、儿童及盆底等方案，可自定义治疗方案；

3.具有神经肌肉电刺激功能；

4.具有肌电触发电刺激功能；强化正反馈，根据肌电信号实时改变电刺激强度，肌电值越大，电流强度也越大；强调患者的主观运动，并提供积极、正向的反馈，帮助患者最大限度的恢复运动功能，至少可同时使用四通道；

5.具有对侧控制型功能电刺激功能（CCFES）：CCFES以健侧肌电信号控制患侧进行对称性运动，提供双侧的皮质驱动，重塑中枢；促进患者主动再学习，恢复其对患侧的控制能力，激发患者康复的信心，至少可同时使用四通道；

6.神经肌肉电刺激方案可实现多人，多通道，多方案，随时开始；

7.具有时序模式和独立刺激模式可选，提供全面的康复治疗方案；

8.可编辑个性化治疗方案，自定义临床方案刺激时间、间歇时间、波升时间、波降时间、刺激频率、脉宽可调，且推荐临床常用的治疗参数；

9.同步功能：用同步线至少连接两台主机，可以进行同步方案治疗。

10.提供常规刺激、载波调制和变频电刺激等多种刺激形式选择，方案通道可自定义；

11.具备表面肌电评估功能，实时评估患者肌力情况，可出具评估报告，评估报告可存储及导出，包括常规表面肌电方案、吞咽评估方案、下背痛评估方案、儿童脑瘫等多项评估方案等；

12.具备多媒体生物反馈训练功能，≥5大类动画反馈：可进行肌力放松、增强、耐力、协调、精准训练。

	经颅磁刺激仪(
	1
	台
	散热技术：风冷+液冷双重制冷技术，支持仪器24小时持续输出。（提供检测报告）
冷却系统与刺激主机分体式设计，确保电液分离，无漏液风险，同时便于后期维护。（提供说明书/检测报告）

冷却系统可以实时显示刺激线圈温度，当刺激线圈温度超过40℃，设备自动停止刺激输出。

刺激主机：单主机双通道，非双刺激主机叠加的双通道设备。(提供设备整机照片)

刺激频率：0.01～100Hz可调，其中1 Hz以下步长为0.01Hz, 1Hz以上步长为1Hz。（提供证明材料）

刺激主机脉冲发出稳定性：频率允差≤±2%。（提供检测报告）

刺激主机电容：支持≥1500W脉冲输出，或电容寿命≥5年。（提供说明书/检测报告）

最大磁感应强度：≥6T（提供检测报告及配置清单）

脉冲上升时间：50±10μs。（提供检测报告）
脉冲持续时间：320μs～360μs。（提供检测报告）
磁感应强度最大变化率范围:≥90kT/s。（提供检测报告）
在设备连续工作时，具有手动停止磁场输出功能，可以通过按下停止按键使设备立即停止工作。
标配蝶形线圈（非传统平8线圈）
另外配备深部线圈，深部线圈刺激深度需≥6CM（提供检测报告）
刺激线圈上具有强度调节按键与触发刺激按键，可调节刺激强度和触发刺激。（提供线圈细节图片）
刺激线圈具有显示屏，可实时显示线圈温度和强度。（提供线圈细节图片）
线圈支持一键热插拔，无需排液或者松解螺丝，可直接快速更换线圈。（提供彩页及主机接口图片）
MEP通道数：≥2通道。
MEP采样率：100kHz。（提供检测报告）
运动诱发电位检查模块支持无线传输功能，配备独立电池，可充电使用，方便临床老师隔空便携操作。（提供检测报告或产品说明书）

具有自动阈值检测功能，辅助临床快速评估。

采用触屏一体机承载软件系统，非笔记本电脑，无移动无掉落风险。（提供说明书）

刺激模式：具备spTMS、ppTMS、dpTMS和TBS模式等（提供检测报告或软件截图）

评估内容：可评估MT、CSP、CMCT、ICI、ICF、IHI和IHF等（提供检测报告或软件截图）

具备双人独立治疗功能，可独立调节每位患者的相关参数，如刺激频率、刺激部位、刺激强度、治疗时间、串数等。（提供检测报告或软件截图）

治疗期间可实时监测肌电变化。(提供软件截图或说明书)
治疗界面提供大脑解剖定位图辅助定位。（提供软件截图）
设备使用年限：≥8年。

	低频（多通道）

	4
	台
	1.≥八路电流输出可选，每路可连接两个电极片； 

2.≥5英寸液晶触摸显示屏； 

3.脉冲宽度最大不少于350us范围内可调，调节步长10us； 

4.频率最大不少于160Hz范围内连续可调，步长1Hz; 

5.仪器的上升时间：≥0s～2s，步长为0.5s； 

6.治疗时间1～99min可调，步长1min，默认20min; 

7.最大输出电流：≥130mA（峰值电流），步长1mA； 

8.具有同步/异步输出功能；

9.开路报警，过电保护确保治疗安全。

10.使用年限≥8年。

	上下肢主被动康复训练器


	3
	台
	1.上下肢主被动技术参数：

1.1上下肢型主被动康复训练器，双电机设计，可供患者进行上肢或下肢肢体运动功能训练。

1.2上肢训练工作臂可180°旋转，方便进行上肢或下肢训练；

1.3上肢训练器高度可调节：≥0～100mm可调，满足不同身长患者选择最佳高度进行训练；

1.4小腿支架长度可调：根据患者的小腿长，选择最佳固定位置，有效防止膝关节外倾；

1.5显示屏：≥7英寸液晶电容屏，旋转角度可自由调节及锁定，显示直观，操作简便；

1.6不少于四种训练模式：包括主被动训练、助力训练、对称训练、等速训练四种训练模式可供选择，主动模式与被动模式可智能切换，满足临床不同治疗需求；

1.7具备肌张力显示、痉挛识别及缓解、痉挛缓解速率可调等功能，痉挛识别灵敏度≥10级可调；

1.8设备具有手动急停开关，触发后可停止设备所有电动产生的机械运动。

1.9训练时间可调：≥1～100min可调，满足不同患者的训练时长的需求；

1.10速度调节范围：被动运动中，运动速度≥5～45r/min可调；

1.11阻力等级：主动模式与助力模式下，电机阻力≥0～20档可调；

1.12训练方向转换：训练过程中，具备方向转换功能，满足不同方面的训练；

1.13训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据。

1.14使用年限≥8年。
2.情景互动技术参数

（1）上下肢情景互动系统软件主要由用户管理模块、系统设置模块、游戏模块和报告模块组成；

（2）智能识别运动状态，可以做到自动停止和自动监测转速；

（3）具有患者个人数据库功能，方便管理患者信息及记录患者病程；

（4）可自动记录患者训练信息多种内容并提供打印报表功能；

（5）趣味游戏≥7种游戏。

（6）特有的游戏影子模式，可以与自身历史数据进行竞赛对比，增强信心，同时便于观察患者进步情况；

（7）特有的游戏AI模式，可以与机器人进行竞赛对比，提高趣味性 

（8）可根据训练需求选择训练部位及目标速度；

（9）系统最多可以支持≥3台设备通过局域网连接进行多人游戏，增加训练趣味性，激发患者斗志，同时便于进行小组训练； 

（10）使用可充电式蓝牙4.0传感器，不小于20Hz采样率，无线连接，可连续工作≥10小时，充电锂电池，通讯距离≥10米；显示屏幕≥40 寸

（11）配有不少于三种不同尺寸绑带，可以满足不同围度的肢体。

	高频胸壁振荡排痰仪


	2
	台
	适应症：用于胸腔外部处置时进行气道清除治疗，适用于分泌物排出困难或由黏液阻塞引起的肺膨胀不全患者，同时，促进气道清除或改善支气管引流，为诊断评估收集黏液。

设备应具有不少于10种工作模式，且内置的工作模式应不少于2种启动频率限制。

气动频率设置范围至少包括 ≥1～20Hz。

气动压力的调节范围至少包括 ≥3～38mmHg，步进为1mmHg。

压力设定和监测值以 mhm 为单位表示。

工作噪声：仪器在正常工作时，噪声不超过 65dB（A）。

治疗时间：治疗时间设定在 1～60min 范围内连续可调。

充气背心、胸带的最大气压承受能力：充气背心、胸带应能承受仪器最大气动压力输出的 不小于2 倍压力。

仪器有泄压功能，在泄压启动后，充气背心、胸带压力从最大压力下降到 1.5mmHg 的时间不大于 10s。（需要提供说明书作为证明材料）

设备提供内置工作模式，包含常规模式、振荡模式、自定义等模式。

仪器具有病例库功能，可以查看患者信息、治疗记录。

联网功能：

（1）设备具有联网功能，能够查看设备联网状态（在线、离线）；

（2）设备可发送设备的状态信息（包括在线和运行中）到指定服务器上。

具有咳嗽暂停功能，可通过调节咳嗽时间实现自动暂停缓解咳嗽。

咳嗽暂停时间可设置范围为 ≥10s～5min。

控制手柄具备暂停振动和停止输出的功能。

标配充气背心、充气胸带≥2，支持提供不少于14种充气背心和充气胸带。从超小号至加大号，不同规格尺寸满足不同维度人群需求。

动态参数调节：治疗过程中可实时调节频率与压强，无需结束治疗调整，便于临床方案灵活优化。

通过飞梭旋钮可调节参数类型（包含时间、频率、压强），

数据管理系统：方案自定义、海量存储。

振荡模式具有 ≥3种模式，可依据患者不同痰液黏稠度及耐受程度灵活切换，满足多样化临床使用需求。

声音：声音可开启或关闭，操作者可根据具体使用场景和患者需求调整声音。

亮度：亮度可调节范围  ≥0～100，满足不同操作者使用习惯和灵活适配不同操作环境。

仪器的使用期限为 ≥9 年。

网络互联能力：支持设备联网状态监测，可与 HIS 系统、康复管理平台等实现数据互通。

采用≥8寸迪文显示屏，搭配高清全彩页面与流畅交互设计，为医疗操作带来极致便捷与精准体验，显著提升工作效率与患者满意度，让专业医疗操作更加得心应手。

新建方案最少支持≥8段参数可调，每段包含时长、频率、压强独立调节。

支持设置默认频率和压强，开机后直接启用，减少设备操作流程和操作时间。

28振荡器采用弹性件材料全包围固定于板筋，牢固可靠，可有效减少因振荡造成的设备晃动。



	磁振热治疗仪


	1
	台
	≥2通道输出，参数可独立调节； 

磁场强度： 磁感应强度在≥10mT~50mT的范围内可调，步长为10mT，误差为±10%； 

振动频率模式： 单一振动模式，多频振动模式。
治疗温度≥4级可调，精度：±3℃； 

无热模式，适用于炎症损伤急性期治疗； 

软件含有内置处方，具有三种治疗模式共≥13种处方；每种处方又分急性、亚急性、慢性期分别有对应不一样的磁场强度、温度、振动频率参数。

治疗时间1～99min可调，以1min为单位设定； 

具有多种安全保护装置。
使用年限为≥8年。

	多功能牵引床

	1
	张
	1.系统具有颈椎牵引、腰椎牵引功能，双通道独立输出，可供两名患者同时使用。

2.系统具有≥4种牵引模式，包括：连续牵引模式、持续/间歇牵引模式、间歇维持牵引模式、阶梯型牵引模式等。

3.间歇维持牵引模式可在牵引周期中的间歇相维持指定的牵引力。

4.阶梯型牵引模式内置≥3个预设的渐进性牵引力，实现逐步达到目标牵引力。

5.系统可设置和实时显示牵引模式、牵引力、牵引相时间、间歇相时间和治疗时间等治疗参数，允许在治疗过程中调节牵引力。

6.腰椎牵引平均变化速率：渐进期≤35N/s，渐退期≤70N/s。

7颈椎牵引平均变化速率：渐进期≤35N/s，渐退期≤50N/s。

8.牵引用椅与牵引绳基部的前后相对位置可调，牵引绳基部可调至椅面中心垂直上方向前15°的位置。

9.腰椎牵引力调节范围：1～99kgf，步进1kgf，颈椎牵引力调节范围：1～20kgf，步进1kgf。

10.治疗时间调节范围：0～99min，步进1min，牵引相时间调节范围：0～99s，步进1s，间歇相时间调节范围：0～99s，步进1s。

11.腿板具有滑动功能与慢回弹功能，滑动行程范围：0～115mm，自然回弹力≤44N。

12.系统具备牵引力和治疗时间的上限值锁定功能，防止误操作对病人造成伤害。

13.系统配备加热包，具备≥3个温度等级可调，可在进行牵引的同时进行温热治疗。

14.系统配备2条手持式停止开关手柄，便于患者快速停止治疗。

15.系统配备肩部腋下固定装置，便于使用者保持身体姿势和位置。

16.最大承重：不小于150kg。

17.电源与功率：AC220V/50Hz，≥350VA。

	全自动电脑恒温电蜡疗仪

	1
	台
	1.电源：  AC 220V±10%     50Hz

2.功率：熔蜡箱不小于1000W、蜡饼箱不小于1500W。

3.容积：熔蜡箱不小于65升、蜡饼箱容积不小于180升。

4.蜡盘尺寸（标配）：不小于350mm*370mm*25mm（18盘）

5.温控范围：熔蜡箱：室温～98℃、温控精度：±1℃；蜡饼箱：室温～80℃、温控精度：±1℃。

6.蜡饼厚度不小于三层，可根据临床需求选配。

7.全自动：自动熔蜡、过滤、自动制作蜡饼、恒温储存蜡饼，无需人工蜡管接蜡或舀蜡。

8.显示：不小于9寸全中文智能触摸屏显示，仪器工作状态全程实时显示。

9.紫外线及高温双重消毒结合，有效杀灭蜡表面及内部细菌防止交叉感染确保更安全使用。

10.智能一键（一键程序完成后自动恢复到正常工作状态）
11.熔蜡箱：一键消毒；

12.蜡饼箱： 一键立即制饼（每天可多批次制作蜡饼，满足不同需求）；

13.预约设置：一键预约制饼，任意一天或多天。

14.具有独特“语音制饼启动和完成提示”“语音报警”等功能。

15.智能控制：24小时智能循环控制，时间、温度、工作参数设置一次完成，记忆保存，无需重复设置

16.清洗：能对重复使用的蜡进行沉淀、多级过滤，确保蜡干净卫生延长重复使用时间。

17.蜡饼箱特殊风道循环系统设计，确保蜡饼箱满载时各点温度差不超过±0.5℃，确保蜡饼内部无夹心无蜡液共存，确保蜡饼柔软性、粘连性、可塑性，保证安全有效使用。

18.设备材料：采用高标全304#不锈钢制作，模块化设计方便清理及维护。

19.设有超大观察窗和LED节能照明系统，方便随时观察实时蜡饼制作情况。

20.安全保护：多重安全保护装置，确保使用更安全。

	深层肌肉刺激仪

	1
	台
	1.深层肌肉刺激仪可用于各种骨肌疾病所导致的肌肉疼痛。通过机械振动作用于深部肌肉组织，刺激其本体感觉功能。改善病痛组织，刺激组织释放止痛因子，进而达到止痛的目的。

2.处方可按扳机点、肌肉筋膜和运动系统进行分类选择不同的适用治疗头；

3.采用低压供电方式，保证使用过程中的安全性；

4.电源输入电压：220 交流电伏，内部电源电压：DC24V/12V，电源保险丝：放电单位每次为4 A，辅助插座：100 - 240 VAC / 5 A，辅助设备消耗功率：最大为 200 VA。

5.最低频率：不高于20Hz；最高频率：不低于60Hz

6.每分钟最高振动次数：≥3600次/min

7.操作模式：20—60Hz连续振动模式，赫兹参数20—60Hz之间可调，10步进调整，更加适用于骨肌疾病的治疗需求；深度至少可达20—60mm直击病灶；
8.治疗头规格：多种治疗头可选，根据临床需求结合部位及强度进行选择。

9.控制器采用线控方式，灵敏易操作，避免长期使用产生故障；

10.治疗时振动连续输出，治疗头可伸缩，可有效降低患者的疼痛感和肌肉紧张；

11.深层肌肉刺激仪手柄大重量有利于固定治疗部位，避免使用过程中治疗头漂浮现象；

	手功能康复智能机器人/上肢康复训练系统(
	1
	台
	1.功能及适用范围：产品适用于脑卒中、脑外伤、手外伤等原因导致的上肢和手指关节功能障碍患者的康复训练和辅助治疗，兴奋上肢肌肉组织，促进局部血液循环。
硬件性能：

2.便携式机身，设计手提把手，便于移动。 

3.内置气压传感器，压力监测范围≥130kPa，主机压力过载触发溢流阀排气，保证设备气路安全。

4.主机工作时噪声≤60dB（A）。

5.康复动力手套为气动驱动，气动手套可实现1s快速插拔。

6.康复动力手套四指活动范围大，其中大拇指活动范围 ≥180°、小拇指活动范围≥280°。（提供第三方检测报告）

7.所用康复动力手套通过疲劳测试，最大负载下连续全范围屈伸工作≥10万次。（提供第三方检测报告）

8.主机液晶触摸屏尺寸≥12寸，屏幕亮度≥10档可调，可拓展外接大屏显示，机身并配有8个实体按键，方便操作。

软件功能：
9.助力训练模式：气动手套识别患侧手屈伸动作意图，协助患侧手完成屈伸动作，有屈伸、屈曲和伸展等多种助力训练方式，意图检测灵敏度有低、中和高3档可调，具有专利授权文件。

10.手控训练模式：配置手控开关，主动触发患侧手功能动作，完成早期任务导向训练。 
11.具有防痉挛模式，避免屈伸过快诱发痉挛，可以通过设置防痉挛开启或关闭。
12.具备≥3种评估功能，至少包含量表评估、协调性评估和力量评估。

13.系统内置多用户管理系统，可进行患者电子档案管理，包括新建、修改、查看、删除患者账号，并且可查看患者最近一次训练模式、总康复时长、累计训练次数和总康复天数等。 
14.可量化生成≥4种训练记录，包括训练记录、量表记录、力量记录和协调性记录，训练记录可导出至 U 盘，直连打印机（可选配）打印训练记录。 
资质文件：

15.产品须具备二类医疗器械注册证。

16.动力手套和数据手套材质无毒性，适合长期安全佩戴。（提供第三方检测报告）。

	体外反搏治疗仪(

	1
	台
	1.产品为触摸操作一体机。

2.以心电R波为触发信号，以QRS波为判别依据，充排气和心动周期同步。

3.触发模式：心电R波正负触发。

4.具备房颤病人触发模式，满足慢性房颤患者治疗需求。

5.设备具有超静音设计，整机噪音≤63db(A)（需提供检测报告）。

6.设有体外反搏压力微调模式。

7.心电模块、血氧指脉波模块、血压模块和系统操作模块采用模块化设计，有利于R波采集的准确性、系统控制快速性，且便于售后维护更换。

8.心率显示：35次/min～165次/min时，心率显示误差1次/min。

9.具有氧饱和度监测功能，在治疗中实时显示指脉波、反搏波及其比值（D/S比值）反映治疗效果。

10.氧饱和度监测范围及精度：范围不低于75%-100%±2% 。

11.脉率显示：35次/min～165次/min时，误差不大于2次/min。

12.心电信号和指脉波波形采用滚动推进式显示，同屏可显示多个充气点和排气点周期，波形显示完整无覆盖。

13.充、排气点辅助设定系统：I/D AID系统辅助操作者设定和标记最佳充气点I点和排气点D点，反搏舒张期波形自动标识和显示。

14.治疗前、后设备佩戴血压在线监测模式设计。

15.治疗时间可以调节，治疗完成后自动停机。

16.压力可以调节高低，压力单位以帕斯卡和毫米汞柱同屏双显示。

17.血压袖带压力保护：袖带具备自动泄压功能。

18.显示内容：充排气时间点、脉搏波形、D/S峰值比、面积比、心电波形和心率值、脉率值、数据库、收缩压及舒张压、房颤模式、压力微调模式等。

19.具备防腰背、颈椎疲劳支撑设计；床体靠背角度可调。

20.采用强化式治疗外囊套，材料环保耐用，容易包裹。

21.管道连接头使用推拉快速接头，易于更换。

22.心电电极脱落保护功能，并弹出提示消息框。

23.自动压力过高保护限制，并弹出提示消息框。

	言语评估训练系统


	1
	台
	1.产品组成：由硬件和专用软件组成。

硬件包括：电脑主机、显示器、隔离变压器、打印机、键盘、鼠标、麦克风、音箱、工作台和通讯电缆线等。硬件配置CPU：双核及以上，内存：≧8GB，硬盘：≧200G；操作系统：Microsoft Windows 10及以上（正版软件）；
2.专业软件包括功能模块：模块简介、资料管理、评估筛查和康复训练；

3.开放式接口计算机、音频输入/输出、打印机为硬件基础，安装语言障碍康复评估与训练软件。

4.资料管理功能：具有登记，查询，修改患者基本情况信息、病历资料等功能；

5.评估筛查功能：包括了听检查、视检查、语音检查和口语表达检查四部分。

6.听检查：包括图匹配、指图、指数字、指字、是否判断检查。

7.视检查：包括视图匹配、视执行检查。

8.语音检查：包括清浊音检查。

9.口语表达检查：包括跟读、记忆、看图讲名、看朗读、自己讲检查。

10.康复训练功能：包括评估结果、康复内容、康复建议三部分。

11.评估结果：查看当前患者当次评估测试结果。

12.康复内容：包括听训练、视训练、语音训练、发音器官训练、口语表达训练和学习老师平台等部分。

13.听训练：由听指令指图、听理解指图、听理解识字、听理解判断等训练组成，根据语音提示，通过触摸屏幕或鼠标选择正确的图形、文字或答案。

14.视训练：由看指令指图、看文字指图、看文字指字、认知是否判断等训练组成，根据屏幕文字提示，通过触摸屏幕或鼠标选择正确的图形、文字或答案。

15.语音训练：由发声、音量、音长、声调、跟读、清浊和韵母轨迹等训练组成根据屏幕文字或语言提示，对话筒进行发声，使屏幕中出现相对应的事件。

16.发音训练：由松弛训练、呼吸训练、鼓腮练习、舌部运动和唇部训练组成根据屏幕文字或语言提示，完成相应的口部训练动作。

17.口语表达训练：由复述训练、阅读训练、命名训练、记忆训练和自发言语训练等组成根据屏幕文字、图形或语音提示完成相应训练。

18.学老师平台：可设计复述、命名、判断、理解、阅读、造句、选择、匹配、视频等多种训练题型。

19.康复建议：针对失语、智力障碍、构音障碍等语言障碍疾病提供康复训练建议，可选择相应的康复建议进行康复训练。

	超短波治疗仪
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	1.工作频率：40.68MHz，允差±1.5%。

2.输出功率：0W、20W、30W、40W、50W五档可调，允差±20%。

3.输出稳定性：连续工作30min，输出功率变化不大于±10%。

4.治疗时间：10min、15min、20min、25min、30min五档可调，预热时间≤120s。

5.指示灯条：指示输出强度。

6.治疗结束后输出保护功能：有声音提示并断开输出。

7.具有手动调节功能。

8.配备四个电子管。

9.符合GB 9706.1-2020、GB 9706.203-2020的要求。


第五章 合同
合同号：                      
平顶山市第二人民医院医疗设备
采购合同
设  备  名  称：                        
项  目  名  称：                        
甲方（采购人）：平顶山市第二人民医院     
乙方（供货人）：                          

医疗设备（器械）买卖合同
甲方（采购人）：平顶山市第二人民医院

乙方（供货人）：                          
甲乙双方根据        年    月    日召开的 开评标结果及中标（结果）公告，经友好协商签订以下协定：

第一条，合同基本信息及技术参数

1.甲方采购设备的基本信息及价款：

	项目名称
	

	供应商名称
	

	投标内容
	

	品牌及型号
	

	投标总报价（合同总价）
	（大写）:                 

	
	（小写）:                 

	交 货 期
	

	质量要求
	

	整体质保期
	

	交货地点
	


*合同总价为设备安装到位并交付使用前所有费用的总和。

2.货物明细清单及金额

……

3.甲方技术参数及要求

	序号
	采购文件技术参数配置性能
	中标货物技术参数配置性能
	偏离说明
	证明材料

	1
	……
	……
	……
	……

	2
	……
	……
	……
	……

	3
	……
	……
	……
	……

	……
	……
	……
	……
	……


第二条，甲方采购要求：

1.设备的质量技术标准按国家标准和行业标准中的较高标准，采购文件及乙方投标（响应）文件所述的技术标准执行。

2.乙方保证向甲方提供的设备是原厂近一年内生产的完好原装全新产品，否则按退货处理。

3.设备在三个月内，如果出现三次以上因质量问题引起的故障，乙方负责更换同类新的产品或退货。
4.设备免费保修期为       年，乙方应按投标文件中说明的服务承诺做好免费保修等服务。

5.乙方售后提供保修、维修、保养、维护服务到达时间：接到设备故障通知后24小时内，到达设备存放地点进行服务，并确保设备的正常使用功能。

6.如乙方所供设备不按合同约定或质量不合格或不能使用，导致甲方损失，乙方应承担一切经济责任及法律责任，甲方也有权选择退货或拒绝支付货款。

7.乙方免费负责甲方操作人员的培训，直至能够熟练掌握。

8.设备在24小时内不能解决故障时，乙方应提供同等型号备用机让甲方免费使用、直到处理完毕设备故障，否则，甲方可自行组织维修，费用由乙方承担，甲方可在合同款和其他乙方应付的款项中扣除。

9.设备软件终身免费升级，并提供周期≦6个月巡回服务，免费上门服务（含设备保养、及时升级更新软件、排除故障）。

10.甲方若发现其他采购单位使用的本设备本型号低于我院采购价，甲方有权取消支付乙方设备货款。

11.出厂设备不得设置升级和维修密码，或提供给甲方。

12、其他：                                                  
第三条，交货和验收

1、交货时间：                            ；

交付地点：                            。

2.乙方负责设备的运送、商检、装卸、安装、看管、调试，拆箱时乙方代表、甲方代表在场；安装调试完毕出具安装报告；乙方负责派驻专业技术人员到现场操作培训直至甲方操作人员能熟练操作为止；并帮助甲方搞好宣传工作；提供设备的中文使用操作手册、合格证、说明书、质检报告、设备配置清单等以及其他相关资料；设备验收合格前所产生的一切费用由乙方承担。

3.验收时间：乙方不少于3次临床跟台后，并提出验收申请。甲方验收合格后签署验收报告并支付货款。

4.验收标准：

（1）单证齐全：应有产品合格证明（或质检报告）、中文操作手册、发票和其它应具有的单证，如进口设备提供报关单，完税证明，检验检疫证明，若进口设备到使用地进行商检的，供应商负责联系商检部门进行商检，并支付所有费用，证件不齐不予验收。

（2）质量符合国家标准或行业标准、采购要求及本合同要求。

5.中标人所投产品在货到验收合格前产生的任何检验、检疫、检测与之相关的所有费用均由中标人承担。

6.所有产品在交货验收合格后与之签署的验收报告时间为保修起始时间。

7.进口产品均需提供中英文对照说明，否则不予验收。

8、其他：                                                  
第四条，货款的结算

1.结算依据：医疗设备买卖合同、乙方销售发票、甲方签署的验收报告。

2.付款方式： 合同签订后，由采购人支付合同总金额的30%作为预付款；全部安装 调试验收合格并正常运行一个月后，由中标人凭合同、全额发票和验收报告申请付款， 付至合同总货款的95%,剩余5%(按财政部门支付管理定结算，如无规定的，在质保期满 后结算)(注：上述付款方式的支付前提条件是财政资金到位后按上述付款方式支付)。  

3、其他：                                                  
第五条，违约责任

1.乙方不能全部交货或逾期交货的，甲方不向乙方付款，同时乙方应向甲方偿付相当于合同总货款的10％作为违约金。延期交货超过1个月时，甲方有权终止合同，乙方应赔偿甲方由此造成的一切损失。

2、其他：                                                  
第六条，其他约定

1.乙方所交设备、质量、规格型号、数量、功能、技术参数、品牌等，如不按合同（采购要求）约定或不符合国家标准，由乙方负责包换或退货，并承担由此产生的一切费用及责任。

2、其他：                                                  
第七条，不可抗力

1.甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的证明之后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2、其他：                                                  
第八条，争议的解决

1.因乙方提供的设备出现质量问题而发生争议的，由乙方提供国家药品监督管理局医疗器械质量监督检验中心的检验报告，或者由有相当医疗器械质量检测资质的技术机构进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论。

2.执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，双方应在甲方所在地仲裁委员会仲裁。

3、其他：                                                  
第九条，合同的组成：
1.招标文件（磋商文件、竞争性谈判文件）

2.投标文件（响应文件）、中标通知书（成交通知书）；

3.投标函及其附录；

4.最终报价（如有）

5.技术标准和要求；

6.其他合同文件。

7、其他：                                                  
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新和最后签署的为准；须经甲乙双方代表或授权代表签字或盖章。双方一致同意，当上述文件出现不一致的时候以有利于甲方的解释为准。

第十条，乙方售后服务

1.具体服务方案及服务承诺，详见乙方投标文件。

2、其他：                                                  
第十一条，附则：

1.本合同一式伍份，甲方肆份，乙方壹份。
2.本合同自签订之日起盖章后生效。

3.本合同签约地为平顶山市第二人民医院，双方完成各自的工作和义务后，合同即告终止。

4、其他：                                                  
	甲    方：平顶山市第二人民医院
	乙    方：                  

	法    人：                  
	法    人：                  

	委托代理人：                  
	委托代理人：                  

	
	售后服务电话：                    


第六章  投标文件格式
                （项目名称）

投  标  文  件

项目编号：
投标人：                              （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）
日  期：        年        月        日

一、投标函及投标函附录
（一）投标函
___________________________（采购人名称）：
1.我方已仔细研究了_____________________（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）__________________小写（人民币）_______________元的投标报价（总价），按合同约定实施和完成该项目。
2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。投标有效期自投标截止之日起60日历天。
3.如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同项目。
   （4）我方承诺将按照招标文件的具体规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。
4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
5．__________________________（其他补充说明）。
投标人：（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

联系人：                         

联系电话：                

电子邮箱：                                      
日期：_____年_____月_____日
（二）投标函附录
	序号
	项目名称
	

	1
	投标人名称
	

	2
	供货及安装调试期
	

	3
	质量
	

	4
	质保期
	

	6
	合同总价
	（大写）：

（小写）：

	7
	其他需要说明的：
	


投 标 人：________________________（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：_______（签字或盖章）
日期：_____年_____月_____日
二、法定代表人身份证明

投标人名称：_______________________

单位性质：_______________________

地址：_______________________

成立时间：_________年________月________日
经营期限：_______________________

姓名：_________ 性别：_________年龄：_________职务：_________

系_______________________（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
                          投标人：_______________________（电子签章）
日 期：____年____月____日
三、授权委托书（如有）

本人      （姓名）系______________________（投标人名称）的法定代表人，现委托______________________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改______________________（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。              

委托期限： 
。
  代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
投标人：______________________（电子签章）
法定代表人：            （电子签章）
委托代理人：            （签字或盖章）

日期： _____年_____月_____日
四、报价明细表

项目名称：                                   项目编号：
	序号
	名称
	品牌
	型号规格
	制造商
	产地
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价金额合计：（小写）_____________________ （大写）________________________


说明：总报价必须是包含到交货地点的所有费用的总和。

          投标人名称：                 （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日      期：_______年______月______日

五、常用耗材及易损件明细表

	序号
	品牌
	产地
	单位
	注册证

产品名称
	商品名
	型号
	售价
	注册证号

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称：                 （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日      期：_______年______月______日

六、技术规格偏差表

项目名称：                                 项目编号： 

	序号
	名称
	招标规格
	投标规格
	偏离情况
	说明（技术证明(支持)文件）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人递交的技术规格与招标文件的技术规格的要求有不同时，应逐条列在技术偏差表中。

有关技术参数证明材料附于此表后。

投标人名称：                 （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）
日 期：_______年______月______日

七、资格审查资料
附投标人资格要求中所有资料的原件扫描件（营业执照提供扫描件或复印件，也可提供电子营业执照）

八、技术标

九、综合标

十、投标人认为需要提交的其他材料
附件-1                中小企业声明函（货物）（如有）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件-2                       监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按实际情况填空）：

本单位为直接投标人提供本单位服务。

本单位            （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：
                                              日  期：

附件-3

残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                      单位名称（电子签章）：
                                      日  期：
附件-4
关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日         

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

关于印发中小企业划型标准规定的通知（非投标文件格式）
工信部联企业〔2011〕300号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工业和信息化部　国家统计局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

　四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
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投标单位情况汇总

	投标单位应在响应文件末页，附下列文字表述版：

1.投标单位名称： 

统一社会信用代码：

地址：  

2.业绩有关材料内容描述：

业绩1：

业绩项目名称：

业绩项目负责人名称：

业绩中标公示查询媒体：

业绩合同金额：

业绩合同签订日期：

业绩项目验收日期：

业绩2：

……
注：本页所述内容仅作为招标代理公司发布结果公告编辑管理使用，不作为评标判断的依据。


全流程电子化交易注意事项（非投标文件格式）
电子化交易项目投标文件是投标人、投标人（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。
一、电子化投标
（一）网上投标保证金的缴纳
1.递交形式： 投标人的投标保证金必须通过投标人基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入平顶山市公共资源交易投标人或投标人诚信库中的账户）。
2.投标人缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山市公共资源电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录平顶山市公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。
3.投标人在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。
4.投标人应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由投标人自行承担后果。
5.未中标投标人的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，经项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给投标人。
（二）电子化投标文件的签章
1.投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。
2.招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。
（三）电子化投标文件的格式及上传投标
1.投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称。file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称。bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。
注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传
2.电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。
注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。
（四）电子化项目开标、解密、唱标、评标
1.电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。
2.电子化投标文件解密异常的处理
如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：
（1）首先由技术人员进行问题排查。
（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。
（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。
3.待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。
4.评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。
5.如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。
6.评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。
