【平公资采2026742号】平顶山市中医医院补充购置新城区分院部分医疗设备及信息化系统项目（心病二科设备采购）项目-更正公告

一、项目基本情况
1、原公告的采购项目编号：平采招标-2026-83
2、原公告的采购项目名称：平顶山市中医医院补充购置新城区分院部分医疗设备及信息化系统项目（心病二科设备采购）项目
3、首次公告日期及发布媒介：2026年07月16日、《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》
[bookmark: _GoBack]4、原投标截止时间(投标文件递交截止时间)：2026年08月12日09时00分（北京时间）
二、更正信息
1 、更正事项：采购文件
2 、原文件获取时间：2026年07月17日 - 2026年09月15日23时59分（北京时间）
文件获取截止时间变更为：2026年09月15日（北京时间）
3、原开标时间：2026年08月12日09时00分（北京时间）
开标时间变更为：2026年09月16日09时00分（北京时间）
4、原采购信息内容：招标文件“第三章、采购内容及技术要求2、技术参数：主动脉内球囊反搏泵技术参数” 作出变更；
变更为：详见附件
4、更正日期：2026年08月21日（北京时间）
3、 其他补充事宜：
1、平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》
2、供应商或其他利害关系人对本次公告如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。
3、监督单位：平顶山市财政局
统一社会信用代码：11410400005452110L
监督单位：平顶山市卫生健康委员会
统一社会信用代码：11410400MB1632093J
联系人：易先生 电话：0375-4976018
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息
名称：平顶山市中医医院
地址：平顶山市中兴路北段4号院
联系人：孟老师
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：0375-2972605 
2、采购代理机构信息
名称：河南加盈工程管理有限公司
地址：平顶山市新城区长安大道与育英路交叉口蓝湾国际公寓东一单元7楼
联系人：顾洪沛
联系方式：15660596300  
3、项目联系方式：
联系人：顾洪沛
联系方式：15660596300



附件：

主动脉内球囊反搏泵

技术参数：
1.电源
1.1交流电源:电源范围110V-240V; 电流6A ;频率 47-63Hz;
1.2电池供电：内置可充电电池，电池充满后可以工作≥120分钟（满电量，40CC，80bpm，辅助比率1:1）。
2.工作全重：≤55千克。
3.显示:
3.1显示器：≥10英寸触摸屏，中/英文可选；显示区和物理按键区总尺寸≥20英寸，方便操作。
3.2波形显示：ECG，AP ，BP 波形；ECG 可以显示充气间隔；可以精确显示导管压力
3.3生理数据显示：心率，被辅助收缩压 /舒张压/平均压/反搏压，无辅助收缩压/舒张压/平均压
3.4图标显示：电池容量，氦气瓶容量；可以显示氦气瓶压力数值
3.5可以精确显示导管充气量
3.6报警显示：报警信息按照高级，中级，低级，分级显示；文字提示报警信息，可以暂停声音报警。
4.控制:
4.1.触控搭配实体按键双重控制
4.2关键/常用功能双重控制：实体按键可以控制充放气时机、辅助频率、球囊容积、参考线等设置
5.工作模式：
5.1自动/手动；工作模式转换过程不影响正常反搏；工作模式转换，设备自动保留原有设置
5.2自动模式：自动选择信号源；自动选择触发模式(6种)；自动选择时相算法；实时评估ECG 导联状态；自动选择最佳ECG 导联(7种)
5.3手动模式：可以选择信号源；选择触发模式；调整时相；选择ECG 导联触发模式：
6.1 7种触发模式: Pattern模式、 Peak模式、 Aifb模式、起搏器V/A-V 模式、起搏器A模式、AP 模式、机内设置模式
6.2 Pattern模式: 适合窦性, 慢心率 (<130次/分钟);
6.3 Peak模式:高心率 (>130次/分钟)或部分房颤心律 (R波排不安全);
6.4Aifb模式：房颤心律(结合R波排气安全分析的结果，自动开启/关闭 Afib模式；
6.5 起搏器 V / A-V: 心室起搏器;
6.6起搏器A：心房起搏器；
6.7 AP: 压力搏动触发;
6.8机内设置：机器设置固定频率；
7.排气分析：实时计算排气速度，评估R波排气安全性
8.辅助频率: 3种; 包括1:1/1:2/1:3。
9.动力系统：
9.1驱动方式：步进式马达加或漩涡式压缩机。
9.2反搏频率:可达2 0 0次/分钟
9.3反搏容量：可精确调整，调整精度1毫升。
9.4除水：每1小时一次；自动完成，不影响正常辅助
9.5气体补充：自动补充
9.6驱动气体：氦气；可用一次性氦气瓶或重复使用氦气瓶
10.辅助功能：
10.1患者数据报告：可以显示并打印记录全部反搏相关的患者信息
10.2开机自检清单：清单式提示功能自检结果
10.3报警历史记录：可以显示并打印最近 100次报警
11.	波形扫描速度有25mm/s、50mm/s两档
12.提供耗材的河南省省标网采截图。
13.内置打印机，可打印与反搏相关的信息。

