一、需求清单
一、需求清单
	包号
	设备名称
	数量
	单位
	预算单价（万元）
	预算总价（万元）
	本包段最高限价（万元）
	备注

	1
	磁刺激仪
	2
	台
	30
	60
	60
	

	2-1
	生物刺激反馈仪
	2
	台
	11.5
	23
	24.5
	核心产品

	2-2
	红外光灸疗机
	1
	台
	1.5
	1.5
	
	

	3
	高频电灼仪
	1
	台
	31
	31
	31
	

	4
	便携式生物刺激反馈仪
	1
	台
	3.9
	3.9
	3.9
	

	5-1
	无创呼吸机
	1
	台
	3.9
	3.9
	15.6
	

	5-2
	有创呼吸机
	1
	台
	11.7
	11.7
	
	核心产品

	6
	肛肠压力检测仪
	1
	台
	12.48
	12.48
	12.48
	

	7-1
	上下肢主被动康复训练仪
	2
	台
	6.24
	12.48
	14.04
	核心产品

	7-2
	直立床
	1
	张
	1.56
	1.56
	
	

	合计
	13
	
	113.78
	161.52
	161.52
	


注：投标人在投标报价时，各包段投标总价不得超过本包段的最高限价，多产品标段产品的分项报价不得超过需求清单中所列的该产品预算单价。
二、设备技术参数

第一标包：磁刺激仪
	设备名称
	磁刺激仪

	主要技术参数要求

	序号
	内   容
	备注

	1
	适用范围：刺激人体中枢神经和外周神经，用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善，对神经损伤性疾病及腰骶神经功能障碍的辅助治疗。
	★★

	2
	磁刺激主机内置冷却系统，支持连续工作；设备配置电动治疗座椅，座椅与主机连接稳固，保障治疗安全。
	

	3
	设备配备显示终端，支持治疗参数设置界面与患者生物反馈/训练界面同步显示或分屏显示；显示终端固定可靠，满足医疗环境使用要求。
	

	4
	主屏为触控式操作屏。
	

	5
	磁刺激设备支持盆底和骶神经双模式治疗；
	

	6
	输出频率：≥80Hz，允差≤±3%；
	

	7
	输出脉冲最小可调节频率≤0.1Hz
	

	8
	脉冲上升时间：≤60μs±30μs
	

	9
	当刺激线圈温度超过41℃时，磁刺激仪应自动停止输出，确保安全；
	

	10
	运动诱发电位采集模块与主机通讯支持无线或蓝牙或USB连接，确保数据传输稳定性；
	

	11
	磁刺激设备具有体外压力筛查或评估或反馈模块。
	

	12
	磁刺激设备可进行触发磁刺激训练；
	

	13
	磁刺激软件具有标准、调频、调幅等多种脉冲输出模式，满足不同脉冲输出要求；
	

	14
	具备患者体位监测或提示功能，辅助规范治疗姿势。
	

	15
	磁刺激软件除了具有被动磁刺激功能、触发磁刺激、还具有Kegel训练、多媒体生物反馈等多种主动训练功能，并且多种不同方案可以进行组合治疗；
	

	16
	内置治疗方案库，多种临床方案供医生选择，包含压力性尿失禁、急迫性尿失禁、膀胱过度活动症、便秘、大便失禁、盆底痛等，可以一键开启治疗；
	

	17
	具备自定义方案功能；
	

	18
	设备使用年限：≥8年
	





第二标包
2-1：生物刺激反馈仪
	设备名称
	生物刺激反馈仪

	主要技术参数要求

	序号
	内   容
	备注

	1
	主机通道数≥4个
	★

	2
	设备配置独立显示屏幕≥2个，支持医患分屏显示
	★

	3
	设备具备压力通道
	

	4
	肌电采集测量范围：2-2500μV
	

	5
	分辨率：≤1μV
	

	6
	通频带：不窄于20-500Hz
	

	7
	低频刺激强度：0-100mA，最小可调节步长≤0.5mA
	

	8
	低频刺激频率：1-1000Hz范围内均可调，最小可调节步长≤1Hz
	

	9
	输出脉冲宽度：最大脉宽≥1000μs，最小可调节步长≤100μs
	

	10
	电刺激基础输出波形≥5种，至少包含三角波、方波、正弦波等
	

	11
	具备中频电刺激
	

	12
	主机为触控屏
	

	13
	多种盆底评估模式：至少包括Glazer评估、一分钟评估、三分钟评估、控尿评估、腰背痛评估等
	

	14
	Glazer评估支持自动生成分析报告，系统可根据评估结果匹配相应的治疗处方模板，支持治疗方案的编辑与调整
	

	15
	设备系统可根据评估结果自动生成针对不同患者的疗程化盆底训练方案
	

	16
	设备系统支持电刺激与磁刺激联合治疗方案的制定与管理；具备患者数据导出功能，支持与其他康复设备进行数据交互
	

	17
	设备系统具备扫码读取患者信息功能；
	

	18
	设备使用年限≥8年
	


2-2：红外光灸疗机
	设备名称
	红外光灸疗机

	主要技术参数要求

	序号
	内   容
	备注

	1
	额定输入功率：≤1000VA。
	

	2
	支架高度调节范围：460～1400mm。
	

	3
	治疗头：支持三维旋转调节；连接方式稳固可靠，便于拆卸更换。
	★

	4
	红外光波长范围：580nm～1050nm。
	

	5
	输出光功率：≥10W。
	

	6
	光疗可调档位：≥3档。
	

	7
	光疗频率：具备连续输出及脉冲输出模式，脉冲频率可调档位≥3档。
	

	8
	艾灸加热温度：100℃～160℃可调。
	

	9
	工作时间：1min～99min可调，级差1min。
	

	10
	具有双重独立的温度保护装置。
	

	11
	输出方式：红光和艾灸可独立控制。
	★

	12
	具备防倾倒保护功能。
	




第三标包
高频电灼仪
	设备名称
	高频电灼仪

	主要技术参数要求

	序号
	内   容
	备注

	1
	设备输出功率1-45W可调
	

	2
	射频工作频率：≥1MHz
	★

	3
	治疗温度可控范围包含40-45℃区间。
	

	4
	阴道电极具有单双极射频功能，可通过一根或多根电极实现，电极片数量≥8片。
	★

	5
	温度采集传感器≥4个，以实现治疗区域的有效温度监测
	

	6
	治疗全程智能控温，根据实时温度自动匹配输出能量
	

	7
	设备包含内置标准化方案，方便临床快速上手使用，满足诊疗需求
	

	8
	设备治疗全程包含治疗前、中、后具有安全防护功能，并有超温保护的功能
	

	9
	治疗全程可根据需求增加时间和减少时间，调节步进≤1分钟。
	

	10
	治疗全程具有能量输出状态声音提示功能。
	

	11
	设备具备能量（功率）与温度的独立调节功能，支持治疗过程中实时分别调整
	

	12
	设备具有患者信息档案管理功能
	

	13
	设备具备盆底评估功能，通过电子问卷评估或压力评估评估盆底肌状况
	

	14
	标配两台电动妇科检查床（提供承诺书，格式自拟含品牌型号。）
1. 尺寸：≥1700×600mm；电动升降≥600–900mm
2. 电动背板0–70°可调，手持控制器；静音电动推杆
3. 加厚钢架，防水医用PU床垫，中间诊疗开孔
4. 配置不锈钢托腿架、抽拉式不锈钢污物盆
5. 额定承重≥150kg
	★★




第四标包
便携式生物刺激反馈仪
	设备名称
	便携式生物刺激反馈仪

	主要技术参数要求

	序号
	内   容
	备注

	1
	产品适用范围（儿童康复用）：对患者表面肌电信号采集、分析和生物反馈训练，通过电刺激和肌电触发电刺激进行肌肉功能障碍的治疗或对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，对患者的肌肉施加电刺激来帮助诊断和恢复患者的肌肉功能障碍；
	★★

	2
	≥4通道神经肌肉电刺激通道；≥4通道肌电触发电刺激；≥4通道表面肌电评估
	★

	3
	AD采样率≥8000Hz；
	★

	4
	AD采样位数≥16位；
	

	5
	共模抑制比：≥100dB；
	

	6
	电流脉冲输出强度：0mA～100mA；
	

	7
	脉冲频率：0.5-999Hz；
	

	8
	脉冲宽度：50-1000μs；
	

		9
	上升下降时间：0-20S；
	

	10
	内置放大器输入噪声≤2μV（r.m.s）；
	

	11
	主机可触摸操控液晶屏；也可物理旋钮或物理按键进行参数调节；
	

	12
	刺激波形：双相平衡波；
	

	13
	具备成人模式、儿童模式；健侧带患侧训练模式；
	

	14
	具备独立通道模式：4个通道可独立设置治疗参数或模式，每个通道可独立进行表面肌电评估并生成评估结果
	★★

	15
	具备多媒体生物反馈训练功能，可进行肌力放松、增强、耐力、协调、精准训练；
	

	16
	可自定义临床方案，对刺激时间、间歇时间、波升时间、波降时间、刺激频率、脉宽可调，且推荐临床常用的治疗参数，实现个性化治疗；
	

		17
	使用期限≥8年
	★


第五标包
5-1：无创呼吸机
	设备名称
	无创呼吸机

	主要技术参数要求

	序号
	内   容
	备注

	1
	用于成人及体重≥30kg的儿童，提供辅助通气及呼吸支持。
	

	2
	具备开机自检功能，可进行系统通讯、压力、出口流量、氧气流量、氧浓度检测。
	

	3
	屏幕：彩色液晶触摸屏，屏幕尺寸≥8英寸，分辨率≥1024×768，同屏显示设置参数及监测参数；支持触控或物理按键/旋钮操控方式；具有屏幕锁功能，防止误触更改通气参数；具备USB数据接口，支持有线或无线数据传输功能。
	

	4
	配备内置电池，后备电池工作时长≥4小时，交流电供电与电池供电可无缝切换。
	

	5
	通气模式：持续气道正压通气模式（CPAP模式）、自主模式（S模式）、定时控制模式（T）、自主/定时模式（S/T）、压力控制模式（PC模式）、容量保证压力支持通气（MVAPS）、高流量氧疗模式（HFNC模式）。

	

	6
	具备高流量氧疗模式，8-100L/min流量可调。
	

	7
	具备氧浓度调节功能，机器内置控氧模块，无需外接空氧混合阀或流量计；氧浓度设置范围21%-100%，调节步进≤1%；具备氧浓度实时监测及报警功能。
	

	8
	具备容量保证功能，目标潮气量设置范围值：50-2500ml。
	

	9
	具备自动漏气补偿功能。
	

	10
	具备吸气时间设置功能，范围0.2-5s可调；具备吸/呼触发灵敏度调节功能，支持手动多档调节或自动适应调节；具备呼气相压力释放或舒适化通气功能，支持多档调节或关闭。
	

	11
	压力设置范围：
a) 吸气正压（IPAP）：不低于40cmH2O
b) 呼气正压（EPAP)：不低于25cmH2O
c) 持续正压（CPAP）：不低于25cmH2O
	

	12
	备用频率设置范围：≥60 bpm。
	

	13
	具备波形冻结功能。
	

	14
	支持呼末二氧化碳（EtCO2）实时监测及数据记录功能（可集成或外接兼容模块）；支持血氧饱和度（SpO2）监测功能
	

	15
	实时监测数据包括但不限于：IPAP、EPAP、氧浓度FiO2、潮气量、分钟通气量、呼吸频率RR、总漏气量、吸呼比、吸气时间、脉率PR、SpO2、EtCO2；支持呼吸力学相关衍生参数计算或显示
	

	16
	支持富氧雾化治疗，可设置≥60min治疗；
	

	17
	具备一键高浓度供氧或预充氧功能，支持短时高流量/高浓度氧气输出，以满足吸痰、支气管镜等操作期间的氧合维持需求。
	

	18
	报警功能：管道脱落报警、窒息报警、阻塞报警、吸气压力过高报警、吸气压力过低报警、漏气报警、无法达到目标流量报警、呼气压力过高报警、呼气压力过低报警、呼吸频率过高报警、呼吸频率过低报警、潮气量过高报警、潮气量过低报警、容控最高吸气压力过低报警、容控最低吸气压力过低报警、漏气量过低报警、漏气量过高报警、分钟通气量过低报警、分钟通气量过高报警、近端压力监测管断开报警、未供氧气报警、供氧压力过高报警、供氧压力过低报警、氧浓度过高报警、氧浓度过低报警、血氧浓度过高报警、血氧浓度过低报警、血氧手指未插入报警、心率过高报警、心率过低报警、EtCO2过高、EtCO2过低、电池电量低、电池电量超低、断电报警（电池启用）。
	

	19
	配备一体式移动台车，可搭载湿化器、管路支架等附件。
	

	20
	配备专业医用呼吸湿化器，具备完善的温度监测与控制功能，防止冷凝水产生及过热风险；湿化罐及管路组件易于清洁消毒或为一次性使用，符合院感防控要求
	


5-2：有创呼吸机
	设备名称
	有创呼吸机

	主要技术参数要求

	序号
	内   容
	备注

	1
	适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。
	

	2
	多功能呼吸机，具备高流速氧疗（氧疗流速≥60L/min）、无创通气、有创通气功能，采用≥10英寸彩色触摸控制屏。
	

	3
	整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源，适用于院内转运：屏幕与机器一体化设计。主机可从台车上无工具拆卸，方便移动。
	

	4
	为方便院内转运，主机重量≤15kg（不含台车），转移期间可手提、上吊塔；主机体积紧凑，适合放入标准转运担架设备架或吊塔托盘。
	

	5
	主机设计使用年限≥10年。
	

	6
	屏幕显示：支持≥4道波形同屏显示，波形颜色可调；≥3种环图，支持波形、环图、监测值同屏显示；支持全参数显示界面和大字体界面；具备防止误操作的安全设计（如按键分区、物理隔离或软件确认机制等）。
	

	7
	具备动态肺力学可视化功能（如动态肺视图、肺力学环或等效图形化工具）
	

	8
	吸气阀、呼气阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒。
	

	9
	具有PEEP递增法实现的多周期肺复张功能，可设置PEEP递增范围和步长，自动执行肺复张过。
	

	10
	标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%到100%递减波）；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式。
	

	11
	可升级高级通气模式：包含压力调节容量控制通气（PRVC/Autoflow或等效模式）、PRVC-SIMV；双水平气道正压通气（BIPAP/DuoLevel/BiLevel或等效模式）、气道压力释放通气（APRV）；具备智能通气模式（如自适应支持通气ASV、自适应分钟通气AMV、智能护理通气SmartCare或等效闭环通气模式，支持基于患者呼吸力学自动优化通气参数）。
	

	12
	具备高级通气模式：包含压力调节容量控制通气（PRVC或等效模式）、双水平气道正压通气（BiLevel或等效模式）、气道压力释放通气（APRV）；具备至少一种智能/闭环通气模式（如自适应支持、自适应分钟通气、智能撤机或等效模式，支持基于患者呼吸力学自动优化通气参数）。以上模式须为投标机型标配或已包含在投标总价中
	

	13
	呼吸同步技术，使用病人的呼吸系统特性包含时间常数等自动调节吸气触发灵敏度和呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。
	

	14
	具有插管补充功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使气管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。
	

	15
	具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量参数监测功能。
	

	16
	设置参数：
1）潮气量：20ml—2000ml；2）呼吸频率：1—100/min；3）吸呼比：4:1—1:10；   4）最大峰值流速：210L/min；5）PEEP：0—50 cmH2O；   6）吸气时间：0.1—10s ； 7）压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF ；      8）流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF ；  9）呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%
	

	17
	气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压。
	

	18
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: _Hlk71626843]分钟通气量监测：至少包含呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、泄漏率。
潮气量监测：至少包含吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量。
	

	19
	呼吸频率监测：至少包含总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。
	

	20
	肺力学参数监测：至少包含吸气阻力、呼气阻力、顺应性、呼气时间常数，呼吸功。
	

	21
	具备口腔闭合压（P0.1）监测功能，支持自动或手动测量。
	

	22
	报警功能能：气道压力：过高报警；分钟通气量：过高/过低报警；窒息报警，时间可设置（5-60s）
	

	23
	电池：≥150分钟内置后备可充电锂电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。
	

	24
	气源方案：至少支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。
	

	25
	标配可充电氧电池（或电化学氧传感器），支持免工具快速更换。
	

	26
	具备脱机辅助评估功能：支持自主呼吸试验（SBT）程序，能够根据预设或自定义指征自动执行SBT，并在试验结束时提供评估结果或自动切换通气状态
	

	27
	具备VGA或HDMI接口扩展显示，方便日常使用。
	



第六标包
肛肠压力检测仪
	设备名称
	肛肠压力检测仪

	主要技术参数要求

	序号
	内   容
	备注

	1
	通道数：≥4通道
	

	2
	测压范围：负压端≤-100mmHg，正压端≥300mmHg。
	★

	3
	满量程输出：≥300mmHg。
	

	4
	压力分辨率：≤0.1 mmHg。
	

	5
	精确度：在-100mmHg－100mmHg范围内为≤±2mmHg，在100mmHg－450mmHg范围内≤±2%。
	★

	6
	水路阀门控制：计算机自动控制。
	

	7
	多项参数自定义，个性化操作、自动导航指示 ，充分实现人机对话模式。
	

	8
	精准的系统参数校准,先进的零点平衡再定位功能。
	

	9
	全自动分析压力事件图标，专家自动诊断模式，根据分析数据，给出诊断意见，同时可以进行人工干预。  
	

	10
	患者信息数据库式管理，压力数据自动存储，多方位检索，可全部或单个导入、导出。 
	

	11
	具备肛肠压力报告打印功能（包含文字和波形，自定义报告格式），标配打印机一台。
	

	12
	肛门直肠测压临床应用：评估功能性便秘；评估大便失禁；评估先天性巨结肠；药物及生物反馈治疗前后疗效评价；肛门直肠术后功能比较。
	

	13
	肛肠检测参数：对肛门括约肌及直肠的压力波形进行实时记录，调整基线、暂停、波形存储、操作导航等操作；肛门测压检查，检测肛门最大自主性收缩压、排便压力、静息压力、直肠扩张引起的肛门内括约肌抑制性反射（RAIR）、直肠容量感觉阀值，包括引起感觉的最小容量及最大耐受容量阀值、排便动力、括约肌长度等多种压力参数；
	

	14
	具备压力数据可视化分析功能，支持彩色压力图谱或等高线图显示，辅助便秘分型诊断。
	

	15
	牵引仪高低可调节并有二端限位保护（自动停止）功能
	

	16
	一体式多联分液板
	

	17
	系统可采用压力检测训练法对肛门括约肌和腹压的控制能力来自动调节训练强度，使患者能在自身控制能力的临界点对肛门括约肌进行最有效的训练，达到真正意义上的反馈训练，软件具有训练后对训练结果给出评价分功能；
	

	18
	训练项目包括但不限于：肛门松驰训练、排便训练、腹压训练、腹压与肛门松驰协调训练等；
	

	19
	扩展功能：可在同台设备上支持扩展食道测压和胃肠电检测功能用以胃食管动力疾病和肠蠕动状况从而判断慢传输型功能性便秘的检测。
	

	20
	配套软件具备三维动态显示功能及消化道动力检测分析功能，并提供相关功能界面截图或演示视频作为证明材料。
	

	21
	设备使用年限：≥10年。
	



第七标包
7-1：上下肢主被动康复训练仪
	设备名称
	上下肢主被动康复训练仪

	主要技术参数要求

	序号
	内   容
	备注

	1
	具有≥3种训练模式：主动训练，被动训练，主被动训练等
	★

	2
	具有≥3种训练方式：上肢训练、下肢训练、上下肢联动训练。
	★

	3
	显示屏≥10英寸彩色智能触摸屏
	★

	4
	上肢训练部件调节
水平旋转：上肢臂可水平旋转≥160°，允差±10%。
	

	5
	高度可调，调节行程：≥150mm。
	★

	6
	训练时间可调，调节范围：1min～60min。
	

	7
	转速变化率不大于0.5r/s²。
	

	8
	正转与反转，通过方向键可改变转动方向。
	

	9
	设备阻力可调，阻力调节档位≥10档或支持连续无极调节
	★

	10
	训练过程中显示的数据包括运动时间、运动阻力、运动速度、对称性、训练模式及痉挛显示。
	

	11
	设备智能检测患者肢体用力情况，并根据其用力程度，自动切换为主动模式或被动模式。
	

	12
	设备在训练过程中提供肌力对称性信息，对称性信息以图示的方式显示，并含有相对比例数据。
	

	13
	安全保护措施：具有手动急停、痉挛保护和超速报警功能。
	

	14
	痉挛控制功能：可开可关，开启后，设备可智能识别痉挛，识别出痉挛后自动反转运动方向缓解痉挛，避免运动过程中出现不必要运动损伤。
	


包7-2：直立床
	设备名称
	直立床

	序号
	内   容
	备注

	1
	电源：AC220V±22V；频率 ≥50Hz±1Hz
	

	2
	额定输入功率：≤150VA
	

	3
	控制方式：手柄点动控制
	

	4
	床面直立角度：0°～ 90°连续可调，允差±5°
	★

	5
	脚踏板调整角度：≥30°连续可调，允差±5°
	★

	6
	起立控制：手柄点动控制床体连续起立，具备90°极限位置自动停止保护功能
	★

	7
	控制驱动系统采用直流电机或交流电机驱动，支持手柄点动控制
	


注：标★★技术参数为实质性参数，需提供证明材料，证明材料以产品注册证或技术白皮书或说明书或检测机构出具的检测报告为准，如技术参数表中标明要求提供的证明材料则以技术参数表中标明的证明材料为准。证明材料需清晰可见并标明证明材料在标书中的页码，不符合前述要求的，视为无技术证明资料，其投标将被否决；标“★”技术参数为重要参数，“★”号条款需提供证明材料，其中有一项“★”号条款不满足的扣几分，证明材料以产品注册证或技术白皮书或说明书或检测机构出具的检测报告为准，如技术参数表中标明要求提供的证明材料则以技术参数表中标明的证明材料为准，证明材料需清晰可见并标明证明材料在标书中的页码，不符合前述要求的，视为无技术证明资料将扣分。
3、 商务要求
1. 交货时间和地点：交货时间：合同签订后30日历天内交货安装调试完毕。交货地点：采购人指定地点。
2. 付款条件: 所有标的物验收合格后一次性付清全部货款。
3. 包装和运输：须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
4. 售后服务：售后服务方案包含不限于以下3项内容：1.服务团队及服务内容；2.服务流程及服务响应时间；3.配件供应。
5. 供货方案：供货方案包含不限于以下3项内容：1.设备质量保障；2.供货的具体时间计划；3.设备的包装方式 ，确保在运输过程中能有效保护设备。
6. 安装调试方案：安装、调试方案包含不限于以下3项内容：1.安装流程规划及安装人员安排；2.安全注意事项；3.调试的具体内容与出现的问题制定应对预案。
7. 培训方案：培训方案包含不限于以下2项内容：1.培训目标及培训课程内容；2.培训师资及培训的时间和方式的安排。
8. 中标人应保证所提供的设备是制造日期距交货时间不能超过半年（国产设备）、是全新的、未使用过的设备，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。（不可抗力因素影响造成制造日期距交货时间超过半年（国产设备）除外并须经采购人需求管理部门书面同意。）在投标阶段投标人需要对此进行专门的承诺，若未承诺属于未实质性响应采购文件，其投标将被拒绝。合同履行阶段，验货时如若未达到要求，采购人将拒绝收货。
9. 如若设备需要跟医院现有的信息系统进行对接，由此产生的费用由中标单位承担。

