超高端CT技术规格及要求
	序号
	招标要求
	数量
	

	1、
	超高端X射线体层摄影设备（CT）
	1
	

	2、
	功能及软件
	
	

	1. 
	头颈部血管分析高级后处理软件包

	1.1. 
	支持头颈部血管一键提取，无需平扫数据，头颈部DSA剪影去骨，支持通过多点追踪、管径轮廓编辑、血管/骨区域生长对血管进行编辑，中心线自动提取、中心线追踪、中心线编辑、显示/隐藏，一键分割和提取动脉瘤，动脉瘤体积、截面积、直径自动计算，自动去除静脉窦，对血管狭窄异常进行手动标记，狭窄程度计算：参考面选取、面积、直径、狭窄率，血管多参数计算：长度、直径、面积、角度。
	
	

	2. 
	心脏-血管多部位一站式分析高级后处理软件包
	
	

	2.1. 
	支持一站式提取多种血管并联合显示，包括头颈部血管、胸腹部血管、冠脉血管、多部位联合血管等，在一个应用下可满足，无需切换多个应用，一键式结构化报告，可将计算结果、截图直接发送至报告，TAVR术前规划相关多参数计算：主动脉瓣环的长短径/面积、主动脉窦的长短径/面积、窦管连接处的长短径/面积、左心室流出道的长短径/面积、升主动脉的长短径/面积、左冠状窦至瓣环距离、右冠状窦至瓣环距离、股动脉位置和长度，心功能计算，心肌定量计算，斑块分割和成分计算，血管狭窄异常标记和定量计算，多点中心线追踪，自动中心线提取和标识，左右冠脉口自动定位，主动脉瓣环平面自动定位。
	
	

	3. 
	肺实质分析高级后处理软件包
	
	

	3.1. 
	支持左肺右肺全肺体积等参数、肺叶体积等参数、密度直方图及表格等参数计算及显示，肺气肿量化测量和颜色标记，肺自动分割，肺叶自动分割，肺轮廓编辑，肺裂线调整、肺叶结果编辑，气管自动分割、中心线自动提取，多截面及拉直CPR显示，气道定量计算：提供截面积、气道壁面积和占比等参数，中心线手动提取、中心线校正、气管内外径轮廓编辑，根据密度高低阈值调节的肺密度分析，
	
	

	4.
	肺结节分析高级分析算法：
	
	

	
	具备肺结节自动检测与分割，支持实性、磨玻璃、混合性结节提取及轮廓线编辑，自动测量结节直径、体积、CT值等参数，自动计算不同密度成分占比并以图文形式展示，支持同一患者不同时间点两个序列的图像比较与同步翻页阅片，支持随访数据结节传递（半自动分割）及结节变化曲线评估。
	
	

	5.
	肝脏评估高级分析算法：
	
	

	
	具备平扫期、动脉期、门脉期、延时期多期相数据同时加载与同步浏览，自动肝脏分割提取，自动肝动脉、门静脉、肝静脉分割提取，病灶半自动分割，提供VOI、区域生长等手动工具进行自定义组织提取，肝段分割模板≥6种，最多支持≥8个肝段的分割。
	
	

	6.
	结肠分析高级分析算法：
	
	

	
	具备自动结肠分割、自动中心线提取，支持电子清肠（自动清除残留造影剂）、一键隐藏小肠仅显示结肠结构，自动息肉检测与分割，可使用手动标记工具标记并分割可疑息肉，提供息肉参数信息（体积、长短径、CT值、距肛门距离），支持腔内漫游（结肠内窥视图）以发现可疑息肉，并提供多视图显示功能（结肠展开视图、MPR、腔内视图、全VR上查看分割后息肉）。
	
	

	7.
	肿瘤评估高级分析算法：
	
	

	
	具备≥8个随访时间点加载、任意时间点对比显示与自动配准，支持半自动分割肺结节、肝脏肿瘤及淋巴结，可编辑轮廓修正肿瘤大小，一键匹配传播标记至其他时间点，全面统计体积、长径、短径、倍增时间、CT值及变化率，并以曲线、表格展示趋势，提供RECIST及RECIST 1.1标准评估肿瘤。
	
	

	8.
	体部血管分析高级分析算法：
	
	

	
	具备体部血管一键提取（无需平扫数据）、泌尿系统一键提取（输尿管、膀胱、尿道）及探针手动去骨，支持通过多点追踪、管径轮廓编辑、血管/骨区域生长对血管进行编辑，提供中心线自动提取、追踪、编辑及显示/隐藏，支持血管狭窄异常手动标记及狭窄程度计算（参考面选取、面积、直径、狭窄率），支持血管多参数计算（长度、直径、面积、角度），并提供一键式结构化报告（可将计算结果、截图直接发送至报告）。
	
	

	9.
	骨结构评估高级分析算法：
	
	

	
	具备自动肋骨提取、标记、3D显示及单/多肋骨CPR显示，支持手动标记肋骨骨折并记录至列表，同时自动标记颈椎、腰椎、胸椎椎间盘，并支持多组椎间盘批处理重建。
	
	

	10.
	齿科分析高级分析算法：
	
	

	
	齿科全景图，齿科剖面图
	
	

	11.
	能谱成像及高级分析算法：
	
	

	
	具备能谱扫描与重建技术，单圈能谱轴位扫描范围≥16cm，提供虚拟单能量图像（40-190keV）、最佳CNR图像、混合增强图像、有效原子序数图像、电子密度图像，≥6种基物质对图像（均含工作站截图），并具备能谱去金属伪影、能谱曲线、直方图分析、散点图分析、图像融合（可设不同伪彩）、脂肪定量、水肿识别、脑出血/造影剂外渗鉴别、脑容积、肺结节分析、肺栓塞分析、骨密度测量、碘含量测量、低keV下肝脏门静脉优化显像、低keV下下肢动静脉优化显像及VRT显示功能。
	
	

	12.
	灌注成像及高级分析算法
	
	

	
	具备灌注扫描与图像重建技术，无需动床的最大灌注扫描范围≥16cm、灌注采样最短间隔时间≤1s及非等间隔采样功能，神经系统一站式成像（一次对比剂注射完成全脑血管、全脑4D血流成像、全脑动态灌注成像），提供脑部灌注分析软件包（卒中协议、肿瘤协议、头部运动校正、自动去骨分割、自动脑脊液分割、自动/手动动静脉点选择、血管抑制屏蔽、CBV/CBF/MTT/TTP/PS/Tmax等参数伪彩标记显示、自动计算感兴趣区面积/最大/最小/平均值、自动绘制时间密度曲线、自动生成中心线对称ROI及对称ROI对比统计分析、根据灌注参数阈值计算缺血半暗带与梗死/缺血区、不同程度滤波降噪）、自动计算ROI面积/最大/最小/平均值/标准差、自动绘制时间密度曲线、参数图像与解剖图像进行2D/3D融合显示），以及体部灌注分析软件包（肝脏/肺部/肿瘤/肾脏/胰腺/脾脏/子宫灌注协议、运动校正、自动/手动软组织分割、自动/手动肝动脉和门静脉选择、血管抑制屏蔽、BV/BF/HAP/PVP/HPI/PS/MTT/TTP等参数计算、
	
	

	13、
	心血管成像及高级后处理软件包
	
	

	13.1
	心脏扫描与图像重建技术、心电门控技术及门控装置、床旁心电图显示、主控台心电图显示、单心动周期冠脉成像技术、单心动周期心功能成像技术、胸痛三联一站式成像技术、TAVI一站式成像技术、心脑联合一站式成像技术、前瞻式门控轴扫成像、心脏扫描自动时相技术，根据病人心率不同自动选择曝光时相、回顾式螺旋扫描、心脏扫描自动螺距技术，根据病人心率不同自动选择螺距、自动心律不齐检测和曝光调整、ECG自动管电流调制、图像预览功能，依据某一解剖层面重建0-100%时相数据，挑选最佳时相进行全心脏图像重建，事先无需重建全心脏数据、最佳时相自动重建功能，心脏扫描结束后自动重建最佳舒张期、收缩期图像，无需人为选择期相、冠脉运动伪影校正技术、针对房颤、室早等不同心律不齐，提供心电编辑软件：提供 
	
	

	13.1.1
	具备无心电门控心脏扫描技术、具备异常心率自适应功能、具备早搏跳过功能、  提供（提供操作控制台截图）
	
	

	13.2
	心血管高级后处理软件包、冠脉分析支持多期相数据加载、心脏自动分割、腔室自动分割、冠脉自动分割、中心线自动提取、中心线自动命名、中心线编辑、区域增长（血管，软组织）、单点冠脉半自动提取、多点冠脉半自动提取、提供
	
	

	13.2.1
	手动编辑：裁剪、橡皮擦、狭窄近端远端距离测量 、管径轮廓编辑、狭窄参数计算（直径、截面积、长度、狭窄程度）、斑块半自动提取、斑块成分分析（钙化、纤维、脂质）、斑块结果编辑、斑块参数统计、虚拟血管内超声显示、心功能分析支持多期相数据加载及查看、瓣膜快速定位（二尖瓣，三尖瓣，主动脉瓣）、腔室结果编辑、长短轴编辑：提供
	
	

	13.2.2
	支持心室参数计算：包括左右心室ED/ES容积，每搏净流量，射血分数，心输出量，心脏指数、支持心房参数计算：包括左右心房容积，总排空体积，被动排空容积，主动排空容积，总排空分数，主动排空分数，被动排空分数：
	
	

	13.2.3
	自动标记心肌、牛眼图显示室壁运动位移、厚度、电影播放心脏多时相运动、标记并以伪彩区分钙化点、钙化点修改，支持用户确认或重命名钙化点、支持钙化点增加、以质量积分计算钙化积分、以agatston积分计算钙化积分、以体积积分计算钙化积分、提供
	
	

	13.2.4
	支持快速保存功能，用户可以一键式的将冠脉VR MPR等截图按预设进行保存、高级后处理结果一键发送到结构化报告：提供
	
	

	14、
	灌注成像及高级后处理软件包
	
	

	14.1
	灌注扫描与图像重建技术、无需动床的最大灌注扫描范围≥16cm、灌注采样最短间隔时间≤1s、灌注非等间隔采样功能、支持神经系统一站式成像，一次对比剂注射，可以完成全脑血管、全脑4D血流成像、全脑动态灌注成像、提供
	
	

	14.1.1
	脑部灌注分析软件包：卒中协议、肿瘤协议、头部运动校正、自动去骨分割、自动脑脊液分割、自动动静脉点选择、同时支持手动选取动静脉点、血管抑制屏蔽不参与计算的血管、支持自动计算感兴趣区的面积、最大值、最小值、平均值参数、自动绘制感兴趣区的时间密度曲线、自动生成中心线对称的ROI、对称ROI对比统计分析、根据灌注参数阈值的缺血半暗带，梗死和缺血区计算、不同程度滤波调节，可对噪声较大的图像进行降噪：提供
	
	

	14.1.2
	头部灌注参数：支持CBV、CBF、MTT、TTP、PS、Tmax、等参数计算，并以伪彩标记显示（提供工作站截图）
	
	

	14.2
	体灌注分析软件包、肝脏灌注分析协议、肺部灌注分析协议、肿瘤灌注分析协议、肾脏灌注分析协议、胰腺灌注分析协议、脾脏灌注分析协议、子宫灌注分析协议、运动校正、自动/手动软组织分割、自动肝动脉和门静脉选择、同时支持手动定义肝动脉和门静脉、血管抑制屏蔽不参与计算的血管、支持自动计算ROI的面积、最大值、最小值、平均值和标准差、自动绘制感兴趣区的时间密度曲线、将参数图像和解剖图像进行3D 或2D 融合，直观显示灌注参数和解剖功能：提供
	
	

	14.2.1
	体部灌注分析参数： 支持BV、BF、HAP、PVP、HPI、PS、MTT、TTP等参数计算（提供工作站截图）
	
	

	15、
	4D动态成像及高级后处理软件包
	
	

	15.1
	动态扫描与图像重建技术、摇篮床动态扫描最大范围≥40cm、动态扫描非等间隔采样功能、70kV动态成像、提供
	
	

	15.2
	4D动态分析软件包、多期相数据运动校正、选择多时刻点进行数据融合、动态数据电影播放功能、自动绘制感兴趣区的时间密度曲线、自动头部去骨、自动体部去骨、动静脉自动分离、支持通过区域生长编辑血管：提供
	
	

	16.
	能谱成像及高级后处理软件包
	
	

	16.1
	单圈能谱轴位扫描范围：≥16cm
	
	

	16.2
	虚拟单能量图像（40-190keV）、能谱扫描与重建技术、最佳CNR图像、混合增强图像、有效原子序数图像、电子密度图像、提供
	
	

	16.3
	基物质对图像：具备6种（提供工作站截图）
	
	

	16.4
	水-碘基物质对图像、水-钙基物质对图像、钙-碘基物质对图像、尿酸-钙基物质对图像、水-HAP基物质对图像、
肝脂基物质对图像：具备以上（提供工作站截图）
	
	

	16.5
	能谱去金属伪影功能、能谱曲线、直方图分析工具、散点图分析工具、图像融合：将不同的功能图像进行融合显示，可设置不同的伪彩、脂肪定量功能、水肿识别功能、脑出血/造影剂外渗鉴别功能、脑容积、肺结节分析功能、肺栓塞分析功能、骨密度测量功能、碘含量测量功能、低keV下肝脏门静脉优化显像功能、低keV下肢动脉/下肢静脉优化显像功能、VRT显示功能：以上具备
	
	

	17.
	体部血管分析高级后处理软件包
	
	

	
	体部血管一键提取，无需平扫数据、泌尿系统一键提取（输尿管、膀胱、尿道）、探针手动去骨、支持通过多点追踪、管径轮廓编辑、血管/骨区域生长对血管进行编辑、中心线自动提取、中心线追踪、中心线编辑、显示/隐藏、支持对血管狭窄异常进行手动标记、支持狭窄程度计算：参考面选取、面积、直径、狭窄率、支持血管多参数计算：长度、直径、面积、角度、一键式结构化报告，可将计算结果、截图直接发送至报告：以上具有
	
	

	18.
	结肠分析高级后处理软件包
	
	

	18.1
	自动结肠分割、自动中心线提取、一键小肠隐藏，仅显示结肠结构、自动息肉检测和分割、可使用手动标记工具对可疑息肉进行标记或分割 、腔内漫游功能，可对结肠内窥视图进行漫游，以发现可疑的息肉组织、多视图显示功能，可在结肠展开（视图、MPR 图像、腔内视图、全VR） 图像上查看分割后的息肉组织：以上具备
	
	

	18.2
	支持电子清肠：具备自动清除残留造影剂的功能
	
	

	18.3
	提供息肉参数信息：体积、长短径，CT值，距离肛门距离
	
	

	19.
	肺结节分析高级后处理软件包
	
	

	
	肺结节自动检测和分割、支持不同类型结节的提取：实性结节、磨玻璃结节、混合性结节、结节轮廓线可编辑、自动测量结节直径、体积、CT值等参数、自动计算结节中不同密度成分占比并以图文形式展示、支持同一患者在不同时间段的两个序列的图像比较，同步翻页阅片、支持结节传递：随访数据的结节半自动分割、支持评估结节的变化曲线：以上具备
	
	

	20.
	肝脏评估高级后处理软件包
	
	

	20.1
	平扫期、动脉期、门脉期、延时期多期相数据同时加载、同步浏览：自动肝脏分割提取：自动血管分割提取（肝动脉、门静脉、肝静脉）：病灶支持半自动分割：提供
	
	

	20.2
	提供VOI、区域生长等手动工具进行自定义组织提取
	
	

	20.3
	肝段分割模板≥6种：最多支持肝段分割数量≥8段
	
	

	21.
	骨结构评估高级后处理软件包
	
	

	21.1
	自动肋骨提取：自动肋骨标记：自动肋骨3D显示：自动单肋骨CPR显示：自动多肋骨CPR显示：提供
	
	

	21.2
	支持手动肋骨骨折标记并记录至列表：支持自动椎间盘标记，包含颈椎、腰椎、胸椎：支持多组椎间盘批处理重建同时进行
	
	

	22.
	齿科分析高级后处理软件包
	
	

	
	齿科全景图：齿科剖面图：提供
	
	

	23.
	肿瘤评估高级后处理软件包
	
	

	23.1
	可同时加载的随访检查时间点数≥8个
	
	

	23.2
	自定义任意时间点之间对比显示：不同时间点图像之间的自动配准：半自动肺结节分割：半自动肝脏肿瘤分割：半自动淋巴结分割：通过编辑轮廓线修正肿瘤大小：在单个时间点上标记的病灶可一键匹配、传播到其他时间点：以上具有
	
	

	23.3
	提供全面的肿瘤统计参数：体积、长径、短径、倍增时间、CT值和变化率等：通过曲线、表格查看肿瘤的体积和大小的变化趋势：以上具有
	
	

	23.4
	RECIST标准评估肿瘤情况：RECIST 1.1标准评估肿瘤情况：以上具有
	
	

	3
	数据采集系统

	3.1
	*基本要求：单源等距探测器物理排数≥256排且必须具备深度学习图像降噪功能；双源探测器排数≥2×96排且搭载Fast 3D Camera；立体双层探测器≥2×128排且水平床移动速度≥600mm/s（以上需提供NMPA注册证附件证明）
	
	

	3.2. 
	探测器类型：光子探测器或宝石探测器或镨黄金探测器、或时空探测器
	
	

	3.3. [bookmark: _Hlk184375480]
	单圈轴位扫描最大层数≥512层，或具备两套采集系统≥192层x2
	
	

	3.4. 
	探测器Z轴总覆盖宽度（等中心处）≥16cm
	
	

	3.5. 
	探测器Z轴排列：具备等距探测器排列技术
	
	

	3.6. 
	具备等距探测器排列且每排物理单元实际最小个数≥890个
	
	

	3.7. 
	探测器物理单元总数≥220000个
	
	

	3.8. 
	探测器Z轴单元最小像素尺寸（探测器Z轴覆盖总宽度/探测器排数）≤0.6mm
	
	

	3.9. 
	数据采样率（View/圈）≥4700view/圈
	
	

	3.10. 
	探测器散射光子比例≤9%
	
	

	3.11. 
	具备3D防散射栅格
	
	

	4. 
	X线球管和高压发生器系统

	4.1. 
	[bookmark: _GoBack]球管等效热容量≥32MHU
	
	

	4.2. 
	球管阳极最大散热率≥1600kHU/min
	
	

	4.3. 
	焦点个数≥3
	
	

	4.4. 
	最小焦点尺寸≤0.4mm x 0.8mm
	
	

	4.5. 
	最大焦点尺寸≤1.1mm x 1.2mm
	
	

	4.6. 
	[bookmark: OLE_LINK6]*高压发生器最大实际功率（非等效）：单源等距探测器排数：单源等距探测器排数256排≤排数＜320排且高压发生器功率≥101kW或单源等距探测器排数≥320排且高压发生器功率≥100kW或双源探测器≥96排×2且高压发生器功率≥120kW或立体双层探测器≥128排×2且高压发生器功率≥120kW（提供NMPA注册证附件证明）
	
	

	4.7. 
	最低输出管电流≤10mA
	
	

	4.8. 
	最高输出管电流（不含等效概念）≥800mA
	
	

	4.9. 
	管电流步进≤1mA
	
	

	4.10. 
	最长连续曝光时间≥100s
	
	

	4.11. 
	最低管电压≤70kV
	
	

	4.12. 
	最高管电压≥140kV
	
	

	4.13. 
	管电压可选档数≥6档
	
	

	4.14. 
	具备X轴方向飞焦点
	
	

	4.15. 
	球管使用液态金属轴承技术（提供NMPA注册证附件证明）
	
	

	5. 
	扫描机架

	5.1. 
	*机架物理最快转速（非等效）≤0.25s/圈
	
	

	5.2. 
	*机架孔径≥80cm（提供NMPA注册证附件证明）
	
	

	5.3. 
	机架物理倾斜角度（非数字倾角）≥±30°
	
	

	5.4. 
	焦点到探测器距离≥110cm
	
	

	5.5. 
	焦点到等中心点距离≥60cm
	
	

	5.6. 
	机架冷却方式：风冷或水冷
	
	

	5.7. 
	床旁提供患者信息、扫描床位置、扫描时间的显示
	
	

	5.8. 
	机架控制面板：具备
	
	

	5.9. 
	语音呼吸导航系统：具备
	
	

	5.10. 
	视觉呼吸导航系统：具备
	
	

	5.11. 
	内外激光定位灯：具备
	
	

	6. 
	扫描床

	6.1. 
	最大水平移动范围≥200cm
	
	

	6.2. 
	最大螺旋可扫描范围≥200cm
	
	

	6.3. 
	最大水平移床速度≥200mm/s
	
	

	6.4. 
	垂直升降最低位置≤50cm
	
	

	6.5. 
	垂直升降最高位置≥95cm
	
	

	6.6. 
	最大垂直升降速度≥55mm/s
	
	

	6.7. 
	水平定位精度≤±0.25mm
	
	

	6.8. 
	最大承重≥250kg
	
	

	6.9. 
	扫描床控制脚踏开关：提供
	
	

	6.10. 
	一体化扫描床点滴架，方便打点滴患者的CT检查：提供
	
	

	6.11. 
	一体化扫描床托盘架，方便患者随身物品放置：提供
	
	

	6.12. 
	一体化扫描床纸床单架：提供
	
	

	6.13. 
	一体化集成生理信号门控单元，无需外接心电监测设备：提供
	
	

	7. 
	扫描导航系统

	7.1. 
	3D摄像采集系统：具备
	
	

	7.2. 
	自动等中心定位技术：具备
	
	

	7.3. 
	全身智能识别定位点：≥18个（提供操作控制台截图）
	
	

	7.4. 
	智能定位技术：具备头部、颈部、胸部、腹部、脊柱、上肢、下肢、盆腔等部位自动识别（提供操作控制台截图）
	
	

	7.5. 
	患者上床后可智能识别全身位置：具备
	
	

	7.6. 
	可识别的患者体位种类≥8种
	
	

	7.7. 
	具备智能追踪功能，患者移动时，可自动追踪识别新的患者全身位置
	
	

	7.8. 
	具备智能摆位功能，可根据扫描协议和患者位置，自动设置进床位置
	
	

	7.9. 
	具备智能等中心功能，可根据扫描协议和患者位置，自动设置床高以符合扫描等中心高度
	
	

	7.10. 
	具备看护功能，扫描中可实时观察患者情况
	
	

	7.11. 
	具备智能扫描计划功能，可根据扫描协议和定位像，自动设置扫描起始位置、扫描角度和FOV
	
	

	7.12. 
	具备协议选择优化功能，可根据使用频率优化扫描协议排序，将最常用的扫描协议排序至顶端，方便技师选择
	
	

	8. 
	主控制台及重建计算机系统

	8.1. 
	主控台计算机CPU≥4核
	
	

	8.2. 
	主控台计算机内存≥16GB
	
	

	8.3. 
	主控台硬盘容量≥1TB
	
	

	8.4. 
	主控台图像存储量（512x512矩阵，非压缩图像）≥1,000,000幅
	
	

	8.5. 
	主控台计算机操作系统：Windows 7或Windows 10
	
	

	8.6. 
	重建计算机CPU≥8核
	
	

	8.7. 
	重建计算机内存≥16GB
	
	

	8.8. 
	重建计算机硬盘容量≥1TB
	
	

	8.9. 
	支持CD/DVD读取和刻录
	
	

	8.10. 
	具备USB外置硬盘接口
	
	

	8.11. 
	提供DICOM 3.0接口，支持DICOM 格式数据的传输、接收、打印、归档、查询
	
	

	9. 
	扫描和重建参数

	9.1. 
	单圈轴扫最大Z轴覆盖范围≥16cm
	
	

	9.2. 
	单圈轴扫采集层数≥512层
	
	

	9.3. 
	轴扫最快扫描速度（360°，非等效）≤0.25s
	
	

	9.4. 
	*螺旋扫描最大Z轴准直覆盖范围≥8cm（提供操作控制台截图）
	
	

	9.5. 
	单次螺旋连续扫描时间≥100s
	
	

	9.6. 
	螺旋扫描最大螺距≥1.8
	
	

	9.7. 
	螺旋扫描最快扫描速度（360°，非等效）≤0.25s
	
	

	9.8. 
	提供轴扫和螺旋融合扫描功能
	
	

	9.9. 
	提供门控和非门控融合扫描功能
	
	

	9.10. 
	单圈轴位扫描最大采集层数模式下层厚：≤0.6mm（提供操作控制台截图）
	
	

	9.11. 
	单圈螺旋扫描最大采集层数模式下层厚：≤0.6mm（提供操作控制台截图）
	
	

	9.12. 
	最大扫描FOV≥50cm
	
	

	9.13. 
	双能量扫描最大FOV≥50cm
	
	

	9.14. 
	重建FOV范围≥50cm
	
	

	9.15. 
	最大扩展重建FOV≥80cm
	
	

	9.16. 
	最大图像重建矩阵≥1024x1024
	
	

	9.17. 
	最小CT值（非扩展）≤-1000HU
	
	

	9.18. 
	最大CT值（非扩展）≥3200HU
	
	

	9.19. 
	图像重建速度≥60幅/秒
	
	

	9.20. 
	具备宽体散射伪影校正算法
	
	

	9.21. 
	具备宽体锥束重建算法
	
	

	9.22. 
	具备智能冠脉时相推荐功能
	
	

	10. 
	图像质量

	10.1. 
	X-Y平面空间分辨率 MTF 0%≥22lp/cm
	
	

	10.2. 
	Z方向空间分辨率 MTF 0%≥20lp/cm
	
	

	10.3. 
	低对比度分辨率2mm@0.3%≤22mGy
	
	

	11. 
	剂量控制方案

	11.1. 
	扫描剂量预估：提供
	
	

	11.2. 
	结构化剂量报告：提供
	
	

	11.3. 
	剂量监控和预警：提供
	
	

	11.4. 
	实时定位像：提供
	
	

	11.5. 
	3D智能管电流调制：提供
	
	

	11.6. 
	70kV低剂量扫描模式：提供
	
	

	11.7. 
	60kV超低剂量扫描模式：提供
	
	

	11.8. 
	10mA肺部超低剂量扫描技术：提供
	
	

	11.9. 
	自动管电压推荐：提供
	
	

	11.10. 
	根据扫描部位和患者体型，提供不同扫描FOV≥3种
	
	

	11.11. 
	出厂儿童协议：提供
	
	

	11.12. 
	胸腹部智能剂量调制优化：提供
	
	

	11.13. 
	ECG门控剂量调制技术：提供
	
	

	11.14. 
	Auto kV自动管电压推荐：提供
	
	

	12. 
	临床应用软件

	12.1. 
	多平面重建（MPR）：提供
	
	

	12.2. 
	最大密度投影（MIP）：提供
	
	

	12.3. 
	最小密度投影（MinP）：提供
	
	

	12.4. 
	曲面重建（CPR）：提供
	
	

	12.5. 
	容积三维重建（VR）：提供
	
	

	12.6. 
	区域生长：提供
	
	

	12.7. 
	表面重建（SSD）：提供
	
	

	12.8. 
	提供多种容积三维重建模板：提供
	
	

	12.9. 
	三维仿真内窥镜显示功能：提供
	
	

	12.10. 
	图像剪影功能：提供
	
	

	12.11. 
	电影模式图像浏览功能：提供
	
	

	12.12. 
	组织裁剪功能：提供
	
	

	12.13. 
	可随扫描曝光进行实时MPR图像预览：提供
	
	

	12.14. 
	可随扫描曝光进行实时VR图像预览：提供
	
	

	12.15. 
	多期增强扫描技术：提供
	
	

	12.16. 
	CTA血管造影技术：提供
	
	

	12.17. 
	CTU尿路造影技术：提供
	
	

	12.18. 
	造影剂自动跟踪技术：提供
	
	

	12.19. 
	小剂量团注跟踪测试技术：提供
	
	

	12.20. 
	脑出血测量技术：提供
	
	

	12.21. 
	脑容积测量技术：提供
	
	

	12.22. 
	提供超真实物理渲染技术
	
	

	12.23. 
	胸腹连扫剂量调制优化：具备在同一个kV下，使用不同的平均mAs完成一次胸腹连扫（提供操作控制台截图）
	
	

	13. 
	原厂图像后处理工作站

	13.1. 
	*提供原厂原装服务器架构工作站，由服务器端软件和客户端软件构成（工作站和CT主机为同一制造商，提供NMPA官网注册证信息截图及链接，注明服务器及客户端架构）
	
	

	13.2. 
	计算机CPU≥2核
	
	

	13.3. 
	计算机内存≥16GB
	
	

	13.4. 
	硬盘容量≥1TB
	
	

	13.5. 
	操作系统：Windows 10
	
	

	14. 
	原厂图像后处理工作站
	
	

	14.1
	高压注射器
	1
	

	14.2
	双有创监护仪
	1
	

	14.3
	4M医用显示屏
	2
	

	14.4
	影像工作站
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