	高端3.0T核磁共振技术规格及要求

	
	
	

	序号
	参数名称
	参数要求

	*投标机型总体要求:为保证设备的可靠性，各家必须提供双源射频技术的3.0T磁共振或更高主磁场强度的磁共振;品牌须提供相应最新技术平台。

	一、
	高级应用平台功能：
	

	1
	压缩感知技术或以压缩感知为核心的快速成像技术
	具备压缩感知技术，不可用其他技术如并行采集技术替代，厂商推出相应技术，应注明技术名称。

	2
	全身动态成像压缩感知技术、全身静态成像压缩感知技术
	具备

	3
	磁敏感加权成像
	支持幅值图、相位图、薄层块MinIP重建等多计算结果显示

	4
	超短/零回波成像技术
	厂商应具备推出相应技术，应注明技术名称。

	5
	超短/零回波技术可以用于关节成像、
	具备

	6
	小视野弥散成像技术
	厂商应具备推出相应技术，应注明技术名称。

	7
	自由呼吸腹部多期动态增强技术、三维动脉自旋标记成像技术、动态增强定量分析（DCE技术）及高级后处理、多次激发弥散成像技术、多b值体素内不相干运动弥散成像技术（IVIM）、不打药冠脉成像技术、脂肪定量技术、虚拟弥散成像技术、多部位智能扫描技术
	具备

	8
	头部智能扫描
	具备，无需激光定位，一键进床

	9
	脊柱智能扫描、膝关节智能扫描、腹部智能扫描、肩关节智能扫描、
	具备，全自动一键完成

	10
	心脏智能扫描
	具备，自动生成≥7个标准平面，全自动一键完成

	11
	独立原厂高级影像后处理工作站、BOLD高级后处理、波谱高级后处理、脑灌注高级后处理、弥散张量成像高级后处理及纤维束追踪技术后处理、参数定量高级后处理、图像融合高级后处理、血管分析高级后处理、心功能分析高级后处理、心流量分析高级后处理、超真实渲染功能
	具备

	★12
	基于人工智能的磁共振加速或重建技术：提供，请需提供最新的磁共振AI加速或重建技术，如AIR Recon DL、DeepRecon、DeepResolve、IQMR、SupMR等类似技术，并提供相关证明
	具备

	二、
	高级临床应用软件：
	

	
	神经成像软件包、体部系统软件包、骨关节成像软件包、肿瘤成像软件包、儿科成像软件包、血管成像软件包、心脏成像软件包、妇产成像软件包。
	具备

	
	
	

	技术参数：

	一、
	磁体系统

	1.1
	磁场强度
	≥3.0T

	1.2
	发射频率
	≥127MHz

	1.3
	磁体类型
	超导磁体

	1.4
	抗电磁干扰
	具备

	1.5
	磁体稳定性
	≤0.1ppm/h	

	1.6
	磁场均匀度，典型值(Typical)
	采用V-RMS24planeplot测量法。以下参数，请提供datasheet证明

	1.6.1
	10cmDSV
	≤0.001ppm  

	1.6.2
	20cmDSV
	≤0.015ppm

	1.6.3
	30cmDSV
	≤0.05ppm

	1.6.4
	40cmDSV
	≤0.33ppm

	1.6.5
	50cmDSV
	≤2.3ppm

	1.7
	匀场方式
	主动匀场+被动匀场

	1.8
	高阶匀场
	具备，五通道高阶匀场

	1.9
	磁体重量（含液氦）
	≥4400kg

	1.10
	磁体长度
	≤172cm

	1.11
	病人检查孔径
	≥65cm

	1.12
	磁体线圈冷却方式
	液氦制冷

	1.13
	液氦消耗率
	≤0.0升/年

	1.14
	液氦容积
	≥1400L

	1.15
	冷头类型
	4K冷头

	1.16
	5高斯线范围（X轴)×Y轴×Z轴）
	≤5.0m×3.1m

	1.17
	Z轴最大视野
	≥50cm

	二、
	梯度系统

	2.1
	梯度控制技术
	全数字实时

	2.2
	梯度冷却方式
	水冷

	2.3
	最大单轴梯度场强度（工程值，非有效值/非峰值/非等效值，X/Y/Z轴可同时达到）
	≥60mT/m（提供技术白皮书datasheet证明）

	2.4
	最大单轴梯度切换率（工程值，非有效值/非峰值/非等效值，X/Y/Z轴可同时达到）
	≥200T/m/s

	2.5
	最大单轴梯度场强、最大单轴梯度切换率与最大FOV可同时达到
	具备

	2.6
	梯度降噪技术
	具备

	2.7
	最大占空比
	100%

	2.8
	屏蔽方式
	主动屏蔽

	2.9
	梯度工作方式
	非共振式

	三、
	射频系统

	3.1
	独立射频放大器个数（非转换器）≥2个，且独立可调射频源≥2个
	具备，需要提供双射频源发射系统

	3.2
	每个射频源可独立调节射频脉冲的相位、波形、幅度
	具备

	3.3
	射频发射总功率
	≥36kW

	3.4
	射频功率放大器类型
	水冷/数字接口

	3.5
	发射线圈免调谐
	具备

	3.6
	单个扫描视野单次成像独立射频接收通道数
	≥64

	3.7
	接收动态范围（1Hz带宽）
	≥165dB

	3.8
	噪声系数
	＜0.5dB

	3.9
	全数字解调及滤波技术
	具备

	3.10
	射频能量监控

	3.10.1
	实时数字化射频能量监控
	具备

	3.10.2
	实时数字化射频能量短期积累监控
	具备

	3.10.3
	实时数字化射频能量长期积累监控
	具备

	3.11
	射频接收线圈及相关技术
	线圈通道数计算不得组合累加，为独立线圈通道数。

	3.11.1
	正交发射/接收体线圈
	具备

	3.11.2
	头颈联合线圈
	具备，≥24通道

	3.11.3
	体部相控阵线圈
	具备，≥24通道（仅上片，非组合），需提供具备超柔技术的线圈，为保证患者检查的舒适性，不接受普通铜片材质的表面相控阵线圈

	3.11.4
	脊柱相控阵线圈
	具备，≥32通道（非组合），线圈物理长度≥100cm

	3.11.5
	大柔性多功能线圈
	具备，≥12通道，需提供具备超柔技术的线圈，为保证患者检查的舒适性，不接受普通铜片材质的表面相控阵线圈

	3.11.6
	小柔性多功能线圈
	具备，≥12通道，需提供具备超柔技术的线圈，为保证患者检查的舒适性，不接受普通铜片材质的表面相控阵线圈

	3.11.7
	颈动脉专用线圈
	具备，≥8通道

	3.11.8
	扫描床面表面线圈接口数
	≥5个

	四
	计算机系统

	4.1
	中央处理器
	四核，主频≥3.0GHz

	4.2
	中央处理器位数
	≥64位

	4.3
	内存容量
	≥48GB

	4.4
	硬盘容量
	≥1TB

	4.5
	图像存储容量（512*512）
	≥4,800,000幅

	4.6
	显示器分辨率
	≥1920x1080

	4.7
	显示器大小及规格
	≥23.8英寸，医用级彩色显示器

	4.8
	最大采集矩阵
	≥1024×1024

	4.9
	最大重建矩阵
	≥1024×1024

	4.10
	重建计算机内存容量
	≥192GB

	4.11 
	同步扫描重建功能
	扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能

	4.12
	集成式软件操作系统
	具备，主机操作系统可一站式完成患者信息管理、登记、扫描、图像浏览、后处理分析及打印胶片、存档管理等全流程功能

	五、
	后处理接口

	5.1
	软件控制照相技术
	具备

	5.2
	DICOM3.0接口及与PACS网络连接（包括打印，传输，接收，查询,Worklist,MPPS等功能）
	具备

	5.3
	标准激光相机数字接口
	具备

	六、
	感知系统

	6.1
	非接触式生理探测系统
	具备

	6.2
	高精度生理探测传感器:≥2个
	具备

	6.3
	生理探测传感器位置:集成于磁体内
	具备

	6.4
	无接触式探测呼吸触发信号
	具备

	七、
	扫描参数

	7.1
	X轴最大FOV
	≥500mm

	7.2
	Y轴最大FOV
	≥500mm

	7.3
	Z轴最大FOV
	≥500mm

	7.4
	最小FOV
	≤5mm

	7.5
	最薄层厚3D
	≤0.05mm

	7.6
	最大弥散加权b值
	≥10000

	7.7
	DTI最大方向
	≥256

	7.8
	最薄层厚2D
	≤0.1mm

	八、
	扫描技术与序列

	8.1
	自旋回波序列（FSE）
	　

	8.1.1
	2D/3D快速自旋回波
	具备

	8.1.2
	组织弛豫时间测量自选回波序列
	具备

	8.1.3
	可选择角度的自旋回波序列
	具备

	8.1.4
	单回波、双回波、多回波技术
	具备

	8.1.5
	单次激发快速自选回波序列
	具备

	8.1.6
	脂肪抑制序列
	具备

	8.1.7
	快速脂肪饱和技术
	具备

	8.1.8
	水抑制序列
	具备

	8.1.9
	反转恢复（IR），包括
	具备

	8.1.10
	常规反转恢复序列
	具备

	8.1.11
	快速自由水抑制序列（FLAIR）
	具备

	8.1.12
	快速自由水抑制序列T1W成像技术
	具备

	8.1.13
	快速自由水抑制序列T2W成像技术
	具备

	8.1.14
	快速反转恢复序列（脂肪、水抑制）
	具备

	8.1.15
	短TI反转回波水脂分离成像
	具备

	8.1.16
	真实影像反转恢复序列（灰白质强对比成像）
	具备

	8.2
	梯度回波(2D/3D)
	　

	8.2.1
	多层面梯度回波（MPGR）：T1和PD加权像
	具备

	8.2.2
	2D/3D去除剩余磁化梯度回波技术
	具备

	8.2.3
	2D/3D利用剩余磁化梯度回波技术
	具备

	8.2.4
	重T2加权高对比序列
	具备

	8.2.5
	3D梯度回波技术
	具备

	8.2.6
	快速稳态进动梯度回波
	具备

	8.2.7
	超快速场回波序列
	具备

	8.2.8
	三维成像技术
	具备

	8.3
	平面回波成像技术（EPI）
	　

	8.3.1
	单次激发平面回波成像技术
	具备

	8.3.2
	自旋回波EPI
	具备

	8.3.3
	梯度回波EPI
	具备

	8.3.4
	反转EPI
	具备

	8.3.5
	高分辨EPI采集
	具备

	8.4
	神经系统成像技术
	　

	8.4.1
	高分辨解剖成像、高分辨率内耳三维成像技术
	具备

	8.4.2
	全脊髓成像
	具备

	8.5
	弥散成像技术
	　

	8.5.1
	ADC成像、各向同性采集、各向异性采集、ADC值测量、ADC值测量、自动采集处理、单次激发DWI、多次激发DWI、矢状位弥散成像、自动生成ADC图、可选优化B值、
	具备

	8.6
	血管成像技术
	　

	
	时飞法技术(2D/3D)、流入法采集技术（2D/3D）、连续多层3D时飞法技术、动静脉分离成像技术、磁转移动静脉分离成像技术(MTC)对比技术、最大密度投影技术、可变反转角度射频技术、多层层面重建技术、2D/3D水成像技术（MRCP,MRU）、电影采集回放功能、实时互动最大密度投影技术、
	具备

	8.7
	伪影消除技术
	　

	
	流体补偿、呼吸补偿、呼吸导航技术、流动校正梯度波形技术、区域饱和技术、卷积伪影去除技术、自旋回波运动伪影消除技术、自由呼吸技术、图像滤波增强技术、K空间降噪技术、环形伪影抑制技术
	具备

	8.8
	节时技术
	　

	
	半扫描技术、全方向部分编码采集技术、矩形视野采集技术、三维重叠连续采集技术、一维并行采集技术、二维并行采集技术、时空并行采集技术、部分回波采集
	具备

	8.9
	其他成像技术
	　

	8.9.1
	短TRTE快速成像功能、三维定位系统、放射状片层定位技术、扫描暂停、可变带宽技术、预扫描技术、信噪比显示功能、静音扫描技术、实时交互式成像功能、磁共振实时定位、磁共振实时交互式参数改变、高分辨成像检查、组合扫描功能、水饱和技术、预饱和技术、饱和带数目、平行饱和带、伴随饱和带
	具备

	8.9.2
	脂肪饱和技术、信号平均技术，包含内模式和外模式、频率编码方向扩大采集、相位编码方向扩大采集、偏中心扫描技术、可变K空间填写方式、K空间快速采集、线圈灵敏度校正技术、肝脏动态增强技术、图像亮度均一化校正技术、自动中心扫描技术、图像插值放大技术、图像变形校正技术
	具备

	九、
	病人检查环境

	9.1
	双向病人通话系统
	具备

	9.2
	防磁降噪耳机
	具备，可降噪并进行通话或音乐播放

	9.3
	检查通道通风系统
	具备，可在床旁调节

	9.4
	检查通道照明系统
	具备LED孔径照明系统，可在床旁调节

	9.5
	嵌入式触控显示屏
	具备，磁体外壳两侧各1个

	9.6
	患者生理信号监控系统
	具备，无线传输，在床旁显示器中可读取和监测呼吸、心跳、脉搏等生命体征。

	9.7
	床旁患者信息系统
	具备，床旁显示系统可读取患者个人信息及检查基本信息

	9.8
	床旁技师帮助系统
	具备，床旁显示系统可提供交互式帮助系统辅助技师完成扫描前准备工作

	9.9
	患者紧急呼叫装置
	具备，提供防磁气动报警球

	9.10
	检查床最大承重
	≥250KG

	9.11
	检查床最低床位高度
	≤52cm

	9.12
	扫描床水平运动最大速度
	≥20cm/s

	9.13
	扫描床长度
	≥260cm

	9.14
	单次进床最大扫描范围
	≥205cm

	9.15
	多站扫描自动移床功能
	具备

	9.16
	床旁紧急制动按钮
	具备

	9.17
	床旁脚踏扫描开关
	具备

	十、
	辅助设备

	10.1
	无磁高压注射器
	1台

	10.2
	冷水机
	1套

	10.3
	精密空调
	1套

	10.4
	不间断电源（UPS）
	1套

	10.5
	无磁担架
	1台

	10.6
	影像工作站
	1套

	10.7
	机房屏蔽
	1套

	10.8
	4M医用显示屏
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