	数字减影血管造影系统（DSA）技术规格及要求

	一、
	设备用途：满足心、脑、周围血管的造影和介入治疗需要

	二、
	功能

	（一）
	高级功能

	1
	双透视功能

	1.1
	双透视导航：支持参考屏实时显示造影图像与透视图像叠加

	1.2
	双透视放大：支持参考屏显示实时放大图像

	2
	支持原厂3D采集和重建

	2.1
	3D血管采集：支持减影和非减影模式

	2.2
	3D重建时间≤10s

	2.3
	支持角度、窗值、层厚、渲染预设、VOI裁剪、缩放、平移、标注、3D测量、重置

	2.4
	支持发送3D角度、支持VR图像与C臂关联

	2.5
	支持多容积重建，数据源≥4

	3
	实时三维路图

	3.1
	支持3D Roadmap，允许SID、C臂角度调节、机架运动等

	3.2
	三维血管图像可随机架角度的变化而相应改变图像观察角度

	4
	支持原厂锥形束CT采集和重建

	4.1
	支持在正侧位进行锥形束CT扫描

	4.2
	采集范围≥200°

	5
	多模态影像融合引导

	5.1
	支持导入不同厂家的CT、MR图像，并于DSA图像融合显示

	5.2
	融合后的图像可用于二维实时透视图像的引导，应用场景包括神经和外周大血管等

	6
	支架精显

	6.1
	对带有冠脉支架的造影进行可视化增强，凸显支架形态，辅助用户精细化的观察冠脉支架结构和形态

	7
	冠状动脉定量分析功能

	7.1
	通过对来自全身的二维图像进行血管狭窄定量
分析，提供狭窄关键参数，辅助用户评估狭窄情况，制定治
疗方案。

	8
	左室定量分析功能

	8.1
	通过左心室分析应用，医生可以在冠心病介入手术对左心室造影图像进行心室分析，获取心室容积和射血分数，评估心脏射血功能是否正常

	（二）
	射线剂量防护技术

	1
	具有射线剂量监测功能

	2
	具备剂量报告功能

	3
	高清低剂量算法，  （厂家提供各自最新的独立高清低剂量算法）

	3.1
	针对于器官运动的自动配准，脑部、胸腹部、四肢等采用特定的柔性配准方式   

	3.2
	 图像增强技术，采用高低频信号分离方式独立增强各频段信号，实现动态影像增强，并可实现低造影剂下成像

	3.3
	噪声削减技术，通过时间及空间降噪，使用更多的图像和更大的邻域范围提升图像信噪比          

	（三）
	患者数据管理

	1
	数据导入：支持将DICOM格式的患者图像数据从PACS、CD、DVD、USB导入到本机

	2
	数据归档：支持将DICOM、TIF、JPEG、BMP格式的患者图像归档至CD、DVD、USB、PACS

	3
	图像打印：支持DICOM打印机打印患者图像

	4
	最大数存储量：≥10万幅图像

	三、
	技术性能

	1
	机架系统（C型臂）

	1.1
	全自动悬吊式单向C型臂，具备天轨，机架可在天轨中滑动，可覆盖全身。

	1.2
	机架可进行等中心旋转

	1.3
	机架多位置预设，存储位置≥55种

	1.4
	CRA:≥90°

	1.5
	CAU：≥90°

	1.6
	RAO:≥180°

	1.7
	LAO:≥120°

	1.8
	L臂旋转范围≥±135°

	1.9
	C 型臂弧深≥92cm

	1.10
	等中心到地面≤107cm

	2
	导管床

	2.1
	满足全身检查、治疗的要求

	2.2
	床面材质为碳纤维材料

	2.3
	纵向运动范围：≥125cm

	2.4
	横向运动范围：≥±18cm

	2.5
	床面升降范围：≥30cm

	2.6
	最大患者承重≥250kg

	2.7
	床长度：≥310cm

	2.8
	床面旋转角度：≥270°

	3
	检查室内控制系统

	3.1
	床旁液晶触摸屏系统

	3.2
	控制屏可置于导管床 3 边，或者控制室内，便于医生操作

	3.3
	导管床运动控制

	3.4
	C型臂SID调节、限束器控制

	3.5
	透视剂量调节

	3.6
	选择机架工作位并调用

	4
	控制室并行处理工作站

	4.1
	透视或曝光时可进行图像处理和存档浏览等工作，可独立运行

	4.2
	可同时浏览两个序列

	4.3
	可同时处理不同病人的信息

	5
	高压发生器

	5.1
	高频逆变发生器，功率≥100kW

	5.2
	最大管电流：≥1000mA

	5.3
	逆变频率：≥100kHZ

	5.4
	最小管电压：≤40kV

	5.5
	最短曝光时间：≤1ms

	5.6
	最大管电压：≥125kV

	5.7
	全自动曝光控制，无需测试曝光

	6
	X射线球管

	6.1
	球管阳极热容量：≥3.7MHu

	6.2
	液态金属轴承球管

	6.3
	球管阳极转速≥9000转/分钟

	6.4
	球管焦点≥3个

	6.5
	大焦点≥1.0mm

	6.6
	小焦点功率≥19KW

	6.7
	大焦点功率≥95KW

	6.8
	球管内置栅控技术，非高压发生器控制脉冲透视，以消除传统脉冲透视产生的软射线

	6.9
	球管带有防碰撞保护装置

	6.10
	球管阳极散热功率≥6500W

	7
	平板探测器

	7.1
	探测器类型：≥16bits非晶硅数字化平板探测器

	7.2
	最大有效成像视野(边长) ≥28cm X 38cm

	7.3
	≥6种物理成像视野，以适应不同部位的介入需要

	7.4
	平板探测器分辨率：≥3.25 LP/mm

	7.5
	像素尺寸：≤154μm
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	最大灰阶输出：≥16bits

	7.7
	DQE：≥77%

	7.8
	平板可90度旋转

	7.9
	平板探测器无需独立冷却装置

	8
	图像显示器

	8.1
	控制室：≥19 英寸医用高分辨率 LCD 显示器，≥2台

	8.4
	操作室：≥19 英寸医用高分辨率 LCD 显示器，≥4台

	9
	图像处理系统

	9.1
	透视：脉冲频率≥6档

	9.2
	最小脉冲透视帧频≤0.5fps

	9.3
	最大脉冲透视帧频≥30fps

	9.4
	透视：存储最多60s，最多1000frame

	9.5
	高分辨率DSA采集方面支持2K采集 

	9.6
	高速DSA模式，帧频≥30fps采集

	9.7
	数字电影最高帧频≥30fps

	9.8
	具有在实时屏上用指针进行控制室和检查室的教学和互动 

	9.9
	具有在实时图像上添加图形，用于手术定位

	9.10 
	具有放大缩小平移、翻转、标注、反色、还原

	9.11
	具有窗宽窗位调节、边缘增强调节

	9.12
	具有电子光栅

	9.13 
	具有减影和原像切换及剖背景调节

	9.14
	具有移动/替换蒙片

	9.15
	具有最大造影剂充盈图像

	9.16 
	具有自动校准、导管校准、长度校准

	9.17
	测量包括直线测量、曲线测量、比例测量、角度测量

	9.18
	Roadmap可实时调节血管、导管对比度及解剖背景

	9.19 
	具有在roadmap过程中自动进行运动伪影消除

	9.20 
	具有用DSA的图像做roadmap

	10
	网络与接口

	10.1
	具有 DICOM Send 功能

	10.2
	具有 DICOM Print 功能

	10.3
	具有 DICOM Query/Retrieve 功能

	10.4
	具有 DICOM Worklist 功能

	10.5
	高压注射器接口

	11
	辅助设备

	11.1 
	高压注射器          1套

	11.2
	高端双有创多参数监护仪     1套

	11.3
	三通道微量注射泵（三类器械）        1台

	
	



