新乡市残联残疾人辅助器具购置项目参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 详细配置需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮椅 | 140 | 辆 | 0.06 | 8.4 | 1．车架选用航钛高强度A3钢焊接而成，表面经电镀处理。 2、刹车结构：采用肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面。 3、脚踏板采用偏心装置锁紧，方便进行高度调节. 4、加厚海绵垫。 5、8寸（20cm）PVC万向前轮耐磨，24英寸（60cm）实心后轮。 6、总长1043mm（±20）,总宽663mm（±20）,总高864mm（±20）,车架材质/管径*厚度A3/φ22*1.5T,净重量20kg,承重量100kg。 |  |
| 2 | 双拐 | 78 | 副 | 0.018 | 1.404 | - 1.高度：111-131cm（±10），主体部分管径：19mm；腿部管径：22mm；调节管管径25mm，壁厚1.2mm。 - 2.产品材质：主体材质为优质铝合金材料；TPE柔性、舒适手柄套；脚垫材质为防滑橡胶材料。 - 3.产品特点：高度可调，把手舒适，安全稳定。 |  |
| 3 | 助行器 | 103 | 个 | 0.03 | 3.09 | 1、材质为优质钢质，表面经喷涂处理。 2、车架四脚配有伸缩管，可供用户随意调节适用高度。 3、座垫采用加厚海绵人造皮革,耐用、防水。 4、PVC把手：不吸汗、不易破损、变形且使用寿命长. 5、前置：2个5"PVC轮。后配：防滑耐磨胶脚，能让用户轻松安全方便前行。 6、可折叠式车型，折叠轻便、操作方便、结构可靠的优点,能节省占用空间位置。 7、总长46.5cm（±5）,总宽50.5cm（±5）,总高69.5-87cm（±5）,主架25.4mm管，管厚1.25mm |  |
| 4 | 坐便椅 | 95 | 个 | 0.03 | 2.85 | - （1）椅架：材质为优质钢材，带靠背、固定扶手，安全性能好，美观耐用。 - (2）外形尺寸：长宽高：58×56.5×92cm（误差±10）， - (3）椅脚：高度可调，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳。 - （4）座便器：厕板与便桶为工程聚丙材料制作，强度好、触感舒适、座便器可卸下、大架可折叠；高度可调节。 - （5）承重量100kg。 |  |
| 5 | 助听器 | 110 | 台 | 0.2 | 22 | - 最大OSPL90 (dB) ≥138 - 高频平均OSPL90 (dB) ≥125 - 高频平均满档声增益(dB)≥56 - 感应拾音线圈灵敏度高频平均值(dB) ≥78 - 频率响应范围(Hz)：200-6000 - 总谐波失真(THD)≤2% - 等效噪声(dB )：≤28 - 电池耗电(mA)≤1.8 - 全数字信号处理 - 无线蓝牙直连 - 双麦克风技术 - 独立可调通道：4个 - 线性移频 - 聆听程序设置：3个 - 原为声学优化 - 双变速压缩 - 仿真耳廓 - 高保真输入 - 自适应方向性 - 环境噪声抑制 - 瞬态噪声抑制 - 音量控制 - 输出压缩 - 禅音抑制耳鸣技术 - 语音提示 - 反向聚焦 - 无线功能 - 双耳言语增强 - 声音场景分析技术 |  |
| 6 | 防褥疮床垫 | 59 | 个 | 0.04 | 2.36 | - 1. 材质采用优质尼龙PVC材料制作，柔软舒适，经久耐用，有效防治褥疮。带便孔床垫，方便病人大小便，每12分钟循环充放气 - 2.气垫规格：2000×900mm - 3.最大出气压：不大于14kpa。电源电压：AC220v 50Hz - 4.承重力：100KG |  |
| 7 | 手杖 | 79 | 根 | 0.006 | 0.474 | 管材：采用直径22*1.2厚，下肢19*1.2的铝合金管制成，表面氧化亮面，10孔可调； 手柄：弓形塑料手柄， 脚垫：材质为防滑耐磨的橡胶脚垫，内有铁垫片加强,防止被管戳穿； |  |
| 8 | 四角手杖 | 78 | 根 | 0.01 | 0.78 | - 1、采用高强度氧化铝管上支、A3钢电镀下支、整体防锈能力强。 - 2、上支、下支冲有调节孔可供使用者随意调节适用高度,管内装有弹珠按钮，轻松一按可徒手轻松调节，伸缩自如，定位安全可靠； - 3、下支四脚管做支撑，扩大受力面积。 - 4、下支四脚都套有耐磨防滑胶脚，弹性佳。 5、PVC把手不吸汗、不易破损、变形，且使用寿命长。 |  |
| 9 | 洗浴椅 | 74 | 个 | 0.03 | 2.22 | 主架：高强度铝合金材质材制成，管直径25mm，壁厚1.2mm，2.0mm，强度高，重量轻，表面采用阳极氧化处理，防水防生锈。 2、坐板尺寸：长40cm*宽30cm*高2.5cm，由高强度工程塑胶料一次注塑成型，经久耐用，表面有排水孔； 3、靠背高度：宽43cm，高35cm，靠背面板采用优质ABS工程塑料； 4、脚管：高强度铝合金材质材制成，管直径28mm，壁厚1.2mm，四只脚腿高度6档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配用大底斜形橡胶防滑脚垫； |  |
| 10 | 上肢假肢 | 5 | 例 | 0.4 | 2 | 树脂接受腔：材料符合规定的医用标准，适合在人体表面直接接触使用；原材料不会带来任何对健康有影响的风险。 手套：材料硅胶手套。 骨架：优质合金铝，表面经阳极处理，耐腐蚀。 肘关节：高强度不锈钢，拨动手柄可多角度被动自锁。 美容手头：手头骨架采用优质铝合金，表面采用阳极处理。手头张开距离≥85mm，手指捏力≥5N ，腕关节直径Ф45mm，大拇指尖到腕关节底部的距离124mm，大拇指可扳动打开，分为大中小以及儿童用。 |  |
| 11 | 大腿假肢 | 5 | 套 | 0.6 | 3 | 大腿接受腔： ①材质：树脂接受腔，对人体无毒、无味、无刺激，配合大腿弯管阀门装置。材料符合规定的医用标准，适合在人体表面直接接触使用；原材料不会带来任何对健康有影响的风险。 ②其他辅料根据大腿围长可适配选用，内腔使用无缝材料； 四连杆膝关节： ①材质：钛合金； ②最大屈曲角度度≥110度。 ③承重≥100KG。 动踝关节： ①材质：钛合金； ②规格为22cm-25cm/26cm-30cm,最大适用体重≥100Kg； ③表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点； ④适用于22cm-30cm的假脚，均可通过使用硬度不同的后缓冲块，对假脚进行调节； ⑤零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐； 动踝脚板： ①规格为22cm-30cm,由木脚芯和聚氨酯材料制作而成，强度高，耐用性好，更加适用于农村或山区患者装配，分为左右脚，每件独立包装； ②最大适用体重≥100Kg； 大腿假肢其它连接组件要求为钛合金。 |  |
| 12 | 小腿假肢 | 5 | 套 | 0.4 | 2 | 小腿接受腔： ①材质：树脂接受腔，对人体无毒、无味、无刺激。材料符合规定的医用标准，适合在人体表面直接接触使用；原材料不会带来任何对健康有影响的风险。 ②其他辅料根据小腿围长可适配选用，内腔使用无缝材料； 动踝关节： ①材质：钛合金； ②规格为22cm-25cm/26cm-30cm,最大适用体重≥100Kg； ③表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点； ④适用于22cm-30cm的假脚，均可通过使用硬度不同的后缓冲块，对假脚进行调节； ⑤零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐； 动踝脚板： ①规格为22cm-30cm,由木脚芯和聚氨酯材料制作而成，强度高，耐用性好，更加适用于农村或山区患者装配，分为左右脚，每件独立包装； ②最大适用体重≥100Kg； 小腿假肢其它连接组件要求为钛合金。 |  |
|  | 合计 | 831 |  |  | 50.578 |  |  |