采购需求

一、采购标的

1. 采购标的

本项目采购内容为采购一套超声内镜系统，包含设备的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等。本项目不接受进口产品。

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交货期：合同签订后30日历天

交货地点：郑州市第一人民医院

- 付款条件（进度和方式）

付款方式：第五章合同

- 付款比例：第五章合同

- 售后服务（质保期）

质保期：四年（原厂质保）

- 其他

- 提供供货方案、安装、调试方案、培训方案、应急方案、售后服务方案等内容

三、技术参数

设备参数：

| 申请科室 | 消化内科 | 设备名称 | 超声内镜系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 一、总体要求 |  |  |  |
| ★1.所投产品：医用内窥镜图像处理器、医用内窥镜冷光源、电子上消化道内窥镜、电子下消化道内窥镜、超声电子上消化道内窥镜须为同一品牌; |  |  |  |
| ★2.所投产品，可适配医用内窥镜图像处理器同品牌的电子胃镜、电子肠镜;（提供NMPA注册证或国家药品监督管理局数据查询页面佐证） |  |  |  |
| 3.支持镜体一键式热插拔; |  |  |  |
| 4.具有特殊光染色功能;可显示≥2种特殊光染色模式图像; |  |  |  |
| （一）医用内窥镜图像处理器： |  |  |  |
| 1.高清视频信号（DVI）输出视频分辨率≥1920*1080; |  |  |  |
| 2.具有DVI、SDI、VGA、S-VIDEO等信号输出方式; |  |  |  |
| 3.具有红色调、蓝色调及饱和度调节功能; |  |  |  |
| 4.具有自动增益功能:开/关; |  |  |  |
| 5.具有≥3种测光模式。 |  |  |  |
| 6.具有色彩增强功能; |  |  |  |
| 7.具有轮廓强调功能; |  |  |  |
| 8.具有构造调节功能; |  |  |  |
| 9.对比度调节功能≥3种； |  |  |  |
| 10.具有白平衡自动修正功能; |  |  |  |
| 11.具有电子放大功能; |  |  |  |
| 12.具有内置病例管理系统，可脱离外置工作站进行病例管理，可查看、编辑、保存、预览、打印病例报告及病例报告检索; |  |  |  |
| 13.可通过USB接口一键导出视频、图像、报告等信息; 14.具有图像冻结功能，可通过镜体按钮、键盘、脚踏开关控制冻结功能; |  |  |  |
| （二）、医用内窥镜冷光源： |  |  |  |
| ★1.采用≥4路LED冷光源; |  |  |  |
| 2.支持≥4种照明模式; |  |  |  |
| 3.具有特殊光染色技术; |  |  |  |
| ★4.光源灯泡平均连续使用寿命≥15000小时; |  |  |  |
| 5.具有手动和自动两种调光模式; |  |  |  |
| 6.灯泡寿命具有指示灯显示，可随时掌握剩余寿命情况; |  |  |  |
| 7.具有透光功能; |  |  |  |
| (三)、彩色多普勒超声诊断系统： |  |  |  |
| 1.具有≥21英寸高分辨率医用液晶显示器; |  |  |  |
| 2.具有≥10英寸彩色液晶触摸屏; |  |  |  |
| 3.主机前置≥3探头接口，全部激活; |  |  |  |
| 4.触摸屏可独立调整角度; |  |  |  |
| 5.控制面板可上下升降，左右旋转; |  |  |  |
| 6.多语言操作界面，支持中文键盘输入; |  |  |  |
| 7.焦点个数：≥11个，焦距位置可调; |  |  |  |
| 8.斑点噪音抑制至少0-7档可调; |  |  |  |
| ★9.成像模式至少包含：B模式，彩色多普勒、能量多普勒、频谱多普勒成像、方向能量多普勒、组织谐波、弹性成像、组织造影; |  |  |  |
| 10.支持B/C双实时，一键隐藏血流; |  |  |  |
| 11.具备穿刺引导线; |  |  |  |
| 12.内置存储空间≥1T; |  |  |  |
| 13.视频接口至少包含：HDMI、DVI、VIDEO配置； |  |  |  |
| （四）超声电子上消化道内窥镜（扇扫型）： |  |  |  |
| 1.景深：覆盖3-100mm； 2.视野角：≥138°； |  |  |  |
| 3.视野方向：前斜视45°； |  |  |  |
| 4.弯曲角度：覆盖上≥129°、下≥129°，覆盖左右≥118°； |  |  |  |
| 5.先端部外径：≤15mm； |  |  |  |
| 6.插入部外径：≤12.8mm； |  |  |  |
| 7.器械孔道/钳道内径：≥3.7mm； |  |  |  |
| 8.工作长度≥1200mm； |  |  |  |
| 9.镜体全长≥1450mm； |  |  |  |
| 10.扫描方法至少包含：电子扇形扫描； |  |  |  |
| 11.超声扫描范围：≥120°； |  |  |  |
| 12.扫描模式至少包含：B模式、PW模式、C模式、THI模式； |  |  |  |
| 13.标称频率范围：覆盖4-12MHz或5-13MHz； |  |  |  |
| 14.接触方法：至少包含无菌脱气水浸泡法、直接接触法； |  |  |  |
| （五）超声电子上消化道内窥镜（环扫型）： |  |  |  |
| 1.景深：覆盖3-100mm； |  |  |  |
| 2.视野角：≥138°； |  |  |  |
| 3.视野方向：直视或斜视； |  |  |  |
| 4.弯曲角度：覆盖上≥130°、下≥90°，覆盖左右≥70°； |  |  |  |
| 5.先端部外径：≤14mm； |  |  |  |
| 6.插入部外径：≤12.5mm； |  |  |  |
| 7.器械孔道/钳道内径：≥2.2mm； |  |  |  |
| 8.工作长度≥1200mm； |  |  |  |
| 9.镜体全长≥1450mm； |  |  |  |
| 10.扫描方法至少包含：电子环形扫描； |  |  |  |
| 11.扫描模式至少包含：B模式、PW模式、CFM模式、M模式； |  |  |  |
| 12.标称频率范围：覆盖5-12MHz； 13.接触方法：至少包含无菌脱气水浸泡法、水囊法； |  |  |  |
| （六）电子上消化道内窥镜（治疗胃镜）： |  |  |  |
| 1.景深：覆盖2-100mm； |  |  |  |
| 2.视野角：≥145°； |  |  |  |
| 3.弯曲角度：覆盖上≥210°、下≥120°，覆盖左右≥100°； |  |  |  |
| 4.先端部外径：≤9.8mm； |  |  |  |
| 5.插入部外径：≤9.9mm； |  |  |  |
| 6.器械孔道/钳道内径：≥3.2mm； |  |  |  |
| 7.工作长度≥1050mm； |  |  |  |
| 8.镜体全长≥1400mm； |  |  |  |
| 9.具有辅助送水功能 |  |  |  |
| 10.使用年限：≥7年 |  |  |  |
| （七）电子下消化道内窥镜（肠镜）： |  |  |  |
| 1.景深：覆盖2-100mm； |  |  |  |
| 2.视野角：≥170°； |  |  |  |
| 3.弯曲角度：覆盖上≥180°、下≥180°，覆盖左右≥160°； |  |  |  |
| 4.先端部外径：≤11.7mm； |  |  |  |
| 5.插入部外径：≤11.8mm； |  |  |  |
| 6.器械孔道/钳道内径：≥3.2mm； |  |  |  |
| 7.工作长度≥1300mm； |  |  |  |
| 8.镜体全长≥1650mm； |  |  |  |
| 9.具有辅助送水功能； |  |  |  |
| 10.具有刚度可调功能； |  |  |  |
| 11.使用年限：≥7年 |  |  |  |
| (八)、4K超高清手术医用显示器： |  |  |  |
| 1.≥32英寸4K全高清医用液晶显示器1台； 2.分辨率≥3840×2160； |  |  |  |
| 3.信号输入包含：DVI/DP/HDMI/SDI。 |  |  |  |
| (九)、内窥镜专用台车： |  |  |  |
| 1.具有键盘托盘 |  |  |  |
| 2.配备隔离电源 |  |  |  |

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 医用内窥镜图像处理器 | 1 |
| 医用内窥镜冷光源 | 1 |
| 彩色多普勒超声诊断系统 | 1 |
| 超声电子上消化道内窥镜(扇扫) | 1 |
| 超声电子上消化道内窥镜(环扫) | 1 |
| 电子上消化道内窥镜（治疗胃镜） | 1 |
| 电子下消化道内窥镜（肠镜） | 1 |
| 内窥镜专用台车 | 1 |
| 医用显示器 | 1 |