高清电子胃肠内窥镜系统技术参数

注：●为必须满足项，▲为重要参数

● 一、配置清单（总体要求：在投标时提供不低于以下机型，如

内镜系统富士EP-8000搭配800、700系列内镜,

奥林巴斯CV-1500-C搭配1500、290系列内镜,

宾得EPK-i8020搭配i20内镜,

开立650主机搭配650系列内镜,其他厂家均应提供最高端型号，并提供承诺函，格式自拟，（1）-（5）所投产品为同一品牌，且所投产品可兼容同一品牌超声主机、超声内镜，提供佐证材料）

- 图像处理装置（≥4色LED光源）1台、

- 高清电子治疗胃镜1根、

- 高清电子放大胃镜1根、

- 高清电子放大结肠镜1根、

- 高清电子结肠镜1根、

- 医用4K高清液晶监视器 1台、

- 内镜用二氧化碳送气装置1台、

- 医用内窥镜送水装置1台、

- 内窥镜专用台车1台。

二、技术参数：

（1）图像处理装置

1、控制模式：自带触控式控制面板，方便控制及设置内镜下常用操作。

2、具有自动增益功能，因内镜前端距离目标太远而光线不足时，图像信号可以电子增强。

3、具有预冻结模式,冻结图像清晰（提供实操冻结图像证明）。

4、信号输出模式：具备12G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI等高清端口，可将毛细血管和细微的粘膜结构准确清晰的显示出来。

5、具备构造和色彩强调成像技术：联合强调粘膜表面的结构、色调和亮度，使白光下粘膜纹理更清晰，更容易观察病变。

▲6、图像处理装置一体式设计，可以输出4K信号。

7、光源寿命：≥10000h（提供售后服务承诺）。

8、具有远端观察功能：保持近端亮度的同时，提高远端暗处的亮度。

9、具备特殊光成像技术：用于提高深层血管和出血点的可视性，辅助提升内镜下诊疗操作。

10、电子放大功能：≥3种模式切换。

11、测光模式：≥3种，自动、平均、峰值等。

12、可兼容同一品牌高清电子胃镜、肠镜、十二指肠镜、电子环扫超声胃镜、电子凸阵超声胃镜。

▲13、可兼容同一品牌超声小探头系统、超声支气管镜等。

14、工作站配置要求：CPU（不低于i7系列）、独立显卡、内存≥16G、硬盘≥1T、高清显示器（分辨率3840×2160，尺寸≥32英寸）。

（2）高清电子治疗胃镜

1、视野角≥：140°；

2、视野深度：≤3-100mm；

3、视野方向：0°（前视）；

4、弯曲角度：向上≥210°、向下≥120°、向左≥100°、向右≥100°；

5、先端部外径：≤9.8mm；

6、插入部外径：≤9.9mm；

7、活检孔内径：≥3.2mm；

8、有效长度：≥1030mm；

9、内镜防水设计，一键式插拔内镜（无需防水帽）；

10、最小可视距离≥3mm。

（3）高清电子放大胃镜

1、内镜观察焦点≥2个，具有不同焦距的观察模式；

▲2、不同焦距模式下视野均需≥140°；

3、放大模式最小景深范围：≤2mm；

4、弯曲角度：向上≥210°、向下≥90°、向左≥100°、向右≥100°；

5、先端部外径：≤10.0mm；

▲6、插入部外径：≤9.8mm；

7、活检孔内径：≥2.8mm；

8、有效长度：≥1030mm；

9、导光束：≥3条；

10、光学放大倍率：≥95倍；

11、镜体操作部具有≥5个遥控按钮，可按需要将主机功能设置在任意按钮上。（4）高清电子放大结肠镜

1、内镜观察焦点≥2个，具有不同焦距的观察模式；

▲2、各种焦距模式下视野均：≥160°；

3、放大模式最小景深范围：≤2mm；

4、弯曲角度：向上≥180°、向下≥180°、向左≥160°、 向右≥160°；

5、先端部外径：≤13.5mm；

6、插入部外径；≤12.8mm；

7、活检孔内径：≥3.7mm；

8、导光束：≥3条；

9、具备智能弯曲、精准传导、渐变硬度功能；

10、光学放大倍率：≥85倍；

11、镜体操作部具有≥5个遥控按钮，可按需要将主机功能设置在任意按钮上。

（5）高清电子结肠镜

1、视野角：≥170°；

2、视野深度：2-100mm；

3、视野方向：直视；

4、弯曲角度：向上≥180°、向下≥180°、向左≥160°、 向右≥160°；

5、先端部外径：≤12.5mm；

6、插入部外径：≤12.2mm；

7、活检孔内径：≥3.2mm；

8、具备智能弯曲、精准传导、渐变硬度功能；

9、内镜防水设计，一键式插拔内镜（无需防水帽）；

10、具备附送水功能；

▲11、导光束：≥3条。

（6）、医用4K高清液晶监视器

1、监视器≥31英寸；

2、屏幕长宽比16:9，输入/输出端口包括SDI,DVI等。