亚低温治疗仪技术参数

1.双路输出，有升降温模式。

2.水温设置:降温5-39°C;最高精度±0.1°C。

3.体温传感器测量范围:28°C~43°C;最高精度±0.2°C。

4.复温功能:具备复温功能。

5.制冷空载平均速度:≥1°C/min;制热空载平均速率:≥0.5°C/min。

6.制冷方式:压缩机制冷。

7.报警:缺水报警、传感器脱落报警.

8.控制方式:单片机，连续制冷/升温，自动控温。

9.功率:700W

10.噪声:≤56dB(A)

11.显示:LCD液晶独立显示。

12.冰毯冰帽采用TPU材料，头部全包式冰帽。

13.适用范围:主要用于脑损伤患者及高热患者的物理降温治疗。