技术参数及要求

- 功能及技术要求：

- 226Hz鼓室图，同侧声反射。可选配1000Hz鼓室探测音。

- 离体式声导抗探头设计，坚固耐用，不易损坏设备，轻松应对各类患者。

- 人性化配件设计，含肩带、腕带、测试校准腔等，探头有测试状态指示灯。

- 内置双校准数据，压耳式、入耳式耳机按需求随时切换。

- 支持儿童模式。

- 坚固、耐用、准确的耳机。

- 内置热敏打印机，一键打印测试报告。

- 可连接GSI Suite软件进行数据管理，报告可按用户要求自由设计。

- 尺寸：31.8 cm W x 36.8 cm D x 11.9 cm H。

- 重量： 2.3 kg。

二、技术指标

鼓室图：

- 探测音：226 Hz（1000 Hz 选配）

- 精度：±2%

- 声压级：

226Hz：85.5 dB SPL，±2.0 dB，在2.0cm3耦合器中测量；

1000 Hz：75 dB SPL，±2.0 dB，在2.0cm3耦合器中测量

- 谐波失真：<3%

- 声导纳范围：226Hz：0.0至1.5 cm3或0.0至3.0 cm3；1000 Hz：0.0至5.0 mmho和0.0至10 mmho。范围自动调节

- 启动加压的ECV/腔体限制为：0.2至5.0cm3。

- 声顺值的准确性：±0.1cm3或±5%。

- 压力范围：+200至-400 daPa

- 为节省测试时间，压力扫描会根据情况自动停止。

- 压力精度：±10 daPa或±15%

- 扫描速率：226Hz：600 dapa/sec，1000Hz：200 daPa/sec ±10 daPa/sec。为提供更好的峰值声顺值，可自动调节。

- 扫描方向：从正到负

- 鼓膜图测试时间：约1秒

声反射：

- 频率：

226Hz探测音： 500、1000、2000、4000Hz

1000Hz探测音：500、2000、4000Hz

- 同侧声反射输出强度：

226Hz探测音：80-105dB HL

1000Hz探测音：80-95dB HL

- 精度：±3%

- 总谐波失真：小于110 dB HL的输出<5%，110 dBHL时<10%。

- 上升/下降时间：	5—10ms

- 同侧刺激信号与探测音时分复用：

226Hz：93 ms ON，66 ms OFF

1000Hz：62 ms ON，62 ms OFF

- 压力：

226Hz：：自动设置为峰值符合性时的压力，偏移量为+或–20 daPa，具体取决于峰值符合性的位置。

1000Hz：在所有测试中自动设置到环境压力（0daPa）。