无创呼吸机参数

- 基本要求

★1.1 具有三类医疗器械注册证，医用

1.2患者类型：用于成人辅助通气及呼吸支持

★1.3显示单元：显示器≥15.6英寸彩色全触屏平板示器，分辨率为1920X1080，方便医护人员对参数进行调节及观察。

★1.4电动电控呼吸机，内置涡轮驱动，无需配置空气压缩机，最大流速240L/min

1.5内置锂电池，电池工作时间不低于2小时。

1.6具备高压氧及低压氧接口。

1.7具有屏幕锁功能，可以进行屏幕锁定防止误触碰，造成通气参数改变。

2、通气模式

2.1 持续气道正压 NIV- CPAP

2.2自主/时间切换NIV- S/T

2.3 时间切换通气 NIV-  T（PCV）

★2.4 容量保证压力支持通气 NIV-VGPS或同等呼吸模式。

2.5 经鼻高流量湿化氧疗 HFT

2.6 具备窒息通气

2.7 可以进行波形冻结、屏幕拷贝、手动通气功能

- 参数设置

3.1目标潮气量： 100-2000ml

3.2呼吸频率：1-55bpm

3.3吸气时间：0.3-5s

3.4压力上升时间：0.1-2.0s

★3.5吸气压力（IPAP）：4-50cmH2O

★3.6呼气压力(EPAP)： 4-30cmH2O

3.7吸入氧浓度： 21%~100%

★3.8持续气道正压（无创呼吸）： 4-25cmH2O

3.9压力释放量（Crelief）：多个档位可调节。

3.10吸气压力最大值（Pmax）： 6-50cmH2O

3.11吸气压力最小值（Pmin）： 5-30cmH2O

3.12吸气触发灵敏度（Trigger）：多挡可调节

4、监测参数

4.1 压力类： 气道峰压（Ppeak）， EPAP

4.2 容量、流速类：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、总漏气量

4.3 波形： 压力-时间 容量-时间、流速-时间

4.4吸入氧浓度、血氧饱和度、脉率、呼末二氧化碳浓度

5、报警参数

5.1 气道高压报警、气道低压报警、呼气末压力高低报警、总计呼吸频率高低报警、氧浓度高低报警、分钟通气量高低报警、脉率高低报警、SPO2低报警。

无创呼吸机管路耗材开放。