眼科光学生物测量仪技术参数

主要技术指标

★1．信号光源0CT：中心波长1050± 20nm

2.眼轴长(AXL)测量范围: 13 mm – 36.0mm

3.眼轴长测量精度：±0.02mm,显示精度： 0.01mm

4.中央角膜厚度CCT测量范围：0.2mm-1.2mm

5.角膜曲率半径R:4mm–12mm

6.角膜曲率半径测量精度：±0.05mm,显示精度：0.01mm

- 7.前房深度ACD测量范围：1.5mm-4mm

8.晶体厚度LT测量范围：2mm-5mm

9.晶体厚度测量精度：±0.05mm,显示精度：0.01mm

- 10.瞳孔直径PD测量范围：1.5mm-13.5mm

11.瞳孔直径测量精度：±0.1mm，显示精度：0.01mm

12.白到白距离WTW测量范围：6-16mm

13.白到白距离测量精度：±0.1mm, 显示精度：0.01mm

14.角膜散光轴测量范围：0 º-180 º

15.具有SRK/T、SRK/Ⅱ、Holladay 1、HofferQ、Haigis、Haigis-L、Shammas-PL、Kane人工晶体计算公式。

- ★16.可视化测量，可呈现角膜和视网膜层的OCT图像。

★27.支持散光晶体、多焦点晶体个性化选型与手术方案设计，生成标准化手术规划报告，适配屈光性白内障精准诊疗。