角膜内皮细胞显微镜

招标参数

一、设备用途：用于眼角膜内皮细胞显微放大检查、摄像及角膜厚度测量,在医疗机构使用。

二、主要技术参数与性能指标：

1.照相捕捉范围：≥0.25mm×0.54mm

2.分辨率：≥135线/mm

3.拍摄方法：全自动/半自动/手动

4.手动拍摄：使用3D操作手柄，可拍摄角膜内皮任意位置。

5.多模式瞄准与拍摄：可瞄准追踪+自动拍摄、瞄准追踪+手动拍摄、瞄准扫查+自动拍摄、瞄准扫查+瞄准手动、瞄准手动+手动拍摄等多组模式选择进行特异性病号的拍摄。

6.手动/自动切换：可在自动拍摄和手动拍摄进行切换，亮度可手动调整;

7.特异性疾病检测：可对角膜失代偿特异性病号进行检查，且检出率高。

8.角膜厚度测量范围和精度：300μm-700μm；+/-10μm。

9.拍摄测量区域：固视灯≥13点，其中旁中心点≥6点。

10.对焦方式：全自动3D对焦，自动拍照，左右眼一键切换。

11.显示分析参数：包含①内皮细胞密度②平均细胞面积大小③标准细胞面积标准差④细胞面积变异系数⑤最大细胞面积⑥最小细胞面积⑦内皮细胞厚度⑧分析细胞总数

12.分析时间：2秒内自动完成拍摄范围内的所有细胞分析。

13.分析方法：中心/核心分析法、 L计数分析法、轮廓法。

14.显示屏≥8英寸彩色液晶触摸屏

15.数据库：可存储≥6000组数据,同一界面显示同一名患者的所有检查结果缩略图，包括内皮照片及参数值,进行数据对比、随访。

16.暗区分析：能对内皮细胞的暗区进行自动测量标示及分析。

17.主机移动范围：≥80mm（X轴），≥40mm（Y轴），≥50mm （Z轴）。

18.主机一体化设计；内置分析软件，直接测量、分析、打印（支持内置、外置）。也可进行电脑工作站工作，进行测量、分析、打印。