全数字化超高档彩色多普勒超声诊断仪

一、设备名称：全数字化超高档彩色多普勒超声诊断仪

二、数量：一台

三、设备用途说明及主要要求：

3.1用途：主要用于腹部、心脏、妇产科、外周血管、小器官、肌骨、介入等方面的临床超声诊断和科研，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求

3.2提供的超声设备必须为本品牌最高系列机型和最新软硬件版本

3.3 投标设备要求为2024年或之后最新注册产品

系统可选配融合导航成像技术，支持与同品牌的CT或MRI等设备进行多影像融合对比。
3.4 投标设备要求具有国家药监局NMPA三类注册证

四、主要规格及系统概述：

4.1 彩色多普勒超声诊断仪包括：

4.1.1 ≥23英寸高分辨率宽屏显示器，分辨率为1920 × 1080，采用灵活、可调节支撑臂

4.1.2高技术平台，应用最新智能波束形成技术，包括多同步脉冲激励、多声束高密度接收及多谐波声束复合等技术

▲4.1.3超声切面厚度方向能够进行所有深度的连续精确聚焦，实现超薄切面成像。 可进行薄、厚超声切面的控制调节，灰阶模式和彩色模式的超声切面厚度可分别独立调节(提供证明文件)

4.1.4 多路并行复合数据流处理技术，能够以多路并行方式高速处理巨大的数据量

4.1.5 声束匹配技术或组织特异性优化成像，根据声束在组织内传播的声学特性差异，进行接收聚焦补偿，提高组织细节分辨率，适用于所有凸阵、线阵等探头，调整档位可视可调，支持自动匹配。

4.1.6 组织谐波成像≥3种不同方式的组织谐波成像技术

4.1.7同时发射低频/高频两个不同频率的基波，接收二次谐波和高、低频波的差量波，提高图像的分辨率和穿透力

4.1.8 空间、频率双复合成像技术，增强组织的边界显示，减少斑点噪声

4.1.9 高分辨率血流成像，采用宽带多普勒技术，实现血流的高分辨和高帧频显示，无外溢显示≤0.2mm的血管血流

4.1.10精确成像技术，实现组织结构更清晰、更自然显示

4.1.12组织多普勒成像，支持相控阵探头、凸阵探头和腔内探头

4.1.13 穿刺针增强显示，可独立调整穿刺针的显示增益，增强级别多档可调。

4.1.14具备心尖扩展成像：相控阵心脏探头采用凸阵扩展技术，实现心尖宽视野显示

▲4.1.15超微细血流成像，显示低速血流信号，具备独立按键

- 彩色标尺具有速度范围显示，最低显示≤0.2cm/s（提供实机截图证明）

- 支持凸阵、线阵与相控阵探头（提供证明文件）

- 具有血管指数定量，计算血流信号在目标区域内的像素、面积及像素比

- 低机械指数，可以在造影成像模式下单独打开该模式，增强血管架构的显示

4.2 测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）

4.2.1 一般测量

4.2.2 心脏功能测量与分析

4.2.3 妇、产科测量与分析

4.2.4 血管血流测量与分析

4.2.5 血管内中膜自动测量自动测量颈动脉内膜-中膜厚度，可测最大值、平均值等多个参数，并提供C10值

4.2.6 颈后透明层自动测量

4.2.7 血管指数分析工具，可定量评估感兴趣区域内的血流密度

4.2.8 2D直方图分析工具

4.2.9 M型成像单元，支持360度任意旋转M型取样线

4.2.10宽频可变频成像技术，灰阶、彩色、频谱支持独立变频，中心频率可视可调、具体频率数值可显示

4.2.11小儿髋关节测量，提供Alpha角和Beta角等参数测量

4.2.12多普勒频谱自动包络、测量与计算

54.2.13全自动左心射血分数的测量，并具有专门按键，对实时或存储的心脏图像，提供全自动的测量分析功能，机器自动识别左心室的舒张末期和收缩末期，并且以左右双幅图像显示，自动得出EF、SV等测量数值

4.3 输入/输出信号：

4.3.1 输入：外部视频输入

4.3.2 输出：复合彩色视频、S-Video、DVI（HDMI）、USB接口，USB接口≥5个

4.4 连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，装机后可正常使用

4.5 图像管理与记录装置：

4.5.1 内置超声图像存档与病案管理功能，在主机中完成病人静态图像和动态图像的存储、管理及回放，可完成硬盘、DVD/CD、USB存储盘等多种文件格式静态及动态图像的存储

4.5.2 支持原始数据存储（RAW DATA）

4.5.3采用内置双盘设置，包括固态盘SSD和硬盘HDD，提高机器启动和运行速度，SSD容量：≥256G；HDD容量：≥1T

五、技术参数及要求：

5.1 系统通用功能：

5.1.1 显示器：≥23英寸高分辨率宽屏显示器，可实现上下左右前后任意方位调节，可折叠

5.1.2 ≥12英寸彩色液晶触摸屏，滑动翻页设计，触摸屏位置可倾斜调节

5.1.3 操作面板设计简洁，控制按键数量≤35个，	显示器上具有操作导航功能

5.1.4 操作控制台可上下左右自由调节

5.1.5 探头个数：4个

5.1.6 激活成像探头接口≥4个，通用可互换（不包含笔式探头接口），2D与3D探头接口通用，可任意互换

5.1.7 系统最大成像深度≥50cm（依据探头）

▲5.2探头规格：

5.2.1性能，类型：超宽频带变频探头，中心频率的变频在屏幕上可视可调，可支持专业的中央开槽式介入探头（需提供技术白皮书和探头实物照片）

5.2.2 系统支持的探头频率范围：在2—33MHz之间选择，最高显示频率≥30MHz（提供证明文件）

5.2.3探头类型：相控阵、凸阵，线阵，双平面腔内、电子矩阵探头等

5.2.4相控阵探头：可视频率范围：2.0~6.0MHz，单晶体探头，最大成像角度≥117°

5.2.5凸阵探头：可视频率范围：2.0~6.0MHz，单晶体探头，最大成像角度≥140°

5.2.6线阵探头：可视频率范围：4.0~18.0MHz，

5.2.7:超高频探头:可视频率范围：8.0~24.0MHz，

5.3 二维灰阶成像主要参数：

5.3.1 智能高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹

5.3.2 A/D≥14bit

5.3.3 声束发射聚焦：发射≥8段；接收可连续聚焦

5.3.4 并行多倍信号接收技术，接收信号的方向≥64个

5.3.5 扫描线：最大每帧线密度≥500超声线（线阵探头）

5.3.6 回放重现：灰阶图像回放≥9900幅，回放时间≥180秒

▲5.3.7 增益调节：纵向增益STC（DGC）采用硬/软件双模式调节，分段≥8横向增益可进行调节，分段≥6

5.3.8成像速度：凸阵探头，全视野，18cm深度时，最高线密度下，帧速率≥50帧/秒

相控阵探头，全视野，18cm深度时，最高线密度下，帧速率≥200帧/秒

5.4 频谱多普勒：

5.4.1 方式： PWD、HPRF PWD、CWD

5.4.2 频谱显示具有自动包络、智能化显示功能

5.4.3 智能多普勒优化功能，可根据多普勒取样位置自动聚焦，多普勒标尺及基线可自动调节

5.4.4 最大可测量速度：PWD：最大血流速度≥17.0m/s

CWD：最大血流速度≥22.0m/s

5.4.5 最低测量速度：≤1mm/s（非噪声信号）

5.4.6 电影回放时间：≥200秒

▲5.4.7 取样宽度及位置范围：宽度0.3mm至20mm；多级可调（提供0.3mm截图证明）

5.5 彩色多普勒：

5.5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示

5.5.2 彩色增强功能：组织多普勒成像，方向性能量图，高分辨血流成像，超微血流成像

5.5.3 彩色和二维/频谱多普勒可独立变频

▲5.5.4 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30°

5.5.5 显示控制：零位移动分级可调、黑/白与彩色比较、彩色对比

5.5.6 彩色显示速度：超微血流模式最低平均血流显示速度≤2mm/s

5.5.7 彩色分辨率：最小血管空间分辨率≤0.2mm

5.5.8扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，最高线密度下,帧速率≥40帧/秒

相控阵探头，全视野，18cm深度时，最高线密度下，帧速率≥50帧/秒

5.6 超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调.