除颤监护仪技术参数

1、★屏幕：8.0英寸彩色屏，可显示≥6道参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。

2、★内置锂电池工作时间纯监护:≥6h ；除颤：支持360J放电≥260次，或 双相波200J放电≥360次。

3、防护等级IP55

4、★具备抗跌落性能，裸机可承受≥1.5m跌落冲击

- 5、除颤采用双相波技术，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。

- 6、设备适用于成人、儿童及新生儿患者，具备手动体外除颤、半自动体外除颤、体内除颤、和监护模式，手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分25档以上，最小能量为1J，最大能量可达360J。

- 7、主机具备快速切换硬按键，支持成人、儿童、新生儿快速切换以及性别快速切换，便于快速切换操作。

- 8、体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。体外除颤电极板手柄具有支持充电、放电、能量选择、记录、显示能量功能，具备接触阻抗指示状态和充电完成指示灯。

- 9、支持病人阻抗值实时显示，阻抗范围：体外除颤20~300Ω；体内除颤15~300Ω，适用于特殊体型患者。

- 10、★响应时间:充电到200J≤3S,除颤后心电基线恢复时间＜2.5S,从开始AED分析到放电准备就绪≤10S,便于快速进行抢救操作。

- 11、通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。

- 12、CPR传感器设计符合2020AHA指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度、频率等实时参数显示。

- 13、具备培训模式、演示模式及模拟输出功能，便于培训及演练。

- 14、★内存：每个病人至少460min小时声音录制，全息波形：每名病人存储不小于 160小时的全息波形。

- 15、具备生理报警和技术报警和提示功能，通过声音报警、灯光报警、文字报警、参数闪烁4种方式进行报警.

- 16、自检：关机状态下设备支持每天定时自动运行自检、支持定期自动大能量自检