	

	
	
	

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	备注

	1
	超高清宫腔镜系统
	1
	套
	

	2
	铝制恒温热板
	1
	台
	

	3
	医用离心机
	2
	台
	

	4
	精密移液器0.5-10uL
	2
	台
	

	5
	精密移液器10-100uL
	2
	台
	

	6
	电动移液器
	2
	台
	

	7
	生物显微镜
	2
	台
	

	8
	精子计数板
	4
	台
	

	9
	水浴箱
	1
	台
	

	10
	二氧化碳培养箱
	1
	台
	

	11
	全自动精浆生化分析仪
	1
	台
	


	超高清宫腔镜系统主要技术参数要求

	序号
	内   容
	备注

	一
	内窥镜图像处理装置  一套
	

	1.1
	可实现2D/3D图像观察，数字信号输出，可实现1080P高画质输出；
	

	1.2
	触摸屏设计，可现实各种设置，用户可以直接自定义并保存多组设置值；
	

	1.3
	具有两种图像强调设定：构造强调和轮廓强调；
	

	1.4
	LED光源，与内窥镜图像处理装置一体化设计；
	

	1.5
	采用LED灯泡，灯泡寿命≧30000小时，具有出色的亮度和色彩还原；
	*

	1.6
	LED驱动电流控制，自动亮度调节；
	

	1.7
	具有电子缩放、图像旋转180度、冻结等观察模式；
	

	1.8
	具有防雾功能
	

	1.9
	色调调节：红色、蓝色、色调调节均有±8个步长；
	*

	1.10
	具有自动增益功能，自动测光功能；
	

	1.11
	具备图像增强模式，可提升组织、微血管对比度，便于术中细微结构识别。
	*

	1.12
	导光束一条，可高温高压灭菌。
	

	二
	内窥镜摄像头  1个
	

	2.1
	焦距调节：应能调节焦距。
	

	2.2
	具备图像增强模式，无需使用染色剂、药物或者造影剂，增强血管的可视性。
	*

	2.3
	信噪比：≧51dB。
	

	2.4
	灵敏度: ≦3.0Lux。
	

	2.5
	具有遥控开关功能：可通过图像处理装置进行设置，设置后即可使用遥控开关进行控制。
	

	2.6
	具有缩放控制开关功能：配合内镜，将倍率调整到最适宜成像的焦距。
	

	三
	高清医用监视器  一台
	

	3.1
	≥27英寸，HD高清医用监视器；
	

	3.2
	分辨率：≧1920x1080P；
	

	四
	高频电刀主机   一台
	

	4.1
	要求在电切手术时不需要负极板，双极技术减少对闭孔神经的刺激；
	

	4.2
	有生理盐水模式（双极电切）；
	

	4.3
	多种输出功能（一机多用）：单极电切、生理盐水切割模式、双极电凝等；
	

	4.4
	设计有排烟电缆接口：与气腹机配合使用，实现自动排烟，保持清晰的手术视野；
	

	4.5
	触摸屏控制面板，快速记忆功能；
	

	4.6
	高频电刀生理盐水模式最大输出功率≥310W或输出频率≥315kHz;具有完善的报警功能及安全机能；
	

	4.7
	可升级为电外科手术能量系统；
	

	五
	双极电切镜  一套
	

	5.1
	宫腔镜镜头，柱状晶体镜，超广角，直径 4.0mm，工作长度≥302mm；
	

	5.2
	中心分辨率≥9.36lp/mm；内窥镜照度＞1500lx
	

	5.3
	外鞘：≤26Fr，带进出水开关。镜鞘可360度旋转，减少进、出水管的扭曲、缠线，方便术中操作；
	

	5.4
	内鞘：≤24Fr,斜口设计，带陶瓷端口，,可360°旋转,配合电切镜鞘使用；
	

	5.5
	被动式工作把手1个；
	

	5.6
	内窥镜及附件具有持续灌流结构，流量≥300mL/min
	*

	5.7
	双极电切工作手件，被动式，与光学镜头和电极搭配使用，用于生理盐水环境下的等离子电切和电凝；
	

	5.8
	有效景深：最小景深≤3mm，最大景深≥50mm；
	*

	六
	宫腔检查镜  一套
	

	6.1
	带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；
	

	6.2
	采用22°弯管镜设计，使医生更易于寻找宫腔内左右输卵孔；
	

	6.3
	镜体外径：≤Ø5.2mm ；  
	

	6.4
	器械通道: ≥Ø2.4mm  ；   
	

	6.5
	有效景深：1-70mm；
	

	6.6
	照明镜体光效ILeR≥0.6  ； 
	

	6.7
	配备6Fr剪刀、取环钳、活检钳各1把；
	

	七
	宫腔一体内窥镜   一套
	

	7.1
	采用一体式设计，不锈钢材质;
	

	7.2
	镜体外径： ≤16Fr  
	

	7.3
	工作长度：≥ 200mm
	

	7.4
	器械通道：≥ 5Fr
	

	7.5
	视向角：≥30°，  视场角：≥60° 
	

	7.6
	角分辨力：≥2.3C/(°)  
	

	7.7
	有效景深：1～70mm
	*

	7.8
	配备5Fr剪刀、抓钳、活检钳各1把；
	

	八
	膨宫机系统 一台
	

	8.1
	灌注泵为开放式加压装置，在手术过程中液体介质及清洗液简单方便；
	

	8.2
	压力设定范围15mmHg~400mmHg，流量设定范围0.1-1L/min，数字显示连续可调，可根据实际工作需要任意改变设定值；
	

	8.3
	压力设定：15-150mmHg；
	

	8.4
	运行方式:间歇加载连续运行
	

	8.5
	灌注泵具有记忆能力，开机时显示上次设定的压力和流量值。
	

	九
	高清工作站 一台
	

	9.1
	支持无限采集图像、对单幅图像可进行图像进一步调节和处理，测量、亮度、饱和度、对比度、增强、放大、镜像、标注文字，支持录像回放采集 
	

	9.2
	支持 JPG、BMP、PNG、TIFF、PDF 等多种报告单格式导出，且后台可自动生成

PDF 报告单 
	

	9.3
	支持录像回放、暂停显示；录像及回放过程中支持影像资料的采集 
	

	9.4
	高清采集卡，支持 DVI，HDMI，SDI 等高清输出，分辨率≥1920X1080
	

	十
	腹腔镜专用高端仪器车  一台
	

	10.1
	医用金属仪器车，四角定位，防滑设计；
	


	铝制恒温热板主要技术参数要求

	序号
	内   容
	备注

	1
	主要用途：适用于实验室精子液化37℃操作使用。
	

	2
	热板尺寸：≥250×300×20mm。
	

	3
	加热区尺寸：≥220×220mm。
	

	4
	温度控制精度≤±0.1℃，调节精度≤0.1℃。
	

	5
	控温区间：30℃-45℃。
	

	6
	开机预热时间：≤20min。
	


	医用离心机主要技术参数要求

	序号
	内   容
	备注

	1
	主要用途：用于实验室的精液梯度离心。
	

	2
	转速：主机转速范围500-6000转可调，最大离心力≥4000xg
	

	3
	转子容量：水平转子≥4X100ml，角转子≥32X15ml；
	

	4
	运转时间范围：1秒至99分59秒，可连续离心，具备瞬时离心功能；
	

	5
	运转时顶盖锁定、紧急开盖、不平自动断电、顶盖支撑保护、转子自动识别；
	

	6
	不锈钢离心室、金属顶盖及机身、离心盖上有可视孔、可快速更换转子。
	

	7
	尺寸：高×宽×深≤（260×380×450mm）；
	


	精密移液器(0.5-10µl)主要技术参数要求

	序号
	内   容
	备注

	1
	主要用途：主要用于微量液体的精确移取。
	

	2
	使用移液剂量范围：0.5-10UL
	

	3
	整支可高压灭菌，无金属部件不锈蚀
	

	4
	具备强力吹出活塞，确保微量液滴完全排出。
	


	精密移液器(10-100µl)主要技术参数要求

	序号
	内   容
	备注

	1
	主要用途：适用于中等体积的常规液体移取。
	

	2
	使用移液剂量范围：10-100UL
	

	3
	整支可高压灭菌，无金属部件不锈蚀
	

	4
	超强吹出功能（吹出能力增加至 150%左右）
	


	电动移液器主要技术参数要求

	序号
	内   容
	备注

	1
	主要用途：常用于细胞培养等需要频繁移取较大体积液体的实验，移液速度可调，独立控制吸液和排液速度。
	

	2
	适配0.1 ml 到100 ml 标准刻度玻璃和塑料移液管、血清管。
	

	3
	显示器：大背光LCD显示屏，可显示电池电量和速度设置
	

	4
	电池类型：可充电锂离子电池
	

	5
	充电时间：快速充电至80%电量 <1 小时。
	

	6
	人体工效学设计，可单指操控吸液放液功能，按键舒适。
	

	7
	充电时间：≤3小时，一次充电可连续使用≥15小时
	

	8
	配有疏水滤器，有效防止过量液体进入枪体内，防止交叉污染
	

	9
	标配含挂架、座架和1ml适配器
	


	生物显微镜主要技术参数要求

	序号
	内   容
	备注

	1
	主要用途：用于医疗卫生、科研教学等机构对细胞、组织、微生物等生物样本的明场、相差观察。适用于生殖医学实验室精子观察等场景。
	

	2
	无限远校正光学系统。
	

	3
	人机工程学设计：低位载物台，物镜转盘，和XYZ方向操作手柄。
	

	4
	透射LED光源；反射式LED荧光照明器。
	

	5
	多功能≥7孔位聚光镜：BF（4X-100X),2X,DF,PHQ,PH2,PH3,FL。
	

	6
	适应多种观察方式：BF,DF,PH,简易偏光，FL。
	

	7
	双目观察筒，视场数≥20。10倍目镜一对，屈光度可调。
	

	8
	≥五孔位物镜转盘，内倾式设计，防止意外污染物镜。
	

	9
	四个高级平场消色差物镜，全部无铅玻璃制造，无光学应力，在明场观察中具有极佳的图像性能。全部带相差观察功能。             

(1)
10x，NA ≤0.25, 工作距离≥10mm。

(2)
20x,NA ≤0.4, 工作距离≥1mm。

(3)
40x，NA≤ 0.65, 工作距离≥0.5mm。

(4)
100x，油镜。NA≤ 1.25, 工作距离≥0.1mm。
	

	10
	重平衡聚焦手柄，为聚焦提供惯性力量，可以非常精确地定位聚焦。
	


	精子计数板主要技术参数要求

	序号
	内   容
	备注

	1
	主要用途：用于实验室的精子计数功能。
	

	2
	计数深度：≤10 μm 标准深度，抑制失焦，保证单焦平面成像。
	

	3
	样品处理：精液无需稀释，可直接上样检测。
	

	4
	标配10×10 平方网格，无需额外换算系数。
	

	5
	可重复使用、无需校准。
	


	水浴箱主要技术参数要求

	序号
	内   容
	备注

	1
	主要用途：用于医疗卫生、科研、实验室等单位，通过水浴介质提供精确恒温环境，适用于样品的恒温加热、保温、孵育及处理，可满足恒温培养等需求。
	

	2
	浴槽溶剂：≥5升
	

	3
	控温范围：室温 + 5-99 °C
	

	4
	温度设定精度：≤ 0.1°C
	

	5
	温度稳定性：≤±0.2°C
	

	6
	温度设定：数字式。
	

	7
	具备过温保护功能。
	

	8
	具备干运动和干烧保护功能
	

	9
	定时报警范围：1-999分钟；
	


	二氧化碳培养箱主要技术参数要求

	序号
	内   容
	备注

	1
	主要用途：用于细胞、组织及微生物的体外培养，通过模拟培养环境，满足细胞生物学、免疫学、遗传学等领域的实验研究需求。
	

	2
	有效容积：≥150L。
	

	3
	加热方式：主动热对流加热（非接触式热传导）。

	

	4
	温度均匀性：≤±0.3℃。
	

	5
	温度控制精度：≤±0.1℃。
	

	6
	CO2控制方式：微电脑PID算法，范围0%-20%。                                                                                             
	

	7
	CO2浓度波动幅度：≤±0.2%。
	

	8
	湿度控制：加湿方式：自然蒸发加湿盘，箱内湿度：90%-100%RH。
	

	9
	隔板系统：

9.1、材质：抗菌不锈钢隔板（铜合金镀层）或更优材质；

9.2、承重：单层≥5kg（满载变形量≤1mm）；

9.3、数量：标配≥3层，最大可扩展至≥5层。
	

	10
	门体设计：内门为强化玻璃或更优材质；外门彩色涂层钢板或更优材质，配加热单元，可选择开门方向。
	

	11
	污染控制：具备抗菌铜合金内胆或其他更抗菌抗腐蚀内胆（提供佐证资料）。
	

	12
	实时报警：温度超限（±1℃）、CO2波动超限（±0.5%）、低水位、独立过热保护（＞42℃切断加热）。
	

	13
	数据记录：可存储≥90天历史数据，支持USB或其他方式导出数据。
	


	全自动精浆生化分析仪主要技术参数要求

	序号
	内   容
	备注

	1
	主要用途：满足WHO精液检测项目需求，精浆、精液生化检测、ELISA免疫项目全自动检测，包括但不限于以下项目全自动检测：精浆果糖定量检测（酶法）、精浆柠檬酸定量检测、精浆酸性磷酸酶定量检测、精浆锌定量检测、精浆中性α-葡糖苷酶定量检测、精液乳酸脱氢酶同工酶X定量检测、精浆弹性蛋白酶定量检测（酶联免疫法）等。
	

	2
	检测模式：同时拥有生化反应检测模式和酶联免疫反应检测（ELISA）模式或其他模式。
	

	3
	检测速度：化学测试≥200测试/小时 ，EIA≥100测试/小时 
	

	4
	样品位置：≥90个位置，任意放置常规/定标或质控,可随时插入急诊样本
	

	5
	试剂位置：≥ 25个位置
	

	6
	样本稀释：可以自动预稀释样本；可以对超出检测范围的标本进行自动稀释与重新检测
	

	7
	滤光片：≥8位滤光轮，含：340nm、405nm、450nm、505nm、545nm、600nm、630nm和700nm等
	

	8
	光学性能：线性范围≥0至3.0Abs
	

	9
	光度计精度：≤±1%（0-1.5Abs），≤±2%（1.5-3.0Abs）
	

	10
	光学检测通道：≥4个光学通道同时检测样本
	

	11
	洗板针：≥8针，自动洗板
	

	12
	加样范围：2μl-1.5ml
	

	13
	反应温度：≥3种模式
	

	14
	智能自控:可自动监测机械、光学系统状态，出现故障实时提示
	

	15
	软件系统:匹配自主研发的分析软件，中文操作界面，具有HIS/LIS接口，软件登记测试报告含有精浆生化和免疫检测模块，无需编辑可直接进行操作，方便用户使用
	

	16
	质量控制:可满足配合取得注册证的精浆质控品对所有精浆生化免疫检测项目进行质控，便于实验室建立精浆生化免疫质控体系
	

	17
	标准曲线拟合方式：提供点到点、三次样条函数（约束的）、多元线性回归二次方、多元线性回归三次方、多元线性回归四次方、4-参数等多种标准曲线模式。可预先选择标准曲线拟合方式，也可在标准品检测后自由选择拟合方法。
	

	18
	注册证适用范围：与配套试剂共同使用，用于定量分析精浆样本的生化和免疫功能指标检测。
	


