数字式十八导心电图机技术参数

一、工作条件：

1.1  产品可在电源交流220V，50/60赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%~80%的环境下正常工作

二、 ECG输入

2.1  ECG输入通道：标准18导联心电信息同步采集

2.2  输入阻抗：≥50MΩ（10Hz）

★2.3  频率响应：0.01-340Hz (-3db)

2.4  定标电压：1mV±3%

2.5  耐极化电压：±930mV  ±1%

2.6  内部噪声：≤15µVp-p

2.7  时间常数：≥3.2s

2.8 共模抑制比：≥115dB

2.9  除颤保护：具有抗除颤电击保护功能

2.10 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能，并具有防缠绕设计，导联线一体化设计

2.11 中英文输入及操作提示,支持多种输入法

三、技术及性能：

3.1  A/D转换：24bit

★3.2  采样率：31000Hz

3.3  灵敏度选择：2.5、5、10、20mm/mV、自动（AGC）±2%

3.4  抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能

3.6  自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能

3.7  支持心脏起搏信号检测

3.8  支持预采集、实时采集、触发采集、周期采集等多种采集方式

★3.9  心电算法符合行业标准，国家标准。

四、存储器

4.1 设备内置存储器，本机可存储≥1000例

4.2  支持外接U盘、SD卡扩展存储空间

4.3 数据储存格式：pdf、png、jpg、Hl7、Xml

五、 外观：

5.1 ≥14英寸1024*768点彩色LED屏，显示屏可120度旋转

★5.2 键盘和轨迹球设计符合行业标准，国家标准。

5.3  显示信息：同屏显示18导心电波形

5.4  显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、患者信息等

5.5  有导联放置指示

六、记录器：

6.1  多轴联动热敏打印机技术 multi-axisTP®，可确保在任何环境（运动中的救护车、不平整的野外场地）都能平滑清晰地记录每一份心电报告

6.2  走纸速度：5、6.25、12.5、25、50 mm/s ±2%

6.3  记录模式：手动/自动打印： 6CH*3、6CH*3+1R

6.4  记录纸规格：折叠纸，210mm

6.5  打印方式：实时同步或连续18道心电波形打印

6.6  记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等

6.7  支持选配直接外接打印机，通过A4纸打印心电波形和报告

6.8 具备在无网格纸上打印网格功能

6.9 支持最高60s波形冻结。

6.10支持已保存病例的电影回放和选择任意一段波形打印。

6.11 支持病例重新编辑与重新诊断。

6.12 支持诊断结论模板化病例输入，只需输入相关病例首字母即可选择相应病例。

6.13支持自定义病例模板的添加。

七、外部输入接口：

7.1  RS232端口，USB接口，SD卡接口，网络接口等外部输入输出端口

7.2  支持二维条码扫描仪和无线传输功能

7.3  可以直接输出PNG\JPG\XML\SCP\HL7\PDF格式标准协议，满足医院联网需求

7.4支持本机直接接入第三方网络系统

八、电源：交直流两用　自动转换

8.1  交流电源：交流 220V  50Hz

8.2  直流电源：内置可充电锂离子电池，连续工作4小时以上

九、配置：

9.1.标准配置：主机1台，导连线1条，肢电极4个，胸电极12个，热敏打印纸1本，电源线1根，接地线1根，其它必要辅件一套